- 医用X射线成像设备

- 与IEC标准的合规性

行业及美国食品药品管理局工作人员指南草案

- 指南草案

本指导文件仅用于征求意见。

- 文件发布日期：2016年8月3日

您应该于在《联邦公报》中发表通知，宣布指南草案可用性后90天内提交关于该草案文件的意见和建议。可向http://www.regulations.gov提交电子意见。也可向美国食品药品管理局的案卷管理部（HFA-305），地址为马里兰州罗克维尔市Fishers巷5630号1061室，邮编：20852提交书面意见。请使用在《联邦公报》中发布的可用性通知中的案卷编号标识所有的意见。

如对本文件有任何疑问，请与放射健康部联系，电话：301-796-2121，也可联系Robert Sauer，电子邮箱：Robert.A.Sauer@fda.hhs.gov，电话：（301）796-3580。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射健康中心 体外诊断和放射健康办公室（OIR） 放射健康部 科学和工程实验室办公室（OSEL） 成像、诊断和软件可靠性部门 |
| --- | --- |

前言

额外副本

可以从互联网上获取额外副本。您还可以发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov 以接收本指南的电子副本。请使用文件编号1400014来识别您所要求的指南。

- 目录

1.	引言	3

2.	背景	4

a.设备条例	4

b.	EPRC条例	5

c.	避免重复	5

3.	适用范围	6

a.	本指南草案涉及的产品	6

b.本指南草案中说明的标准	7

4.	政策	8

a.	电子产品——性能标准和报告要求	9

b.	医疗器械-510（k）许可	11

5.	符合标准声明的提交	12

6.	认证	12

7.	遵守和执行	13

8.	进口	14

附录A：IEC标准对特定器械类型的适用性	15

- 医用X射线成像设备

- 与IEC标准的合规性

- 行业及美国食品药品管理局工作人员指南草案

在定案后，本指南草案将代表美国食品药品管理局（FDA或该机构）关于该问题的当前观点。它不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，您也可以使用该方法。如果需要讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员。

- 1.	引言

本指南草案说明了FDA关于医用X射线成像设备监管的政策，医用X射线成像设备必须符合适用于医疗器械和电子产品的《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）要求和FDA条例。在本指南草案中，FDA试图在适当时协调FD&C法案第C分章第534节（电子产品辐射控制（EPRC））的性能标准与国际电工技术委员会（IEC）标准，以简化这些产品提交文件的监管审查。本指南草案还向行业人员提供了如何遵守适用标准的建议。FDA认为符合某些IEC标准的产业能够提供某些EPRC监管标准规定的相同或更高水平的公共健康和安全保护，避免电子辐射影响。FDA还认为，符合某些IEC标准便足以满足某些器械的510（k）上市前要求。FDA根据EPRC产品报告对上市前提交文件中的放射健康和安全数据进行的审核有利于保持和改善器械安全性，并可整合制造商提交给FDA的信息。

FDA的指南文件，包括该指南，不构成法律上可强制执行的责任。相反，此类指南详细说明了该机构关于某一主题的当前想法，而且，除了其中引用的具体监管和法定要求，其只能作为建议使用。在该机构的此类指南中使用的单词“应当”表示某事是建议或推荐性的，而不是强制性的。

- 2.	背景

医用X射线成像设备即符合FD&C法案第201（h）节中的医疗器械定义，也符合FD&C法案第531（2）节中的电子产品定义。因此，这些器械应符合FD&C法案规定和FDA条例中适用于医疗器械(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/default.htm)和电子产品(http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/03/briefing/3987b1 Summary- EPRC.htm)的规定。

尽管关于医疗器械和电子产品的权威法律分别侧重于安全性/有效性和辐射安全，这些法律中存在重叠的要求。FDA发行本指南草案的目的是确定相关的适用标准，并协助确保这些器械提交文件的简化监管审查。本指南草案说明了该机构关于下列领域的当前观点：

1）产品与IEC标准的一致性；

2）符合EPRC性能标准和报告要求；以及

3）符合510（k）上市前通知要求。

- a.器械条例

FDA根据医疗器械的风险和提供安全性和有效性合理保证的必要监管控制，将医疗器械分为III类——I、II或III类。通常，I类器械对患者和/或使用者造成的风险最低，而III类器械造成的风险最高。

- 关于I类器械，制造商通常必须遵守FD&C法案中第501（掺杂）、502（贴错标签）、510（注册）、516（被禁器械）、518（通知和其它改造）、519（记录与报告）和520（一般规定）节认可和规定的一般管理规定（详见21 CFR 860.3（c）（1））。下列条例提出了与这些一般管理规定相关的要求：

o	21 CFR 801：标签；

o	21 CFR 807：器械制造商和初始进口商的企业注册与器械列表；

o	21 CFR 803：医疗器械报告；以及

o	21 CFR 820：质量体系规范。

1	关于医疗器械和电子产品的相关条例分别包含在21 CFR第I章第H分章（医疗器械）和第J分章（放射健康）中。

大部分I类器械可在未获得FDA关于510（k）提交文件的上市前许可的情况下销售。

- 关于II类器械，制造商必须遵守一般管理规定和适用的特殊管理规定，且必须获得510（k）许可，除非获得豁免。（21 CFR 860.3（c）（2））

- 关于III类器械，制造商必须遵守一般管理规定，且通常必须获得上市前批准申请（PMA）的FDA关于审批，这可证明器械的安全性和有效性。（21 CFR 860.3（c）（3））

- b.	EPRC条例

EPRC条例旨在保护公众避免接触电子产品发射的危险和不必要辐射。FDA确定了九种电子产品，包括诊断X射线系统及其主要部件，并确定了这些产品的产品性能标准，以控制辐射。

X射线成像设备的制造商和进口商应该遵守下列条例中规定的适用要求：

- 21 CFR 1002.10：产品报告；

- 21 CFR 1002.11：补充报告；

- 21 CFR 1002.12：简略报告；

- 21 CFR 1002.13：年度报告；

- 21 CFR 1002.20：意外辐射事故报告；

- 21 CFR 1002.30：制造商应保存的报告；

- 21 CFR 1002.40：经销商和分销商应获得的报告；

- 21 CFR Part 1003：缺陷或不合规通知；

- 21 CFR Part 1004：电子产品的回购、维修或替换；

- 21 CFR 1010.2：认证；

- 21 CFR 1020.30：诊断X射线系统及其主要部件；

- 21 CFR 1020.31：射线照相设备；

- 21 CFR 1020.32：荧光检查装置；

- 21 CFR 1020.33：计算机断层扫描（CT）设备。

- c.	避免重复

行业此前曾担心，根据医疗器械和EPRC条例的规定，需要为符合医疗器械和电子产品定义的产品向FDA提交重复信息。该机构解决了关于以下器械的重复问题：

1.	超声装置（CDRH主任在1986年2月24日向超声装置行业发送的一封信函豁免了EPRC条例规定的制造商和进口商提交初始和年度产品报告的要求。[http://www.fda.gov/downloads/Radiation- EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/UCM5098 74.pdf]）；

2.	激光产品（详见“激光产品-符合IEC 60825-1和IEC 60601-2-22；（雷射公告第50条）”，网址为：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm094361.htm。另请参阅“激光产品；性能标准修正案（拟议规则），网址为https://www.federalregister.gov/articles/2013/06/24/2013-14846/laser-products-proposed-amendment-to-performance-standard”）；以及

3.	CT，关于CTDI（详见“确保符合联邦性能标准中的计算机断层扫描剂量信息要求的CT剂量指数（CTDI）替代测量规定”，网址为http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm094379.htm）。

为避免重复，并简化关于医用X射线成像设备的提交文件监管审查，本指南草案确定了这些产品的相关适用标准，并提供了替代提交选项。

- 3.	适用范围

- a.	本指南草案涉及的产品

本指南草案主要涉及诊断X射线成像系统及其主要部件（详见21 CFR 1002.1和21 CFR 1020.30（a）（1））。大部分诊断X射线成像系统及其主要部件被划分为I类或II类器械。在表1和表2中列出了这些器械的相关条例和产品代码。

表1 – 本指南草案涉及的II类器械

| 条款号 | 条款说明 | 相关产品代码 |
| --- | --- | --- |
| 21 CFR 872.1800 | 口外源X射线系统 | EHD, MUH |
| 21 CFR 872.1810 | 口内源X射线系统 | EAP |
| 21 CFR 892.1600 | 血管造影X射线系统 | IZI |
| 21 CFR 892.1610 | 诊断X射线束限制装置 | KPW, IZW, IZX |
| 21 CFR 892.1630 | 静电X射线成像系统 | IXK |
| 21 CFR 892.1650 | 图像增强X射线透视系统 | JAA, OWB, OXO |
| 21 CFR 892.1660 | 非图像增强X射线透视系统 | JAB |
| 21 CFR 892.1670 | 点片装置 | IXL |
| 21 CFR 892.1680 | 固定X射线系统 | KPR, MQB, MWP |
| 21 CFR 892.1710 | 乳腺X射线系统 | IZH |
| 21 CFR 892.1715 | 全视野数字化乳腺X线摄影机 | MUE |
| 21 CFR 892.1720 | 流动X光检查系统 | IZL |
| 21 CFR 892.1730 | X射线荧光摄影机 | IZG |
| 21 CFR 892.1740 | X射线层析摄影系统 | IZF |
| 21 CFR 892.1750 | X射线计算机断层摄影系统 | JAK, OAS |
| 21 CFR 892.1860 | 射线照相胶片/储片夹换片器 | KPX |
| 21 CFR 892.1980 | 放射摄影工作台 | KXJ, IXQ, IXR, IZZ |

表2 –本指南草案涉及的I类器械

| 条款号 | 条款说明 | 相关产品代码 |
| --- | --- | --- |
| 21 CFR 892.1700 | 诊断X射线高压发生器 | IZO |
| 21 CFR 892.1760 | 诊断X射线套管总成 | ITY |
| 21 CFR 892.1880 | 壁挂式射线照相片匣架 | IXY |
| 21 CFR 892.1830 | 放射科病患用支架 | KXH |

- b.	本指南草案中说明的标准

根据该FD&C法案中第514（c）（1）（A）节的规定，FDA必须通过在《联邦公报》中发表通知的方式，任何国家或国际公认标准开发组织制定的所有或部分适用标准，对此，个人可提交一个符合标准声明，以满足FD&C法案中适用此类标准的上市前提交文件要求或其它要求。FDA已经认可下列IEC标准适用于本指南草案中涉及的一个或多个器械（详见附录A）：

·	IEC 60601-1-3：医疗电气设备- 第1-3部分：基本安全与基本性能的一般要求-辅助标准：诊断X射线机的辐射保护；

·	IEC 60601-2-28：医疗电气设备 - 第2-28部分：医疗诊断用X射线管组件的基本安全与基本性能特殊要求；

·	IEC 60601-2-43：医疗电气设备 - 第2-43部分：介入治疗用X射线机的基本安全与基本性能特殊要求；

·	IEC 60601-2-44：医疗电气设备 - 第2-44部分：计算机断层扫描用X射线机的基本安全与基本性能特殊要求；

·	IEC 60601-2-45：医疗电气设备 - 第2-45部分：乳腺X射线机和乳腺摄影立体定位装置的基本安全与基本性能特殊要求；

·	IEC 60601-2-54：医疗电气设备 - 第2-54部分：放射线摄影与放射线透视用X射线机的基本安全与基本性能特殊要求；

·	IEC 60601-2-63：医疗电气设备 - 第2-63部分：口腔外X射线机的基本安全与基本性能特殊要求；以及

·	IEC 60601-2-65：医疗电气设备 - 第2-65部分：口腔内X射线机的基本安全与基本性能特殊要求。

- 4.	政策

正如下文的进一步论述所示，FDA认为符合2某些IEC标准能够确保提供某些EPRC性能标准规定的相同或更高水平的公共健康和安全保护，避免电子辐射影响，而提交符合适用标准的声明足以满足EPRC报告要求。FDA还认为，符合某些IEC标准足以满足某些器械的510（k）上市前要求。因此，符合本指南草案第3b节所述IEC标准（详见附录A），并且符合FD&C法案第514（c）节规定的制造商或进口商将被视为已经满足本指南草案第4a节所述的某些EPRC规定，以及本指南草案第4b节所述的某些器械的510（k）上市前通知要求。

2	符合标准应该是指符合最新版本的IEC标准，包括FDA在器械制造时认为适用的IEC标准的勘误本和修正案。

- a.	电子产品——性能标准和报告要求

本指南草案第3b节所述的IEC标准（关于其他详情，请参阅附录A）适用于DA&C法案第534部分中确定的大部分诊断X射线系统性能标准（详见表3）。

FDA认为符合认可的IEC标准能够确保提供某些21 CFR 1020.30（部分） 、1020.31、1020.32（部分） 、1020.33 （部分） 中相关要求规定的相同或更高水平的公共健康和安全保护，避免电子产品辐射影响（详见表3）。因此，假设满足FD&C法案第514（c）节规定的标准，提交符合适用IEC标准声明的制造商或进口商（过程详见本指南草案第5和6节）将被视为已经满足21 CFR 1020.30、1020.31、 1020.32和1020.33中的某些性能标准要求。

此外，如果一个器械符合本指南草案第3b节中的适用标准（详见附录A），FDA认为21 CFR 1002第B节（1002.10、1002.11和1002.13）规定的报告是重复的，因为制造商可能已经在符合标准声明中提交了适用的辐射安全信息。因此，假设满足FD&C法案第514（c）节规定的标准，提交符合适用IEC标准声明的制造商（过程详见本指南草案第5和6节）将被视为已经满足21 CFR 1020第B节（1002.10、1002.11和1002.13）中的报告要求。

表3 – 根据符合适用IEC标准的声明被认为符合EPRC要求

| 21 CFR 1002第 B子部分 | 所列电子产品的规定制造商报告 |
| --- | --- |
| 21 CFR 1020.30(c), (h), (k), (l), (m), (n), (o) | 诊断X射线系统及其主要部件 |
| 21 CFR 1020.31 | 射线照相装置 |
| 21 CFR 1020.32(a), (b), (c), (d)(1), (d)(2), (d)(3)(i) - (iv), (d)(4), (f), (h), (i), (j), (k) | 荧光检查装置3 |
| 21 CFR 1020.33(a), (b). (c), (f), (g), (h), (i), (j), (k) | 计算机断层扫描（CT）设备 |

电子产品条例中的某些章节在此处并未得到充分说明，或在本指南文件第3b节所述IEC标准（详见附录A）的范围之外。关于电子产品条例中的这些部分，FDA认为IEC标准中没有适用部分可用于满足这些要求。因此，不能仅凭符合指定的IEC标准这一点确定制造商、进口商及其器械满足下文表4中规定的各项要求。

表4 –仅凭与IEC标准的合规性不能被认为满足的EPRC标准

| 21 CFR 1002 第A, C, D, E, F节 | 记录和报告 |
| --- | --- |
| 21 CFR 1010.3 | 标识 |
| 21 CFR 1010.4 | 差异（仅适用于与EPRC要求的差异） |
| 21 CFR 1020.30(a) | 适用性 |
| 21 CFR 1020.30(b) | 定义（详见备注） |
| 21 CFR 1020.30(d) | 装配者责任 |
| 21 CFR 1020.30(e) | X射线部件的标识 |
| 21 CFR 1020.30(g) | 向装配者提供的信息 |
| 21 CFR 1020.30(j) | 警告标记 |
| 21 CFR 1020.30(q) | 经认证部件的修改 |
| 21 CFR 1020.32(d)(3)(v) | 侧面患者入口点 |
| 21 CFR 1020.32(g) | 源皮距 |
| 21 CFR 1020.33(d) | 质量保证 |

3	FDA正在考虑是否需要发行单独的指南，以说明荧光检查设备的暴露终止，以及应急荧光检查模式的操作。

- b.	医疗器械-510（k）许可

为获得510（k）许可，制造商必须确定他们的新器械与无需上市前批准的合法销售比较用器械的实质等同性。可以通过表明他们的新器械与比较用器械具有相同的预期用途、相同的技术性能或不同的技术性能，但不同之处不会引起不同的安全性和有效性问题（详见FD&C法案第513（i）节）来确定实质等同性。在一些情况下，符合认可的共识标准的合规性可支持实质等同性决定（详见指南“标准在实质等同性决定中的应用”（2000年3月），可在以下网站查看该指南：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 73752.htm）。此外，符合认可的共识标准的声明足以免除制造商在其510（k）中提交（和为供FDA审查，提交）关于该标准中所述器械方面的实际试验数据的要求。适用于医疗器械的强制性FDA标准较少，但该机构审核和认可的、适用于医疗器械的国家和国际非强制性共识标准很多（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm）。关于实质等同性审核程序的讨论，详见指南“新510（k）范式-在上市前通知中证明实质等同性的替代方法”（1998年3月），可在以下网站查看该指南： http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm。

FDA还认为，假设满足FD&C法案第514（c）节所述的标准，本指南草案第3b节所述适用标准（详见附录A）的合规性足以满足表5所列的II类器械上市前通知要求。

表5 – 其符合适用IEC标准的合规性足以满足510（k）上市前通知要求的器械

| 条款号 | 条款说明 | 相关产品代码 |
| --- | --- | --- |
| 21 CFR 892.1610 | 诊断X射线束限制装置 | KPW, IZW, IZX |
| 21 CFR 892.1670 | 点片装置 | IXL |
| 21 CFR 892.1860 | 射线照相胶片/储片夹换片器 | KPX |

这就意味着如果表5所列器械的制造商和进口商提交符合本指南草案第3b节所述适用标准（详见附录A）的声明，并满足FD&C法案第514（c）节中的标准，则该制造商和进口商可被视为满足510（k）上市前通知要求，详见本指南草案第5和6节论述的过程。

- 5.	符合标准声明的提交

如果制造商和进口商选择通过遵守认可的适用IEC标准来满足上文所述要求中的一条（即，上市前通知、性能标准，或报告要求），他们必须提交一份符合标准声明，以证明该器械符合标准（详见FD&C法案中的第514（c）（1）（B）节）。关于此类声明的详细信息，详见指南“共识标准的认可与使用”，可在以下网站查看该指南：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 77274.htm。

在下文详述了制造商和进口商提交符合标准声明的方法，以及应该在符合标准声明中说明的内容。

- a.	提交510（k）的器械

关于为其提交510（k）的器械，制造商或进口商应该提交符合适用IEC标准的声明，作为其510（k）提交文件的一部分。21 CFR 1020.30（c）中所述器械的制造商还应该在510（k）中的器械描述中表明已经制定相关装配说明，且该装配说明可供使用，并将为装配者提供该装配说明。

- b.	未提交510（k）的器械

关于未提交510（k）的器械，包括研究器械，制造商和进口商应该在根据21 CFR 1002.12（e）的规定提交的简略报告中提供符合标准声明。21 CFR 1020.30（c）中所述器械的简略报告应该包括已经制定相关装配说明，且该装配说明可供使用，并将为装配者提供该装配说明的声明。

- 6.	认证

对于其适用的EPRC性能标准有效的诊断X射线系统及其主要部件，包括与IEC标准的合规性以满足EPRC性能标准的那些系统和部件，其制造商必须提供产品认证（详见21 CFR 1010.2（a）。为对其产品进行适当的认证，制造商必须在交付时向经销商或分销商提供产品证明，表明产品符合相关符合标准声明中所述的IEC标准，以及CFR第21篇中第J章（放射健康）中的任何其它标准（例如，21 CFR 1020.30的部分）（详见21 CFR 1020.30（a））。

应该在永久粘附在或雕刻在产品上的标签或标记上提供该证书，以确保在产品已全部组装好后，可供使用时该证书清晰可见，且易于阅读。而且，应该使用英语编写该标签或标记（详见21 CFR 1010.2（b））。

应该在证明标签或标记中使用下列修改后的符合标准声明：

根据“医用X射线成像设备：与IEC标准的合规性”，发行日期为[输入最终指南的发行日期]，符合21 CFR第J分章，以及，代替[输入FDA性能标准CFR编号]，符合IEC（输入IEC标准编号和版次），发行日期为[输入FDA认可IEC标准的发行日期]，[如果适用，添加]包括勘误本，发行日期为[输入FDA认可的勘误本的发行日期]和修正案，发行日期为[输入FDA认可的修正案的发行日期]。

例如：

根据“医用X射线成像设备：与IEC标准的合规性”，发行日期为[最终指南的发行日期]，符合21 CFR第J分章，以及，代替21 CFR 1020.33，符合IEC60601-2-44 ed1.0 （2009年），包括修正案1（2010年）。

根据21 CFR 1010.2（c）的规定，应该以使用该证明的单个物品的测试（根据标准进行），或符合良好生产规范的测试程序为依据做出该证明。制造商的质量体系应该通过设计控制处理辐射安全和标准合规性的各个方面。应该记录测试结果，并接其保存在公司的记录中。

- 7.	合规性和执行

本指南草案并未限制该机构在制造商不遵守适用条例时采取强制措施的能力。

如之前所述，FDA将根据制造商或进口商是否宣告符合某些IEC标准，该合规性是根据测试程序确定的，考虑制造商是否遵守本指南草案所述的某些要求。制造商的质量体系应该通过设计控制处理辐射安全的各个方面和标准合规性。应该记录测试结果，并将其保存在公司的记录中。如果FDA发现制造商的测试程序不能确保危险电子产品辐射防护的有效性，或不能确保电子产品符合相关标准（详见21 CFR 1010.2（c）），则本指南草案所述的政策不适用。

通过宣布符合本指南草案中确定的IEC标准、勘误表和修正案，制造商可声明他们已经确定了与辐射发射相关的设计规范。正如21 CFR 1003.2（b）所述，电子产品缺陷的一个定义是未满足与电子产品辐射发射相关的设计规范。因此，未能满足制造商声称符合的IEC标准、勘正本或修正案是一项电子产品缺陷，也是通知和回购、维修或更换的原因，如21 CFR第1003和1004部分所述。

本指南草案不会改变FDA强制执行此类缺陷纠正措施的政策。根据21 CFR 1003.10的规定，制造商和进口商必须在发现辐射安全缺陷时立即通知FDA。而且，根据21 CFR 1003.11的规定，FDA应在发现此类缺陷时立即通知行业部门。根据21CFR第1004部分的规定，制造商应根据FDA批准的计划回购、免费维修或替换有缺陷产品。根据21 CFR 1004.6的规定，FDA将审核并批准或拒绝所有的改进措施计划。

- 8.	进口

为进口医疗X射线成像设备，进口商需要使用海关表单自动输入系统，或填写FDA2877表《符合辐射控制标准的进口电子产品声明》（http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM080778.pdf）证实符合适用的EPRC性能标准。该声明包括产品（1）符合适用的标准，应提供制造商为该产品存档的辐射安全报告或最新年度报告的检索号证明，或（2）根据标准中的适应性条款或定义，或除外原因的FDA书面指南和规范被排除在外的声明。公司在提交符合标准声明后将获得一个检索号，详见本指南文件第5节讨论的程序。对于已提交510（k）的器械，在包含相关符合标准声明的510（k）获得批准后，该器械将获得一个检索号。对于未提交510（k）的器械，在提交包含符合适用标准声明的简略报告后，该器械将获得一个检索号。遵守该指南草案的进口商应该声明他们的产品符合适用的标准（选项1），并提供在提交510（k）或简略报告后获得的检索号。

- 附录A：IEC标准对特定器械类型的适用性

IEC在其标准中采用了分层结构：一般标准、辅助标准和特殊标准。基础标准（例如，关于医用电气设备的IEC 60601-1）被称为一般标准。辅助标准（例如，关于诊断X射线机的辐射保护的IEC 60601-1-3）可提供适用于一般标准所述的一组设备的一般安全要求，或对一般要求中未全面说明的涉及设备提供具体特性（例如，报警系统）。特殊要求适用于特定类型的设备（例如，适用于传统荧光透视系统的IEC 60601-2-43），可替代、补充、修改或去除一般或辅助标准中包含的条件，根据考虑设备的特性类型而定。特殊标准也可补充其他基本安全和基本性能条件。

在特殊标准中，“该标准”一词被用于指代一般标准、任何适用的辅助标准和特殊标准。因此，符合特殊标准包括符合同一系列中的任何辅助标准和一般标准（例如，IEC 60601），以及作为规范纳入的任何其它特殊标准。然而，特殊标准中规定的条件优于同一系列中的辅助和一般标准和规范性特殊标准中规定的冲突条件（例如，IEC 60601-2-43中的条件优于IEC 60601-2-54、60601-1-3和 IEC 60601-1中的任何冲突条件）。

在考虑IEC分层结构系统后，在CFR中对不同器械进行分类，在下表中列出了适用于这些器械的IEC标准。在最左边一列列出了本指南草案所述器械的分类规则号。为确定哪些IEC标准适用于一个器械：

1.	在左侧一栏中找到包含分类规则的一行；

2.	查看这一行在该表中的其它部分，并注意哪一列标记有“X”；

3.	标记有“X”的这一列的列标题可提供适用于该器械的IEC标准的名称。

表6 –IEC标准对特定医疗器械类型的适用性

| 分类规则 | IEC 60601-1-3 综述 | IEC 60601-2-28 X射线管 | IEC 60601-2-43 介入性X射线设备 | IEC 60601-2-44 计算机断层扫描 | IEC 60601-2-45 乳腺X射线摄影 | IEC 60601-2-54 X线摄影和X线透视 | IEC 60601-2-63 口腔外牙科设备 | IEC 60601-2-65 口腔内牙科设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 CFR 872.1800 |  |  |  |  |  |  | X† | X† |
| 21 CFR 872.1810 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 21 CFR 892.1600 |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 21 CFR 892.1610 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 21 CFR 892.1630 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1650 |  |  | X‡ |  |  | X‡ |  |  |
| 21 CFR 892.1660 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1670 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1680 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 21 CFR 892.1700 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1710 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 21 CFR 892.1715 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 21 CFR 892.1720 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 21 CFR 892.1730 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 21 CFR |  |  |  |  |  | X |  |  |

| 分类规则 | IEC 60601-1-3 综述 | IEC 60601-2-28 X射线管 | IEC 60601-2-43 介入性X射线设备 | IEC 60601-2-44 计算机断层扫描 | IEC 60601-2-45 乳腺X射线摄影 | IEC 60601-2-54 X线摄影和X线透视 | IEC 60601-2-63 口腔外牙科设备 | IEC 60601-2-65 口腔内牙科设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 892.1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1750 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1760 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1830 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1860 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1880 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 CFR 892.1980 | X |  |  |  |  |  |  |  |

† FDA医疗器械条例和IEC使用了不同的口腔外和口腔内X射线系统定义。IEC标准60601-2-63和60601-2-65使用影像接收器的位置定义该器械，而FDA则使用X射线源的位置来进行区分（21 CFR 872 1800和21 CFR 872.1810）。对于根据21 CFR 872.1800的规定被划分为“口外源X射线系统”的器械，制造商应该根据器械设计是否符合IEC的口腔外或口腔内定义，提供符合EC 60601-2-63或IEC 60601-2-65的声明。根据21 CFR 872.1800的规定被划分为“口内源X射线系统”的器械应该符合IEC 60601-2-63。

‡IEC 60601-2-43适用于21 CFR 892.1650中所述的，设计用于介入治疗的器械。适用于 21 CFR 892.1650中规定的所有其他器械的标准是IEC 60601-2-54。

关于FDA认可的共识标准的最新列表，可在以下网站查看：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。