医疗器械临床研究中特定性别数据的评价

行业和食品药品监督管理局员工
指南

文件发布日期：2014年8月22日。

本文件草案于2011年12月19日发布

有关本文件的问题，请致电301-796-5900联系CDRH或Kathryn O'Callaghan（kathryn.ocallaghan@fda.hhs.gov）；有关器械评估办公室的具体问题，请联系Jismi Johnson（jismi.johnson@fda.hhs.gov）；有关统计具体问题，请联系Lilly Yue（lilly.yue@fda.hhs.gov）；有关体外诊断和放射健康办公室的具体问题，请联系Robert Becker（robertl.becker@fda.hhs.gov）；或有关流行病学具体问题，请联系Nilsa Loyo-Berrios（nilsa.loyo-berrios@fda.hhs.gov）。

有关本文件中的CBER管制器械的问题，请致电1-800-835-4709或240-402-7800与交流、外联与开发办公室（OCOD）联系。

|  | #### 美国卫生与公众服务部 #### 食品药品监督管理局 #### 器械与放射健康中心 #### 生物制品评估和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公共评论

贵公司可以随时提交书面评论和建议至食品药品监督管理局，文档管理部（地址为：5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852），供部门审议。电子评论请提交至http://www.regulations.gov。请使用文档编号FDA-2011-D- 0817标识所有评论。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

其他副本可从互联网获得。贵公司还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以接收本指南的副本。请使用文件编号1727来标识贵公司要求获得的指南。

该指导性文件的其他副本还可向交流、外联与开发办公室提交书面请求（地址为：，10903 New Hampshire Ave.，Silver Spring， MD 20993-0002，Bldg. 71，Room 3128，）或致电1-800-835-4709或240-402-7800或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov从生物制品评估和研究中心（CBER）处获得，或访问网站：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guida nces / default.htm.

目录

- 引言	1

- 范围	2

- 背景	2

  - 为什么要考虑性别差异?	3

  - 女性参与临床研究	5

    - 缺乏有关女性的可用数据	5

    - 入选女性的障碍	7

- 实现适当入选的建议	9

  - 考虑潜在性别差异	9

    - 对于新型或进行中的研究（IDE研究设计/早期入选阶段）	9

    - 对于已完成的研究（上市申请阶段）	10

    - 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）	10

  - 研究设计与实施	10

    - 对于新型或进行中的研究（IDE研究设计/早期入选阶段）	10

    - 对于已完成的研究（上市申请阶段）	11

    - 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）	12

- 在研究设计和数据解释中考虑性别	14

  - 评估两种性别群组间异质性的统计概念	14

    - 对于新型或进行中的研究（IDE研究设计/早期入选阶段）	15

    - 对于已完成的研究（上市申请阶段）	16

    - 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）	16

  - 关于研究设计中特定性别统计要素的建议	16

预期有性别组差异时	16

在研究设计中预先指定对两种性别组间的异质性的评估	17

特殊研究设计类型的其他考虑因素	18

诊断器械的特殊考虑因素	18

  - 关于已完成研究中特定性别数据的分析和解释的建议 	 19

特定性别分析	19

特殊研究设计类型中数据分析的其他考虑因素	19

  - 特定性别数据的解释	21

- 在申请和公开文件中报告特定性别信息的建议  	 21

  - 入选人口统计特性、基线特性和副发病变	21

    - 对于新型或进行中的研究（IDE研究设计/早期入选阶段）	22

    - 对于已完成的研究（上市申请阶段）	22

    - 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）	22

  - 特定性别结果（安全性或有效性）	22

    - 对于已完成的研究（上市申请阶段）	23

    - 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）	23

附录1 - 决策框架	24

有关特定统计设计的建议	24

有关已完成研究的特定性别统计分析的建议 – 单组研究	25

有关已完成研究的特定性别统计分析的建议 – 对比研究	26

医疗器械临床研究中
特定性别数据的评价

行业和食品药品监督管理局员工
指南

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果贵公司无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的合适的电话号码。

## 引言

本文件为医疗器械临床研究中特定性别数据的研究和评价提供指南。本指南的目的是概述FDA对特定性别患者入选、数据分析和研究信息报告的期望。主要目的是通过鼓励在器械临床研究中按性别来进行适当入选来改善有关医疗器械性能在两种性别中的可用数据的质量和一致性，并且通过性别对来自这些研究的数据进行适当分析。这些信息可有益于患者及其医疗提供方以及临床研究人员和其他人员。

本指南的具体目标是：1）鼓励在研究设计阶段考虑性别和相关协变量（例如体型、斑块形态等）；2）为研究设计和实施提供建议，以鼓励使每种性别的入选比例适当（如果适用，通常为可代表疾病分布人口统计特性的比例）；3）概述研究数据的推荐特定性别统计分析，以及在解释整体研究结果时考虑特定性别数据的框架；以及4）详细说明FDA对在已批准或已许可的医疗器械的摘要和标签中报告特定性别信息的期望。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制力的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

## 范围

本指南适用于需要提供临床信息以支持上市提交资料（无论是上市前通告（510（k））、上市前批准（PMA）申请、自动III类名称评价（重新请求）还是人道主义器械豁免（HDE）申请）的器械。需特别指出的是，本文中的建议也适用于批准后研究（PAS）提交资料以及根据《食品、药品和化妆品法案》第522节进行的上市后监测（PS）研究。

性别并非唯一可能影响器械性能的人口统计变量。虽然本指南侧重于性别的影响，但其中的一些建议也可促进研究入选和数据分析充分考虑到其他人口学变量，如年龄、种族和民族。

与其他类型的变量相比，人口统计变量的影响可能更适用于某些类型的产品或疾病。例如，某些OB / GYN和泌尿学器械可能适用于单一性别人群，因此，预期这些器械的研究将不会涉及结果中出现性别差异的可能性。此外，一些体外诊断（IVD）器械临床研究在未标识的剩余标本上进行，因此可能无法获得人口统计信息，包括性别。因此，在这些情况下，无法对特定性别数据进行评价。

FDA建议将本指导性文件用于补充其他FDA指南，特别是任何相关的特定器械指南。建议贵公司咨询FDA的主要审查部门。

## 背景

本指南中所述的某些要素已在先前的审查机构法规和/或政策中强调。近几十年来，本审查机构以及一般医学界关于临床研究中女性的观点已经发生演变。

在制定本指南规定的政策之前，FDA就在医疗器械临床研究中研究和评价女性公开征求各种专家和利益相关方的意见。2008年6月2日，各政府机构、医师专业学会和患者宣传组参加了一项公共研讨会，讨论如何克服障碍以了解性别差异对临床结果的影响，其中，重点是临床研究行为和统计分析。2008年12月9日，FDA的器械与放射健康中心（CDRH）和行业贸易协会共同主办了第二次公开会议，促进讨论，以期发布关于此主题的FDA指南。本指导性文件反映了在这些和其他公开论坛以及后续审查机构间的讨论中提出的建议。其旨在为临床研究设计和实施提供指导，以改善关于已批准的新医疗器械的安全性和有效性的特定性别信息。

在科学文献和大众媒体中，sex和gender（性别）这两个词通常可以互换使用。然而，根据医学研究所的2001年共识报告，这些术语具有不同的定义，且其应始终用于描述研究结果。FDA最相关差异是与生物因素（sex ）相关的差异；然而，大多数医疗器械研究依赖于患者自我报告的值（gender ）。就本指导性文件而言，我们使用“sex”这一术语，但我们也了解，对于大多数医疗器械研究，gender可用于替代sex。

本指南旨在处理研究设计、行为、结果和解释方面的潜在差异，应考虑这些差异，以确保特定性别问题在临床研究中得到充分解决。

### 为什么要考虑性别差异？

与男性相比，某些医疗产品可在女性中引起不同的反应。差异可归因于内在因素（例如，遗传学、激素、体型、特定性别生理学）、外在因素（例如饮食、社会文化问题、环境）或这些因素之间的交互作用。例如，某些性别、民族或种族群体可能存在特殊的医疗条件，而在研究招募和报告结果时应考虑这些医疗条件。另外，某些群体之间患者报告的结果差异，例如男性和女性如何以不同方式报告疼痛，可能表明结果有性别差异，但其并不一定与医疗器械本身有关。

与女性有关的协变量（例如，身材、年龄、并发症、孕史）可能使安全性、有效性或设计属性（如失效模式）产生某些差异。与激素变化相关的波动（如进入青春期、月经周期、绝经期、口服避孕药或激素替代疗法使用）可能与临床结果相互影响。此外，月经周期与激素介导的代谢差异或流体平衡变化有关，从而可能导致受试者内变异性。

以下是性别差异影响FDA法规考虑因素的示例：

    - 心室辅助器械（VAD）为心脏衰竭患者提供力学循环支持。对下一代VAD进行的一项研究表明，在使用研究器械治疗的受试者中，与男性相比，发现女性性别或与性别相关的协变量（身体表面积，BSA）与女性的卒中发生率相关（ 18％与6％）。与男性相比，女性出血和感染率也有上升趋势。在存活的主要有效性结果（心脏移植或在其状态为移植组织器官共享网络（UNOS）1A / 1B时支撑180天）方面似乎没有差异。这些结论的可信度受样本量限制（150例男性和44例女性）。FDA咨询委员会建议进行批准后研究，其中应充分收集关于性别和体表面积的数据，以确定器械性能是否存在差异。（Thoratec HeartMate II，安全与有效性摘要：http;//www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf6/P060040b.pdf）

    - 心脏再同步治疗除颤器（CRT-D）提供两种功能。植入性心节律转复除颤器（ICD）可感知危险的异常心节律，然后发出震动来阻止异常节律，从而恢复正常节律。作为心脏再同步治疗，其可产生小型电脉冲来协调左心室和右心室的跳动，使得其更有效地一起将血液泵送到整个身体。在一项研究中，研究者发现，女性的CRT-D治疗相对于仅ICD（收益的定义为全因死亡或第一次心脏衰竭事件的复合终点减少）的收益比男性高（女男比例77％与42％） 。左束支传导阻滞（LBBB）是心脏中电传导障碍的标志物，并且已确定其可使接受CRT的患者受到更大的收益。本研究中LBBB女性受试者的比例明显高于男性（女男比例87％与65％）。这些发现是探索性的发现，因为特定性别分析应在事后进行。在植入后91天内，与系统无关的并发症存活的主要安全性结果似乎没有差异。FDA咨询委员会建议进行两次批准后研究，应充分收集有关治疗在符合已批准适应症的患者中疗效的数据。

    - 髋关节恶化可导致疼痛、僵硬或步行困难。当这些症状对保守治疗（如物理治疗）无反应时，可建议患者接受全髋关节置换（THR）或髋关节表面置换。患者作为这种治疗的一部分，可能会接受“金属对金属”（MoM）髋关节植入物，其中器械的“球窝”均由金属制成。 2012年6月，骨科和康复器械咨询小组进行了会面，讨论MoM髋关节植入物的临床性能以及相关的不良事件，包括早期器械失效和翻修手术的需要。通过性别确定翻修率的THR和髋关节表面置换研究表明，在大多数研究中，植入后3-5年时女性中的翻修率似乎较高。THR研究中的女性特定性别翻修率为2.7％至19.8％之间，男性则为0和14.6％之间。表面置换研究中的特定性别翻修率在女性中位于0至27.6％之间，男性则为1.4％和8.97％之间。在整个小组讨论中，特定性别翻修率的差异和这些差异的基础受到反复关注。根据这些信息，FDA对骨科外科医生的建议包括：女性可能面临器械磨损增加和/或不良局部组织反应的风险，并应进行更紧密地关注。

### 临床研究的女性参与

历史上，在许多临床研究中，女性的代表人数一般不足或被排除在外。这导致女性及其医生缺乏关于许多医疗和诊断程序的风险和收益的信息。

#### 缺乏有关女性的可用数据

关于在美国临床试验中妇女的代表性担忧最初出现在药物临床试验中。20世纪70年代中期，立法和后续法规和指南传达了FDA和许多医学和科学界的建议，即有“妊娠可能”的女性应被排除在药物研究之外，以使胎儿不暴露于未知药物。 然而，很明显的是，这一政策会进一步“损害女性可获得的健康信息以及其所得到的医疗保健质量。”

政府问责办公室（GAO）审核了提交给FDA的支持药物上市申请的临床研究信息，并在1992年的一份报告中总结道，女性人数显著不足，且仅在不到50％的药物研究中进行了特定性别数据分析。第二年，FDA发布了《药物临床评价中性别差异的研究与评价指南》，鼓励女性参与早期（药物）研究，要求收集有关性别差异的数据，并鼓励考虑月经周期的影响以及与口服避孕或激素替代疗法的潜在交互作用。 1994年，CDRH讨论了在提交资料中介绍“性别偏倚”的可能性，并对新型医疗器械的文档进行了审查。

美国总审计局关于FDA审查的药物研究报告的2001年报告发现，女性占研究参与者总数的52％，但是大约30％的研究文献没有按性别报告结果，且大约40％没有报告入选人口统计特性。此后，FDA特别健康问题办公室发布了一份2003报告，其中显示，除了艾滋病、肿瘤学和心脏病之外，对于大多数医疗领域，药物研究中女性入选比例和特定性别分析和报告都有所改善。

在医疗器械研究中，2009年报告的心血管PMA评价显示，报告性别的关键性研究平均入选了33.9％的女性。在2013年根据FDASIA第907节的要求向国会提交的报告中，FDA表明，在有关医疗产品临床研究中的人口亚组数据中，女性的参与率随器械产品领域而异，这是因可影响人口统计信息（例如，预期人群、患病率等）的解释和临床相关性的若干因素而引起的一种现象。此外，为该报告审查的88％的PMA申请包含性别亚组分析，63％的此类申请中包含器械标签中的声明和/或有关性别亚组分析的FDA总结审查。

#### 入选女性的障碍

女性入选临床研究的可能性较小。女性在某些产品领域临床研究的参与率持续较低的可能原因有很多。2008年6月FDA研讨会提出的一些关键原因包括：

  - 缺乏对女性参与临床研究的主要障碍的了解；

  - 如果女性参与者已怀孕，担忧对胎儿造成的后果（如放射影像评估或伴随药物治疗的影响）；

  - 可能不是界定研究人群所需的入选/排除标准可能无意中排除女性（如年龄上限）；

  - 缺乏对疾病病因学和病理生理学差异的了解可能导致女性的诊断不足和转诊不足；

  - 研究者和申办方避免涉及女性患者，因为其认为需要更多的时间和金钱来入选她们；以及

  - 家庭责任限制了女性持续进行研究随访时间的能力。

除了上述所列外，在2009年向国会提交的报告中， FDA进一步确定了部分普遍人群和医疗资源不足人群参与药物试验的障碍。本报告纳入了为响应联邦公报通告（74 FR 1695）而提交的公共评论，以尝试了解某些群体参与临床研究的具体障碍；增加临床研究的参与的目前规范；以及是否需要采取其他方法来增加部分普通人群在临床研究中的参与率。为响应FR通知而提交的建议和最佳规范以及FDA对特定相关领域的鉴定情况在2009年向国会提交的报告的第II部分中总结。女性在器械临床研究中的低参与率也可能部分归因于制造某些医疗器械来适应男女解剖学差异的限制；例如，技术可能尚未发展到可以制造较小尺寸或某些配置的某些器械来增加女性使用的程度。

持续的入选数据显示，在参加研究的女性人数不足的情况下，我们鼓励申办方研究没有入选的原因，并考虑第IV.B.1节中的方法以加强入选。评价人口统计分布是否在不同的关键时间点（例如在筛选时、评价研究入选/排除标准后、同意之后以及在各种随访时间点）变化可能可提供更多信息。例如，如果在筛选入选/排除标准之后女性的比例显著下降，这可能表明可能需要检查研究标准，减少对女性的不当、非预期排斥。类似地，排除体表面积（BSA）较小的患者的临界值可能排除大部分可能受益于治疗的女性患者。消除这种排除（完全或通过平行队列研究）可以提高女性在整体研究中的参与率。关于研究筛选、入选和随访中关键时间点时人口统计分布变化的信息可以使我们深入了解大幅度降低入选女性以及研究参与者其他亚组的障碍的方法（例如，访问期间的随访访视安排的灵活性以及考虑儿童护理或老年人护理服务）。研究方案和知情同意的更改可以根据人口统计分布信息进行，并在必要时适当通知IRB和FDA或从IRB和FDA获得批准。

申办方也可能考虑国立卫生研究院开发的资源，、、或与学术和合同研究公司以及高入选率的临床研究地点进行讨论，以确定实现最适用于在人口统计方面实现适当入选率的措施，并提供有关这些技术的研究者培训。

下文第IV.B讨论了增加入选率策略的一些具体示例。

## 实现适当入选的建议

临床试验纳入可反映预期人群的不同人群仍然重要（如果可能以及适用）。一般来说，为了实现对一般人群中治疗有效性的无偏估计，申办方应计划入选女性和男性的代表性比例（例如，符合患病率）。然而，如果疾病科学或以前的临床研究结果表明治疗有效性仅存在于一种性别中，申办方可能需要有意入选足够数量来支持有效分析（即，足以适用于特定性别声明的样本量）。

历史上，许多医疗器械临床研究尚未入选反映受影响人群潜在疾病分布的女性比例。这可能会产生一定问题，因为如果尚未拥有在相关亚组中使用该产品的临床经验或临床经验有限，则检测对治疗反应差异的能力将显著降低。这使得有关医疗器械在女性中使用的风险和收益的可用数据大大缺乏。

### 考虑潜在性别差异

要了解可能与贵公司器械的临床评价相关的潜在性别差异，我们建议贵公司从以下方面研究贵公司器械适用于治疗或诊断的疾病或病症是否存在性别差异：

    - 特定性别患病率；

    - 特定性别诊断和治疗方式；

    - 确定针对目标适应症进行的既往研究中的女性比例；

    - 确定与结果中安全性或有效性相关的任何已知且具有临床意义的性别差异

如果显示性别差异的信息可用，则应将其纳入贵公司的研究和提交文件，如以下部分所述。FDA认识到此类信息在一些器械开发程序中较为有限（例如，基于对去标识且未标注的样本进行测试的程序）。

#### 对于新型或进行中的研究（IDE研究设计/早期入选阶段）

贵公司应该将上述信息作为贵公司的研究计划风险分析部分的一部分（请参见21 CFR 812.25（c））。我们还建议贵公司在研究方案和研究者培训材料中总结这些信息，以说明入选适当比例的女性的重要性。对于已根据批准（或有条件批准）IDE进行入选但女性入选率不当的研究，FDA和申办方应讨论适当的途径，以将这些新信息传达给研究者，而不会将偏倚引入研究。

#### 对于已完成的研究（上市申请阶段）

- 如果可用的背景信息或临床研究结果表明存在具有临床意义的性别差异，则贵公司应将此信息作为上市申请的一部分来纳入含有临床研究结果的章节当中。贵公司还应在贵公司的PMA草稿安全性和有效性摘要或510（k）摘要和贵公司的标签中提供此信息的摘要（有关更多细节，请参见下文第VI节）。

#### 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）

- 如果可用的背景信息或临床研究结果表明存在具有临床意义的性别差异，则贵公司应将此信息纳入中期报告以及贵公司最终报告的结果部分当中。如果需要，贵公司还应该提交修订后的标签以纳入这些信息。

### 研究设计与实施

正如第III.B节所述，历史上，医疗器械临床研究中女性的代表人数持续不足；因此，下述方法旨在增加贵公司研究中的女性入选率。然而，在男性人数可能不足的领域（例如乳腺癌诊断、骨密度扫描）中，如果预期人群也包括男性，我们建议贵公司调整这些或其他方法，增加男性入选率。其中一些方法也可能需要调整，增加其他人数通常不足的群体（如少数种族和少数民族）的入选率。

#### 对于新型或进行中的研究（IDE研究设计/早期入选阶段）

- 贵公司应该制定并说明贵公司的计划，以根据第IV. A.节提供的背景信息，前瞻性地在贵公司的研究中入选每种性别的适当比例（例如，与贵公司器械用于治疗或诊断的疾病或病症的特定性别患病率一致）。为了提高女性的入选率，可以考虑下述方法，并采取适当的谨慎措施，以避免引入偏倚或破坏数据有效性。

  - 可以更容易地促进入选女性的目标研究中心（如女性诊所）。

  - 考虑替代性沟通策略（如女性健康倡议研究中所用）以用于研究入选、知情同意书和患者材料。

  - 如果女性有可能从贵公司器械中受益，但可能不符合某些研究入选标准，则考虑在适当时修改入选标准，或考虑采用平行队列收集有关器械在女性中应用的数据。

  - 负责任地入选育龄女性，适当降低风险，避免在临床试验参与期间怀孕。

  - 提供鼓励有关女性的某些目标入选率的规定（例如，保持公开入选女性，直到达到预定比例）。

  - 研究女性或其他重要人群入选人数不足或未入选的原因（例如，定期评价所有筛选但未最终纳入研究的患者的筛查日志）。

  - 计划将重点工作放在在持续访问研究中的入选女性。

  - 考虑通常增加入选和保留的因素，例如社区或地方医护人员在入选或转诊患者中的参与度、奖励或补偿（例如交通费用），以及介绍参与研究的收益（例如给受试者发送通讯使其保持兴趣）。

  - 考虑随访访问安排中的灵活性并在访问期间提供儿童护理或老年护理服务，或允许提供与受试者日程安排相关的各种机会，包括晚上和周末。

  - 对于体外诊断试验和诊断器械，在临界选择和确认阶段纳入来自女性和男性的样本。

#### 对于已完成的研究（上市申请阶段）

- 如果可用证据表明，使用贵公司器械获得的结果（与安全性和/或有效性相关）可能存在具有临床意义的性别差异，则应在贵公司的上市申请中讨论此类结果，并在可用的替代治疗方案中加以考虑，确定是否需要进行附加数据收集（男性和/或女性），以在器械上市之前解决具有临床显著性的问题。还应考虑到结果是否支持仅用于一种性别的上市批准，同时额外收集另一种性别中的上市前数据；或者上市批准是否支持用于两种性别，随后进行上市后研究以获得关于任何所观察到的性别差异的进一步信息。FDA团队可能会建议贵公司考虑：

  - 计划将重点工作放在在持续访问研究中入选女性或男性

  - 提供鼓励有关女性或男性的某些目标入选率的规定（例如，保持公开入选女性，直到达到预定比例）。

#### 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）

- 贵公司应该制定和说明贵公司用于在贵公司的研究中男性和女性的入选和保留比例的计划，该比例与贵公司器械旨在治疗或诊断的疾病类型或疾病类型的特定性别患病率相一致。对于设计用于关键性研究队列持续随访的PAS，如果上市前研究数据表明存在具有临床意义的性别差异，FDA可能会确定需要针对一种性别进行额外研究。为了提高女性或男性的入选率，我们建议贵公司进行以下工作：

  - 基于在上市前临床研究中观察到的特定性别信号，或疾病中的已知性别差异，或可能影响安全性或有效性的伴随治疗或疗法的反应等，考虑未决问题是否要求在仅有女性或仅有男性的研究中进行特定上市后评价。

  - 可以更容易地促进所需人群入选的目标研究中心（如女性诊所）。

  - 考虑替代性沟通策略（如女性健康倡议研究中所用），用于研究入选、知情同意书和患者贴标。

  - 定期评价筛选日志，以确定女性或男性或其他重要人群入选人数不足的原因。

  - 考虑通常增加入选的因素，例如社区或地方医护人员在入选或转诊患者中的参与度、奖励或补偿（例如交通费用），以及介绍参与研究的收益（例如给受试者发送通讯使其保持兴趣）。

  - 考虑随访访问安排中的灵活性并在访问期间提供儿童护理或老年护理服务，或允许提供与受试者日程安排相关的各种机会，包括晚上和周末。

我们还建议申办方和临床研究研究者考虑下述方法，这可以帮助避免或尽量减少受试者的随访丢失率（不论性别）。

申办方责任

- 制定随访计划，详细说明随访目标，接触频率，以及接触没有进行随访访问的患者的数量和类型。

- 激起这些受试者的兴趣（例如，给受试者发送通讯使其保持兴趣）。

- 密切监测随访率，以便尽快确定和解决随访问题。

- 报告受试者问责数据，将数据作为研究报告的一部分。

研究者责任

- 告知受试者有关知情同意和随访访问期间重新接受随访的重要性。

- 提醒受试者即将进行的定期随访访问。

- 尝试寻找没有定期诊所访问的患者或使没有定期诊所访问的患者重新接受随访。

- 无法联系研究受试者时，获取并使用代理信息。

- 要求在研究期间退出的受试者提供退出理由，并询问受试者研究者是否可以在研究结束后再次联系他们，以评估有关器械的体验

- 激起这些受试者的兴趣（例如，手术后的电话随访，特别是如果该器械属于植入性器械）。

## 在研究设计和数据解释中考虑性别

男性和女性之间的差异范围从明显差异（例如性器官、身体脂肪分布）到不太明显差异（例如，骨密度，血液粘度）。遗传性别可影响所有生物组织层面（细胞、器官、器官系统和生物体），包括对疾病的易感性。两种性别间在某些疾病的发生率和严重程度差异可能与外来药物的暴露量、进入路径和加工以及细胞反应的差异有关。另外，健康和疾病的差异也受到个人经验和与环境的交互作用的影响，而这又可能会受到性别的影响。因此，除非研究器械仅用于一种性别（例如妊娠试验或PSA 试验），重要的是在研究设计和研究数据的解释中都要考虑性别间的数据变化。

### 评估两种性别群组间异质性的统计概念

在安全性或有效性方面，器械在女性与男性中的性能可能有很大差异。应该对两种性别组间的异质性进行彻底研究，特别是初级安全和有效性终点。

本文中的异质性是指两种性别之间的结果差异。可以进行统计假设试验以检测异质性，并且也可以使用用于估计其程度的统计推断方法。

当考虑设置多个治疗组时，一种异质性形式是因性别交互作用而产生的治疗，其测量了一种性别与另一种性别相比治疗结果差异的程度。因性别交互作用而产生的治疗的概念适用于涉及两种治疗之间比较的研究终点（如生存概率、不良事件发生率）。区分定性和定量交互作用极为重要。因性别交互作用而产生的定性治疗是指在一种性别中一种治疗优于另一种治疗，但在另一种性别中刚好相反的情况。因性别交互作用而产生的定量治疗是指一种治疗在两种性别中均优于另一种治疗，但是量不同的情况（请参见下文图1）。

定量交互作用

定性交互作用

男性女性

男性女性

对照

治疗

对照

治疗

图1.定量（左图）和定性（右图）交互作用的插图。

因性别交互作用而产生的治疗的统计假设试验已广泛用于检测性别间的治疗有效性异质性。一般来说，大多数交互作用试验均将缺少因性别交互作用而产生的治疗作为其无效假设。作为统计试验，其显著性水平应在研究计划中预先设定。但是，请注意，这种试验的力量可能未被明确。因此，对于有关因性别交互作用而产生的治疗的试验，统计显著性的缺乏可能无法有力地证明临床相关交互作用的缺乏。同样地，中度的统计显著性可能无法有力地证明临床相关交互作用的存在。虽然将研究在统计上显著的交互作用以确定其临床意义，但也可以根据设计和终点的特定临床原因检查没有相关统计显著性的交互作用。

对于涉及使用单一器械进行单次治疗（单组研究）的研究，可以仅针对单一治疗和器械来评价两种性别组之间的异质性。因性别交互作用而产生的治疗的概念无法直接适用于这些研究。为了评估异质性，可以使用在（单一）研究治疗下比较两个性别组的统计学假设试验，并且在该特定情况下，其往往受限于类似于困扰由因性别交互作用而治疗的上述统计试验的限制。

与性别相关的其他患者特性（例如身材、副发病变、年龄）有时可能可以解释临床结果中的显著性别差异。如果观察到男性和女性之间存在差异，FDA建议申办方研究对因其他患者特征而产生差异的可能解释。

#### 对于新型或进行中的研究（IDE研究设计/早期入选阶段）

- 方案中的统计分析计划（SAP）应包括用于解决下列各节所述问题的预定计划。

- 仍然重要的是，临床试验包括在可能和适当的情况下反映预期人群的不同人群。一般来说，为了实现对一般人群中治疗有效性的无偏估计，申办方应提供入选具有代表性的女性和男性比例的策略（例如，符合患病率）。

- 申办方应该提前确定任何可能说明两种性别间的可能差异的关键协变量，计划收集有关这些协变量的数据，并预先指定一种建模方法，以研究这些协变量可以说明所观察到的差异程度。

#### 对于已完成的研究（上市申请阶段）

- 一般来说，所有研究都应该按照性别来报告下述第C节详述的相关结果的描述性统计。在总体有效性和安全性研究后，应评估性别对主要安全性和有效性终点的影响。如果基于预定或探索性事后分析怀疑有任何具有临床意义的性别差异，申办方应与FDA讨论，以确定是否需要提供额外数据来解决任何剩余的特定性别安全性或有效性问题。

#### 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）

- 对于涉及在PMA队列患者中持续收集数据的PAS，我们建议贵公司在所有随访时间点进行下面第C节所述的分析。

- 对于涉及新入选患者的PAS（或522 PS研究），贵公司应将下面第C节所述的分析作为贵公司方案中预先规定的统计分析计划的一部分。此外，如果对上市前数据进行的特定性别分析结果表明结果中可能存在具有临床意义的差异，则贵公司应咨询流行病学司，以确定这是否也应纳入贵公司PAS的研究设计和假设 。

- 当在分析来自PAS或522 PS研究的数据期间探索与性别有关的差异时，我们建议贵公司使用已根据可能会混淆性别与研究结果之间关系（例如身材较小、 糖尿病等）的患者特性来进行调整的多变量分析来解决混杂问题。

### 关于研究设计中特定性别统计要素的建议

预期有性别组差异时

- 如果根据以前的研究、文献或疾病科学，预期医疗器械的收益-风险状况在男性和女性之间存在重要差异，则临床研究设计应考虑到这一点。

- 对于适用于男性和女性的器械，如果背景信息或以前的临床研究结果表明可能存在应性别而产生的具有临床意义的差异，则可能需要开展研究，以评价两种性别组的治疗有效性（如果预期声明适用于两种性别）。换句话说，申办方可能需要有意地在每个性别组中入选足够数量的患者，以允许竞选有效的分析（即，适用于特定性别声明的样本量）；可能需要通过性别设置分层研究设计并进行结果分析。

- 可以设计一项单一研究，以支持男性和女性的组合人群或仅一种性别的上市批准。所有这些研究设计的共同关键要素是成功地将1型误差率控制在所需水平，同时考虑宣布研究成功的两种方式产生的多重性。正如任何具有复杂设计的研究一样，鼓励申办方尽早与FDA交谈。

- 虽然很少做，但可以设计一项研究，同时研究整体治疗有效性以及仅研究在某一亚组，如女性（或男性）中的有效性。如果声明适用于整个人群或仅仅一种预定性别，则该研究设计已完成。一种方法是将总体类型I误差率（α）的一部分f分配给整体推理过程的研究，而将其余的分配用于研究特定亚组。在假设试验框架中，如果总体试验在水平f倍α下具有显著性或亚组在水平（1-f）倍α下有效，则该研究成功。

- 研究可能旨在研究综合人群的整体治疗有效性，如果结果为阳性，可以在一种性别或另一种性别中进行预先规定的次要分析。

在研究设计中预先指定对两种性别组间的异质性的评估

- 除非待研究的器械仅适用于一种性别（例如妊娠试验、PSA检测），否则在研究设计中考虑两种性别组之间的数据变异性及其解释极为重要，即使预期在设计阶段不存在实质性别差异。

- 统计分析计划应提供用于评估两种性别间异质性的策略，因为FDA建议为每份提交资料将此类评估作为研究结果的一个组成部分。特别来说，对于符合两种性别组合并数据表示的既定成功标准的研究来说，异质性评估可以作为其合并条件的基础。这些合并条件与通常用于确定不同临床地点间数据是否可适当合并用于分析的条件相同。合并条件可以指定为统计假设试验，对于涉及两种治疗比较的研究，其通常是有关因性别交互作用而进行治疗的试验。理想情况下，交互作用试验应能够以相当高的概率在相关参数上检测具有相关幅度的交互作用，并且该目标应指导适当显著性水平的选择。

特殊研究设计类型的其他考虑因素

- 对于单组研究：

  - 申办方应提供用于评估两种性别组间异质性的策略。具体方法可能有所不同；如果方法需要任何假设，则应对这些假设的有效性进行研究。

  - 申办方还可以考虑特定性别的客观性能标准（OPC）或性能目标。其可以用于特定性别声明。重要的是控制总体1类错误率，以支持基于假设试验的任所有声明。

- 对于比较研究：

  - 申办方应该预先明确交互作用试验。任何假设的有效性应予以研究。

  - 当预期存在性别亚组差异时，申办方可以考虑提供证据支持特定性别声明。如果基于假设试验寻求多个声明，则重要的是控制总体1类错误率。

  - 如果控制未随机化或存在历史和患者级数据，则可以结合倾向评分数据分析来研究交互作用。

  - 对于随机受控试验，如果预期存在具有临床意义的性别差异，申办方可以将性别视为随机化过程中的分层变量。

诊断器械的特殊考虑因素

对于使用临界值的体外诊断测定、成像器械和诊断器械，申办方应在临界选择和临界验证阶段提供来自女性和男性的数据。当使用连续或顺序测量将患者分为两个或更多个类别（例如患病和非患病）时，测定或器械涉及某一临界值。只有当基于先前证据有理由相信需要设置单独的临界值时，或者当前临床研究中的数据可提供有关不同临界值的证据时，应为男性和女性使用单独临界值。单独临界值的使用可能会影响研究设计和样本量计算。应按性别分析临床性能测量，如灵敏度、特异性、阳性和阴性似然比以及阳性和阴性预测值。应为男性和女性单独分析关于平均值（中值）、标准偏差和百分位数的参考区间。只有在临床上有用，并且基于先前证据有理由相信需要此类区间时，才应考虑为男性和女性设置单独参考区间。对于新的被测变量，如果无法获得决定这些问题所需的信息，但参考区间研究的数据表明存在特定性别差异，则应分别为男性和女性和组合数据提供参考区间时间。可能出现的情况是，测定或器械具有较高的总体准确性（例如，非常高的灵敏度和特异性）；发生这种情况时，可能不需要进行亚组分析。

### 关于已完成研究中特定性别数据的分析和解释的建议

特定性别分析

一般来说，所有研究应报告相关关注结果的描述性统计，包括按性别估计的方差或标准偏差（如果适用）。在主要随访时间点，无论这些特定性别亚组分析的统计功效多么有限，应为以下每项中存在的并具有临床意义的性别差异对数据进行检查：

- 主要有效性终点；

- 主要安全性终点；以及

- 关键次要终点。

- 在研究总体有效性和安全性后，应评估性别对主要安全性和有效性终点（以及在某些情况下对重要次要终点）的影响。

- 进行统计分析计划（SAP）中提出的所有分析极为重要。FDA希望申办方计划并进行分析，以按性别评价异质性，包括如前几节所述的因性别交互作用而产生的治疗（如适用）。

- 在某些情况下，有关因性别交互作用而产生的（或异质性，一般来说）治疗的试验可能具有足够的能力来仅检测极大的交互作用（或异质性），但可能无法检测到较小但具有临床重要性的交互作用（或异质性）。当一个或两个性别组的患者数量较少时，可能会出现此类情况。在这种情况下，可能需要提供来自男性或女性（或两者）的其他数据。由于与小样本量相关的大变异性，所观察到的异质性可能存在于两种性别之间；在这些情况下，对临床意义的解释可能为时尚早。建议与FDA进行磋商。

- 有关解释数据的建议，请参见下文第D节。

特殊研究设计类型中数据分析的其他考虑因素

- 对于单组研究：

  - 如果整体治疗有效性既不具统计显著性也不具临床意义，不建议使用亚组分析。在这种情况下，分析可能引发关于用于支持上市申请的数据的问题。

  - 如果两种性别之间没有观察到显著差异，则可合并两种性别间的数据。

  - 如果在两种性别之间观察到显著差异，重要的是在调整其他协变量后，探讨差异是否仍然显著。如果否，则可合并两种性别间的数据。

  - 如果在调整其他协变量后交互作用效应仍然显著，则无法合并两种性别间的数据。可能需要提供其他数据来适当评价性别对研究终点的影响。在这些情况下，建议与FDA进行讨论。

- 对于比较研究：

  - 如果整体治疗有效性不具统计显著性和临床意义，则不推荐使用亚组分析。在这种情况下，分析可能引发关于用于支持上市申请的数据的问题。

  - 如果治疗间存在有关性别交互作用的证据，则重要的是描述交互作用的性质（定性或定量），并评估差异的临床重要性。在某些情况下，交互作用效应可能具有统计显著性，但无临床意义，或具有临床意义，但无统计学显著性。在这些情况下，建议与FDA进行讨论。

  - 如果对于相关结果没有观察到治疗和性别之间存在显著交互作用效应，则可合并两种性别间的数据。然而，关于合并数据的有效性的决定应该基于所观察到的交互作用效应的大小以及其临床重要性。

  - 如果在两种性别之间发现治疗有效性差异，使用身材大小（如身体质量指数）、骨密度或伴随疾病（例如糖尿病）等变量进行额外分析来研究这种差异的可能解释通常可提供一定帮助。如果观察到治疗和性别之间存在显著的交互作用效应，则在调整其他协变量后，应探讨其是否仍然显著。如果否，则可合并两种性别间的数据。

  - 如果在调整其他协变量后交互作用效应仍然显著，则无法合并两种性别间的数据。可能需要提供其他数据来适当评价性别对研究终点的影响。在这些情况下，建议与FDA进行讨论。

  - 如果已确定了因性别交互作用而产生的显著治疗，则研究性别差异是否仅存在于治疗组中，仅存在于对照组中或两者中可以提供一定帮助。此外，可以通过评估治疗差异是否仅存在于女性中，男性中还是两者中来探索交互作用。

### 特定性别数据的解释

如果基于预定或探索性事后分析发现任何具有临床意义的性别差异，贵公司应该与FDA讨论是否需要提供额外数据来解决任何剩余的特定性别问题。

如果贵公司的分析结果表明，没有足够的数据来评估性别是否与具有临床意义的结果差异相关，FDA可能会确定在上市前或上市后需要提供一种性别或两种性别中其他受试者的临床数据，以解决与安全性或有效性有关的潜在特定性别问题。

尽管预期较为罕见，但如果观察到两种性别之间在安全性或有效性方面存在具有临床意义的差异，FDA可能会要求在一种或两种性别中进行额外的验证性研究，实施特定批准前或批准后研究条件，以及/或修改后续研究的设计。

解释小数据集中具有临床意义的差异有一定限制。由于样本量小，两性之间可能存在平均差异；关于其是否具有临床意义的解释在许多情况下可能还为时过早。

## 在申请和公开文件中报告特定性别信息的建议

给FDA的机密提交资料包括临床研究数据的详细分析，其中可能包括各种特定性别分析。然而，公共文件，包括有关过去获批医疗器械的标签和FDA的审查总结（例如SSED），与有关人群亚组中器械性能的信息程度不一致。虽然申办方可能最感兴趣的是对研究结果的可推广性，但个别患者及其医疗提供方可能会从与特定人群亚组中的器械使用相关有效性和潜在不良事件有关的更多数据中获益。

  - 入选人口统计特性、基线特性和副发病变

贵公司的临床研究中有关器械性能在男性和女性方面的结论的可信度与贵公司研究中每个性别的比例有关。FDA建议贵公司按照性别报告将接受使用贵公司器械进行治疗的受试者数量和比例以作为临床研究的一部分，具体如下：

    - 贵公司应该按亚组入选的比例报告研究人口统计。贵公司应该讨论入选比例是否与疾病的特定性别患病率一致，如果患病率已知。对于多组研究，贵公司应该报告每组中每种性别的入选比例。

    - 如果贵公司收集了副发病变和/或其他基线特征，我们建议贵公司按人群亚组和整体来报告这些信息。

    - 对于每个方案分析，我们建议比较和讨论与入选时相比，随访中整体研究样本和每个研究组的特定性别差异。

贵公司可以选择调整以下示例语言，或者贵公司也可以使用包含上述内容的类似语言。

示例语言：

招入整体研究的患者中女性人数占【34％】。这与美国一般人群【引用】中【冠状动脉疾病】的患病率相似。在治疗组的受试者中，m1 / n1（p1％）为女性，而在对照组中，m2 / n2（p2％）的受试者为女性。

女性比男性更可能患有糖尿病（35％与22％），并且不太可能有心肌梗死的既往病史（24％与36％）。

此外，我们建议贵公司将此类型的信息包含在任何适用表格和图表中。

#### 对于新型或进行中的研究（IDE研究设计/早期入选阶段）

贵公司应该报告此信息，作为年度进度报告的一部分。

#### 对于已完成的研究（上市申请阶段）

贵公司应该在临床研究结果的部分（包括标签）中报告此信息，作为上市申请的一部分。此信息摘要也应包含在PMA草稿安全性与有效性摘要，510（k）摘要或重新决策摘要中。

#### 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）

贵公司应在中期报告和贵公司最终报告的结果部分中报告此信息。

### 特定性别结果（安全性或有效性）

关于特定性别结果分析的信息应在标签和审查摘要中加以说明，无论分析是预定分析还是事后分析。应说明可能解释性别间可能结果差异的协变量。

    - 如果因性别而产生的结果差异具有统计显著性和临床意义，则应报告结果分析的结果。

    - 如果这些分析结果表明具有临床意义但统计显著性的某一终点或事件中存在性别差异，则应以描述性方式报告这些结果。

    - 如果这些分析结果表明结果没有性别差异，那么贵公司应该报告进行的分析，且没有发现任何差异。

#### 对于已完成的研究（上市申请阶段）

当呈现预定性别分析结果时，我们建议如下：

  - 明确说明进行的分析

  - 说明用于评估因性别而产生的治疗差异异质性的统计方法（如上所述）

  - 贵公司可以包括推论统计，包括p值和/或置信区间。为提供适当的背景，应说明先前的科学证据，表明预期存在因性别而产生且具有临床意义的差异，或说明分析的统计限制。

在呈现事后特定性别分析结果时，我们建议如下：

  - 明确说明分析未事先指定

  - 明确说明进行的分析

  - 说明用于评估因性别而产生的治疗差异异质性的统计方法（如上所述）

  - 仅使用描述性统计（平均值、标准偏差等）。给PMA的机密提交资料的结果可以包括推论统计，以及这些信息来自事后分析的免责声明。

如果观察到安全性或有效性方面存在具有临床意义的性别差异，或者如果潜在差异可能需要随访研究，有关收益和风险的数据应在标签和审查摘要中分别说明为男性和女性。

#### 对于上市后研究（PAS或522 PS阶段）

当呈现PAS或522 PS数据的性别分析结果时，上述建议也应适用。

如果在贵公司的最终分析中检测到具有临床意义的信号，FDA可能会建议贵公司更改贵公司应该在最终研究报告中提交的贵公司的已批准标签和审查摘要。

## 附录1 - 决策框架

我们鼓励使用现有科学数据（例如，先前研究、疾病科学）来确定是否存在某种假设，即贵公司器械存在具有临床意义的性别差异。当存在有关具有临床意义的性别差异的假设时，以下决策树提供了框架，用于决定不同特定性别统计建议何时适用于不同的临床研究设计。

#### 有关特定统计设计的建议

遵循与研究设计相关的建议

开始

产品使用/设计是否限制于一种性别？（例如，妊娠试验或PSA 试验）

是

是

是

是

否

否

无需分开的性别分析。

所有临床研究

单组研究

比较研究

非随机化受控试验（并发控制，历史控制）

否

随机化受控试验（RCT）

是

*对于进行中的研究，提供描述性统计。对于新研究，提供统计推断

**可预期性别亚组差异时适用

推荐

不同性别报告应该预先设定*

提供入选适当女性代表来理想匹配不同性别患病率的策略

报告之前研究，疾病科学等是否建议不同性别在临床上有意义的差异

遵守上述“所有临床研究”框中的建议

提供评估异质性的策略

可以考虑特定性别的目标值法或性能目标**

遵守上述“所有临床研究”框中的建议

如果寻求多种声明，控制整体1类错误率

预先明确交互试验

可以考虑特定性别声明的功效**

遵守上述“所有临床研究”和“对比研究”框中的建议

可以考虑性别为随机化过程中的层化变量（如适用）**

决策框架

#### 有关已完成研究的特定性别统计分析的建议 – 单组研究

（客观性能标准、性能目标、观察性研究）

开始

整体治疗有效性是否具有统计显著性和临床意义? *

是

否

分析引出了有关支持上市申请数据的问题

可以合并两种性别间的数据

否

否

是

是

确定两种性别间是否存在显著差异

推荐

在调整其他协变量后性别差异是否还具有临床意义和统计显著性?

可以合并两种性别间的数据

不可合并两种性别间的数据。可能需要其他数据

*如果整体治疗有效性不具有统计显著性和临床意义，不推荐使用亚组分析

注意：在某些情况下，性别差异可能具有统计显著性但无临床意义或具有临床意义但无统计显著性。在这些情况下，建议与FDA讨论。

决策框架

#### 有关已完成研究的特定性别统计分析的建议 – 对比研究

开始

整体治疗有效性是否具有统计显著性和临床意义?*

是

否

推荐

否

否

是

是

针对感兴趣的结果确定性别和治疗组之间是否存在显著交互作用效应

在调整其他协变量后性别差异是否还具有临床意义和统计显著性?

说明交互作用的定向或定量性质以及任何差异的显著性。可能需要进行其他亚组分析。

可以合并两种性别间的数据

可以合并两种性别间的数据

不可合并两种性别间的数据。

可能需要其他数据

分析引出有关支持上市申请数据的问题

*如果整体治疗有效性不具有统计显著性和临床意义，不推荐使用亚组分析

注意：在某些情况下，性别差异可能具有统计显著性但无临床意义或具有临床意义但无统计显著性。在这些情况下，建议与FDA讨论。

?公众评论表明了人们在处理有关女同性恋、男同性恋、双性恋、变性者和同性恋（LGBTQ）、性别不明（GNC）的个体参与临床研究的独特考虑因素方面的兴趣。对与这些群体有关的特定性别数据进行分析超出了本指南的范围；其他论坛，如“妇女健康计划”可用于探讨这些问题。http://www.fda.gov/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/ucm346073.htm

请参阅有关行业在《临床试验中收集种族和民族数据》的本审查机构全体指南（于2005年9月发布）。FDA指导性文件可在以下网站获得：http://www.fda.gov/ForIndustry/FDABasicsforIndustry/ucm234622.htm.

?  http://www.regulations.gov/#!documentDetail；D=FDA-2008-N-0038-0089

医学研究所，了解生物性别和性别差异委员会。探索生物对人类健康的贡献：性别是否重要？ 国家科学院，2001年。

性别是指生物的分类，一般按照生殖器官和染色体补体赋予的功能分为男性或女性。

性别是指一个人自我表现为男性或女性，或者社会机构如何根据个体的性别表现而回应的人。性别起源于生物学，并由环境和经验塑造。

?金属对金属髋关节植入物。

<http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/MetalonMetalHi pImplants / default.htm>页面最后更新日期： 2013年1月17日

? 2012年骨科和康复器械小组会议材料。

<http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdv isoryCommittee / OrthopaedicandRehabilitationDevicesPanel / ucm309184.htm>页面最后更新日期：2012年10月18日。

FDA执行摘要备忘录。金属对金属髋关节植入系统。2012年6月27日至28日。

<http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/Medical DevicesAvisoryCommittee / OrthopaedicandRehabilitationDevicesPanel / UCM309302.pdf>

美国卫生、教育和福利部，“临床评价药物的总体考虑”，HEW（FDA）77-3040“（政府印刷局，Washington，1977年9月）。

女性的健康。公共卫生服务工作组关于女性健康问题的报告。公共卫生署。1985年1月至2月100（1）：73-106。

美国总会计师事务所。女性健康。FDA需要确保更多处方药物试验中的性别差异研究。（http://archive.gao.gov/d35t11/147861.pdf）。

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM126835.pdf

CDRH ODE财年1994年年度报告。

美国总会计师事务所。女性健康。新药试验中的女性充分代表性，但FDA监督需要改进。（http://www.gao.gov/new.items/d01754.pdf，编辑： 2001）。

Evelyn B、Toigo T、Banks D、Pohl D、Gray K、Robins B、Ernat J。女性参与临床试验和性别相关标识：1995-1999批准的新分子实体审查。2001年6月（http://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForPatientAdvocates/ParticipatinginClinicalTrials/ucm19778 8.htm.）

Kramer DB、Mallis E、Zuckerman BD、Zimmerman BA、Maisel WH。新型心血管器械的上市前临床评价：2000-2007年提交给食品药品监督管理局的上市前临床研究质量分析。美国治疗学杂志。2009年。

FDA报告。FDA获批医疗产品的人口亚群数据的收集、分析和可用性。2013年8月。http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/ SignificantAmendmentstotheFDCAct/FDASIA/UCM365544.pdf

?请参见提交给国会的报告；2007年食品药品监督管理局修订法案”（FDAAA），公法第110-85号，联邦食品、药品和化妆品法案第901节；面向消费者的广告能够传达给部分普通人群的能力；人群子集参与临床药物试验的障碍。http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/ SignificantAmendmentstotheFDCAct/FoodandDrugAdministrationAmendmentsActof2007/FDAAAImplement ationChart/UCM213016.pdf.

? NIH女性健康研究办公室提供了一些可用的出版物，其中提供了关于入选标准的建议、入选和保留的关键要素概述以及进行人类受试者研究的一些实际应用，包括伦理考虑因素。http://orwh.od.nih.gov/research/inclusion/index.asp.

国家精神卫生研究所制定了一份资源文件（“准备临床研究研究时有关入选和保留的考虑要点”），其中概述了可能影响临床入选和保留的常见问题以及解决这些问题的策略。http://www.nimh.nih.gov/research-funding/grants/recruitment-points-to-consider-6-1-05.pdf.

国家癌症研究所开发了一种在线资源，为实践专业人员设计，支持临床试验应计需求。该网站储存了各种文献和其他资源，为鼓励对话和讨论的 “实践社区”。http://accrualnet.cancer.gov.

?目的是提供基于疾病科学的环境。申办方可考虑提供与其他人口统计相关的类似信息，例如年龄、种族、民族、副发病变等。

? J. Hays等人。女性健康倡议入选方法与结果。流行病学年鉴 ，2003年；13：S18-S77。

?有关IDE政策和程序的CDRH指南（1998年）：

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080202.htm.

?  J. Hays等人。女性健康倡议入选方法与结果。流行病学年鉴 ，2003年；13：S18-S77。

?了解生物性别和性别差异委员会。探索生物对人类健康的贡献：性别是否重要？医学研究所，国家科学院，2001年。

?目前进行这种分析的目的在于确定数据是否可以适当合并以用于分析。