医疗器械早期可行性临床研究（包括首次应用于人类研究）的器械临床研究豁免（IDE）

行业和食品药品监督管理局员工
指南

文件发布时间：2013年10月1日

本文件的草案发布于2011年11月10日。

关于本文件有任何问题，请致电301-796-6343或通过电子邮件Andrew.Farb@fda.hhs.gov联系CDRH的Andrew Farb，或致电301-796-6366或通过电子邮件Dorothy.Abel@fda.hhs.gov联系Dorothy Abel，或致电1-800-835-4709 或301-827-1800联系CBER的交流、外联与开发办公室。

美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械与放射健康中心

生物制品评估和研究中心

前言

公众评论

贵公司可以在任何时间向食品药品监督管理局，文档管理部（5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852）提交书面评论或建议，供部门审议。电子版评论可以提交至http://www.regulations.gov。请用文件编号FDA-2011-D-0787识别所有评论。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

其他副本可以从网上下载。贵公司也可以发送请求邮件至dsmica @fda.hhs.gov来获取指导性文件的电子版本，或发送传真申请至301-827-8149来获取打印版本。请使用文件编号1782来确认贵公司请求的指南。

本指导性文件的其它副本也可以通过书面申请从生物制品评估和研究中心（CBER）获取，地址为交流、外联与开发办公室(HFM-40), 1401 Rockville Pike, Rockville, MD 20852-1448，或致电1-800-835-4709或301-827-1800，或通过向ocod@fda.hhs.gov发送电子邮件，或从网站下载：
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm.

目录

1.	引言	4

2．	法规背景	5

3．	定义和范围	6

4．	概述	7

5．	针对早期可行性研究IDE申请的批准	9

6．	先期研究报告	10

6.1	早期可行性研究IDE的先期研究报告内容	11

6.2	设计理念	12

6.3	器械评估策略	13

6.3.1	早期可行性研究的器械评估策略	13

6.3.2	总体器械评估计划（由申办方决定）	18

6.4	台架和实验室试验和计算模型	18

6.5	体内动物研究	19

6.6	先期临床信息	20

7.	研究计划	20

7.1	风险分析和风险缓解	20

7.2	临床方案	21

7.3	人类受试者的保护措施	22

7.3.1	知情同意	22

7.3.2	伦理审查委员会	23

7.4	监测	23

7.4.1	监测流程	23

7.4.2	数据监测委员会（DMC）	23

8.	早期可行性研究迭代	24

8.1	需要FDA通告的变更（5天通告）	24

8.2	需要FDA批准的变更	25

9.	设计控制	27

10.	临床评估的后续步骤	28

11.	结论	28

附录1：早期可行性研究IDE预提交的建议主题	29

附录2：器械评估策略案例	30

附录3：准备早期可行性研究知情同意书的补充指南	35

附录4：器械迭代示例	38

医疗器械早期可行性临床研究（包括首次应用于人类研究）的器械临床研究豁免（IDE）

行业和食品药品监督管理局员工
指南

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA员工。如果贵公司无法确定适当的FDA员工，请拨打本指南标题页上列出的合适的电话号码。

# 1.	引言

本文件旨在为FDA员工、临床医生、医疗器械创新研究者和行业有关重大风险器械早期可行性研究的研究性器械豁免（IDE）申请的开发和审查提供指导。1早期可行性研究允许进行器械的早期临床评估，提供原理上和初步的临床安全性数据的证明。当需要临床经验时，这些研究可能适用于医疗器械开发的早期阶段，因为非临床试验方法不可用或不足以提供继续推动研发过程所需的信息。与所有临床研究一样，启动早期可行性研究必须通过适当的收益—风险分析和适当的人类受试者保护措施来证明。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制力的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

# 2．	法规背景

《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD＆C法案）【21 USC § 360j（g）】第520（g）节为FDA确定框架。在该框架下，研究性器械可以免除某些要求，使得经过合格培训具有经验的专家可以研究其安全性和有效性。此项豁免称为研究性器械豁免（IDE）。对于具有重大风险的器械，申办方必须首先提交IDE申请并获得FDA批准。

FD＆C法案明确认识到，IDE申请中所包含的信息可能因研究而异。第520（g）（2）（C）条规定：

【授予研究性器械豁免】规定的程序和条件可能会存在适当变化，具体取决于：

- 根据这种豁免进行的临床试验的范围和期限，

- 参与此类试验的人类受试者人数，

- 在根据段落（3）（A）[FD＆C法案第520（g）条]所规定的临床试验计划进行试验时，是否需要允许受豁免器械做出变更，以及

- 这种器械的临床试验是否用于产生获取器械商业销售批准的数据。

与研究性器械的所有临床研究一样，早期可行性研究必须符合21 CFR第812部分的要求，包括以下要求：

- 申请（21 CFR 812.20）：说明申办方必须提交IDE申请的时间以及IDE申请必须包含的信息，包括研究计划和先期研究报告。

- 研究计划（21 CFR 812.25）：说明研究计划必须包含的信息，包括研究目的，方案，风险分析，器械描述，监测流程，标签，知情同意书以及负责审查研究的有关机构审查委员会（IRB）的信息。

- 先期研究报告（21 CFR 812.27）：说明先期研究报告必须包含的信息，包括该器械所有先期的临床、动物和实验室试验的报告。

- 补充申请（21 CFR 812.35）：说明器械和研究计划变更必须事先得到FDA批准的情况，以及通知FDA不需要事先批准的变更的所用方式。

采用FD＆C法案第520（g）（2）（C）条规定的原则，本指南第5-8章阐述了将这些要求应用于早期可行性研究IDE的方法。

# 3．	定义和范围

在本指南中，临床研究类型定义如下：

- 早期可行性研究是器械开发早期阶段受限的临床研究，通常在该器械的设计最终确定前展开，用于特定的目的（例如，针对一个新的或已确定预期用途的创新器械，具有新临床应用的已上市器械）。当这些信息不能通过其它非临床评估提供或适当的非临床试验不可用时，可能会使用这种研究方法，在少数受试者人群中（通常少于10个初始受试者）评估初始临床安全性和器械功能性的器械设计概念。从早期可行性研究中获得的信息可以指导器械的修改。早期可行性研究并不一定是器械的首次临床使用。

- 首次应用于人体（FIH）研究指的是评估有特定适应症的某种器械首次在人类受试者中进行的研究类型。本文件仅讨论满足早期可行性研究定义的FIH研究。

- 传统可行性研究是通常用于获取接近最终或最终器械设计的初步安全性和有效性信息来充分计划适当关键研究的临床研究。由于接近最终或最终器械设计的研究发生在早期可行性研究之后，因此FDA将期望在传统可行性研究IDE申请中看到更多的非临床（或先期临床）数据。传统可行性研究并不一定需要在早期可行性研究之后。

- 关键研究是一种旨在收集医疗器械特定预期用途安全性和有效性的确切证据的临床研究，通常使用统计学确定的受试者数量。可能会也可能不会发生在早期和/或传统可行性研究之后。

早期可行性研究的实施可以基于多种原因，例如为了获取关于下列内容的最初信息：

- 手术中器械特定方面的临床安全性；

- 该器械是否可以正常递送、植入或使用；

- 操作员使用器械过程中的技术挑战；

- 人为因素（例如，理解程序步骤的困难）；

- 器械的临床安全性（例如，器械相关严重不良事件的评估；；

- 器械的实际表现是否符合预期（例如，机械功能，进行预期的测量）；

- 器械失效；

- 可能影响器械性能的患者特征（例如，解剖学限制）；以及

- 与器械使用相关的治疗参数（例如，施加的能量，试模，释放的剂量）。

传统可行性研究重点是为接近最终或最终器械设计提供初步临床安全性和有效性信息，或者获取用于指导关键研究的数据。与传统可行性研究不同，早期可行性研究具有更广泛的目的。从早期可行性研究中获得的早期临床经验增加了器械开发过程的有效性，因为其可能用于：

- 确定对程序或器械的适当修改；

- 优化操作员的技术；

- 完善预期适用人群；

- 完善非临床试验的计划或方法；以及

- 建立后续的临床研究方案。

为了确定适合使用的临床研究类型（早期可行性，传统可行性或关键性研究），需要考虑一些特定的因素，例如器械的创新性，其预期的临床用途，器械设计的稳定性以及可用于支持IDE申请的已有试验数据。早期可行性研究适用于预期器械变更，以及由于器械或其预期用途的新颖性，临床研究将提供通过其他非临床评估无法实际获得的信息。即使器械或器械的原型先前已经用于预期的临床应用，早期可行性研究也可能是适当的。请注意，不是所有的新型器械或新的用途都需要早期可行性研究，FDA也不会强制要求进行早期可行性研究。如果器械设计已经接近最终或已经是最终设计，则根据可用于证明研究的现有数据量，分别适合选择传统可行性研究或关键研究。在IDE提交之前，为避免可预见的延误，建议联系FDA确定拟定研究是否可以归类为早期可行性研究。

本文提供的指导仅针对早期可行性研究IDE，不适用于其他临床研究类型。如上所述，涉及不符合早期可行性研究定义的人类首次使用器械的研究不在本文档范围内。例如，可在传统可行性或关键性研究中，而非早期可行性研究，评估已知临床使用条件下首次用于人体的非创新型器械。

# 4．	概述

FDA认可鼓励医疗器械创新来解决临床需求并改善患者的护理，特别是当替代治疗或评估不可用、无效或与患者安全的重大风险相关时。根据IDE法规的规定，本指南旨在帮助相关人员在早期可行性研究中采用风险缓解策略，恰当保护人类受试者，在美国境内进行医疗器械早期临床评估。

早期可行性研究IDE申请必须符合FD＆C法案【21 USC § 360j（g）】的第520（g）章和21 CFR第812部分的规定；然而，IDE规定的程序和条件可能会根据临床研究类型的不同而有所不同（见第2节）。

本指南概述了申请和批准早期可行性研究IDE的新政策。这项政策的主要内容如下：

- FDA对早期可行性研究的IDE申请的批准，包括某些首次应用于人体的研究，可以基于比传统可行性或关键研究更少的非临床数据（见第5节）。这是因为早期可行性研究只适用于其它非临床试验不能提供推进开发过程所需信息的情况。确定支持早期可行性研究所必需的数据应基于详细的器械评估策略，这些策略要能够描述器械程序、性能和基本安全相关属性，并解决潜在的失效模式（见第6.3节）。该政策旨在帮助相关人员在比传统方式更早的开发过程中在美国境内开展临床研究。

- 本指南介绍了在早期可行性研究（参见第8节）期间及时进行器械和临床规范修改的新方法，但同时仍需要符合21 CFR第812部分关于IDE的规定，如下：

  - 与其他类型的研究相比，可以通过5天通告而无需事先获取FDA批准的方式进行更多类型的修改；

  - 可以根据可接受的非临床试验结果进行改变而不需要额外FDA措施的替代审批程序；以及

  - IDE补充和修订的交流式审查。

本指导性文件强调并审查了不同于早期可行性研究IDE的主要原则，包括先期研究报告、临床规范、风险缓解策略和受试者保护措施（见第6和第7章）。

在早期可行性研究指南中，有关于申办方与FDA互动的建议，利用提交前过程优化早期可行性研究IDE申请的准备和质量。附录1总结了早期可行性研究提交前的主要内容。

本指南不旨在解决IDE申请的所有必需内容，或提供有关研究用医疗器械研究的良好临床规范的综合教程。另外，虽然本文件概述了准备和审查早期可行性研究IDE申请的一般原则，但并不旨在为开展早期可行性研究所需的特定器械的非临床信息提供指导，也不旨在提供特定器械类型或临床适应症进入临床研究下一个阶段所需的特定数据。建议在预提交流程中进行关于开展研究理由的讨论。

# 5．	针对早期可行性研究IDE申请的批准

由于与传统可行性或关键性研究相比，早期可行性研究所需信息数量和类型有所不同，IDE申请应明确声明拟开展的研究是早期可行性研究，并提供开展此项研究的理由。为了提高IDE批准的可能性，应在最初的早期可行性研究IDE申请中使用支持信息解决以下问题：

- 医疗器械要治疗或评估的临床状态是什么？

- 该项临床状态的护理标准是什么，以及该标准护理相关预期临床结局是什么？

- 与使用研究器械相关的预期收益是什么？

- “先期研究报告”（第6章）中的信息是否足以支持开展研究？

- 研究计划是否包括详尽的风险分析，足够的风险缓解策略，适当的人类受试者保护措施和适当的临床研究方案（见第7章）？

- 与器械使用相关的潜在风险是否可能远远不及早期可行性研究的预期收益，也就是说，根据器械的临床需求、先期研究报告和研究计划，启动临床研究是否合理？

FDA可以批准拟定研究、有条件批准或不批准。如果有理由相信，对研究对象的可预见风险并非远远小于对受试者可预见的收益以及获取知识的重要性，则FDA通常不会批准IDE。在解决早期可行性研究的收益/风险问题时，应当考虑FDA指南《 在医疗器械上市前审批和重新分类中确定收益/风险应当考虑的因素》（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm267829.htm）中所讨论的概念。对于早期可行性研究，除了研究对象的潜在风险和可预期收益以及获取的知识外，相关的收益/风险考虑可能还包括是否存在安全有效的替代治疗方案；前瞻性研究对象的风险耐受度；临床方案中包含的风险缓解策略；以及证明器械能够按照预期运行，并且灾难性失效不可能发生的信息。

早期可行性研究旨在当额外的非临床试验方法不可用或不足以提供推动器械开发所需的信息时用于获得初步的临床见解。这些研究可以在器械设计完成之前启动，并且由于开展于器械开发的早期阶段以及受试者数量较少，可以基于比其他类型的临床研究更少的证据来证明这些研究。因此，其可能具有比传统可行性和关键研究更大的未知风险。因此在早期可行性研究中，人类受试者保护措施，如充分的知情同意和伦理委员会审查显得更为重要（见第7章）。与此同时，在器械发展的早期阶段，所获得的知识的收益是巨大的，特别是对于新型器械或新型预期用途而言。虽然早期可行性研究的设计或意图并不是产生统计学上有效的结果，但早期可行性研究在执行的过程中也应该针对特定目的、入选合适的受试者、采用有意义的终点以及获取相关信息，以便将结果用于进一步的器械开发。很重要的一点是，尽管早期可行性研究可以在器械设计完成之前开始，但仍然有理由相信器械将按照预期的方式运行。

与传统可行性或关键性研究相比，早期可行性研究IDE申请的先期研究报告一般只需要较少的非临床数据。例如，非临床试验中使用小样本量或短期植入物的体内动物研究是可以足够支持早期可行性研究的。通过这种方法，如果需要其它长期的台架和动物试验来支持启动针对接近最终或最终器械设计的更大型的临床研究，则这些试验可以与早期可行性研究同时完成。

关键研究的一些主要部分，如研究成功的前瞻性定义和预先确定的数据分析计划，对于早期可行性研究IDE申请来说是不必要的。此外，与关键研究方案相比，早期可行性研究的方案可能会受到较少的限制。例如，对于早期可行性研究，通常不需要按照时间顺序入选受试者。

# 6．	先期研究报告

21 CFR 812.27中的要求适用于早期可行性研究IDE申请的先期研究报告。本节中的信息旨在阐明这些要求中的哪些部分适用于早期可行性研究，并为早期可行性研究IDE申请的先前研究报告内容提供指导。

先期研究报告必须包含器械进行临床研究必要的理由。对于早期可行性研究，这些信息应当：

- 支持对可接受的临床使用的预期（例如，使用模拟临床条件的台架模型和/或合适的动物模型成功地放置器械），并且该器械将按预期运行；

- 解决基本器械的安全性问题，包括但不限于无菌性、生物相容性、软件验证和确认、电磁相容性、化学相容性（如同时使用的药品）；以及

- 描述灾难性失效的特征并确定风险缓解方法。

在充分证明的情况下，可以通过使用非标准化方法的试验来获取信息（例如，使用指导性文件或主动采纳的标准中未指定的负载条件来评估器械新预期用途的疲劳特性，或使用比标准中规定方法较不敏感的试验设备）。在确定所需试验时，申办方应考虑潜在失效的临床重要性和基于非临床试验方法预测临床性能的能力。申办方可能有理由推迟某些试验，直到器械开发的后期阶段。

## 6.1	早期可行性研究IDE的先期研究报告内容

早期可行性研究IDE申请的先期研究报告中提供的信息应当包含三个主要的部分：（1）背景，（2）摘要，和（3）详细报告：

（1）FDA评估所提供的信息是否证明应当启动早期可行性研究时，背景部分应强调被考虑的器械设计和预期患者群体的具体方面。这部分应描述下列内容：

- 早期可行性研究的临床背景：

  - 器械意图治疗或评估的临床状况；

  - 护理标准，包括风险的类型和严重程度以及与当前治疗方案相关的好处；

  - 潜在风险的类型和严重程度以及与研究器械可能相关的预期收益；以及

  - 将目标人群暴露于潜在风险（可能与使用研究器械相关的预期收益是否可证明潜在的风险，认识到当前治疗或评估选项所带来的收益和风险）的理由；

- 设计理念；以及

- 关于支持在指定患者人群中启动早期可行性研究所需信息/数据的数量和类型的简要说明，以及预期支持启动更大型临床研究所需要信息的评论或比较。

（2）摘要部分应提供所提供信息的摘要，并说明为什么这些信息足以支持研究启动的说明。这部分应包括：

- 已经进行的非临床试验的简要描述和相关的临床信息；

- 如下所述的器械评估策略表，该表引用了用于解决每个器械或与过程相关属性而收集的数据和/或信息的相关单独试验报告；以及

- 描述每个试验或分析的目的，供试品描述，样本量，验收标准（如可用），试验结果，结果的任何潜在临床意义以及与试验报告交叉引用的表格。

（3）详细报告部分应包括进行的试验报告和可用于支持启动早期可行性研究的其他信息。本部分应包括：

- 每项台架和实验室试验、计算建模分析（例如，有限元分析），和体内动物研究的报告：

  - 每个试验报告应包括目的、试验方法、样本选择、结果、结果的可接受性讨论，在适用的情况下还应包含验收标准的理由和临床适用性；

- 根据信息来源，含有详细信息的发挥作用的非临床信息总结，例如：

  - 未曾提交给FDA的单独试验报告；

  - 已通过审查的监管提交资料的引用；

  - 在公开文献中的报道

- 任何相关临床信息的总结，附带参考文献（如果可用）。

以下部分提供了对早期可行性研究IDE的先期研究报告主要部分的目的和准备的进一步指导。

## 6.2	设计理念

早期可行性研究IDE的先期研究报告的背景部分应清楚描述设计理念的信息，如：

- 器械描述（例如物理描述、图形、构成材料、软件文档），操作原理，器械的关键设计特征旨在做什么以及关键设计功能如何实现预期目的；

- 由待治疗或评估的医疗状况或病变类型确定的预期临床用途以及任何相关的解剖位置和限制；

- 使用条件/预期的体内环境条件；以及

- 器械的最小设计寿命（即，器械设计可以按预期方式运行的最小持续时间）。

器械设计理念可以为确定适当的试验和试验方法提供了依据，并为器械评估策略提供指导。

## 6.3	器械评估策略

先期研究报告摘要部分中的器械评估策略应描述和证明支持开展早期可行性研究的衡量信息和所进行试验的合理性，并与先期研究报告的详细报告部分相互参照。器械评估策略的目的是帮助FDA了解衡量信息的价值，以及为什么先期研究报告中包含的信息足以支持IDE的批准。为了最大限度地发挥申办方和FDA资源的有效利用，申办方有必要和FDA进行协商，并且双方应当在进行拟定试验之前就采取的策略达成一致。因此，最好在预提交的双方互动期间对器械评估策略进行讨论。这在以下情况下尤为重要：

- 与传统可行性或关键性研究预期相比，申办方提供的临床数据较少；

- 没有该研究所提出的器械和预期用途特定的FDA指南或自愿标准；和/或

- 某些非临床试验在解决基本安全性和潜在的灾难性失效，或支持基本器械功能性方面比其他试验更相关。

第6.3.1章节描述了在早期可行性研究中器械评估策略的系统性方法。基于风险评定，该方法涉及考虑与器械有关的预期收益来确定证明发起研究合理性的关键信息。

即使试验已经按照指导性文件或自愿标准完成，仍然应当提供恰当的理由来解释为什么指南或标准所规定的试验适用于该器械和预期用途。这可能包括第6.3.1章节中所描述的器械评估策略处理的变更，与指南或标准具体解决的策略相比更关注器械或预期用途的独特方面。

第6.3.2章节中提供了获得FDA对超出早期可行性研究阶段的综合器械评估策略的早期反馈的选项。

### 6.3.1	早期可行性研究的器械评估策略

早期可行性研究的器械评估策略应该基于风险/收益评定。一般来说，早期可行性研究，评估策略应侧重于识别需要解决的重大安全问题，以及支持基础器械功能性所需要的信息。

该器械的评估策略最好使用表格概述，并使用下面的列标题：

- 第1列，器械属性：医疗器械实现预期功能（即收益）所必需的各项手术相关的功能，性能相关的功能和基本的安全相关特征。

注：对于器械评估策略而言，功能被定义为器械完成某项目标的能力，特征则定义为器械的本质属性。

- 第2列，潜在失效模式：对于每项器械属性，在功能或特性无法达到的情况下，可能出现并对器械或研究对象造成影响的问题或失效类型。

- 第3和4列，失效的潜在器械和临床影响：对于每一种潜在失效模式，该失效模式对于器械本身和/或研究对象的潜在影响（即风险）。

- 第5列，器械设计信息：对于每一种潜在失效模式，意图提供该项功能或特性，或者解决或消除潜在失效模式的设计特征。与设计特征有关的相关预期效益可能会在此列中突出显示。

- 第6和7列，发挥作用的非临床信息和支持性临床信息：对于每一个属性和/或潜在的失效模式，用于补充下列论断的内部或外部源信息：

a)	将要实现的功能或特性；和/或

b)	失效模式不会发生，或者如果发生也不会是灾难性的。

- 第8列，非临床器械试验：用于完成属性和潜在失效模式的评估的器械（即，将在临床研究中使用的器械）台架试验、实验室试验、分析试验和/或动物试验。

- 第9列，临床研究缓解策略：对于每种潜在的失效临床效应，在临床方案中最小化由于属性未达到而导致的潜在临床效应的频率或严重程度的缓解策略。

注：虽然临床研究风险缓解策略是包含于研究方案风险分析部分的风险缓解策略的子集，但这部分内容应当在器械评估策略表中呈现，强调其适用于特定失效模式和失效影响。

表1明确了器械评估策略的列标题，表2描述了建议列入器械评估策略表中的信息。

表1：用于器械评估策略表的列定义

| 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | 第7列 | 第8列 | 第9列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 知识基础 |  |  |  |  |
| 器械属性 | 潜在失效模式 | 失效的潜在影响 |  | 器械设计信息 | 支持性信息 |  | 非临床器械试验 | 临床研究风险缓解策略 |
|  |  | 失效的潜在器械影响 | 失效的潜在临床影响 |  | 发挥作用的非临床信息 | 支持性临床信息 |  |  |
| 医疗器械实现整体预期性能所需要的每项单独器械的功能或特性。 注：功能是器械完成某项目标的能力，而特性为器械的本质属性。 | 在功能或特性无法达到的情况下，可能出现并对器械或研究对象造成影响的失效。 | 失效模式对器械的潜在影响。 | 失效模式对研究对象的潜在影响。 | 设计特征意图提供该项功能或特性，或解决或消除潜在的失效模式，以及这些特征预期的收益。 如果适用的话，还包括器械设计（即设计输入）中为了支持下列论断而考虑的相关信息： a）将要实现的功能或特性；和/或 b）失效模式不会发生，或者如果发生也不会是灾难性的。 | 用于补充下列论断的内源性或外源性非临床信息： a）将要实现的功能或特性；和/或 b）失效模式不会发生，或者如果发生也不会是灾难性的。 | 针对相似器械或适应症，用于补充下列论断的内源性或外源性临床经验： a）将要实现的功能或特性；和/或 b）基于对失效临床效应的分析，失效模式不会发生，或者如果发生也不会是灾难性的。 | 用于完成属性和潜在失效模式的评估的器械（即，将在临床研究中使用的器械）台架试验、实验室试验、分析试验和/或动物试验，考虑第3-7列和第9列的信息。 | 在临床方案中最小化由于属性未达到而导致的潜在临床效应的频率或严重程度的缓解策略。 |

表2：器械评估策略表包含的信息

| 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | 第7列 | 第8列 | 第9列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 知识基础 |  |  |  |  |
| 器械属性 | 潜在失效模式 | 失效的潜在影响 |  | 器械设计信息 | 支持性信息 |  | 非临床器械试验 | 临床研究风险缓解策略 |
|  |  | 失效的潜在器械影响 | 失效的潜在临床影响 |  | 发挥作用的非临床信息 | 支持性临床信息 |  |  |
| 列出器械成功使用所需要的每项手术相关功能。 列出器械可接受性能所需要的每项性能相关功能或特性。 列出每项必要的基本安全相关特性。 | 对于每项器械属性，列出该项属性未达到情况下可能出现的失效类型。 | 对于每项失效，列出该失效模式对器械的潜在影响。 | 对于每项失效，列出该失效模式对研究对象的潜在影响。 | 列出用于以下目的的设计特征：a）提供功能或特性，确定任何可能与特性相关的预期收益；或b）解决或消除潜在的失效模式。 以及如果适用的话， 请明确并引用器械设计（即设计输入）中支持以下论断的相关信息： a）将要实现的功能或特性；和/或 b）失效模式不会发生，或者如果发生也不会是灾难性的。 | 确定并引用用于补充下列论断的内源性或外源性非临床信息： a）将要实现的功能或特性；和/或 b）失效模式不会发生，或者如果发生也不会是灾难性的。 解释并说明试验或分析的具体方面是如何与考虑的属性或失效模式的评估相关联的。 | 确定并引用针对相似器械或适应症，用于补充下列论断的内源性或外源性临床经验： a）将要实现的功能或特性；和/或 b）基于对失效的临床效应的评估，失效模式不会发生，或者如果发生也不会是灾难性的。 解释并说明临床经验的具体方面是如何与考虑的属性或失效模式的评估相关联的。 | 列出并引用用于评估属性和潜在相关失效模式的研究器械（及将用于临床研究的器械）试验和/或分析方法。 对于意图解决多个属性问题的试验或分析，确定该项试验或分析与考虑的属性或失效模式的评估相关联的具体方面。 | 确定所有适用于临床研究以最小化属性失效所造成的潜在的临床后果的频率或严重程度的风险缓解策略。 |

制作器械评估策略表的过程可以分为四个部分：

1）	器械解构—确定医疗器械达到设计目标（第1列）、潜在失效模式（第2列）以及失效的影响（第3和4列）所需的器械属性。

2）	知识基础和风险缓解策略—描述适用于属性和失效模式的器械设计（第5列）、发挥作用的内源性或外源性非临床和临床信息（第6和7列）、临床研究风险缓解策略（第9列）的已知信息。

3）	证据差距—确定现有信息中的差距，这些差距表明可能需要额外的试验来证明可以开启研究。需要考虑知识基础并考虑以下信息：

a.	对预期用途最重要的属性；

b.	最有可能带来灾难性失效的潜在失效模式；以及

c.	基本的安全要求（例如，生物相容性）。

4）填补差距—在第8列中确定完成器械属性和潜在相关失效模式评估所需要的台架、实验室、分析试验和/或动物试验，并考虑以下内容：

a.	证据差距；

b.	早期可行性研究的临床背景【见第6.1（1）部分】；

c.	可能与器械或手术相关的潜在失效类型、频率以及临床效应的严重程度；以及

d.	风险缓解策略。

器械或拟定用途具体方面的任何推断都应在器械评估策略表予以强调。同样的，证据差距（3A-C）中列出的项目也应在上述表格中高亮显示。

在预提交中提交器械评估策略表的草案将最大限度地提高有效性。在该表草案中，非临床器械试验（第8列）可以包括拟定或已完成的试验，但最好在完成之前与FDA就合适的试验达成共识。器械评估策略表的预提交讨论可能集中在以下几点：

- 第1-4列（器械解构）是否完整，

- 第5-7和第9列信息的适用性和有效性（知识基础和风险缓解策略），

- 在识别证据差距时是否考虑了正确的信息，以及

- 在第8列（填补差距）中描述的其它拟定（或已完成）试验是否将有可能完成属性或失效模式的评估。

在器械评估策略表得到了进一步完善后，这些讨论应当在前期可行性IDE中做进一步讨论，并应着重于提供的信息和资料是否足够解决具体属性或者失效模式问题。

对于早期可行性IDE，器械评估策略表的每行中包括的细节水平应取决于该属性的预期用途、失效模式的潜在严重程度以及用于评估该属性或失效模式的方法是否为大家所理解。用于实现该器械预期功能的最关键属性和潜在的灾难性失效模式的表格中应当包含知识基础和风险缓解策略的总结信息。评估的新方法应当包含描述性信息。相反，对于不太重要的属性，与临床相关度较低的失效模式以及标准化的方法，简单确定适用的信息或试验，而不在表中提供描述性信息也是可以的。先期研究报告的详细报告部分应当包含所有产生影响的信息以及已完成试验的全面展示。我们鼓励申办方和FDA之间进行互动，就最重要的属性以及确定表格各列应当包含的细节水平达成共识。

可以理解的是，器械评估策略的一些要素具体取决于器械或用途的新颖性，具有不确定性。当出现新的相关潜在风险和适当的器械评估信息时，器械评估策略表应更新。

根据不同的器械和预期用途，如果试验不能提供有关器械基本的安全性或功能的有意义的其他信息，则推迟一些器械试验，直至早期可行性研究后可能是恰当的和可接受的。对于某些器械或预期用途，特别是高度创新的器械，FDA认识到用于评估一些关键参数的适当非临床试验方法可能不可用或不实际，因此这些参数可能需要进行临床评估。

附录2展示了一个假想的经皮永久性植入式金属覆盖器械的器械评估策略表格草案。

### 6.3.2	总体器械评估计划（由申办方决定）

获取FDA针对整体器械评估计划的反馈是有用的。该计划将确定早期可行性研究之外需要的信息类型或试验水平，并提议延期或额外的试验时间。

用于支持进展到每个计划的开发阶段（例如，传统可行性研究，关键研究，上市申请）的其他信息/数据可以在器械评估策略表中的第8列（非临床器械试验）中列出。应当指出的是，并非所有的新器械或预期用途都需要所有的开发阶段。

## 6.4	台架和实验室试验和计算模型

早期可行性研究IDE申请不需要最终器械评估中所需要的所有试验。如6.3章所述， FDA鼓励申办方考虑器械属性或失效模式与预期的临床后果之间的关系，确定支持IDE申请所需的试验。这种方法可以用于证明该器械评估策略的合理性，包括使用初步结果或在器械开发的早期可行性研究阶段推迟某些试验。

计算模型（CM）可用于各种用途，以支持早期可行性研究的启动。例如：

- 对于边界和负载条件已知的长期植入物，CM可被用于预测该器械的长期耐用性。

- 对于边界和负载条件不明确的长期植入物，CM可以用于修正迭代式设计，其中模拟可用于优化器械设计或提高原型的设计。

- 在某些试验场景下，不能使用其他非临床方法或进行临床评估，这种情况下可使用CM。例如在评估MRI的安全性时，CM可被用来模拟不能复制于动物模型、也不能在人类受试者中进行违反伦理的试验的某些最坏情况下的MRI条件。

关于复杂和新型试验的规范，我们强烈建议贵公司与FDA讨论。

## 6.5	体内动物研究

体内动物研究为器械使用的局部和全身反应提供了独特的解剖和临床病理信息。当需要动物模型来提供非动物试验提供的信息之外的信息，进一步评估基本的安全性或器械功能性情况时，可以使用动物研究来支持启动早期可行性研究。

在允许的情况下，动物试验中应使用经确认、结果可用于预测人类风险的动物模型。在经过验证的动物模型不可用的情况下，可能需要开展目标明确、用于解决具体安全问题的动物研究，作为非动物试验的补充。如果选择通过其他方法或数据解决通常需要通过动物试验解决的问题，则需要在IDE申请中提供理由。

动物研究不应该被视为适当台架试验的替代方法，并且只要有可能，方案应使用减少、替代和优化的原则。例如，应当考虑替代使用活动物的方法，体外方法（例如，经确认的细胞培养实验）、尸体研究或使用计算机模拟。动物研究的样本量取决于器械类型以及动物模型能够提供的解剖、生理和手术与人类相似的程度。考虑到结果的内部变异，动物试验的样本应该足够大来展示一致的结果。短期动物试验可能足够启动早期可行性研究。但可能需要动物研究的其他数据来支持更大型、接近最终或最终器械设计的临床研究。

21 CFR第58部分规定的动物护理和研究行为的良好实验室规范（GLP）确保了支持IDE申请的安全性数据的质量和一致性。非GLP研究的数据只有在确定了与GLP的差距，并且经证明不会对研究结果的有效性产生影响时才可用于支持早期可行性研究的IDE申请。例如，如果申办方不用独立的质量保证部门，则应当描述研究避免偏倚的方法，验证研究的真实性和完好性的方法。GLP和非GLP研究均应包含独立的检测和评估，并充分公开研究结果。

我们鼓励贵公司在启动体内动物研究前与FDA讨论研究方案，包括操作员的技术评估、安全性结果以及生物系统对器械的影响。

## 6.6	先期临床信息

对于所有的IDE，必须在先期研究报告中提供该器械拟定预期用途的先期临床研究的总结。对于早期可行性研究，虽然可能无法获得该供试品关于拟定预期用途的临床数据，但应当提供相关的背景临床信息。相关信息包括下列来源的数据或出版物：

- 用于拟定预期用途的相似或相关器械；或

- 用于不同用途的主题器械或相似器械。

这些信息可能来自美国范围外的临床使用，也可能用于支持证明原理和/或用于解决早期可行性研究中可能观察到的潜在失效模式。如果可以获取这类信息，则应当以适用于该信息类型的方式进行总结（例如临床研究报告、带有参考信息备份的出版物总结、临床研究外的个别的器械或原型使用经验）。

# 7.	研究计划

21 CFR 812.25中的要求适用于早期可行性研究IDE申请的研究计划。本章的信息旨在明确这些要求的信息如何应用于早期可行性研究。在IDE申请中，该项研究应当明确标识为早期可行性研究。拟定研究应当能够反映器械和医疗需求的创新性。我们非常建议贵公司与FDA讨论研究计划。

注意，用于确定器械可行性的小型临床研究不属于需要在www.ClinicalTrials.gov进行登记的“适用的临床研究”的定义范围。FDA认可此豁免也适用于早期可行性研究。

## 7.1	风险分析和风险缓解

研究计划必须包括深入的风险分析，该分析应当描述受试者的风险类型和估计的严重程度，减少风险的方法以及与预期收益相比风险是可以接受的证明。风险分析应当包含器械评估策略中确定的预期收益和失效的潜在临床效应，与器械无关、可能与潜在的疾病、并发症或手术本身相关的风险以及器械理念特定的收益。例如，风险分析可能包含与使用麻醉和对比造影剂相关的风险分析，以及较低侵入性治疗的收益。

对于早期可行性研究，减少风险的方法可以包括使用标准方法、用其他的风险缓解策略在正在进行的早期可行性研究过程中保护每名研究对象和未来的研究参与者。标准和其他的风险缓解策略的示例包括：

- 使用具有足够的专业经验和资源来管理不良事件，并根据需要提供适当的替代疗法的研究地点；

- 确定合格的、有足够培训经验的研究者来完成早期可行性研究；

- 在研究过程中获取人为因素的信息，并根据获取的信息对手术或器械做出必要修改的计划；

- 确定适当的研究纳入和排除标准；

- 限制早期可行性研究的样本量在合理的范围内（例如，5-10例初始受试者）；

- 定期随访评估，监测受试者的安全性和器械有效性（即，可能以比传统可行性或关键研究更高的频率进行）；

- 及时报告严重不良事件（例如，每一次出现，而不是只有定期进度报告）；

- 及时报告器械的性能参数，这些参数能够帮助确定器械功能是否如预期运行（例如，可交付性、稳定性、操作、可视化、流畅性、完好性的测量）；

- 非顺序性入组，即首先在解剖特点更适合的患者中使用器械，而不是选择所有适合早期可行性研究的人群（例如，选择那些符合研究资格要求，但没有增加器械使用难度的解剖特征的受试者）；以及

- 在纳入更多患者前制定周期性患者结果评估和报告计划（例如，与器械使用的频率一致）。

## 7.2	临床方案

早期可行性研究的研究方案必须包含能够反映临床研究目的的目标。研究方案应包括适合于早期可行性研究的研究终点、终点评估方法以及不良事件的定义。该研究方案也必须清楚地说明在研究中使用的方法。其中应包括入选研究的受试者的全面描述。在确定适当的研究人群时，在研究器械不能按照预期发挥功能的情况下，应当考虑受试者的风险耐受度（基于潜在症状的严重程度以及其他治疗选项的限制）和使用标准护理的能力。与未来的关键研究所纳入的人群相比，这些受试者可以具有不同的临床特点（例如，早期可行性研究队列可具有更多的并存病，或疾病发展到晚期）。但是，为了确保研究能够提供器械开发流程的有用信息，同时避免受试者在没有任何预期收益的情况下暴露于风险中，研究应当避免纳入由于总体健康状况不可能成功的受试者。

考虑到在患者的选择和数据解释方面存在适当的灵活性，早期可行性研究的方案一般不需要包含与关键研究方案相同水平的细节（参见第5章），但需要保证能够获取充足的临床不良事件和器械性能信息。

## 7.3	人类受试者的保护措施

涉及人类受试者的任何早期可行性研究报告必须符合美国FDA人类受试者的保护要求，包括获得知情同意和伦理审查委员会（IRB）（或伦理委员会）的监督。这些措施应根据患者人群和器械研究过程中的风险情况来确定。

### 7.3.1	知情同意

申办方、研究者和IRB应该特别注意早期可行性研究的知情同意书是否充分。早期可行性研究的知情同意过程，与对所有临床研究的要求一致，必须符合21 CFR第50部分B分部分中的要求—人类受试者的知情同意。早期可行性研究的知情同意书必须符合21 CFR 50.25的要求，并且应当能够解决早期可行性研究中的特殊问题。例如，受试者必须被告知，该研究涉及到研究，必须向受试者解释研究目的，包括拟定研究为早期可行性研究（例如，一个创新器械或创新的器械临床应用的小型研究，与大型研究相比此类研究的非临床数据可能较少）。必须使用受试者可以理解的语言解释器械或手术的创新性。

如上所述，早期可行性研究相比于传统可行性和关键性研究可能有更多的未知风险。受试者必须在知情同意过程中认识到，由于器械现有的数据和经验的限制，参与该项研究可能会有不可预见的风险。根据21 CFR 50.25（a）（3）的要求，知情同意过程中必须提供受试者或其他人可能从研究中合理获益的描述。例如，表格应当强调，即使对于研究对象而言只有很有限或没有可预期的个人收益，但未来患有该疾病或病状的患者可以从早期可行性研究获得的信息中获益。同意书不应包括可能会导致受试者高估个人收益的描述。

早期可行性研究知情同意书中应当包含信息的其它指南见附录3。

### 7.3.2	伦理审查委员会

根据21 CFR第56部分的规定，和所有的临床研究一样，早期可行性研究必须遵守IRB研究审查的要求。例如IRB必须确定受试者的风险是否已经降低到尽可能低的程度，并考虑相对于预期收益和可能获得的知识的重要性相比受试者的风险是否是合理的。

根据21 CFR 50.109(f)的要求，IBR必须以相对于风险等级来说合适的时间间隔对研究进行持续审查，但不能少于每年一次。对于早期可行性研究而言，IRB可能需要以更高的频率进行审查，确保人类受试者得到保护。这一过程可能包括以比每年一次更高的频率进行持续审查、完成小目标受试者人数的研究后进行持续审查和/或基于先前受试者的安全性分析进行后续的分级入选等。

## 7.4	监测

### 7.4.1	监测流程

根据21 CFR 812.25(e)的规定，研究计划中必须包含适用于早期可行性研究的详细的监测流程。关于标准监测流程的更多信息，请参见FDA指南草案《关于临床研究的看法—基于风险的监测措施》(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM269919.pdf)。FDA的指南草案代表了FDA关于此问题的拟定方式。由于研究地点和研究对象的限制，以及对每名研究对象都需要严密的监测，早期可行性研究的监测流程可能与标准流程存在差异，应根据正在进行的具体研究进行调整。

### 7.4.2	数据监测委员会（DMC）

FDA的指南《临床试验数据监测委员会的建立和运行》(http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/ucm127073.pdf)中强调：

早期研究往往是探索性的；其往往不是随机的或对照的，因此研究者和申办方可以理解累积的结果。因此，临时数据的统计解释或临时数据的保密性的问题在这种情况下通常较不相关。然而，在困难情况下，即在伦理背景下评估继续研究的潜在科学收益来确保受试者的权利和福利时，尤其是在上文所提到的情况下，DMC可能有助于向研究者、申办方以及IRB提供独立、客观的专家咨询意见。

对于特定的早期可行性研究，由临床医生、科研专家和伦理专家组成的DMC可能能够帮助评估研究中相对早期的数据，并提供额外的人类受试者保护。申办方可以提议使用DMC作为风险缓解策略的内容，尤其是对那些其他独立意见很有价值的研究而言。

# 8.	早期可行性研究迭代

因为早期可行性研究的阶段研究计划可能会进行修订，所以与FDA讨论，及时实施变更是预提交和IDE过程中尤为重要的部分。21 CFR 812.35和“实施临床研究中的变更或修订；行业与CDRH员工最终指南”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegu lationandGuidance / GuidanceDocuments / ucm082145.htm）中涉及器械变更或临床规范变更的要求适用于所有研究类型。但本指南描述了新的政策，对早期可行性研究要求的解读或有所不同。

为了便于在早期可行性研究中及时进行器械和/或临床方案的修改，本指南介绍了以下方法：

- 相比于其它类型的研究，在早期可行性研究期间允许器械和临床方案通过5天通告的方式进行较大范围的修改，无需事先获得FDA批准；

- 对于需要事先FDA批准的预期变更，允许申办方事先寻求临时批准，通过这种方式可以允许不需要额外的FDA措施的情况下对可接受的非临床试验结果做出变更；

- 对于早期可行性研究IDE的补充和修改，可以使用新的交流式审查流程，该流程鼓励在30天审查周期内与FDA进行沟通。

请注意，根据21 CFR 812.150(b)(5)的规定，针对具有重大风险的医疗器械的研究需要向FDA提交年度进展报告。针对研究目的、风险分析、监测流程、标签、知情同意材料和IRB信息的一些小的改动不需要在补充申请中提交，但必须在这些年度进展报告予以明确。

## 8.1	需要FDA通告的变更（5天通告）

对于所有的IDE，申办方可在做出更改的5个工作日内向FDA提交通告，在研究期间对研究性器械或临床方案做出更改，而无需经过FDA对补充申请的批准。在出现下列情况时申办方可以通过5天通告的方式进行更改：（i）器械的变更是为了回应研究过程中收集的信息，并且该变更不会构成设计或操作基本原则的重大改变；或（ii）临床方案的改变不会影响：（a）数据或信息的有效性，或者方案批准所依赖的患者风险收益关系，（b）计划的科学性，或（c）研究涉及的人类受试者的权利、安全性或福利。通告中所包含的信息见21 CFR 812.35(a)(3)(iv)。

一般来说，不构成设计和操作的基本原则的重大改变的器械开发变更均适用于5天通告。对于早期可行性研究而言，相对于其他类型的研究，FDA可以考虑非重大改变的范围更大。部分原因是早期可行性研究的评估不依赖于收集数据的统计分析以及不同研究对象之间数据的汇集，因为这将需要使用一致的器械设计。但这些变更预计不会对器械的性能造成不利影响或对研究对象带来额外的风险。

对于早期可行性研究临床方案的变更，与5天通告方式应用最相关的要求是变更：（1）不会改变方案批准所依赖的患者风险收益关系，以及（2）不影响研究对象的权利、安全和福利。如上所述，因为早期可行性研究应当针对每名研究对象加强风险缓解策略和患者的保护措施，所以申办方应解释当考虑适用于实施5天通告的变更时，这些器械通过何种方式提供了额外的支持。对于早期可行性研究而言，尤其是临床方案的更改不会影响数据的有效性或研究计划的科学性，通常要比其他类型的研究更容易满足其他标准，因为这些研究不是为了获得统计学上有效的数据或试验统计假设。

可以考虑在预提交的互动中讨论5天通告的变更类型，并在IDE申请中提前确定，以便及时实施器械和临床方案的修改。对于适合实施5天通告的变更，临时批准流程（如下所述）可以作为替代方法，该流程确定了对变更作出合理解释所需要的信息。

附录4列出了早期可行性研究过程中可能适合5天通告的变更类型的举例。

## 8.2	需要FDA批准的变更

在前期可行性研究过程中获取FDA变更批准的第一个步骤应该是与FDA进行非正式讨论，在适当的时候使用预提交流程，确定拟定变更、变更的原因（例如，在临床研究中观察到不良事件）、变更的目的以及支持使用已改进器械和/或临床方案变更所需要进行的评估。

非正式的讨论后，有两种新的方法可及时获取FDA对早期可行性研究变更的批准：1）临时批准和2）交流式审查。

1）	临时批准。当预先估计、确定和前瞻性地解释了器械的迭代或临床方案的变更，则可以使用临时批准流程。该流程可以在预提交的互动过程中进行非正式讨论，并在最初早期可行性研究IDE申请或在IDE补充申请中正式提出。

为了获取临时批准，在为期30天的审查周期中，申办方和FDA应就预期变更评估的非临床试验计划和相关的验收标准达成最终的一致意见。一旦确定了这些内容，如申办方成功完成试验计划并向FDA报告试验数据，FDA会在完成变更10天内批准预期变更。

如果申办方的情况与FDA批准的条件存在差异，则临时批准将不再有效，而申办方可能需要与FDA重新协商试验计划，并获得新的临时批准。或者申办方可以通过提交30天IDE补充来寻求批准。

如果申办方能够预见到临床方案的多次变更或可能的器械迭代，则可以在最初的早期可行性研究IDE申请中或单独的补充申请中提供涵盖这些变更的提议。对于器械的变更，申办方需要为每一种变更前瞻性地确定合适的试验方案和验收标准，为所有拟定变更获得临时批准。例如，如果申办方根据早期可行性研究中产生的数据，预期器械构成材料会发生迭代变更，则申办方可以通过单独的IDE补充申请提交其策略并获得迭代计划的批准，同时成功完成每种材料类型的试验计划并获得临时批准。在实施变更10天内，需要提交IDE补充申请来提供数据，并向FDA报告当前研究中所用器械的迭代情况。

对于临床方案，申办方应当在早期可行性研究过程中改变一些临床参数，以确定将来的器械评估最相关的参数。如果申办方能够在最初IDE申请或IDE补充申请中充分证明选择每个参数的原因，则在每项变更实施10天内向FDA报告变更实施的情况下可以获得变更的临时批准。该报告应包括当前正在使用的临床方案的副本。对于临床方案的其他变更，可能需要收集其他信息（例如初步的患者治疗结果）来支持该变更。在这种情况下，需要在FDA临时批准前获取FDA对支持变更需要收集的信息以及所需要的结果的批准。批准将会考虑上报的信息，以及提供的目前正在使用的方案副本。

附录4列出了早期可行性研究过程中可能适合临时批准的变更类型的举例。

2）	交流式审查。交流式审查是为期30天的IDE补充审查周期过程中与FDA进行的非正式讨论的延续。该过程可用于申办方已经完成了评估器械变更的非临床试验，或临床方案的变更不满足5天通告的标准，并且FDA认为在为期30天的审查周期内可以提供并审查用于解决残留问题所需要的其他信息。

对于该过程而言，申办方应提交申请变更的IDE补充申请，并解决先前所有的FDA反馈中的问题。在交流式审查期间，FDA可要求且申办方可能会提供在30天内批准补充申请所需要的其他信息。交流式审查过程的成功取决于FDA和申办方资源是否能够提供及时、高质量的反馈以及试验结果是否可接受。

# 9.	设计控制

质量体系规范（21 CFR第820部分）当前的良好生产规范要求规定了用于所有用于人体的成品器械的设计、生产、包装、标签、储存、安装和服务的方法以及设施和控制措施。根据FD&C法案第520（f）章节部分的规定，除21 CFR 820.30（设计控制）外，医疗器械经过IDE批准后，可以豁免良好生产规范要求。

当在IDE中遵守21 CFR 820.30的要求时，器械制造商应确定和继续一个描述或引用正在设计或生产的医疗器械的设计和开发活动的计划。该计划不需要在IDE申请中提交。根据21 CFR 820.30的要求，该设计计划应当应描述或引用下列设计和开发活动：

  - 确定实施设计和开发活动的责任；

  - 识别和描述能够提供或造成设计开发流程输入的不同分组或活动的接口；

  - 确定对器械正常运行至关重要的设计输出的确认；

  - 制定用于评估设计流程的设计审查执行计划，并确认设计已经准备好进入开发的下一阶段；

  - 作为设计验证的一部分，确保设计输出满足设计输入的要求；

  - 完成设计确认，证明获批设计符合预先确定的用户需求和预期用途；

  - 实施风险分析，并在整个设计流程中考虑风险；

  - 记录并控制器械生产前后出现的设计变更；以及

  - 记录转化为产品质量标准的设计。

随着器械设计的发展，适当地记录和确定上述器械设计计划要素能够帮助满足21 CFR 820.30中的设计控制要求。

# 10.	临床评估的后续步骤

在从早期可行性研究获取临床信息后，后续的临床评估类型将取决于器械的设计变更是否符合预期、是否有充足的数据可以证明需要进行接下来的研究以及临床研究的目的。早期可行性研究可能涉及使用正在快速迭代阶段器械的器械研究。如果需要器械变更后或者预期器械会进行进一步迭代的临床信息，则申办方可以提交IDE补充申请，包括扩展早期可行性研究的申请。一旦获得批准，申办方可以在早期可行性中入选更多受试者。如果器械的设计接近完成或最终完成，并且早期可行性研究的结果支持器械的初步安全性和原理验证，则申办方可能适合寻求传统的可行性研究或关键研究。发展为传统可行性研究或关键研究应根据IDE补充申请进行申请，并应包含证明启动较大型研究所需要的信息。任何IDE补充申请的批准都最终取决于是否有充分的非临床和临床数据的可用性，来证明所申请的特定研究类型的合理性。

与FDA的非正式沟通对于帮助确定器械临床评估最合适的下一步工作是非常重要的。

# 11.	结论

早期可行性研究可用于提供器械原则和初步的临床安全性数据的证明。早期可行性研究的数据可能会导致器械的变更，也可能用于优化台架、分析和体内动物试验以及未来的临床研究方案。

在利用适当的受试者保护措施和良好的临床研究实践的同时，根据IDE进行的早期可行性研究为通过新型或已改进器械或新的临床应用获得临床经验提供了独特的机会。可以捕获和使用重要的临床信息来优化器械设计，设计评估和临床调查计划。

灵活程序有助于启动早期可行性研究和发展为关键研究，其依赖于完善的非临床评估和基于风险的适当推理。FDA与申办方之间的高度互动和使用预提交过程将有助于成功实施本指南。

# 附录1：早期可行性研究IDE预提交的建议主题

虽然使用预提交流程并不是必需的，但我们鼓励FDA和申办方之间进行互动，提高早期可行性研究IDE审查过程的可预见性。根据在指南中列出的建议，在提交最初IDE申请前，以下主题可以在预提交的互动中进行讨论：

1.	设计理念

2.	临床背景

a.	器械预期治疗或评估的临床状况

b.	护理标准，包括风险的类型和严重程度以及与当前治疗方案相关的好处

c.	潜在风险的类型和严重程度以及与研究器械可能相关的预期收益

d.	将目标人群暴露于潜在风险（即在认识到当前治疗或评估选项所带来的收益和风险的情况下，可能与使用研究器械相关的预期收益是否可证明潜在的风险）的理由

3.	早期可行性研究的理由，考虑以下内容：

a.	该器械或其预期临床用途的新颖性

b.	该器械设计的稳定性

c.	其它的非临床试验能否提供器械进一步开发所需的信息

4.	非临床试验计划

a.	早期可行性研究的器械评估策略草案

b.	早期可行性研究阶段外器械开发的评估策略草案（如果申办方希望获取能帮助将来申请的FDA反馈）

c.	支持在特定患者人群中启动早期可行性研究所需要的信息/数据数量和类型的总结说明，以及与支持启动更大型的临床研究所需要的信息的评论或比较。

d.	复杂的或创新性的非临床（例如，台架、动物和计算建模）试验或分析方案（如果可用）

5.	研究计划

a.	临床研究方案总结

b.	风险分析和风险缓解策略总结

c.	关于这项研究早期可行性性质的知情同意表述

6.	预期的设计迭代，临床方案的变更以及使用指南中提及策略的建议

7.	预计的器械开发时间表（例如，重要的监管和试验时间点）

# 附录2：器械评估策略案例

以下假设的案例展示了第6.3章节描述的概念。

申办方向FDA提出早期可行性研究方案，用于评估创新性的带覆盖物金属植入物，该器械预期治疗老年人常见的疾病。该器械的独特之处是通过导管，而不是开放性手术（标准治疗）进行治疗。这种方法的预期收益包括：出血少、较少的重大不良反应、痛苦少、住院时间短、恢复比开放手术快。新器械的某些方面与已批准用于不同适应症的器械类似。

在预提交中，申办方描述了设计理念，提供了第6.3章节表1和表2所示的器械评估策略表格草案。表格的不同部分见于表3-5，分别为手术相关功能、性能相关功能和基本安全相关特征。

该器械与手术相关功能包括以下内容：

- 到达目标部位；

- 展开器械的可植入部分；以及

- 撤回递送系统。

对于“到达目标部位的能力”属性，潜在的失效模式为：

- 无法将系统安全推进至到目标部位；以及

- 植入物从递送系统移位。

表3列出了属性“到达目标部位的能力”和潜在失效模式“无法将系统安全推进到目标部位”的信息。

一些与性能相关功能特征包括：

- 植入物的完好性；

- 固定的有效性；以及

- 通畅性。

对于“植入物完好性”的属性，潜在的失效模式有：

- 腐蚀；以及

- 该植入物的结构失效。

表4列出了属性“植入物完好性”和潜在失效模式“腐蚀”的信息。

基本的安全相关特征包括：

- 生物相容性；

- 无菌性；以及

- MR相容性。

对于“生物相容性”属性，潜在失效模式是“非生物相容性”。表5列出属性“生物相容性”和“非生物相容性”潜在失效模式的信息。

表3：器械评估策略表，手术相关功能—到达目标部位的能力

| 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | 第7列 | 第8列 | 第9列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械相关属性 | 潜在失效模式 | 失效的潜在影响 |  | 器械设计信息 | 支持性信息 |  | 非临床器械试验 | 临床研究风险缓解策略 |
|  |  | 失效的潜在器械影响 | 失效的潜在临床影响 |  | 发挥作用的非临床信息 | 支持性临床信息 |  |  |
| 医疗器械实现整体预期性能所需要的每项单独的器械功能或特性。 | 在功能或特性未达到的情况下，可能出现并对器械或研究对象造成影响的失效。 | 失效模式对器械的潜在影响。 | 失效模式对研究对象的潜在影响。 | 提供该项功能或特性，或解决或消除潜在的失效模式的相关设计特征，以及器械设计中考虑的其他信息。 | 内源性或外源性非临床信息 | 针对相似器械或适应症的内源性或外源性临床经验 | 考虑到第3-7列的信息，用于完成属性和潜在失效模式的评估的器械（即，将在临床研究中使用的器械）拟定试验。 | 临床方案中旨在最小化属性失效所造成的潜在临床后果的频率或严重程度的风险缓解策略。 |
| 到达植入部位的能力 | 系统无法安全推进至目标部位 | -递送系统损坏 -植入物损坏 | -栓塞 -手术失败 -开口部位组织损伤 | 设计特征： - 减少组织创伤的独特方法 - 提高灵活性以适应复杂解剖结构 - 用于防止展开步骤顺序错误的安全特征 器械设计中考虑的相关信息： - 使用临床性能已知（无灾难性失效）、批准用于治疗相同解剖部位的不同疾病的类似器械相同的递送机制。 | - 预提交的第2卷第1章描述了类似器械的非临床试验 可以参考此信息，因为研究器械与已批准的类似器械具有相同的递送机制。 | - 预提交的第2卷第1章描述了类似器械的临床使用情况。 可以参考此信息，因为新的适应症不涉及新的解剖植入部位，因此不会对研究器械到达植入部位的能力造成不利影响。 | 会对研究器械进行下列试验： - 急性和30天动物研究（见第3卷第1章的研究方案） - 模拟使用试验（见第3卷第2章的研究方案） - 拉伸粘结强度 - 扭转粘结强度 | 对于所有的不良事件： - 及时检测、治疗和报告不良事件 对于“栓塞”： - 通过早期检测远端器官损伤的临床评估和术后影像，用于早期治疗和确定更改手术或器械的必要性 - 使用栓塞保护器 对于“手术失效” - 术前影像，确定恰当的解剖结构 - 如果递送系统无法推进，则计划使用当前的标准治疗方法对受试者进行治疗 对于“开口部位组织损伤”： - 术前影像，确定恰当的解剖结构 |

表4：器械评估策略表，性能相关功能—植入物完好性

| 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | 第7列 | 第8列 | 第9列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械相关的属性 | 潜在失效模式 | 失效的潜在影响 |  | 器械设计信息 | 支持性信息 |  | 非临床器械试验 | 临床研究风险缓解策略 |
|  |  | 失效的潜在器械影响 | 失效的潜在临床影响 |  | 发挥作用的非临床信息 | 支持性临床信息 |  |  |
| 植入物完好性 | 腐蚀 | - 部件分裂 - 断裂 - 从预期的植入位置移位 | - 外源性栓塞 - 生物相容性丧失 - 由于部件分裂而导致有效性失效（明确） - 由于植入物移位而导致有效性失效（明确） - 邻近结构创伤 | 设计特征： -提高抗腐蚀性的电镀金属部件 器械设计中考虑的相关信息： -使用与已批准的、具有可接受的抗腐蚀性能的类似器械相同的金属部件和表面处理工艺。 | - 预提交的第2卷第3章描述了具有已知抗腐蚀能力的类似器械的非临床试验 可以参考此信息，因为腐蚀的风险与已批准器械类似。有类似的设计，相同金属构成且使用相同生产方法的研究器械会暴露于具有相同的相关特性（例如体液接触、外力）的体内环境。 | - 预提交的第2卷第4章描述了已批准器械的临床使用情况。 可以参考此信息，因为新器械会暴露于相同的体内环境 | 早期可行性研究启动前不需要器械特定的试验。 | 对于所有的不良事件： - 及时检测、治疗和报告不良事件 对于“外源性栓塞，邻近结构创伤和失效的其它临床效应”： - 除及时检测、治疗和报告不良事件外无其它的风险缓解策略。 对于“生物相容性丧失” - 评估手术后的炎症指标 - 检测受试者过敏反应的指征和症状，进行早期治疗 对于“由于植入物移位或部件分裂导致的有效性失效（明确）” - 定期进行影像评估，评估器械位置 - 如果原始器械从目标植入部位移位，计划进行新的器械植入 |

表5：器械评估策略表，基本安全相关特征—生物相容性

| 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 |  | 第7列 | 第8列 | 第9列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械相关属性 | 潜在失效模式 | 失效的潜在影响 |  | 器械设计信息 | 支持性信息 |  |  | 非临床器械试验 | 临床研究风险缓解策略 |
|  |  | 失效的潜在器械影响 | 失效的潜在临床影响 |  | 发挥作用的非临床信息 |  | 支持性临床信息 |  |  |
| 生物相容性 | 非生物相容性 | 无器械影响 | 生物不良反应 | 器械设计中考虑的相关信息： - 使用已有临床使用记录的材料 | 无发挥作用的非临床信息 虽然金属成分与我们获批的某种器械一致，但制造该器械使用了其它的材料，因此需要对研究器械进行生物相容性试验 |  | 无发挥作用的非临床信息 | 需要进行下列试验来支持启动早期可行性研究： - 根据ISO 10993第1部分进行的试验（见第3卷第3章） - 急性和30天动物研究（见研究方案第3卷第4章） 在动物试验中进行评估的生物相容性具体方面为急性系统性和亚慢性毒性，体内致血栓性，溶血和局部刺激。将通过完整的尸检以及目标组织总量和组织学评估的方式进行评估。 | 对于所有的不良事件： - 及时检测、治疗和报告不良事件 - 对于“生物不良反应或生物相容性丧失” - 评估手术后的炎症指标 - 检测受试者过敏反应的指征和症状，进行早期治疗 |

为了支持器械的评估策略，申办方确定了与临床最相关的新属性（即那些支持可接受的临床使用的预期表现或与基本器械安全相关的预期表现），以及会受到研究器械差异（与已有器械相比）影响的属性。申办方解释了为什么某些潜在的失效模式与灾难性失效无关，讨论了失效潜在临床影响的可能性和严重程度，强调了其新技术独特的预期效益，并详细介绍了风险缓解策略如何降低对研究对象的损害。申办方还介绍了推迟若干非临床试验的理由。

FDA与申办方进行了交流，针对详细的器械相关属性列表以及如果没达到预期功能或特征可能引起的失效模式达成了一致。然后，他们讨论了拟定器械的台架、实验室、分析和动物试验是否足以完成属性和潜在失效模式的评估，并考虑了器械评估策略表第5-7列所提供的信息。

根据从早期可行性研究中获得的信息，申办方计划修改器械的设计。在进入早期可行性研究的下一个阶段前，申办方对改进器械将要完成的试验计划进行了阐述。例如，为了证明开展早期可行性研究的合理性，计划进行动物试验来评估该器械的出现急性和中长期灾难性失效的可能性。为了支持开展关键研究，申办方提议进行长期的动物试验，并将与传统可行性研究同时进行，证明植入部位完全愈合。随着从非临床试验和早期可行性研究中不断获取信息，申办方将更新其整体器械评估策略表格。

申办方完成器械的非临床试验后将继续与FDA交流。关于器械评估策略的预提交交流增加了先期研究报告可以帮助支持IDE批准的可能性，从而增强了审查流程的可预见性。

# 附录3：准备早期可行性研究知情同意书的补充指南

与所有临床研究一样，早期可行性研究的知情同意过程必须符合21 CFR第50部分B子部分—人类受试者的知情同意中的要求。下列大纲展现了21 CFR 50.25中所列的一般知情同意的要求。有关早期可行性研究的具体建议见于每项适用的一般知情同意的要求。一些建议可能适用于其他临床研究类型，但与早期可行性研究尤为相关。

请注意，下面的建议并非使用通俗易懂的语言表达。在起草知情同意书的过程中，应当使用适当的措词来与潜在的研究对象进行信息的有效沟通。

引言

一般知情同意的要求：

__ 声明该研究涉及临床研究的以下内容

早期可行性研究知情同意书建议：

包括一份声明，指出这是一项早期可行性研究，并解释这种研究的意义

描述同意的过程和同意过程的目的

注：在知情同意的过程中可以有患者的辩护人在场，和/或由独立的个人而非研究者负责解释该研究。

研究目的

一般知情同意的要求：

__ 解释研究目的

早期可行性研究知情同意书建议：

一般的早期可行性研究信息

描述早期可行性研究，即一项针对创新器械或器械的创新临床用途、在少数患者中开展的研究

解释研究的目的是获得基本安全性和器械功能性的初步认识

解释由于现有的数据和器械使用经验的限制，参与早期可行性研究可能会有不可预见的风险

针对拟定研究的具体信息

指明器械名称以及入选的患者数量

简要描述潜在的医疗状况、器械（包括创新的器械特征）和器械的预期用途

解释器械或手术与现有的疗法的不同

提供关于本研究是否涉及该器械首次人类使用的信息，或者具有相同或不同预期用途的该器械或类似器械是否有先前临床使用

研究流程

一般知情同意的要求：

__ 对所遵循的流程的描述

早期可行性研究知情同意书建议：

包含对所有流程和随访要求的描述

一般知情同意的要求：

__ 明确试验性流程

__ 受试者参与的预期时长

早期可行性研究知情同意书建议：

指出研究中与标准治疗方法不同的流程和随访

风险

一般知情同意的要求：

__ 受试者任何合理可预见的风险或不适的描述

早期可行性研究知情同意书建议：

注意：本节应体现临床方案中的风险分析和风险缓解策略。

包含一份声明，指明并非所有与器械使用相关的风险都是已知的

列出可合理预见的风险，但指明可能没有相关信息完全预测这些风险的频率和严重程度

描述风险缓解策略（例如，如果研究用治疗不成功，患者仍可以获得当前的标准治疗）

收益

一般知情同意的要求：

__ 描述对受试者或其他人所有可预见的收益

早期可行性研究知情同意书建议：

不要高估个人收益的概率，向受试者描述所有可合理预见的收益

告知患者支持个人收益可能性的信息可能很少

指出即使对于研究对象而言只有很有限的或没有可预期的个人收益，但未来患有该疾病或病症的患者可以从早期可行性研究获得的信息中获益。

替代疗法

一般知情同意的要求：

__ 告知患者可能有利于患者的适当替代流程或治疗方法

早期可行性研究知情同意书建议：

描述当前治疗方案选择的收益、风险和局限性

其他信息

一般知情同意的要求：

__ 描述受试者就诊记录保存的保密性，并声明FDA可能会查看记录

__ 对于涉及超过最低风险的研究，应解释如果发生损害，是否有任何补偿和/或医学治疗，以及如果有的话，说明内容或进一步信息的来源

__ 	说明解答研究问题以及受试者权利问题的联系人员，以及在发生研究相关伤害时的联系人员

__	声明受试者参与完全出于自愿，可以在任何时候拒绝参与或停止参与研究，并且不会受到处罚或利益损失，以及受试者想退出研究时的联系人员

早期可行性研究知情同意书建议：

如果适用的话，包含一份声明，说明研究者对于供试品具有所有权，并确定与研究对象讨论潜在利益冲突的联系人员

附加内容（如适用）：

一般知情同意的要求：

__	声明该流程或治疗可能涉及不可预见的风险，若受试者怀孕，对胚胎或胎儿也有风险

__	在何种可预见的情况下研究者会在不寻求受试者同意的情况下终止参与

__	受试者参与的额外费用

__	受试者决定退出的后果，以及退出流程

__	声明在研究过程中可能关系到受试者继续参与意愿度的重要新发现信息会提供给患者

__	参与研究的受试者的大概数量

早期可行性研究知情同意书建议：

明确指出以下情况的退出结果，例如：

- 终止治疗、试验或监测的退出结果；或

- 需要转移至其它的治疗机构

如果提前终止治疗和/或退出研究可能会对受试者产生不利影响，则描述确保该受试者安全性的具体建议程序，以及这些程序对受试者福利很重要的原因

如果建议继续进行随访来确保受试者退出后的安全性，则请明确通知受试者提前终止研究的可能不良影响以及继续进行随访的需要

包含一项声明，指出与受试者参与意愿度相关的信息会提供给研究对象

# 附录4：器械迭代示例

以下部分给出了第8章所述的早期可行性研究期间器械迭代概念的假设情形。

使用预提交过程中，一名申办方向FDA提出建议，在早期可行性研究期间评估创新器械用于治疗老年人常见疾病的情况。该器械的独特之处在于将通过导管，而不是开放手术（标准治疗）进行治疗。申办方申请在3个研究地点入选10名受试者。登记下一个受试者之前，申办方将在每名受试者接受治疗之后评估器械的性能和临床结果。

在预提交中，申办方描述了早期可行性研究过程中，器械运行时可能出现的一些更改。申办方建议，如果在临床研究过程中获得的信息表明这些器械需要进行改进来优化器械设计，则会在最初的早期可行性IDE中申请这些特定迭代变更的临时批准：

- 对可操作性的改进，其中包括：

  - 修改导引器的鼻锥形状（例如，增加或减少锥形程度）；以及

  - 使导管鞘更硬或更灵活；

- 改变导管长度，允许使用其它手术部位；

- 通过改变材料的特性或器械尺寸来改进止血阀，提高止血性能或减少摩擦；

- 在手柄处进行人体工程学的变更，但不影响该器械的整体功能（例如，改变旋钮或手柄的纹理）；以及

- 修改操作员界面控制台。

在预提交的讨论中，申办方与FDA针对评估拟定变更的试验计划达成一致意见，包括在最初的IDE申请中包含的验收标准。虽然这些变更可能适用于5天通告，根据最初IDE获取前瞻性的临时批准将会在监管过程中给申办方提供更多的可预测性 。

在主要研究者的帮助下，申办方在早期可行性研究执行的过程中确定其器械和临床方案所需要的其他更改类型。在最初IDE申请中，申办方就他们拟定执行更改的方法寻求FDA的同意，相关要点如表6所示。

表6：预期变更的监管流程

| 可能适用于5天通告的变更 | 可能适用于临时批准的变更 | 可能适用于30天交流式IDE补充申请的变更 |
| --- | --- | --- |
| 如果需要改善进入的润滑性，在导管添加以前表征的表面涂层* | 如果增加了表面涂层，更改涂层覆盖区域的分布、厚度或面积 | 扩展受试者选择标准（如纳入比最初方案中确定的更为年轻的受试者） |
| 增加、移动或变更导管的不透射线带从而提高可见性。 | 提高导管抗绞缠的能力，在提交补充申请前确定变更类型和合适的试验 | 从经皮进入变为开放手术进入 |
| 器械使用准备的变更 | 变更器械来适应更大范围的受试者解剖学特征（变更类型以及未在最初IDE中确定的适当试验类型） |  |
| 为了提高手术的安全性而增加已批准的辅助器械（如使用更长的导管鞘）* | 如果最初方案中确定的形式不足，或风险评定支持新的影像方式，则增加新的影像研究类型来检测器械性能。 |  |
| 修改受试者选择标准，限制而非扩展标准* |  |  |
| 修改手术影像形式* |  |  |
| 如果早期数据支持变更，则减少随访的评估（例如临床数据表明变更不会影响受试者的安全）* |  |  |
| 更改案例报告表格，获取更多信息 |  |  |

*由于可能会对研究计划和/或数据验证的科学有效性产生影响，因此这些变更类型通常不用于关键研究的5天通告。

FDA认为提出的方法是合理的。

在这种情况下，提议进行5天通告流程的开发器械变更可以认为是合适的，因为：

- 进行合理的定义，因而适当的试验和预期结果是已知的；

- 不构成操作基本原理的重大变化；以及

- 可以认为是不重大的，因为其不会对早期可行性研究结果的解释产生不利影响，同时不会对器械性能造成不利影响或额外增加研究对象的风险。

同样地，临床方案的变更也适用于5天通告，因为这些变更不会影响：

- 受试者的安全、权利或福利；

- 完成获批方案后数据或信息的有效性，因为数据或信息将不汇总；或

- 研究方案批准所依赖的患者风险与收益的关系。

早期可行性研究方案中其他的受试者保护措施能够增强患者安全。

FDA认识到早期可行性研究阶段，与入选大量受试者或需要稳定的器械设计和临床方案来对研究对象信息进行汇总的研究相比，可以有更多变更类型适用于5天通告。例如，减少随访评估应该不适用于关键研究的5天通告；可能已经使用了先期临床研究的结果来确定适当的随访评估，确保每名研究对象采集的数据是一致的。对于早期可行性研究而言，因为最佳的研究对象随访尚未确定，申办方计划在第3天，第7天和第14天进行实验室试验，但可能会发现，根据最初5名受试者的结果，7天评估并不包含信息，可以安全地省略。由于随后研究对象的安全性不会受到这种变化的影响，因此FDA同意在此研究的5天通告中采取此变更。

在早期可行性研究的过程中，申办方会做出一些预期的变更，但同时也会确定没有在最初IDE提交中预期的其他变更。根据评估原始器械设计的相同非临床试验类型获得可接受的结果，申办方提出对制作器械使用材料进行更改的临时批准。要正式申请这种变更，申办方要提交描述变更和评估计划的IDE补充申请，包括试验的验收标准。FDA和申办方在为期30天的补充申请审查周期达成关于达成一致意见，FDA批准该变更，在实施变更的10天内成功完成试验计划、报告变更并向FDA提交支持信息。申办方根据试验计划评估改进的器械，获取可接受的结果，实施变更并在变更实施后7天内向FDA提交试验报告。

根据21 CFR 812.3（m）的规定，重大风险器械为下列情况的研究性器械：

（1）作为植入物使用，并且对受试者的健康，安全或福利有严重的潜在风险；

（2）被视为用于支持或维持人类生命，并且对受试者的健康，安全或福利有严重的潜在风险；

（3）在疾病的诊断、治疗、缓解或治疗疾病中，或在防止人体健康受到损害起到重要作用，并且对受试者的健康，安全或福利有严重的潜在风险；

（4）其它对受试者的健康，安全或福利有严重的潜在风险；

21 CFR 812.20(a).

在本指南中，术语“可行性”可以认为是“试验性”的同义词。为了保持一致，“可行性”应当用于关键研究阶段前的临床研究类型。

如果传统可行性研究或关键研究需要的话，可以在早期可行性研究的同时完成其他的非临床试验。

注意，在申办方开发的器械可以进一步进行有用适当的非临床试验的情况下，本指南不建议发起方过早地启动临床试验。

关于预提交流程的更多信息，见FDA指南草案“医疗器械：预提交项目和与FDA工作人员的会面”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm310375.htm）FDA的指南草案代表了FDA针对此问题的拟定方法。

在本指南的背景下，术语“预提交”意思是寻求FDA对信息的非正式反馈，例如这些信息在正式提交最初IDE（启动早期可行性研究）或IDE补充（寻求器械或研究方案的变更）前提交的拟定非临床试验方案或临床研究方案草案。

见21 CFR 812.30(a)。

见21 CFR 812.30(b)(4)。

见21 CFR第50和56部分。

21 CFR 812.27（a）

先前研究报告中必须包含的内容请参考21 CFR 812.27

特性试验（如用于描述器械的试验）可能没有明确的验收标准，在临床数据获取前也可能无法确定验收标准。

在早期可行性阶段，描述性评估可能要比常规能够提供风险定量排序的失效模式和效应分析（FMEA）提供更多的信息。

见21 CFR 812.27（b）（3）。

见21 CFR 812.27.

42 U.S.C. 282(j)(1)(A)(ii)。

见21 CFR 812.25 and 812.30(b)(4)。

21 CFR 812.25(a)。

21 CFR 812.25(b)。

见21 CFR 第50和56部分。

21 CFR 50.25(a)(1)。关于知情同意的更多信息，参见“知情同意指南——信息表”（http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126431.htm）。

21 CFR 50.20

见21 CFR 50.25（b）（1）

21 CFR 56.111(a)(1)和(2)

见21 CFR 812.35(a)(4)。

21 CFR 812.35(a)(3)。

21 CFR 812.35(a)(3)(i)和(ii)。这些更改必须由21 CFR 812.35(a)(3)(iii)所规定的可靠信息支持。21 CFR 812.35(a)(3)。

见21 CFR 812.35(a)(3)(ii)。

21 CFR 812.35(a)(3)(ii)(A)和(B)。

见D&C法案第520(g)(2)(A)章节；21 CFR 812.1。也见于http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/InvestigationalDeviceExemptionIDE/ucm051602.htm.