医疗器械申请审评期间的沟通类型

医疗器械行业与美国食品药品管理局工作人员指南

文件发布日期：2014年4月4日

本文件将取代2008年2月28日发布的文件“医疗器械申请提交资料的互动式审评：510(k)申请、初始上市前批准申请(PMA)、PMA补充申请、初始生物制品许可申请(BLA)以及BLA补充申请”。

本文件的草案于2013年4月5日发布。

与本文件有关的问题，请联系器械与放射卫生中心（CDRH）上市前通告（510(k)）部门或上市前批准部门，电话：301-796-5640；或生物制品评价与研究中心的沟通、推广和发展办公室，电话：1-800-835-4709或301-827-1800。

|  | 美国健康与人类服务部 美国食品药品管理局 器械与放射卫生中心 生物制品评价与研究中心 |
| --- | --- |

前   言

公众意见：

您可随时将书面意见和建议提交美国食品药品管理局文档管理部，以供美国食品药品监督管理局考虑。地址位于5630 Fishers Lane, rm. 1061, （HFA-305）, Rockville, MD, 20852。电子版意见可提交至：http://www.regulations.gov。请使用联邦登记簿中公布的可用性通知列出的文件编号标识所有意见。在下次修订或更新本文件前，美国食品药品管理局可能不会对提交的意见采取任何措施。

其他副本

通过互联网可获得其他副本。您还可发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov，申请获得文件的电子版本。务必使用文件编号1804来标识您所申请的指导文件。

本指导文件的其他副本还可从生物制品评价与研究中心（CBER）、沟通、推广和发展办公室（HFM-40）获得，地址位于1401 Rockville Pike, Suite 200N, Rockville, MD 20852-1448；电子邮件：ocod@fda.hhs.gov，或致电1-800-835-4709/301-827-1800，或通过互联网http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Guidance ComplianceRegulatoryInformation/default.htm 获取。

目  录

1.	简介	1

2.	适用范围	2

3.	受理审评沟通	3

a.	受理审评沟通的目的	3

b.	受理审评沟通的时间安排	3

c.	受理审评沟通的内容	4

4.	实质性互动	4

a.	实质性互动的目的	4

b.	实质性互动的时间安排	4

c.	实质性互动的内容	5

5.	互动式审评	5

a.	互动式审评的目的	5

b.	互动式审评的时间安排与预期	6

c.	适于进行互动式审评的问题类型	6

d.	互动式审评流程	7

e.	互动式审评的沟通工具	8

f.	通过互动式审评流程对要求的问题进行回复	9

g.	申请者在互动式审评流程中的职责	9

h.	美国食品药品管理局（FDA）审评小组的考虑事项	11

6.	错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通	11

a.	错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通目的	11

b.	错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通时间安排	11

c.	错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通内容	11

医疗器械申请提交资料审评期间的沟通类型

医疗器械行业与美国食品药品管理局工作人员指南

本指南代表了美国食品药品管理局（FDA）目前对这一主题的看法。本指南既不为任何人创造或者赋予任何权利，也不对FDA或公众产生任何约束力。如果能够满足适用法规和条例的要求，也可以使用替代方法。如果您想探讨替代方法的使用，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请致电本指南扉页上列出的相应电话号码。

1.简介

在对医疗器械上市前申请提交资料审评的过程中，FDA的做法是通过正式的沟通方式（如严重问题说明函；或通过信函发出额外信息要求；或通过电话、传真或电子邮件发出额外信息申请，随后以后续信方式确认）或通过互动式审评程序与申请者沟通。互动式审评方案将在由卫生及公共服务部部长（以下简称部长）提交给国会的承诺函部分中详细阐述。该承诺函是《2007年医疗器械用户付费法案（MDUFA II）》中的一部分。本流程在“医疗器械申请提交资料的互动式审评：510(k)申请、初始上市前批准申请（PMA）、PMA补充申请、初始生物制品许可申请（BLA），以及BLA补充申请”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089402.htm）指南中进一步说明。

《2012年3医疗器械用户费修正案（MDUFA III）》对《联邦食品、药品和化妆品法案》进行了修正，授权美国食品药品管理局对2012年10月1日及以后收到的某些上市前提交资料的审评收取用户费，包括上市前通知提交（510(k)）。从用户费中获得的其他资金，供美国食品药品管理局与医疗行业合作使用，以完善器械的审评流程，满足某些性能目标，并对医疗器械的审评流程实施改进。

在与医疗器械行业代表探讨对FDA《医疗器械用户付费法案III》的建议时，FDA建议改进流程，进一步提高审评流程的透明度，包括新的沟通承诺。这些补充的沟通方式将用于如下情况：受理审评5；实质性互动；如果适用，还包括错过《医疗器械用户付费法案》要求的情况。这些沟通方式在《医疗器械用户付费法案III承诺函》中有所概述，并在本指南中进行了进一步说明。此外，本指南更新了美国食品药品管理局互动式审评的方法，以体现美国食品药品管理局在《医疗器械用户付费法案III承诺函》中的承诺，并包含了本沟通工具的扩展使用，从而提高审评流程的效率。

美国食品药品管理局的指导文件，包括本指南，并不具备法律上可强制执行的责任。相反，这些指南描述了美国食品药品管理局关于某个主题的当前想法，且只能作为建议对待，除非引用了具体的条例或法规要求。美国食品药品管理局指南中使用了“应当”这个词，表示此指南为建议性或推荐性的，但并不是必须。

2.适用范围

本指南描述了医疗器械申请提交资料审评期间使用的四种沟通方式。这四种沟通方式及其适用的提交资料包括：

- 上市前通告提交资料（510(k)7）、初始上市前批准申请（初始PMA）、专家会后PMA补充申请，以及申报前的受理审评沟通8,9, 10,11；

- 510(k)申请、初始上市前批准申请、专家-追踪上市前批准申请补充材料，以及180天上市前批准申请补充材料的实质性互动10；

- 互动式审评；以及

- 510(k)申请、初始上市前批准申请以及专家-追踪上市前批准申请补充材料错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通11。

申诉（包括争议解决的申请）12以及一般政策阐述并不在本指导文件的适用范围之内。

3.受理审评沟通

a.受理审评沟通的目的

受理审评沟通旨在：(1)确定为提交资料安排的牵头审评员或监管项目管理员13；以及（2）对照目标受理标准，根据提交资料的审评结果，确认受理提交资料或通知提交者提交资料未被受理。美国食品药品管理局发布了受理审评指导文件：“510(k)申请拒绝受理政策”（可通过网址http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM315014.pdf获得）和“上市前批准申请（PMA）的受理与备案审评”（可从网址http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313368.pdf获得）。

b.受理审评沟通的时间安排

受理审评沟通应当在收到510(k)申请、初始上市前批准申请，或专家-追踪上市前批准申请补充材料15日之内14以及收到预提交资料14日之内进行。

请注意，在美国食品药品管理局收到有效的电子副本，并且，如适用，在支付用户费后，受理审评方可开始。15

c.受理审评沟通的内容

美国食品药品管理局应当通过传真、电子邮件或其他书面沟通方式与申请者交流受理审评的结果。这种沟通方式代表了对提交资料进行的完整性审评，其目的并不是要指出可能在审评周期后期发现的问题。

(1)当提交资料受理时

美国食品药品管理局应当提供美国食品药品管理局牵头审评员或监管项目管理员的姓名，并通知申请者其提交资料已被受理。对于510(k)申请和预提交资料，受理提交资料旨在进行实质性审评。对于初始上市前批准申请或专家-追踪上市前批准申请补充材料，受理提交资料旨在进行申报审评。16

（2）当提交资料未受理时

美国食品药品管理局应当提供美国食品药品管理局牵头审评员或监管项目管理员的姓名，并通知申请者其提交资料未被受理，并指出受理提交资料所需提交项目。

4.实质性互动

a.实质性互动的目的

实质性互动是下述措施之一：

- 用于表明美国食品药品管理局希望继续与申请者合作，通过互动式审评解决任何尚未解决的问题，以及提交资料不会被搁置的美国食品药品管理局通知；或者

- 表明提交资料被搁置，并指出需要解决的问题，从而使实质性审评得以继续实施的美国食品药品管理局通知。

b.实质性互动的时间安排

实质性互动应当在受理提交资料以及在美国食品药品管理局对提交资料进行全部审评17之后且在如下时间之内进行：

- 收到510(k)申请完整提交资料之日后60天；

- 初始上市前批准申请和专家-追踪上市前批准申请补充材料的备案日期后90天；以及

- 收到180天期限上市前批准申请补充材料之日后90天。

请注意：实质性互动的时间范围包括用于受理审评的15天时间。

在实质性互动目标日期之前签发的批准、可批准或许可函，将被视为以满足《医疗器械用户付费法案III》目标为目的的准时的实质性互动。

c.实质性互动的内容

根据问题的性质和/或范围，提交资料可能被暂时搁置，也可能不被暂时搁置。

(1)当提交资料未被搁置时

美国食品药品管理局应当根据对整个提交资料的全面审评结果，通过电子邮件或传真通知申请者，美国食品药品管理局无意于将提交资料暂时搁置，且任何其他问题将通过互动式审评处理。这种类型的实质性互动对审评周期的开始/结束没有影响。

（2）当提交资料被搁置时

美国食品药品管理局计划根据当前的做法将提交资料暂时搁置。18,19在搁置通知中，将根据对整个提交资料的全部审评结果，指出问题，且包括严重问题以及任何尚未解决的微小问题。20

5.互动式审评

a.互动式审评的目的

互动式审评流程旨在，通过加强美国食品药品管理局与申请者之间的非正式互动，包括科技与监管信息交流，促进美国食品药品管理局对上市前提交资料进行有效的和及时的审评与评估。更准确地说，互动式审评流程的初衷是帮助完成如下工作：

- 改善审评过程中美国食品药品管理局审评员与申请者之间的互动；

- 防止不必要地推迟审评的完成，由此减少上市前的整体时间；

- 确保在审评过程中酌情将美国食品药品管理局关注的问题明确传达给申请者；

- 将审评周期的数量减到最少；

- 通过问题通知函将传达的审评问题的数量减到最少；以及

- 确保及时答复申请者。

b.互动式审评的时间安排与预期

视美国食品药品管理局对提交资料进行审评期间何时需要进行沟通而定，互动式审评具有不同的预期。

(1)510(k)申请、初始上市前批准申请、专家-追踪上市前批准申请补充材料以及180天期限上市前批准申请补充材料的实质性互动之后的互动式审评

美国食品药品管理局计划在实质性互动之后进行互动式审评。

(2)其他互动式审评

美国食品药品管理局鼓励在审评过程的其他时间点进行互动式审评，从而便于对医疗器械申请提交资料进行有效、及时的审评。具体而言，由美国食品药品管理局决定，是否可以使用互动式审评：

- 在510(k)申请、初始上市前批准申请、专家-追踪上市前批准申请补充材料以及180天期限上市前批准申请补充材料的实质性互动之前；以及

- 根据其他提交资料类型的需要，如：

○	其他上市前批准申请提交资料（实时补充材料、特殊补充材料、30天通知/135天补材料、制造地址变更补充材料、批准后研究补充材料、年度报告、批准后研究报告）；

○	预提交资料；

○	第三方510(k)申请材料；

○	自动III类列名登记（重新分类申请）评估；

○	513(g)要求的提交资料；

○	初始生物制品许可申请和生物制品许可申请补充材料；

○	人道主义器械豁免（HDE）申请；

○	临床研究器械豁免（IDE）申请；以及

○	产品开发方案（PDP）。

c.适合互动式审评的问题类型

美国食品药品管理局发现，互动式审评的使用范围要比本指南取代的、以前有关本主题指南建议的范围更广。原指南的名称为“医疗器械申请提交资料的互动式审评：510(k)申请、

初始上市前批准申请、上市前批准申请补充材料、初始生物制品许可申请以及生物制品许可申请补充材料”。最初的指南表明，仅有微小的问题（即那些问题，如果不解决，可能在上市前批准申请可批准函中告知）将被视为适合互动式审评。自此以后，美国食品药品管理局发现，通过使用互动式审评解决重要性超过“微小”程度的问题，可以扩大互动式审评的益处，但可能由申请者在如下时间范围内解决：即使美国食品药品管理局在达到该提交资料类型21的《医疗器械用户付费法案》目标之前对答复进行审评，而不使提交资料暂时搁置。这样的例子包括但不限于：有限的其他短期试验台或生物兼容性测试申请；试验疏漏的进一步证明；以及对与主要安全性或有效性终点无关的临床数据的其他统计学分析。美国食品药品管理局审评员在就任何问题进行沟通之前应当获得相应的管理信息和批准。

d.互动式审评流程

根据定义，互动式审评发生在提交资料正在审评之时。22互动式审评对审评周期的开始/结束没有影响。

无论何时使用互动式审评，美国食品药品管理局应当根据《医疗器械用户付费法案》、办公室或中心的时间安排，确定申请者可以接受的时间范围，对缺陷问题做出答复。确定的时间范围应当基于即将进行的审评的截止时间、申请者应当需要答复的预计时间，以及美国食品药品管理局应当需要审评答复的预期时间。美国食品药品管理局应当明确告知答复互动式审评申请的预定日期。

在接近审评周期的结束时间时，美国食品药品管理局将告知剩余的问题，将申请者的答复时间限制在美国食品药品管理局规定的时间，不超过7个日历日，使美国食品药品管理局有时间审评申请者的答复，由此做出有关《医疗器械用户付费法案》的及时的决定。

如果提交资料以前被搁置，那么，任何新的问题（即未在搁置通知中提出的问题），应当限制在通过申请者在其答复中提供的信息所提出的问题上，除非审评员得出结论（以及收到监管部门同意），发现的最初问题不足以解决与实质性同等（510(k)）或安全性和有效性（上市前批准申请）决定有重大关系的重要问题。23例如，继在510(k)其他信息（AI）申请函中告知问题之后，美国食品药品管理局通过具有类似特性的其他器械的一系列召回，可能知道器械失效的可能性增大。如果这些召回表明，申请者为评估这种特性而进行的特殊试验台试验不能预测临床效果，美国食品药品管理局审评员，经相应监管部门的同意，可能要求进行额外的测试，证明这种特性的安全性，以确定实质等同性。

请注意，如果通过互动式审评不大可能解决尚未解决的问题（例如按照510(k)申请提交资料的器械，具有新的预期功能或不同的技术特点，提出新的安全性或有效性问题；按照上市前批准申请提交的器械需要新的临床研究），美国食品药品管理局可能继续做出有关《医疗器械用户付费法案》的决定，无需进行互动式审评（例如对510(k)申请签发非实质等同性（NSE）函，或对上市前批准申请签发不可批准（NOAP）函）。

在极少数情况下以及由我方决定， 510(k)申请的第二份额外信息申请函可能合适。这类情况中的一个例子是，当第一份额外信息申请函表明，美国食品药品管理局认为建议的实质等同器械不合适，但提交者此时能够找出一个不同但合适的实质等同器械。目标器械与新发现的实质等同器械之间比较的后续审评，可能提出适合第二份额外信息申请的问题。美国食品药品管理局有两个理由，限制美国食品药品管理局考虑签发相对于非实质等同函的第二份额外信息申请函的情况。首先，申请者应当知道其器械需要哪些数据以满足适用的审评标准（如由于指南、通过网络发布510(k)摘要），最初的提交资料应当完整，因此，第二份搁置函可能与《医疗器械用户付费法案III》规定的旨在减少审评周期数以及决定总时间的目标背道而驰。24第二，当不能提供类似信息（如指南不明确，或器械包含了新的技术或特性），申请者应当已经利用了预提交程序25，获得美国食品药品管理局关于计划提交资料的建议。

e.互动式审评的沟通工具

有助于互动式审评的沟通工具说明如下。这些沟通工具的应用应当始终灵活，平衡速度与效率，需要确保美国食品药品管理局相应监管部门的一致同意。合适的互动式审评沟通工具包括如下：26

- 电子邮件和传真27,28 - 美国食品药品管理局沟通的首选途径是电子邮件和传真，因为这些途径非常有效，可以产生互动的永久性记录。

- 电话29,30--电话应当主要用于澄清申请，以便美国食品药品管理局审评员可以顺利地编入文件（如提交资料范围内具体信息的位置、段落的解释）。

f.要求通过互动式审评流程对问题做出答复

美国食品药品管理局应当接受对通过互动式审评流程申请的信息做出的电子邮件答复，包括作为提交资料正式管理文件一部分的信息。美国食品药品管理局不应当要求申请者，向适当的文件控制中心正式提交这些互动式审评答复，作为正式提交资料一部分。

请注意，一旦提交资料正在审评，如果该信息未提交给器械与放射卫生中心或生物制品评价与研究中心的文件控制中心，电子副本的要求不适用于互动式审评期间（通过电子邮件、电话和/或传真）获得的信息。但是，如果申请者选择将互动式审评申请的答复提交器械与放射卫生中心或生物制品评价与研究中心的文件控制中心[这种情况只见于答复文件的大小可以通过电子邮件交流时（单个电子邮件的大小不得超过50MB或传真不可行时）]，那么，则作为修正案注册或满足电子副本的要求。31

g.申请者在互动式审评流程中的作用

(1)为确保互动式审评流程有效申请者可以做些什么

为帮助确保互动式审评流程有效，申请者应当做以下工作：

- 提交条理清晰、在管理上和科学上完整、符合适用法规、可用的指导文件中的建议，以及提交前与美国食品药品管理局交流情况的材料；

- 在每一份提交资料的公司附信中，包含附信中的完整联系信息（即姓名、电子邮件、电话号码、传真号码）。美国食品药品管理局还建议提供备用联系信息，以便在主要联系信息无法使用时使用。此外，国外申请者应当拥有一名美国代表32，参与互动式审评流程，提供尽快联系外国公司的手段。

- 运用合适的材料或测试标准，并提交必要的声明或数据，支持这类标准的使用；以及

- 在美国食品药品管理局规定的时间范围内，通过互动式审评进行沟通，对所有问题提供完整的答复。

（2）申请者应当何时联系牵头审评员[器械与放射卫生中心]或监管项目管理员[生物制品评价与研究中心]举例

申请者应当何时就提交资料联系牵头审评员或监管项目管理员（RPM）的例子包括如下：33

- 调解在互动式审评期间牵头审评员或咨询审评员提出的问题上的分歧；

- 因为不能满足最初时间范围，所以询问是否可以提供修改后的互动式审评时间范围，以解决问题（这种情况与审评周期（我们倾向于将其限制在7个工作日）结束时的最后一次互动式审评沟通无关）；

- 讨论与提交资料有关的程序性问题；

- 纠正提交数据中的错误；

- 因申请者的后续通知不明确而澄清提交资料中的信息；以及

- 告知美国食品药品管理局，其打算提交新的、未经请求的信息或数据（视其范围而定，新提交资料可能需要这种信息/数据，或者作为现有提交资料的补充注册）。

申请者应当避免使用互动式审评来申请状态更新，因为这种申请可能干扰美国食品药品管理局满足适用时间范围的能力。

h.美国食品药品管理局审评小组的考虑事项

美国食品药品管理局咨询审评员，与牵头审评员一样，应当参加提交资料的互动式审评。但是，牵头审评员/监管项目管理员应当确定，为解决微小的问题，咨询审评员是否应当直接与申请者沟通，或通过牵头审评员/监管项目管理员与申请者沟通。

如果咨询审评员就某一特殊问题直接与申请者沟通，应当将交流的记录提供给牵头审评员/监管项目管理员（如在电子邮件上“抄送”）。咨询审评员还有可能记录任何互动，作为其审评记录中的一部分，从而可以追溯到牵头审评员/监管项目管理员。

6.错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通

a.错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通目的

这种沟通方式旨在便于及时解决任何悬而未决的问题，这种问题已经妨碍美国食品药品管理局达到相应的《医疗器械用户付费法案》决定目标之前形成《医疗器械用户付费法案》决定。

b.错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通时间安排

错过《医疗器械用户付费法案》决定沟通，应当在下列时间之前，用于尚未做出医疗器械用户付费法案决定的那些提交资料：

- 对于510(k)申请，美国食品药品管理局规定的100天时间；以及

- 对于初始上市前批准和专家-追踪上市前批准申请补充材料，在达到适用的美国食品药品管理局规定日期目标之后，美国食品药品管理局规定的20天时间。

c.错过《医疗器械用户付费法案》决定的沟通内容

美国食品药品管理局将提供书面的反馈意见（如电子邮件），用于在见面或电话会议上讨论。反馈信息应当体现相应的管理信息和批准情况，且应当包括：

- 与申请有关的、妨碍美国食品药品管理局做出决定的所有悬而未决的问题；34

- 美国食品药品管理局和/或申请者的行动项目；

- 各方确定的行动项目的预计完成日期；以及

- 申请者可能选择的见面的建议日期（相应地，申请者可以向美国食品药品管理局提出替代日期建议）。

主要的问题应当尽可能通过互动式审评解决。如果所有主要的问题可以通过书面通信方式提出，美国食品药品管理局和申请者可以就是否需要“见面或电话会议”达成协议。

在本指南文件指导文件之目的中，术语“申办者”也可指制造商、提交者或申请人。

参见

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDeviceUserFeeandModernizationActMDUFMA/UCM109102.pdf.

3 参见美国食品药品管理局安全与创新法案（FDASIA, 国际公法112-114）

与医疗器械行业讨论如何为美国食品药品管理局提供《医疗器械用户付费法案III》建议的会议纪要，可访问如下网址获得：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDeviceUserFeeandModernization
ActMDUFMA/ucm236902.htm。

5 美国食品药品管理局发布了受理审查的指南：“510(k)申请拒绝受理的政策”，可通过网址http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM315014.pdf获得，以及“上市前批准申请的受理与备案审查”，可通过http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313368.pdf获取。

《医疗器械用户付费法案III承诺书》，可通过如下网址获得：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM295454.pdf（（本文件的生效日期为2012年4月18日；至今尚未变更）。

9 注意，正如在“上市前批准申请的受理与备案审查”指南中所述的那样，原始上市前批准申请和专门小组-追踪上市前批准申请补充材料一旦被受理，也将进行备案审查。备案审查的结果（即给予备案或未给予备案）将通知申请人。参见《美国联邦法规》第21篇第814.42部分。

10 《医疗器械用户付费法案III承诺书》不包括这种类型的沟通，而这种类型的沟通用于医疗器械生物制品许可申请（BLA）的提交。然而，医疗器械生物制品许可申请的提交，应当服从拒绝备案（RTF）的标准和流程；请参考《美国联邦法规》第21篇第601.2（a）部分“生物学评价及研究中心标准作业程序与政策8401.3：备案操作：沟通选择”（可访问网址http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/ucm073085.htm获得）以及“生物学评价及研究中心标准作业程序与政策8404：生物制品许可申请的拒绝备案程序”（可访问网址http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/ucm073474.htm获得）。

1

11 参见题为“预提交程序以及与美国食品药品管理局人员之间的见面”指南草案（可访问网址http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm310375.htm获得）。美国食品药品管理局的指南草案代表美国食品药品管理局当前关于该问题的解决方法。

12 参见题为“器械和放射健康中心申诉流程”的指南（可访问网址http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm284651.htm获得）。

13本指导文件中适用于牵头审查员的所有参考文献，均特别针对器械和放射健康中心。对于生物学评价及研究中心，在所有情况下，合适的联系人为监管项目管理员（RPM）。

14 在本指南中，所有的“日”均指日历日。

15 参见“医疗器械申请提交资料的电子副本程序”指南，（可访问网址 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf获得）。

16对于那些被受理进行备案审查的上市前批准申请提交资料，美国食品药品管理局将在收到完整申请45个日历日内告知备案状态。参见《美国联邦法规》第21篇第814.42部分。对于那些未予备案的申请，美国食品药品管理局将告知拒绝申报的具体理由以及申报所需的信息。参见题为“上市前批准申请的受理与备案审查”指南（可访问网址 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313368.pdf获得）。

17在某些情况下，由于美国食品药品管理局确定，医疗器械存在新的预期用途或技术差异，这些用途或技术差异可能提出新的安全性与有效性问题，不一定保证对510(k)申请进行完整审查。

18有关美国食品药品管理局和医疗器械行业对510(k)申请的上市前审查有关的行动对其审查周期以及《医疗器械用户付费法案》目标影响的信息，参见题为“美国食品药品管理局与医疗器械行业对上市前通知（510(k)）提交资料采取的行动：对美国食品药品管理局审查周期与目标的影响”的指南（可访问网址http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089735.htm获得）。

19有美国食品药品管理局和医疗器械行业与上市前批准申请的上市前审查有关的行动对美国食品药品管理局审查周期以及《医疗器械用户付费法案》目标的影响的信息，参见题为“美国食品药品管理局与医疗器械行业对上市前批准申请（PMA）采取的行动：对美国食品药品管理局审查周期与性能评估的影响”的指南（可访问网址http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089733.htm获得）。

20对于上市前批准申请，搁置函可能不包括所有与标签和批准后研究有关的微小问题，因为在顺利解决严重问题之前通常不能完全审查这些项目。

21每种提交材料类型的性能目标在指导文件“美国食品药品管理局和医疗器械行业对上市前通知（510(k)）提交资料采取的行动：对美国食品药品管理局审查周期和目标的影响”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089735.htm）以及“美国食品药品管理局与医疗器械行业对上市前批准申请采取的行动：对美国食品药品管理局审查周期和目标的影响”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089733.htm）中阐述。

22尽管交互式审查发生在提交资料审查的同时，但是，当提交资料因澄清任何问题而被搁置时，美国食品药品管理局将与申请人互动。作为保证，可能需要提交材料问题见面申请或预提交资料，以提供比简要澄清问题更多的反馈信息。

23关于申请与后续互动有关的其它信息的更多信息，参见题为“标准作业程序：上市前提交资料的额外的或变更的数据需求决策权限”的器械和放射健康中心标准作业程序。该标准作业程序可从网址http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHReports/ucm279288.htm获得。

24术语“决定总时间”在《医疗器械用户付费法案III承诺书》中定义，参见脚注6。

25美国食品药品管理局发布了与预提交有关的、题为“预提交程序以及与美国食品药品管理局人员之间的会议”的指南草案（可从网址http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm310375.htm上获得）。一旦最终确定，本文件将代表美国食品药品管理局有关本主题的考虑。

26美国食品药品管理局不打算签发作为交互式审查流程一部分的函件，相应地，与函件有关的信息将从本更新指南中的交互式审查中删除。

27医疗器械行业与美国食品药品管理局之间的所有电子邮件通信，包括交互式审查期间的通信（双向）是非加密的（不安全），除非可监管的公司和/或其代表已经采取措施，建立了与本局之间保密的电子邮件通信渠道。医疗器械行业中的某些公司已经采取必要的措施，建立保密的电子邮件通信。但是，许多公司尚未采取任何措施。希望与美国食品药品管理局建立保密电子邮件通信渠道的公司，应当向SecureEmail@fda.hhs.gov发一份电子邮件。本局的信息管理办公室将与发送者联系，使之知道他们需要做些什么，或者他们需要把什么内容传达给其信息技术支持人员/小组，以便建立这种保密的通信链路。需要注意的是，无论一家公司是否与美国食品药品管理局建立起了加密的电子邮件通信方式，美国食品药品管理局的人员应当将这种通信方式视为保密方式。

2

28请注意，保密电子邮件是生物学评价及研究中心的首选方案。更多信息，参见下面的生物学评价及研究中心标准作业程序与政策：“标准作业程序与政策8113：监管传真的处理”（可从网址http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/ucm079472.htm获得），以及“标准作业程序与政策8119：监管沟通中电子邮件的使用”（可从网址http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/ucm109645.htm获得）。

29更多信息，参见下面的生物学评价及研究中心标准作业程序与政策：“标准作业程序与政策8104：与被监管行业电话联系的文件资料”（可从网址http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/ucm079463.htm获得）。

30器械和放射健康中心的人员应当通过电子邮件将电话会议的文件资料（包括与会人员姓名、召开日期与时间，以及讨论的实质性问题）包含在文件管理系统之中。

31与电子副本程序有关的更多信息，参见“医疗器械申请提交资料的电子副本程序”指南（可访问网址 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf获得）。

32如果上市前批准申请的申请者未在美国居住或在美国无营业地点，上市前批准申请必须由在美国居住或在美国有营业地点的授权代表附签，且必须标明该代表的名称与地址（《美国联邦法规》第21篇第814.20（a）部分）。所有外国医疗器械厂商，如果通过美国食品药品管理局注册和上市，必须确定一名美国代理并提供其联系信息（《美国联邦法规》第21篇第607.40(d)部分以及《美国联邦法规》第21篇第807.40(b)部分）。为便于及时沟通，除上市前批准申请外，建议在所有申请提交类型中都应包括一名美国代表。

33当提交申请正在审查时，这些例子仅针对交互式审查流程。

34注意，本文中的“问题”指严重的悬而未决的审查主题范围或妨碍美国食品药品管理局做出《医疗器械用户付费法案》决定的其它理由，不一定指个别问题。任何妨碍批准的具体悬而未决的问题，不应当包含在本沟通中，但是，应当通过交互式审查非正式沟通或在《医疗器械用户付费法案》决定书中正式沟通。