欧洲委员会

企业和工业总署

F理事会——日用消费者

F3单元——化妆品和医疗器械

医疗器械：指南文件

MEDDEV 2.12-1 rev 6

2009年12月

医疗器械警戒系统指南

本指南为一系列与CE-医疗器械指令应用问题相关的指南中的一部分。本指南不具有法律约束力。本指南在经过与各个利益方（主管机构、服务委员会、行业委员会、其他利益相关团体）进行深入协商之后谨慎拟定而成，期间对中期草案进行了传阅，而且部分意见还为本文件所采纳。因此，本文件反映了来自医疗器械行业的利益团体代表所持的立场。

MEDDEV 2.12-1第6版在附件3中包含了一些技术改进（报告格式——制造商的事件报告）。2007年4月版的MEDDEV 2.12-1保持其他内容不变。修订的附件3将在2010年3月20日前适用。

- 目录

目录	2

1	前言	4

2	引言	4

3	范围	5

3.1	通则	6

3.1.1	适用于制造商	6

3.1.2	适用于IVD制造商	7

3.1.3	适用于国家主管机构	7

3.1.4	适用于用户	8

4	定义	8

4.1	非正常使用	8

4.2	授权代表	8

4.3	纠正措施	8

4.4	药物/器械的组合产品	9

4.5	EUDAMED	9

4.6	现场安全纠正措施（FSCA）	9

4.7	现场安全通报（FSN）	10

4.8	危害	10

4.9	立即	10

4.10	事件	10

4.11	间接伤害	10

4.12	预期用途	11

4.13	制造商	11

4.14	医疗器械	11

4.15	操作人员	11

4.16	定期总结报告	11

4.17	严重公共健康威胁	12

4.18	趋势报告	12

4.19	意料之外的	12

4.20	使用错误	12

4.21	用户	12

5	制造商的角色	12

5.1	事件报告系统	13

5.1.1	制造商需向主管机构报告的事件的标准	13

5.1.2	医疗器械警戒系统下定期总结报告的条件	15

5.1.2.1	现场安全通报中描述的事件	15

5.1.2.2	常见和证据充分的事件	15

5.1.3	通常不需要医疗器械警戒系统报告的条件	16

5.1.3.1	用户在使用前发现的器械缺陷	16

5.1.3.2	患者状况造成的事件	16

5.1.3.3	医疗器械超过使用寿命或保质期	17

5.1.3.4	对正确运行产生的故障进行防护	17

5.1.3.5	预期和可预见的副作用	18

5.1.3.6	发生死亡或健康状况严重恶化的可忽略的可能性	19

5.1.4	趋势报告	19

5.1.5	使用错误和非正常使用的报告	20

5.1.5.1	可报告的使用错误	20

5.1.5.2	通常不需要在医疗器械警戒系统下报告的使用错误	20

5.1.5.3	处理非正常使用的注意事项	20

5.1.6	制造商报告中需要包含的详情	21

5.1.7	事件初步报告的时间表	21

5.1.8	报告对象	21

5.2	国家主管机构提交给制造商的用户报告的处理	22

5.3	调查	22

5.3.1	原则	22

5.3.2	获得怀疑涉及事件的器械	22

5.4	调查和随访的结果	23

5.4.1	原则	23

5.4.2	后续报告	23

5.4.3	最终报告	23

5.4.4	现场安全纠正措施	23

5.4.4.1	向国家主管机构发布的通报	24

5.4.4.2	现场安全通报的内容	25

6	国家主管机构的责任	26

6.1	对来自用户或其他系统的报告采取的措施	26

6.2	风险评估和后续措施	27

6.2.1	国家主管机构的风险评估	27

6.2.2	制造商后续措施的监控	27

6.2.3	国家主管机构的措施	28

6.3	主管机构之间的协调	28

6.3.1	需要协调国家主管机构的情况	28

6.3.2	协调国家主管机构的确定	29

6.3.3	协调国家主管机构的任务	29

6.3.4	保障条款	30

6.3.5	国家主管机构之间的信息传递	30

6.3.6	国家主管机构在国家主管机构之外传递信息	31

6.4	完成调查	31

7	公告机构的角色	32

8	欧盟委员会的角色	32

9	用户在警戒系统内的角色	32

10.1	附件1：制造商应报告的事件例子	34

10.2 	附件2：与“医疗器械警戒”有关的指令摘要	36

10.3	附件3：制造商向国家主管机构提交报告格式表	39

10.4	附件4：欧洲现场安全纠正措施报告表	44

10.5 附件5：现场安全通报模板	48

10.6	附件6：建议的国家主管机构报告格式	50

10.7 	附件7：用于编制本MEDDEV和/或引用的全球协调工作组第2研究小组文件的标题	53

10.8 附件8：使用的缩略语表	54

10.9 	附件9：当警戒系统涉及用户时的制造商指南	55

- 1	前言

本医疗器械警戒系统指南为一系列医疗器械指南的一部分，其目的是促进参与合规性审查程序的制造商和公告机构（按照指令的相关附件的要求）与负责保护公共卫生的国家主管机构采用通用方法。

本指南在经过与各个利益方的协商之后谨慎拟定而成，期间对中期草案进行了传阅，而且部分意见还为本文件所采纳。因此，本文件反映了国家主管机构、服务委员会、公告机构、行业委员会以及医疗器械行业其他利益相关团体的代表所持的立场。

本指南将随着监管要求的发展定期更新。应始终适用本指南的最新版本。本次修订的本指南已经：

- 仔细考虑了全球协调工作组（GHTF）有关警戒和上市后监督的国际监管指南文件，并将其转移到欧洲环境下应用；

- 说明了欧洲医疗器械数据库（EUDAMED）的引入；

- 按照之前条款的经验对文件进行了修正。

本指南不具有法律约束力。应承认，在特定情况下（例如科学发展）可能形成一种符合法律要求的适当替代方法。

尽管如此，由于上述利益方以及来自国家主管机构的专家的参与，预计成员国将遵守本指南，并由此争取在成员国内实现相关指令条款和通用实践的统一应用。然而，仅指令的文本在法律上是真实的。对于指令中未讨论的特殊事项，国家法律和本指南可能存在差异。

- 2	引言

本指南描述了欧洲有关医疗器械的事件和现场安全纠正措施（FSCA）的通知和评价系统（被称为医疗器械警戒系统）。

医疗器械警戒系统的主要目的是通过降低事件在其它地方再次发生的可能性改善对患者、用户和其他人的健康和安全保护。可通过评价报告的事件和（在适当的情况下）传递信息实现该目的，这些方法可用于防止事件的再次发生或者减轻此类事件的影响。

本指南的目的是促进以下文件中包含的医疗器械警戒系统要求的统一应用和实施：

- 有源植入性医疗器械指令（AIMD），90/385/EEC

- 医疗器械指令（MDD），93/42/EEC

- 体外诊断医疗器械指令（IVDD），98/79/EC。

现场安全纠正措施（FSCA）、现场安全通报（FSN）、使用错误和非正常使用是本修订版指南中引入的新概念，用于在促进与GHTF规定协调的同时强化和澄清欧洲医疗器械警戒系统。

医疗器械警戒系统的目标是促进在使用器械的成员国内实现现场安全纠正措施的直接、提前和协调实施——与各国分别采取的措施形成对比。

纠正措施包括但不限于：器械召回；发布现场安全通报；在用器械的额外监督/改进；将来器械设计、部件或制造工艺的改进；标记或使用说明书的修改等。

- 3	范围

本指南描述了医疗器械警戒系统适用于或涉及以下各方的要求：

- 制造商

- 国家主管机构（NCA）

- 欧盟委员会

- 公告机构

- 用户和与医疗器械持续安全有关的其他方

本指南覆盖了制造商或国家主管机构收到有关医疗器械事件的信息时需要采取的措施。制造商可能通过系统程序（审查生产后阶段从器械中获得的经验）或通过其他方式注意到按照医疗器械警戒系统应报告的事件的信息（见MDD附件二、四、五、六和七以及IVDD附件三、四、六和七）。AIMD附件2、4和5中提到的术语"上市后监督"应具有与上述“系统程序”相同的含义。

本指南覆盖了第8条（AIMD）、第10条（MDD）和第11条（IVDD）中规定的成员国在从制造商或其他来源接收有关任何医疗器械事件报告后的义务。本指南还包括关于国家主管机构发布以及从参加GHTF国家主管机构报告（NCAR）交换计划的非欧洲国家主管机构接收信息的指南。

本指南与欧洲经济区（EEA）成员国和瑞士境内发生的涉及以下内容的事件有关：

- a）具有CE标志的器械

- b）没有CE标志但属于指令范围内的器械（例如定制器械）；

- c）因在医疗器械指令生效前上市而没有CE标志的器械；

- d）没有CE标志的器械，但此类事件事件引起了与上文a）、b）和c）提到的器械有关的纠正措施。

本指南覆盖了与在EEA和瑞士出售或使用的、具有CE标志的器械有关的现场安全纠正措施。

本指南未就制造商在生产后阶段收集有关器械使用的信息的系统结构给予任何建议，而医疗器械警戒系统即为该系统结构不可分割的一部分。此类建议不属于本文件的范围。

- 3.1	通则

- 3.1.1	适用于制造商

- 当满足报告标准时，制造商或其授权代表应通知相关国家主管机构有关事件以及现场安全纠正措施（见第5.1节和第5.4节）。

- 制造商应负责调查事件事件以及采取任何必要的纠正措施（见第5.2节和第5.3节）。

- 制造商应确保将本指南告知EEA和瑞士境内的授权代表、负责器械上市销售的人员、以及授权代表制造商执行与医疗器械警戒有关活动的任何其他代理人，以便履行制造商的责任。

- 制造商应确保将事件报告实时告知其位于EEA和瑞士境内的授权代表、负责器械上市销售的人员、以及授权代表制造商执行与医疗器械警戒有关活动的任何其他代理人（视情况而定）。

- 如果因结合使用不同制造商生产的两个或以上单独器械（和/或配件）导致任何事件的发生，每位制造商均应向相关国家主管机构提交报告（见第5.1节）。

- 制造商必须将生产后阶段发生的、可能影响认证活动的问题告知公告机构（见相关指令的相关附件以及本文件第7节）。此类问题包括警戒系统出现的相关变更。

向国家主管机构报告事件的行为不应理解为承认事件及其影响的责任。书面报告中可能包含与此相关的免责声明。

当特定型号的医疗器械上市停止时，制造商在医疗器械指令下的警戒报告义务仍继续有效。然而，制造商的合法交易安排将随着并购等活动而改变。如果警戒和其他上市后监督义务被转让给另一家法人实体，继续执行上市后监督活动、评估对主管机构的影响并尽快向其提供新的联系方式非常重要，以便降低对警戒系统运行的任何不利影响。

制造商在医疗器械警戒系统中的角色的完整说明见本指南第5节。

- 3.1.2	适用于IVD制造商

IVD警戒报告可能更困难，因为IVD一般不与患者接触。因此，很难证明对患者造成的直接伤害，除非器械自身造成健康状况的恶化。对患者的伤害更有可能是间接的——因按照IVD获得的错误结果采取或未采取的措施造成。无论出现直接还是间接伤害，均应报告相关事件。

很难确定患者健康状况的严重恶化是否是（可能是）因IVD获得的错误结果造成的，或者伤害是否是因用户或第三方的错误引起的。在此情况下存在报告的倾向（见第5.1节）。

如果可能存在用户或第三方的错误，应仔细审查标签和使用说明书是否存在任何可能的不充分。这一点尤其适用于自我测试器械（患者做出相关医学决定）。应报告因制造商提供的信息不充分对用户、患者或第三方导致或可能已经导致的伤害。

特别地，判断未造成伤害但如果在其它地方再次发生时可能造成伤害的事件非常困难。

- 3.1.3	适用于国家主管机构

在医疗器械警戒系统中，成员国由指定的国家主管机构代表，欧盟委员会网站上列出了它们的警戒联系点：

http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/contact_links_en.htm

- 国家主管机构对制造商执行的事件调查进行监控。

- 国家主管机构应采取任何必要的进一步措施以补充制造商的措施。

- 根据调查的结果，国家主管机构应宣传对预防事件再次发生（或限制事件的后果）有必要的任何信息。

- 成员国应确保参与购买医疗器械和提供健康护理的组织和个人认识到他们之间的合作对提供警戒链的第一环至关重要。为增强医疗器械警戒系统的效率，国家主管机构应鼓励用户以及参与器械分配、交付或投入使用的其他专业人员进行事件报告，包括负责提供医疗器械校准和维护的组织和个人。此类报告可直接送交制造商或国家主管机构，或者按照具体国家实践执行。

国家主管机构应对其持有的有关医疗器械警戒系统的信息应保密，如指令相关条款的规定。然而，根据请求可秘密地向参与GHTF交换计划的其他欧洲主管机构和其他国家主管机构提供事件报告。

国家主管机构在医疗器械警戒系统中的角色的完整说明见本指南第6节。

- 3.1.4	适用于用户

- 用户应按照国家实践的规定向制造商或国家主管机构报告医疗器械事件。

- 一旦鉴别了纠正（或其他）措施，院务主任、执业医生和其他健康护理专业人员，以及负责医疗器械维护和安全的用户代表可以采取必要步骤。此类步骤应（在可行的情况下）与制造商合作执行。

用户在医疗器械警戒系统中的角色的完整说明见本指南第9节。

- 4	定义

- 4.1	非正常使用

因超出制造商风险控制措施范围的行为导致的医疗器械操作人员或用户的作为或不作为。

参考：EN IEC 60601-1-6

- 4.2	授权代表

欧盟境内的任何自然人或法人，经制造商明确指定代替制造商行事或由欧盟的主管机构和机构将制造商在指令下的义务委托给此类自然人。

- 4.3	纠正措施

消除潜在的不一致或其他不合需要的情况的原因的措施。

注1：可能存在不止一个不一致原因。

注2：采取纠正措施的目的是防止事件再次发生，而采取预防措施的目的则是防止事件发生。

参考：EN ISO 9000:2000, 3.6.5

- 4.4	药物/器械的组合产品

结合了药用产品或物质的医疗器械，其中药用产品或物质对器械起到了辅助作用。在此情况下，应以医疗器械指令（AIMD，MDD）为主。

- 4.5	EUDAMED

欧洲医疗器械数据库EUDAMED的目的是集中：

- 与制造商的注册和在欧盟市场上市销售的医疗器械有关的数据；

- 与证书的发布、修改、补充、撤销或拒绝有关的数据；

- 按照警戒程序获得数据。

参考：MDD第14a条和IVDD第10条。

- 4.6	现场安全纠正措施（FSCA）

现场安全纠正措施制造商为降低与某个已经上市销售的医疗器械有关的死亡或健康状况严重恶化的风险而采取的措施。应当通过现场安全通报告知此类措施。

注1：

FSCA可能包括：

-	将医疗器械退回给供应商；

-	器械改造；

-	器械交换；

-	器械毁坏；

-	买方对制造商的改造或设计变更进行更新；

-	制造商提供的器械使用建议（例如，当设备已经不再市场上销售或者已经退市但仍有可能继续被使用（例如植入物），或者诊断器械的分析灵敏度或特异性变化）。

器械改造可能包括：

-	标签或使用说明书的永久或临时变更；

-	软件升级，包括通过远程访问执行的升级；

-	患者临床管理的修改，用以解决与器械特征特别有关的死亡或健康状况严重恶化的风险。例如：

-	对于植入性器械，移出器械在临床上通常是不合理的。采用特殊患者随访形式的纠正措施将构成FSCA，无论任何受影响且未被植入的器械是否仍可退货。

-	对于任何诊断器械（例如IVD、成像设备或器械），患者召回用于重新测试或者对之前的结果进行重新测试或审查等构成FSCA。

-	与器械使用方式的变化有关的建议，例如IVD制造商建议修订质量控制程序，-对IVD控制值使用第三方控制或更频繁的校准或修改。

注2：本指南使用的FSCA定义为MDD第10（1）条第1b）款和IVD指令第11条提到的召回的同义词，因为目前尚无召回的统一定义。

- 4.7	现场安全通报（FSN）

制造商或其代表发送给客户和/或用户的有关现场安全纠正措施的通信。

- 4.8	危害

人身伤害或对人类健康的损害，或者对财产或环境的损害。

参考：ISO/IEC指南51：1999

- 4.9	立即

在本指南中，立即的意思是没有任何不能被证明合理的延迟。

- 4.10	事件

“可能直接或间接导致患者、用户或其他人的死亡或其健康状况严重恶化的某个器械的特征和/或性能的任何故障或退化，以及标签或使用说明书的任何不充分等。”

参考：MDD第10条

注1：AIMD第8条和IVD指令第11条中存在类似的定义，但彼此之间略有措辞差异。

注2：本文件第5.1.1节（C）中给出了“健康状况的严重恶化”的说明。

- 4.11	间接伤害

某些诊断器械和所有IVD均不会直接作用于人体。产生危害的原因可能是基于器械提供的信息或结果做出的医疗决策或者采取/未采取的措施。

例如：

- 误诊，

- 延误诊断，

- 延误治疗，

- 不当治疗，

- 输入不合适的材料。

对于自我测试器械，身为患者的器械用户可以做出相关的医疗决策。

- 4.12	预期用途

根据制造商在标签、说明书和/或宣传材料上提供的数据预计的器械用途。

参考：IVDD第1.2（h）条和MDD第1.2（g）条

- 4.13	制造商

在器械上市销售之前负责器械的设计、制造、包装和标记的自然人或法人（上市销售时也应以制造商的名义执行），无论这些活动是由此人亲自执行还是由第三方代表他执行。

参考：IVDD第1.2（f）条和MDD第1.2（f）条

- 4.14	医疗器械

在医疗器械指令90/385/EEC、93/42/EEC和98/79/EEC中，在人类身上用于以下目的的任何仪器、装置、器具、材料或其他物品，无论单独使用还是组合使用，包括对制造商预期的器械的适当应用有必要的软件：

-	疾病的诊断、预防、监测、治疗或缓解；

-	受伤或残疾的诊断、监测、治疗、缓解或补偿；

-	解剖或生理过程的调查、更换或修改；

-	怀孕的控制，

非通过药理、免疫或新陈代谢方法实现其在人体上的主要预期作用（此类方法可能辅助其功能）。

- 4.15	操作人员

操作设备的人。

- 4.16	定期总结报告

定期总结报告是制造商与国家主管机构约定的有关报告同一器械或器械类型的类似事件的替代报告制度（以合并报告的方式执行），此类事件的根本原因已知并且已经执行了FSCA。

- 4.17	严重公共健康威胁

导致需要立即采取补救措施的死亡、健康状况的严重恶化或重大疾病等紧迫风险的任何事件类型。

此类事件包括：

- 具有重大且意料之外性质的事件，由于具有潜在的公共健康危害，此类事件令人担忧，例如人类免疫缺陷病毒（HIV）或克罗伊茨费尔特—雅各布病（CJD）。这些关注点可以由国家主管机构或制造商鉴别。

- 在短时间内出现多人死亡的可能性。

参考：GHTF SG2 N33R11

- 4.18	趋势报告

当（按照第5.1.3节的规定）通常不被视为事件的情况大量出现时制造商使用的报告类型，为此，需要使用预先确定的触发水平确定报告的阈值。

注：GHTF SG2文件N36‘制造商的不良事件趋势报告'提供了有用的指南（见附件7）。

- 4.19	意料之外的

健康状况恶化被视为意料之外的——如果导致该事件的条件未在风险分析中考虑。

注：设计文件中需要提供使用此类分析将风险降低至可接受水平的书面证据或者预期用户已经知晓该风险的书面证据。

- 4.20	使用错误

产生与医疗器械制造商或操作人员预计的不相同结果的作为或不作为。

- 4.21	用户

使用或维护医疗器械的健康护理机构、专业人员、看护人或患者。

- 5	制造商的角色

- 5.1	事件报告系统

制造商或其授权代表必须向国家主管机构提交初步事件报告用于记录和评价。每份初步报告必须形成最终报告，除非将初步和最终报告合并为一份报告。然而，并非每一份事件报告均将引起纠正措施。

一般而言，如果对某个事件的可报告性存在疑问，应形成报告而非不报告的倾向。

报告中可能会引用以下注意事项，或者，如果制造商决定不报告，则其应将此类注意事项记录归档。

在EEA和瑞士之外发生的且未引起与此类地理区域有关的现场安全纠正措施的事件不需要报告。在EEA和瑞士之外发生但引起了与此类地理区域有关的现场安全纠正措施的事件必须报告为现场安全纠正措施（事件）。

在适当情况下，制造商应将医疗器械警戒系统下报告的事件和FSCA告知其授权代表、负责器械上市销售的人员、以及授权代表制造商行事的任何其他代理人（例如经销商）。

如果制造商位于EEA和瑞士以外的地区，其应在EEA和瑞士境内提供适当的联系点。该联系点可以是制造商的授权代表、负责器械上市销售的人员、以及授权代表制造商执行有关医疗器械警戒活动的任何其他代理人。

不得因信息不完整而不适当地延迟任何报告。

- 5.1.1	制造商需向主管机构报告的事件的标准

满足下文列出的全部三条基本报告标准（A-C）的任何事件均应视为必须向相关国家主管机构报告的事件。这些标准为：

A：已经发生的事件

此类事件还包括以下情况，即对器械执行的测试、对随器械一同提供的信息进行的检查或者任何科学信息表明某些因素可能导致或已经导致了一次事件。

典型的事件包括但不限于：

a）特征或性能的故障或退化。

故障或退化应理解为当按照制造商的说明书使用时器械不能执行其预期用途。

b）错误的阳性或阴性测试结果——不属于声明的测试性能范围。

c）意料之外的不良反应或意料之外的副作用。

d）与其他物质或产品的相互作用。

e）器械的退化/毁坏（例如火灾）。

f）不适当治疗。

g）标签、使用说明书和/或宣传材料的不准确。不准确包括遗漏和缺陷。遗漏不包括缺少预期用户应普遍知晓的信息。

注：有关事件的更多详情见ISO TS 19218不良事件类型及其原因/影响编码结构。

B：制造商的器械被怀疑是事件的连带原因

在评估器械与事件的联系时，制造商应考虑：

- 健康护理专业人员的意见（基于可用的证据）；

- 制造商对事件进行的自行初步评估的结果；

- 之前的类似事件的证据；

- 制造商持有的其他证据。

如果涉及多个器械和药物，则此类判断可能比较困难。在复杂情况下，应假设器械可能已经导致或促成了相关事件，而制造商因过于谨慎而犯错。

C：事件导致或可能已经导致了一种下列结果：

- 患者、用户或其他人死亡

- 患者、用户或其他人的健康状况严重恶化

健康状况的严重恶化可能包括：

a）危及生命的疾病

b）身体功能的永久损伤，或者身体结构的永久损伤

c）迫使必须进行医学或手术干预以以预防a）或b）的情况

例子：- 外科手术的持续时间的临床相关增加

- 需要住院治疗或大幅延长现有住院时间的情况

d）当按照制造商的使用说明书使用时，因错误的诊断或IVD测试结果导致的任何间接伤害（见4.11下的定义）

e）胎儿情况不稳定、胎儿死亡、或者任何先天性畸形或先天缺陷

注：

并非所有事件都会导致死亡或健康状况严重恶化。未发生此类结果的原因可能是其他幸运的状况或健康护理人员的介入。

满足以下条件即足以认定属于此类事件：

- 与器械有关的事件发生；

- 事件再次发生时可能导致死亡或健康状况严重恶化。

附件1提供了可报告事件的例子。

- 5.1.2	医疗器械警戒系统下定期总结报告的条件

在制造商和国家主管机构发布和评价了一份或多份初步报告之后，在很多情况下，国家主管机构可从制造商或其授权代表处接收定期总结或趋势报告。此类报告应由制造商和个别国家主管机构约定，并按照约定的格式和频率提交特定类型的器械和事件的此类报告。

当制造商收到国家主管机构关于转换定期总结报告或趋势报告的协议时，其应将协议和报告形式告知其他相关CA。定期总结报告只能在个别国家主管机构同意的情况下才能扩展至其他主管机构。

- 5.1.2.1	现场安全通报中描述的事件

现场安全通报中指定的事件——发生于制造商发布现场安全通报之后并执行了相应地现场安全纠正措施——不需要单独报告。相反，制造商可以与协调国家主管机构约定定期总结报告的频率和内容。定期总结报告必须发送给所有受影响的国家主管机构和协调国家主管机构。

例子：

制造商发布了一个关于冠状动脉支架的现场安全通报并执行了现场安全纠正措施——该支架因附加的气球机制未充分膨胀而移动。之后，在有关现场安全纠正措施的季度报告中总结支架移动事件，并且不必报告个别的事件。

- 5.1.2.2	常见和证据充分的事件

常见和证据充分的事件（在器械的风险分析中鉴别，并且已经形成了供制造商和相关国家主管机构评估的事件报告）可以免除国家主管机构的个别报告，并且转换为定期总结报告。然而，应监测此类事件并确定触发水平。还应与相关国家主管机构约定中期报告的触发水平。中期报告应在触发水平超过阈值时发布。

定期总结报告只能扩展至拥有个别国家CA同意的其他主管机构。

- 5.1.3	通常不需要医疗器械警戒系统报告的条件

- 5.1.3.1	用户在使用前发现的器械缺陷

无论制造商提供的使用说明书中是否含有相关条款，用户在使用前始终能够检测到的器械缺陷（不可能检测不到）无需在警戒系统下报告。这一点不影响用户应告知制造商其在使用医疗器械前鉴别的任何缺陷的事实。

例子：

- 无菌一次性器械的包装上应标记注意事项‘如果包装已打开或破损，请勿使用'。使用前，如果观察到明显的包装损坏，不得使用该器械。

- 静脉给药注射器尖头保护器在分配过程中偏移，导致了非无菌的流体通道。不得使用静脉给药注射器。

- 阴道窥器出现多出断裂。激活手柄后，器械解体。不得使用该器械。

- 在IVD试剂盒中，某个标记为冻干状态的瓶子实际为液态，并且这是用户在使用前发现的。

- 5.1.3.2	患者状况造成的事件

当制造商了解事件的根本原因是患者的状况时，该事件不需要报告。这些状况可能是先已存在的或器械使用过程中发生的。

为证明不报告的合理性，制造商应拥有可用于判断按照预期使用器械并且器械未造成或促成死亡或健康状况的严重恶化的信息。有资格进行医学判断的人将接受相同的结论。建议制造商在做出此类决定时包含一个临床医生。

例子：

- 因患者患有骨质溶解造成的输送引起的整形外科植入物的提前修正，不应视为植入物失效的直接后果。该结论需要获得医学专家的意见支持。

- 患者在透析治疗之后死亡。患者患有终末期肾病且因肾衰竭死亡，制造商的调查揭示器械按照预期工作，而事件不应归因于器械。

- 5.1.3.3	医疗器械超过使用寿命或保质期

如果事件的唯一原因是器械超过了制造商规定的使用寿命或保质期，并且失效模式正常，则事件不需要报告。

器械制造商必须规定使用寿命或保质期，并将其分别包含到主记录【技术文件】和（在适当的情况下）使用说明书（IFU）或标签中。使用寿命或保质期可能包含：在器械按照规定制造、投入使用和维护之后预计能够维持其功能的时间或用法。报告评估应基于主记录或IFU中的信息。

例子：

- 心脏起搏器寿命终止后感觉消失。可选的替代指标在适当时间已经出现（按照器械说明书）。需要手术以移出起搏器。

- 观察到除纤颤器垫与患者接触不充分。由于与胸部接触不充分，无法去除患者的纤颤。垫子的保质期已标记但已过期。

- 患者因血糖过低入院治疗，原因是在获得血糖结果之后患者使用了错误的胰岛素剂量。调查发现使用的测试条已经超过了制造商规定的有效期。

- 5.1.3.4	对正确运行产生的故障进行防护

由于设计特征的保护使故障未变成危害（按照相关标准或书面设计输入）进而未导致健康状况的严重恶化或死亡的事件不需要报告。作为一项先决条件，必须证明不报告不会对患者造成危险。如果使用了报警系统，此类型的产品应普遍承认该系统的概念。

例子：

- 输液泵因故障停止工作但发出了适当的报警（例如按照相关标准的要求），并且未对患者造成伤害。

- 微机控制的辐射加温器故障并提供了适当的音频报警（例如按照相关标准的要求），并且未造成患者的健康状况恶化。

- 在放射治疗期间采用了自动暴露控制。治疗停止。尽管患者患者接受的剂量比最佳剂量小，患者却未暴露于过量辐射中。

- 实验室分析仪在分析过程中因样品移液模块故障停止工作，但已为操作人员提供了适当的错误消息。未报告结果。

- 5.1.3.5	预期和可预见的副作用

满足所有下列标准的预期和可预见的副作用：

- 在制造商的标签中明确鉴别；

- 临床上已知为*可预知的，且在按照预期使用和操作器械时具有特定的定性**和定辆可预测性；

- 记录于器械的主记录中，在事件发生前进行过适当的风险评估；以及

- 在个别患者获益方面为临床上可接受的，

通常是不需要报告的。

建议制造商在做此类决定时征求临床医生的意见。

如果制造商按照预期和可预见副作用的报告检测到风险收益比率发生变化（例如频率和/或严重性增加），进而导致了或可能导致死亡或健康状况严重恶化，则此类情况必须视为器械性能特征的恶化。必须向制造商或其授权代表的注册办公地点所在地的NCA提交趋势报告。

基本原理：当前指令中关于事件的定义并未覆盖副作用，除非风险收益比率的变化被视为会使器械性能退化。

注：

*有些此类事件已知属于医学、科学或技术领域；其他事件可能已经在临床调查或临床实践期间明确鉴别，并且已被制造商标记。

**可以描述引起副作用的状况，但它们有时很难进行数字上的预计。

相反地，未记录或不可预见的的副作用，或者临床上不可接受的副作用（在个别患者获益方面）应继续报告。

例子：

- 已知患有幽闭恐惧症的患者在MRI机器的密闭空间内会出现严重焦虑，进而导致患者受到伤害。幽闭恐惧症的可能性已知并已记录到器械的产品信息中。

- 在紧急情况下使用体外除纤颤器时患者遭受二度烧伤。风险评估文件，即此类烧伤对潜在的患者获益方面已被视为可接受，并且已在使用说明书中给予了警告。烧伤的频率处于器械主记录规定的范围内。

- 患者具有不良的组织反应（例如镍过敏）——之前已知并且记录到器械的产品信息中。

- 患者体内含有一个机械心脏瓣膜，在植入后十年发展成了心内膜炎，之后患者死亡。风险评估文件证明本阶段的心内膜炎在临床上是可接受的（考虑到患者获益），使用说明书中也含有关于此类潜在副作用的警告。

- 放置中线导管导致焦虑反应和呼吸急促。两种反应均为已知且标记的副作用。

- 5.1.3.6	发生死亡或健康状况严重恶化的可忽略的可能性

如果已经量化了某个事件的死亡或健康状况的严重恶化风险，且此类风险非常小，则相关事件无需报告，条件是未发生死亡或健康状况的严重恶化的情况，并且已经对风险进行了特征说明并在完整风险评估中记录为可接受的。

如果已经发生了导致死亡或健康状况严重恶化的事件，则应报告事件并对重新评估风险。如果重新评估确定风险仍为可忽略，则之前发生的同类型事件无需回顾性报告。必须记录不报告后续同类型失效的决定。必须报告这些不严重后果的趋势变化（通常为增加）。

例子：

- 已上市起搏器的制造商发现了一个软件错误，使用特定设置时发生健康状况的严重恶化的量化概率可以忽略。没有患者出现不良的健康反应。

- IVD试剂贴错标签，这是一个独立事件且对最终结果没有影响（因为事件是无效的）。

- 5.1.4	趋势报告

当发现某个事件的数量大幅增加或出现此类趋势时——按照第5.1.3节的规定，此类事件通常不进行单独报告——则应向相关国家主管机构报告。为此，制造商应具有适当的系统用于对其器械出现的投诉和事件进行前摄审查。GHTF SG2文件N36‘制造商的不良事件趋势报告’提供了有用的指南（见附件7）。

当以下内容的比率大幅增加时，应向制造商或其授权代表的注册办公地点所在地的国家主管机构提交趋势报告：

- 已经可报告的事件

- 通常免于报告的事件

- 通常不需报告的事件

无论是否已经约定了定期总结报告。

- 5.1.5	使用错误和非正常使用的报告

与所有报告的器械投诉一样，第5.1.5.3款处理的所有潜在的使用错误事件和潜在的非正常使用事件应由制造商进行评价。评价受风险管理、可用性工程、设计确认、以及纠正和预防措施过程的制约。

根据请求，应向监管机构和合规性审查机构提供结果。

- 5.1.5.1	可报告的使用错误

与医疗器械有关的使用错误，如果确实导致了死亡或健康状况的严重恶化或严重公共健康威胁，则应由制造商报告给国家主管机构。

制造商出现以下情况时，使用错误将变为制造商应报告给国家主管机构的事件：

-	注意到某个事项的趋势（通常为频率增加）或形式（见附件7 GHTF SG2 N36）出现重大变化，进而可能潜在地导致死亡或健康状况的严重恶化或公共健康威胁

-	启动纠正措施以防止死亡或健康状况的严重恶化或严重公共健康威胁

- 5.1.5.2	通常不需要在医疗器械警戒系统下报告的使用错误

与医疗器械有关的使用错误，如果并未导致死亡或健康状况的严重恶化或严重公共健康威胁，则制造商无需报告给国家主管机构。此类事件应在制造商的质量与风险管理系统中进行处理。必须证明不报告决定的合理性并予以记录。

- 5.1.5.3	处理非正常使用的注意事项

制造商无需按照报告程序向国家主管机构报告非正常使用。非正常使用应由健康护理机构和适当的监管机构处理，所依据的具体适当方案不属于本文件的范围。

如果制造商意识到存在非正常使用的情况，其应引起其他适当机构和健康护理机构人员的注意。

- 5.1.6	制造商报告中需要包含的详情

附件3包含制造商、授权代表或负责器械上市的代表人员向国家主管机构提交的任何报告中需要包含的事件的必要详情，并且应用于初步、后续和最终事件报告。为实现高效率，鼓励使用电子方式进行报告（电子邮件、在线数据库系统和xml等）。

如果初步报告是以口头形式做出的（例如电话），制造商或其授权代表应始终在之后尽快编写书面报告。

报告中还可以包含一份声明，说明制造商编制的报告不会影响且不意味着接受事件的责任或后果。

- 5.1.7	事件初步报告的时间表

一旦意识到事件已经发生并且某种器械已经造成或促成了该事件，则医疗器械的制造商必须确定这是否属于本文件规定的事件范围。

下文给出了一些情况及其适用的时间轴：

严重公共健康威胁：立即（没有任何不能被证明合理的延迟）但不迟于制造商意识到该威胁后2个日历日。

死亡或意料之外的健康状况的严重恶化：制造商确定器械与事件之间的联系之后立即（没有任何不能被证明合理的延迟）报告，但不迟于意识到事件之后10个日历日。

其他：制造商确定器械与事件之间的联系之后立即（没有任何不能被证明合理的延迟）报告，但不迟于意识到事件之后30个日历日。

如果在意识到潜在的可报告事件后仍对该事件是否需要报告存在疑问，则制造商必须按照该类型事件规定的时间轴提交报告。

所有报告时间指的是首次通知国家主管机构的时间。应可从欧盟委员会的网站上获得相关联系点。

- 5.1.8	报告对象

一般而言，报告应提交给发生事件的国家的国家主管机构，除非本指南另有不同规定。

- 5.2	国家主管机构提交给制造商的用户报告的处理

如果制造商从国家主管机构收到用户报告，其应按照第5.1节的报告标准检查此类报告，并且：

-	如果事件满足相关报告标准，向相关国家主管机构提交初步（或后续/最终）事件报告；或者

-	如果制造商认为事件不满足报告标准，向国家主管机构提供无需报告事件的证明，其中附带使用此类信息的详情（例如添加到投诉文件中）。

- 5.3	调查

- 5.3.1	原则

通常，制造商负责执行调查，而国家主管机构则监控调查进度。应确定后续和/或最终报告的时间轴。

如果制造商不能执行事件调查，则其应立即通知国家主管机构。

国家主管机构可以介入或者启动独立调查（如果适当）。在可行的情况下，这一点应与制造商协商。

注：上述原则为通用原则，未考虑司法或其他机构的介入。

- 5.3.2	获得怀疑涉及事件的器械

在向国家主管机构提交报告之前，制造商可以就特定事件与用户协商（见第6.1节）。制造商还需要获得怀疑促成相关事件的器械，以便决定是否需要将事件报告给国家主管机构。在此情况下，制造商应尽合理努力并请求主管机构的支持以获得此类器械，从而尽快执行测试。任何延迟可能导致证据损失（例如丢失器械软件中储存的短期内存数据；暴露于血液中时特定器械退化），进而造成将来无法执行根本原因分析。

如果制造商获得了器械，并且其初步评估（或清洁或去污程序）涉及替代器械，而该替代器械可能会影响后续分析，则制造商应在执行评估前通知国家主管机构。国家主管机构可以考虑是否介入。根据这些请求的频率，初步警戒报告中引入的声明应覆盖本要求，例如“制造商将在发布本初步事件报告10天后进行破坏性分析，除非国家主管机构在此时间内联系制造商反对器械的破坏性分析”。

注：本节还适用于与事件有关的样品和任何其他有用的信息。

- 5.4	调查和随访的结果

- 5.4.1	原则

制造商应在调查后采取必要措施，包括与国家主管机构协商以及执行任何FSCA——见第5.4节。

国家主管机构可以采取其认为适当的任何进一步措施，在可能的情况下与制造商协商——见第6.2.3节。

- 5.4.2	后续报告

如果调查时间达到了国家主管机构在初步报告中给出的期限，则制造商应向国家主管机构提供一份后续报告。

- 5.4.3	最终报告

应提交报告，即调查结果和任何措施的书面声明。

措施的例子可能包括：

- 无措施；

- 在用器械的附加监督；

- 将来生产的预防措施；

- FSCA。

制造商应将（最终）报告提交给其发送初步报告的国家主管机构。

如果国家主管机构执行调查，则其应告知制造商调查结果。

附件3中给出了制造商的最终报告的建议格式。

- 5.4.4	现场安全纠正措施

医疗器械指令要求制造商向国家主管机构报告导致制造商同类型器械系统性召回的任何技术或医学原因。这些原因包括器械的特征和/或性能的任何故障或退化，以及使用说明书的任何不充分；这些原因可能导致或已经导致患者或用户的死亡或健康状况严重恶化。

AIMD中使用的术语"下架"以相同的方式解释。本指南使用的现场安全纠正措施的定义与召回或下架为同义词，因为这些术语没有统一的定义。

不包括仅因商业非安全相关原因退市。

在评估FSCA的需要时，建议制造商使用协调风险管理标准（EN ISO 14971：2000）所述的方法。如有疑问，则应倾向于报告和执行现场安全纠正措施。

根据EEA和瑞士境外发生的事件采取的FSCA，如果会对MDD覆盖的器械造成影响，则应包含于本指南中。

应当通过现场安全通报将FSCA告知客户。

如果公告机构参与器械的合规性审查程序，建议将现场安全纠正措施告知公告机构。

- 5.4.4.1	向国家主管机构发布的通报

制造商应同时向所有受影响国家的主管机构以及对制造商或授权代表负责的国家主管机构发布通报（见下文）。使用附件4建议的格式。

本通报应包含对国家主管机构监测FSCA有必要的所有相关文件，例如：

- 风险分析的相关部分

- FSCA的背景信息和原因（包括器械缺陷或故障的说明，澄清与器械的继续使用有关的潜在危害，患者、用户或其他人的相关风险，与受影响器械之前的使用有关的任何可能风险（对患者）

- （纠正/预防）措施的说明和合理性证明

- 经销商和用户需要采取的措施的建议（包括，视情况而定：

  - 器械的识别和隔离，

  - 器械的恢复、处置或修改方法

  - 推荐的患者随访，例如植入物、IVD

  - 将现场安全通报传达给组织内需要知晓的所有人，以及在确定的适当时间内维持此类意识的请求。

  - 已经转让给其他组织的任何受影响器械的详情的请求（给予制造商），以及向接受器械转让的组织传达的现场安全通报的副本的请求。）

- 受影响的器械及其序列号/批号/批量范围

- 如果措施涉及某些批次或部分批次，则应提供其他器械不受影响的解释

- 制造商/授权代表的身份。

制造商还应在提交给主管机构的通报中包含一份现场安全通报的副本。此类行动应在发布FSCA之前或同时执行。

制造商或代表他行事的其他负责人应在完成FSCA时通知WWA和瑞士的协调主管机构，包括有关措施在每个相关国家内的效力的信息（例如召回的器械的百分比）。

建议制造商向相关国家主管机构提供一份现场安全通报草稿，例如制造商或其授权代表的注册办公地点所处国家的、大多数受影响器械上市销售的或任何其他适当的国家主管机构。

通常，制造商应留出至少48小时的时间用于接收现场安全通报的意见，除非FSCA的性质（例如严重公共健康威胁）决定了更短的时限。

建议将现场安全通报抄送参与相关器械合规性审查程序的公告机构。

- 5.4.4.2	现场安全通报的内容

除非当地情况充分认为适当，否则制造商应向所有受影响的EEA成员国和瑞士提供统一且一致的现场安全通报。

制造商应使用可确保告知适当组织的分配方法，例如接收确认。

应使用国家主管机构接受的语言将现场安全通报书写在以公司为抬头的信纸上，且通报应包含以下信息：

- 明确的标题，“紧急现场安全通报”后面紧跟着受影响的产品的商品名、FSCA标识符（例如日期）和措施类型等（例如，FSCA的定义见第4章）。

- 能够轻易识别受影响产品的具体详情，例如器械类型、型号名称和编号、受影响器械的批量/批号或序列号、以及部件或订单编号。

- 解释FSCA原因的事实陈述，包括器械缺陷或故障的说明，澄清与器械的继续使用有关的潜在危害，患者、用户或其他人的相关风险，与受影响器械之前的使用有关的任何可能风险（对患者）。

- 用户需要采取的措施的建议。

包括（视情况而定）：

  - 器械的识别和隔离，

  - 器械的恢复、处置或修改方法

  - 推荐审查患者之前的结果或患者随访，例如植入物、IVD

  - 时限。

5．	将现场安全通报传达给组织内需要知晓的所有人，以及在确定的适当时间内维持此类意识的请求。

6．	如果相关，已经转让给其他组织的任何受影响器械的详情的请求（给予制造商），以及向接受器械转让的组织传达的现场安全通报的副本的请求。

7．	如果相关，现场安全通报的接收人警告其他组织——已经将器械使用的错误测试结果发送给该组织——的请求。例如诊断测试失败。

8．	已经将FSCA告知相关国家主管机构的确认。

9．	尝试进行以下活动的任何建议和说明：

a）以不适当的方式辅助降低风险等级；

b）广告宣传产品或服务，

应省略。

10．	客户的联系点，联系指定人员的方式和时间。

还可能包含接收人的确认表（对制造商控制尤其有用）。

通过遵守上述建议将改善现场安全通报的清晰性。这将降低主管机构请求制造商发布修订的现场安全通报或者发布单独的国家主管机构通信的可能性。

附件5提供了现场安全通报的模板。

- 6	国家主管机构的责任

国家主管机构应向发送人发送一份报告接收确认书。

如果可行，国家主管机构在评价报告时应与制造商协商（见第5.2节和第5.3节），酌情提供建议，并在必要时介入。

- 6.1	对来自用户或其他系统的报告采取的措施

国家主管机构从用户报告系统或其他来源接收的似乎满足第5.1.1节标准的报告应由国家主管机构抄送制造商，不得延误或翻译。在此过程中，应对患者的信息保密。

一旦制造商知道该情况并确定事件满足第5.1.1节的三条基本报告标准，后续程序应尽可能与本指南第5节所述程序相同。

- 6.2	风险评估和后续措施

- 6.2.1	国家主管机构的风险评估

报告的事件或FSCA的风险评估可能包括（在相关情况下）：

- 风险的可接受性，考虑以下标准：因果关系、技术/其他原因、问题发生的概率、使用的频率、可检测性、出现危险的概率、危险的严重性、产品的预期用途和获益、协调欧洲标准的要求、医疗器械指令的安全性原则（见附件一、指令93/42/EEC第2条、98/79/EC以及指令90/385/EEC第5条和第6条）、潜在用户、受影响人群等。

- 需要的纠正措施（类型）

- 制造商拟定或已执行的措施的充分性

应与制造商合作执行本评估。

- 6.2.2	制造商后续措施的监控

通常，国家主管机构负责监控制造商执行的调查。然而，国家主管机构可在任何时间介入。在可行的情况下，此类介入应与制造商协商。

举例来说，需要监控的制造商调查的内容可能包括：

- 过程（执行调查的指示）；

- 行为（执行调查的方式）；

- 进度（执行调查的速度）；

- 结果（器械分析的结果是否满足要求）。

举例来说，可能需要的事实情况包括：

- 涉及的器械的数量；

- 器械上市的时间长度；

- 已经决定的设计变更详情。

可能需要与以下各方联系：

- 公告机构（参与CE标志的证明）；

- 用户；

- 其他主管机构；

- 其他独立机构、试验室等。

主管机构可能还需要监测使用不同制造商制造的相同类型器械的经验（例如所有除纤颤器或所有注射器）。然后，主管机构能够采取适用于所有此类器械的协调措施。这可能包括（例如）启动用户教育或建议重新分类。

- 6.2.3	国家主管机构的措施

对于根据医疗器械指令监管的药物器械组合产品，接收事件报告的国家主管机构应建立与任何其他相关国家主管机构或EMEA（如果需要）的联系。

如果涉及多个制造商，国家主管机构应采取协调措施以确保调查的执行。

国家主管机构对制造商或授权代表的报告采取的措施可能包括（例如）：

- 不采取进一步措施；

- 收集更多信息（例如通过独立调试报告）；

- 为制造商提供建议（例如改善器械提供的信息）；

- 实时告知欧盟委员会和其他主管机构（例如FSCA和其他需要采取的措施）。此类信息的格式可能是国家主管机构报告（见附件6）或类似格式；

- 与相关公告机构协商关于合规性审查的事项；

- 咨询欧盟委员会（例如，如果认为器械的重新分类有必要）；

- 进一步用户教育；

- 对用户的进一步建议；

- 补充制造商措施的任何其他措施。

- 6.3	主管机构之间的协调

- 6.3.1	需要协调国家主管机构的情况

在下列情况下，主管机构应确定一个协调国家主管机构：

- 在EEA和瑞士中的不止一个国家发生的类似类型的事件；

- 在EEA和瑞士中的不止一个国家执行的FSCA，无论是否发生了可报告事件。

- 关于在EEA和瑞士之外执行的FSCA的可用信息，且不确定该FSCA是否会影响EEA的成员国和瑞士，例如在EEA和瑞士之外发布的主管机构报告（GHTF SG2）或者EEA和瑞士之外的CA网站上公布的信息。

- 6.3.2	协调国家主管机构的确定

协调主管机构应为对制造商或其授权代表负责的机构，除非不同主管机构之间另有约定，例如满足以下条件的国家主管机构：

- 在咨询其他主管机构上拥有特别高的利益，或者已经进行了事件调查，并由此启动了协调关系。

- 位于公告机构证明CE标志的国家。

- 6.3.3	协调国家主管机构的任务

协调国家主管机构应（在相关的情况下）：

- 告知制造商、6.3.1所述的其他受影响的主管机构和欧盟委员会有关领先的事项；

- 代表其他主管机构与制造商协调和监测调查活动；

- 与认证CE标志的公告机构协商，以及与EEA和瑞士的其他国家主管机构协调；

- 与制造商讨论原则以及需要在EEA和瑞士采取的纠正措施的需要和情况；

- 在可能的情况，与制造商以及在国家主管机构中间达成关于在所有受影响的欧洲国家实施统一的FSCA的协议；

- 通过在EEA成员国和瑞士境内执行的调查向主管机构和欧盟委员会反馈结论，例如在不同国家发生但并未引起纠正措施的多个事件（最迟截至文档结束时）；将按照第6.4节的规定告知制造商；

- 与制造商约定FSCA覆盖的事件的定期总结报告的内容和周期性

- 分配结束信息。

此类安排不会影响个别国家主管机构按照相关指令的规定在其成员国内执行自己的监测或调查或者采取相应措施的权利。在此情况下，应将这些活动告知协调国家主管机构和欧盟委员会。

- 6.3.4	保障条款

医疗器械警戒系统的应用不会影响保障条款中确定的成员国的责任（AIMD第7条、MDD第8条和IVDD第8条）。

无论医疗器械警戒系统是否应用，保障条款中的程序均适用。

- 6.3.5	国家主管机构之间的信息传递

当出现下列情况时，国家主管机构之间应传递信息并将信息抄送欧盟委员会：

A）制造商执行的FSCA；

B）国家主管机构要求制造商执行FSCA或对制造商已经启动的FSCA进行变更；

C）患者或其他用户的安全存在严重风险，但尚未确定纠正措施，尽管措施正在考虑中；

D）制造商未能及时提供最终报告。

该信息称为国家主管机构报告（NCAR）。

国家主管机构应自行决定制造商采取的纠正措施对保护患者或其他用户的安全并非必不可少。在此类情况下，国家主管机构报告可能没有必要。如果存在疑问，则国家主管机构应有传达NCAR的倾向。

与上文A）项有关的NCAR应由对制造商或其授权代表负责的国家主管机构传达。

与上文B）、C）和D）项有关的NCAR应分别由请求FSCA或FSCA变更、鉴别严重风险并考虑措施、或者期望最终报告的国家主管机构传达。

NCA应立即（没有任何不能被证明合理的延迟）分配该NCAR，但不得迟于制造商告知有关情况后14个日历日。

附件6和GHTF SG2 N79中给出了国家主管机构与欧盟委员会之间传达信息的建议格式（存在微小变更）。制造商的报告可与主管机构的报告的一同传阅。鼓励成员国使用EUDAMED作为交换NCAR的优先途径。

国家主管机构的报告中应鉴别适当的“报告原因”。收到报告的国家主管机构应特别注意发布报告的国家主管机构给出的“报告原因”和任何“建议”。一些报告可能不需要立即采取任何进一步措施。在可能的情况下，国家主管机构应将与报告引起的调查有关的询问寄给提供通报的国家主管机构，后者将协调与制造商或公告机构的沟通。

国家主管机构的报告仅在国家主管机构与欧盟委员会之间传递，且不得进一步分配给用户或其他利益方，除非国家规定和实践另有指示（MDD第20条和IVDD第19条）。

主管机构必须（在适当的情况下）就NCAR的编制与制造商协商，并且必须在报告发布时告知制造商。

- 6.3.6	国家主管机构在国家主管机构之外传递信息

应仔细考虑国家主管机构的信息通信、起草和传递方式。在起草咨询通知以及选择传递消息的途径和媒介时应考虑需要传递的信息的可能的积极和消极影响。

当制造商在FSCA启动前已经通知了一个或多个国家主管机构时（见第5.4节），国家主管机构应在信息公开之前对此类信息保密。

一般而言，应优先将通知直接传达给相关的执业医生或健康护理机构，而不是公众。

在某些情况下，可能需要直接向公众传递信息，例如建议患者或用户联系他们的执业医生以获取进一步的、更具体的建议。

在适当的情况下，建议在通信中包含一份声明，其中指出应咨询执业医生或其他健康护理机构，并且此类信息仅限于提供给医疗专业人员。

应考虑编制一份媒体声明以供所有国家主管机构使用。

上述注意事项还适用于制造商与国家主管机构协商的信息传递。

只要可行，制造商应与国家主管机构协调传递媒体接口。

- 6.4	完成调查

国家主管机构应将制造商的最终报告存档，并进行任何其他必要的观察。调查文档之后以标注为“完成”。

如果国家主管机构自己执行调查，应将调查进度和结果告知制造商（在适当的情况下，以及其他国家主管机构）。

制造商的最终报告还应抄送已被相关国家主管机构告知初步报告的任何国家主管机构。

当调查完成时，或者如果国家主管机构不要求制造商进行调查，则国家主管机构应告知制造商有关事项（注：本条不妨碍制造商在其自己的持续质量保证程序中执行调查活动）。

应保存事件报告的记录以便在必要时重启调查以及促进系统执行趋势分析。

- 7	公告机构的角色

即使公告机构未在医疗器械警戒系统中扮演关键的操作角色，其在下列领域的活动仍为医疗器械警戒系统的整体性能提供了支持：

- 警戒程序的评估

- 实施警戒程序的稽查，以及与其他系统的连接，例如纠正和预防措施（CAPA）或FSCA

- 评估有关授予的认证的警戒问题的影响

- 如果需要，与国家主管机构联系，例如根据国家主管机构的请求执行特定的调查/稽查

公告机构工作小组文件或公告机构建议中提供了这些领域的进一步指南。

- 8	欧盟委员会的角色

欧盟委员会应确保所有成员国的主管机构实施适当的协调与合作，以便允许医疗器械警戒系统为患者和用户提供高等级的健康和安全保护。

- 为增强警戒案例的识别和解决的共同理解和共同途径，欧盟委员会应：

- 促进成员国的国家主管机构之间的经验和最佳实践的交换；

- 通过适当的数据交换系统促进相关数据的传输；

- 在适当的情况下，与国家主管机构合作以制定和组织培训计划。

- 9	用户在警戒系统内的角色

指令中没有任何法律规定强迫用户在警戒系统中发挥积极作用。但他们的参与对警戒系统的成功运行仍至关重要。制造商是通过用户了解到可疑的事件的，只有通过用户的密切参与和合作才能实现FSCA的实施。

通过制造商与其客户（用户）之间形成的关系促进和鼓励用户参与。附件9详细说明了制造商应与其用户共同促进的一些关键领域。这些领域还可通过国家主管机构的单独建议增加。

附件

- 10.1	附件1：制造商应报告的事件例子

以下例子仅用于说明目的，且可用作制造商确定是否向国家主管机构提交报告的指南。这些例子表明在决定是否报告的过程中存在值得考虑的判断因素。

- 患者在使用除纤颤器之后死亡，并且有迹象表明除纤颤器有问题。本事件应报告。

- 患者按照制造商的说明书使用外科透热法治疗时出现烧伤。如果烧伤严重，应以与非正常预期的健康状况严重恶化相同的方式报告本事件。

- 输液泵因故障停止工作，但未能发出适当的报警；无患者受伤。应报告本事件，因为在不同情况下其可能导致健康状况的严重恶化。

- 因使用的输液泵和输液器不相容导致输液泵输送的剂量错误。如果按照输液泵或输液器的使用说明书使用了二者的组合，则应报告本事件。

- 因不适当的操作导致主动脉气囊导管泄漏，进而造成了可能危害患者的情况。我们确信不适当的操作是由标签内容的不充分引起的。

- 导管在插入过程中断裂，期间不存在不适当的操作。在此类发生断裂的情况下，破碎的部分很容易取出。然而，这很明显是一个幸运的情况，因为如果导管在稍有不同的位置断裂，可能必须进行手术介入以取出破碎的端部。

- 隐形眼镜瓶中发现玻璃颗粒。

- 某批次隐形眼镜消毒剂的一个样品（迄今为止未开启）中发现缺陷，可能导致某些患者出现微生物性角膜炎。制造商对该批次产品采取了FSCA。应报告FSCA。

- 心脏起搏器寿命终止后感觉消失。可选的替代指标未在适当时间出现，尽管按照器械说明书的规定此类指标本应出现。应报告本事件。

- 在患者检查使用的X射线血管系统中，c型臂出现不受控制的动作。患者遭到图像增强器的打击，鼻子受伤。系统的安装、维护和使用均按照制造商的说明书进行。应报告本事件。

- 由于松弛需对整形外科植入物进行提前修正。尽管尚未确定原因，仍应报告本事件。

12．	起搏器的制造商已经鉴别出起搏器存在一个软件错误，而该起搏器已经上市销售。初步风险评估鉴别了健康状况严重恶化的风险极低。后来的失败结果和制造商执行的新风险评估表明健康状况的严重恶化发生的可能性并非极低。应报告本事件。

- 在商业化心脏瓣膜生物假体上执行的疲劳试验证明存在过早失效的情况，进而可能引起公共健康风险。

- 制造商提供的关于脑部手术中使用的可重复使用的手术器械的清洁方法的详情不够充分，尽管明显存在传递CJD的风险。

- 制造商发布了一批不合规格的血糖测试条。患者按照制造商的说明书使用测试条，但读数提供了错误的值，由此导致患者使用了错误的胰岛素剂量，进而造成低血糖休克和住院治疗。应报告本事件。

- 一位客户报告自动分析仪向错误的患者代码分配了分析结果。评价可以复制此类结果，说明在特定情况下可能发生数据不匹配。由于数据不匹配，患者接受了错误的治疗。应报告本事件。

- 在维护患者的自我测试分析仪时，检测到用于将分析仪的加热装置固定到准确位置螺丝松动。基于该事实，可能出现加热装置离开其位置并且在不准确的温度条件下执行测量的情况，进而导致错误的结果。由于本事件可能导致患者接受错误治疗，因此应报告本事件。

- 在CRP试验的稳定性测试中，内部质量控制发现，经过数月的储存之后对新生儿样品进行测量会出现错误的增加值。这可能导致对现有炎症性疾病的错误诊断以及患者的错误治疗。应报告本事件。

- 10.2 	附件2：与“医疗器械警戒”有关的指令摘要

一、统一各成员国有关有源可植入医疗器械法律的1990年6月20日理事会指令90/385/EEC

A．第8条

1．成员国应采取必要措施以确保集中记录和评价其获悉的、下文提到的有关器械的事件的信息：

a）任何可能导致或已经导致患者死亡或健康状况恶化的器械特征和性能的退化以及说明书的不准确；

b）导致制造商将器械从市场退出的任何技术或医学原因。

2．在不影响第7条规定的情况下，成员国应立即通知欧盟委员会和其他成员国第1款提到的事件以及采取或计划的相关措施。

B．附件2、4和5

摘要：

制造商应负责启动并实时更新上市后监督系统。此类活动应包含制造商在获悉以下事件时立即通知主管机构的义务：

a）任何可能导致或已经导致患者死亡或健康状况恶化的器械特征和性能的退化以及说明书的不准确；

b）导致制造商将器械从市场退出的任何技术或医学原因。

二、有关医疗器械的1993年6月14日理事会指令93/42/EEC

A．第10条：有关器械上市后发生的事件的信息

1．成员国应采取必要措施以确保集中记录和评价其按照本指令的规定获悉的、下文提到的有关I、IIa、IIb或III类器械的事件的任何信息：

a）任何可能导致或已经导致患者或用户死亡或健康状况严重恶化的任何器械特征和/或性能的故障或退化以及标签或使用说明书的不准确；

b）因（a）项提到的原因导致制造商系统召回同类型器械的任何与器械的特征或性能有关的技术或医学原因。

2．	如果成员国要求执业医生或医疗机构将第1款提到的任何事件告知主管机构，其应采取必要措施以确保同时将此类事件告知相关器械的制造商或其在欧盟建立的授权代表。

3．	执行评估后，如果可能，成员国应与制造商一同（在不影响第8条规定的情况下）立即告知欧盟委员会和其他成员国第1款提到的事件（为此已经采取或计划了相关措施）。

B．附件二、四、五、六和七

摘要：

制造商应负责启动并实时更新一套系统程序以审查其在生产后阶段从器械中获得的经验，并执行适当的方法以应用任何必要的纠正措施。此类活动必须包含制造商在获悉以下事件时立即通知主管机构的义务：

a）任何可能导致或已经导致患者或用户死亡或健康状况严重恶化的任何器械特征和/或性能的故障或退化以及标签或使用说明书的不充分；

b）因（i）项提到的原因导致制造商系统召回同类型器械的任何与器械的特征或性能有关的技术或医学原因。

III．有关体外诊断医疗器械的1998年10月27日理事会指令98/79/EC

A．第11条：警戒程序

1．	成员国应采取必要措施以确保集中记录和评价其按照本指令的规定获悉的、下文提到的有关带有CE标志的器械的事件的任何信息：

a）任何可能直接或间接导致或已经导致患者、用户或其他人死亡或健康状况严重恶化的任何器械特征和/或性能的故障、失效或退化以及标签或使用说明书的不充分；

b）因（a）项提到的原因导致制造商系统召回同类型器械的任何与器械的特征或性能有关的技术或医学原因。

2．	如果成员国要求执业医生、医疗机构或外部质量评估方案的组织者将第1款提到的任何事件告知主管机构，其应采取必要措施以确保同时将此类事件告知相关器械的制造商或其授权代表。

3．	执行评估后，如果可能，成员国应与制造商一同（在不影响第8条规定的情况下）立即告知欧盟委员会和其他成员国第1款提到的事件（为此已经采取或计划了适当的措施，包括可能的退出市场）。

4．	在第10条提到的通报的背景下，如果通报的带有CE标志的器械为“新”产品，制造商应在其通报中指明该事实情况。收到通报的主管机构可在之后两年内的任何时间，基于经证明的证据要求制造商提交与从器械中获得的经验（在器械上市后）有关的报告。

5．	成员国应根据请求通知其他成员国第1款到第4款提到的详情。应按照第7（2）条提到的程序采用实施本条款的程序。

B．附件二、四、六和七

摘要：

制造商应负责启动并实时更新一套系统程序以审查其在生产后阶段从器械中获得的经验，并执行适当的方法以应用任何必要的纠正措施，考虑产品的性质和风险。制造商在获悉以下事件时应立即通知主管机构：

a）任何可能直接或间接导致或已经导致患者、用户或其他人死亡或健康状况严重恶化的任何器械特征和/或性能的故障、失效或退化以及标签或使用说明书的不充分；

b）因（i）项提到的原因导致制造商系统召回同类型器械的任何与器械的特征或性能有关的技术或医学原因。

- 10.3	附件3：制造商向国家主管机构提交报告格式表

报告表	V.12/09

制造商的事件报告

医疗器械警戒系统

（MEDDEV 2.12/1 rev 6）

|  | 1. 行政信息 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收件人 国家主管机构的名称（NCA） 国家主管机构的地址 | 主管机构盖章（约60 x 40 mm） |
|  | 报告日期 |  |
|  | 制造商指定的参考编号 |  |
|  | 国家主管机构指定的接收者参考号（如果已知） |  |
|  | 报告类型 - 初始报告 - 随访报告 - 结合了初步和最终报告 - 最终报告 |  |
|  | 事件是否代表了严重的公共卫生威胁？ - 是 - 否 |  |
|  | 事件类别 - 死亡 - 健康状况出现意料之外的严重恶化 - 所有其他可报告事件 |  |
|  | 鉴别还将本报告发送给了哪些其他NCA |  |
| 2. 关于报告提交人的信息 |  |  |
| 提交人的状况 - 制造商 - EEA和瑞士境内的授权代表 |  |  |

| - 其他：（鉴别角色） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 制造商信息 |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 城市 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  | 国家2） |  |
| 4 被授权的代表信息 |  |  |  |
| 被授权的代表名称 |  |  |  |
| 被授权的代表联系人 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 邮政编码 | 城市 |  |  |
| 电话 | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 | 国家2） |  |  |
| 5 提交人的信息（如果与第3或4部分不同） |  |  |  |
| 提交人的名称 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 城市 |
| 电话 |  |  | 传真 |
| 电子邮箱 |  |  | 国家2） |
| 6. 医疗器械信息 |  |  |  |
| 类别 |  |  |  |

|  |  | □ AIMD有源植入物 □ MDD 条款III □ MDD 条款IIb □ MDD 条款IIa □ MDD 条款I |  | □ IVD 附录II 列表A □ IVD 附录II 列表B □ 用于自我检验的IVD器械 □ 通用IVD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 命名系统（优先选择GMDN） |  |  |  |  |
| 命名代码 |  |  |  |  |
| 命名文本 |  |  |  |  |
| 商品名/品牌名/制造商 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  | 目录号 |  |
| 序列号（如果适用） |  |  | 批次/批号（如果适用） |  |
| 软件版本号（如果适用） |  |  |  |  |
|  | 设备生产日期 |  | 失效日期 |  |
|  | 植入日期（仅限植入物） |  | 移出日期（仅限植入物） |  |
| 植入持续时间（当植入和移出的准确日期未知时填写） |  |  |  |  |
| 配件/关联器械（如果适用） |  |  |  |  |
| 公告机构（NB）识别号 |  |  |  |  |
|  | 7. 事件信息 |  |  |  |
|  | 用户设施报告参考号，如果适用 |  |  |  |
|  | 制造商的察觉日期 |  |  |  |
|  | 事件发生日期 |  |  |  |
|  | 事件的描述性说明 |  |  |  |
|  | 涉及的患者数量（如果已知） |  | 涉及的医疗器械数量（如果已知） |  |
|  | 医疗器械的当前位置/部署（如果已知） |  |  |  |

|  | 事件发生时医疗器械的操作员（选择一项） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ 健康护理专业人员 □ 其他 | □ 患者 |  |  |
|  | 医疗器械的使用（从以下清单中选择） |  |  |  |
|  | □ 首次使用 □ 可重复使用的医疗器械的重复使用 □ 其他（请详细说明） |  | □ 一次性医疗器械的重复使用 □ 再次维修的/翻新的 □ 先前使用中记录的问题 |  |
|  | 8. 患者信息 |  |  |  |
|  | 患者的治疗效果 |  |  |  |
|  | 健康护理设施采取的与患者护理有关的补救措施 |  |  |  |
|  | 事件发生时患者的年龄，如果适用 |  |  |  |
|  | 性别，如果适用 □ 女性 □ 男性 |  |  |  |
|  | 体重（千克），如果适用 |  |  |  |
|  | 9. 健康护理设施信息 |  |  |  |
|  | 健康护理设施名称 |  |  |  |
|  | 设施联系人 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  | 城市 |
|  | 电话 |  |  | 传真 |
|  | 电子邮箱 |  |  | 国家2） |
|  | 10. 制造商的初始意见（初步/后续报告） |  |  |  |
|  | 制造商的初始分析 |  |  |  |
|  | 制造商采取的初始纠正措施/预防措施 |  |  |  |
|  | 下次预计报告日期 |  |  |  |
|  | 11制造商最终调查结果（最终报告） |  |  |  |
|  | 制造商的器械分析结果 |  |  |  |
|  | 补救措施/纠正措施/预防措施/现场安全纠正措施 |  |  |  |

|  | 注：对于FSCA，提交人需要填写附件4中的表格 实施已鉴别措施的时间表 |
| --- | --- |
|  | 制造商的最终意见 |
|  | 进一步调查 |
|  | 制造商是否知道与此类型医疗器械类似的事件（且根本原因也类似）？ □ 是 □ 否 |
|  | 类似事件的数量 |
|  | 如果是，说明事件发生的国家以及报告的参考号。 仅限最终报告。医疗器械已经被分配到以下国家： - EEA国家和瑞士 □ AT □ BE □ BG □ CH □ CY □ CZ □ DE □ DK □ EE □ ES □ FI □ FR □ GB □ GR □ HU □ IE □ IS □ IT □ LI □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ NO □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK - 候选国家 □ HR □ TR □ 所有EEA、候选国家和瑞士 - 其他： |
|  | 10 注释 |

提交本报告本身并不代表制造商和/或授权代表或国家主管机关认定本报告的内容是完整和准确的，或者上述医疗器械以任何方式失效和/或医疗器械造成或促成了任何人的声称的死亡或健康状况恶化。

我确认，据我所知，上文提供的信息是正确的。

姓名	城市	日期

- 10.4	附件4：欧洲现场安全纠正措施报告表

V.04/07

报告表

现场安全纠正措施

医疗器械警戒系统

（MEDDEV 2.12/1 rev 5）

| 1. 行政信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收件人 国家主管机构的名称 国家主管机构的地址 |  | 主管机构盖章（约60 x 40 mm） |
| 报告日期 |  |  |
| 制造商指定的参考编号 |  |  |
| 事件参考号和协调国家主管机构的名称（如果适用）： |  |  |
| 确定需发送本报告的其他主管机构 |  |  |
| 2. 关于报告提交人的信息 |  |  |
| 提交人的状况 - 制造商 - EEA境内的授权代表 - 其他：（鉴别角色） |  |  |
| 3 制造商信息 |  |  |
| 制造商名称 |  |  |
| 制造商联系人姓名 |  |  |
| 地址 |  |  |
| 邮政编码 | 城市 |  |
| 电话 | 传真 |  |
| 电子邮箱 | 国家2） |  |
| 4 被授权的代表信息 |  |  |

| 被授权的代表名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被授权的代表联系人 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 城市 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  | 国家2） |  |
| 5 国家联络点信息 |  |  |  |
| 国家联络点名称 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 城市 |
| 电话 |  |  | 传真 |
| 电子邮箱 |  |  | 国家2） |
| 6. 医疗器械信息 |  |  |  |
| 类别 |  |  |  |
| □ AIMD有源植入物 □ MDD 条款III □ MDD 条款IIb □ MDD 条款IIa □ MDD 条款I |  |  | □ IVD 附录II 列表A □ IVD 附录II 列表B □ 用于自我检验的IVD器械 □ 通用IVD |
| 命名系统（优先选择GMDN） |  |  |  |
| 命名代码 |  |  |  |
| 命名文本 |  |  |  |
| 商品名/品牌名/制造商 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |
| 序列号或批号 |  |  |  |

软件版本号（如果适用）

生产日期/失效日期（如果适用）

配件/关联器械（如果适用）

公告机构（NB）识别号

7 FSCA说明

FSCA的背景信息和原因，

措施的说明和理由（纠正/预防）

分销商和用户对措施的建议。

附加资料 □ 英文版现场安全通报（FSN） □ 国语版FSN □ 其他（请说明）…

实施不同措施的时间计划表

受到FSCA影响的EEA国家和瑞士：

- EEA国家和瑞士：

□ AT □ BE □ BU □ CH □ CY □ CZ □ DE □ DK □ EE □ ES □ FI □ FR □ GB □ GR □ HU □ IE □ IS □ IT □ LI □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ NO □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK

- 候选国家 □ CR □ TR

□ 所有EEA、候选国家和瑞士

- 其他：

受到FSCA影响的EEA国家和瑞士以外的国家：

8 注释

我确认，据我所知，上文提供的信息是正确的。

姓名	城市	日期

提交本报告本身并不代表制造商和/或授权代表或国家主管机关认定本报告的内容是完整和准确的，或者上述医疗器械以任何方式失效和/或医疗器械造成或促成了任何人的声称的死亡或健康状况恶化。

- 10.5 附件5：现场安全通报模板

紧急现场安全通报

受影响产品的商品名、FSCA标识符（例如日期）、措施类型（例如第4章FSCA的定义）。

日期：

注意：///////////////

受影响器械的详情：

能够轻易识别受影响产品的具体详情，例如器械类型、型号名称和编号、受影响器械的批号/序列号、以及部件或订单编号。

插入或附加个别器械的清单。（可能需要参考制造商的网站）

问题说明：

解释FSCA原因的事实陈述，包括器械缺陷或故障的说明，澄清与器械的继续使用有关的潜在危害，患者、用户或其他人的相关风险，以及与受影响器械之前的使用有关的任何可能风险（对患者）。

用户需要采取的措施的建议：

- 包括（视情况而定）：

- 器械的识别和隔离，

- 器械的恢复、处置或修改方法

- 推荐的患者随访，例如植入物、IVD

- 时限。

- 当需要采取措施时应寄回给制造商的确认表（例如产品返回）

本现场安全通报的传输：（如果适当）

本通报需要传达给您的机构内所有需要知道本通报的人，或者已经接收可能受影响的器械任何其他机构。（如果适当）

请将本通报发送给受本措施影响的其他机构。（如果适当）

请在适当时间内维持对本通报及产生的措施的认识以确保纠正措施的有效性。（如果适当）

联系参考人：

姓名/机构、地址、联系信息。

下文签字人确认本通报已经告知适当的监管机构（结尾段）。

签字

- 10.6	附件6：建议的国家主管机构报告格式

全球/欧洲医疗器械主管机构报告表N9R11

本表格仅用于国家主管机构（NCA）与欧盟委员会之间的信息交流。

1．本报告是否为机密信息？是【】否【】

参考和报告人资料

| 2. NCA报告参考编号： | 3. 本地NCA案例编号： | 4. 相关NCA报告编号（如有）： |
| --- | --- | --- |
| 5. 制造商参考/FSCA编号： | 6. 发送人（姓名和机构）： | 7. 联系人（如果与第6项不同）： |
| 8. 电话号码： | 9. 传真： | 10. 电子邮箱： |

器械资料

| 11a. 器械的通用名称/类别： | 11b. 目录： | 20. CAB/公告机构编号： |
| --- | --- | --- |
| 12. 命名id：GMDN | 13. 编号： |  |
| 14. 商品名、制造商和型号： |  | 21a. 器械审批状态： 【】CE标志 21b. 风险等级： |
| 15. 软件版本： |  |  |
| 16. 序列号： | 17. 批次/批号： |  |
| 18. 制造商： 国家： 完整的地址： 联系人： 电话号码： 传真： 电子邮箱： | 19. 授权代表（如果与第18项不同）： 国家： 完整的地址： 联系人： 电话号码： 传真： 电子邮箱： | 22. 采取的措施： 【】无 【】FSCA/召回 【】保障条款 【】其他（请说明） |

事件资料

23a. 本报告的背景信息和原因： 23b. 报告的调查是否已完成？：【】是【】否

24a. 结论： 24b. 【】是否愿意领导和协调调查

25a. 对本报告接收人的建议： 25b. 已知器械上市的国家/地区： 25c. 器械上市的名称（商品名）：

报告分发

26．本报告被分发给： 【】GHTF NCAR秘书处，以便进一步分发给非所有非EEA GHTF NCAR的参与者（AU CA JP NZ US）。 【】EEA成员国、EC和瑞士 【】以下目标NCA： 【】制造商/授权代表：

本表格还可从以下网站下载：http://www.ghtf.org/sg2/sg2-final.html。

国家主管机构报告的填写说明

字段：

1：请务必在机密性一栏中勾选是或否。该选择将告诉接收人的NCA，提供的信息可以公开发布还是需要严格保密。

2：使用NCAR的编号规则，即在填写本项时加入发布国的两个字母代码。例如：DE-2004-10-19-004为德国发送于2004年10月19日的报告，并且是2004年的第4份报告。

3：在此处填入您的NCA使用的、与本报告有关的任何本地参考号。

4：如果之前交换的NCAR与本NCAR有关，无论其来源为何处，请在此处填入这些NCA的交换号。

5：在此处填入制造商的参考/FSCA编号（如果适用）。

6：确定发送NCAR的个人和组织。

7：确定本主题的任何信息/技术讨论的联系人。

8-10：上文（7）中的人员的电话、传真和电子邮箱。

11：器械的类别或通用描述符。

12：确定使用的命名系统（例如GMDN、MHW、NKKN、UMDNS、产品代码、首选名称代码等），但应注意预计使用GMDN，因此已经预先填写。

13：按照（12）确定的命名系统确定器械的编号或代码。

14：商品名/品牌名和型号

15-17：无需解释

18：器械的制造商——详细地址，包括国家、传真、电话号码和电子邮箱。

19：确定位于报告国家的授权代表（依法负责将相关器械在事件发生地上市销售的人员），详细地址，包括国家、传真、电话号码和电子邮箱。

20：指出涉及的公告机构的名称或编号（如果适用）。

21 a.）无需解释  b.）器械的风险等级

22：确定在发出报告之前已经采取的任何监管、法定或公司发起的措施，这可能包括FSCA或使用保障措施。

23a：提供发生的事件的说明，包括对患者或用户造成的影响。根据报告标准，说明报告的原因以及您希望将此类事件通知其他NCA的理由。此类信息可帮助接收人更好地理解应采取哪些适当的后续措施。

23b：指明报告的调查是否已经完成。

24a：说明迄今为止的调查结果或结论。如果有用，包含一份关于NCAR的任何制造商或NCA的忠告性通知的副本，并在NCAR中提到该副本。

24b：指出发起的NCA是否愿意领导调查的协调工作。

25a：对本报告接收人的建议。

25b：列出已知的已经收到器械的国家。投入充分的关注和努力以便从制造商处获得与此有关的准确信息。

25c：列出在其他国家上市的商品名（如果不同）。

26a：指出本报告的接收人。应注意指出NCAR的正确分发。如果报告将通过GHTF NCAR秘书处在GHTF NCAR计划内部分发，请勾选第一个框。交换计划外的NCA——发起NCAR的参与者将向其发送NCAR——应列于第三个标记框后面。

- 10.7 	附件7：用于编制本MEDDEV和/或引用的全球协调工作组第2研究小组文件的标题

- SG2/N31R8：医疗器械的上市后警戒与监督：制造商或授权代表对医疗器械使用错误的报告方案

- SG2/N32R5：医疗器械的上市后警戒与监督：制造商不良事件报告的统一数据集

- SG2-N36R7：制造商的不良事件趋势报告

- SG2-N9R11：全球医疗器械主管机构报告

- SG2-N33R11：医疗器械的上市后警戒与监督：不良事件报告的时机

- SG2-N20R10：医疗器械：上市监督：国家主管机构报告交换标准

- SG2-N7R1：制造商向主管机构报告的最小数据集

- SG2-N8R4：处理与医疗器械警戒报告有关的信息的指南

- SG2-N21R8：医疗器械制造商或其授权代表的不良事件报告指南

注：所有文件可从以下网站下载：http://www.ghtf.org/sg2/sg2-final.html

- 10.8 附件8：使用的缩略语表

| AIMD | 有源植入性医疗器械指令 |
| --- | --- |
| CAPA | 纠正和预防措施 |
| EEA | 欧洲经济区 |
| FSCA | 现场安全纠正措施 |
| FSN | 现场安全通报 |
| GHTF | 全球协调工作组 |
| IVD | 体外诊断器械 |
| IVDD | 体外诊断医疗器械指令 |
| MDD | 医疗器械指令 |
| NB | 公告机构 |
| NCA | 国家主管机构 |
| NCAR | 国家主管机构报告 |

- 10.9 	附件9：当警戒系统涉及用户时的制造商指南

报告指南

内容：鼓励用户或承担特定的事件（已经发生的与医疗器械有关的、满足本指南标准的事件）报告责任的人员按照国家指南向制造商和/或主管机构报告事件。

时间：鼓励用户尽快报告所有不良事件。严重的事件应尽可能采用最快的方式报告。初步事件报告应包含当时可用的尽可能多的相关详情（例如设备类型、制造商和型号），但不应因收集更多信息而推迟报告。

方式：鼓励用户使用国家指南规定的报告形式，并在向制造商或主管机构报告时提供联系方式。

如何处理器械：所有物品连同相关的包装材料应进行隔离；不应对其进行维修或废弃。应按照制造商的指示将器械退还制造商，除非国家或其他法律要求另有规定。在某些成员国内，可能会要求主管机构给与机会，然后执行自我调查。不应将医疗器械发送给主管机构，除非后者提出了明确的请求。用户应联系制造商以获得与退还可以器械的程序有关的信息。器械应进行适当地去污、牢固地包装和明确地标记，包括（如果需要）CA或制造商的参考号。

更多的本地信息：鼓励报告人与制造商和主管机构合作：提供关于事件的更多信息——如果信息可用，例如关于器械的相关的内部调查结果或患者的治疗结果（例如后来的死亡）。

现场安全纠正措施指南

FSN的重要性：现场安全通报是向所有健康护理领域的医疗器械用户传达安全信息的重要手段。现场安全通报还可用于提供更新信息及请求反馈。

因此，鼓励用户开发有效的闭环系统非常重要，因为后者可以确保现场安全通报的传递和所列措施的及时完成。

分配：应鼓励健康护理机构帮助确保FSN送交需要知道和/或采取建议措施的所有机构。

措施：鼓励负责医疗器械维护和安全的用户采取制造商在现场安全通报中建议的措施。如果需要，应与制造商合作采取此类措施。此类措施可能还包括主管机构建议的、与FSCA有关的措施，包括提供任何请求的反馈。

获取器械：鼓励负责医疗器械维护和安全的用户：a）帮助制造商获取有关器械（如果需要）；b）与制造商合作——当需要平衡使用受影响器械的任何依赖性患者的个人风险和获益时。

附件8给出了使用的缩略语列表。

包括其授权代表和负责产品上市的人员，定义见第4节。

AIMD 15，MDD 20和IVDD 20