# 医疗器械附件——描述配件及新配件类型的分类途径

行业及美国食品药品管理局

工作人员指南

#### 文件发布日期：2016年12月30日。

本文草案发布于2015年1月20日。

本文件于2017年1月30日更新，其中删除了关于成品器械的不精确陈述。

除非出示当前有效的OMB控制编号，否则任何机构都不得进行或发起信息收集，而且个人也不需要响应此类信息收集。本信息收集的控制编号为0910-0823（有效期至2019年9月30日）。

##### 关于额外的PRA声明，请参阅本指南第VI部分。

如有关于本文中CDRH所管辖器械的问题，请联系中心主任办公室，电话：（301）796-6900。

如有关于本文中CBER所监管器械的问题，请来联系交流、外联和发展办公室（OCOD），电话：1-800-835-4709或240- 402-8010。

|  | ### 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可以在任何时间向美国食品药品管理局以电子形式提交意见与建议：http://www.regulations.gov 。书面意见请提交至本局文档管理部：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。在提交意见时，请注明文件编号FDA-2015-D-0025。在FDA发布下一版修订或更新文件之前，公众意见将不会生效。

## 额外副本

##### CDRH

如有需要，可通过网络获取额外的副本。您可以发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov请求提供指南副本。在提出请求时，请注明指南的文件编号1770。

##### CBER

如需获取本指南副本，可提交书面请求至生物制品评价和研究中心（CBER）的交流、外联和发展办公室（OCOD）：美国马里兰州银泉市新罕布什尔大街10903 号71号楼3128室，邮编20993；或者拨打电话1-800-835-4709或240-402-8010；或者发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov；或者访问网站：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInform ation/Guidances/default.htm。

目录

I.	引言	1

II.	背景	2

III.	范围	4

IV.	定义	5

V.	配件分类政策	6

A.	这种物件是否是一种配件？	6

B.	当按计划与母器械一起使用时会带来什么风险？需要什么样的法规控制以为其提供合理的安全性和有效性保证？	8

C.	通过重新审理程序为新型配件分类	8

VI.	1995年《文书削减法案》	9

附录1 ——配件重新分类请求	11

# 医疗器械附件——描述配件及新配件类型的分类途径

行业及美国食品药品管理局

工作人员指南

##### 本指南代表美国食品药品管理局（FDA或机构）关于这一主题的最新意见。本指南不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，您也可以使用该方法。如果您想讨论其它可选择的方法，请联系标题页面上列出的负责执行本指南的FDA工作人员或办公室。

## 引言

美国食品药品管理局（FDA）制定本指南的目的在于为行业及FDA工作人员提供关于医疗器械配件监管事宜的指南。本指南旨在介绍FDA关于医疗器械配件的分类政策以及讨论这些政策在常用作其他器械配件的器械中的应用。除此之外，本指南还解释了FDA通常会将什么样的器械认为是“配件”，并且鼓励制造商和其他各方使用《联邦食品、药品和化妆品法案》 （FD&C法案）第513节第（f）（2）条下的重新审理分类程序以请求在风险和法规基础上对新型的器械（即，之前并没有按照FD&C法案的要求分类、没有通过510（k）提交材料获得上市同意，或者没有上市前批准（PMA）申请没有获得批准的配件类型）进行分类。

## FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。在本指南中，“我们”和“我们的”是指参与配件分类程序审核及决策制定的医疗器械和辐射健康中心 （CDRH）或生物制品评价和研究中心（CBER）的工作人员；“您”和“您的”指的是配件重新审理以及配件和/或其他相关材料重新分类申请的提交人。

## 背景

FDA对医疗器械配件拥有管辖权，因为FD&C法案第201节第（h）条规定：除其他项目外，“器械”也包含“配件”：

“器械”一词是指一种仪表、装置、工具、机器、发明物、植物乳、体外试剂或者其他类似的或相关的物件，包括满足下列条件的任何部件、零件或配件——

  - 经官方的《国家处方集》或者《美国药典》或者任何补充材料的认可；

  - 旨在用于诊断人体或其他动物的疾病或其他病情，或者旨在用于治愈、缓解、治疗或预防疾病；或者

  - 旨在影响人类或动物机体的结构或任何功能；以及

无法通过人类或动物机体内的化学作用达到其主要预期使用目的，以及不依赖于代谢实现其主要预期使用目的。

所有满足上述“器械”定义要求的物件配件均在FD&C法案的管辖范围之内。因此，本指南介绍了通常会被FDA视为配件的器械类型，并且讨论了以风险和监管条例为基础对这些配件进行分类的事宜。本指南旨在提供关于配件分类的更高等级的透明度，而且本指南将帮助FDA工作人员和行业确保这些器械符合FDA适度水平的监管要求。

习惯上，FDA会通过以下两种方式考虑器械配件类型的分类：

- 第一种，将器械并入与母器械相同的分类中：

  - （1） 通过获得510（k）上市前通知同意。在这种情况下，分类法规的名称仅识别母器械。但是，通过510（k）提交材料，FDA可以发现母器械的配件和与其参照母器械具有实质等同性，这些参照器械具备与其相同的预期用途和技术特性，或者即使存在技术差异但是这些差异不会引起不同的安全性或有效性问题；或者参照配件之前已获得母器械分类法规对相同预期用于和技术差异的同意，或者即使存在技术差异但是这些差异不会引起不同的安全性或有效性问题。因此，这些配件可以归类于母器械的相同类别之中。同样地，当母器械分类法规仅识别某些器械时，在发起人所提交的510（k）材料证明其配件与母器械的参照配件具有实质等同性的情况下，FDA可以根据法规要求为额外配件的分类。

  - （2）通过获得上市前申请（PMA）批准。经批准的III类器械的配件也可以通过PMA获得批准，在这种情况下，这些配件可能会仍和母器械一项归属于III类器械分类；或者

  - （3）通过在分类法规1或重新分类命令中明确注明母器械。在这种情况下，分类法规的名称会特别引用母器械类型及相应配件的名称。这些分类法规或命令通常会将配件归入同样基于风险和法规控制的母器械的分类（例如，I类、II类和III类）之中，但是有时候也会将器械归入不同的基于风险和法规控制的类别。

- 第二种，通过为器械发布一项独特的、单独的配件分类法规。在这种情况下，FDA已经认为应将配件分类法规从相应母器械的分类法规中独立出来。习惯上来说，这种分类已经被视为可能会用于多种母器械或具备独特独立功能器械的配件类型。根据第二种方式，FDA可能会考虑为特定范畴的配件发布一项独立的分类法规，而这些特定范畴的配件则指的是已经被识别为拥有不同于母器械的风险组合，因而需要不同水平的法规控制以为配件的安全性和有效性提供合理的保证。

2016年12月13日，FD&C法案第513节第（b）条经《21世纪治愈法案》（《公法》114-255）修订后规定，“尽管配件旨在用于其他分类的任何其他器械中，但是部长应根据配件的预期用途对其进行分类。”因此，配件器械的分类，相对于非配件器械而言，应反映出器械在用于其预期用途时的风险以及为提供合理的安全性和有效性保证而必需的法规控制。当配件用于与其母器械相同的预期用途而且满足母器械类别的安置标准时，这时候将配件归入与其母器械相同的类别中是非常恰当的。但是，有些配件的风险组合相对于其母器械而言较低，因此，可以将这些器械归入较低风险类别中。比如说，一种II类母器械的配件可能仅具有较低风险，而且这些风险可以通过一般管控或者一般或特殊管控而缓解，可以将这类配件归入I类或II类器械分类之中。

FDA编制本指南的目的在于，说明FD&C法案的以风险和法规控制为基础的分类框架是如何在配件器械中应用的，以及鼓励制造商和其他各方利用FD&C法案第513节第（f）（2）条下的重新审理分类程序请求以风险和法规控制对新型的配件进行分类。其中，这些新型配件仅具备低至中等风险，而且这些风险可以通过一般管控或者一般和特殊管控提供合理的安全性和有效性保证，但是这些配件没有合法上市的参照器械进行对比。

## 范围

本指南介绍了被FDA视为“配件”的器械类型以及FD&C法案的以风险和法规控制为基础的分类框架在其他医疗器械配件中的应用。在本指南中，我们介绍了在确定所有物件的适用风险是否满足配件定义时的考虑因素。本指南仅适用于满足FD&C法案第201节第（h）条下器械定义的物件。

除此之外，本指南还介绍了根据FD&C法案第513节第（f）（2）条的规定通过重新审理程序对新型配件进行分类的事宜。如果一种类型的器械已通过法规或命令完成了分类，或者已收到PMA批准，则这种器械不适于通过重新审理程序重新分类。而且，这种器械的制造商或其他有关各方可以寻求重新分类或根据FD&C法案中的适用要求提交510（k）通知5已申请豁免其遵守这一要求。

在本指南所述的基于风险和法规控制的配件法规的一般原则和机制适用于第513节第（e）条和第513节第（f）（3）条下的现有配件的重新分类的同时，本指南聚焦于这些原则在第513节第（f）（2）条新型配件分类的重新审理分类程序中的应用。

FDA希望本指南中所述的基于风险和法规控制的分类范式适用于满足配件定义的所有软件产品，包括那些可能满足“作为医疗器械的软件” （SaMD）定义的产品。

作为FDA为促进国际趋同化而做出努力的一部分，国际医疗器械监管论坛（IMDRF）对SaMD的定义进行了改编：“旨在用于一种或多种在不作为硬件医疗器械条件的一部分的情况下用于医疗用途的软件” 。

满足FD&C法案下器械定义要求的SaMD均受FDA监管。但是在本指南中，满足器械定义并使用医疗器械数据的SaMD不会自动归属于配件范畴。比如说，一个旨在用于分析放射影像或器械所生成特定参数（例如，血压数据或心率数据）的软件程序将被视为一种SaMD，但是不会被视为可支持、补充和/或增强生成数据的器械，因而也不被视为配件。

在某些情况下，满足SaMD定义要求的软件可以和器械组合使用（例如，作为一个模块） 。在这种情况下，如果可支持、补充和/或增强一种或多种母器械性能，如下文第IV节所述，这种SaMD可能也会被视为一种配件。

无论SaMD使用其他器械的数据还是与其他器械组合使用，FDA计划对所有满足SaMD定义且满足配件定义的软件产品应用本指南所谈论的同样基于风险和法规控制的分类范式。

## 定义

配件：计划用于支持、补充和/或增强一种或多种母器械性能的成品器械。

部件（21 CFR 820.3（c））：“任何计划作为已制成的、包装的、贴标签的器械的原材料、物质、工件、零件、软件、硬件、标签或装配件。”

成品器械（21 CFR 820.3（l））：“适于使用或可以运行的任何器械或任何器械的任何配件，无论是否已包装、贴标签或灭菌。”

母器械：性能可通过一种或多种配件支持、补充和/或增强的成品器械。

## 配件分类政策

配件分类政策受FD&C法案下FDA用于为所有医疗器械分类的同样基于风险和法规要求计划的影响。配件的风险为当其按照计划与相应的母器械一起使用时所呈现出来的风险。为了对配件进行分类，FDA解决了下列两个问题：

- 这种物件是否是一种配件？

- 当按计划与母器械一起使用时会带来什么风险？需要什么样的法规控制以为其提供合理的安全性和有效性保证？

根据FD&C法案第513节第（a）（1）条的标准，从这两个问题的答案中我们可以获悉潜在配件基于风险及法规控制的分类。个别配件可能会根据相应母器械的相同法规分类，也可能对独立受到监管。下列子节中提供了关于器械风险和法规控制分类的详细信息和注意事项。

### 这种物件是否是一种配件？

配件分类程序开始于对所考虑器械是否是本指南中所述配件的分析开始。我们将满足下列条件的物件视为一种配件：

#### 计划和一种或多种母器械一起使用

FDA期望可以通过潜在配件器械的标签和宣传材料（而不是通过母器械的标签和宣传材料）就可以确定其是否是一种配件，无论其是否计划和母器械一起使用。如果其标签、宣传材料或其他适用症的证据表明该器械计划和母器械（或者特定品牌或类型的器械）一起使用，而且该器械可支持、补充和/或增强母器械的性能，在通常情况下，FDA会认为这种器械为一种配件，即FD&C法案第201节第（h）条“器械”定义中的一种。

重要的是要注意到，FDA通常不会因为一种物件可以和器械一起使用而将不满足任何配件定义要求的物件视为配件。比如说，FDA通常不会将作为一种包含用于显示医疗数据的医疗器械或现成计算机显示器的移动医疗应用装置的引用平台使用的移动电话视为一种配件，除非这种移动电话特别计划和此类器械一起使用。

#### 计划用于支持、补充和/或增强一种或多种母器械的性能

根据其预期用途，此类器械可通过启用或促进器械的性能发挥而支持其母器械的性能。比如说，神经刺激装置中的掏空工具计划通过促进其对目标神经组织施加刺激而为目标位置与神经刺激器支架之间的通道创建一个管道。在这种情况下，为使母器械满足其预期用途的要求，这种配件是必需的。此外，输液泵架也可以通过为药物或液剂或其他输液配件在适当高度位置上提供牢固的支撑并为接近患者或护理者提供便利而支持母器械（输液泵）的预期用途。在这样的情况下，母器械可以在没有配件的情况下实现其预期用途，但是该配件仍然支持器械的性能。

如果母器械增加一个新功能或一种新的使用方式，此类器械支持可支持母器械的性能而不需要改变母器械的预期用途。比如说，脉动血氧计可允许多参数监视器显示氧饱和度而不需要改变其预期用途，其作用在于记录和显示多种生理参数。同样地，一种用于将已经批准的经导管心瓣膜插入较小的病变动脉中的新的气泡式导管就补充了母器械的预期用途。在这一例子中，气泡式导管扩大了可将母器械插入较小直径动脉中的患者人群，比如女性，从而补充了经导管心瓣膜的预期用途。

通过使母器械以更加安全或有效的方式实现其预期用途，此类器械可增强母器械的性能。其中，这些增强包括通过使母器械的运行更加迅速而提高其性能，或者提高器械使用者的易用性和便利性。比如说，引导钢丝可以通过提高母器械的精准度并减少对患者所造成的风险而增强骨切割器械的性能。同样地，一种软件程序通过添加色彩或反差滤光片而提高了成像装置所生成原始影像质量，因而使得该装置的运行更加高效，从而增强了母器械的性能。

实际上，用于支持、补充或增强母器械的配件器械之间的区别是很小的，而且许多满足配件定义要求的器械可能不止具备其中一种功能。因此，如果一种器械计划用于支持、补充和/或增强一种或多种母器械的性能，我们将视这种器械为一种配件。

如果不属于FD&C法案第201节第（h）条范畴内的器械，一些没有特定指定但依然可以和医疗器械一起使用而且不满足配件定义要求的产品可能不会保证独立分类。例如，非特定器械的现成更换零件（例如，电池、USB电缆、计算机鼠标等）都可以和医疗器械一起使用的，但是FDA不会将这些产品视为医疗器械的配件。

- B.	当按计划与母器械一起使用时会带来什么风险？需要什么样的法规控制以为其提供合理的安全性和有效性保证？

根据本指南中所述的政策，FDA将按照与确定器械是否为配件的同样方式根据配件器械的预期用途来确定它们的风险以为提供合理的安全性和有效性保证而必需的法规控制。由于配件计划用于一种或多种母器械并支持、补充和/或增强它们的性能，FDA计划在配件按计划和母器械一同使用时确定这些配件的风险。

根据和母器械一同使用时的情况确定配件的风险不意味着要确定同其一起使用的母器械的所有风险；配件的风险组合可能会与母器械不同，因而导致法规分类也各不相同。在确定配件的分类时，FDA将评估配件所造成的风险对母器械的影响，以及不受其母器械影响配件的任何独特风险。正如任何其他器械的分类一样，控制配件和母器械一同使用所造成风险所必需的法规控制的类型将决定配件的法规分类。

### C.	通过重新审理程序为新型配件分类

FDA鼓励制造商和其他各方（以下简称“提交人”）利用FD&C法案第513节第（f）（2）条所述的重新审理分类程序请求以风险和法规控制为基础为新型配件分类。为了被认定为一种新型配件，正在考虑中的配件应没有通过现有的分类法规分类，而且应不受任何经批准的此类配件的PMAs或510（k）的影响。这种重新审理分类程序为一些配件提供了一种归类为I类器械或II类器械的途径。其中，这些配件具备低至中等风险，而且通过一般控制或一般控制和特殊控制提供一个合理的安全性和有效性保证，但是这些配件没有上市的参照器械可进行对比。

根据第513节第（f）（2）条，提交人可以提交重新审理申请以请求FDA根据FD&C法案第513节第（a）（1）条的规定做出根据配件分类的决定。该重新审理申请中必须包含器械描述以及建议分类的信息原因（见FD&C法案第513节第（f）（2）（A）（v）条）。欲了解FDA关于新型配件的重新审理申请内容的建议，请参阅附录1。

FDA必须在收到请求后的120天内已书面形式提供关于重新审理申请中器械分类的决定（见D&C法案第513节第（f）（2）（A）（iii）条）。

如果提交人证明其器械满足FD&C法案第513节第（a）（1）（A）或（B）条的要求（即，配件可通过一般控制或一般和特殊控制提供一个合理的安全性和有效性保证），FAD将批准其重新审理请求，而该请求中则将新配件（及配件类型）归为I类或II类器械之中。然后，该配件可能会立即上市，而且如果适用的化，还将作为未来510（k）上市前通知中器械的参照器械。随后，FDA将在《联邦公报》中发布一则通知，以宣布该配件的分类以及为其提供合理的安全性和有效性保证所必需的法规控制。如果重新审理请求中的分类被拒绝9，配件将依旧作为FD&C法案第513节第（f）（1）条下的III类器械，而且可能在发起人提交PMA并获得FDA批准之前都不会上市。

## 1995年《文书削减法案》

本指南包含按照1995年《文书削减法案》（44 U.S.C. 3501-3520）中受行政管理和预算办公室（OMB）管辖的信息收集规定。

根据预估，完成每份回复中信息收集所需的时间平均为180小时，其中包括审核机构、搜索现有数据资源、收集所需数据，以及完成及审核信息收集的时间。如对这一工作负担的削减有任何意见与建议，请发送至：

美国卫生和公众服务部

美国食品药品管理局

首席信息官办公室

《文书削减法案》（PRA）工作人员

PRAStaff@fda.hhs.gov

除非出示当前有效的OMB控制编号，否则任何机构都不得进行或发起信息收集，而且个人也不需要响应此类信息收集。本信息收集的控制编号为0910-0823（有效期至2019年9月30日）。

## 附录1 ——配件重新分类请求

制造商或其他有关各方可以根据FD&C法案第513节第（f）（2）条的规定提交重新审理请求（以下简称为“重新分类”），以请求FDA依据适当的风险和法规控制对新型配件进行分类。这一程序也被称为重新分类程序。

为简化配件重新分类的材料的提交和评估，以便于仅提交及审核用于评估器械安全性和有效性所必需的信息，我们建议在重新分类请求中提供下列信息：

- 作为新型器械重新分类请求的明确标识；

- 器械信息和概要：

    - 相关母器械的描述；

    - 配件兼容特定母器械、多种母器械或一种器械能力的描述；

    - 配件技术特点的描述，这些技术特点将确保其与特定母器械、多种母器械或一种器械的兼容性；

    - 配件对母器械性能的支持、补充和/或增强的描述。

- 配件兼容的母器械的识别标志，包括型号、连接器类型等；

- 分类概要和建议：

    - 分类概要中应包含关于器械为什么不适用于母器械已识别分类的原因；

- 配件器械所呈现出来的健康风险识别以及拟定的缓解措施；

- 拟定的控制措施：

    - 关于拟定的II类器械，应提供一份足以缓解健康风险的一般和特殊控制措施清单，其中包括该配件器械对母器械的兼容性，以及拟定特定控制措施将如何为该配件器械提供一个合理的安全性和有效性保证的解释说明；

    - 关于拟定的I类器械，应提供一般控制措施的实施仅足以缓解健康风险的说明，以及应提供关于该配件器械安全性和有效性的合理保证；

- 支持重新分类的性能数据概述：

    - 请参考所有合理已知的相关数据和信息，包括关于配件器械和/或与母器械组合使用配件的新信息，无论这些信息对拟定分类有利还是无利；以及

- 配件的标签中应由关于和母器械一起使用的充分说明：

    - 包括解决新配件器械与母器械兼容性的标签说明，包括支持兼容性的任何相关性能数据；以及

    - 包括配件的相关技术特性。

在准备新型配件的重新分类请求时，我们建议您查看公开发布的信息，包括CDRH近期就重新分类问题所生成的决策概要文件，可见于 http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/ CDRHTransparency/ucm232269.htm。

为 努力进一步简化并促进FDA对您配件重新分类请求的审核过程，我们建议您在执行概要文件初稿中提供下列信息：

- 行政管理信息；

- 新分类法规或命令的拟定识别语言；

- 配件器械的信息概要，包括配件的详细描述，其中包含所有必要的技术特性和与母器械的兼容性信息；

- 支持拟定分类建议的性能数据概要；

- 风险及缓释信息：关于I类配件器械，提供关于一般控制措施如何充分缓解健康风险的解释说明；关于II类配件器械，列出风险及缓释措施，包括为缓解健康风险所必需的特殊控制措施；以及

- 效益/风险的考虑因素。

见FD&C法案第513节第（d）条，21 U.S.C. 360c（d）。

两种重新分类程序可见于FD&C法案第513节第（e）条和第513节第（f）（3）条（21 U.S.C. 360c（e）和（f）（3））。在颁布2012年《美国食品药品管理局安全和创新法案》（FDASIA）之前，FDA是根据FD&C法案第513节第（e）条的规定通过决策制定程序对器械进行分类的；FDASIA将该程序变成了一个命令程序。

法案第513节第（f）（2）条（21 U.S.C. 360c（f）（2））经过了2012年《美国食品药品管理局安全和创新法案》（FDASIA）第607节的修订，其中提供了一个可选的重新审理途径，该途径不要求器械在提交重新审理请求之前首先接受510（k）审核并证明具备实质等同性（NSE）。按照这种新的重新审理途径，如果一个人认为他们的器械适于重新分类为I类或II类器械，并且认为没有合法上市的参照器械，那么此人可以提交重新审理请求而无需提交经签署的510（k）和NSE。

见FD&C 法案第513(e)和 513(f)(3)节。

见FD&C 法案第510(m) 节。

见IMDRF SaMD WG/N10最终定稿：作为医疗器械的软件（http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-131209-samd-key-definitions-140901.pdf）。

请注意，《质量系统最终规则》（61 FR 52609，1996年10月7日）的前言中写到：“为更好地阐明本文的意图，FDA在‘成品器械’定义中添加了所有能运行的器械，包括那些甚至在非最终形式下也可以使用的器械。比如说，已经制造或组装完毕的器械，以及仅需要灭菌、抛光、检查和测试的器械，或者已经由采购方/制造商包装或贴标签的器械，这些器械显然都不属于部件，但是现在它们都处于可用的状态，因此也满足‘成品器械’的定义。”

见FD&C法案第513节第（f）（2）（A）（v）条（21 U.S.C. 360c（f）（2）（A）（v）），其中规定：“提交分类请求的人可以为部长建议一个器械分类，而且如果建议分类为II类的话，其请求中应如第（a）（1）（B）子节所述，提供必需的适用特殊控制初始建议书，以及一般控制建议，从而为相关器械提供一个合理的安全性和有效性保证，同时还应提供一份关于这些特殊控制是如何提供保证的解释说明。任何此类要求都应包含器械描述并提供所建议分类的详细信息及原因。”

重新审理请求中分类建议可能会因多种原因被拒，包括：如果重新审理请求中所提供的性能数据不支持一般控制或特殊控制，这种情况会适度缓解器械已识别的健康风险，从而提供了一个合理的安全性和有效性保证。

见于1998年2月19日发布的“新第513节第（f）（2）条——自动三类器械认定的评估，行业及FDA工作人员指南”，可见于http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidance Documents/ucm080195.htm。

关于利益-风险决定和需考虑的因素，请参阅FDA的指南，“行业及美国食品药品管理局工作人员指南——在做出医疗器械上市前批准和重新分类请求中的利益-风险决定需考虑的因素”，可见于 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm267829.htm。