行业及FDA工作人员指南

卫生棉条和卫生巾：上市前通知提交（510（k））的有关资料

文件发布日期：2005年7月27日

关于本文件的问题，请联系Colin Pollard，电话240-276-4155或电子邮箱 colin.pollard@fda.hhs.gov。

美国卫生和公共服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

产科和妇科用器械科

生殖、腹部和放射学用器械部

器械评价办公室

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品与药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。在提交意见时，请参考指南文件的确切标题。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过网络http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/166.pdf获取额外副本，或通过传真机接收本文件：使用按键电话拨打800-899-0381或301-827-0111，呼叫CDRH交互式自动传真回复系统，按“1”键进入该系统，在听到第二个声音提示后按“1”键预定一份指南文件，输入指南文件编号（166）然后按井号键（#）结束，之后，按照语音提示完成您的请求。

目录

1.	引言	1

2.	背景	2

3.	简易510（k）提交文件的内容和格式	2

4.	适用范围	5

5.	器械描述	7

A.	设计及尺寸	7

B.	吸收量	7

C.	组成物料（包括添加剂）	8

6.	健康风险	9

7.	性能特性	10

A.	卫生棉条吸收量	10

B.	卫生巾	11

8.	临床前毒理学	11

9.	临床前微生物学	11

10.	临床研究	12

11.	标签	13

A.	卫生棉条和卫生巾	14

B.	仅适用于卫生棉条	14

附录A. 合法销售卫生棉条的修改	15

附录B. 参考	16

行业及FDA工作人员指南

卫生棉条和卫生巾：上市前通知提交（510（k））的有关资料

本指南代表美国食品与药品管理局（FDA）当前对本专题的看法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

## 1.	引言

FDA编制本指南文件的目的是为了协助行业准备满足510（k）要求的卫生棉条和卫生巾的上市前通知提交文件（510（k））。该指南提供了关于这些器械的510（k）提交文件内容的主要建议。根据特定产品的任何独特设计、技术、适应症和性能特性，FDA可推荐本指南中未说明的其他信息。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提供的问题的最少工作量法。然而，如果您认为存在解决问题的工作量更少的方法，则应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

## 2.	背景

计划销售本指南所述的此类型器械的制造商应该遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（该法案）中的一般管理规定，包括21 CFR 807中第E节中规定的上市前通知要求，并在上市销售该器械之前获得FDA的实质等同性决定。

本指南文件确定了适用于卫生棉条和卫生巾的分类规则和产品代码（详见第4节-适用范围）。此外，在本文件的其他章节列出了FDA识别的健康风险，以及通常用于处理这些卫生棉条和卫生巾的相关风险，并确保及时审核和许可的措施。本文件可对关于510（k）内容要求的其他机构文件作出补充。您也应该参阅CDRH的器械建议（http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/）和21 CFR 807.87。

根据“新510（k）范式-在上市前通知中证明实质等同性的替代方法；最终版本”的规定，制造商可提交传统510（k）或选择提交简易510（k）或特殊510（k）。FDA认为简易510（k）可以提供一个证明新器械实质等同性的最少工作量方法，尤其是在FDA已经发布一份器械特定指南文件时。考虑对他们已经获得许可的器械进行修改的制造商可通过提交一份特殊5501（k）来减少监管负担。

## 3.	简易510（k）提交文件的内容和格式

简略510（k）提交文件必须包括21 CFR 807.87中确定的必要元素，其中包括可充分说明该器械的拟定标签、预期用途和使用说明。在简略510（k）中，FDA认为总结报告的内容是符合21 CFR 807.87（f）或（g）要求的相关支持数据；因此，我们建议您纳入一个总结报告。该报告应该说明本指南文件在器械开发和检测中的应用，并应该简要说明使用的方法或测试，概述测试数据，或说明用于处理本文件识别风险和该器械的其他风险的验收标准。本章节提供了满足807.87中部分要求的信息，以及我们推荐您在简易510（k）中纳入的一些其他项目。

封面

应该在本封面中将本指南文件显著标明为简易510（k），并引用本指南文件的标题。

拟定标签

拟定标签应该足以说明该器械、预期用途和使用说明。（关于需要纳入到本指南文件所述类型器械的标签中的特定信息，请参考第11节-标签。）

总结报告

我们建议您在总结报告中纳入下列各项。

器械描述及其预期用途

我们建议在描述中纳入性能规范的完整论述，以及，如果适用，该器械的详细标记图纸。（关于我们建议在本指南文件所述类型器械的器械说明中纳入的具体信息，请参考第5节-器械描述。）您还应该提交一份“使用适应症”附件。

器械设计要求引言

我们建议纳入一份器械设计要求的简要说明。

风险分析方法的确定

我们建议您确定风险分析方法，用于评估一般和特定器械设计的风险概况。您还应该提供该分析的结果。（关于FDA确定的通常与该器械使用相关的健康风险，详见第6节-健康风险。）

器械特性的论述

我们建议您提供器械特性的论述，以说明本指南文件确定的风险，以及在您的风险分析中确定的任何其他风险。

性能说明

我们建议您简要说明您用于或计划用于处理本指南文件中第7-10节中确定的性能表现的测试方法。如果您使用了建议的测试方法，您可以引用该方法，而不需要说明该方法。如果您对建议的测试方法进行了修改，您可以引用该方法，并应提供足够的信息来说明修改的性质和原因。对于每项测试，您可以（1）以清晰简洁的形式，如表格，简要呈现测试结果，或（2）说明您将适用于测试结果的验收标准。（另请参阅21 CFR 820.30，C节 - 质量体系规章中的设计控制。）

适用的标准

如果器械设计或测试中的任何部分取决于公认标准，FDA建议您提交：

•	通过产品营销前的测试确定器械将满足特定验收标准的声明；或

•	一份符合标准的声明。

因为合规声明以测试结果为基础，所以我们相信在完成标准所述的测试之前，您不能提供适当的合规声明。如需更多信息，请参考该法案中的第514(c)(1)(B)节和FDA指南，“实质等同性决定中标准的使用；行业和FDA最终指南”（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html）。

如果您没有清楚地说明FDA确定的风险（详见表-风险和减缓措施），或通过您的风险分析确定的风险，FDA可能要求您提供器械性能特性的其他信息。我们可能需要您提供其他信息，以对您的验收标准的充分性进行评估。（根据21 CFR 807.87(l)的规定，FDA可能要求提供达成实质等同性决定所需的其他必要信息。）

作为提交简易510（k）的替代方案，可以提交包括21 CFR 807.87规定的，以及本文件所述的所有信息和数据的传统510（k）提交文件。传统510（k）应该包括您所有的方法、数据、验收标准和结论。考虑对其已获得上市许可的器械进行修改的制造商应该考虑提交一份特殊510（k）。另请参阅附录A。

下文是关于如何在卫生棉条或卫生巾的510（k）中应用该指南文件的具体论述。

## 4.	适用范围

本指导的适用范围不包括使用具有既定安全性能的材料制成，且不是内置卫生巾或可重复使用卫生巾的香型或芳香-除臭型卫生巾和无香型卫生巾，因为这些卫生巾获得510（k）豁免许可。

通常，FDA认为如果某种材料在类似预期用途中可安全使用，且具有良好的物理和化学特征，则该材料具有既定安全性。在已出版的文献，之前的提交文件或一份器械主文件中可能包含该材料的特性说明。

内置卫生巾是在外部使用，并由阴唇固定在适当位置的一种卫生巾。可重复使用的卫生巾是可以被洗涤，晾干，且可由同一名女性再次使用的卫生巾。

本文件的使用范围仅限于下文表1中所示的器械。

表1. 本指南规定卫生棉条和卫生巾的分类与产品代码

| 分类规则（21 CFR） | 种类 | 产品代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 884.5425 香型或芳香-除臭型卫生巾 | II | HHL | 使用无既定安全性的材料或添加剂制成的香型或芳香-除臭型卫生巾，包括设计用作内置卫生巾或可重复使用卫生巾的卫生巾。 |
|  | I | 尚未指定 | 设计用作内置卫生巾或可重复使用卫生巾的香型或芳香-除臭型卫生巾，包括使用具有既定安全性的材料或添加剂制成的卫生巾。 |
| 884.5435 无香型卫生巾7 | I | NUR | 设计用作内置式卫生巾的无香型卫生巾 |
|  |  | NUQ | 设计用作可重复使用卫生巾的无香型卫生巾 |
|  |  | 尚未指定 | 使用无既定安全性的材料或添加剂制成的无香型卫生巾 |
| 884.5460 香型或芳香-除臭型卫生棉条 | II | HIL | 香型或芳香-除臭性型卫生棉条* |
| 884.5470无香型卫生棉条 | II | HEB | 无香型卫生棉条* |

*如果您的器械包含药物或生物制品，则您的器械属于复合产品。如需更多信息，详见http://www.fda.gov/oc/combination/。

## 5.	器械描述

我们建议您使用相关条例和产品代码标识您的器械。我们还建议您全面说明您的器械的设计特点、适应症和性能特性。您应该详细论述您的器械与参照器械之间的相同点和区别，以方便FDA对您的器械，以及您的器械与参照器械之间的相同点进行全面评估。我们还建议您说明可影响您的器械的安全性和有效性的任何差异。我们建议您在您的说明中列入下列各项。

#### A.	设计及尺寸

卫生棉条

FDA建议您提交卫生棉条的设计图纸。我们也建议您展示以下各项的尺寸和材质：

•	填絮；

•	外包装（包覆层）；

•	拉绳；

•	充填器（如果有）。

FDA还建议您提供横断面图，以说明压缩和和未压缩的卫生棉条的设计和尺寸。

卫生巾

FDA建议您提交卫生巾的设计图纸。我们也建议您展示以下各项的尺寸和材质：

•	吸收体；

•	外包装（包覆层）。

#### B.	吸收量

卫生棉条

我们建议您在提交文件中提供卫生棉条各吸收量的规定，包括填絮重量的容差（单位：克）。

卫生巾

21 CFR 801.430中说明的吸收量不适用于卫生巾。可参考上文所述的设计和尺寸。

#### C.	组成物料（包括添加剂）

关于卫生棉条、充填器或卫生巾中的所有组成物料，我们建议您提供：

•	所有组成部分的详细化学特性和数量（单位：µg/卫生棉条或卫生巾），以及任何添加剂或处理（例如，抗芯吸）剂；

•	香料或除臭剂中各成分的化学特性；

•	如果可能，参考关于组成物料的任何器械主文件6 。

我们建议您使用表格格式总结上文推荐的信息，以表明您的器械与参照器械之间的比较结果（详见下文的格式范例）。

表2. 器械比较

| 要素 | 您的器械 | 参照器械（使用510（k）编号，如果可用） |
| --- | --- | --- |
| 设计（例如，卫生棉条和充填器（如果有）的形状） |  |  |
| 尺寸 • 长度 • 直径（仅适用于卫生棉条） |  |  |
| 各层面的吸收能力（克）（仅适用于卫生棉条） |  |  |
| 组成物料（化学成分） |  | * |
| 添加剂和处理剂 |  | * |
| 其他特征（如果有） |  |  |

*（您可使用的关于其他制造商制造的器械的信息）

## 6.	健康风险

如下表所示，FDA指出了通常与本文件规定卫生棉条和卫生巾的使用相关的健康风险。下表也显示了推荐用于减缓这些风险的措施。在提交的您的510（k）之前，您应该进行风险分析，以确定与您的器械相关的任何其他风险，尤其是在您的器械具有创新的或特殊功能时。应该在510（k）中说明风险分析方法，并提供相关结果。如果您选择使用替代方法处理本文件中识别的特定风险，或本文件所述风险之外的其他已识别风险，您应该提供足够的细节以支持您选用的风险处理方法。

表3.月经卫生棉条 – 风险与减缓措施

| 已识别风险 | 推荐的减缓措施（详见下文指定的章节） |
| --- | --- |
| 不良组织反映 | 7. 性能特性 8. 临床前毒理学 10. 临床研究 11. 标签 |
| 阴道损伤 | 10. 临床研究 11. 标签 |
| 阴道感染 | 11. 标签 |
| 中毒性休克综合症（TSS） | 9. 临床前微生物学 11. 标签 |

表4. 卫生巾 – 风险与减缓措施

| 已识别风险 | 推荐的减缓措施（详见下文指定的章节） |
| --- | --- |
| 不良组织反映 | 7. 性能特性 11. 标签 |

## 7.	性能特性

#### 卫生棉条

#### 吸收量

应该根据21 CFR 801.430的规定对卫生棉条进行标注。为确定卫生棉条的吸收量，您应该按照21 CFR 801.430(f)(2)中的说明使用“Syngyna测试”方法确定。我们建议您在您的提交文件中总结计划销售的各吸收量水平的测试结果。

化学残留物

FDA建议卫生棉条应该不含2,3,7,8-四氯二苯并-p-二恶英（TCDD）/2,3,7,8-四氯二苯并呋喃（TCDF），或任何杀虫剂和除草剂残留。

您应该说明不存在化学残留物的任何保证，或者，如果存在残留物，存在的残留物水平和对其进行评估的方法。这些保证可能包括，但不限于检测方法、容差、或验收标准。对于在加工过程中经过漂白处理的材料，我们建议您说明使用的漂白过程，例如无元素氯漂白（ECF）或全无氯漂白（TCF）。

FDA还建议您说明下列产品部分的性能特征：

•	拉绳长度；

•	纤维脱落；

•	卫生棉条完整性。

#### B.	卫生巾

对于在加工过程中经过漂白处理的卫生巾材料，我们建议您说明使用的漂白过程，例如无元素氯漂白（ECF）或全无氯漂白（TCF）。

此外，FDA建议您证明在此类卫生巾的标签中说明的任何器械性能特性，例如可洗性或使用寿命。通常，我们预计这些器械的性能特性是独特的。您可以在编制510（k）之前与产科和妇科用器械科联系，以咨询您的器械的试验台试验。

## 8.	临床前毒理学

关于卫生棉条和卫生巾，我们建议您根据FDA指南《国际标准ISO-10993的使用》、《医疗器械生物学评价》第1部分：评估与测试（网址为http://www.fda.gov/cdrh/g951.html ）进行生物相容性测试（适用于与皮肤/粘膜表面基础的重复使用器械-30天或以上）。我们建议您选择与您的器械的接触时间和水平相应的生物相容性测试。如果在类型和使用者接触时间相同的参照器械中使用了相同的材料，则您可以在您的提交文件中确定参照器械，从而代替生物相容性测试。

## 9.	临床前微生物学

关于卫生棉条材料，我们建议您证明最终完成的卫生棉条：

•	不会促进金黄色酿脓葡萄球菌的增长；

•	不会促进中毒性休克毒素 -1的生成（TSST-1）；

•	改变正常阴道菌群的生长。

尚无测试卫生棉条内的金黄色酿脓葡萄球菌的参考方法或公认标准。我们在附录B-参考2-7和9中提供了一些方法。我们建议您说明测试条件，包括细胞培养基和金黄色葡萄球菌株，以及使用的其他微生物和参考的方法论。

在卫生巾使用中无需考虑TSS。

## 10.	临床研究

根据该法案的最少工作量规定，除非因特定理由需要获得临床信息以支持实质等同性决定，FDA将使用设计良好的试验台试验和/或动物试验，而不是新器械的临床研究。尽管通常不需要对大部分的月经卫生棉条和卫生巾进行临床研究，对于下列类型的月经卫生棉条（包括充填器，如果有）或卫生巾，FDA建议您收集相关临床数据：

•	其设计和材料配方与合法销售的同类型器械使用的设计和/或材料配方不同；

•	使用新技术，即技术与合法销售的同类型器械使用的技术不同；

•	其适用症与合法销售的同类型器械长的使用适用症不同。

如果拟定的替代方案具有充分的科学原理依据，FDA通常会考虑使用替代方案替代临床试验。如您有任何疑问，可以产科和妇科用器械科联系。

如果必须进行临床研究，我们建议在该研究中评估：

•	刺激性；

•	过敏；

•	对阴道微生物群落的影响；

•	擦伤；

•	溃疡；

•	撕裂伤；

•	剩余纤维残留。

关于涉及“超大”吸收量卫生棉条（即通过Syngyna测试确定为15-18克，如21 CFR 801.430中的定义所示）的任何临床研究，除了上文所述的信息之外，我们建议您提供关于纤维体内脱落的临床信息。如果您已经在其他国家开始销售您的“超大”吸收量卫生棉条，我们建议您提供与您的“超大”吸收量卫生棉条使用相关的已发布文献，特别是与卫生棉条和TSS相关的文献。

如果在您的临床研究中需要对受试者进行阴道镜检查，以评估与卫生棉条使用相关的阴道黏膜完整性、红肿、和刺激性或剩余纤维残留，我们建议您在月经前后进行这些检查。我们还建议应该有专业医疗护理人员进行这些检查。关于进行阴道镜检查的指南，详见《阴道产品评估用阴道镜检查的标准化手册》（2000年更新）。

FDA认为本指南文件涉及的器械为非重大风险（NSR）器械。因此，这些器械的研究可遵守21 CFR 812.2(b)中的简略要求。除了第21 CFR 812.2(b)节规定的要求之外，此类试验的申办方必须遵守关于机构审查委员会（21 CFR第56部分）和知情同意（21CFR第50部分）的相关条例。

正如21 CFR 812.2(b)所述，除非对申办方另有通知，我们考虑NSR器械的研究已经获得研究器械豁免（IDEs）申请的批准。然而，您可以选择提交一份“预提交IDE”，以帮助确定可妨碍510（k）批准的不足。尽管您不打算向FDA提交一份IDE，您也可以提交一份“预提交IDE”。在这种情况写，该“预提交IDE”应该说明您的研究设计、临床方案和统计计划，以方便在您开始研究之前，产科和妇科用器械科对这些因素进行评论。

在FDA确定该器械的实质等同性后，可豁免根据510（k）中的审核适用症进行的临床研究，包括根据质量体系条例进行的临床设计验证研究的研究器械豁免（IDE）要求。然而，应根据21 CFR 56和21 CFR 50的规定进行此类研究。

## 11.	标签

应该在上市前通知中详细说明标签部分，以满足21 CFR 807.87(e)的要求。下列建议可以协助准备符合21 CFR第801部分的要求的标签。

#### A.	卫生棉条和卫生巾

月经卫生棉条和卫生巾的使用说明应该确保使用者熟悉该器械的功能，并了解如何安全有效得使用该器械，而且，应该在使用说明中提供产品及所含材料的说明。

#### B.	仅适用于卫生棉条

除了21 CFR 801.430(d)和21 CFR 801.430(e)中规定的标签信息，月经卫生棉条的使用说明中还应该包括下列各项的信息：

•	卫生棉条尺寸和吸收量的选择；

•	卫生棉条内置入物；

•	如何使用卫生棉条，以及使用时间；

•	卫生棉的条拔除与处置；

为避免出现TSS风险，我们建议您提供如下说明：

•	限制每个卫生棉条的使用时间不得超过8小时；

•	不建议“整晚”使用卫生棉条。

在过去20年间，与卫生棉条相关的TSS病例的报告比率明显下降（参考8）。我们认为告知性卫生棉条标签，以及FDA和卫生棉条制造商的教育工作在减少该比率方面发挥了关键作用。因此，FDA建议在指定卫生棉条标签时仍应保持谨慎。

关于香型或芳香-除臭型卫生棉条，我们还建议您添加关于过敏反应和刺激性的警告语句，例如：

如果在使用卫生棉条期间出现过敏反应或刺激性反应，你应该停止使用本产品并及时就医。

## 附录A. 合法销售卫生棉条的修改

如果对您的合法销售器械进行了改变或修改，且对其安全性或有效性造成重大影响，您应该提交一份新的510（k）。21 CFR 807.81(a)(3)。通常，FDA认为下文所列的修改会对卫生棉条的安全性和有效性造成重大影响：

•	不同的使用适应症；

•	新的器械材料或添加剂；

•	导致设计与合法销售设计不同的修改；

•	为实现15-18可吸收量（如Syngyna测试所示）而对合法销售卫生棉条进行的修改。

FDA认为下文所列的修改通常不会对安全性和有效性造成影响：

•	改变吸收性材料在卫生棉条填絮中的比率。例如，从50/50棉花与人造纤维改变到80%的棉花和20%的人造纤维。

•	提高制造商合法销售设计中的吸收量，不包括“超大吸收量”（15-18克），符合21 CFR 801.430(e)(1)中规定的吸收量。

如果此类修改不会影响预期用途，或改变器械的基本科学技术，但根据21 CFR 807.81(a)(3)的规定需要提交一份新的510（k），FDA建议您提交一份特殊510（k）。

我们建议您在关于改变或修改的510（k）中说明该变更及其影响，并提供支持信息（例如，风险分析、性能特性、或临床前或临床信息），以证明该修改不会对安全性或有效性造成不利影响。如需关于合法销售器械修改的其他指南，请参考“决定何时提交一份关于现有器械修改的510（k）”，可在以下网址查看该文件： http://www.fda.gov/cdrh/ode/510kmod.html。

## 附录B. 参考文献

1.	Manual for the Standardization of Colposcopy for the Evaluation of Vaginal Products, Update 2000, WHO.

2.	Schlivert PM, Blomster DA. Production of staphylococcal pyrogenic exotoxin type C: influence of physical and chemical factors. J Infect Dis 1983; 147:236-42.

3.	Kass EH, Schlivert PM, Parsonnet J, Mills JT. Effect of magnesium on production of toxic-shock-syndrome toxin-1: a collaborative study. J Infect Dis 1988;158:44-51.

4.	Melish ME, Murata S, Fukunga C, Frogner K, McKissick C. Vaginal tampon model for toxic shock syndrome. Rev Infect Dis 1989;11 Suppl 1:S238-46; discussion S246-7.

5.	Schlivert PM. Composition of cotton and cotton/rayon tampon for effect on production of toxic shock syndrome toxin. J Infect Dis 1995;172:112-4.

6.	Parsonnet J, Modern PA, Giacobbe KD. Effect of tampon composition on production of toxic shock syndrome toxin-1 by Staphylococcus aureus in vitro. J Infect Dis 1996; 173:98-103.

7.	Lee Wong AC and Downs SA. Investigation by improved syringe method of effects of tampon on production of toxic shock syndrome toxin-1 by Staphylococcus aureus. J. Cln. Microb. 1989; 2482-87.

8.	Hajjeh RA, Reingold A, Weil A, Shutt K, Schuchat A,and Perkins BA. Toxic shock syndrome in the United States: Surveillance update. Emerging Infectious Diseases 1999; 5: 807-810.

9.	Flood J.A., Tripp T.J., Davis C.C., Hill D.R., Schlievert P.M. A toroid model for in vitro investigations of toxic shock syndrome toxin-1 production. Journal of Microbiological Methods 2004, 5: Issue 2; 283-288.

http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html

建议的格式参考http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html

如果FDA根据验收标准做出实质等同性决定，应在将主体器械引入州际贸易之前，对主体器械进行测试，证明符合这些验收标准。如果完成的器械不满足验收标准，因此与批准的510（k）中说明的器械不同，FDA建议提交者使用用于评估合法销售器械修改的标准（21 CFR 807.81(a)(3)），以确定成品器械的销售是否需要获得新的510（k）的许可。

详见《公认标准合规声明的必要元素》（所有上市前通知【510（k）】提交文件的筛查表），网址为http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html.

21 CFR 884.5425中对不是内置卫生巾或可重复使用卫生巾，且使用具有既定安全性能的材料制成的香型或芳香-除臭型卫生巾进行了分类，确定的产品代码为NRC。在21 CFR 884.5435中对不是内置卫生巾或可重复使用卫生巾，且使用具有既定安全性能的材料制成的无香型卫生巾进行了分类，确定的产品代码为HHD。

尽管通常会引用主文件来支持上市前批准申请（PAMs），也可以引用该文件支持510（k）。如需器械主文件的更多信息，参考21 CFR 814.3（d）和器械建议（网址为http://www.fda.gov/cdrh/dsma/pmaman/appdxc.html#P7_2）。

我们认为在对这些分类进行修改时出现了印刷错误（“intralabial”和“【intralabial】”）（65 FR 2296、2320和66 FR 38786,38809）。这两种分类应该指的是未修改分类中的内置卫生巾（61 FR 67713、67714）。 我们计划尽快在《联邦公报》上公布更正。

FDA认为如果某种材料在类似预期用中可安全使用，且具有良好的物理和化学特征，则该材料具有既定安全性。

FDA建议，作为您的设计验证的一部分，您应该指定有效的测试计划，以监测卫生棉条材料中棉花，以及成品卫生棉条内的二恶英和杀虫剂残留物。我们建议您按照您的测试方案对您的器械进行评估，并在您的设计历史文件中说明测试方法和测试实验室的名称与地址。您还应该在您的设计历史文件中解释是否是按照固定或“按需要”的顺序，使用原品、选择的或所有批次进行的测试。如需关于设计验证和设计历史文件的更多信息，请参考21 CFR 820部分-质量体系。

如果您的器械包含药物或生物制品，则您的器械属于复合产品。如需更多信息，详见http://www.fda.gov/oc/combination/。

参考WHO/RHR/00.11 - CONRAD/2000.1，http://www.who.int/reproductive health/publications/Abstracts/colposcopy_evaluation.html

另请参阅《预提交IDE程序：问题与解答》，1999年3月25日（D99-1），网址为：http://www.fda.gov/cdrh/ode/d99-1.html.

尽管510（k）许可不要求提供最终标签，但必须确保在将医疗器械引入州际贸易之前，最终标签符合21 CFR 801的要求。关于卫生棉条，标签还应符合21 CFR 801.430，“月经卫生棉条的使用者标签”中的规定。本指南中的标签建议与第801部分的要求一致。

我们建议您准备相关标签，帮助确保消费者（成年人和青少年）了解卫生棉条和TSS的安全信息，并帮助避免对消费者的行为产生非期望效应，造成TSS风险增加。我们建议您在您的设计历史文件中记录任何评估的结果，例如焦点测试。

如果吸收量由此发生变化，我们建议您在设计历史文件中记录这些变化。

详见“新510（k）范式-在上市前通知中证明实质等同性的替代方法；最终版本”，http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html。