行业指南

发射型计算机断层成像装置及配件（SPECT 和PET）和核断层成像系统

上市前通知提交材料指南

文件发布日期：1998年12月3日

|  | 美国卫生及公共服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 放射设备科 生殖、腹腔、耳鼻喉和放射设备部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

如有意见和建议，可于任何时间提交至常规和治疗性放射设备科负责人Robert Phillips博士：美国马里兰州罗克维尔市企业大道9200号HFZ-470，邮编20850。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。如对本指南的使用或解释有任何问题，请联系Andrew Kang（MD）：电话：（301）594-5072，分机号：148，电子邮件：sak@cdrh.fda.gov。

额外副本

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh/ode/2240.pdf，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号2240。

目录

页码

一、目的	5

二、范围	5

三、背景	5

四、监管要求	5

五、新 510（k）范例	6

A.	特殊 510（k）	6

B.	简易510（k）	6

六、发射型计算机断层成像（ECT）装置的标准	7

A.	NEMA 性能标准	7

B.	其他标准	7

七、上市前通知中需要包含的基本信息	8

A.	基本信息	8

B.	行政管理信息	8

C.	器械描述	8

D.	软件	9

E.	2000年合规	9

F.	电气、机械安全	9

G.	标签	9

八、单光子发射型计算机断层成像（SPECT）装置	11

A.	定义	11

B.	器械描述	11

C.	新器械与参照器械的对比	12

D.	性能	12

E.	风险分析	12

F.	临床影像	13

VIII-1    SPECT 的511 keV 超高能准直仪（UHEC）	13

A.	定义	13

B	背景	13

C.	器械描述	13

D.	系统性能	13

E.	与参照装置进行对比	13

F.	机械安全数据	14

G.	临床影像	14

H.	标签	14

VIII-2  SPECT的衰减校正装置（ACD）	15

A.	定义	15

B.	设备描述	15

C.	与参照装置进行对比	15

D.	台架测试	16

E.	风险分析	16

G.	临床影像	16

H.	额外标签	16

九、正电子发射断层成像（PET）系统	17

A	定义	17

B.	器械描述	17

C.	台架测试	18

D.	新器械与参照器械的对比	19

E.	风险分析	19

F.	临床影像	19

十、 符合成像装置 （CID）	20

A.	定义	20

B.	器械描述	20

C.	其他信息	20

十一、核断层成像系统	21

A.	定义	21

B.	器械审核过程	21

附录

1	符合标准声明	22

2	510（k）摘要/声明认证	23

3	适应症表	24

4	上市前通知的真实及准确性声明	25

一、目的

本指南旨在提供关于提交至医疗器械和辐射健康中心（CDRH）的发射型计算机断层成像装置或核断层成像系统上市前通知中应包含信息的详细说明。本指南中的信息为21 CFR 807.87中所含一般要求的详细解释说明。

# 二、范围

本指南的适用范围涵盖21 CFR 892.1200所规定的发射型计算机断层成像系统和21 CFR 892.1310所规定的核断层成像系统。

“发射型计算机断层成像系统是一种用于检测体内伽马射线和正电子发射放射性核素并通过计算机数据重建生成横断层面影像的装置。”

“核断层成像系统是一种用于检测体内核放射并通过模糊或消除其他剖面细节而生成一种特定剖面横截面影像的装置。”

上述系统包括单光子发射断层成像（SPECT）系统以及它们的辅助装置、511 keV超高能准直仪（UHEC）、衰减校正装置（ACD）、正电子发射断层成像（PET）系统及它们的配件、符合成像装置（CID）和核断层成像系统（NTS）及其配件。

# 三、背景

截至目前，许多机构授权相关的立法都发生了变更。这些变更已经使得CDRH采用了新的法规和行政程序，因而也对510（k）程序产生了一定的影响。而且，在1990年《安全医疗器械法》（SMDA）的要求下，行业已经引入了多项新法规，比如要求在生产前进行设计控制的药品生产质量管理规范（GMP），以及一些行政要求（真实及准确性声明、安全性和有效性总结，以及适应症说明）。在1997年的《美国食品药品管理局现代化法案》（FDAMA）的以及重新规划的工程计划的影响下，新的510（k）范例在上市前通知中并入了证明实质等同性的替代方法，这些方法均旨在帮助已满足认可标准要求的器械或之前已获得同意产品的改造器械获得上市同意。

# 四、监管要求

根据1976年《联邦食品、药品和化妆品法案》的《医疗器械修正案》的规定，当新器械被证明与合法上市的参照器械具备实质等同性时，所有的发射型计算机断层成像（ECT）装置及它们的辅助装置需通过510（k）程序获得批准。

目前，所有的发射型计算机断层成像装置及其配件均归属于二类器械，此类器械的产品代码为90-KPS。核断层成像系统装置为二类器械，产品代码为JWM。

# 五、新 510（k）范例

1998年3月20日，CDRH发布了一则新指南，“新510（k）范例——在上市前通知中证明实质等同性的替代方法”，该指南可见于CDRH的网页（http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html）。除传统的510（k）以外，该指南还介绍了两种替代方法，“特殊510（k）：器械变更”和“简易510（k）”。

- A.	特殊 510（k）

特殊510（k）以制造商根据SMDA及21 CFR 820.30建立的设计管理规定的要求为基础。制造商可以使用FDA发布的指南——“决定何时提交现有器械变更的510（k）”的指导性文件决定是否可以在不提交新510（k）的情况下对器械实施变更。如果需要提交新的510（k），而且如果器械的变更不会影响其预期用途或其科学技术基础，申请获得批准的基础就是要遵守设计管理规定。在这一选项下，计划变更已合法上市的二类器械的制造商可以进行必要的检验与确认活动，以证明变更器械的设计输出满足设计要求。一旦公司通过设计审查确保这一过程可圆满完成之后就可以提交特殊510（k）了。尽管提交材料的基本内容要求是相同的，但是提交材料的类型也应该参考已获得同意的510（k）而且应包含一份“符合标准声明”以及设计控制要求。在特殊510（k）中，制造商可以选择通过第三方来评估设计控制（具体内容参考范例文件）的合规性。在文件邮件中心收到特殊510（k）后的30天内，器械评价办公室会对其进行处理。

- B.	简易510（k）

简略 510（k）以使用符合自愿性标准替代审核数据基础并以此作为评估二类器械安全性和有效性的方法为基础。当FDA认定单独或几项自愿性标准涵盖新器械的各个方面时，制造商就可以提交简易510（k）。除了21 CFR 808.87中所述的510（k）中的所需的要素以外，简易510（k）提交材料中还应包含关于经CDRH认可的符合一项或多项自愿性要求的信息、已用于解决器械相关风险的信息，以及这些标准的“符合标准说明”。“符合标准说明”中应提供范例中所列出的信息。此外，还可以通过第三方评估这些标准的合规性（具体内容参考范例）。简易510（k）的审核旨在提高工作效率，因为这些材料中不要求包含确定合规性的试验数据。

# 六、发射型计算机断层成像（ECT）装置的标准

1997年《美国食品药品管理局现代化法案》授权CDRH可认可国家或国际标准发展组织所制定的共识标准，这些共识标准可用于满足器械审核要求中经识别部分的要求。1998年2月19日，CDRH发布了“共识标准的认可与使用指南”，旨在提供与国家及国际共识标准的认可与使用相关的信息。如有需要，可访问CDRH网站查阅该指南（hhtp://www.fda.gov/cdrh/modact/k982.html）。同时，该指南中还介绍了FDA将如何使用与满足上市前审核要求的认可标准的合规性相关的信息。此外，其中还说明了符合标准声明的内容。在提交510（k）的情况下，与符合认可标准要求相关的信息可以帮助证明新器械在标准所涵盖领域与合法上市的参照器械之间存在实质等同性关系。如果上市前通知中包含符合标准声明，在大多数情况下，审核人员便不必再审核这些标准所涵盖的器械方面的实际测试数据。然而，当标准规定了一种测试方法但却没有规定相关的性能限制时，提交人是需要提交测试数据的，如下述美国电气制造商协会（NEMA）标准所示。

- A.	NEMA 性能标准

NEMA的NU 1和NU 2标准均已获得CDRH的认可，因此可用于发射型计算机断层成像装置的简易510（k）之中。这两种标准提供了测量伽马描绘器射线照相机（SPECT）和正电子照相机（PET）性能参数的标准方法。在可能的情况下，传统以及简易510（k）都应该使用这些方法。NEMA标准如下：

NU 1 ----闪烁照相机的性能测量（1994年）

NU 2 ----正电子发射断层成像装置的性能测量（1994年）

但是，我们要承认，NEMA标准仅规定了标准测量方法，这一点是非常重要的，因为NEMA标准并未详细说明器械的可接受性能或安全水平。器械的可接受性能水平是通过与之前获得批准的器械对比的方式根据具体情况进行评估的，而评估结果则取决于器械的预期用途以及实质等同性标准。

- B.	其他标准

电力和机械安全参数水平是通过如下所示的其他标准进行评估的。这些标准也已获得CDRH的认可。

IEC 60601-1，国际电工技术委员会，医疗电气设备，第1部分：安全性的一般要求

IEC 60601-1-2，安全性标准；电磁适应性——要求与测试

EN 1441 （1997年），医疗器械——风险分析

UL 544，医疗牙科设备标准，第三版

UL 2601-1，医疗电气设备，第1部分：安全性的一般要求（此为IEC 60601-1的UL版本）

NEMA PS3，DICOM（医学数字影像与通讯）（其中包括PS3-1至PS3-13）——该标准详细说明了放射学影像和其他医学图像的交换格式。

# 七、上市前通知中需要包含的基本信息

满足21 CFR 807.87要求的上市前通知提交材料中应包含的基本信息已列出如下，并且已提供了详细论述。这些基本信息适用于本指南中所包含的所有器械以及特殊器械部分中所列出的特殊要求。

- A.	基本信息

制造商的名称和地址

企业注册号（如果没有可用的注册号，请提交注册申请）

联系人的姓名、职位、电话号码、传真号码和电子邮件

器械的商品名、型号编号以及常用名

提交材料的类型（特殊、简略或者传统型）

器械的分类和等级（21 CFR 892.1200，二类），以及产品代号（90-KPS）、预期用途（21 CFR 892.1200所规定的器械的一般用途）。

适用标准（例如NEMA、IEC或其他标准）

- B.	行政管理信息

510（k）的安全性及有效性总结或声明（参见21 CFR 807.92和807.93）

FDA的适应症表格（器械的特异性诊断用途，即解剖区域和/或计划使用器械诊断的疾病/病情）

真实及准确性声明（参见21 CFR 807.87（j））

公示标准的符合标准声明（仅用于简略 510（k））

设计控制的符合标准声明（仅用于特殊510（k））

- C.	器械描述

参考每个特殊器械部分。

- D.	软件

ECT 装置在影像采集、处理、患者数据生成或影像传输中所用的软件均为中等重要程度，这些软件描述可见于“医疗器械中所含软件上市前提交材料内容的指南（CDRH，1998年）”。

下文所列为提交材料中通常应包含的软件信息：

重要程度

软件说明，包括版本号

器械危害分析

软件需求说明书

结构设计图

设计规范

可追踪性分析

软件生命周期发展规划概要，包括配置管理和维护活动）

单元、集成和系统级别的确认、验证和测试活动说明。系统级别的测试方案，包括通过/失败标准和测试结果、版本历史记录。

列出器械中存在的错误及漏洞，解释如何确定这些错误和漏洞不会对其安全性和有效性造成影响，包括操作员使用及人为因素。

- E.	2000年合规

日期截至2000年1月1日，详细说明器械是否符合2000年的合规性要求，并且说明做出合规性决定的方法。

- F.	电气、机械安全

提供可确定您器械安全性（电气、机械、热力等）的信息。这些信息可以FDA认可标准的符合标准声明的形式呈现，其中符合未经认可标准要求的数据信息应其用于的合理解释，或者也可以提供完整数据以及一份关于测试方法的说明。

- G.	标签

除特殊器械部分中所述的特殊标签建议外，下列标签建议适用于所有发射型计算机断层成像（ECT）装置。ETC装置的标签应包含基本规定信息（参见“医疗器械标签——建议格式及内容”，http://www.fda.gov/cdrh/ode/labeling.html#epi）、规范（即产品数据表）、宣传材料和使用说明（操作员手册）。

1.	基本规定信息（EPI）包括：

a.	简要的设备说明；

b.	预期用途 / 适应症；

c.	禁忌、警告、注意事项；

d.	不良反应；

e.	标准合规性；

f.	操作员手册——简要描述

i.	位置器械的有效性

ii.	完整的器械描述

iii.	使用说明

g.	建议的质量控制方法概要；质量控制以每日、每周或每季度为基础；

h.	设备建议维护计划概要，包括注明维修需由使用者还是公司服务人员完成；

i.	NRC放射性同位素处理要求概要或参考（当为达成永久或临时成像目的而在器械中性置入放射性同位素时）；

j.	参考

2.	规格单概要

提供一份器械规格单。

3.	宣传材料（产品数据表）

宣传材料中的要求声明中应与FDA的“适应症”表格声明一致。

4.	用户手册

器械的完整使用说明。

# 八、单光子发射型计算机断层成像（SPECT）装置

- A.	定义

单光子发射型计算机断层成像（SPECT）装置旨在检测伽马辐射事件并生成断层影像，以反映出放射性药物在体内或单个器官中的分布规律。

[本节不包括能够检测511 keV光子符合事件的器械；参考C节，符合成像装置（CID）]。

- B.	器械描述

器械描述应包含下列信息。

1.	系统主要组成部分及其用途清单，包括探测头、吊架、扫描床的数量和采集及处理工作台，以及相关的界面软件。

2.	所用伽马检测与成像方法的基本设计原则、系统特色以及与参照器械之间关于能量来源，性能特性，以及患者安全的相似性与差异性的说明（例如，描述所用晶体的类型、传统碘化钠晶体vs. 固态半导体（CdTe）装置（或其他类型的晶体））；光电倍增管（PMT）、影像采集模式、影像处理方法和算法、界面软件、光子探测的能量范围、影像存储与检索、吊架设计、准直仪、扫描床和内置的放射性扫描源外壳，如果有）。

3.	关于下列信息的描述与说明：

a.	探测器——探测器的物理特性，包括探测头的形状和大小、FOV、晶体数量或其他伽马检测装置，以及晶体的厚度、PMT的形状和数量。

b.	系统吊架——物理尺寸、部分或整体重量、功能设计、稳定性、移动性、安全特性。

c.	扫描床——整体尺寸、设计特性、材料、重要限制、安全特性。

d.	准直仪——所包含准直仪的数量、型号、每一个准直仪的重量、准直仪的安装附件和安全特性。

e.	准直仪的存储和交换车——准直仪的存储装置和准直仪的交换方法（手动、电动等）。

f.	影像采集和处理工作台——工作站，例如：仅用于图像集成、采集或处理的工作站，通用的或分领域的。

g.	软件；采集、处理和联网——采集软件、重建法；FBJ（筛选反向投影法）或迭代、处理软件、第三方软件、网络接口方法

h.	其他辅助装置——监视显示器、手持式或无线电遥控装置、激光定位装置、影像存储和其他硬件和软件。

i.	功能特征，例如：同步的、双核素、三道窗影像、整体能力、模拟，或者ADC（模拟到数字转换器）数字信号处理、腹壁重塑等。

4.	表明器械前试图、侧视图和俯视图的照片，概述表明主要零部件尺寸的图表或图纸，以及说明不同部件之间的连接部分。

- C.	新器械与参照器械的对比

510（k）提交材料中应包含新器械与参照器械的对比，以表明两种器械的实质等同性。因此，申办方必须至少确定一种其宣称与其器械具备实质等同性的合法上市的二类器械，并且应将其器械与参照器械在设计、性能和功能及物理规格方面进行对比。如实质等同性方面存在任何重大差异，申办方应对此解释说明并给出合理原因。

- D.	性能

提交材料中应提供系统的性能特性的相关信息。其中应包括：

FWHM在表面和10 cm位置处的固有空间分辨率；

空间能量分辨率；

空间线性度；

泛源照射野均匀性；

计数率敏感性；以及

探测器与背景的隔离。

应按照NEMA或等效性能标准的测试程序的要求，使用NEMA NU1模型或等效方式提供性能测试数据。此外，应详细描述替代方法和型号并提供这些替代方法可接受的合理原因。

- E.	风险分析

以表格形式概述与器械相关的潜在风险（电气、机械、辐射、软件等）并描述缓解这些风险的方法（如果软件一节中有相关内容，此处便无需提供）。

- F.	临床影像

提供使用主要SPECT装置的三种临床案例的范例影像（可以来自于三种不同的手术）。

# VIII-1  SPECT 的511 keV 超高能准直仪（UHEC）

- A.	定义

511 keV UHEC是SPECT系统中必不可少的一种辅助装置，可用于高效地检测并形成511 keV光子的影像。

- B	背景

1997年1月，CDRH宣布FDA已通过510（k）程序决定批准511 keV准直仪的上市申请。

- C.	器械描述

提供准直仪的说明，包括孔直径、间隔厚度、孔长度、孔数量、尺寸、探测器屏蔽套、准直仪重量、系统中所有准直仪的总重量（即，三重探测器装置通常使用三种准直仪）、准直仪支撑机制、机械保障措施、准直仪储存装置和准直仪更换程序。

- D.	系统性能

应提供配备有准直仪系统的性能特性说明，其中包括：

FWHM在表面即10 cm处的固有空间分辨率；

空间能量分辨率；

空间线性度；

泛源照射野均匀性；

系统敏感性；以及

探测器与背景的隔离

应按照NEMA或等效性能标准的测试程序的要求，使用NEMA NU1模型或等效方式提供性能测试数据。此外，应详细描述替代方法和型号并提供这些替代方法可接受的合理原因。

- E.	与参照装置进行对比

510（k）提交材料中应包含新器械与参照器械的对比，以表明两种器械的实质等同性。因此，申办方必须至少确定一种其宣称与其器械具备实质等同性的合法上市的二类器械，并且应将其器械与参照器械在设计、性能和功能及物理规格方面进行对比。如实质等同性方面存在任何重大差异，申办方应对此解释说明并给出合理原因。

- F.	机械安全数据

1.	提供关于将准直仪装配到计划适配的每一种型号的照相机系统探测头上的详细说明图纸。提供为准直仪提供重量支撑的装配过程的设计安全因素。

2.	提供表明系统可安全支持准直仪重量的数据。描述用于做决定的测试程序。

3.	如果要升级现有系统以使其适用于511 keV准直仪，应提供用于确保原系统与新安装的准直仪安全的测试结果并描述测试程序。

- G.	临床影像

提交通过配备准直仪的每个系统所获取的三种器官的示例影像，比如脑部、肺部和心脏。

- H.	标签

1.	对于每一个计划使用准直仪系统中的附加准直仪，应提供系统名称、型号并列出511-keV准直仪的性能规格（参见本节D部分）。

2.	 随附关于511 keV准直仪有限的空间分辨率的简要注意事项说明，如下所示。

“注意：本系统中所用511-keV准直仪的最低空间分辨率为___mm（在空白处填写所测得的器械分辨率）。511 keV准直仪的空间分辨率通常不如典型的PET成像系统高。”

3.	随附一则警告，表明系统仅可与FDA批准的放射性药物一起使用。

# VIII-2  SPECT的衰减校正装置（ACD）

- A.	定义

SPECT的衰减校正装置是不可或缺的，因为如果外层组织或多余的散射光子导致发射型计算机断层影像中出现错误信息，从而导致影像失真，因此可以使用衰减校正装置对影像进行校正或将失真程度降至最低。

衰减校正装置的指示说明中应包含ACD的特殊商品名，以及ACD计划配合使用的照相机系统的名称和型号。此外，该说明中还应详细说明其中是否包含散射校正能力。

- B.	设备描述

1.	提供关于ACD的详细说明，包括衰减校正的方法（扇形光束、平行光束或多行阵列、固定或扫描光束）、散射校正的方法（分裂能量窗（或三重能量窗，TEW）或逐像素校正）。而且，其中还应说明系统中ACD装置的数量，并提供关于组件、采集方法（发射和透射影像的顺序采集或同时采集），以及影像重建算法（比如：MLEM或OSEM、FBP或迭代）的描述。另外，还应提供关于器械的传输源、源外壳、辐射及其他安全特性以及其他物理、功能规格的说明。其中，传输源说明中应包括源类型（同位素）、放射量和源外壳描述，以及外壳、遮板和屏蔽套的安全特性。

2.	提交ACD照片、图纸或图表，说明其尺寸、源外壳、探测头和与ACD组件的连接。描述所用的材料、外壳的设计和连接以及与安全问题相关的意见。

- C.	与参照装置进行对比

510（k）提交材料中应包含新器械与参照器械的对比，以表明两种器械的实质等同性。因此，申办方必须至少确定一种其宣称与其器械具备实质等同性的合法上市的二类器械，并且应将其器械与参照器械在设计、性能和功能及物理规格方面进行对比。如实质等同性方面存在任何重大差异，申办方应对此解释说明并给出合理原因。

- D.	台架测试

1.	辐射测量

a.	提供关于在“OFF”位置通过源外壳测得的泄漏辐射率。描述测量方法和所用的设备，或者提供一份热认可方法的标准的符合标准声明（例如，NRC关于测量放射性封闭源泄漏率的指南，或NCRP报告102）。在距源外壳表面5 cm位置处的泄露率小于2 mGy/h （200 mrad/h），以及在距外壳表面1 m位置处的泄露率小于20 Gy/h （2 mrad/h）是可以接受的。

b.	提供关于典型的临床手术传输源患者射线照射剂量的的预测信息。

3.	使用NEMA的NU 1标准、SPECT模型或等效模型，以及使用ACD及未使用ACD情况下的对比数据和影像。另外还要提供关于均匀性、衰减图生成和空间分布律的对比数据。

- E.	风险分析

以表格形式概述与器械相关的潜在风险（电气、机械、辐射、软件等）并描述缓解这些风险的方法（如果软件一节中有相关内容，此处便无需提供）。

- G.	临床影像

提交在使用ACD及未使用ACD情况下获得的三种临床研究影像。

- H.	额外标签

用户手册中应详尽说明源更换程序，包括根据NRC指南或等效指导规范实施擦拭测试程序。

# 九、正电子发射断层成像（PET）系统

- A	定义

正电子发射断层成像（PET）装置旨在使用符合检测电路检测511 keV伽马辐射事件并生成断层影像，以反映出正电子发射放射性药物在体内或单个器官内的分布规律。

- B.	器械描述

器械描述中应包含系统的一般设计及功能特性说明。其中应包括器械的商品名、型号、组件清单、每一个部件的物理性、功能性描述和性能特性、患者和用户安全特性描述，以及与参照器械之间的相似性和差异性。

1.	下列事项应详细说明：

a.	探测器——描述中应包括闪烁体的类型（NaI、BGO、CsF、LSO等）；闪烁体和PMT的数量、大小、厚度；以及冷却系统。另外，应提供一般或测得的性能特性。

b.	吊架系统——描述吊架的物理和功能特性；例如，尺寸、设计原理、是旋转环吊架还是多探测器吊架系统，以及患者安全特性。

c.	扫描床——提供物理尺寸、功能特性、患者重量限制和安全特性。

d.	传输源——提供放射同位素和放射量信息。通过源外壳的物理描述并说明其安全特性。

e.	计算机工作站和软件——描述计算机工作站、采集软件、重建算法（例如，OSEM（期望值最大化）、FBJ （筛选反向投影法）、迭代重建等）、第三方软件、联网软件和接口方法。

f.	其他辅助装置——描述显示监视器、手持或无线电遥控装置、激光定位装置、影像存储和其他硬件及软件。

4.	提供表明器械前试图、侧视图和俯视图的照片，概述表明主要零部件尺寸的图表或图纸，以及说明不同部件之间的连接部分。

- C.	台架测试

1.	辐射测量

a.	提供关于在“OFF”位置通过源外壳测得的泄漏辐射率。描述测量方法和所用的设备，或者提供一份热认可方法的标准的符合标准声明（例如，NRC关于测量放射性封闭源泄漏率的指南，或NCRP报告102）。在距源外壳表面5 cm位置处的泄露率小于2 mGy/h （200 mrad/h），以及在距外壳表面1 m位置处的泄露率小于20 uGy/h （2 mrad/h）是可以接受的。

b.	提供关于典型的临床手术传输源患者射线照射剂量的的预测信息。

2.	系统性能

提供系统性能特性的相关信息，其中应包括：

FWHM在表面即10 cm处的固有空间分辨率；

能量分辨率；

横向及纵向分辨率；

空间线性度；

泛源照射野均匀性；

系统敏感性；

符合时窗；

符合停滞时间；

散射分数；

散射校正方法；

层面厚度；

计数率敏感性；以及

探测器与背景的隔离

应按照NEMA或等效性能标准的测试程序的要求，使用NEMA NU1模型或等效方式提供性能测试数据。此外，应详细描述替代方法和型号并提供这些替代方法可接受的合理原因。而且，应按照NEMA标准的规定向同一单位上报结果。

- D.	新器械与参照器械的对比

510（k）提交材料中应包含新器械与参照器械的对比，以表明两种器械的实质等同性。因此，申办方必须至少确定一种其宣称与其器械具备实质等同性的合法上市的二类器械，并且应将其器械与参照器械在设计、性能和功能及物理规格方面进行对比。如实质等同性方面存在任何重大差异，申办方应对此解释说明并给出合理原因。

- E.	风险分析

以表格形式概述与器械相关的潜在风险（电气、机械、辐射、软件等）并描述缓解这些风险的方法（如果软件一节中有相关内容，此处便无需提供）。

- F.	临床影像

提供使用提交材料中所述PET装置的三种临床案例影像。

# 十、 符合成像装置 （CID）

- A.	定义

符合成像装置就是一个SPECT系统，可以配合符合电路一起检测符合511 keV光子事件。该器械可通过单光子模式或符合光子模式运行。

- B.	器械描述

1.	描述SPECT系统中不一致的部分

描述为一个传统的SPECT系统。遵守本文A节所述关于单光子发射型计算机断层成像（SPECT）指南的要求。

2.	描述SPECT系统中的符合部分

描述每一个与符合检测相关的部件。描述器械符合检测能力的设计原理并就与原始SPECT系统相比进行的所有改造，置入其系统中以提高符合影像的功能性。

a.	探测器系统——描述中应包括闪烁体的类型、大小和厚度；以及PMT的数量和大小；恒定分数鉴别器（CFD）、散射屏蔽、轴向过滤器、符合检测电路和计时装置。

b.	符合装置的性能规格——提供常见的性能规格信息，包括空间分辨率（FWHM）、系统敏感性、能量分辨率、计数率性能、符合窗、散射分率（%）、计数效率、符合停滞时间。

c.	所用的符合加强方法——描述用于提高符合影像的方法，比如脉冲缩短（脉冲熄）、多重触发通道、双能量窗、缩短停滞时间等。

- C.	其他信息

所提交的其他信息——器械照片、图表和图纸、台架测试、安全评估、风险分析、软件以及临床影像——分别与SPECT和PET成像系统相同。请遵守本指南第八节单光子发射型计算机断层成像（SPECT）和第九节正电子发射断层成像（PET）的指导要求。

# 十一、核断层成像系统

- A.	定义

核断层成像系统（NTS）是一种旨在使用闪烁（伽马）照相机检测体内的核放射，并借助照相机准直仪和患者支持组件的同步运动，通过模糊或消除其他剖面中的详细信息而生成身体剖面特定横截面影像的装置。

- B.	器械审核过程

本节所涵盖的装置利用了照相机准直仪和扫描床之间的同步机械运动，以创造一种平行于扫描床的影像平面的断层效应。发射型计算机断层成像替代了NTS，作为实施核医疗断层成像的方法。NTS器械上市批准的最新资料是于1991年提交的。因此，CDRH认为NTS需要废弃。就此类器械而言，现无可用的提交材料指南。

# 附录 1

- 符合标准声明

510 k中的自愿性标准

如果提交人的声明中含有下列信息，审核人员应依赖符合获得认可的共识标准的符合标准声明做出判断：

- 确定了适用且获得认可的共识标准，并且详细说明了符合要求的标准；

- 详细说明了每一种共识标准所有符合要求的部分，其中不适用的要求或下文所注的偏差标准除外；

- 确定了每一种共识标准为适用于正在审核中的器械而可能进行调整或修改的所有方式，例如，确定了所实施测试的替代性系列；

- 详细说明了每一种共识标准中不适用于器械的所有要求；

- 详细说明了所应用标准与每一项使用标准之间的偏差（例如，与必须满足美国基础设施公约，比如，美国国家电气规程（ANSI/NFPA 70）的国际标准之间的偏差；

- 详细说明了测试器械和待上市器械之间存在的偏差（如果有），而且证明了测试结果在这些差异方面的应用；以及

- 如果雇用了测试实验室或认证机构，提供参与确定器械相对于适用的共识标准的合规性的每一个实验室或认证机构的名称和地址，以及这些组织所获得所有认证的参考材料。

- 附录2

- 510（k）摘要/声明认证

Re： K _________________

选择其中一项：

□	1.	510（k）摘要。已随附可在此基础上做出等效决定的安全性及有效性信息摘要。

□	2.	510（k）声明。本人保证， 作为

________________________________________________________________（公司）

的 ________ ，如果上市前通知提交材料中所描述的器械被认为具有实质等同性，本人将在任何人提出请求后的30天内授权其使用上市前通知中关于器械安全性和有效性的所有信息。本人授权使用的信息为上市前通知的提交材料（一式两份），其中包括任何不利的安全性和有效性信息，但是不包括所有患者标识符信息以及21 CFR 20.61中所规定的商业秘密和机密商业信息。

_______________________________________________________________________

[ 签名*]

_______________________________________________________________________

[打印姓名]

________________

[日期]

*	必须由按要求提交上市前通知的公司的负责人签署（例如，不可为510（k）提交人的顾问）。

- 附录3

- 适应症表

第 ________ 页，共________页

510（k）编号 （如果已知）：________________

器械名称： ________________

使用适应症：

（请不要在此线下继续书写，如有需要，请另附一页）

_______ _______ _______ _________ __________

CDRH & 器械评价办公室（ODE）

处方用______	或	无需处方可用 ________

（按照21 CFR 801.109的要求）	（可选表格 1-2-96）

- 附录4

- 上市前通知的真实及准确性声明

（按照21 CFR 807.87（j）的规定提供）

本人保证，作为____________________________ 的___________________ （公司名称），尽本人所知，我相信此上市前通知中所提交的所有数据和信息均是真实而准确的，而且其中未遗漏任何重要事实。

____________________________	______________

(签名*)	(日期)

____________________________	______________

（打印姓名）	(510(k) 编号)

*	必须由按要求提交上市前通知的公司的负责人签署（例如，不可为510（k）提交人的顾问）。