重复使用医疗器械消毒灭菌制度

目的：为了贯彻执行《医院消毒技术规范》，确保我院可重复使用医疗器械的消毒灭菌效果，防止院内感染，特制定本制度。

- 分类：

高度危险性可重复使用医疗器械：主要指直接与人体无菌组织接触的各种外科手术器械、换药碗、腹腔镜、膀胱镜、牙科器械、穿刺针、产科器械等。

中度危险性可重复使用医疗器械：主要指与人体粘膜相接触，未进入无菌组织的器械，如体温表、胃镜、肠镜、气管镜、纤支镜、呼吸机、麻醉机管道、喉镜、氧气湿化瓶等。

二、各种具有高度危险性的医疗器械在使用前必须达到灭菌方可再次使用。尽量采用高压灭菌法进行灭菌，对于不耐高温的器械如腹腔镜、牙科器械、各种穿刺针等可用2%戍二醛消毒剂浸泡4小时以上，无菌取出后用无菌水冲冼干净后才能使用。

三、各种具有中度危险性的医疗器械在使用前应进行高效消毒后方可再次使用。如胃镜、肠镜、纤支镜、喉镜等一般采用2%戍二醛浸泡30分钟以上进行消毒处理后使用，其它器械如各种管道、氧气湿化瓶、体温表等须用500—1000mg/L含氯消毒液浸泡30分钟以上.

四、用后的医疗器械须按不同器械的特性进行认真清洗后高压灭菌后备用。

五、采用高压灭菌的无菌包外应粘贴消毒效果指示胶带，包内放有消毒效果指示卡，灭菌后的无菌器械包应检查确保灭菌效果后方能使用。

六、无菌器械包和使用有效期：夏季7天、冬季节10天，超过有效期限须重新灭菌。

七、用2%戍二醛浸泡器械消毒灭菌前应检查其浓度并及时更换，确保其消毒灭菌效果。

八、使用含氯消毒液浸泡消毒过程中应每天监测有效浓度。

九、特殊感染病人用后的医疗器械应遵循先高效消毒再清洗再高压或化学消毒剂灭菌的原则进行消毒灭菌处理。

十、各种可重复使用医疗器械消毒灭菌应建立完整的记录。