本指南在美国食品药品管理局《药事指导质量管理规范》（GGP）1997年2月27日实施之前制定。其不产生或授予任何人或者关于任何人的权利，而且不会对美国食品药品管理局或公众产生约束。如果符合适用的法规、条例或两者都符合，也可以使用替代方法。本指南将会在下次修订时进行更新，以便包含GGP中的标准元素。

同样旨在预防性传播疾病的女性屏障式避孕器具的上市前测试指南

1990年4月4日

目录

前言	ii

引言	iii

I. 临床前研究	1

II. 临床研究	4

III. 良好生产规范 （GMP）	10

IV.	上市后监督	10

V.	标签	10

- 前言

在过去的几年中，美国性传播疾病（STD）（尤其是获得性免疫综合征（AIDS））的患病率不断增加并发出告警，而美国食品药品管理局（FDA）对此也一直保持着关注。除节制性欲和与未受感染的伴侣维持一夫一妻制的性关系外，大多数主治医师认为屏障式避孕可能是规避性传播疾病的唯一途径。FDA认识到开发传统定义的避孕器具并通过必要的临床研究证明其安全性和有效性是存在困难的。本文中规定的指导方针是FDA出于公众健康的考虑所进行的尝试，旨在为制造商和研究人员提供一项精简的研究和评估方法，用于重要屏障式避孕器具的上市销售。此类器具必须满足特定的设计标准，且器械的标签必须突出显示其安全性和有效性数据的局限性；但总体而言，FDA相信这一方法将能够在性传播疾病方面改善公众健康。

John C. Villforth

主任

器械与放射卫生中心

- 引言

本指南论述了同样旨在预防性传播疾病 （STD）（包括获得性免疫综合征（AIDS））传播的女性屏障式避孕器具的临床前和临床试验。本指南于1989年8月25日在妇科器械小组委员会（以下简称“小组委员会”）的一次开放性的公开会议上制定的，是美国食品药品管理局（FDA）、国家儿童健康与人类发展研究所（NICHD）、疾病控制中心（CDC）和该小组委员会多名专家共同努力的结果，还涉及与公众进行实质性的互动对话。

鉴于人类免疫缺陷病毒  （HIV）和AIDS对公众健康的严重危害及市场对于此类器械的需求，CDRH制定了本指南，目的在于加快器具的研究和评估，本指南不适用于未显示出预防性传播疾病传播潜力的屏障式避孕器具。

需要注意的是，必须通过充分的实验室研究确定该器械与细菌和病毒相关的屏障性能。为此目的而选择的测试方法应规定合适的测试条件并应足够敏感以检测所研究的STD大小的微粒。要使本指南适用，还必须证明该器械在使用过程中能够保持原位。强烈建议制造商们就TOKBK指南对其各自特定产品的适用性咨询FDA的器械评价办公室。

鉴于此类器械的预期多样性，本指南是通用的。制造商应在本指南的帮助下建立特定于其器械的研究方案。关于PMA编制的总体指导请参阅FDA的上市前审批申请 （PMA）手册（HHS第FDA 87-4214号出版物）。在PMA评审过程中，FDA将逐一对个体避孕器具的研究方案进行评估。

鉴于在临床试验中研究对性传播疾病发生率的影响是非常困难的，本指南指定妊娠作为一个替代的研究终点，用于证明该器械预防STD传播的有效性。本指南的一个关键特征是在对新器具的性能与并发控制组中某一屏障式避孕器具的性能进行比较时不再需要随机对照临床试验。这与关注使用过程中的健康风险和器具移位强化可行性研究（I期）的要求是相符的，此后会进行非随机临床试验（II期）。制造商必须将此II期研究的结果与相关历史对照结果进行比较。

总之，在开始任何临床研究之前，应对新型屏障式避孕器具的材料和设计进行充分地研究。临床研究的结果必须支持新型屏障式避孕器具的安全性和有效性，即：其风险或不良副作用及在避孕和预防STD传播方面的有效性，最终实现风险效益评估。

- I. 临床前研究

临床前研究旨在确定该器具可通过实验室研究和动物试验确定的相关化学、物理、设计和毒理学特征。应在实施临床试验的研究用器械豁免（IDE）申请中提交这一数据。测试应证明该器械在STO微生物方面的屏障性能。

A.	器械描述

申请人应提供该器械的详细图纸和说明。PMA申请人需向FDA提供原型、预生产和生产器械样品供其评估。应详细说明该器械的物理特征。应根据相关文献或基于完善的理论推理阐明器械设计的基本原理。

还应在器械标签中对器械进行充分地说明。（参考第V节——标签）

应充分说明器械的以下设计特征：

- 形状和尺寸，包括表面积；

- 突起（如有）；

- 插头设计，包括物理特征、插入程序和任何预期的困难（如适用）；（若器械无插头，则说明如何插入该器械，包括各种预期的困难）及

4.	移除程序和任何预期的困难。

B.	物理性质

应实施适当的工程试验，并考虑与该器械的机械和化学特性及其设计特征相关的结果：

- 搅拌、成型、养护的详细信息，包括所使用的材料和来源及其组成百分比；

- 已完工器械中组分的一致性及其质量控制程序；

- 器械表面的均匀性和纹理，通过表面扫描电子显微镜检查法（SEJM）或其他合适的方法确定；

4.	该器械的抗张强度、撕裂强度、弹性和其他弯曲特性度量指标及组成材料和易刺穿性；和

5.	材料标准（如适用）。

器械标签应包含物理测试的重要研究发现，例如：易撕裂或刺穿性（因指甲、插头等）、贮存条件等（参考第V节——标签）。

C.	稳定性

应对器械长期暴露于预期生物环境下的物理和化学特性进行研究。器械的物理和化学特性可能会因与润滑液的长期接触或因运输和存储的影响而发生改变。研究的设计应支持器械在存在润滑液或其他药剂（如适用）的预期生物环境中使用。测试应支持该器械所声称的贮存期。

D.	毒性

应通过合适的体内和体外毒理学研究对器械材料的生物相容性进行评价。医疗器械的三方生物相容性指南可能有助于选择合适类型的试验。

E.	屏障性能

所研究的器械必须是细菌和病毒SOD药剂的有效物理屏障。可使用直径小于等于42nm的测试粒子（即已知最小STD微生物（即：乙型肝炎病毒）的尺寸）对该器械的屏障性能进行验证。

FDA鼓励开发新的测试方案以证明器械的屏障性能。以下为测试方法所需考虑的因素。在模拟实际使用的测试条件下，对新型屏障器械与乳胶（橡胶）避孕套等既定（参照）器械进行比较。证明新型器械的屏障性能优于对照器械的性能，或与之相当。

证明与实际使用条件不同的及可能会影响屏障性能的比较的各项测试条件的合理性。可能重要的条件包括温度、pH、粘度、液体的表面张力和屏障的润湿角、测试溶质的物理和化学性质及所施加压力的大小（稳态和暂态）、屏障膜应力或变形等其他测试条件。

测试方法必须具有足够的敏感性，能够评价参考器械的渗透性（尤其是对于如上所述的测试粒子的尺寸而言），同时，应对充足数量的每种类型的器械进行测试以提供统计显著的比较。

在选择任何屏障测试方法之前，您应就所选择的测试方法是否科学合理能够支持器械的上市前审批与FDA器械评价办公室进行磋商（Raju G. Kammula，D.V.M.,，哲学博士，电话： 301-427-1180）

- II. 临床研究

在开始临床研究之前，应完成所有临床前研究。应依据21 CFR 812向FDA提交研究器械豁免（IDE）申请。关于IDE申请编制的总体指导请参阅FDA的IDE手册（HHS第FDA 86-4159号出版物）。患者知情同意书必须依据21 CFR第50.25部分包含一切所需的要素，包括与器械停止使用及研究随访程序相关的信息。

A.	可行性研究（I期）

1.	目标

I期研究旨在确定器械的可行性、可接受性、配合、尺寸及安全性。

这些研究应评估以下内容：

a.	潜在不良反应，包括（i）粘膜刺激和致敏，（ii）阴道、子宫颈和器械的微生物菌丛，（iii）阴道和宫颈细胞学，（iv）创伤，（v）溃疡，（vi）尿路感染，（vii）出血，（viii）输卵管炎，（ix）疼痛和（x）不适；

b.	器械磨损时间和器械移位和/或排出（器械在预期的持续时间内必须保持在原位。）；以及

c.	性交后测试。

文件中应包含子宫颈抹片检查和宫颈照片。应在单一临床实验室对子宫颈抹片进行检查以保持其一致性。

2.	研究对象选择和排除标准

必须使用有效的非屏障式的避孕手段（口服避孕药、子宫内避孕器（IUD）或输卵管绝育术）对研究对象进行保护。

3.	研究员选择标准

研究员必须对所有避孕措施有全面的了解，并在管理使用屏障式避孕方法的患者方面具有丰富的经验。研究员必须愿意密切监视每一名研究对象，并保持合理的随访。

4.	研究规模和持续时间

研究应包含至少50名女性研究对象，每名受试者应至少有10次性交经历，总共有500次可评估的性交经历。

5.	使用说明

在I期的研究中，还应证明目标群体能够遵循印刷的使用说明，尤其是当器械作为非处方（OTC）产品销售时。也即，1）目标群体正确使用该器械的情况如何，及2）目标群体对缺陷目视检查和妥善存放等其他重要信息的了解程度如何。应特别注意证明受教育和/或文化程度有限的患者也能够理解OTC器械所印刷的使用说明，或能够理解医疗服务人员关于某一处方器械的指导说明。此类研究应包含结构合理的调查问卷及健康专业研究员的临床观测结果。（另见第II.B.5节——使用说明）。

参阅FDA的最新“可行性研究的研究用器械豁免 （IDE） 申请的审查指南”。

B.	安全性和有效性研究（II期）

II期研究证明器械的安全性、有效性和易用性。鉴于FDA不再要求第三阶段随机对照临床试验，为了保证器械在各方面的安全性和有效性，更多的关注点被放在了II期研究结果上。该评价方法必须考虑年龄和社会经济状况等相关因素对新型器械的研究结果和具有相似人口结构的某一合适的历史对照组（例如：子宫帽或隔膜）的研究结果进行比较。制造商必须通过联络FDA器械评价办公室（Raju G. Kammula，兽医学博士，哲学博士，电话： 301-427-1180）取得可接受使用某一历史对照组的进一步信息。

1.	研究对象选择标准

a.	研究对象的年龄必须在18岁到40岁之间，并应无不孕不育史或导致不孕不育的病史。研究对象必须同意不使用其他避孕方式，且必须愿意接受妊娠的潜在风险。

b.	研究对象的选择应反映该器械所销售的预期目标群体。应包含的患者类型为：

i.	之前妊娠的；

ii.	未妊娠的 （一定要有既定的正常的月经模式）；

iii.	当前为或之前为屏障避孕使用者；（请注意，如所研究的器械与该受试者正在使用或先前使用的器械非常相似，则可能会影响研究的结果。）

iv.	非屏障式避孕使用者；及

v.	从未避孕的使用者（一定要有既定的正常的月经模式）。

c.	研究对象必须为性活跃者，每周至少2-3次性经历。

d.	研究对象在下列情形下必须已有过至少两个正常的月经周期：

i.	在停止使用激素类避孕剂后；或

ii.	近期生产后或流产后。

2.	研究对象排除标准

a.	研究应排除已妊娠，疑似妊娠或希望在参与该研究期间妊娠的研究对象

b.	研究应排除无法遵循随访时间表或预计在此研究的持续期内会搬离该地区的研究对象。

c.	研究应排除无法安装该器械或无法理解器械的使用说明书或无法正确使用该器械的研究对象。

d.	研究应排除存在以下医疗状况的研究对象：

i.	可能会影响生育能力的感染或手术历史；

ii.	糖尿病或心脏病等医学上禁忌妊娠的医疗状况；

iii.	未确诊的阴道出血；

iv.	未经治疗的异常子宫颈抹片检查；或

v.	宫颈细胞学相当于三级或更糟。

与正在使用该器械但之后发现存在上述状况的研究对象相关的数据应单独分析和报告。这种情况不能计入要求的研究对象总数中。（参考第II.B.6节——统计学评价，具体如下）

3.	研究员选择标准

a.	应至少有两名研究员在至少两个不同的地点进行此类研究。

b.	每名研究员均应提供相同数量的研究对象以组成统计学上有效的样本。

c.	研究员必须对所有避孕措施有全面的了解，并在管理使用屏障式避孕方法的患者方面具有丰富的经验。研究员必须愿意密切监视每一名研究对象，并保持合理的随访。研究员必须按月确定每一名患者的状况，并将重大事件录入到月报中。

d.	在指定的研究持续时间后，研究员应就数据收集使用3个月的“置存”期以确定在观察使用期间可能已实际发生的但在此期间未被患者所发现或患者未向研究员报告的妊娠或其他事件。

4.	研究规模和持续时间

受试者的数目应足以保证研究结束时有至少200名研究对象，实现标准的12个月生命表分析。根据每月的区间分析，CDRH可能会基于具体案例允许提交附6个月（或少于6个月）生命表分析的PMA申请。（参考第IV节——上市后监测）

5.	使用说明

鉴于屏障式避孕器具的有效性很大程度上依赖于器械的正确使用，II期研究（作为对I期研究结果的延伸）必须证明患者能够在多大程度上理解OTC器械或处方器械的印刷使用说明及患者将能够在多大程度上理解印刷的说明和医疗服务人员的指导说明。这与I期的研究很相似，也即，1）目标群体正确使用该器械的情况如何，及2）目标群体对缺陷目视检查和妥善存放等其他重要信息的了解程度如何。应特别注意证明受教育和/或文化程度有限的患者也能够理解非处方（OTC）器械所印刷的使用说明，或能够理解医疗服务人员关于某一处方器械的指导说明。此类研究应包含结构合理的调查问卷及健康专业研究员的临床观测结果。

如上所述，FDA建议PMA申请人实施消费者现场评价以确定一名外行人员在无人帮助的情况下遵循标签中的使用说明正确使用该器械的能力。应在PMA申请中向FDA提交这一信息。该评价的关键特征如下所述：

a.	研究所选择的外行使用者的受教育和文化程度应有限（应随研究方案和结果向FDA提交患者选择标准。）

b.	研究所选择的受试者数量应足以支持统计学上有效的结论。

c.	提供给研究参与者的一份调查问卷可用于确定用户是否了解该器械的目的、其使用条件及任何限制或特殊的注意事项。（PMA应包含该调查问卷的一份样品及所有调查问卷回复的一份表格）。研究报告书还应包含护士研究员所观察到的结果。

6.	统计学评价

应通过多项减缩生命表法或其他合适的分析模型完成对器械安全性和有效性的统计分析，以实现对妊娠、排出或位移、感染、异常子宫颈抹片检查、因疼痛/出血/其他医学原因而停止使用和因个人原因而停止使用（想要妊娠或不满意）等重要结果事件的同步统计处理。每隔一个月应进行一次分析以检查数据的趋势。根据每月分析应采取适当的措施、警告或预防措施。应实施标准的12个月生命表分析，但根据每月的区间分析结果，CDRH可能也认可使用6个月（或更短）生命表分析的PMA。应就最终累积妊娠率提供置信区间。

出于随访和生命表分析的目的，个体受试者参与研究的开始时间为女性受试者接受避孕器械供应后第一次性交的日期。结束时间取决于针对如上所述的重要结果事件所做的决定。未终止器械使用或失访的各患者在分析完成前应具有所需的器械观测使用月份数（除非因上述原因而终止使用）。应对至少200 名研究对象进行分析，但根据具体情况可能需要更多的研究对象，具体取决于研究的统计功效。应同时提供净生命表率和总生命表率。

7.	数据收集

应提供各研究对象的人口统计数据，包括年龄、种族和社会经济状况等。在可行的情况下， 应使用之前的避孕方法（尤其是屏障方法）采集与被调查者满意度相关的数据。

妊娠或感染等重要的结果事件应同时提供报告的日期和预计发生日期，而不应只是其发生所在的序数月份。这一附加数据将能够实现对事件发生和事件报告之间的时间推移的估计，并将在必要的情况下允许使用Cox回归模型等更复杂的统计分析。

应记录并分析以下特定数据以评价器械的安全性和有效性：

a.	妊娠的日期（与以下第i项和/或j项相关联 ）；

b.	感染的日期、类型和诊断方法；

c.	阴道、子宫颈或阴茎的创伤；

d.	子宫颈抹片检查转换和摄入历史 （应对所有子宫颈抹片检查使用同一间实验室）；

e.	不适；

f.	疼痛；

g.	任何其他报告的不良反应；

h.	插入和移除的易用性；

i.	器械破裂、撕裂或刺穿；

j.	使用期间的移位/排出：频率如何及何时出现；

k.	受试者研究方案和器械使用说明的遵从性；应收集关于受试者对标签中的其他关键信息的理解的数据，如在什么情况下受试者应联系自己的私人医疗服务人员等；

1.	器械停止使用

i.	停止使用的日期、医学原因（具体说明，例如：过敏、感染、创伤、气味、瘙痒等）；

ii.	停止使用的日期、对器械不满意（具体说明，例如；不方便、不舒适、伴侣能够感觉到、受试者能够感觉到等）；

iii.	停止使用的日期，与器械无关的个人原因（具体说明：例如：想要妊娠、推迟绝育、搬离地理区域等）

m.	可接受水平——研究对象

n.	可接受水平——伴侣

- III. 良好生产规范 （GMP）

应在上市前审批申请中提交对该器械的良好生产规范（GMP）和质量保证（QA）程序的描述。FDA将评价该特定器械设计的这些程序和规范。参考FDA的PMA手册。

- IV.	上市后监督

FDA在对器械PMA进行审查的过程中可能发现与器械相关的未预见的不良影响。在这种情况下，FDA在经与其顾问小组委员会协商后，会强加上市后监督要求以获取进一步的信息。

- V.	标签

标签必须包含基于临床前和临床研究的研究发现对该器械的完整描述。鉴于此类器械第一和II期研究的局限性，FDA会要求制造商在产品标签中就器械安全性、有效性和使用说明的各方面（已知的和未知的）对新型屏障式避孕器具的安全性和有效性进行充分的信息披露。可能还会要求有限产品索赔。FDA还建议器械制造商在标签中提供一个免费电话或地址供消费者传达与器械使用或故障相关的疑问。

我们鼓励制造商参阅FDA手册“标签：医疗器械的监管要求”（HHS第FDA 89-4203号出版物）。如上所述，同样非常重要的是应在适用的情况下遵循FDA PMA和IDE手册中给出的通用标签指南。

更多信息请联系：

小型制造商帮助部

主机：301-443-6597

800-638-2041

传真：301-443-8818