本指南的编写早于1997年2月27日实施的FDA《药事指导质量管理规范》（GGP）。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。本指南将在下个版本中更新，以纳入GGP的标准要素。

最终草案1993年6月30日

器械和辐射健康中心

试验性器械豁免（IDE）申请的

拒不接收政策

目的

器械评价办公室（ODE）每年都会收到约225份原始试验性器械豁免（IDE）申请。其中，许多申请都是不完整的或信息非常不充分的，即这些申请都不包含规章条例明确要求的内容，而且也不包含进入实质性审核阶段所需的必要组成部分。而且，这些不达标的申请还造成了中心科学资源的浪费。为提高科学资源的工作效率，中心将实施一些程序以确保IDE符合最低的可接收要求；否则，中心将拒收不符合要求的申请。这些程序的实施会使FDA和IDE申办方受益。

讨论

严格意义上来说，缺少21 CFR 812.20所要求要素的IDE申请属于不完整申请，因此不受30天审查期限的影响。然而在过去，中心曾接收了大部分的不完整申请。接下来，中心会对这些信息不充分或不完整申请进行审核，然后根据812.30的要求拒绝予以批准。通常情况下，在IDE申请被完全补充完整并获得批准之前，FDA还是进行几轮审核并要求制造商予以回应。无论是对于FDA而言还是对于制造商而言，这种审核程序非常低效，并且还非常浪费资源。

中心的目标是，建立一种“拒不接收”标准，通过确保我们审核资源集中注意力审核合理的、完整的、有良好支持的申请，从而提高他们的利用率。通常，在初步科学审核期间，中心已经发现其中省略了决定是否批准一份IDE申请所需的关键信息。当决定接收或拒绝一份申请时，中心将确定其中是否包含能使其批准试验决定的完整信息（即，从表面上看来申请是否完整）。通过确立一项“拒不接收”政策以及标准，申办方可以判断明确、一致、且对申办方可用申请的完整性，从而他们将知道自己对于每一份提交资料或计划研究的器械的期望是什么。随后，申办方将很有可能会加快对申请进行实质性审核的时间并作出最终决定。

一般而言，拒绝接收IDE申请的三个基础如下：

1.	获得批准的额IDE不需要进行研究。

2.	省略了21 CFR 812.20、812.25或812.27或813所要求的部分内容的申请。

3.	申请未能明确说明公开的、通用的、特定器械的以及交叉指导性文件中所述的科学/技术问题。

尽管我们根据规章条例的要求建立了最低完整性标准，但是这一套标准将不会使得后续提交的IDE申请中的科学信息得以升级。接下来，我们将继续单独发布特定产品指南或指导性文件以说明我们对科学/技术信息的期望。在我们通过指导性文件确立了明确期望的情况下，我们将根据指南中所说明的申办方关于科学/技术文件的考虑而对申请的完整性进行评估。

接收IDE申请的极限值，无论申请是否能获得中心科学家的实质性审核，将根据本文随附的IDE拒不接收标准确定。

建议

综上所述，以下为建立并实施IDE“拒不接收”政策的建议：

1.	训练审核人（分部负责人、审核人）实施“拒不接收”政策。程序操作人员应进行初步培训并为该政策在审核部门内的实施提供一如既往的支持。

2.	列出一份检查表以便于在对所有IDE申请进行初步审核时使用。拟定IDE申请检查表的模板可见于本文的随附内容。关于此通用检查表，各部门可根据可用的且适用于他们特定产品领域的指导性文件进行修改或补充。

3.	无论在任何时候有需要，FDA应公布指南或指导性文件。指南中应提供关于所期望或适用于提交资料所有组成部分的具体内容。每一份特定产品指南都应包含一份检查表，该检查表将用于a）申请人准备提交资料；以及 b）FDA审核人在初步评估期间考虑允许申请进入全面审核阶段。此外，该检查表也应用于编制现有指南。通过小型制造商问讯处，这些检查表和指导性文件应可供行业使用。这样一来，IDE申请的审核时间将缩短，而且还会提高提交资料的一致性。其中，需要重点强调的问题应该是加强与行业的沟通。

实施：

“拒不接收”政策将由中心器械评价办公室的审核部门通过利用本文所述截止日期的“拒不接收”标准程序完成。

1.	处理

a.	ODE 文件邮寄中心（DMC）将登录系统、打包IDE申请并在收到申请后的2天内或在可用允许的最快时间内呈递给适当的审核部门。

b.	指定审核人（分部负责人、审核人、CSO和CST）会使用IDE申请拒不接收检查表和其他使用的适当器械检查表进行审核，并确定IDE申请的内容是否完整并可使其进入实质性审查阶段，而且还会在DMC收到申请后的10天之内提出建议。对于特别困难或有争议问题的任何决定，该部门应咨询程序操作人员（POS）。

c.	同时，拒不接收建议将提交至适当的监督人。如果审核结果表明申请内容完整并可进入实质性审核阶段，审核将继续进行。

d.	一旦监督人收到拒不接收建议，应准备一份拒不接收函并提请部门主任签字。

e.	拒不接收函中应详细说明导致申请未被接收这一决定的省略或不充分内内容，而且应明确说明如果申办方希望推进研究进程的话，必须在收到原始IDE后的15天内提交一份完整的新申请或对申请的部分内容进行详细说明。

2.	行业疑问

如果申办方对拒不接收函有任何疑问，可以通过电话或传真联系与这一决定相关的适当部门主任。

3.	监督

IDE 拒不接收政策的实施将受到ODE办公室主任的审核，该审核将每三个月进行一次，以用于确定未被接收的不完整和/或不充足申请的数量、与所应用标准的一致性、必要的进一步改进过程，以及对IDE计划的整体影响。

中心将继续宣传书面指南，而且将于申办方进行沟通以提高申请的质量，并帮助确保申请是完整的且可审核的。但是，我们将不再接收不允许中心进行实质性审核的申请。

生效日期

IDE拒不接收政策立即生效。

一致同意

Elizabeth D. Jacobson, Ph.D.

副主管，CDRH

D. Bruce Burlington, M.D.

主管，CDRH

IDE拒不接收标准

为提高审核资源的有效利用，以及为提高器械评价过程的时间，器械评价办公室为试验性器械豁免（IDE）申请建立了一个器械评价程序。

在收到后IDE申请后，中心科学家应立即做出关于提交资料质量的极限值决定，并决定申请是否可以进入实质性审核阶段，这是做出决定的最佳时机。

所附IDE检查表的目的：提供关于何时接收或拒绝IDE的统一指导；确保满足监管义务的要求；确保各部门审核的一致性；以及升级申请的质量。该检查表旨在确定哪些原始IDE申请在行政管理方面是不完整的，因而不应使其进入实质性审核阶段；以及确定哪些IDE申请尽管在行政管理方面是完整的，但却存在科学/技术省略部分，因而导致其不被接收进入下一阶段的审核。

另外，该检查表旨在供审核部门使用，而且可由各部门进行修改以充分反映他们的特定需求。审核人应谨记，审核的目的是确保IDE申请的可审核性，而不是其可批准性。

申办方还应该按照法案、实施法规以及IDE手册中所述的要求提交所需信息。IDE检查表可作为申办方和审核人的一种协助工具，而不是新IDE申请内容的纲要。

在使用该检查表时，如果遇到下列情况，应在“是”区域（左列）中做出勾选标记：该项中存在或提供了其遗漏部分内容的合理原因，或者已要求放弃该项。如果某一项内容严重不充分或存在遗漏且未提供合理原因，应在“否”区域（右列）中做出勾选标记。

第一部分，通过“筛选信息”应可快速识别不应审核的IDE申请，因为申请人所提交的这些申请均存在信息不充分的情况（例如，一种豁免器械），或者因为其他法规担忧的存在（例如，完整性调查）。在第一节中，无论任何问题的回答为“否”，审核将终止。

第二部分，“提交资料的格式”列出了IDE申请的特征，对于获准进入实质性审核阶段而言，这些特征被认为是非常重要的。

第三部分，“申请的所需要素”说明了为进入实质性审核阶段，所提交的IDE申请中必须包含的部分。

就申请本身而言，所要求要素不充足或遗漏将导致IDE申请不被接收。在根据检查表完成审核以后，审核人将再考虑到遗漏内容的情况下确定申请内容是否完整并足以使其进入实质性审核阶段。如果申请中存在所需要素不充足的情况，审核人员会告知申办方。

此原始IDE审核方法了排除早期不满足实质性审核最低要求的申请，从而会减少资源浪费。

行政审查用原始IDE申请检查表

| 填写审查要素 |  | 是 请说明不当遗漏 | 否 信息不充分 信息遗漏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 筛选信息 |  |  |  |
| A. | 研究是否属于812.2 （c）所规定的IDE申请规定所豁免的范畴之内？ | □ | □ |
| B. | 是否为重大风险器械研究？（21 CFR 812.3（m）和 812.20 （a） （1）） | □ | □ |
| C. | 是否实施过完整性研究，ODE完整性负责人是否允许进行审核？（如果未进行完整性研究，请勾选“是”） | □ | □ |
| D. | 美国申办方名称、地址、电话号码和联系人（注：如果没有美国申办方，IDE申请将不会获得批准）（21 CFR 812.18（a）） | □ | □ |
| 二、 提交资料的格式 |  |  |  |
| A. | 目录（21 CFR 812.20（b）） | □ | □ |
| B. | 提交资料明确标明页码 | □ | □ |
| C. | 内含有3份副本（21 CFR 812.20（a）（3）） | □ | □ |

| 三、申请的所需要素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 先前研究报告（申请中是否呈现下列各项？） （21 CFR 812.27） |  |  |  |  |
|  | 1. | 临床、动物和实验室试验报告 |  | □ | □ |
|  | 2. | 所有相关出版物的参考书目 |  | □ | □ |
|  | 3. | 已公布和未公布不良信息的副本 |  | □ | □ |
|  | 4. | 所有其他未出版信息的概述 |  | □ | □ |
|  | 5. | 关于非临床试验是否满足GLP 法规或不合规理由要求的声明 |  | □ | □ |
| B. | 研究方案 （21 CFR 812.25） |  |  |  |  |
|  | 1. | 目的：是否明确定义下列各项？ |  |  |  |
|  |  | a. | 器械名称和预期用途 | □ | □ |
|  |  | b. | 研究的目标 | □ | □ |
|  |  | c. | 研究的持续时间（例如：详细说明月数和年数） | □ | □ |
|  | 2. | 方案：是否说明下列各项？ |  |  |  |
|  |  | a. | 书面研究方案中应说明研究方法，包括： |  |  |
|  |  |  | i. 目标、待试验的假设、或待回答的问题 | □ | □ |

|  |  | ii. | 试验类型说明（即，对照/开放、双盲/单盲等） | □ | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | iii. | 试验过程的详细说明 | □ | □ |
|  |  | iv. | 统计方法说明 | □ | □ |
|  |  | V. | 案例报告格式 | □ | □ |
| 3. | 风险分析：申请中是否说明下列各项？ |  |  |  |  |
|  | a. | 对受试人造成所有风险的说明与分析 |  | □ | □ |
| b. | 研究的正当理由 |  |  | □ | □ |
| 4. | 器械说明：是否说明下列各项？ |  |  |  |  |
|  | a. | 每一个重要组成部分、要素和性质说明 |  | □ | □ |
|  | b. | 操作原理 |  | □ | □ |
|  | c. | 所有器械标签的副本 |  | □ | □ |
| 5. | 监测程序：是否说明下列各项？ |  |  |  |  |
|  | a. | 监测的书面程序 |  | □ | □ |
|  | b. | 研究监测人员的姓名的和地址 |  | □ | □ |

| c. | 制造商信息 （21 CFR 812.20（b）（3）：申请中是否包含试验使用方法、设施和对照组的说明： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 生产 | □ | □ |
|  | 2. | 加工 | □ | □ |
|  | 3. | 包装 | □ | □ |
|  | 4. | 储存 | □ | □ |
|  | 5. | 安装 | □ | □ |
| D. | 研究人员信息 （21 CFR 812.20（b）（4）：是否包含下列各项？ |  |  |  |
|  | 1. | 研究人员根据21 CFR 812.43（c）所达成协议的示例 | □ | □ |
|  | 2. | 关于所有参与研究的研究人员将或已签署协议而且在协议签署前不会增加任何研究人员的证明（21 CFR 812.20（b）（5） | □ | □ |
| E. | 销售信息（21 CFR 812.7（b））：是否提供下列信息？ |  |  |  |
|  | 1. | 器械是否代售？ | □ | □ |
|  | 2. | 关于器械销售为何未构成产品商业化的解释说明 | □ | □ |
| F. | 标签（21 CFR 812.5） |  |  |  |
|  | 提交资料中是否包含拟定标签，标签信息是否完整？ |  | □ | □ |

| G. | 知情同意书（21 CFR 50.20和 812.25（g）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否已提交所有表格和信息？ |  | □ | □ |
| Η. | 环境影响评价（21 CFR 25.31和 812.20（b） （9）：申办方是否提供： |  |  |  |
|  | 1. | 说明器械制造和研究的潜在环境影响的环境影响评价 | □ | □ |
|  | 2. | 关于要求中除外项目的声明 | □ | □ |

建议

进行深入审核 		准备信息不完整通知书

审核人：

（审核人签名）

分部：	 部门：

日期：

合作：

（监督人签字 ）

日期：