行业及FDA工作人员指南

声带内移器械——上市前通知[510（K）]提交

文件发布日期：2004年2月13日

如对本文有任何疑问，请联系Karen H. Baker, MSN, RN，电话：240-276-4242；或电子邮件：karen.baker@fda.hhs. gov.

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 耳鼻喉科用器械分部 眼科和耳鼻喉科用 器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交至美国食品药品管理局文档管理部，供其审查。地址：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔大街5630号1061室（HFA-305），邮编：20852。在提交意见时，请参考本指南文件的确切名称。在文件进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可以从互联网上获取额外的副本：

请参见http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1535.pdf或CDRH 资源索取自动回传系统。为通过传真机接收本文件，请使用按键式电话致电CDRH 资源索取自动回传系统，电话：800-899-0381或301-827-0111。按1进入系统。在第二次语音提示时，按1键订购文件。输入文件编号（1535），后面跟井号键（＃）。请按照剩余的语音提示完成您的请求。

目录

1.	引言	1

2.	背景	2

3.	简易510（k）提交文件的内容和格式	2

4.	范围	4

5.	健康风险	5

6.	生物相容性	5

7.	材料和性能表征	6

8.	台架、动物或临床前测试	6

9.	灭菌	7

10.	临床资料	7

11.	标签	8

12.	参考文献	9

行业及FDA工作人员指南

声带内移器械——上市前通知[510（K）]提交

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 1.	引言

FDA制定了本指南文件，以协助行业编写属于第二类器械的声带内移器械的上市前通知提交文件。这些器械旨在内移瘫痪的声带，以改善声音质量和/或提供气道保护。本文件的范围仅限于其产品代码被标记为MIX（系统，声带内移）或KHJ [聚合物，耳、鼻和喉（ENT）合成聚酰胺（网状或箔材料）] 的声带内移器械。请参见21 CFR 874.3620。

最少工作量法

本指南文件中提出的问题代表了我们认为您应当在器械上市销售之前解决的问题。在制定本指南时，我们认真考虑了该机构决策的相关法定标准。我们还考虑了您在遵循本指南和解决我们提出的问题时可能面对的困难。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件中提出的问题的最少工作量法。但是，如果您认为还有解决问题的工作量更少的方法，则应当遵循“解决最少工作量问题的建议方法”文件中所述的程序。可在我们的中心网页上获取该文件：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html 。

FDA指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指建议或者推荐而非要求。

- 2.	背景

打算出售这种通用型器械的制造商应当符合《联邦食品、药品和化妆品法案》（该法案）的一般控制措施，包括21 CFR 807第 E子部分中描述的上市前通知要求，并在销售器械之前获得FDA的实质等同性决定。（另请参见21 CFR 807.81和807.87）。

本指南文件确定了声带内移器械的分类规定和产品代码（参见第4节）。此外，本指南文件的其他部分还向制造商提供了有关评估与上市前通知（510（k））中所述器械有关的风险的附加信息。

本文件补充了有关510（k）的具体内容要求的其他FDA文件。您还应当参考FDA CFD 807.87和FDA器械建议上的“如何编写510（k）提交文件”，网址：http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html 。

根据“新的510（k）范式——在上市前通知中证明实质等同性的替代方法；最终指南”（网址：http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html），制造商可以提交传统510（k）或选择提交简易510（k）或特殊510（k）。FDA认为，简易510（k）提供了证明新器械实质等同性的最少工作量法，特别是在FDA已经发布涉及该器械的指南文件之后。打算修改其已批准器械的制造商可以通过提交特殊510（k）来减轻监管负担。

- 3.	简易510（k）提交文件的内容和格式

简易510（k）提交文件必须包括21 CFR 807.87中确定的必需要素，包括充分描述器械及其预期用途和使用说明的拟用器械标签。在简易510（k）中，FDA可以将摘要报告的内容视为适当的支持性数据（如21 CFR 807.87（f）或（g）所述）；因此，我们建议您提供摘要报告。该报告应当描述如何在器械开发和测试过程中使用此指南文件，并应简要说明所使用的方法或测试。我们建议您还应包括测试数据的摘要或用于解决本文件中所识别风险的验收标准的描述，以及您的器械所特有的任何其他风险。本节给出了满足21 CFR 807.87的一些要求所需的信息，以及我们建议您应在简易510（k）中包含的一些其他内容。

封面

封面应当突出显示提交文件为简易510（k），并引用本指南文件的标题。

拟用标签

拟用标签应当充分描述器械及其预期用途和使用说明。（有关本指南文件所涵盖类型的器械标签中应当包含的具体信息，请参见第11节。）

摘要报告

我们建议摘要报告中应当包含：

- 器械及其预期用途的说明。我们建议说明应当包括对性能规范的完整讨论以及详细和标注的器械图纸（如果适用）。您还应当提交“使用适应症”附件。

- 器械设计要求的说明。

- 确定用于评估风险概况的风险分析方法以及具体器械的设计和此分析的结果。（有关FDA已识别的通常与使用本器械相关的健康风险，请参见第5节。）

- 涉及本指南文件中识别的风险以及风险分析中识别的任何其他风险的器械特性的讨论。

- 您使用或打算用于解决本指南文件第6至10节中确定的每个性能方面的测试方法的简要说明。如果您遵循建议的测试方法，您可以引用该方法而无需描述它。如果您修改了建议的测试方法，您可以引用该方法，但应当提供足够的信息来说明修改的性质和原因。对于每项测试，您可以：（1）以清晰和简洁的形式（例如表格）简要提供测试结果，或（2）说明您将用于测试结果的验收标准。（另请参见21 CFR 820.30，第C子部分——质量体系规范下的设计控制。）

- 如果器械设计或测试的任何部分依赖于公认的标准，则应当包括：（1）在产品上市之前进行测试并符合规定的接收标准的声明，或（2）符合标准的声明。应当注意，必须在提交符合公认标准的声明之前完成测试。（该法案第514（c）（1）（B）节）。这意味着您必须在提交符合性声明之前完成测试。有关更多信息，请参见FDA指南，“实质等同性决定中标准的使用;行业及FDA最终指南”，可从网站http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html上获取此文件。

我们可能会要求提供有关器械性能特征或信息方面的补充信息，以评估您的验收标准是否充分。（根据21 CFR 807.87（l）），我们可能会要求提供达成实质等同性决定所需的任何补充信息。）

作为提交简易510（k）的替代方案，您可以提交传统510（k），提供21 CFR 807.87中规定的所有信息和数据。传统510（k）应当包括您的所有方法、数据、验收标准以及结论。

- 4.	范围

本文件的范围仅限于产品代码被标记为MIX（系统，声带内移）或KHJ [聚合物，耳、鼻和喉（ENT）合成聚酰胺（网状或箔材料）] 的声带内移器械。请参见21 CFR 874.3620。

这些声带内移器械包括可注射材料和用于在I型甲状腺成形术程序中通过外部颈部皮肤切口内移声带的其它材料。

以下列出的器械需要遵循21 CFR 874.3620的监管要求，但不在本指南的范围内：

- MIB弹性体，硅胶块

- NHB聚合物，耳、鼻和喉，合成物

- JOF聚合物，ENT合成，多孔聚乙烯

- ESH聚合物，ENT合成物-PIFE，硅弹性体，聚乙烯，聚氨酯。

- 5.	健康风险

在下表中，FDA已经识别了通常与使用本文件中所述的声带内移器械相关的健康风险。本指南文件中给出了我们建议您包含在510（k）中以解决这些已识别风险的信息，如下表所示。我们建议您在提交510（k）之前进行风险分析，以确定您的器械所特有的任何其他风险。510（k）应当描述风险分析方法。如果您选择使用替代方法来解决本文件中识别的特定风险，或如果您识别了本文件中未包含的其它风险，则您应当提供足够的详细信息来支持您用于解决该风险的方法。

| 已识别风险 | 建议的缓解措施 |
| --- | --- |
| 气道损伤 | 第8, 10, 11节 |
| 器械的挤出/移动 | 第8, 10, 11节 |
| 粒子移动 | 第6, 7, 8,节 |
| 位置不正确 | 第11节 |
| 感染 | 第9, 11节 |
| 不良组织反应/肉芽肿形成 | 第6, 10节 |
| 器械破损 | 第7, 8, 10, 11节 |
| 声音质量差 | 第10, 11节 |
| 补救手术 | 第10, 11节 |

- 6.	生物相容性

我们建议您按照适用于接触组织/骨骼的长期植入器械的国际标准组织（ISO）标准ISO-10993“医疗器械的生物学评估 第1部分：评估和测试”（第5部分和第10部分）的规定，评估与患者接触的材料的生物相容性。我们还建议您在设计历史文件中记录结果，作为质量体系要求的一部分（21 CFR 820.30）。如果类型和患者接触持续时间相同的上市前通知已获批准的器械使用了相同的材料，则您可以标识上市前通知已获批准的器械来代替进行生物相容性测试。通常情况下，对于含有新材料的器械，FDA建议进行长期动物研究（例如，在模拟临床情况的组织部位进行为期一年的植入研究）。

已经证明，使用可注射聚四氟乙烯的声带内移器械与材料向局部淋巴结的移动以及注射部位的局部异物肉芽肿反应（即“特氟隆肉芽肿”）有关。（Varvares，1995年； Benjamin，1987年；Ellis，1987年）。特氟隆肉芽肿可能导致一些患者的渐进性发音障碍和气道损伤。通过手术切除受影响患者体内的材料非常困难，且通常会导致一定程度的残留发音缺陷（Billante，2000年）。动物模型非常有助于预测这种重大并发症的发生（Stein，2000年）。当器械由先前未被批准用于喉部的材料组成时，应当使用动物模型证明器械不会导致喉部的肉芽肿性炎症。此类研究应当包括适当的对照动物（例如，注射产品载体，使用特氟隆作为阳性对照），并应当具有足够的持续时间以评估任何可能的移动和组织相互作用（注射后至少6个月至1年）。

- 7.	材料和性能表征

固体硅酮、固体和颗粒状羟基磷灰石、钛和某些可吸收材料已经成功地用于制造这种通用类型的声带内移器械。选择用于设计该器械的任何材料应当具有足够的化学稳定性，以在拟议有效期（即，永久性和临时声带内移）内承受预期生理环境。

您应当通过适当的体外机械测试方法（例如，固体材料的模量、疲劳、断裂韧度、疲劳裂纹扩张、弯曲强度、抗压强度、抗剪强度以及拉伸强度）来评估固体材料的完整性。

对于可注射材料，应当使用物理和化学分析表征悬浮在载体凝胶中的颗粒物质。您应当识别：

- 成分；

- 器械配方中的任何添加剂及其各自的含量；

- 吸收时间；

- 残留物质。

如果您的器械包含载体凝胶，我们建议您评估载体凝胶的生物相容性。此外，应当提供载体凝胶的生理pH值。

- 8.	台架、动物或临床前测试

如第6节和第7节中所述，台架和动物研究可用于证明植入材料在急性期和长期内的稳定性和生物相容性。对于悬浮颗粒，动物研究是非常有价值的，可证明是否有颗粒移动到周围或淋巴组织。小于65微米的颗粒可能移动到局部淋巴结和远处部位（Sittel，2000年；Henley，1995年；Beisang，1992年；Allen，1992年）。您应当提供当通过拟议的输送系统使用时的粒度分布的台架研究结果。动物研究应当证明在喉部使用该器械时没有物质移动。

- 9.	灭菌

对于作为无菌器械出售的器械，我们建议您提供以下信息：

- 灭菌周期中使用的灭菌方法（例如，干热、环氧乙烷（ETO）、蒸汽和辐射）

- 描述将用于验证灭菌周期的方法（但不是验证性数据）

- 描述维护器械无菌的包装（但不是包装完整性测试数据）

- 无菌保证水平规范（SAL）

- 如果产品被标记为无热原，则描述用于进行测定的方法，例如鲎变细胞裂解物（LAL）方法

- 如果通过ETO灭菌，则说明ETO和氯乙醇残留物的最大含量

- 如果通过辐射灭菌，则说明辐射剂量。

- 10.	临床资料

根据该法案关于最少工作量法的规定，该机构将依靠设计良好的台架和/或动物测试，而不需要对新器械进行临床研究，除非有特别的理由要求使用临床信息来支持实质等同性的测定。虽然，在通常情况下，大多数声带内移器械不需要临床研究，但FDA可能会建议您收集以下任何一种器械的临床数据：

- 材料配方或设计与以前上市前通知已获批准的材料配方或设计不同；

- 新技术，即与合法销售的声带内移器械使用的技术不同的技术；

- 使用适应症与相同类型的声带内移器械不同。

当拟议的替代方案具有适当的科学依据支持时，FDA将考虑使用该方案来替代临床测试。您可以与耳鼻喉科用器械分部讨论您可能遇到的任何问题。

如果需要进行临床研究来证明实质等同性，即在获得器械510（k）批准之前进行研究，则必须按照21 CFR第812部分“临床实验器械豁免（IDE）规则”进行该研究。

FDA认为，本指南文件中所述的声带内移器械是21 CFR 812.3（m）中定义的重大风险器械。 除了需要获得FDA批准的IDE外，此类试验的申办方必须符合有关机构审查委员会（21 CFR 第56部分）和知情同意书（21 CFR第50部分）的规定。

在FDA确定该器械的实质等同性之后，根据510（k）中审查的适应症进行的临床研究，包括按照质量体系法规进行的临床设计验证研究，无需遵循临床实验器械豁免（IDE）要求。请参见21 CFR 812.2（c）。但是，这些研究必须符合21 CFR 第56部分和21 CFR 第 50部分的要求。

- 11.	标签

上市前通知应当包括足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下建议旨在帮助您制定符合21 CFR第801部分要求的标签。

使用说明

作为处方器械，根据21 CFR 801.109的规定，该器械可以免除适当的普通用户使用说明。然而，根据21 CFR 807.87（e），该器械应当具有清晰和明确的说明，描述特定器械的技术特征以及受训专业人员如何将该器械应用于患者的方式。使用说明应当鼓励使用专门设计的本地/机构培训程序，以便使用者熟悉器械的功能以及如何以安全和有效的方式使用该器械。

外科医生的使用说明应当非常清楚和准确，并包括以下内容：

- 植入该器械的手术技术

- 补救手术

- 注入材料管理的特殊注意事项

- 气道保护/损伤

- 术后并发症

- 特殊病人说明

- 注意事项及预防措施

- 警告。

- 12.	参考文献

1.	Varvares, MA et al. Teflon granuloma of the larynx: Etiology, pathophysiology, and management. Ann Otol Rhinol Laryngol.104(7):511-5. 1995

2.	Benjamin, B et al. Giant Teflon granuloma of the larynx. Head Neck 13(5):453-6.1991.

3.	Ellis J et al. Migration of Teflon after vocal cord injection. Otolaryngol Head Neck Surg 96:63-6. 1987.

4.	Billante CR et al. Voice outcome following lateral laryngotomy to remove Teflon granuloma. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 63(5):302-6.2001.

5.	Stein J et al. Histopathological study of alternative substances for vocal fold medialization. Ann Otol Rhinol Laryngol 109:221-6. 2000.

6.	Sittel, C, et al. Textured polydimethylsiloxane elastomers in the human larynx: Safety and efficiency of use. J. Biomedical Materials Research. 43(6):646-650. 2000.

7.	Henley, DR et al. Particulate silicone for use in periurethral injections: Local tissue effects and search for migration. J. Urol. 153:2039-2043. 1995.

8.	Beisang, AA and Ersek, RA. Mammalian response to subdermal implantation of textured microimplants. Aesth. Plast. Surg. 16:83-90. 1992.

9.	Allen, O. Response to subdermal implantation of textured microimplants in humans. Aesthet. Plast. Surg. 16:227-230. 1992.

证明符合医疗器械安全性和性能基本原则的摘要技术文件（STED文件），包含我们在本指南中建议可以替代摘要报告的信息。请参阅器械提交文件试点计划公告（STED 倡议），网址：http://www.fda.gov/cdrh/international/sted.html 。

有关建议的格式，请参阅：http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html 。

如果FDA基于接收标准进行了实质等同性判定，则在进入州际贸易之前，主题器械应当经过测试并显示符合这些验收标准。如果成品器械不符合验收标准，从而与已批准510（k）中描述的器械不同，则FDA建议提交者使用与评估合法销售器械的修改所使用的标准相同的标准（21 CFR 807.81（a） （3）），以确定成品器械的销售是否需要获得新的510（k）批准。

请参阅“公认标准符合声明的必要要素”（所有上市前通知 [510（K）]提交文件的筛选清单），网址：http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html 。

如果您的器械被标记为无菌，我们建议您遵循“更新的510（k）无菌审查指南K90-1；行业和FDA最终指南”中有关与完整皮肤接触的器械的指导意见，网址：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/361.html 。

请参阅题为 “重大风险和非重大风险医疗器械研究”的蓝皮书备忘录，网址：http://www.fda.gov/cdrh/d861.html 。

尽管510（k）批准不需要最终标签，但在器械进入州际贸易之前，最终标签必须符合21 CFR 801部分的要求。此外，处方器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109的要求。本指南中的标签建议符合第801部分的要求。