多配置无源医疗器械在磁共振（MR）环境中的射频感应加热评估

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

文件发布于2016年3月22日。

文件草案发布于2015年6月29日。

如对本文有任何疑问，请联系生物医学物理部科学与工程试验办公室，电话：（301）796-2580；或者联系Wolfgang Kainz博士，电话：(301）661-7595，电子邮件：wolfgang.kainz@fda.hhs.gov。

|  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品管理局 器械和辐射健康中心 科学与工程试验办公室（OSEL） 生物医学物理部 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可以在任何时间通过http://www.regulations.gov向本机构提交电子意见与建议。书面意见请提交至食品药品管理局文档管理部：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。在提交意见时，请注明文档编号FDA-2015-D-2104。在本机构发布于下一版修订或更新文件之前，公众意见将不会生效。

额外副本

如有需要，可通过网络获取额外的副本。另外，您还可以发送电子邮件发送至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov请求提供指南副本。在提出请求时，请注明您所请求提供副本指南的文件编号1500001。

目录

一、	引言	1

二、	范围	2

三、	加热评估综述	2

四、	减少测试配置和组合数量的建议方法	6

五、	假设示例	9

多配置无源医疗器械在磁共振（MR）环境中的射频感应加热评估

行业及食品药品管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请根据标题页上所列的电话号码联系本指南的FDA工作人员或办公室。

- 一、	引言

本指南介绍了多配置无源医疗器械在磁共振（MR）环境中射频（RF）感应加热的评估范式，其中包括各种尺寸和形状的多组件和单组件器械类型。多组件无源器械，比如矫形外科固定装置，可能产生大量的无源器械配置和单个部件的组合。单组件器械，比如心血管支架，也经常用于多规格或者配置。对于这些多配置无源器械而言，利用RF感应加热测试测方式完成从一种器械配置或组合到另一种器械配置或组合是具有挑战性的，因为器械的几何结构或配置会以未知的方式对加热过程产生影响。因此，许多无源器械的RF感应加热评估过程所包含的配置或组合的总量非常多。

本文提供了一种减少可能的器械配置或组织的数量，以达到一个MR环境中RF感应加热测试的可管理数量的方法。除此之外，本文还提供了关于如何评估多配置无源医疗器械RF感应器械加热的指南。本指南中所提供的信息旨在用于支持MR条件下的标签要求，以及FDA当前关于在磁共振（MR）环境中建立无源植入器械的安全性与兼容性的指导性文件中所提供的信息（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM107708.pdf）。

关于本文中所提到的FDA认可标准的当前版本，请访问FDA认可共识标准数据库网站： http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。

FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- 二、	范围

本文提供了关于为MR 环境中的RF感应加热测试选择最坏情况器械排至或组合方法的指南。此外，本文还提供了关于如何评估多配置无源医疗器械RF感应器械加热的指南。

本指南适用于由多个部件构成的多配置无源器械，以及可用于多种配置的单部件器械。无源器械是指可以在无供电情况下发挥功能的器械。这些器械可以完全植入（例如，心血管支架、脊柱固定装置）和部分植入患者的身体中（例如，外部骨折固定装置），或者可完全在外部使用（例如，脑电图仪）。本文适用于所有计划用于MR环境中包含MR条件标记的导电性多配置无源医疗器械，无论它们的尺寸或数量及部件的配置情况如何。

有源器械，或者需要使用内部或外部电源的器械，均不属于本指南的范围之内。除此之外，本指南不为任何特定医疗器械建立通用的加热验收标准。本指南就器械和电磁场在MR环境中的相互作用而感应到的温度升高的评估基础提出了建议。

- 三、	加热评估综述

下文描述了减少可能的器械配置或组合数量至可管理数量（即，测试组）以便于评估MR环境中的RF感应加热情况的建议方法，以及在规定测试组内对器械的RF感应加热情况进行评估的建议方法。

1.	确定并描述拟定标签的MR条件扫描情况，比如电磁场强度、全身平均比吸收率（SAR）水平、B1+rms水平、线圈类型和地标位置（即器械相对于MR孔的位置），以及扫描区域。

2.	根据风险效益考虑，使用之前人类试验数据、动物数据和/或已公布文献，提供一个科学的原理说明，以建立加热验收标准（即， 您的医疗器械所允许的最大体外或体内加热）。该标准应被定义超过15分钟周期内的温度升高峰值。

3.	使用表格、列表和/或图纸确定并描述所有可能的器械配置和组合（CCall）。该描述应包括器械尺寸、几何结构、表面性能和设计变更，除了所有使用的材料以外，还包括它们的电气性能（即，导电性和感兴趣频率下的介电常数）以及热力性质（即，导热性和比热容），尽管不必要描述每一个单独配置/组合，但是应明确说明尺寸、几何结构以及不同类型配置/组合的限制，而且做好以表格或矩阵形式呈现。

4.	使用一种科学原理或一种科学方法，比如下文第五节所述的方法，以使CCall减少至潜在最坏情况器械配置和组合（CCtest）子集，以便于对加热情况进行评估。用于将CCall减少至CCtest的科学方法的应包括对所用算法和参数的详细说明。而且，科学原理中应注明RF感应加热的所有临床相关信息和已知的最坏因素。除此之外，原因中还应包括风险注意事项以及对患者的潜在伤害。

影响 RF感应加热的因素包括但不限于：

a.	器械尺寸和谐振效应： 1.5T系统中，患者在电磁场内的半波长约为25 cm，在3.0T系统内约为12 cm。对于尺寸与半波长至波长（即，25至50 cm或12至24 cm），器械和电磁场之间的谐振效应乐意导致热量显著增加（即，超过隐蔽式供热的两倍）。1如果器械尺寸因大约十分之一波长而改变，RF感应加热可以显著改变。2 因此，应评估尺寸增量约波长十分之一的器械加热（即，在1.5T时约为5 cm，在3.0T时约为2.4 cm）。

1	Kainz, W., (2007). MR Heating Tests of MR Critical Implants, Journal of Magnetic Resonance Imaging, vol. 26, pp. 450-451.

b.	器械的几何机构：RF感应加热可以依赖于： 1）器械的形状； 2）器械的横截面；以及3）器械相对于RF发射线圈的位置。

c.	器械组件（例如，螺钉）：应考虑到所有可能的组件配置。由于最坏情况的螺钉配置无法仅通过长度确定，因此应考到器械所有可能的开孔/孔洞中的所有螺钉长度和螺钉，以及所有可能的方向（例如，所检查螺钉方向子集在科学的正当理由条件下的15度增量）。

d.	器械配置：每一个电子连接位置的子组件都会导致RF感应加热的显著改变。因此，器械应作为完整构造而非单个部件进行研究。然而，如果子部件不是通过电气连接的，而且您可以证明单个子部件的加热是彼此独立的，那么可单独评估单个子部件。

e.	表面性能：通常情况下，表面平滑器械的热量相对较少，而边缘锐利器械趋向于拥有更多的热量。

f.	器械构造：由连续导电性材料制成的器械（例如，金属裸支架）可能会相对于由多个单个部件通过非导电性材料连接而成的器械（例如，血管内支架移植物）表现出不同的加热性能。

5.	CCtest 内的配置/组合的最少数量取决于CCall的数量、拟定的扫描条件、器械尺寸和几何结构，以及所用器械材料的电气和热性质。

6.	一旦确定了合理且适当的CCtest，您应该实施评估以识别CCtest内的哪一种器械配置/组合对于您器械计划置于MR环境中的最坏情况。该评估应的完成应如下：

a.	根据ASTM F2182进行体外温度测量3

2	Ting, S. et al., (2015). Retrospective Analysis of Data in RF Heating Tests of Small Passive Medical Implants. Abstract No. 1856, International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) 23rd Annual Meeting and Exhibition, Toronto, CA.

b.	计算机建模以确定温度

c.	计算机建模以确定本地SAR，或者

d.	a、b和/或c的组合

请注意，使用计算机建模的所有结果应根据使用标准化方法，例如ASTM F2182进行的测量实施验证，而且还应包括一个详细的不确定性分析。4

使用上述的其中一个方法，CCtest中所有器械表面上最高热量的位置就可以确定了。然后，就可以通过实验或计算机确定指定本地SAR在该位置的加热情况。本地SAR应在实施加热测试之前确定。

除了简单的伸长结构（例如支架）以外，最高热量的位置通常位于结构末端，器械表面最大热量的位置应通过实验法或计算机法确定。而且，如果您器械的几何结构极其不规则，而且几何特性面向多个方向，则应对CCtest中所有器械的三个暴露方向（即，器械的三个主轴相对于切向感应电场的对齐）进行测试。如果器械位于患者体外，您应该确定指定的空中电场的加热情况。如果器械部分位于患者体外，部分位于患者体内，您应该确定在器械在临床相关位置，即部分位于受试人体外以及部分位于受试人体内的情况下，在本地SAR以及指定空中电场中的加热情况。

对于所有测试，您应该报告通过计算机法或实验法所评估的最坏情况配置的器械在RF中暴露15分钟的条件下随峰值温度升高的加热情况；您也应该报告器械进行测试的本地SAR（例如， 10 W/kg）和/或本地电场（例如， 100 V/m）。另外，您还应该报告评估最坏情况加热的器械表面的位置。在评估单个配置/组合之间的相对加热情况，以及评估单个配置/组合器械表面最大热量位置时候，选用较短的评估时间是可行的（例如，2分钟）。但是，应报告最坏情况配置的器械在RF中暴露15分钟的条件下随峰值温度升高的加热情况。

ASTM F2182的适用范围限于完全植入体内的器械。然而，对于其他植入条件的医疗器械而言（例如，外部固定装置、导尿管），RF感应加热可以通过与ASTM F2182中的描述类似的实验法和/或计算机法进行评估，但是指定预料器械和使用条件有所不同。ASTM F2182不应被用于评估用于多通道传输RF线圈的医疗器械最坏情况下MR诱发的RF感应加热。

3	ASTM F2182，在磁共振成像期间测量无源植入装置或其附近射频感应加热的标准试验法。

4	Taylor, B. and Kuyatt, C., (1994). Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results. Technical Note 1297, Gaithersburg, MD, NIST.

7.	提供结果的准确预估（即，所有测量结果或者计算机结果的不确定性分析）。5 此外，还应提供所有计算机模型的验证数据。

8.	如果所观测到的最坏情况体外加热超过您指定的加热验收标准，即，在15分钟周期内温度升高的峰值，您可以预估体内加热的预期最坏情况，以证明您的器械在MR环境中的安全性。由于ASTM F2182中所概述的体外测试没有考虑到实际的原地电场，因而体外加热的结果可能会大体上高于体内加热的实际结果。体内评估的预估应考虑到您器械的预期患者群体，而且应注明最坏情况的扫描条件。或者，您可以选择为您的MR条件标签规定附加约束。

对于复杂的多组件器械，我们建议您提交一份预提交资料以获得关于您方案的反馈，以便于在评估前确定并评估CCtest 和您实施体外RF感应加热测量的方案。请参阅“FDA医疗器械提交资料反馈要求指南：预提交计划及有食品药品管理局工作人员在场的会议” （http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm311176.pdf）。

- 四、	减少测试配置和组合数量的建议方法

在RF感应加热测试中，如果器械配置之间存在多重参数，或者如果每一个参数都有一系列选项，那么可能的器械配置的数量就会非常多。比如说，如果一种器械是通过三种参数（例如，长度、宽度和厚度）定义的，而且每一种参数都有100种不同的选项，那么CCall就有1003 = 1000000种可能的组合。由于CCall中的许多组合或者配置将于邻近的组合或配置相似，同一参数集的统计或随机样本和以科学原理为基础而排除的某些参数可以大幅度减少待测器械的数量至较小的子集（CCtest），但同时仍能提供CCall的准确表征。

为使CCall减少至CCtest，首先应实施敏感度分析以评估每一个参数对RF感应加热的影响。一个简单类型的敏感度分析就是最小—最大的可辨性。使用这一方法，通过测试最大值和最小值，可以评估RF感应加热对于每一种参数的敏感度，而其他的参数则设置为平均值。一旦确定了关键参数，应使用一种选择方法，比如但不限于下文所概述的方法，或者其中的一种组合，来确定加热评估的器械配置和组合：

5	参见上文脚注4。

1.	常数值论证：如果不同设计配置中的许多参数都不同，一些参数可能会对RF感应加热仅有较少的影响或没有影响（即，小于5%），而且可能会被合理地设定为一个常数值以减少CCall。上文所述的最大—最小值的方法可能会是支持这一论证的一种适当敏感度分析方法。

2.	抽样法：CCall 通常可大体上减少，同时还能通过使用一种非确定性的、伪随机的抽样技术，比如蒙特卡罗分析（例如，Haldar和Mahadevan，2000年6）来提供一种综合的响应评估结果。一般而言，蒙特卡罗分析由下列部分组成：

a.	创建一个可靠的确定性模型，以解决该问题中器械参数随机分布的范围问题。

b.	定义每一个随机参数的适当概率特性。这些特性可以分布参数的方式呈现（例如，正太分布的均值及标准偏差），或者作为一个累积分布百分位数集（没有命名分布）。为了确定RF感应加热测试中最坏情况配置/组合，均匀分布可能会提供一种有效的参数扫描分析。对于有特定标称值的设计参数而言（例如，长度= 10、15或20 mm），每一个标称值可能性相等的离散随机变量可能是最有效的。

c.	生成这些随机参数的样本以进行测试（以确定CCtest的器械）。一些抽样法是通用的：a）随机抽样，b）拉丁超立方体抽样，以及c）重要性抽样（Helton等人，2006年7）。

在随机抽样中，输入参数的抽样是根据它们的机率密度函数完成的，其中每一个样本都是各自独立的。

这种方法提供了概念简单性的优势，而且还能在未达到充分准确定的情况下随便添加新样本（见下文f项）。

6	Haldar, A. and Mahadevan, S., (2000). Probability, Reliability and Statistical Methods in Engineering Design. New York: John Wiley & Sons, Inc., ch. 9.

7	Helton, J. et al., (2006). Survey of Sampling-Based Methods for Uncertainty and Sensitivity Analysis. Reliability, Engineering and System Safety, vol. 91, pp. 1175-1209.

拉丁超立方体法相对于随机抽样可以增大抽样效率。在使用这一方法的过程中，样本数（N）是在一开始选择的。每一个参数都分层进入N，即样本数的时间间隔可能都相等，每一个样本都是随机抽取的（Helton等人，2006年8）。这一种方法的相对效率来自于其层化处理，这可以防止样本重叠，并且可以保证参数的空间填充相对于随机抽样更加完整。

重要性抽样主要集中于抽取附近的参数值，这些参数值最有可能引起更高的RF感应加热水平。这种方法可用于使测试集中于对RF感应加热最敏感的参数组合。这种方法的优势在于，在评估系统结果时，它需要抽样分布发生畸变，而且这种畸变应为合理的且经过校正的。

在生成的样本中，必须评估需要达到所需准确度样本的数量。预估结果可通过下列公式得出：

N = 4 / ε2

其中，N为样本的预估数量，ε为平均RF感应加热的不确定性；例如，<10%（Haldar和 Mahadevan，2000年9）。

d.	结果所有样本的确定模型。

e.	将单个模型解决方案组合到概率系统信息中。在当前应用中，RF感应加热的最大预期水平是可量化的。在实践中，所有测试中所确定的最大加热水平将取决于测试的数量，当采用较多样本时，最大值将很有可能较高。因此，我们建议报告RF感应加热始终一致的百分位，比如第95个或者99个百分位；其他的百分位值也是有可能的。您应该根据与其特定器械RF感应加热相关的风险选择百分位。

f.	评估模拟研究的准确定以及额外分析的必要性。如上文e项所述，所观测到的RF感应加热结果将取决于样本的数量，但是中间的未取样情况仍存在不确定性。因此，我们建议您评估RF感应加热结果的收敛度，以确保结论不依靠所用的特定样本。

8	Ibid.

9	参见上文脚注6。

在随机抽样中，每一个样本都是彼此独立的额，而且在聚合成停止准则之前都是可以加入额外随机点的。当平均RF感应加热的标准偏差（来自于自展数据集，例如20到50个次级样本）在一个预定义不确定性的平均RF感应加热（例如，<10%）集合中聚集时，随机停止标准就形成了。请注意，这一标准适用于评估完整的拉丁超立方体分析；但是，事后额外增加的样本点将打乱原来的计划并导致形成一个非拉丁超立方体样本，因此相对于预期而言其聚合成停止标准的速度较慢。

通常在拉丁超立方体抽样中使用的替代性方法是，设置一个多重等尺寸的样本集（例如，两个或三个100个样本的数据集）。分析完成以后，应将结果进行对比（例如，T测试）以确定不同样本的平均RF感应加热在统计方面来看是相等的。一旦确认完毕，应将来自不同样本的数据组合到一个数据集中（Helton等人，2006年10）。

- 五、	假设示例

一个骨折固定系统包含10个同样厚度但不同长度（50mm至250mm，增量为5mm）且有两种宽度（8mm和12mm）的平板。这些平板可使用5到20个螺钉。虽然只有一个可兼容的螺纹直径，但是螺钉长度是连续可变（15-25mm），而且这些螺钉可以在同一方向上在最高30度位置处对齐。

首先，参数的敏感度分析表明RF感应加热不会大幅度（小于5%）改变平板的宽度、螺钉的方向角度，或者平板的不同轮廓（板体弯曲以适应断裂）。因此，平板的宽度是保持不变的，为12mm（加热情况稍高于8mm厚度的平板），螺钉的方向角度也是保持不变的，为0度，而平板也保持平直。

接下来，在平均RF感应加热测试中，样本数的不确定性预估将约为10%。通过使用上文第四节2.c中所示的方程式（即，N = 4/ε2 = 4/0.12），骨折固定系统中400个随机模型（CCtest）就构成了不同平板长度、螺钉数量和螺钉长度的组合。平板长度被定义为一个离散随机变量，在5mm间隔中的等可能值从50 mm到250mm不等。螺钉数量被定义为一个离散随机变量，在1mm间隔中的等可能值从5到20个螺钉不等。螺钉长度被定义为均匀分布，最小值和最大值分别是15mm和25mm。随机抽样方法可用于每一个参数，以生成400个待解决的模型。

10	参见上文脚注7。

在解决完所有的400个模型之后，可对停止准则进行评估以确认所计算的平均RF感应加热的差异不会超过10%，无论是否添加了更多的样本。这一个过程可分为五个步骤：

1.	计算400个结果的平均 RF感应加热（例如，3.5°C）；

2.	在400个加热结果中随机取样以形成一个次级样本集（例如，25个次级样本），其中每一个样本集中包含16个结果；

3.	经过计算，每一个次级样本集的平均是25个不同数值；

4.	计算25个次级样本的标准偏差（例如，0.31°C）；以及

5.	所有25个次级样本平均值偏差小于400个结果平均RF感应加热的10%（即，在3.5°C 情况下0.31°C < 10%），表明停止准则已达到令人满意的效果。

导致最大加热的器械配置/组合是通过对400个模型进行测试所确定的。经过计算，最高器械加热值为在所有400个测试模型中所观测到的RF感应加热分部的第99个-百分位。