行业和FDA审查员/工作人员指南

天然橡胶制品中化学品皮肤致敏性试验的上市前通知[510（k）]

文件发布日期：1999年1月13日

本文件取代1998年2月13日颁发的题为“关于天然橡胶制品中化学品皮肤致敏性试验的上市前通知[510（k）]提交文件的内容和格式指南” 的文件。

|  | 美国卫生及公共服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 牙科、感染控制和综合医院器械部门 感染控制器械分部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

# 公众意见

您可以随时提交意见和建议，以供该机构审议。提交地址为美国马里兰州罗克维尔Corporate Blvd 9200号CDRH Chiu S. Lin博士，邮编：20850。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。如对本指南的使用或解释有任何问题，请联系Chiu S. Lin, Ph.D.：电话：（301）-443-8913。

# 额外副本

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh/ode/944.pdf，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号944。

天然橡胶制品中化学品皮肤致敏性试验的上市前通知[510（k）]

指南文件

## 目的

本文件旨在向制造商和FDA工作人员提供有关编制和评估包含以下标签的天然橡胶（NR）医疗器械的510（k）提交文件的指导：

（a）降低使用者对橡胶化学添加剂过敏的可能性，或；

（b）降低对橡胶化学添加剂敏感的个体的过敏反应的可能性。

此外，本文件描述了推荐用于支持这些声明的测试。

## 背景

天然橡胶（NR）医用手套和其他含有NR的医疗器械的使用量越来越多，再加上艾滋病毒感染的出现，导致NR不良反应的发生率和强度增加。根据诱导机制和临床表现，对NR的不良反应可分为三种不同类型。这些反应包括刺激、迟发性超敏反应（IV型过敏）和立即性超敏反应（I型过敏）。这三种类型之间的主要区别是：a）刺激是一种非免疫反应，其症状被描述为刺激性接触性皮炎；b）IV型过敏是细胞介导的免疫反应，会在暴露后1至4天发展成过敏性接触性皮炎；以及 c）I型过敏是立即发生的抗体介导反应，通常在暴露后几分钟内出现。虽然刺激和IV型过敏的临床表现仅限于皮肤反应，但I型过敏反应的临床症状严重程度不同，从局部皮肤反应（被定义为接触性荨麻疹）至危及生命的过敏反应。刺激可以由水、粉末和化学物质引起，而IV型过敏主要由含有NR的成品医疗器械上的残留化学添加剂（噻唑、秋兰姆和氨基甲酸酯）引起。I型过敏主要由成品中的残余NR蛋白引起。虽然术语“IV型过敏”与“IV型超敏反应”是同义词，但本文中将使用“IV型过敏”这一术语。对含有NR的医疗器械的I型和IV型过敏反应都是严重的问题，因为致敏个体对天然橡胶医疗器械的暴露可能会危及生命（I型）或危及职业生涯（I型和IV型）。由于其在过去几年的患病率和严重程度不断增加，目前I型过敏是一个主要关注的问题，但I型过敏不是本文的主题。本指南文件仅涉及对含有NR的成品医疗器械上的残留化学物质（主要为噻唑、秋兰姆和氨基甲酸酯）的IV型过敏。然而，对于本文件的使用者，在选择人体受试者组时，非常重要的一点是考虑到一些健康受试者和一些IV型过敏个体具有I型过敏的可能性。刺激反应是一种非免疫反应，其也不是本文件的主题（第E.2.1节）。

人们早已认识到对含有NR的医疗器械中的化学添加剂的过敏现象。行业已经努力通过制造含有较低已知有致敏潜力的化学添加剂含量的产品来减轻这个问题。过去，标签“低变应原性”有时用于区分这些产品与市场上的其他产品。然而，随着近期对NR蛋白的I型过敏的患病率和严重程度明显增加，术语“低变应原性”经常被误解为与蛋白质过敏有关。尽管被标记为低过敏原，此类器械可能造成对NR蛋白敏感的个体的过敏反应，因此不适用于这些个体使用。FDA在《联邦纪事》中公布了一项规定（FR第62卷第189号，1997年9月30日，第51021-51030页，“含有天然橡胶的器械；用户标签”），禁止在含有NR的医疗器械的标签中包含“低变应原性”声明。该规定于1998年9月30日生效。

含有NR的医疗器械的制造商可以利用本指南文件来解决下面提到的关于IV型过敏的标签问题，并进行适当的试验以支持这些声明：a）降低使用者对橡胶化学添加剂过敏的可能性；以及 b）降低对橡胶化学添加剂敏感的个体的过敏反应的可能性。

C.	声明和测试建议

希望就其产品降低过敏性个体的化学致敏潜力或反应诱导潜力作出声明的公司应当向FDA提交每种含有NR的医疗器械的推荐生物相容性试验数据，如FDA手册“医用手套指南：车间手册”（FDA 96-4257）中所述。这些试验包括皮肤刺激和动物皮肤致敏研究。除了这些基本生物试验外，还应当遵循本指南文件，以支持以下声明：

声明1：

低皮炎潜力

该产品显示能降低使用者对化学添加剂过敏的可能性。

警告：如果你已知对天然橡胶蛋白质或化学添加剂过敏，请勿使用本产品。

支持试验数据：

至少对200名非致敏人类受试者进行阴性皮肤致敏试验（改进Draize-95测试），如第E节中所述。

## 声明2：

低秋兰姆和/或氨基甲酸酯、和/或噻唑含量

该产品显示能降低（化学名称）过敏个体的反应的可能性。

警告：如果你已知对天然橡胶蛋白过敏，请勿使用本产品。

## 支持试验数据：

a）	如上述声明1所建议的阴性改进Draize-95测试；

b）	使用对天然橡胶制品中的已知主要化学敏化剂过敏的25人进行阴性斑贴试验，如下文第F节中所述。

## D.	关于声明的其它监管信息

  - 目前市场上标有“低变应原性”标签的含有NR的医疗器械可以通过从所有标签中删除该声明继续销售，而无需向FDA提供其他文件。

  - 如果制造商打算使用标签声明1销售以前被标记为“低变应原性”的含有NR的医疗器械，且具有本指南中描述的支持性试验数据，则不需要提交新的510（k）。然而，规定用于声明1的试验数据应当符合本指导文件，并备案以支持该声明。

  - 如果制造商打算使用标签声明2销售以前被标记为“低变应原性”的含有NR的医疗器械，则除了声明1的要求之外，还必须提交510（k）并完成25名致敏个体的测试。

  - 如果新的含NR医疗器械将包含本文件所述的声明，则应当提交510（k）以及本指南文件中描述的试验数据。

可通过致电1-800-638-2041向小型企业援助部门(DSMA) 卫生和工业计划办公室索取有能力对普通受试者进行改进Draize-95测试的测试实验室名单。还可以致电DSMA资源索取自动回传系统，电话：1-800-899-0381。还可以从DSMA获得可以获取致敏个体并有能力对致敏受试者进行测试的部分医疗人员和小组名单。

## E.	改进DRAIZE-95 测试

该测试的目的是评估含有天然橡胶（NR）的成品医疗器械中是否存在可能诱导一般非致敏用户群体的IV型过敏的残留化学添加剂水平。原致敏试验由John Draize开发，使用兔子进行试验，随后用于人体皮肤测试。为本指南文件之目的，改进Draize-95测试包括其他变化，用于具体评估含有NR的成品医疗器械中的化学化合物的致敏潜力。这些变化是基于现有数据、过去经验和发表文献中的最新知识。该测试应用于声明1和支持声明2的初始测试。

## 受试者：

应当至少使用200名成年非致敏成年受试者完成该测试。该样品量及所有阴性结果提供了95%的置信度，即用户群体对含有NR的医疗器械的化学敏化潜力预计将小于1.5%。

受试者的选择标准如下：

## 包含

- 受试者应当为健康志愿者，具有已备案的知情同意书，且至少在30天内未参加其他自愿测试。

- 应当努力提供受试者的种族和性别多样性，以合理反映美国的一般用户群体。

- 受试者的年龄应当在18至65岁之间。

## 排除

- 患有可能与测试材料引起的皮肤反应相混淆的任何可见皮肤病的潜在受试者。

- 已知或有迹象表明对天然橡胶化学添加剂存在IV型过敏的潜在受试者。

- 有任何迹象表明对天然橡胶蛋白质存在I型过敏的潜在受试者。

- 具有频繁过敏史的潜在受试者。

- 在测试前两周，在潜在试验部位全部或局部使用皮质类固醇的潜在受试者。

- 接受内源或外源性免疫抑制治疗（或长时间暴露于阳光）的潜在受试者。

- 妊娠或在研究期间妊娠的潜在受试者。

- 所有哺乳期妇女。

## 程序：

    - 诱导期——在研究中，应当对每个受试者应用最小尺寸为2厘米×2厘米的供试品。应当将斑片贴在上背部，并使用非反应性胶带连续固定边缘。完全闭塞斑片至关重要。

测试的诱导阶段包括在每个星期一、星期三和星期五应用十片供试品。每48小时拆除供试品，并在相同的部位贴上新的供试品，总计更换十次。应当在星期一拆除在星期五贴上的斑片。

应当记录此诱导阶段的任何和所有皮肤反应。如果观察到对初始诱导试验斑片的反应，则该受试者应被认为是预致敏的个体。在诱导阶段放置第二个斑片后观察到的反应通常被认为是刺激性的。在每一种情况下，第E.2.5节所述的程序将适用。如果发生由闭塞材料引起的局部刺激，则应将阻塞带替换为无刺激性物质，并可继续应用诱导斑片。

    - 休息期——在诱导期结束时，移除供试品。在接下来的三周内，不对受试者应用供试品，直到应用挑战斑片。

    - 挑战阶段——每48小时连续在原始位置上应用两个最小尺寸为2厘米×2厘米的相同供试品。在每次移除斑片时评估试验部位的反应，并在移除第二片后2至4天再次进行评估。

    - 评分标准——应当根据以下标准对反应强度进行评分：

| ## 基本分数： | ## 说明： |
| --- | --- |
| 0 - | 没有可见的反应 |
| 0.5 - | 可疑或可忽略的红斑反应 |
| 1.0 - | 轻度或可察觉的斑点状/滤泡状、片状或融合型（浅粉色）黄斑红斑反应 |
| 2.0 - | 融合型（明显发红）的中度红斑反应 |
| 3.0 - | 可能扩散到试验部位以外的强烈或轻微红斑反应 |

| ## 补充分数： | ## 说明： | ## 标签： |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 水肿 | E |
| 0.5 | 丘疹 | P |
| 0.5 | 囊泡 | V |
| 0.5 | 肺大疱 | B |

如果反应包括描述的症状，可以在基本分数中添加补充分数。最终得分应该是基本和补充得分值的总和。

E.2.5.	概述——对于根据本指导文件评估的任何含有NR的医疗器械，应当检测使用者最常暴露的器械表面。在医用手套的情况下，应当测试手套内部。应当分两个阶段进行研究。在第一阶段，可以测试50名人类受试者，以评估产品是否有引起刺激或致敏的可能性。如果测试产品没有表现出诱发皮肤刺激的可能性并且没有显示致敏能力，则可以使用剩余的150名受试者进行研究的第二阶段。

在研究的诱导阶段，如果受试者对化学物质产生阳性反应（得分值为1.5），或在应用斑片后显示刺激迹象，应当停止继续对这些个体应用斑片。休息3周后，应对这些个体应用挑战斑片，以确认观察到的反应是预先存在的敏感性还是刺激性反应。除了测试组中的200名受试者外，还应当记录和报告所有这些情况。

## 数据分析：

应当在510（k）中记录和/或提交详细的研究报告，其中应当至少包括研究方案、受试者选择、评分标准、测试结果以及结果解释等项目。为了符合降低致敏潜力的要求，根据本文件第E.2.4节所述的评分标准，完成研究的所有200名受试者所得的分值应当不超过1.5。经确定对天然橡胶化学物质过敏或出现刺激性反应的个体将被排除在统计学评估之外。但是，除了完成测试的200名非致敏测试人员的数据之外，还应当记录和报告每种此类情况的数据。

## F.	致敏个体的斑贴试验

该测试的目的是确定含天然橡胶的成品医疗器械是否含有可能引起已知对以下一种或多种化学物质过敏的个体的皮肤反应的残留化学物质：噻唑、秋兰姆和氨基甲酸酯。这些测试数据与声明1所述的改进Draize-95测试数据应当共同支持声明2。

在这项研究中，应当选择根据北美接触性皮炎研究组（NACDRG）（“Am.J. Contact Dermatitis”2：122-129，1991）的标准评分被预诊为最低过敏等级为1.5的受试者。应当在受试者被纳入本研究之日前一个月完成确定受试者敏感度水平的诊断测试。

## 受试者：

该研究应当包括至少25名被确诊为对含有NR的医疗器械中的一种或多种上述化学敏化剂过敏的个体。该样本量及所有的阴性结果提供了95%的置信度，即测试天然橡胶医疗产品上的化学物质预计会引起小于11.3%的致敏个体的过敏反应。

受试者的选择标准如下：

## 入选

- 根据NACDRG标准，被预诊为对NR化学物质的最低过敏等级为1的个体。

- 具有已备案的知情同意书的受试者。

- 应当努力提供受试者的种族和性别多样性，以合理反映美国的一般用户群体。

- 受试者的年龄应当在18至65岁之间。

F.1.2 	排除

- 患有可能与测试材料引起的皮肤反应相混淆的任何可见皮肤病的受试者。

- 有任何迹象表明对天然橡胶蛋白质存在I型过敏反应的受试者。

- 在测试前两周，在潜在试验部位全部或局部使用皮质类固醇的受试者。

- 接受内源或外源性免疫抑制治疗（或长时间暴露于阳光）的受试者。

- 妊娠或在研究期间妊娠的所有受试者。

- 所有哺乳期妇女。

## 测试程序：

## 将最小尺寸为2厘米×2厘米的供试品应用于先前被诊断为对含有NR的医疗器械中的三种已知化学敏化剂中的一种或多种过敏的25名人类受试者： 秋兰姆、氨基甲酸酯和噻唑。

## 在该测试程序中，使用非反应性胶带连续固定斑片的所有边缘。斑片的完全闭塞至关重要。如果供试品造成个人不适，应当尽早移除。在移除斑片时评估试验部位，并在两至四天后再次进行评估。

## 数据分析：

应当在510（k）中提交详细的研究报告，其中应至少包括研究方案、受试者选择、评分标准、测试结果以及结果解释等项目。应当连同测试结果记录和报告每名过敏性受试者在参与测试之前的敏感度等级评分。在对一种以上化学物质过敏的情况下，应当记录对每种化学品的过敏等级评分。作为降低反应诱导潜力的声明的前提条件，本组中所有受试者均应呈现阴性结果（根据本文件第E.2.4节的评分标准，得分小于1.0）。

## G.	研究器械要求：

## 本指南文件适用于已经通过额外制造工艺以减少残留化学添加剂水平且在动物的刺激和皮肤致敏研究中显示出阴性结果的含NR医疗器械。因此，在皮肤斑贴测试期间的非致敏受试者风险程度将被视为非显著风险。此外，使用含有NR的医疗器械对致敏受试者进行的斑贴试验研究应当属于非显著风险研究，因为作为先决条件，产品应当通过改进Draize-95测试。

## 根据IDE规定（CFR 812），非显著风险器械研究需要机构审查委员会的批准并向患者提供知情同意书。在国外进行的研究不受IDE规定的限制，但FDA建议应根据IDE规定进行此类研究。作为最低要求，需要按照《赫尔辛基宣言》进行此类研究。

## H.	有关本指南的更多信息或问题，请联系：

牙科、感染控制和综合医院器械部门感染控制器械分部（HFZ-480）主管

器械评价办公室

FDA器械和放射健康中心

9200 Corporate Blvd.

Rockville, MD 20850

电话：(301)-443-8913 传真： (301)-480-3002