定制器械豁免

行业及食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2014年9月24日

本文件草稿的发布日期：2014年1月14日

除非显示当前有效的OMB控制编号，否则机构可能不会执行或发起信息采集，也不会要求人员参与。该信息采集的OMB控制编号为0910-0767（有效期为2017年7月31日）。

参见本指南第VIII部分中的其它PRA声明。

与本文件相关的问题，请联系器械和放射卫生中心（CDRH）的上市前和标签合规部门（DPLC）：

DPLC

合规办公室

301-796-5770

customdevices@fda.hhs.gov

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

器械评估办公室

合规办公室

前言

公共评论

您可以在任何时间向机构提交电子版评论或建议，网址为http://www.regulations.gov。书面评论和建议可以提交至食品药品监督管理局，案卷管理科（5630 Fishers Lane，Rm 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）。所有评论应注明案卷编号FDA-2013-D-1601。再次进行文件修订或更新之前，本机构可能不会针对评论采取行动。

其它副本

其他副本可从互联网获得。您还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求以接收本指南的电子副本。请使用文件编号1820来注明您所要求获得的指南。

目录

I.	引言	1

II.	背景	1

III.	定义	2

IV.	每年售出不超过5个单位的器械类型	3

V.	定制器械问答/举例	5

A.	定制器械可获得哪些上市前和上市后要求豁免？	5

B.	定制器械豁免描述了两种类型的器械：一种针对医师医疗的特殊需求，另一种针对患者独特的生理/病理学需求。单独的定制器械是否适用于医师的医疗和患者独特需求？	5

C.	申请IDE的器械是否能够作为定制器械？	5

D.	同情用药和定制器械的关系是什么？	5

E.	是否能按定制器械豁免改进现有获得510（k）批准的器械？	6

F.	如果患者需要通过翻修手术进行植入物部件更换，如果该部件已停止生产，则该部件为定制器械吗？	7

G.	儿科器械是否因适用于儿童患者而默认为定制器械？	7

H.	如何为定制器械贴标？	7

I.	是否能够向公众销售定制器械？	8

J.	可能成为定制器械的器械举例是什么？	8

K.	什么是非定制器械举例？	9

VI.	年度报告	9

A.	年度报告-概述	10

1.	附信	10

2.	真实和准确的声明	10

3.	其它商务信息	10

B.	年度报告-以患者为中心的定制器械信息	11

1.	器械符合FD&C法案第520（b）部分内容的说明	11

2.	装运、使用、退回和销毁的定制器械总结	12

3.	关于定制器械使用的详细信息	13

C.	年度报告-以医师为中心的定制器械信息。	13

1.	器械符合FD&C法案第520（b）部分内容的说明	13

2.	适应医师的特殊需求	14

3.	关于定制器械使用的详细信息	15

b）定制器械或定制器械组件。您应提供关于在报告期内装运、销售以及由订购医师退回或销毁的每件器械或器械组件数量的详细信息。这些详细信息应包括制造日期、产品名称、商标名称、产品型号、产品目录号、或其它产品识别符信息、以及产品代码（如果适用）。	15

D.	FDA对年度报告的审核	15

VII.	食品、药品及化妆品法案第520（b）部分的全文	15

请参见附录III以获得用于执行FD&C法案中定制器械条款的决定树的流程图。	16

VIII.	1995年的缩减文书工作法	16

附件I	18

附录II	20

定制器械年度报告真实和准确声明	20

附录III	21

定制器械豁免

行业及食品药品监督管理局工作
人员指南

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如果您想讨论另一种方法，请联系FDA负责实施本指南的人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的适当号码。

# 引言

食品药品监督管理局（FDA）已制定本文件并为行业及FDA工作人员在实施包含在食品、药品及化妆品法（FD&C法案）第520（b）部分中的定制器械豁免提供指南。本指南为定制器械豁免中所用的术语进行了定义，说明了FDA如何解释FD&C法案第520（b）（2）（B）部分中的“特定器械类型的5个单位/年”的含义，描述了应在定制器械年度报告（“年度报告”）中提供的信息，并就如何提交针对按定制器械豁免管理器械的年度报告提出了建议。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了该机构目前关于该主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本机构指南中使用词语“应当”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

# 背景

2012年7月9日生效的食品药品监督管理局安全与创新法案（FDASIA）（Pub. L. 112-144）第617部分要求对FD&C法案第520（b）部分中的定制器械豁免进行变更。新条款修订了现有的定制器械豁免规定并引入了适用于定制器械解决下述其它事项的新概念和程序：

- 为符合单独医师或牙医的要求而创造或改良的器械；

- 可能符合定制器械豁免要求的一类器械中的多个单位（不超过5个单位/年）；以及

- 制造商向FDA提出的、关于根据FD&C法案第520（b）部分制造和分销器械的年度报告要求。

尽管定制器械豁免修订阐明了特定环境中豁免的有效性-例如，当每年制造超过1个单位（但是不超过5个单位）器械时以及当改良市售器械时——新的法定用语不会从FD&C法案的第514部分和第515部分中创建普遍的新豁免条件。与原始定制器械豁免一样，在经修订的条例中，由于患者的医疗症状罕见或医生的特殊要求，定制器械应代表符合上市前审核要求的狭窄分类，并且，FD&C法案第514和515部分中的性能标准是不切实际的。

之前，从业者和制造商针对同情用药协定下认为更合理的器械寻求定制器械豁免。FDA发现，在实施FDASIA之前，一些认为不适用于定制器械情况的器械仍不适用于新条例，但是，可能适用于同情用药。尽管针对同情用药的充分探讨不适用于本指南范围，但是，在本指南的问答部分中纳入了对同情用药的简要说明。

# 定义

器械类型

将一般器械类型定义为在目的、设计、材料、能源、功能或其它与安全性和有效性相关的特征方面无显著差异的一组器械，对于该类器械，进行类似的法规管理足以合理保证安全性和有效性。

进口商

“进口商”指在美国进口器械的任何人员。

必然偏差

“必然偏差”指器械具有充分的独特性，因此，进行临床研究是不切实际的，并且，无法通过临床研究来证明其符合适用的性能标准和/或支持上市前审核。

不常用

“不常用”器械是不常用于由美国制造商、进口商、经销商进行贴标或进行公告的最终形式的一类器械，并且，其每年能够销售的数量不超过5个单位。这包括但不限于未在电子版或复印版文献、广告宣传材料、或可获得证明书中说明的器械。例如，在美国不存在市售器械的情况下并且无法对该器械进行临床研究时，制造商可根据规定独特设计输入的医师的主动要求来制作定制器械。

医师的订单

“医师的订单”指与个别医师的独特病理学或独特生理学情况相关的需求。

特殊需求

“特殊需求”指与个别医生的独特病理学和生理状况相关的一类需求。

非常罕见的情况

“非常罕见的情况”是患者群中存在的一种情况，即因发病率或患病率太小且通过对器械进行临床研究来治疗该情况是不切实际的。

独特病理学

“独特病理学”指在国内无法利用其它器械治疗的病理解剖学情况。

独特生理状况

“独特生理状况”指在国内无法利用其它器械治疗的一种生理状况。

# 每年售出不超过5个单位的器械类型

根据FDASIA，符合FD&C法案第520（b）部分中规定的定制器械豁免要求的器械“每年售出不超过5个单位的特殊器械”，或符合针对定制器械豁免的全部必要要求。

FDA已使用器械类型定义来考虑多种注意事项，如解剖定位、病况、材料、技术和适应症。例如，膝关节置换器械系统由多个器械类型组成；尽管用于相同的解剖学位置，但具有不同技术特征（包括材料）或在不同病况中使用的能构成不同类型的膝关节系统。

FDA根据每年5个新定制器械的情况对5个单位作出了解释（即在符合定制器械豁免的全部其它所需因素的情况下，针对以患者为中心的定制器械，为5例患者，或者对于以医师为中心的定制器械，为5名医生）。5个单位限制包括由制造商向订购医师或患者提供并由订购医师或患者使用的一种类型的全部器械。

如果订购医师销毁不用于特定情况的器械或将其退回给制造商并且这些器械在未获得美国有效销售许可的情况下不得再次经销或不会用于后续的有效定制器械情况，出于为制定标准考虑，FDA不打算将5个单位/年的记录纳入到为独特情况制造的任何额外装置中。FDA期望制造商使用合理的质量系统程序来控制退回的产品并保证其不会在适当的环境中再次进行销售（即，其它有效定制器械情况或美国销售许可）。例如，为特定患者制造4个单位的有效定制骨科植入物，并且，最终为患者植入1件器械，那么订购医师会将剩余3个单位退回给制造商或实施销毁。如果未将这些装置退回给制造商或订购医生未向制造商提供销毁声明，那么，FDA会对所使用的器械类型的5个单位/年中的4个单位进行思考。另一方面，如果将其它3个单位退回给制造商或订购医师向制造商提供了销毁声明，在每年的5个单位中，将仅利用其中1个单位为患者进行治疗，前提是在未获得有效的美国上市许可时，不会再次销售所退回的器械，或在后续有效的定制器械情况下使用这些装置。

在规定报告年内，当患者需要使用同类多个器械（如双边条件）在多个解剖学部位进行治疗时，为计数一个器械类型的5个单位/年，只要一起订购这些器械，并且，只要由订购医师来销毁任何不使用的器械，或者将这些器械退回给制造商，并且，在未获得美国上市许可的情况下，不会再次经销这些器械或用于后续有效的定制器械情况，将在这种情况所使用的器械视为一个单位。例如，当一例患者要求使用有效的定制双侧关节置换器械时（如在双侧膝关节置换术中），只要在相同报告年一起订购这些器械，并且，由订购医师向制造商提供销毁声明或将全部未使用的器械退回给制造商。如果在不同的报告年订购多个置换用的患者器械，每次治疗将为下一报告年的计数一个单位（只要订购医师为制造商提供不使用器械的销毁声明或将其退回给制造商，并且，在未获得有效上市许可的情况下，制造商不得重新销售这些器械或将其用于后续的有效定制器械情况）。

# 定制器械问答/举例

## 定制器械可获得哪些上市前和上市后要求豁免？

在FD&C法案的第520（b）部分中，定制器械无需符合上市前批准（PMA）要求，并且，无需遵循强制性性能标准。其它不豁免定制器械的要求包括但不限于质量体系法规，包括设计控制（21 CFR第820部分）；医疗器械报告（21 CFR第803部分）；标签（21 CFR第801部分）；修改和删除（21 CFR第806部分）；以及注册和列表（21 CFR第807部分）。

## 定制器械豁免描述了两种类型的器械：一种针对医师医疗的特殊需求，另一种针对患者独特的生理/病理学需求。单独的定制器械是否适用于医师的医疗和患者独特需求？

否，定制器械条款允许开发两种不同类型的定制器械。一种以患者为中心，另一种以医师为中心；定制器械无法同时以患者和医师为中心。用于治疗患者罕见病症的定制器械可为患者提供医疗服务，而用于满足医师独特需求的医疗器械针对该医师的医疗活动。

## 申请IDE的器械是否能够作为定制器械？

否，目前正研究或能按照IDE进行研究的器械不符合定制器械的定义。此外，IDE是一种广义的豁免，即按IDE，可从FD&C法案第514, 515, 502, 510, 516, 519, 510（e）, 520（f）和721部分中豁免进行临床研究且符合IDE要求的器械。没有理由为能够按IDE进行研究的器械寻求器械豁免，其原因是定制器械代表范围狭窄的一类器械，其用于治疗极罕见症状或符合极少医师需求（无法切实进行临床调查）。

## 同情用药和定制器械的关系是什么？

不符合FD&C法案第520（b）部分中描述的定制器械定义全部要素的器械在适当条件下，可能适用于同情用药。当对未批准或未获批医疗器械进行临床研究并且其符合全部适用要求时，可为受试者使用未批准或未获批的医疗器械。FDA认为，在某些情况下，医疗服务提供者可能尝试利用未获批和未经批准的器械来治疗患有严重疾病或出现严重状况且不存在替代疗法的患者进行治疗。FDA在指南“IDE政策和程序的指南”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080202.htm）中就如何为未批准器械申请同情用药提供了更多信息。

当器械作为身体状况严重患者的唯一选择时，可能对未获批/批准器械进行同情用药。此外，要求在FDA批准前进行全部同情用药。参见FD&C法案中的第561（b）部分和21 CFR 812.35（a）。请参见上述所列指南以获得更多关于未获批器械同情用药的信息。

## 是否能按定制器械豁免改进现有获得510（k）批准的器械？

对获得510（k）批准的器械进行改良后，如果该器械仍保持其原始预期用途并能够进行临床研究，那么，该器械不适用于作为定制器械，并且，应按21 CFR 807.81和指南“决定何时为现有器械（K97-1）的变更提交510（k）”（http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm080235.htm）（即申报新的510（k）或记录解释变更需要新510（k）原因的合理设计历史文件）进行处理。但是，如果通过改良现有的、获得510（k）批准的器械来治疗独特病理学或独特生理学条件（进行临床研究不切实际），器械可能有资格成为定制器械。

值得注意的是，FDA会审核、通过和批准上市大量患者特异性器械（也称为与患者匹配的器械）。通常，患者特异性器械是不同标准范围被批准或通过，可用于治疗可进行临床研究的患者人群的器械。这些器械的上市前申报有时也指“包封”提交，原因是其申报或通过涵盖了其作为支持的完整标准范围。在医师向制造商提供影像数据或其它信息以最终决定通过或批准范围中的器械标准时之前，这些器械的最终制造可以延迟。因此，这些器械是专门为患者定制的器械。例如，踝关节置换器械的制造商可申报510（k）以涵盖适用于具有不同解剖学特征的多例患者的不同系统组件的一系列标准。尽管行业中的某些人有时将这些器械通俗的称为“定制器械”，但是，除非这些器械符合第520（b）部分中的全部标准，否则，这些器械不是符合FD&C法案定制器械豁免要求的定制器械。由于可定义并研究器械和患者人群，因此，需要为这些类型的器械进行上市申请。

如何将现有定制器械的修改和维护纳入到一种器械的全部5个单位/年中？

如果器械随后被修改或维护（前提是这种修改或维护会促进定制器械在修改和/或维护前所适用的个人或医师的特殊要求），将不按5个单位/年对符合FD&C法案第520（b）部分全部要求的器械进行计数。如果您有任何疑问，可联系CDRH合规办公室以在修改或维护此类器械前，讨论特殊情况。

## 如果患者需要通过翻修手术进行植入物部件更换，如果该部件已停止生产，则该部件为定制器械吗？

只有当组件设计用于治疗独特病理学或生理学病症且目前尚无其它器械能够用于治疗和符合第520（b）部分中的全部其它要求时，该组件是定制器械。即，不再生产的组件不会变成定制器械。但是，根据这些都情况，可向FDA提交允许制造和植入组件的同情用药申请。

## 儿科器械是否因适用于儿童患者而默认为定制器械？

否。与成人人群一样，可对儿科患者人群进行研究，并且，在某种程度上，应对这些人群进行研究，以便于合理贴标。器械的合理贴标能使用户更好的了解器械的性能特征。

## 如何为定制器械贴标？

定制器械仍需符合全部器械标签要求，要求包括器械应具有合理的使用适应症或不可伪造或进行错误引导，以及许多其它标签要求，包括21 CFR 801.1中的要求。此外，与定制器械配套的标签应包含以下信息：（1）声明（器械为定制器械）；（2）订购医师的姓名；（3）为器械预期治疗的患者注明信息（如果适用）；（4）适应症；（5）灭菌状态；（6）相关构成信息（材料、组件等）；和（7）保存条件。

## 是否能够向公众销售定制器械？

否。应根据医师订单为存在罕见病症的患者或针对医师的特殊要求（例如，独特的病理学或独特的生理学状况）来制造定制器械。第520（b）（1）（C）部分规定，除此以外，通常不会通过标识或广告来销售最终的定制器械。

## 可能成为定制器械的器械举例是什么？

定制器械的潜在例子是未患有骨骼发育不良并要求利用全髋关节置换术治疗其风湿性关节炎的患者制造的器械。应通过软骨和骨骼的生长和/或重塑异常造成患者身材矮小和患者髋关节出现有角和扭转畸形来检定患者的骨骼发育不良。在此特定情况下，目前在美国销售的全髋关节置换器械可能无法成功治疗患者的独特病理解剖情况。将需要符合定制器械豁免的其它要素-例如，用于支持临床研究的患者人群太小。

定制器械的其它可能举例是进行颈椎间盘切除后，通过人造颈椎间盘置换重建颈椎间盘以治疗7'2"男性患者的颈神经根病。在这种假设情况下，患者颈椎的骨质大小超过了美国可用的人造颈椎间盘可以容纳的尺寸，并且，患者本次所代表的人群大小，不足以支持临床研究。

潜在定制器械的其它举例是针对经历严重车祸后造成颈部以下瘫痪需要利用枕髁螺钉和仪器来辅助抬起头部的儿童制造的器械。她的医师推测，最适于她的手术是枕骨-C2后颈部融合术。在美国，已通过或获批的用于植入到枕骨髁中的螺钉尺寸均不适用于该例儿童患者。需要利用儿童所需的器械尺寸范围进行后部枕骨髁融合的儿科患者人数太少，不足以支持临床研究。由于该情况可能符合定制器械豁免，其医师应申请适用于在该特定患者的枕骨、颈椎和上胸椎中使用的非标准化、儿童尺寸的螺钉的枕颈植入物。如果医师为制造商提供一份声明（称会销毁未使用的器械或将其退回给制造商），可将本手术中使用的多个螺钉视为一个单元。FDA期望制造商使用合理的质量系统规程来控制退回的产品，并保证仅在适当环境中再次经销这些产品（即，其它有效的定制器械或美国销售许可）。

FDA在编制本指南时征求了关于定制器械使用的意见。我们未收到描述潜在的、以医师为中心的定制器械举例。假设符合FD&C法案中定制器械豁免的全部其它方面，以医师为中心的医疗器械的潜在举例是适用于要求获得上市前审核（需要通过改良来适应外科医生手部畸形）的外科手术仪器的器械。

## 什么是非定制器械举例？

进行初次全膝关节置换（TKR）患者植入X公司的TKR器械。随后，患者需要对进行TKR关节置换的一侧进行翻修，可能通过X公司目前合法销售的现成组件完成翻修手术。但是，患者医生行医的医院仅使用Y公司的产品。医生打算申请Y公司定制组件来置换患者体内损坏的X公司组件。由于在国内可获得为患者进行治疗的合法销售器械，因此，这种假设情况不满足要求。【参见FD&C法案的第520（b）（1）（D）部分】。这种情况更适合通过申请同情用药来解决，以便在上市申请未取得许可或批准的情况下在州际贸易中销售器械。

# 年度报告

针对FDASIA中定制器械豁免的法令修正案增加了新的报告要求；即，“…….这种【定制】器械的制造商按秘书处规定的方式，每年告知秘书处关于该器械的生产情况”。参见FD&C法案第520（b）（2）（C）部分。简而言之，制造商必须每年向FDA报告其所供应的定制器械情况。年度报告应包括植入新器械或为之前定制器械进行翻修的患者人数。此外，应在年度报告中计数为一例患者使用的多个定制器械或组件。如本指南中第IV部分所述，将仅在特定器械类型的5个单元/年中计数新的定制器械。但是，应在年度报告中为现有定制器械的翻修情况作出说明。并且，年度报告应为向医师提供的定制器械数量、退回给制造商或销毁的数量作出说明。

年度报告应总结1年报告期内在美国制造和销售的定制器械数量。每份年度报告应涵盖一个完整的年度（即从1月1日到12月31日）。第一份报告应包含从FDASIA颁布之日（2012年7月9日）到第一份报告日期所制造的定制器械的信息。对于后续全部报告期，应在下一年的第一季度（即不超过3月31日）向FDA提交报告。FDA将在公布最终指南的年末实施年度报告要求。

完整的年度报告应包含下述提出的全部要求。FDA可更有效的审核完整的年度报告，并且，如果公司提供完整的年度报告，FDA不太可能要求获得其它信息。下述部分就如何向FDA提交年度报告以及关于以患者为中心和以医师为中心的定制器械的报告内容提供了指南。

## 年度报告-概述

应在以患者为中心和以医师为中心的年度报告中纳入下述概述信息。

### 附信

报告应包括在参考线中明确声明提交原因是“定制器械年度报告”的附信。附信应包含完整联系方式（即，公司名称、公司地址、公司网站、联系人、联系人职位、联系人电话、联系人传真以及联系人的邮箱地址）。附信也应明确注明在报告期内制造和销售的定制器械，并包含联系人或公司内其他负责人的签名。附信也应规定报告周期（即，报告期开始和结束的日期）。

### 真实和准确的声明

报告应包括签署的定制器械年度报告真实和准确声明，该声明应指出提交人是制造商的授权代表，并且，纸质版和电子版定制器械年度报告中提供的全部信息真实准确，未删除重要事实。参见附录II以获得我们推荐您使用的声明副本。

### 其它商务信息

应用英文书写定制器械年度报告。利用外文提供的任何材料应附有准确、完整的英文翻译。应向下述地址提交定制器械年度报告的两个副本，其中至少包括一份副本：

收件人：定制器械年度报告提交协调员

分析和项目运营部

合规办公室

器械和放射卫生中心

食品药品监督管理局

WO66, Room 2622

10903 New Hampshire Avenue

Silver Spring, MD 20993-0002

尽管不要求定制器械年度报告，我们强烈建议您提交一份电子拷贝（即，在CD、DVD或闪存盘中拷贝一份PDF文件）。参见“医疗器械申报的电子拷贝项目：行业及食品药品监督管理局工作人员指南”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf）以获得更多关于提交电子版拷贝的信息。

## 年度报告-以患者为中心的定制器械信息

如本指南中第V.B部分所示，定制器械可以是以患者为中心的器械也可以是以医师为中心的器械，但不可以兼备。除在第VI.A.部分（上述）中列出的要求元素外，应在针对以患者为中心的定制器械年度报告中，向FDA提供下述内容以保证符合第520（b）（1）和520（b）（2）部分中所列的条件。

### 器械符合FD&C法案第520（b）部分内容的说明

在报告中，您应纳入为治疗单独患者制造的器械符合FD&C法案中包含的下述一项条件的情况或理由：

a）为解释第520（b）（1）（B）部分和第（b）（2）（A）部分符合情况，您应说明器械为何违背上市前要求，包括无法进行临床研究的罕见情况治疗条件。您可纳入关于器械旨在诊断、治疗、缓解、预防或治愈，或旨在影响身体结构或任何功能的体征或疾病的发生率或流行性的信息。应纳入针对所提供数据的引用文献。如果在已公布文献中无法获得引用材料的发生率或流行性信息，您应在年度报告中纳入引用文献副本。如果您认为与体征或疾病的发生率或流行性相关信息不可用，则应提供认为该信息不可用的原因说明。

b）为说明第520（b）（1）（A）部分符合情况，您应指出器械是新创建器械还是现有合法销售器械的改进器械，以便于符合单独医师的订单。

c）为说明第520（b）（1）（C）部分符合情况，您应证明制造商、进口商或经销商的标签或公告目前无法在美国境内获得该器械。

d）为说明第520（b）（1）（D）部分和第520（b）（2）（B）部分中的部分内容符合情况，您应提供器械的完整描述，包括器械类型（例如，适用的产品代码）和旨在使用器械治疗的患者独特病理学或生理学条件。

e）为证明符合第520（b）（1）（D）部分，您应提供一份描述目前在国内无法获得其它治疗患者独特病理学或生理学状况的器械。应保存您用于决定目前在国内无法获得用于治疗患者独特病理学或生理学情况的评估报告。

f）为说明第520（b）（1）（E）（ii）部分符合情况，您应为医师订单中的单独患者提供唯一患者识别符。

g）为说明第520（b）（1）（F）部分符合情况，您应声明是否按照个例情况利用组件组装或制造最终器械，以满足个别的独特需求。此外，您应根据第520（b）（1）（G）部分来说明器械或器械组件是否具有共同的标准化设计特征、化学和材料成分、以及与市售器械相同的制造工艺。

### 装运、使用、退回和销毁的定制器械总结

你应总结由订购医师在报告周期内提供、使用、退回和销毁的全部定制器械总结。这包括器械和产品代码（如果适用）的名称或说明。总结也应包括装运、使用/留在（例如植入）新接受患者和翻修患者体内的每种器械数量信息，以及退回给制造商/经销商或由订购医师销毁的定制器械的数量信息。为便于FDA审核总结报告，我们建议使用附录I表1中的格式报告本信息。

### 关于定制器械使用的详细信息

应为报告期内制造的定制器械提供下述详细信息。

a）患者信息。您应指出接受定制器械的患者总人数。这应分为接受新器械的患者和进行之前定制器械翻修的患者。也应提供与患者相关的其它信息，包括唯一患者识别符和必须使用定制器械的情况说明。

b）医师信息。您应提供为每例患者实施手术的治疗医师的姓名、地址和其他联系信息。

c）定制器械或定制器械组件。对于每种留在患者体内的定制器械或定制器械组件，您应提供关于每件器械或器械组件的详细信息。这些详细信息应包括制造日期；产品名称、商标名称、产品型号、产品目录号、或其它产品识别符信息、以及产品代码（如果适用）。

为便于FDA审核详细的定制器械报告，FDA建议利用附录I中表2描述的格式来提供患者、医师和器械信息。

## 年度报告-以医师为中心的定制器械信息。

如本指南中第V部分所述，可将定制器械视为以患者为中心或以医师为中心，但不能两者兼备。除在第VIA部分（上述）中所列的要求内容外，应在针对以医师为中心器械的定制器械年度报告中向FDA提供下述内容，以保证符合520（b）（1）部分和520（b）（2）部分中所列的情况。

### 器械符合FD&C法案第520（b）部分内容的说明

在您的报告中，应纳入为治疗单独患者制造的器械符合医师专业实践医疗特殊需求和FD&C法案中所包含的下述一项条件的情况和理由：

a） 为说明第520（b）（1）（B）部分和第（b）（2）（A）部分符合情况，应解释器械为何违背上市前要求，包括解决无法进行临床研究的罕见情况治疗条件。您可纳入关于器械旨在诊断、治疗、缓解或预防体征或疾病的发生率或流行性的信息。应纳入针对所提供数据的引用文献。如果在已公布文献中无法获得引用材料的发生率或流行性信息，您应在年度报告中纳入引用文献副本。此外，应解释为何对该器械进行临床研究是不切实际的。如果您认为与体征或疾病的发生率或流行性相关信息不可用，则应提供认为该信息不可用的原因说明。

b）为说明第520（b）（1）（A）部分符合情况，您应指出器械是新创建器械还是现有合法销售器械的改进器械，以便于符合单独医师的订单。

c）为说明第520（b）（1）（C）部分符合情况，您应证明制造商、进口商或经销商的标签或公告目前无法在美国境内获得该器械。

d）为说明第520（b）（1）（D）部分和第520（b）（2）（B）部分中的部分内容符合情况，您应提供器械的完整描述，包括器械类型（例如，适用的产品代码）和器械在设计方面应符合的特殊医生需求。

e）为证明符合第520（b）（1）（D）部分和第520（b）（1）（E）（i）部分，您应提供一份描述目前在国内无法获得其它能够符合医生医疗过程特殊需求的器械。应保存您用于决定目前在国内无法获得符合医生医疗过程特殊需求的器械的评估报告。

f）为说明第520（b）（1）（F）部分符合情况，您应声明是否按照个例情况利用组件组装或制造最终器械，以满足上述个别的独特需求。此外，您应根据第520（b）（1）（G）部分来解释器械或器械组件是否具有共同的标准化设计特征、化学和材料成分、以及与市售器械相同的制造工艺。

### 适应医师的特殊需求

你应提供为符合医师的特殊需求，由医师提供和/或退回或销毁的全部定制器械的年度总结。这包括器械名称或说明和产品代码（如果适用）的名称或说明。总结也应包括在报告期内装运/使用的每种类型的器械的数量信息和退回给制造商/经销商或由订购医师销毁的定制器械的数量。为便于FDA审核总结报告，我们建议使用附录I的表1中描述的格式来报告本信息。

### 关于定制器械使用的详细信息

应为报告期内经销的定制器械提供下述详细信息：

a）医师信息。您应提供订购定制器械的医师姓名、地址和其他联系信息。

### b）定制器械或定制器械组件。您应提供关于在报告期内装运、销售以及由订购医师退回或销毁的每件器械或器械组件数量的详细信息。这些详细信息应包括制造日期、产品名称、商标名称、产品型号、产品目录号、或其它产品识别符信息、以及产品代码（如果适用）。

为便于FDA审核详细的定制器械报告，FDA建议利用附录I中表3描述的格式来提供医师和器械信息。

## FDA对年度报告的审核

FDA每年审核年度报告，使机构能够评估与定制器械的制造和经销相关的几项重要问题。这些问题包括报告文件的充分性和与FD&C法案第520（b）部分要求的符合情况。如果我们发现年度报告中所提供的信息不足以进行全面审核，我们可能通过信件、电话或电子邮件要求获得其它信息。如果仅要求阐明一项问题，我们可能通过电话或电子邮件（其中的最有效方法）来讨论该问题。

# 食品、药品及化妆品法案第520（b）部分的全文

第520（b）（21 U.S.C. 360j（b））部分的修订内容如下所示：

（b）定制器械-

（1）一般-第514部分和第515部分的要求不适用于下述器械-

（A）为符合个别医师或牙科医生（或任何其它由秘书处在口头审理后颁布的法规中指定的特殊合格人员）的订单而创建或改良的器械；

（B）为符合分段（A）中描述的订单，有必要违背第514部分中的其它适用的性能标准或第515部分中的标准；

（C）通常无法通过制造商、进口商或经销商的标签或公告以在美国获得最终产品；

（D）旨在治疗国内尚无法利用其它器械进行治疗的独特病理学或生理学情况；

（E）（i）旨在符合这些医师或牙科医生（或指定的其他特殊合格人员）在其专业实践中的特殊需求；或（ii）旨在由这些医师或牙科医生（或指定的其他特殊合格人员）记录姓名的单独患者使用；

（F）根据特殊情况，利用组件组装或进行制造并形成终产品，以满足段（E）中的条款（i）或（ii）所描述的个人的特殊需求；以及

（G）可能具有通用的标准化设计特征、化学和材料成分以及与市售器械相同的制造工艺。

（2）局限性-仅当出现下述情况时，段（1）应适用于器械-

（A）这种器械旨在治疗罕见情况，因此，为该器械进行临床研究是不切实际的；

（B）关于段（1）中描述的特定器械类型，每年仅限于生产5个单位，前提是这种生产另外符合本部分的要求；并且

（C）这种器械的制造商按秘书处规定的方式每年告知秘书处这种器械的制造情况。

（3）指南-在本部分颁布的2年内，秘书处应发布关于段（2）（B）中描述的多件器械的最终指南。

# 请参见附录III以获得用于执行FD&C法案中定制器械条款的决定树的流程图。

# 1995年的缩减文书工作法

本指南包含由行政管理和预算局（OMB）按照1995年的缩减文书工作法（44 U.S.C. 3501-3520）进行审核的信息采集条款。

估计完成本信息采集所需的平均时间是1小时/响应，包括用于审核说明的时间、检索现有数据源的时间、采集所需数据的时间、以及完成并审核所采集信息的时间。向下述地址发送关于该负担估计或意见以便于降低该负担：

卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

首席信息官办公室

缩减文书工作法（PRA）工作人员

PRAStaff@fda.hhs.gov

本指南也引用了在FDA法规中之前获得批准的信息采集。已根据OMB控制编号0910-0231批准了21 CFR 814，子部分B和E中的信息采集；已根据OMB控制编号0910-0078批准了21第812部分中的信息采集；已根据OMB控制编号0910-0120批准了21第807部份，子部分E中的信息采集。

除非存在目前有效的OMB控制编号，否则，机构可能不会执行或发起信息采集，并且，未要求人员应对信息采集。采集年度报告的OMB控制编号是091-0767。

# 附件I

总结数据表的格式

表1，装运、使用和退回的定制器械的总结

| 定制器械标识 | 产品代码 | 装运数量 | 以患者为中心或以医师为中心的新病例数量（适用的） | 翻修病例数量（以患者为中心或以以医师为中心） | 退回或销毁的数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2，以患者为中心的器械-以患者为中心器械的患者、医师和器械信息总结

| 患者识别符 | 生产日期 | 必须使用定制器械和替代治疗的情况说明 | 医师的姓名和地址 | 定制器械或定制器械组件 | 其它相关信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产品名称（如果规定） 商标名称（如果规定） 产品型号（如果规定） 产品目录号（如果规定） 其它产品识别符信息，产品代码（如果适用），材料组成 |  |

表3，以医师为中心的器械-医师和器械信息总结

| 医师姓名、学位和地址 | 执行程序的日期 | 必须使用定制器械的特殊需求的说明 | 定制器械名称或定制器械组件 | 其它相关信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品名称， 商标名称， 产品型号， 产品目录号， 其它产品识别符信息，产品代码， 产品分类法规， 材料组成 |  |

# 附录II

# 定制器械年度报告真实和准确声明

我以（公司名称）的（公司职位）的身份证明，据我所知，在定制器械年度报告中提交的全部数据和信息是真实和准确的，并且，未删除重要事实。

_____________________________

（签名）

_____________________________

（印刷体姓名）

_____________________________

（日期）

# 附录III

定制器械决策树

注意，决策树中的术语-医师代表医师、牙科医生或FD&C法案第520（b）部分中记录的合格人员。

您的器械是否

被创建或改良，以便于符合个别医师的订单要求进行创新
或改进？

必须违背第514部分中的其它适用的性能标准或第515部分中的要求？参见本指导性文件指南中定义部分的“必要违背”的定义

是否按照制造商、进口商或经销商的标签或公告，通常无法在美国境内获得成品？参见本指导性文件指南定义部分中“通常无法获得”的定义。

旨在治疗目前无法利用国内其他器械治疗的独特病理学或生理学情况？

旨在符合该医师的专业医疗活动的特殊需求？参见本指南中关于“特殊需求”的定义。

或者

旨在用于由这些订购医师记录姓名的患者

是否根据实际情况，利用组件进行组装或生产为最终产品，以符合段（E）中条款（i）或（ii）中描述的特殊个别需求；

针对旨在治疗极为罕见情况的目的，为器械进行临床调研是否切实可行？参见本指南性文件定义部分中关于“极其罕见”的定义。

针对一种特定器械类型，是否制造5个单位/年或少于5个单位/年？

当您根据21 USC 520(（b)）(（2)）(（c)）来申报所要求的通知时，您的器械将符合全部定制器械的要求。

不是非定制器械

否

否

否

否

否

否

否

否

是

是

是

是

是

是

是

是

为便于阅读本文件，将“医师”一词定义为“医师或牙医（或在秘书处公布法规中指出的其它任何明确的合格人士）”。FD&C法案的第520（b）（2）（A）部分。

参见21 CFR 860.3（i）。

参见，例如，21 CFR 806.2（f）。

FR 248页码56778, 56796，1983年12月23日。

未被现有上市批准涵盖的器械将需要进行PMA或获得有效的要求豁免，以获得PMA批准，从而进行州际贸易。可能获得PMA要求有效豁免或替代方法的举例包括：（1）建立新器械与有效等同器械之间的实质等同性，（2）批准试验性器械豁免（IDE）或（3）符合全部定制器械豁免要求。

参见FD&C法案的第520（g）部分以及21 CFR第50、56和812部分，试验性器械豁免（IDE），其包括针对利用医疗器械为受试者进行临床研究的要求，如IDE申请的内容、申办方和研究者的责任、标签、记录保存和向FDA报告等。

CDRH已在不同产品领域中获得了针对特异性患者/与患者匹配的医疗器械的510（k）和PMA申请，其包括但不限于TMJ植入物、牙桥基、骨外科切割导向器、骨关节置换植入物、以及创伤钢板和牙骨钢板。

关于器械标签上的其它信息，参见21 CFR第801部分、21 CFR 809.10和“医疗器械患者标签指南”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070782.htm）。

未计划列出全部可能符合定制器械豁免的器械，其仅代表一部分用于符合有效定制器械法定要求的信息。如果您就自身情况是否可能符合定制器械豁免方面存在任何疑问，我们建议您联系CDRH的合规办公室（customdevice@fda.hhs.gov）以进行讨论。

参见77 FR 69488（2012年11月19日，星期一）。

参见本指南的第VII部分，以获得FD&C法案中包含的完整文本。

FD&C 法案第520(b) 部分中的完整文本信息，请参见该指导性文件第VII 节。

FD&C法案第520（b）（2）（C）部分目前要求定制器械制造商提交根据定制器械豁免要求销售的全部器械的年度报告。若不向FDA提交所需的年度报告，则无法从任何适用的上市前要求中豁免按“定制器械”销售的器械。