|  | 欧洲委员会 企业和工业总署 日用消费品 化妆品和医疗器械 |
| --- | --- |

MEDDEV. 2.11/1 rev.2

2008年1月

医疗器械指南

应用理事会指令93/42/EEC，考虑有关使用怀疑存在TSE风险的动物源组织或衍生物的医疗器械的委员会指令2003/32/EC 制造商和公告机构指南

注

本指南为一系列与CE-医疗器械指令应用问题相关的指南中的一部分。本指南不具有法律约束力。本指南在经过与各个利益方（主管机构、服务委员会、行业委员会、其他利益相关团体）进行深入协商之后谨慎拟定而成，期间对中期草案进行了传阅，而且部分意见还为本文件所采纳。因此，本文件反映了来自医疗器械行业的利益团体代表所持的立场。

本指南基于委员会指令2003/32/EC（OJ EC N° L 105，2003年4月26日，第18页）的要求。

应用理事会指令93/42/EEC，考虑有关使用易受TSE影响的动物源组织或衍生物的医疗器械的委员会指令2003/32/EC

1.0 – 引言

1.1 - 委员会指令2003/32/EC规定了使用（怀疑存在TSE风险的）动物源组织或衍生物的医疗器械产生的风险的管理要求。指令要求此类器械，无论是新的还是已经上市的器械，应遵守一项包含风险评估的风险管理计划。对于指令范围内的所有新的和现有的器械，要求制造商向公告机构提交风险评估以便执行认证前的评价。

1.2 – 成员国负责确保经证实评价使用动物组织或衍生物的器械的公告机构拥有适当的经验和资格以评价制造商采用的风险控制措施并验证其是否符合委员会指令2003/32/EC的规定。

此外，所有成员国应负责促成公告机构对制造商的风险管理活动评价的验证（见第6.1节）。当所有易受影响的原材料的适合性已经通过欧洲药品质量管理局（EDQM）的认证时，无需执行此类验证（见第5.2节）。

1.3 - 应牢记，委员会指令2003/32/EC不会更改医疗器械指令93/42/EEC的任何规定，二者均适用于相关产品以实现法规合规性。

2.0– 范围

2.1 - 委员会指令2003/32/EC适用于使用牛、绵羊、山羊、鹿、麋鹿、貂和猫的组织的医疗器械（提供源自此类组织的存活或非存活产品）。这些材料可能构成了器械的重要部分（例如牛心脏瓣膜、用于矫形外科的牛骨或用作伤口敷料的胶原蛋白）、产品的覆盖/注入（例如注入明胶的血管移植物）、生产制造阶段的辅助工具（例如胎牛血清、牛血清白蛋白、酶、培养基），或者这些材料可用于输送、加工或储存血液、体液、细胞、组织、以及之后输注、施用或引导入体内的液体或气体。

2.2 – 按照2003/32/EC指令第1.4条的规定，不包括“不与人体接触的”产品以及“拟仅与完整皮肤接触的”产品。体外诊断医疗器械和产品，例如皮革矫形鞋，不属于本指令的范围。尽管如此，制造商应用风险管理计划在所有情况下均适用。

2.3 - 动物副产品条例中的规定与委员会指令2003/32/EC范围内的医疗器械有关。因此，用于医疗器械制造的原材料的进口、出口、运输和交易必须遵守本条例的规定。委员会指南文件确认条例适用于中间产品，但不适用于医疗器械成品。如本条例的规定，用于医疗器械制造的材料应为3类或等效材料，即来源于动物且适于人类消耗的材料（另见2.4）。

2.4 举例来说，牛脂衍生物（例如硬脂酸盐）在某些医疗器械（例如血袋）的生产中用作塑化剂或脱模剂。用作牛脂衍生物制造的原材料的牛脂应为3类或等效材料，如第1774/2002号条例的规定（可能不时修订）。使用牛脂通过严谨工艺制造的牛脂衍生物已经进行了特定的考虑。按照严谨程度不低于附件1（见下文）所述条件制造的材料应视为遵守本委员会指令的监管预期。尽管这些内容不属于本指令的范围，但93/42/EEC指令和制造商应用风险管理方案的要求仍然相关。使用其他制造条件生产的其他牛脂衍生物应证明对本委员会指令的合规性。

2.5 本文件中特别提到的“细胞培养基”适用于工作细胞库和主细胞库。药品行业有关该特定主题的原则和实践应进行改编以适于医疗器械行业。（参考文献：降低通过人用和兽用药品传播动物海绵状脑病介质的风险的指南注解，CPMP/CVMP通过，EMEA/410/01第2版——2003年10月；OJEC，2004年1月28日，使用TSE合规性材料重建工作种子和工作细胞库的意见书。EMEA/22314/02，2002年9月10日）。

2.6 对于使用易受TSE影响物种材料的医疗器械的临床调查，成员国管理此类调查的安全性和质量的申请应为提交申请的主管机构的责任。主管机构应考虑委员会指令2003/32/EC的附件中的原则。

3.0 – 目的

3.1 本指南的目的是通过澄清某些方面的解释内容辅助委员会指令2003/32/EC的通用申请。特别地，本指南说明了公告机构执行的评价、协调主管机构的活动以及其他主管机构的验证角色。

4.0 - 公告机构的评价

4.1 公告机构的评价预计集中于委员会指令的主要目标，即证明使用易受TSE影响物种的非活性动物组织或的合理性。此类证明应基于产品的整体获益/风险评估，包括对比使用动物衍生材料与可用的替代材料的风险和获益。然后，风险分析应考虑来自非易受TSE影响物种的类似材料以及任何合成材料。公告机构应确保产品的总体风险评估考虑TSE风险，并且该风险评估已经作为书面风险管理程序的一部分执行。

4.2 在决定产品对于其预期用途的适合性以及TSE风险的可接受性时，公告机构至少应考虑下列信息（在适用情况下）：

- 临床前和临床资料的临界分析，以便支持任何宣称的特定优势；

- 替代材料的评价（例如非易受TSE感染影响的动物源材料以及合成材料），以便确定它们实现预期产品特征和目的的能力；

- 对为降低感染或文献检索风险而采取的措施进行评价，包括采购和兽医控制、喂养限制、收割实践、重要的加工阶段、淘汰和/或灭活研究；

- 产品是否符合相关横向和产品标准；

- 确认使用的任何胶原蛋白、明胶或牛脂满足“适于人类消耗”的要求；

- 欧洲药品质量管理局（EDQM）执行的任何原材料适宜性的评价和认证。

4.3 公告机构应记录其评价的关键要素并形成“总结评价报告”。本报告的目的是确认公告机构已经评价了相关辅助文件并认为其足以证明产品符合理事会指令93/42/EEC中有关TSE的规定以及委员会指令2003/32/EC的全部规定。总结评价报告应简要地描述TSE危害的特征，估计风险，并概括适用的风险控制措施。本报告应包含：

- 产品说明，包括预期用途和组成的信息。这应包含有关原始组织性质、物种和地理起源的信息；

- 降低感染风险所采取的关键因素的说明；

- 因使用产品引起的TSE风险的定性或定量估算，考虑产品污染的可能性、患者接触的性质和持续时间；

- 证明医疗器械中使用动物组织或衍生物的合理性，包括整体TSE风险评估的可接受性的基本原理，考虑替代材料的评价和预期的临床获益；

- 医疗器械制造商使用的动物材料的来源确立和/或第三方供应商的稽查方法；

- 结论声明。

4.4 如果拥有原材料的EDQM TSE适合性证书，公告机构应记录促成补充认证的完整稽查记录。公告机构执行的医疗器械的评价过程应记录并验证第4.3节的内容，前两项除外。

4.5 器械制造商负责至少每年验证一次EDQM证书（作为医疗器械设计检验证书的依据）的有效性，例如与TSE材料的供应商一同验证或在EDQM网站上验证。证书的有效性将在对医疗器械制造商的持续监管稽查期间由负责的公告机构验证。

5.0 - 主管机构的验证

5.1	主管机构的作用是验证：

- 已经遵守了委员会指令2003/32/EC中规定的程序，并且做出了正确的判断；

5.2 如果医疗器械仅使用EDQM认证的原材料，不要求公告机构通过其本国的主管机构征求其他成员国主管机构的意见（见第4.4节）。然而，可以预见相关方（公告机构和国家主管机构）之间的信息交换，从而增加与使用EDQM认证材料的医疗器械有关的经验。

5.3 某些主管机构可以选择向其他成员国或相关国家主管部门（例如国家专家委员会）寻求援助。在此情况下，主管机构有必要确保不存在利息冲突，秘密保存所有资料，以及即使进行咨询。

5.4 要求国家主管机构在医疗器械专家组会议上提供此类合规性审查的进度。

6.0 – 协调主管机构

6.1 要求公告机构联系其国家主管机构，后者将征求其他成员国主管机构对于总结评价报告的评价和结论的意见。

6.2 作为指定主管部门，公告机构的国家主管机构还应负责验证公告机构拥有评估此类器械的合规性的充分知识。

6.3因此，协调主管机构的作用是确保：

- 自公告机构收到信息之日起12周内将其他成员国主管机构的意见发送给公告机构。

- 按照委员会指令2003/32/EC的规定承担产品评价的公告机构应具有执行风险评估的适当知识和经验。

6.4 协调主管机构应确认收到了任何意见请求，充当主管机构与公告机构之间所有通信的渠道，整理国家主管机构的意见（包括它们自己的意见），以及将这些意见传达给公告机构。主管机构应自收到协调主管机构的信息后九周内完成它们对总结评价报告的评价和结论的审查。应预留足够时间用于整理意见并将意见直接传达给相关公告机构。

6.5 对于被视为不具备评估产品合规性的必要知识和经验的任何公告机构，指定主管机构应修正此类公告机构的活动范围。

6.6 协调主管机构应将公告机构关于产品认证的最终决定告知其他成员国（例如确认公告机构发布或拒发证书）。

7.0 - 审查主管机构的意见

7.1 要求公告机构对其通过国家主管机构收到的任何意见给予适当考虑。

7.2 为实现统一性和一致性，公告机构审查通过其协调主管机构收到的意见所需执行的原则性活动包括：

- 整理来自协调主管机构的所有通信；

- 鉴别提出的所有意见（可能采用了不同格式）；

- 记录它们对每个要点的回复或纠正措施；

- 在必要时，从制造商的资料档案中添加附加信息；

- 确定它们是否不同意任何成员国的意见或有所偏离；

- 如果遇到有关情况，与器械的主管机构协商；

- 记录它们对产品补充认证的最终决定；

- 将该决定通知制造商和国家主管机构。

7.3 如果公告机构在其主管机构确认收到总结评价报告后12周内未收到任何意见，其可以最终确定有关产品认证的决定，无需进一步参考主管机构的意见。

8.0 – 重大变化

8.1 与可能修改制造商风险评估档案的结果的任何采购、收集、处理或灭活/消除的变更有关的信息必须发送给公告机构，以便在实施此类变更之前进行额外审批（例如原材料使用不同的屠宰场，对某个国家的BSE状态重新分类）。这些持续性活动将由制造商和公告机构执行。制造商收集的与TSE风险和器械有关的任何新信息必须发送给它的公告机构。

8.2 在与主管机构协商之后，公告机构评估的涉及重大变更（可能增加整体TSE风险）的任何产品将被视为新产品，需要更新协商程序（参考之前的协商）。

9.0 - TSE证书的更新

9.1 更新证书时，公告机构应重新评估以验证其符合相关指令（即理事会指令93/42/EEC和委员会指令2003/32/EC）的要求。更新的设计档案应包含以下信息：

- 更新的风险分析；

- 更新的临床评价；

- 与适用的新协调标准有关的测试数据和/或基本原理；

- 与TSE风险、科学知识和国家BSE状态重新分类等有关的“最新”文档的证据；

- 证明在医疗器械中使用动物组织或衍生物的合理性（包括与替代材料的对比）。

9.2 公告机构需要验证更新的设计档案中的内容是否应被视为风险的重大增长。如果是，应遵守关于重大变更的咨询程序，包括对TSE风险的增加进行预先评价（见第8.0节）。

10.0 - 含有使用TSE物种材料的辅助药物的医疗器械

10.1 医疗器械与辅助药物的结合（即使用来自TSE物种的材料）属于医疗器械指令和TSE指令的范围。公告机构应按照现有程序执行审查，包括联系与药物成分协商有关的相关药物主管机构。应遵守MEDDEV 2.1/3中的协商程序。此后，公告机构应执行协商程序（见第4.3节）。对于结合了药物的医疗器械（使用非EDQM CEP TSE认证材料），公告机构和主管机构应考虑到药物监管机构的活动已经覆盖了药物的安全性和质量，包括TSE事务。

10.2 该监管方法提供了有关最终产品安全性的信心，因为其中含有的TSE指令的内容（例如评价替代材料、证明原理）不属于现有程序的范围。

11.0 - “发现”

11.1 本节适用的条件为：现有医疗器械的制造商已经验证了它的产品不属于指令2003/32/EC的范围，但之后被第三方告知其产品或成分使用了TSE易感染物种的材料。制造商应对此类“发现”的全部细节进行解释，并征求其公告机构的意见。在启动任何评估程序之前，公告机构及其主管机构应确定有关此类特殊情况的完整监管程序。主管机构应将其活动告知其他成员国。

附录1

牛脂衍生物的严谨工艺示例包括：

-在不低于200℃的温度和受到压力的条件下，执行不少于20分钟的酯基转移作用或水解作用（甘油、脂肪酸、脂肪酸酯的生产）；

- NaOH 12 M皂化作用（甘油和肥皂生产）；

- 分批工艺：不低于95℃，不少于3小时；

- 连续过程：不低于140℃，受到压力，不少于8分钟；或者其他等效条件；

- 200℃蒸馏。

委员会拟在其网站上公布一份有关该主题的验证公告机构名单。

欧洲议会和理事会的第1774/2002号条例（EC）制定了有关非人类消耗用的动物副产品的健康规则（OJ L 273，2002年10月10日，第1页），最后一次通过委员会条例92/2005修正。

http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/animalbyproducts/guidance_faq_en.pdf

摘自上述委员会指南的引文：动物副产品条例仅适用于化妆品、药物产品（药品）和医疗器械（包括实验室试剂）——只要已经对用于制造此类产品的动物源的原材料给予了关注。本条例要求此类原材料必须源自"3类材料"，即来自动物且适于人类消耗的材料（经兽医检查）。当将向欧盟进口此类原材料时，必须满足条例规定的最低条件，即确保它们对于动物和公共健康的安全性。动物粪便指令90/667/EEC和Balai指令92/118/EC（附件一，第7章和第10章）中存在类似的规定，现已被动物副产品条例废止。

降低通过人用和兽用药品传播动物海绵状脑病媒介的风险的指南注解（EMEA/410/01，第2版——2003年10月），由专卖药品委员会（CPMP）和兽药产品委员会（CVMP）通过

Official Journal C 024 , 28/01/2004 P. 0006 - 0019

MDD（93/42/EEC）附件一§ 8.2制定的基本要求规定，公告机构应保存有关动物地理来源的信息以及需要进行兽医控制和监督的动物源材料的信息。

EN ISO 14971，医疗器械——医疗器械的风险管理应用，以及EN 22442，使用动物组织及其衍生物的医疗器械（第1、2和3部分）视为相关标准。

用于医疗器械的动物源材料应来自经兽医确认适于人类消耗的动物。对于通常未被人类消耗的物种，需达到与“适于人类消耗”等效的状态。应使用适于人类消耗的原材料和认可的加工方法制作牛脂，见（EC）1774/2002条例（可能不时修正）。

绵羊和山羊材料的传染性分类表应继续视为选择其他已知易受TSE影响的物种（例如鹿、麋鹿、貂和猫）来源材料的参考。见与生物和药用产品有关的传染性海绵状脑病的WHO指南（2003年2月）。

按照国际OIE标准的要求，2007年6月25日第722/2007号委员会条例（EC）（修正了第999/2001号条例）将四类GBR评估程序替换为三个国家类别的系统（按照各自的BSE风险）。2007年6月29日第2007/453/EC号委员会决议确定了不同成员国或第三国的BSE状态（根据各国的BSE风险）。器械行业的相关方预计将从生效日期起应用此类信息。

必须考虑EDQM的任何评价和认证，以便证明对降低原材料TSE风险有关的专著的依从性。

例如，来自不易受TSE影响的动物源的类似材料或其他合成替代材料，这些材料可以实现期望的产品特征和预期用途。

证明应鉴别预期的特殊优势，并且应包含对支持性资料的分析。举例来说，器械可能提供治疗或预防疾病或伤害的改进，可能消除或减少现有的治疗从而降低特定副作用的可能性，或者可能为人群中的特定患者群体提供有益治疗。

验证公告机构的审查程序，提交总结数据，采纳降低TSE风险的关键原则以及风险因素与风险评估的相关性构成了正确判断的依据，进而建立了对产品安全性的信心。

这一点不属于指令详述的认证过程的范围。

本报告（约3-5页）应为英语形式，并且应在所有相关方之间通过电子邮件发送。

如果成员国声明SER中没有提到相关标准，或者没有审查临床资料以支持产品性能，并且公告机构可以证明制造商的提交材料/档案包含此类内容，则不应视为不同意。

当出现药物主管部门对医疗器械中使用的某种药物持否定意见的情况时（而该药物对相关医疗器械具有辅助作用），本方法与MEDDEV 2.1/3的程序类似。

依从性审查的有效期通常为五年，可根据申请进行续期（MDD第11条）。

在适用的情况下，这可能涉及制造商的主管当局。