面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

手持式使用X射线设备的辐射安全注意事项

文件发布于2008年12月24日

有关本文件的任何问题，请联系CDR Sean Boyd，联系电话：301-796-5895。

|  | 美国健康和人类服务部 |
| --- | --- |
|  | 美国食品药品管理局 |
|  | 器械和放射健康中心 |
|  | 诊断设备部 |
|  | 乳腺成像质量与辐射方案部 |
|  | 交流、教育与辐射方案办公室 |

前  言

公众意见

书面意见与建议可以随时提交给案卷管理部门（美国食品药品管理局，美国马里兰州Rockville市Fishers大道5630号1061室，邮编 MD20852）进行研究。提交意见时，请参考到本指南文件的准确标题。本机构在下一次修订或更新文件之前，不得对此作出评论。

其它副本

其它副本在网址http://www.fda.gov/cdrh/ocer/guidance/1680.pdf上提供。您还可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件请求以收到该指南的电子副本，或发送传真请求到301-847-8149以接收本指南的硬拷贝。请使用文件编号（1680）来注明您请求的指南。

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

手持式使用X射线设备的辐射安全注意事项

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。如您不能确定适当的美国食品药品管理局工作人员，请拨打本指南标题页上所列的合适电话号码。

介绍

本指南的目的是向制造商与FDA工作人员通报应向终端用户提供的安全程序与建议，以促进手持式X射线设备的安全使用。一般来说，有许多关于诊断X射线设备性能与使用的法规、共识性安全标准与辐射防护指南。为美国市场制造的诊断X射线设备必须符合“联邦法规”第210卷第1020.30~1020.33节所述的性能要求，要求制造商向用户提供操作与安全信息并符合设备标准性能（1）。

国际上，国际电工委员会（IEC）在其附属标准60601-1-3（2）中提供了辐射安全标准。国家辐射防护与测量委员会提供了与手持式设备特别相关的自愿准则（3）。许多国家根据辐射控制方案会议（CRCPD）（4）出版的“建议辐射控制国家法规”规定了本国法规规定的X射线设备使用要求。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成法律上的可执行责任。相反，除非引用了具体的法规或法定要求，这些指南描述了本机构目前对某一主题的想法，只应将其视为建议。在本机构指南中使用这个术语是指某些建议或推荐，但不是必要的。

最不利的方法

我们认为，在医疗器械与电子产品法规的各个领域，我们应该考虑最不利的办法。本指南反映了我们对相关科学与法律要求的认真审查以及我们认为您遵守这些要求的最不利的方法。但是，如果您认为替代方法没什么不利，请与我们联系，以便我们考虑您的观点。您可以将您的书面意见发送给本指南序言中列出的联系人或CDRH监察专员。有关CDRH监察专员的全面信息，包括其联系方式，可以在网址http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/上找到。

1．问题

在使用手持式诊断X射线设备时，应解决操作员可能暴露于X射线的两个基本来源：

•通过设备外壳与围绕源组件屏蔽壳传输的泄漏辐射；

•患者与附近结构的背散射辐射。

2．指南

任何射线照相程序中的主要考虑因素是尽可能减少对患者的辐射剂量同时向运营商提供诊断目标。本指南简要讨论了手持式医用X射线设备特有的危害，阐明了适用要求，并提出了设备的安全使用建议。

手持式X摄像系统的辐射暴露问题是什么？

诊断X射线系统及其主要组件的联邦性能标准在撰写本文时并未考虑手持式X射线系统。因此，它不会在操作员靠近辐射源组件与患者的情况下来处理系统性能属性或提供保护措施。由于这种接近，手持式X射线系统由于泄漏辐射与背散射辐射而造成操作员的暴露问题。操作员的辐射暴露应为从X射线管源组件泄漏的任何辐射（泄漏辐射）与X射线场所在室内患者或任何物体散射的任何辐射（后向散射辐射）的总和。

泄漏与背散射辐射有什么限制？

按照标准规定在距离X射线源1米处进行测量时，在21 CFR 第1020.30（k）节中规定的诊断源组件的适用性能标准限制X射线源组件1小时内的辐射泄漏为0.88 mGy的空气比动能（对应于100 mR的辐射暴露）。

如何减少对操作员的泄漏与背散射辐射？

•根据联邦标准的要求屏蔽设备外壳。

泄漏辐射应得到特别关注，因为操作员可能手持X射线源组件。增大与辐射源的距离是不可能的。手持式X射线设备必须结合其设计物理手段，来保护操作员免受泄漏辐射，并具有围绕源组件的足够屏蔽，以确保符合21 CFR第1020.30（k）节的规定。

•提供外部屏蔽或增大操作员与设备之间距离的方法。

为了减少操作员对背散射辐射的影响，手持式X射线设备的制造商应采用物理手段，为操作员提供屏蔽或允许远程操作设备。例如，可以在操作员与患者之间的设备提供外部物理屏蔽，以衰减背散射辐射。此外，您可以提供使用设备支架与遥控开关的方式远距离启动X射线设备，以增大辐射暴露期间操作员与设备的距离。

设计在设备中以保护操作员免受辐射暴露的任何产品功能应在提供正确使用说明的用户信息中进行说明。

•测量设备附近与周围的典型辐射暴露。

由于操作员通常处于距离设备1米以内，因此在比联邦标准要求的距离更近处的辐射暴露测量非常重要。手持式X射线设备制造商应在靠近设备处进行并报告辐射暴露测量值，特别是在使用过程中操作员实际接触或靠近设备的位置。例如，手柄与控制装置位置的辐射暴露对该设备操作员特别重要。

这些数据可用于评估单次暴露或长时间典型使用中暴露的操作员全身或部分身体辐射剂量。这些数据可以与职业暴露限值进行比较，以确保不超过该限值，并允许用户根据实际辐射暴露评估采取适当的控制措施。

•根据联邦标准确定必要的安全预防措施。

根据21 CFR第 1020.30（h）（1）（i）节，制造商必须提供“关于放射性安全程序与预防措施的充分说明，因为设备的独特属性，这是必要的”。手持式设备具有独特属性，要求制造商说明减少操作员辐射暴露所需的任何安全程序与预防措施。安全预防措施可能包括指定重要的占用区域并提供IEC标准中所述设备附近的辐射暴露信息（2）。

关于手持式设备附近与周围的辐射暴露水平信息应包含在操作员说明书中，以确定设备造成的独特辐射暴露危害。提供辐射暴露信息来支持任何制造商的预防措施，并允许操作员开发其它安全工作方法，以限制设备使用过程中不必要的辐射暴露。注意事项可能包括穿戴适当的人员防护设备，如人员辐射暴露监测装置或铅衬里手套与工装。可以建议使用程序控制来限制单个操作员在一段时间内的辐射暴露次数，或者在必要时在这种情况下限制使用没有设备支架或远程开关的手持式设备。

制造商还可以介绍说明辐射暴露危害与辐射安全预防措施的信息，适用于在检查期间存在于该区域的患者与其他人员（例如，抱着儿童的人员或辅助执行程序的其他人员）。

3．获取更多信息

有关适用于手持式X射线系统状态要求的其它信息，请参阅您所在州的辐射控制方案规定。 CRCPD网站（http://www.crcpd.org/links.asp）有每个州的联系人列表。请就此问题联系您所在州的官员。另一个需要考虑的资源是“建议的州辐射防治法规”。一些州的方案不允许使用手持式X射线设备。

如果您对本指南有任何疑问，请联系CDR Sean Boyd；联系地址：美国马里兰州Silver Spring市新罕布什尔大道10903号，美国食品药品管理局器械和放射健康中心交流、教育与辐射方案办公室乳腺成像质量与辐射方案部，邮编 MD 20993；联系电话：301-796-5895；电子邮箱：sean.boyd@fda.hhs.gov。

4．参考文献

1.“联邦法规”第21卷（食品与药品）第1020部分（电离辐射产品的性能标准），第1020.30 ~ 1020.33节。

2. 国际标准IEC 60601-1-3，医疗电气设备 - 第1 ~ 3部分：基本安全与基本性能的一般要求 – 替代标准：诊断X射线设备中的辐射防护2.0版（国际电工委员会，日内瓦，2008年）。

3. 牙科辐射防护，145号NCRP报告，（国家辐射防护与测量委员会，Bethesda，马里兰州，美国，2003年）。

4. 建议的辐射防治国家法规，http://www.crcpd.org/publications.asp#ssrcr，(辐射控制方案主任会议，2008年）。