执行临床研究期间的变更或修改；行业与CDRH工作人员最终指南

文件发布日期：2001年5月29日

÷

美国卫生及公共服务部

美国食品药品管理局

医疗器械和放射卫生中心

研究器械豁免工作人员

项目运营工作人员

器械评价办公室

前言

公众评论

可随时提交意见和建议以供本机构考虑，提交的地址为马里兰州罗克维尔市渔民巷5630号1061室（HFA-305）美国食品药品管理局人力资源和管理服务办公室管理体系和政策分部备审文件管理处，邮编20852。提交评论时，请参考本指导文件的准确标题。在下一次修订或更新文件之前，本机构不得依据评论行事。

如对本指南的使用或解释存在任何疑问，请联系Sheila Brown（240-276-4034）。

额外副本

可在互联网（http：//www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1337.pdf）或者CDRH资源索取自动回传系统获取额外副本。为通过传真机接收本文件，请使用按键电话拨打800-899-0381或301-827-0111联系CDRH资源索取自动回传系统。按1进入系统。在第二次语音提示时，按1订购文件。输入文件编号1337并按井号键（#）确认。按照后面的语音提示完成您的请求。

目录

I.	目的	1

II.	背景	2

III.	需要预先批准的变更与服从5日通知的变更	5

A.	器械或制造工艺的变更	5

B.	临床方案的变更	7

IV.	研究计划的其他变更	10

五、程序	12

A.	需要预先审批的变更	12

B.	通知FDA后生效的变更	13

1.	发展性变更	14

2.	临床方案的变更	14

C.	年度报告中提交的变更	15

VI.	结论	16

附件

附件1	17

附件2	18

附件3	19

附件4	22

执行临床研究期间的变更或修改；行业与CDRH工作人员的最终指南

本文件的目的是提供指导。其代表了本机构对该主题的现有观点。它既不创建或赋予任何人权利，也不对美国食品药品管理局（FDA）或公众具有任何约束力。如果其他方法符合适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。

- I.	目的

本文件提供了实施1997年美国食品药品管理局现代化法案（FDAMA）（公法105-115）第201节（a）的指南，其通过增加第520节（g）（6）修订了《联邦食品、药物和化妆品法案》（法案）。法案新增加的一节中确定的标准允许申办方对研究器械进行特定的修改，包括生产变更，和/或在临床研究过程中对临床方案进行特定的修改（未经FDA预先批准）。

FDAMA提供了若干工具以减少新器械上市的监管负担。某些此类条款专门针对临床试验过程。这些条款包括协议/决定会议条款和最少工作量条款（分别对应FDAMA第201节和第205节）。此外，法案新增加的第520节（g）（6）中规定，允许申办方在无需获得预先批准的情况下在临床试验中实施特定的变更——这也可以视为国会减少监管负担意图的一部分。因此，本指南文件为中心在器械监管方面实施最简易方法的努力的一部分。

这一新条款的引入引起了研究器械豁免（IDE）条例（21 CFR 812）的修正。联邦公报于1998年7月15日出版了IDE条例的修正案作为拟定规则，并于1998年11月23日出版了最终规则。拟定的IDE修正规则的序文包含关于变更类型的详细讨论（本机构相信这些变更类型适于在本条款下实施）以及用于支持器械和方案变更的可靠信息的类型。此外，拟定规则中还提供了FDA认为应获得预先批准的以及仅需要提交IDE年度报告的变更类型的讨论。

尽管行业已经在一定程度上使用了这一新的监管条款，并且其使用频率还在增加，但其广泛应用的程度尚未达到预期。此外，行业和CDRH工作人员已经表达了对在本条例下编写及评审IDE提交资料的指南的兴趣。通过在指南文件的拟定和最终规则中截取前言中提供的讨论，本机构希望鼓励IDE申办方利用这一重要的新条款。

- II.	背景

经验表明，在临床研究过程中，研究的申办方希望或者需要对研究方案进行修改，包括器械和/或临床方案。这些变更可能是简单的修改，例如澄清使用说明，或者重大变更，例如研究设计或器械材料的修改。之前，IDE条例中§ 812.35（a）“研究计划变更”规定，在某种程度上：

申办方应：（1）向FDA提交一份补充申请，如果申办方或研究者对研究计划的拟定变更可能影响其科学可靠性或者受试者的权利、安全性或福利，（2）在实施任何此类变更之前获得FDA的批准（§ 812.30（a））和IRB的批准（当变更涉及受试者的权利、安全性或福利时）（见§§ 56.110和56.111）。

按照§ 812.25研究计划的规定，研究计划应包含研究目的、临床方案、风险分析、研究器械说明、监控程序、标签、知情同意材料、以及机构审查委员会（IRB）的信息。尽管之前从未制定过有关在无需FDA预先批准的情况下可执行的修改类型的书面指南，本机构习惯上允许对研究计划的所有部分进行修改。因此，器械、方案、监控程序和标签等可在未获得IDE补充材料批准的情况下修改，条件是此类修改不会影响研究的科学可靠性或者受试者的权利、安全性或福利。按照过去的政策，此类变更由IDE申办方进行，并在接下来的年度报告中上报。

然而，法案新增加的第520节（g）（6）要求FDA修改IDE条例以明确允许在临床研究过程中对研究器械（包括生产变更）和临床方案进行特定变更，而无需获得本机构对IDE补充材料的批准。按照新的法律规定，特别允许以下变更：

（i）器械的发展性变更（包括生产变更）——其不构成设计或基本工作原理的重大变更，并且做出此类变更是为了回应研究过程中收集的信息；

（ii）	不对以下内容产生影响的临床方案的变更或修改——

（I）	因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系；

（II）	研究计划的科学可靠性；或者

（III）	参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利。

新的法律允许在满足以下条件是进行此类变更：

（i）	研究的申办方基于可靠的信息（由本机构确定）确定上述适用的条件已满足；

（ii）申办方在进行变更或修改之后5天内向本机构提交了变更或修改通知。

因此，按照新的法令要求，如果符合特定的标准，申办方可以修改他们的研究器械、制造工艺和临床方案而无需等待机构的批准。法案第520节（g）（6）拓宽了标准的适用范围，使之不再局限于之前的IDE条例规定的范围。对于器械和生产变更，申办方必须确保变更不构成设计或基本工作原理的重大变更，并且做出此类变更是为了回应研究过程中收集的信息。对于方案变更，除之前的监管要求外，即变更不得影响研究的科学可靠性或者人类受试者的权利、安全性或福利，申办方现在还必须考虑变更对数据有效性和风险获益关系的影响。为使IDE条例反映新的法律用语，按照新法律的要求，FDA对IDE条例进行了修改。新的§ 812.35（a）规定，在某种程度上：

§ 812.35补充申请。（a）研究计划的变更。

（1）需要预先批准的变更。除本节（a）（2）到（a）（4）所述的内容外，在实施研究计划的变更之前，申办方还必须获得§ 812.30（a）规定的补充申请的批准以及IRB的批准（见本章§§ 56.110和56.111），在适当的情况下。

（2）因紧急使用引起的变更。如果与研究计划的偏差是为了在紧急情况下保护受试者的生命或身体健康，则本节（a）（1）中有关补充材料FDA批准的要求将不适用。此类偏差应在申办方获知后5个工作日内报告FDA（见§ 812.150（a）（4））。

（3）在5天内通知FDA而生效的变更。如果申办方基于本节（a）（3）（iii）确定的可靠信息认定变更符合本节（a）（3）（i）和（a）（3）（ii）所述的标准，并且申办方在进行此类变更之后5个工作日内向FDA提供了通知，则申办方可以在未获得本节（a）（1）补充申请批准的情况下进行特定的变更。

（i）发展变化。本节（a）（1）中有关FDA批准补充资料的要求不适用于器械的发展性变更（包括生产变更），条件是此类变更不构成设计或基本工作原理的重大变更，并且做出此类变更是为了回应研究过程中收集的信息。

（ii）临床方案的变更。本节（a）（1）中有关FDA批准补充资料的要求不适用于对以下内容没有影响的临床方案的变更：（A）因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系；（B）研究计划的科学可靠性；或者（C）参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利。

（4）年度报告中提交的变更。本节（a）（1）的要求不适用于为实现研究、风险分析、监控程序、标签、知情同意材料和IRB 信息等目的而进行的微小变更，前提是这些变更不影响：（i）因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系；（ii）研究计划的科学可靠性；或者（iii）参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利。按照§ 812.150（b）（5）的要求，此类变更应在IDE的年度进度报告中上报。

如上文及附件1所述，新的§ 812.35（a）要求，构成设计或基本工作原理的重大变更，或者做出此类变更的目的并非为了回应研究过程中收集的信息等研究器械的变更（包括生产变更）需获得FDA的预先批准。此外，影响研究结果的有效性、风险获益关系、研究计划的科学可靠性、或者受试者的权利、安全性或福利的方案变更也需获得预先批准。另一方面，研究器械的变更（包括生产变更）和临床方案的变更可以在未经预先批准的情况下进行，前提是此类变更不属于任何上述类别并且IDE申办方在实施变更后的5天内向本机构报告了相关的修改。（此后，该类型的提交材料将被称为“5日通知”。）最后，按照新条例的规定，本机构编纂了现行的政策以允许申办方通过年度报告通知IDE的方式对研究计划进行微小变更。FDA提供本指南以重申拟定和最终规则的序文中包含的信息，从而帮助澄清需要预先批准的变更类型以及可在5日通知或年度进度报告中上报的变更类型。此外，在编写和审查程序中分别为行业和FDA工作人员提供了各种类型的提交资料的指南。

- III.	需要预先批准的变更与服从5日通知的变更

尽管新的法令及其实施条例确定了在未经本机构预先批准的情况下实施变更需要符合的特定标准，这些标准是非常普通的标准。也就是说，符合标准的器械/生产和方案的变更的范围广泛，可能非常微小，也可能非常复杂。举例来说，器械修改可能从包装的变更到材料的变更不等。类似地，方案的变更可能涉及受试者随访时间表的变更，或者使用新的主要/次要终点。条例的§ 812.35（a）（3）（iii）描述了申办方用于确定可在未获得预先批准的情况下进行的以及需要获得预先批准的变更所需的可靠信息的类型。为协助申办方决定某项变更是否可视为需要5日通知，下文讨论了器械/制造工艺和方案的潜在变更以及这些变更的支持性可靠信息。

- A.	器械或制造工艺的变更

按照新法律的规定，研究器械的特定发展性变更（包括生产变更）适于在临床研究过程中实施（无需获得FDA的预先批准）。然而，构成设计或基本工作原理的重大变更的、或者非因回应研究过程中收集的信息而进行的修改在未获得IDE补充材料的预先批准之前不得进行。在名为“决定何时提交现有器械变更的510（k）”的指南文件中，本机构确定了器械和制造修改的一般类型。尽管本指南适用于已上市器械的修改，确定的变更类型还适用于研究器械。这些变更包括控制机制、工作原理、能源类型、环境规格、性能规格、患者用户界面的人体工程学、尺寸规格、软件或固件、包装或期满日期标记、杀菌和制造工艺（包括制造场所）的变更。

在拟定的IDE修改条例的序文中，FDA规定器械的所有基本工作原理的变更应将被视为重大变更，并就此假设征求意见。未收到任何意见。因此，在最终规则中，FDA规定有关器械基本工作原理的所有变更应在IDE补充材料中提交以进行预先审批。

对于剩余类型的上述器械和生产变更，根据特定的器械、修改的类型和修改的程度可将其划分为微小到重大变更。按照法令的规定，申办方应负责确定对器械或制造工艺进行的变更是否应视为需要机构预先批准的重大变更。为帮助申办方确定某项变更是否代表了重大变更，决策过程中可以使用附件2中的决策树。按照决策树的内容，申办方应首先执行风险分析以帮助鉴别器械和/或制造工艺可能存在的潜在风险。如果风险分析鉴别了一种新型风险，则需要进行预先审批。然而，如果未鉴别到新型风险，相关变更可能适于在5日通知的规定下实施，但申办方应通过使用可靠信息进行确认。

按照流程图所示，FDA建议申办方使用设计控制程序生成的数据或其他可靠信息以帮助确定变更是否严重影响器械设计。可用于支持器械发展性变更的可靠信息（包括生产变更）在条例§ 812.35（a）（3）（iii）（A）下进行了规定。可靠信息可能包含§ 820.30设计控制程序下生成的数据、临床前/动物试验、经同行评审的已出版文献、或者试验或上市过程中收集的其他可靠信息。任何此类信息均可用于支持设计和/或生产变更，前提是该信息符合上述标准和5日通知的要求。

为帮助阐明该决策过程，我们以更换中心静脉导管中的材料为例，即从聚氯乙烯（PVC）变更为硅树脂。按照决策树的内容，申办方将执行风险分析。风险分析的目的是评估该变更对器械安全性和有效性的影响。分析可以确定该变更是否会影响器械的强度、灵活性和生物相容性（与未修改的器械相比），但不能鉴别任何新的风险。申办方之后需要使用可靠信息评估上述风险。这可能包括执行适当的台架和动物试验以确定变更并未严重更改器械的强度、灵活性或生物相容性。作为这些活动的一部分，申办方还应执行任何其他试验——申办方在FDA发布的该器械的指南文件、拒绝函或有条件批准函中确定的与变更有关的试验。如果试验的结果证明所有风险（风险分析中鉴别的风险以及本机构在与公司的先前的通信中鉴别的风险）已经充分地解决，则可在不经FDA预先审批的情况下执行变更。

在第二个例子中使用相同的器械，假设需要变更导管内腔的直径。如果风险分析没有鉴别到新型风险，制造商可以继续执行验证和确认试验（视情况而定）。如果试验证明符合设计输入要求，则可在不经FDA预先审批的情况下执行变更。然而，如果测试期间确定预期的流量因直径的变更而受到影响，则制造商有两个选择。制造商可以对修改进行调整以实现最初预期的流量，或者制造商可以提交一份IDE补充材料（其中包含变更的正当理由）并尽量获得FDA关于修改器械的批准。

通过使用设计控制程序生成的数据或者其他可靠信息，制造商应能够鉴别研究器械或制造工艺的重大变更。应注意的是，在最终规则的序文中，本机构规定拟大幅增强器械安全性或有效性的变更可在未经预先审批的情况下实施，条件是发展性变更不构成器械设计的重大变更。因此，尽管该新条款不允许设计的重大变更，仍可允许对安全性或有效性有重大影响的变更，只要这些变更不是重大的设计变更。以下为可通过5日通知条款实施的器械设计/生产变更的一些例子：

修改支架的传送系统以减小轴的外径，从而使其能够用于更小尺寸的导管鞘导引器中以及允许更小的血管穿刺位置。

支架置入术使用的导管尖端的设计变更，用于降低取出导管时尖端被支架的支柱勾住的风险。

对侵入性器械执行粘合剂的变更。

对于起搏器，对编程模式进行变更以便使器械在装运时采用临床研究者最常用的模式。

为研究器械增加一条标记带以增强其在荧光检查过程中的可视性。

器械的保存期限从6个月延长至两年。

- B.	临床方案的变更

如果变更不影响以下内容，则可在5日通知中报告临床方案的变更或修改：a）因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系；b）研究计划的科学可靠性；或者c）参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利。申办方负责初步确定变更是否符合法定准则。该决定应由公司内负责此类决策的人员做出，并且应基于本机构对可靠信息的定义。按照§ 812.35（a）（3）（iii）（B）的规定，可靠信息定义为支持上述结论的申办方的证明文件，并且可能包含经同行评审的已出版文献、临床研究者的建议以及临床试验或上市过程中收集的其他数据等信息。此外，如最终规则的序文所述，可靠信息可能包含IRB批准和/或数据与安全监查委员会（DSMB）的同意。一般而言，以增加患者安全性为目的的方案修改可以符合这些法定准则。因此，以下类型的变更应适于在未经FDA审批的情况下实施：

•	增加数据或信息的采集频率或者延长受试者的随访期。举例来说，修改随访计划以便受试者每个月而不是每两个月返回接受评估，或者将随访期从6个月延长至一年。

•	修改方案以包含附加的患者观察结果或测量数据。举例来说，对之前采集的受试者样本增加生活质量评估或执行附加试验。

•	修改纳入/排除标准以更好地确定目标患者人群。举例来说，修改标准以排除在参与本研究之前特定时间内接触另一种研究器械的受试者。

•	修改次要终点。举例来说，排除良性前列腺增生症（BPH）研究中的残余尿量评估，条件是该次要终点不能代表临床重要结果的测量指标。

或者，以下类型的方案修改可能对试验产生的数据的有效性和/或试验设计的科学可靠性产生重大影响，因此一般不适于在未经预先审批的情况下实施。

•	适应症的变更。举例来说，缩小适应症为一个小群，器械在该小群中的效果比在普通人群中更好。此类变更可能在该小群中导致第一类错误，并且缺少评估普通小群的能力。

•	研究控制类型的变更。举例来说，从主动控制（合法上市的器械）变更为使用历史（文献）控制。

•	主要终点变量的变更。举例来说，决定研究中点以鉴别新的主要终点——该终点未包含于原始方案中，因此未收集数据以评估该终点。再举一个例子，转换主要和次要终点，理由是主要终点似乎不能符合成功标准。此类变更最有可能需要统计调整，例如原始的样本量估算可能不再有效。或者，在原始研究终点中增加新的终点可能不需要预先审批，条件是在收集数据以评估终点时并未对患者引入新的风险。

•	减小样本量。此类变更通常会导致统计功效的损失。

•	估算方法的变更。举例来说，从准确方法（例如超几何模型）变更为近似方法（例如卡方）。

•	研究的提前终止（与患者安全有关的原因除外）。提前终止可能导致数据失效，因为早期的结果可能不具有典型性。举例来说，根据前三个月极少复发而做出的心室性心博过速的复发率为6个月（而不是计划的1年的复发率）即足够的决定之后可能被证明是一个无效的假设。

增加样本量或扩大研究位置的数量的方案变更仍需要IDE补充材料的提交和审批。FDA相信，扩大研究以增加接触研究器械的受试者的数量或者增加参与试验的机构场所的数量等会影响人类受试者的权利、安全性或福利，因此不能根据5日通知条款实施。

以下为通过5日通知条款已经实施的方案变更的一些例子：

修改纳入/排除标准以便使器械获得批准后的研究人群与预期的目标患者人群一致，并且更符合欧洲临床试验中研究的人群。

变更方案以允许使用6 French或更大的导引导管，而不是原方案中确定的7 French或更大的导引导管。

修改以包含市售器械的使用，从而确保在患者连接电缆失效或连接状况较差时起搏治疗是可用的。也就是说，申办方为研究设计增加了备用安全特性。

考虑到研究器械的范围和可能对研究计划进行的修改，通过5日通知实施的上述器械/生产和方案的变更类型的讨论不能视为详尽的。FDA建议，如果IDE申办方不确定拟定变更是否符合法定准则，则申办方可以联系审查部门。

除上文鉴别的注意事项外，如果申办方按照法案第520节（g）（7）（A）或第513节（a）（3）（D）（i）的规定与本机构达成了有关证明研究器械的有效性所需的研究计划或数据的协议和/或决定，则该申办方应考虑拟定的方案或器械变更是否会导致协议或决定的无效。如果协议或决定生效，FDA建议IDE申办方在实施变更前联系审查部门以讨论拟定的变更及其对协议或决定的任何影响。

最后，当考虑器械、制造工艺或临床方案的变更可能产生的影响时，申办方应考虑产生的临床数据的可混合性是否受到影响。申办方应在提交上市申请时准备好证明为什么此类变更不会影响产生的数据的有效性。

- IV.	研究计划的其他变更

按照§ 812.35（a）（4）的规定，研究目的、风险分析、监控程序、研究器械标签、知情同意材料和IRB的信息的微小变更可继续在IDE年度报告中提交，只要此类变更不影响：（i）因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系；（ii）研究计划的科学可靠性；或者（iii）参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利。对于协议修改的情况，通常符合这些标准的变更类型将为用于增加患者安全的变更，例如澄清使用说明、在知情同意文件中提供附加信息或者增强监控程序。下文讨论了研究计划的各个部分，并提供了具体的例子以阐明通常视为适于在年度报告中提交的变更类型。

A.	目的。按照§ 812.25（a）的规定，研究的目的包括器械的名称和预期用途以及研究的目标和持续时间。本部分研究计划中需要进行的并且需要在年度报告中报告的变更的例子包括：

1.	器械名称的变更。只要新的名称不会暗示一种新的预期用途，则该类型的变更可以进行。然而，与器械修改一同进行的名称变更应与器械修改一同提交。

2.	器械预期用途的澄清。此类变更仅在不会明示或暗示影响预期用途的情况下方可执行。

3.	研究目标的微小修改。该变更可能包含若干类型：

•	只要目标的意图和研究终点没有变更，可以修改研究目标以提供澄清。

•	可以增加与器械将来的标签要求有关的研究目标，条件是此类变更符合法定准则。然而，如果目标的变更需要修改方案，则应提交变更作为IDE补充材料，或者在实施后5日内提交（视方案修改的情况而定）。

4.	研究持续时间的变更。如果在提交申请时确定完成研究的时间比预计的时间更短或更长，则应在年度报告中提交该信息。

B.	风险分析。如果将要增加至风险分析中的信息不会影响风险获益关系，则可在年度报告中报告此类信息。然而，研究过程中，如果申办方了解到任何可能对风险分析产生不利影响的信息，则应在补充材料中提交此类信息以指明风险获益关系已经变更。

C.	监控程序。监查员名称和/或地址的变更可在不进行预先审批的情况下进行，并且可在年度报告中提交。此外，符合“临床研究监控指南”（www.fda.gov/ora/compliance_ref/bimo/clinguid.html）要求的监控程序的变更也符合该类型的报告机制。

D.	标签。澄清使用说明或用于增加受试者安全性的标签变更可在年度报告中提交。然而，增加禁忌症、危害、副作用、干扰物质/器械、警告或标签注意事项等可能需要方案的伴随变更（例如排除标准的修改），因此应以IDE补充材料的方式提交或者在实施后5日内提交（视方案修改的情况而定）。

E.	知情同意。知情同意材料的修改可在不进行预先审批的情况下进行，并且可在年度报告中提交，条件是此类变更，举例来说，包含试验的初步结果（如果与预期结果一致），澄清研究器械的风险和/或潜在获益，澄清受试者可能接受的程序/试验等。

F.	IRB信息。IRB主席或地址的变更应在年度报告中报告。然而，研究的审批状态的变更必须按照§ 812.150（b）（2）的规定进行报告。

- 五、程序

如上所述，新的§ 812.35（a）提供了临床研究过程中可能发生的变更或修改的三种审批/通知机制。下文讨论了申办方在各类提交材料中的责任以及FDA的行动。

- A.	需要预先审批的变更

临床研究的特定变更或修改需要在实施前提交IDE补充材料并获得FDA的批准。构成基本工作原理变更的器械变更（包括生产变更）、重大设计变更或者为了回应研究过程中收集的信息进行的变更等需要预先审批。此外，影响研究获得的数据的有效性、登记参加研究的受试者的风险获益关系、研究的科学可靠性或者受试者的权利、安全性或福利等的研究计划的变更也需要预先审批。

请求此类变更的IDE补充材料应包含变更的详细说明（交叉引用原始提交材料的适当章节）、请求变更的原因解释、变更对研究的影响评估、以及支持变更的文件。需要的辅助文件取决于请求的变更。其可能包含临床前的台架/动物试验、经同行评审的已出版文献、变更的风险分析、对研究的影响的统计分析等。

与所有IDE补充材料一样，提交材料应引用IDE编号并一式三份提交给：

美国食品药品管理局

医疗器械和放射健康中心

文件邮递中心 - WO66-G609

10903 New Hampshire Avenue Silver

Spring, MD 20993-0002

FDA将在30天内审查这些提交材料，并发布批准、有条件批准或拒绝函。

根据具体情况的不同以及按照§§56.110和56.111的规定，提交给FDA进行预先审批的变更在实施前可能还需获得参与IRB的批准。至少应将此类变更告知IRB以保持其充分知情。

- B.	通知FDA后生效的变更

§ 812.35（a）（3）规定的器械/生产和方案变更可在未经FDA预先审批的情况下实施，条件是在执行变更后5个工作日内向IDE提交了变更通知。器械变更的实施被视为发生在器械（合并了设计或生产变更后制造的）被分配给研究者的日期。方案的变更被视为发生在申办方通知临床研究者应在方案中实施变更之时。对于申办方-研究者研究，方案的变更被视为发生在申办方-研究者将变更合并到方案中时。

通知应明确标识为“IDE变更通知”，并且应提交至上述地址（一式三份），其中引用IDE编号。FDA将在30天内审查IDE变更通知，通常FDA不会向申办方发出任何回复。如果需要澄清或附加信息，本机构通常将通过电话请求此类信息。

尽管法令和条例明确规定申办方应负责确定器械、生产或方案的变更是否符合未经机构预先批准即可实施的法定准则，按照§ 812.35（a）（3）（v）的规定，FDA保留怀疑申办方决定的权利。如果本机构有理由相信——基于IDE变更通知中提交的信息或其他可用信息，例如不良事件报告——修改不符合法定准则，则FDA将通知申办方变更应在实施前进行审查并获得相关批准。FDA认识到本措施可能对IDE申办方和临床试验产生潜在影响，因此其打算仅在确定修改可能危害患者安全、研究的科学可靠性或试验数据有效性时才采取本措施。此类决定将由授权审批IDE的人员做出。

在IDE变更通知中提交给FDA的变更应报告给参与IRB，以便后者能够完全知情。一般而言，不需要IRB的批准，因为假设变更不会影响人类受试者的权利、安全性或福利。然而，在某些情况下——取决于实施的方案变更的类型——按照§ 56.110的规定可能需要IRB的批准。

IDE变更通知中要求的信息根据变更类型的不同而不同，包括器械或制造工艺的发展性变更或者临床方案的变更等。下文讨论了这些类型的提交材料的要求。FDA审查员的IDE变更通知检查表总结了此类信息，如附件3所述。

- 1.	发展性变更

对于不构成设计或基本工作原理的重大变更并且为了回应研究过程中收集的信息而进行的器械的发展性变更，可以提交IDE变更通知。该通知应包含：a）研究过程中收集的、变更所依据的相关信息的总结；b）器械或制造工艺的变更说明（交叉引用原始设备说明或制造工艺的适当章节）；c）支持变更的可靠信息的文件证明。

按照IDE修改条例（§ 812.35（a）（3）（iii）（A））的规定，发展性变更的可靠信息包括设计控制程序（§ 820.30）生成的数据、临床前/动物试验、经同行评审的已出版文献、或者试验或上市过程中收集的其他可靠信息（例如临床信息）。如果使用设计控制评估变更，通知中提交的文件应包含一份声明，即适当的风险分析未发现新的风险，并且验证和确认试验（视情况而定）证明设计输出符合设计输入要求。如果使用临床前/动物试验评估变更，则文件应包含有关信息以指明已经执行了适当的测试以解决安全和性能问题（举例来说，符合一项经鉴定为器械输入要求的标准）。如果使用经同行评审的已出版文献评估变更，应提供此类已出版文献的副本。

值得注意的是，在生成可靠信息以评估拟定的变更之前不得实施器械/生产变更。类似地，为评估变更而执行的评估和/或测试必须在向本机构提交5日通知前完成。

实施该新条款的最常见的一个问题是IDE申办方已经早执行测试之前提交了它们的通知，作为替代，他们将提交拟定测试或执行测试的承诺函。本机构利用这次机会提醒申办方，必须在实施变更之前完成变更和任何辅助测试的评估，并且必须在实施后5日内向机构提交IDE变更通知。

- 2.	临床方案的变更

针对不影响以下内容的临床方案变更，可以提交IDE变更通知：a）因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系；b）研究计划的科学可靠性；或者c）参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利。方案变更通知应包含：1）变更的说明（交叉引用原始方案的适当章节）；2）支持变更对研究设计或计划的统计分析没有重大影响这一结论的评估；3）作为支持申办方的决定（即变更不会影响受试者的权利、安全性或福利）的可靠信息的信息总结。

按照IDE修改条例（§ 812.35（a）（3）（iii）（B））的规定，支持临床方案变更的可靠信息定义为申办方的支持以下结论的文件，即变更对研究设计或计划的统计分析没有影响，并且变更对人类受试者的权利、安全性或福利没有影响。文件可能包含经同行评审的已出版文献、临床研究者的建议和/或临床试验或上市过程中收集的其他数据等信息。如前文所述，FDA还会考虑将IRB批准或DSMB的同意作为可靠信息以支持方案变更。

- C.	年度报告中提交的变更

可在IDE年度报告中向FDA报告研究计划的其他特定变更。符合在年度报告中报告的条件的微小变更为不影响以下内容的变更：a）因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系；b）研究计划的科学可靠性；或者c）参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利。如上所述，此类变更可能包含研究目的、风险分析、监控程序、标签、知情同意材料、以及机构审查委员会的信息的微小变更。

申办方在编写本提交材料时应遵守“IDE进度报告的建议格式”（见附件4）。报告应描述已经进行的变更和变更的理由。提交材料应标识为IDE年度报告，并提交至上述地址（一式三份），其中引用IDE编号。

通常情况下，FDA不会就此类变更向申办方发出任何回复。

如果需要澄清或附加信息，FDA可以通过电话或信函请求此类信息。

在年度报告中提交给FDA的变更应报告给参与IRB。由于假设变更不会影响人类受试者的权利、安全性或福利，通常不需要IRB批准；然而，需要此类变更的通知以保持IRB完全知情。

- VI.	结论

按照IDE条例§ 812.35（a）的规定，申办方应负责考虑研究计划的任何变更可能对临床研究及产生的结果的影响。器械基本工作原理的任何变更被视为一项重大变更，并由此需要FDA的预先批准。在评估器械设计和/或生产变更的影响时，风险分析和支持性可靠信息应帮助鉴别代表重大变更的此类变更。对于方案变更，申办方应使用可靠信息评估变更是否会影响：a）因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系；b）研究计划的科学可靠性；或者c）参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利。

本指南文件合并了拟定和最终规则序文中的讨论，这些内容修改了IDE条例以实施新的方案第520节（g）（6）。由于法案本节允许申办方在未经预先审批的情况下实施器械/制造工艺和临床方案的特定变更，本机构将本条款视为国会减少器械开发过程中的监管负担意图的一部分。因此，本条款的实施是本机构有关器械监管的最简易方法的重要组成部分，并且FDA鼓励行业利用这一新机制。

- 附件1

| 变更类型 | 提交材料类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 补充材料 | 5日通知 | 进度报告 |
| 一、器械/生产变更 |  |  |  |
| 非为回应研究产生的信息进行的变更 | ✓ |  |  |
| 为回应研究产生的信息进行的变更，并且 |  |  |  |
| 对设计进行重大变更或者对基本工作原理进行任何变更 | ✓ |  |  |
| 非设计/生产的重大变更 |  | ✓ |  |
| 二、方案变更 |  |  |  |
| 影响数据/信息的有效性；患者的风险获益关系；计划的科学可靠性；或者受试者的权利、安全性或福利 | ✓ |  |  |
| 不影响数据/信息的有效性；患者的风险获益关系；计划的科学可靠性；或者受试者的权利、安全性或福利 |  | ✓ |  |
| 三、研究计划的微小变更 |  |  |  |
| 不影响数据/信息的有效性；患者的风险获益关系；计划的科学可靠性；或者受试者的权利、安全性或福利 |  |  |  |
| 研究目的 |  |  | ✓ |
| 风险分析 |  |  | ✓ |
| 监控程序 |  |  | ✓ |
| 标签 |  |  | ✓ |
| 知情同意材料 |  |  | ✓ |
| IRB信息 |  |  | ✓ |
| 影响数据/信息的有效性；患者的风险获益关系；计划的科学可靠性；或者受试者的权利、安全性或福利 |  |  |  |
| 研究目的 | ✓ |  |  |
| 风险分析 | ✓ |  |  |
| 监控程序 | ✓ |  |  |
| 标签 | ✓ |  |  |
| 知情同意材料 | ✓ |  |  |
| IRB信息 | ✓ |  |  |

- 附件2

| 器械或制造工艺的拟定变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 执行风险分析 |  |  |
|  | 风险类型是否相同？ | 否 |  |
|  | 是 |  |  |
|  | 评价可靠信息 |  |  |
|  | 风险状况是否保持不变？ | 否 |  |
|  | 是 |  |  |
|  | 5日通知（未经预先审批） | IDE补充材料（经预先审批） |  |

*可靠信息应包含FDA在原始IDE审批过程中要求的、与变更有关的所有测试。

|  |  | - 附件3 |
| --- | --- | --- |
|  | 美国卫生及公共服务部 | 公共卫生署 美国食品药品管理局 |
|  |  | Memorandum |

IDE变更通知

日期：___________________

文件： ___________________

审核人：___________________

本IDE补充提交材料包含21CFR812.35允许的器械设计、制造工艺和/或方案的修改，申办方将在实施后五个工作日内提供此类变更的通知。

修改说明：

|  | 设计变更 |  | 生产变更 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1. 是否是器械设计或制造工艺的变更？如果否，前往第3项。 |  |  |  |  |
| a. 是否是基本工作原理的变更或其他方面的重大变更（也就是说，引入了新的风险）？如果是，该变更可能不适于5日通知。咨询IDE工作人员。 |  |  |  |  |
| b. 是否提供了变更所依据的、研究过程中收集的相关信息的总结？ |  |  |  |  |
| c. 是否提供了器械或制造工艺变更的详细说明，且此类说明与原始的器械说明或制造工艺的适当章节交叉引用？ |  |  |  |  |

|  | 设计变更 |  | 生产变更 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 2.是否提供了用于支持变更的可靠信息的总结？ |  |  |  |  |
| （可靠信息可能包含可靠信息可能包含第820.30节设计控制程序下生成的信息、临床前/动物试验、经同行评审的已出版文献、或者试验或上市（美国以外）过程中收集的其他可靠信息（例如临床信息）的总结） |  |  |  |  |
| a. 如果使用设计控制评估变更，是否提供了一份声明，声明内容为适当的风险分析未发现新的风险，并且验证和确认试验（视情况而定）证明设计输出符合设计输入要求？ |  |  |  |  |
| b. 如果使用临床前/动物试验评估变更，是否提供了有关信息以指明已经执行了适当的测试以解决安全和性能问题（举例来说，符合一项经鉴定为器械输入要求的标准）？ |  |  |  |  |
| c. 如果使用经同行评审的已出版文献评估变更，是否提供了此类已出版文献的副本？ |  |  |  |  |
|  | 是 | 否 |  |  |
| 3. 是否是临床方案的变更？ |  |  |  |  |
| a. 变更是否影响因完成批准的方案引起的数据或信息的有效性，或者批准方案所依据的患者风险与获益的可能关系？如果是，变更可能不适于5日通知。请咨询IDE的工作人员。 |  |  |  |  |
| b. 变更是否影响研究计划的科学可靠性？如果是，变更可能不适于5日通知。请咨询IDE的工作人员。 |  |  |  |  |
| c. 变更是否影响参与研究的人类受试者的权利、安全性或福利？如果是，变更可能不适于5日通知。请咨询IDE的工作人员。 |  |  |  |  |
| d. 是否提供了变更的详细说明（交叉引用原始方案的适当章节）？ |  |  |  |  |

| 4. | 是否提供了支持变更的可靠信息的总结？ （文件包含经同行评审的已出版文献、临床研究者的建议、临床试验或上市过程中收集的数据、IRB批准和/或DSMB同意等信息） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | 是否提供了支持以下结论的评估，即变更对研究设计或计划的统计分析没有重大影响？ |  |  |
| b. | 是否提供了用作可靠信息的信息总结，以此支持申办方关于变更不影响人类受试者的权利、安全性或福利的决定？ |  |  |

- 附录4

IDE进度报告的建议格式

一、	基本要素

·	IDE编号

·	器械名称和使用适应症

·	申办方的名称、地址和电话号码

·	联系人

二、	研究进度

（除非另有说明，从研究开始其生成的数据均应报告。）

·	与研究计划有关的研究进度的小节

·	研究者/研究场所的数量（附加研究者名单）

·	登记的受试者的数量（按照适应症或模型划分）

·	装运的器械的数量

·	结果小节

·	预期的和意料之外的副作用的总结

·	与研究计划的任何偏差的说明，由研究院提供（自上一次进度报告起）

三、	风险分析

·	可能影响风险分析的任何新的不利消息的总结（自上一次进度报告起）；此类信息包括临床前数据、动物研究、国外数据、临床研究等。

·	根据本研究收集的数据出版的任何文章的重印本

·	新风险分析（如有必要），基于新的信息和研究进度

四、	其他变更

·	生产规范和质量控制的任何变更的总结（包括补充申请中未报告的变更）

·	未要求在补充申请中提交的研究计划的所有变更的总结

五、	将来的计划

·	产品审批进度，包括PMA或510（k）的提交预测日期

·	任何研究变更计划，例如扩大研究规模或适应症，中断部分研究或者变更生产规范（注：实际的变更方案应在单独的补充申请中提出）

§ 812.35（a）（2）并未修改。本指导性文件并未讨论在紧急情况下为保护受试者的生命或身体健康而对研究计划进行的修改（偏差）（812.35（a）（2））。讨论此类偏差的指导性文件为“未经批准的医疗器械的紧急使用指南”（1985年10月22日50 FR 42866）和“IDE政策和程序”（发布于1998年1月20日；www.fda.gov/cdrh/ode/idepolcy.html）。

可在以下网址查阅本指南：http://www.fda.gov/cdrh/ode/510kmod.html。