拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒的上市前通告建议

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

文件颁布日期：2016年2月9日

本文件征求意见稿发布日期：2010年8月6日

如对本文件有任何疑问，请联系化学和毒理学器械分部，电话：301-796-6933。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 体外研究诊断器械安全性评估办公室 化学和毒理学器械分部 |
| --- | --- |

序言

公众意见

为便于机构参考，你可在任何时间将电子版意见和建议提交到http://www.regulations.gov。将书面意见提交至卷宗文件管理处，美国食品药品管理局，地址：美国马里兰州洛克维尔市5630 Fishers胡同第1061号房间（HFA-305），邮编20852。请将所有意见文件标记上卷宗文件编号[FDA-2010-D-0395]。在下次修改或更新本文件之前，机构可能不会对意见采取行动

附加拷贝

附加拷贝可从互联网下载。你也可以发送电子邮件申请至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov，以接收本指南的副本。请使用文件编号1654，以便找出你申请获取的指南。

目录

I.	前言	4

II.	背景-拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒	5

III.	范围	5

IV.	器械描述	6

V.	性能特点	6

A.	一般性研究建议	6

B.	精密度	7

C.	真实性/偏差	8

D.	线性	9

E.	检测试验的下限	10

F.	内源性和外源性干扰	10

G.	基质比较	12

H.	样本保存建议	13

I.	方法比较	13

J.	校验品和质控品	15

K.	在外部试验中心进行的研究	17

VI.	标签	17

拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒的上市前通告建议

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。如您不能确定适当的美国食品药品管理局工作人员，请拨打本指南标题页上所列的合适电话号码。

# I.	前言

本指南文件包含了给制造商和FDA审查员提供的建议，这些建议与纳入抗癫痫药物——拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒上市前通告的信息有关。这些检测试剂盒拟用于测定血清或血浆中的各药物浓度，以将其作为拉莫三嗪和唑尼沙胺治疗患者的辅助性管理工具。这些建议是根据当前的审查规范以及治疗药物监控圆桌会议提交给FDA的、关于拉莫三嗪和唑尼沙胺两种药物的信息拟定的。本指南中的某些通用理念也有助于准备FDA以前批准的、并在21 CFR 862分章D中进行分类的、其他治疗药物检测试剂盒的510(k)提交文件。

包括本指南在内的FDA指南文件不确立强制性的法律责任。相反，指南描述了监管机构当前对于某个主题的意见，除非引用了特殊的监管或法定要求，否则，只能将其视为建议。在监管机构指南文件中使用了一个词“应当”，其含义是建议或推荐做某事，而不是强制要求

# II.	背景 - 拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒

已经获批的拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒可作为这些抗癫痫药物治疗患者的辅助性管理工具。例如，这两种检测试剂盒可用于以下这些目的，如帮助诊断和监控药物过量；管理可能出现可改变这些药物的药代动力学参数、导致药物浓度发生改变的药物-药物相互作用（DDI）的个体患者；提供在特定日剂量（判定为有效或无效的）水平上达到稳态浓度后的个体参考值。有关根据迄今为止文献中公布的、观测的拉莫三嗪和唑尼沙胺参考范围进行的个体管理工作，医护人员应小心从事。在血清浓度和疗效或毒性之间，存在有限的、有记录的相关性，同时，在显效患者和无效患者之间，以及癫痫控制相关性药物浓度和不良反应之间，已发现血清浓度存在重叠。考察抗癫痫药物常规监测措施有效性的研究很少，同时，有关常规监测措施有效性的证据也有限。不过针对这些药物的治疗药物监测在某些情况下可能有帮助，如以上提及的这些情况。

医护人员应在了解任何规定的参考范围的局限性情况下、结合临床疗效的详细观察结果来解读试剂盒检测结果。销售这些检测试剂盒的申办方应当将这类型问题的讨论纳入拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒的标签中（请参见VI-标签一节的内容）。

预期拉莫三嗪或唑尼沙胺检测试剂盒能充分测定规定的药物浓度，并具有明确的性能特点。错误的结果（假性高的或假性低的）或结果误读均可导致患者给药不当，从而可能会导致产生毒性或无法控制癫痫。

# III.	范围

拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒在21 CFR 862.3350，苯妥英监测系统，II类器械项下监管。这些器械的产品代码是：

ORH：拉莫三嗪检测试剂盒，

NWM：唑尼沙胺检测试剂盒。

本指南主要针对应用了免疫检测技术的拉莫三嗪或唑尼沙胺检测试剂盒；这两种试剂盒适用于中心临床实验室；这两种试剂盒可与血清或血浆样品配合使用。对于没有这些功能特点的试剂盒，不同的研究或额外的研究可能是合适的。

# IV.	器械描述

寻求批准的申办方应在其上市前通告提交文件[510(k)]中包含以下器械功能特点的描述：

- 所有试剂（分析的和分析前的），包括与试剂盒一同上市的质控品和校验品。

- 检测试验技术，包括特殊反应以及检测方法。

- 分析仪器，如运行该试验所需的特殊分析仪等。

如你的器械包含适用于你的试剂盒的专用软件，则请参见“医疗器械所包含的软件的上市前提交文件内容指南”

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/ucm089543.htm,，以获取你应当纳入510(k)提交文件的软件信息。

# V.	性能特点

## A.	一般性研究建议

你应当按照与你在标签中给用户建议的特殊流程一致的方式，执行本指南文件中描述的评估，以反映用户可预期的性能。例如，样品应当按照你计划在使用说明书中建议的条件进行保存。校正程序和质控措施通常应当反映实验室根据你的器械标签中的建议或说明进行使用时的场景。

为便于FDA在审查你的510(k)提交文件过程中能正确解读试验结果，你应当提供研究设计的明确说明。此外，当提及临床和实验室标准研究所(CLSI)指导方针时，我们建议你说明你所遵循的是该指导方针的哪些特殊内容，以及你所修改的内容（如有）。同样，我们建议你在器械标签中提供该类信息的总结，以使用户能正确解读试验结果。

当描述使用加标的或其他准备好的样品进行的研究时，你应当总结样品是如何准备的，包括加标或稀释所使用的材料。对于使用患者样品进行的研究，你应当明确说明样品的来源以及所应用的任何样品选择标准。

对于涉及到试验偏差估计的分析评估（例如，回收率、干扰、线性、基质评估等） ，我们建议你通过统计学方法、根据因素（如试验可重复性和你的试验偏差验收标准等）考量，确定每种浓度回收评估所包含的合适重复样品数。

在你的510(k)提交文件中，你应当说明执行所有性能评估使用的分析仪器。FDA将在CLIA数据库中，对你的试剂盒的CLIA（临床实验室改进修正案）复杂性进行分类，以明确执行所有评估所使用的分析仪器。

## B.	精密度

你应当表征分析你的检测系统的精密度。有关统计学方法和性能声明，我们建议你遵照指导方针“定量检测方法的精密度性能评估；”CLSI文件EP5-A2执行。我们建议你在20天的时间内执行该项评估工作，以评估批试验内、批试验间、工作日间以及与你的试剂盒相关的其他条件的精密度。

我们建议你评估三种以上药物浓度的精密度。应对药物浓度进行选择，以分隔你声明的可报告范围（即，需要包含接近于检测限的高浓度和低浓度样品）和包含可能的医学决策点。你应当使用在拟用基质（一种或多种）中的样品来执行精密度评估。我们建议你在评估中包含采自拉莫三嗪或唑尼沙胺治疗患者的稳定样品或样品混合物。稀释的或加标的血清和血浆样品适合于补充患者样品，尤其是在很好确立了方法学以及分析前步骤或新基质未产生问题时。我们建议你还要在该评估中运行质控品。当可行时，我们建议你还要包含测定相同样品使用的多个试剂批次的评估。

我们建议你将以下内容纳入510(k)提交文件的精密度评估描述中：

- 测试的样品的描述，包括样品、基质的准备或来源，以及目标浓度。

- 运行精密度研究方案的试验中心（例如，制造商的试验中心）。

- 试验天数、批试验数量以及观测结果。

- 确认评估过程中保持不变的以及变化的其他因素（例如，分析仪器、校正循环、试剂批和操作员的数量）。

- 使用的计算方法的描述（包括方程式，如其不同于CLSI EP5-A2中描述的或进行了修改的）。所有结果均应包含在计算中。如你从你的计算中删除了任何离群值，则你应当对此作出说明，并包含你的正当性说明，以供审查。

- 结果，包括均值、变异系数（CV）和标准差（SD）。

## C.	真实性/偏差

你应当在拟用的基质中评估你的拉莫三嗪或唑尼沙胺检测试剂盒的偏差。典型情况下，这涉及到回收率研究，在该研究中，将已知量的参比物质（其浓度是已知的，与你的检测试剂盒无关）加标在没有药物的临床样品或样品混合物中，并使用新的检测试剂盒对样品进行测定。该评估中使用的样品基质应当尽可能模拟患者样品。因此我们建议对没有药物的患者血清或血浆进行加标（我们不建议在该评估中仅使用校验品或质控品，或仅将药物加标在0浓度的校验品或质控品中来进行研究）。我们建议你在至少三种浓度水平上（将可报告范围隔开的）评估回收率。如果在整个检测范围内还测试了其他的浓度水平，则以一个整体研究形式同时执行你的线性和回收率评估是可能的；请参见下面的V.D-线性。

如果510(k)提交文件包含校验品，则我们建议以相似的方式，使用相同的对照品对校验品和血清样品进行加标，以证明校验品材料（相比于临床样品）是否存在任何基质影响。

某些免疫检测试验可表现出“高剂量钩状效应”，在这种情况下，在高浓度水平上，检测试验的响应值会降低。你应当将本研究的可报告浓度范围扩展至临床背景下可能遇到的最高浓度水平，以评估该器械是否会表现出高剂量钩状效应。

我们建议你将以下内容纳入你的回收率评估描述中：

- 基质，样品的来源或准备，以及加标所使用的材料。

- 样品的目标/预期浓度，以及确定这些指标使用的方法，与新的检测试剂盒无关。

- 测定的重复样品数量，以及使用的计算方法或统计学方法。

- 新的检测试剂盒测定结果相比于目标（预期的）结果。结果应分别代表测试的每种浓度水平。

## D.	线性

你应当通过评估浓度处于整个可报告范围内的样品来证明试验的线性。含有较高药物浓度、使用无药物的患者样品稀释的患者样品或样品混合物更类似于天然的患者样品，如果有理由怀疑使用加标样品得出的线性不能充分模拟性能患者样品，则我们建议使用本方法。如果这不是问题，且你计划将回收率和线性评估合并为一项研究，则使用在合适基质中的加标样品可能较好。你应当在你声明的整个测定范围内评估足够多的浓度水平（例如，7-9种浓度）。我们建议你准备浓度均匀分布在声明范围内的样品。 你应当包含一份浓度等于（或低于）你声明的检测下限的非零样品以及一份浓度超过你声明的检测上限的样品，以证明在整个检测范围内均能保持线性。

我们建议你将以下内容纳入你的线性评估描述中：

- 样品基质，以及准备的方法或来源。

- 评估的样品数和重复样品数。

- 使用的计算方法和统计学方法。

- 结果，包括已知的样品浓度，以及你使用试剂盒测定的每种样品的浓度。你还应当描述你是如何确定预期浓度或目标浓度的（例如，根据标准化的物质；根据使用你的检测试剂盒和稀释系数测定的高浓度样品，等）。

- 线性回归分析的结果。

如果你建议用户对超过范围的样品进行稀释，则你应当描述流程的验证情况。可将在拟用基质中、加标至高浓度的样品用于该目的。（高的）目标/预期的浓度应使用新检测试剂盒单独进行测定。

## E.	试剂盒的检测下限

你应当在你声明的试剂盒检测下限浓度水平上评估试剂盒的检测性能，包括精密度和偏差（与参比物质比较）。你可通过在你的精密度和回收率研究中包含浓度处于声明的下限水平上的样品来完成该项工作。或者，我们建议你参考CLSI文件，“临床实验室测定方法的检测能力评估；EP17-A2”，以获取有关批次、天数、稀释度、重复样品数等的定义和最低试验设计。为了在定量限评估中估计样品的偏差，你应当通过你的检测试剂盒评估参比物质的回收率（与在下面第C节中描述的回收率研究类似）。

在你的510(k)提交文件中，你应当描述确定试剂盒检测下限的研究设计，包括在上面公告第V.B -精密度一节以及第V.C-真实性/偏差一节中列明的信息类型。你应当描述在该下限水平上得到的精密度和准确度结果。

## F.	内源性和外源性干扰

你应当表征分析潜在干扰物质对试验性能的影响，有关试验和研究设计应当考虑的干扰物质类型，包括规定的测试浓度（分析物和干扰物质的浓度）以及统计学考量，我们建议你遵照指导方针“临床化学中的干扰试验；批准的指导方针，”CLSI文件EP7-A2执行。 研究应当按照能检出正负偏差的形式进行设计。我们建议你确定合适的重复样品数，以使所执行的试验有足够的功效来检测任何有临床意义的干扰作用，并有足够的可信度来识别何时没有明显的干扰作用。

对于所有干扰试验，我们建议你在你的510(k)提交文件中描述以下内容：

- 潜在的干扰物质，以及对其进行测试的浓度水平。

- 样品中的拉莫三嗪或唑尼沙胺浓度，以及样品是如何准备的（例如，通过加标无药物的血清样品混合物）。

- 计算干扰作用使用（以及交叉反应性，凡合适的情况）的定义和/或计算方法 。

- 试验样品和质控样品测定结果以及计算的干扰作用（或交叉反应性，如相关）。

以下列出了待测试化合物的常见实例。此外，制造商还应当根据方法的化学知识、使用说明书以及分析物的化学结构，仔细考察其他可能具有干扰作用的物质。结构数据库可能有助于后面的考量。

内源性化合物举例：

- 胆红素

- 甘油三酯

- 胆固醇

- 尿酸

- 类风湿因子

- 白蛋白

- γ球蛋白

- 人抗鼠抗体，HAMA

- 血红蛋白

联合给予的常见药物类型举例：

- 所有抗癫痫药物（以及相关的代谢产物，如合适）。

- 可用的抗精神病药物和抗抑郁药物。

- 常用的镇定剂和催眠药。

- 常用的抗生素处方药。

- 常用的非处方药。

根据CLSI指导方针EP7-A2之规定，我们建议你测试的浓度至少为治疗性剂量给药后的最高急性峰浓度的三倍。

母体化合物的特异性

你应当表征分析与药物代谢产物的交叉反应性。对于拉莫三嗪检测试剂盒，你应当测试的主要已知代谢物包括N-2葡萄糖苷酸、N-5葡萄糖苷酸、N-2甲基代谢物，以及N-2氧化物。对于唑尼沙胺检测试剂盒，需要测试的代谢物包括N-乙酰唑尼沙胺（NAZ）和2-硫戊乙酰基苯酚（SMAP）。应使用最高的代谢物浓度对检测试验进行挑战；浓度应当至少比在患者样品（包括来自患有可能会导致代谢物蓄积的疾病的患者的样品）中发现的峰代谢物浓度高三倍。我们建议你包含母体药物为阴性的样品，以及含有浓度接近于潜在医学决策点的母体药物的样品。

## G.	基质比较

你应当使用你建议与检测试剂盒配合使用的所有血清和血浆基质来评估性能，包括你的标签中规定的抗凝剂或样品采集管类型。正如下面第V.I-方法比较一节中说明的，你应当确认方法比较研究中使用的样品的基质。如果你建议将你的检测试剂盒与其他的、未在方法比较研究中进行全面评估的基质、抗凝剂或采集管配合使用，则你应当提交基质比较评估结果。在任何情况下，你都应当核实，你给用户推荐的采集管是否是FDA批准用于TDM的采集管。

你应当比较在测试基质中的患者样品得出的结果与在对照基质中、具有相同药物浓度的患者样品得出的结果。（本案例中的对照基质是在方法比较研究中进行全面验证的一种基质）。我们建议你在多种浓度（可将检测范围分隔开）水平上至少比较15-20分样品。在许多情况下，测试采集在合适采集管类型中、然后使用唑尼沙胺或拉莫三嗪进行加标的无药物患者样品是可以接受的。在研究设计过程中，你应当考虑加标的时间（例如，在分析前处理之前），以最佳模拟患者样品。加标样品的方法适用于以下情况 (1) 已上市器械（具有相同的技术和既定用途），已被批准与问题基质或采集管类型配合适用，(2) 对于该基质中的样品，没有性能相关的已知问题。

如果你选择包含一个性能声明：你的试剂盒可与既往没有被批准用于唑尼沙胺或拉莫三嗪免疫检测试验的特殊基质或采集管类型配合适用，则你应当包含一项更为全面的研究，而不是仅仅依赖于加标的样品，以使评估能包含任何分析前步骤的影响。例如，将唑尼沙胺或拉莫三嗪治疗患者的样品采集在“对照”管和“新的基质”管中。如果研究设计良好，且试验所使用的试剂盒与你的试剂盒相似，则可将文献中描述的该类型研究用作支持性信息。你应当描述研究设计，包括样品类型和准备、计算或统计学方法，以及使用的特殊采集管。结果应当包含测试的每种浓度的回收率（相较于对照基质），以及线性回归分析的结果。你还应当明确说明你是如何确定试验精密度未受到样品基质影响的。

由于采集管组分有时可能会影响试验结果，因此，我们鼓励制造商在使用说明书中明确说明方法比较和基质比较研究中使用的特殊采集管类型。

## H.	样本保存建议

你应当在你的510(k)提交文件中描述研究设计和结果，以支持你在使用说明书中建议的样本保存和运输条件。研究应包含当将患者样本保存在时间和温度（包括冻融循环，如合适）限度水平上时，试验是否能维持可接受精密度和准确度的评价。我们建议给出在多个时点上测定的浓度和百分回收率结果。

## I.	方法比较

你应当比较使用你的检测试剂盒得出的患者样品测定值和使用既往已批准的检测试剂盒得出的患者样品测定值。有必要使用来自既定用途患者的未改变患者样品，因为这些样品反映了游离的和结合的药物、代谢物的相关占比，以及其他经常联合给予目标药物治疗患者的药物。典型情况下，库存的（回顾性的）样品适合于这些研究，我们建议你提供有关已知的总体样品特点、选择方法和判定标准的一般性信息（请参见下面的公告）。样品应当分布在你的检测试剂盒声明的分析测定范围内。我们建议你确保在使用每个单独的试剂盒进行测定这段时间内留置样品的保存和处理条件不会导致测定偏差。理想情况下，应当在短的间隔时间内通过两种方法来测定样品。有关研究设计，我们建议你遵照CLSI指导方针EP-9A2，“使用患者样品进行的方法比较和偏差估计”进行。

本评估的适合样本量可能取决于一些因素，如试验精密度、干扰和检测范围等。患者数量也应大到足以观测到个体间变异导致的任何影响T。与CLSI文件EP9-A2一样，我们建议在整个试剂盒的检测范围内至少检测100份患者样品。我们建议你在510(k)提交文件中提供可支持研究样本量的信息。

如果你选择包含来自某些个体患者的多份样本，则你应当通过合适的统计学分析来总结你的结果，以考察本研究中患者内的重复检测值相关性。

当描述方法比较研究设计时，我们建议包含以下内容：

•	获取样本使用的选择方法。你应当描述作为一个整体的抽样人群的来源，以及你在获取样本中所应用的特殊判定标准（入选标准或排除标准）。我们还建议你描述作为一个整体的抽样人群的总结性信息，如年龄范围（例如成人）和相较于给药的采血时间（例如，给药前），以及样本基质等。如果样本来自使用特殊或非典型给药方案或采样时间的临床研究，则你应当表明这一点。

- 数据点的数量和测定的样品数量。如选择了来自个体患者的多份样本，则我们建议你显示相同人群所代表的患者数量。

- 开展研究的试验中心（例如，制造商的试验中心）。

- 使用的对照方法，以及执行该方法的试验中心类型（例如，制造商的试验中心，临床实验室等）。

- 使用新检测方法测定样品所经过的时间，以及执行的校正循环数。

- 分析数据所使用的统计学方法。

- 所有数据均应纳入分析中。如果你的任何分析忽略了任何数据，则应对此进行描述，以备审查，并说明其合理性。

你应当在510(k)提交文件和标签中包含根据新器械的单一测定值进行的数据分析，因为这最能说明在用于报告试验结果的条件下出现的结果变异性（即，根据一个测定值得出的结果）。如果样品是使用新器械、以两次重复方式测定的，则你应使用通过新器械采集的每组测定值中的第一个重复值来进行分析。如果你使用每种系统采集了两个重复测定值（按CLSI EP9-A2的建议），则我们还建议你包含这些值，因为这可提供更好的偏差估值（相较于已上市器械）。

当在510(k)提交文件中呈现你的方法比较评估结果时，我们建议你包含以下内容：

- 数据的范围（对照方法得出的最高和最低值）。

- 拟合线性回归直线（普通最小二乘法、加权回归、Deming、正交回归）所使用的方法，以及新试验对比对照方法的散点图（显示最佳拟合度直线和同一性直线）。

- 应包含回归分析的结果，包括斜率和截距以及95%置信区间、估值的标准误（在y轴方向计算的-而不是正交法计算的）以及相关系数。如果对照方法服从于测定误差，则可使用Deming回归分析方法，以替代普通最小二乘回归分析方法。我们建议你根据每个样品的单个检测值（使用你的新试剂盒测定得出的）来呈现方法比较结果。

- 检测值差异（即。新方法减去对照方法，在y轴上）对药物浓度（在x轴上）的偏差/差异分析图。我们建议你还要呈现相关的总结性结果，包括平均偏差和标准差。

•	来自两种方法的所有测定值行列表，供参考。

## J.	校验品和质控品

本节总结了我们建议你纳入510(k)提交文件的信息，以描述你计划上市的唑尼沙胺和拉莫三嗪检测试剂盒使用的校验品和质控品。

### 1.	一般性描述

你应当描述校验品和质控品的组分，包括分析物浓度、基质、防腐剂，以及任何需要进行特殊处理的特殊组分（例如，诸如叠氮钠之类的防护剂）。你还应当描述是否观测到了任何基质影响（与患者样本相比）。后者可通过使用等量的待分析药物对无药物的患者样品和0浓度校验品样品进行加标，将其整合在回收率研究中（请参见上面第V.C-真实性/偏差一节的内容）。

当将血液制品用作组分时，每次捐献的、拟用于制备该产品的人血液或血液组分均必须检验其中是否存在有传染病因子（按照21 CFR 610.40之规定）。

### 2.	可追溯性和赋值

你应当描述可对你的校验品进行追踪和校正的物质。我们建议，当可以得到时，校验品应可追踪至可用的最佳参比物质（例如，USP标准物质）。你应包含足够的信息，以清楚表征上市的校验品赋值的准确度（相较于可对其进行追踪的物质）。

以下信息类型可能有助于呈现该目的：

•	你的赋值和确认程序的总结

- 产品校验品赋值的测定不确定性。

- 评价校验品相比于较高浓度标准品（可对校验品进行追溯的）的回收率。

你还应当描述你是如何对质控品进行赋值的。

### 3.	稳定性

你应当描述在校验品和质控品密闭和开封情况下、你的稳定性研究设计和结果。“密闭”条件是指在产品开封之前你给用户建议的保质期条件。“开封”是指药瓶首次开封后的时间，这可能包括桌面和其他建议的保存和使用条件。对于尚未得到结果的长期研究，可提供验收标准来代替结果。

就分析物浓度回收率研究，我们建议你给出稳定性结果或判定标准，因为这是FDA审查时最想了解的指标。一种方法是测定一组保存在已知稳定条件下的样品或质控品，同时使用评价的校验品在多个检测时点上对系统进行校正。另一种方法可能是在多个检测时点上比较试验条件下的校验品测定值和相同校验品保存在已知稳定条件下的测定值。我们建议，在校验品稳定性研究过程中，应将其他的检测试剂保存在已知的稳定条件下。你应当包含在多个时点、在试验范围内的多种浓度水平上对样品进行的测试。

对于质控品回收率，如果您给出校验品稳定性的结果或验收标准，则请注意，质控范围的可接受标准通常比校验品稳定性的可接受标准宽得多。你规定的校验品稳定性结果或验收标准应确保继续有与使用说明书中声明的性能相称的准确度。

对于开封的和密闭的校验品或质控品稳定性试验，我们建议你包含以下描述：

- 测定的试验样品和质控/参比样品。

- 校正使用的材料。

- 测试的时间间隔。

- 温度（和任何其他相关的环境条件）。

- 结果（和/或验收标准，当未获得长期结果时）。如你断定未检出变化，则你还应在510(k)提交文件中进一步说明你的研究旨在检出的差异（关于回收率的）。

- 当前在产品标签中规定的失效期。

## K.	在外部试验中心进行的研究

对于使用标准技术、完全自动化的免疫检测试验，使用新系统在制造商的试验中心执行的研究典型情况下已经足够。对于执行起来可能很复杂的检测试验（例如，复杂的、非自动化的分析或分析前流程），我们建议你还要在除制造商试验中心以外的两家临床实验室评价性能。可将其纳入本研究，作为以上描述的方法比较研究的一部分，还应当包含来自每个试验中心的精密度信息。最初应单独分析每家试验中心产生的数据，以评估任何试验中心间的变异度。如证明试验中心的结果之间没有明显差异，则可将数据总结汇总在标签中。

# VI.	标签

体外诊断器械的标签必须满足21 CFR 809.10.针对唑尼沙胺和拉莫三嗪检测试剂盒的特殊建议中列明的要求，以下描述了其中的某些要求。

样本采集和保存：

你必须包含样本采集和分析准备的说明。21 CFR 809.10(b)(7)。我们建议你包含以下内容：

- 任何局限性的讨论或与样本类型有关的说明，包括合适的基质、抗凝剂、防护剂或采集管。

- 与保护样本完整性有关的说明，如采集、运输、保存（短期和长期）所需的温度或材料、试验流程步骤。你给用户建议的保存条件应当基于你对检测系统进行过验证的条件。你应明确说明在确定建议的保存条件过程中，你所应用的验收标准（例如，x%回收率）。如适合于你的检测系统，则可引用根据文献得到的保存条件信息。

- 采血时间（相较于最后一次给药）的一致性和准确记录的重要性讨论，如果这与结果的解释有关。

试验流程

你必须分步列出建议的流程（从样本接收到获取结果）。21 CFR 809.10(b)(8)。我们建议你包含以下内容，作为该流程的一部分：

- 验证过的稀释流程，如果指令用户对浓度值超过最高浓度校验品的样品进行稀释。

- 步骤，根据你已针对你的检测系统进行了验证的流程制定的，用户可以采取该步骤来最大限度减少残留或其他偏差或不精密原因导致的影响。

- 任何特殊的试剂处理说明。

质量控制和校正流程

分布列出的流程应当包含所需的质控流程和材料类型的详细信息，以及校正细节。请参见21 CFR 809.10(b)(8)(v)和21 CFR 809.10(b)(8)(vi)。你应当就所需的校正和质控流程细节给用户提出建议，以确保达到你提出的性能声明。我们建议你在你的使用说明中包含一个声明：实验室应当遵照联邦、州以及实验室的质量控制指导方针。当你说明你的质控品的范围时，你应当明确说明是如何确定这些范围的，同时说明，实验室应当根据其自己的验收标准来确定其自己的可接受范围。我们还建议你确认可对你的校验品进行追踪的材料。如果你试剂盒中的这些材料市面上没有销售，则你应当包含获取合适质控材料的建议。

如果你的510(k)提交文件中包含在检测试剂盒以外单独销售的校验品或对照品，则你应当包含这些组件的单独标签。

警告和注意事项

你必须按照16 CFR第1500章包含的法规中确立的要求，包含一个适用于用户的警告和注意事项声明，以及适合于产品所产生的危害的任何其他警告。请参见21 CFR 809.10(a)(4)。

你应当明确说明需要用户进行特殊处理的任何试剂（例如，感染性试剂、致病性试剂）。你应当描述试剂的生物学来源（例如，酶、抗体）。当将血液制品用作一种组分时，你应当在使用说明中包含一个声明：含有任何血液制品来源材料的动物/人源性组分已通过FDA批准的（或同等认可的）检测方法对其进行了检验，发现1型HIV（HIV-1）和2型（HIV-2）HIV呈阴性，并发现乙肝表面抗原和抗丙型肝炎病毒（HCV）抗体均呈阴性（不具重复反应性）。你还应当明确说明，由于没有任何检测试验可完全保证不存在这些或其他的感染性病原因子，因此，本材料应使用良好实验室规范进行处理，以避免皮肤接触和摄入。

局限性

你应当包含方法的局限性申请。请参见21 CFR 809.10(b)(10)。你应当确认影响结果的任何已知因素，并描述对结果的影响（例如，高度浑浊的样品可能会导致错误的低结果）。

在某些情况下，可能适合于建议：将相同的检测试验基质一致性地应用于个体患者通常是一种好的做法。

参考范围

你必须说明是如何确立参考范围的，包括如何确定患者人群，以根据其来确立该参考范围的。请参见21 CFR 809.10(b)(11)。在此时，我们建议你声明：尚没有很好确立唑尼沙胺和拉莫三嗪的治疗范围，并包含诸如以下这些解释：

在显效者和非显效者的血清药物浓度之间，以及在与癫痫控制相关的浓度和不良影响之间，已经发现有相当大的重叠，同时，拉莫三嗪血清浓度和所有患者的临床疗效之间并没有明确的关系。患者中的最佳浓度范围可能不同。有关根据观测到的参考范围来进行个体患者管理，往往应小心从事；检测结果通常应结合临床疗效的详细观察结果来进行解读。

关于在这些研究中观测到的、与癫痫控制或不良影响相关的药物血清浓度，我们建议，不要引用根据单项研究确定的参考范围，你应当引用并总结文献中经过平衡的和有代表性的研究。在总结研究时，我们建议你包含相关的要点，如采样时间（相对于给药时间）、检测试验方法学，以及该研究中测试的人群的性质（例如，新诊断的）等。如已经发现研究没有相关性，则我们建议你也要对此进行讨论。我们要求你，将你用于支持你标签中引用的范围声明的参考文献副本纳入你的510(k)提交文件中。你应当明确说明，在研究的特定人群中，参考范围应仅暗指一种浓度下限（低于该下限值，不太可能出现疗效）和浓度上限（高于该上限值，有可能出现毒性）。使用提议范围的临床医生应当明白，由于个体差异，有些患者可通过超过高参考范围的浓度来取得治疗收益，也可能通过低于参考范围下限的浓度而出现毒性。

我们建议你参考药物使用说明书，以获取相关的药代动力学信息，包括：达到稳态的时间、合适的采样时间（视剂量而定）、临床情况以及可能会影响药代动力学参数的、联合给予的给药。对于相关的信息，如达到稳态的时间或建议的采样时间等，你应当进行讨论，或参考药物标签。

性能特点

你必须包含检测试剂盒的特殊性能特点。请参见21 CFR 809.10(b)(12)。我们建议你总结第V-性能特点一节中讨论的每种性能特点的研究设计和结果。你应当说明性能测试所使用的仪器。你陈述在使用说明中的研究设计和结果应当包含与帮助用户了解试验性能相关的信息。使用说明书中声明的可报告范围应当基于你已经验证了精密度、线性的检测范围以及方法比较结果。CLSI指导方针（请参考第V-性能特点一节）包括标签中性能声明的说明和举例。我们建议在你的标签中遵照这些格式。你应当包含方法比较研究的数据分析图。如果你的试剂盒可与不止一种仪器配合使用，则你应当在使用说明书中明确说明评估性能特点（使用说明书中显示的）所使用的仪器。

FDA卷宗文件：FDA-2004-D-0421.

专门针对西罗莫司、环孢霉素和他克莫司检测试剂盒的指南文件可在http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm077267.htm, 和http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm 092778.htm上下载。这些指南文件解决了包括全血样品的预处理以及免疫抑制试验的交叉反应性在内的其他问题。

Patsalos等，“抗癫痫药物--治疗药物监测的最佳规范指导方针：治疗策略ILAE委员会治疗药物监测分委会的意见书。”癫痫病杂志 49 (2008)1239-76。（请参见文中的参考文献）

如果你考虑提交新型拉莫三嗪和唑尼沙胺检测试剂盒的上市前文件，则我们建议你联系OIR，以获取有关可能的监管路径和验证策略的反馈信息。

在这种背景下，术语“参比物质” 指的是：其特性是充分均质的、稳定的和已很好确立的、将被用于检测系统校正、测定流程评价或物质赋值工作的物质。

通过按1:1比例、对高浓度样品进行连续稀释准备的样品稀释液浓度可能无法很好分布在检测范围内，尤其是当接近于检测范围的下限浓度时；因此，我们不建议使用本方法。此外，我们也不建议使用准备多倍连续稀释（每种稀释度仅分隔部分检测范围）的方法，因为这不能证明整个声明的检测范围内的连续线性。

对于试验样品采集管/抗凝剂，请参见第V.G-基质比较一节的内容。

我们建议你选择来自少数患者的多份样品，以取得足够的样本数，因为这不可能评估个体间变异度的影响。

通常针对校验品和质控品的其他FDA指导方针包括 “诊断用校验品的缩减型510(k)文件提交；最终的行业指南” (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 92800.htm) 和“分析的和未分析的质控品”

(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 79179.htm) .

该背景下的术语“准确度”与检测值的真实性和精密度有关。

请参见国际标准化组织， 2003“校验品和质控品赋值的度量可在追溯性”，ISO文件17511。