推荐浸提比例（GB/T16886.12-2017/ISO10993-12:2012）

| 材料形态举例 | 厚度 | 浸提比例 |
| --- | --- | --- |
| 膜、薄片、管壁 | ＜0.5mm | 6cm2/mL |
| 管壁、厚板、小型模制件 | 0.5～1.0mm | 3cm2/mL |
| 大型膜制件 | ＞1.0mm | 3cm2/mL |
| 弹性密封件 | ＞1.0mm | 1.25cm2/mL |
| 粉剂、球体、泡沫材料、无吸收性模制件 | 不规则形状固体器械 | 0.2g/mL |
| 薄膜、织物 | 不规则形状多孔器械（低密度材料） | 0.1g/mL |
| 吸收剂和水胶体 | / | 按除材料浸提介质吸收量外____g/mL或____cm2/mL进行浸提 |
| 注：材料浸提介质吸收量指每0.1g或1cm2材料所吸收的量。 |  |  |

推荐浸提条件（GB/T16886.12-2017/ISO10993-12:2012）

a）（37±1）℃ （72±2）h

b）（50±2）℃ （72±2）h

c）（70±2）℃ （24±2）h

d）（121±2）℃ （1±0.1）h

注：细胞毒性试验试验中可采用组织培养液中（37±1）℃浸提（24±2）h。对于短期接触完好皮肤或黏膜的非植入类医疗器械，浸提时间可少于24h，但不少于4h。