提交磁共振诊断设备的上市前通知

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

文件发布于：2016年11月18日

本文件草案于2015年7月14日发布

本指南取代了FDA的指南性标准“行业指南：

提交磁共振诊断设备的上市前通知的指南”，1998年11月14日。

本文件更新于2016年12月22日，以纠正第3.2节引用NEMA标准中的错误。

有关本文件的问题，请联系放射健康中心，301-796-5790；或联系Jana Delfino (OIR)，（301）796-6503或Jana.Delfino@fda.hhs.gov；或生物医学物理分部科学和工程实验室办公室，（301）796-2580；或联系Sunder Rajan（OSEL），（301）796-4194或Sunder.Rajan@fda.hhs.gov。

|  | 美国食品药品管理局 | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 器械和放射健康中心 |  |

体外诊断和放射健康办公室（OIR）

放射健康分部

科学与工程实验室（OSEL）办公室

物理学分部

前言

公众意见

您可以随时在http://www.regulations.gov提交电子评论和建议，以供机构参考。向美国食品药品管理局文档管理部提交书面评论，5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305) Rockville, MD 20852.用案卷编号FDA-2015-D-2148识别所有意见。在下一次修订或更新文件之前，机构可能不会采纳意见。

其他副本

需要来自网站的其他副本。您还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件，以要求获得指南的电子副本。请使用文件编号340来标识您希望获得的指南。

目录

1.	简介	1

2.	范围	2

3.	相关的标准	3

3.1.	NEMA 标准	3

3.2.	IEC 60601-2-33	4

3.3.	其他适用标准	4

4.	在510（k）上市前通知申报资料中描述您的设备	4

4.1.	适应症	4

4.2.	器械简介	5

5.	电气、机械、结构与相关系统的安全	9

6.	实验室物理检测	10

6.1.	性能	10

6.2.	安全性	11

7.	临床图像	12

8.	510（k）的设备变更和需求	13

9.	标签	15

9.1.	射频线圈标签	15

9.2.	参数汇总表	15

9.3.	使用手册	16

9.4.	磁场设计资料	18

提交磁共振诊断设备的上市前通知

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系标题页上所列的负责本指南的美国食品药品管理局工作人员或办公室。

# 1.	简介

本指南文件详细说明了磁共振诊断设备（MRDD）上市前通知中应包含的信息。本文件是关于如何遵守21 CFR 807.87中某些要求的建议，旨在与510（k）上市前通知的内容和格式信息一起使用。510（k）内容和格式的更多信息，请参阅FDA指南“传统和简略510（k）的格式”

(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/UCM084396.pdf) 和FDA的指南“拒绝接受510（k）的政策” (http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/uc m315014.pdf).本指南文件中概述的方法旨在促进MRDD的及时审评和销售。

“联邦食品、药物和化妆品法”（FD＆C法）第C章（电子产品辐射控制（EPRC））第531（2）节规定的MRDD也是电子产品。因此，MRDD必须遵守联邦法规的第21章第J章第1000-1050部分的放射健康要求，包括一般和特定的性能标准（21 CFR Parts 1010-1050）的适用性，以及其他报告和记录的一般要求（21 CFR Part 1002），缺陷或不合格电子产品（21 CFR Parts 1003和1004）和进口产品（21 CFR Part 1005）的通知和纠正措施。

此更新的指南文件反映了本文件上一版本发布以来的技术进步，机构的监管决定，对标准的更新以及机构通过的立法变更。

FDA的指南性文件，包括本指南，不具有法律强制约束力。相反，指南文件描述了FDA目前对某一主题的想法，只能作为推荐性建议，除非引用了特定的法规或法定要求。在FDA指南中，“应”这个词的使用表示建议或推荐某些事项，但不是必需的。

# 2.	范围

本文件适用于21 CFR 892.1000中定义的MRDD：

21 CFR 892.1000: 磁共振诊断设备。

- 识别磁共振诊断设备旨在用于一般诊断用途，以提供可反映空间分布和/或磁共振频谱（可体现核磁共振的频率和分布）的图像。也可以生成从图像和/或频谱导出的其他物理参数。该装置包括氢-1（质子）成像，钠-23成像，氢-1光谱，磷-31光谱和化学位移成像（保存同步的频率和空间信息）。

- 分类：II类

MRDD属于二类医疗器械，需要上市前通知，并在上市之前由机构确定实质等同性。目前使用三种产品代码来识别这些设备：

LNH-核磁共振成像系统

LNI-核磁共振光谱系统

MOS-磁共振专用线圈

目前，MRDD的主要组成部分包括主磁体、垫片和梯度系统，射频发射器和接收器，发射和接收线圈，电源，计算机和软件，患者支持和生理门控装置。

本指南文件适用于磁共振成像（MRI）和磁共振波谱（MRS）系统及其组件和附件的上市前通知，以及可能会显著影响MRDD安全性或有效性而需要提交上市前通知申报资料的系统、组件和附件的变更。

本指南文件中的信息也适用于包含双模式组件的MRI系统（如PET/MRI系统）。

# 3.	相关的标准

FDA认可的标准可帮助证明上市前申请中产品的实质等同性。有关认可标准和共识标准使用的更多信息，请参阅FDA指南“行业和FDA工作人员指南-认可标准和共识标准使用

(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0772 74.htm)。请参阅FDA认可的共识标准数据库以(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm)获取当前认可的版本。仅在适用时(根据FD＆C法案514(c)(1)(A))使用标准，并非以下所有标准都适用于所有MRDD 510（k）申报资料。

## 3.1.	NEMA 标准

美国电气制造商协会（NEMA）颁布的标准为评估MRDD的性能和安全参数提供了标准化的测试方法。但NEMA标准只规定了标准的测试方法，并没有规定验收标准。您应该为您的设备知制定验收标准。FDA将根据设备的预期用途和特定技术特性逐个评估验收标准。FDA认可的NEMA测试方法包括：

•MS 1-诊断性磁共振图像中信噪比（SNR）的测定

•MS 2-诊断性磁共振图像中二维几何失真的测定

•MS 3-诊断性磁共振图像中图像均匀性的测定

•MS 4-诊断性磁共振成像设备噪声的测定程序

•MS 5-诊断性磁共振成像中层厚的测定

•MS 6-诊断性磁共振成像（MRI）中单通道、非体积线圈信噪比和图像均匀性的测定

•MS 8-磁共振成像系统特定吸收比率的描述

•MS 9-诊断性磁共振图像相控阵线圈的描述

•MS 10-诊断性磁共振成像系统中局部特定吸收比率（SAR）的测定

•MS 12-特殊应用中几何失真的量化和映射

## 3.2.	IEC 60601-2-33

国际电工委员会（IEC）60601-2-33（“医用电气设备-第2-33部分：医疗诊断性磁共振设备基本安全性和基本性能的特殊要求”）是用于医疗诊断性磁共振设备安全性的国际标准。IEC 60601-2-33提供了磁共振诊断设备的特殊规范，并优先于通用IEC 60601系列中的规范。

测定噪声（NEMA MS 4）和SAR（NEMA MS 8）的NEMA标准已被纳入IEC 60601-2-33。但是，IEC 60601-2-33不能解决性能问题，比如SNR、图像均匀性、几何失真和层厚。

## 3.3.	其他适用标准

•ISO 10993-1-医疗器械的生物学评估-第1部分：风险管理过程中的评估和测试。此标准适用于MRDD中与患者接触的材料

•NEMA PS 3.1-3.20 DICOM（医学数字影像传输）-此标准规定了医学图像数字交换的格式

•	AAMI/ANSI ES60601-1-医疗电气设备 - 第1部分：基础安全性和基本性能的一般要求

•	IEC 60601-1-2 医疗电气设备 - 第 1-2 部分：基础安全性和基本性能的一般要求-辅助标准: 电磁干扰-要求和测试

# 4.	在510（k）上市前通知申报资料中描述您的设备

为磁共振诊断设备提交510（k）上市前通知的申报资料时，您必须提供21 CFR 807.87要求提供的信息。您应该通过法规和产品代码来标识您的设备，并且还应该包含以下信息。

## 4.1.	适应症

如下所述，您应该特别说明设备的使用适应症（IFU）。提交的设备标签、培训材料、性能声明、宣传材料和其他材料中的IFU应保持一致。

本文件不包含特定的临床适应症（例如疾病鉴别或排除，疾病分期或严重程度的诊断或预后，以及与特定疾病相关发病率和/或死亡率的预防或减少）。虽然机构会在个别情况下处理此类申请，但机构认为，临床研究通常是支持此类具体临床适应症所必需的。在提交任何此类申请之前，我们鼓励您与机构联系并讨论所需支持证据的级别和临床试验研究的设计。FDA认证前的更多信息，请参阅FDA指南“医疗器械认证反馈的要求：认证前项目和与美国食品药品管理局工作人员的会议(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/UCM311176.pdf)。

MRDD通常包含针对特定应用（例如成人腹部和小儿脑部等）的推荐方案。在没有疾病特异性或诊断声明时，这些具体方案并不一定需要企业为MRDD创建一个新的特定适应症。例如，在一般的IFU中，“小儿脑​​部”方案是可以接受的，但是“小儿癫痫病灶识别”方案可能会被解释为新的特定适应症。

射频（RF）线圈和附属设备的使用适应症应指定设备拟用的MRI系统。所需的详细程度将取决于个人设备和拟用的MRI系统。例如，FDA通常认为，对于RF线圈，说明兼容性MRI系统的制造商和磁场强度是合适的。

## 4.2.	器械简介

您应该在包含以下信息的上市前通知中提供设备的全面描述：

4.2.1.	磁体-主要磁体的完整描述应包括：

•磁场强度和类型（超导，电阻或永久）

•患者可进入的内腔空间尺寸

•安装类型（固定式，移动式，介入式或可搬运式）

•磁体的设计特性，包括重量、低温和蒸发率（如适用）、内腔尺寸、屏蔽类型、匀场方法

•磁体的性能特性，包括淬灭时磁场的衰减特性，边缘磁场图（包括0.5 mT，1 mT，3 mT，5 mT，10 mT，20 mT，40 mT和200 mT 等磁线），长时间的场稳定性（ppm/小时）和空间均匀性（ppm/体积），

4.2.2.	梯度系统-梯度系统的完整描述，包括：

•梯度管的尺寸图

•屏蔽和冷却的信息

•以T/m为单位的最大梯度振幅（每个轴），上升时间（ms）和最大转换速率（T/m/s）

•说明如何实现心脏和周围神经刺激控制，包括任何限制系统梯度输出（dB/dt）以使超出磁场 (dB/dt) 改变的时间变化率（20T/s）控制在系统可承载范围内的硬件或软件机制。

如果可能存在周围神经刺激（PNS），您应描述输出的梯度水平（通知操作者的）。还应包含将可能存在的PNS信息通知操作员的方式。应避免疼痛刺激。

•您应提供在系统上执行操作模式的相关信息（例如，正常，一级控制，二级控制），以及用户如何操作在不同模式之间的切换。

4.2.3.	射频系统-您应该提供射频发射-接收系统结构的描述，包括发射和接收通道的数量，放大器峰值功率和占空比。

FDA建议，所有MRDD都应具备在正交传输模式下工作的能力。如适用，您应包含一个关于用户如何识别和选择系统正交发射模式的描述。

4.2.4.	射频线圈-对于系统附带的每个射频线圈，您应提供以下信息：

•线圈类型（发射，接收，发射/接收）

•描述线圈的硬件特性（例如几何形状，材料，尺寸）

•线圈设计的描述（例如，线性，正交，相控阵，多通道传输）

•预期用途（共振核，频率，感兴趣区域的解剖）

•线圈设计示意图，包括各个线圈元件的位置

•电路图

•采用解耦方法的描述（仅用于接收线圈）

4.2.5.	SAR管理和控制系统

•SAR管理和控制系统的描述，包括如何实现全身平均（平均WB），局部身体（PB），头部平均，局部SAR（10g平均）和特定吸收能量（即检查期间的SAR）控制

•在系统上执行操作模式以及用户在不同操作模式之间切换的信息

•控制台报告的SAR值的准确性和不确定性的规范

•如何将能量沉积信息传达给用户的描述

•应说明提供给用户的所有警告或其他反馈

4.2.6.	脉冲序列-就本指南而言，FDA使用术语“脉冲序列”来表示诸如自旋回波、梯度回波、回波平面成像等技术，包括其参数设定（例如回波时间，重复时间，层数）。针对MRDD上提供的每个脉冲序列，您应该提供以下内容：

•脉冲序列图

•脉冲序列类型（例如自旋回波，梯度回波，快速自旋回波，2D/3D）

•对比度特征（例如，T1，T2，加权，脂肪饱和度）

•k空间轨迹（螺旋，Cartesian等）

•相关选项（匀场，平行成像，饱和脉冲等）

•线圈偏好或限制（如果有）

•所需的附加辅助设备（例如，呼吸和/或心脏门控，弹性成像驱动程序）

•图像重建方法概述（例如FFT，压缩传感）

4.2.7.	成像方案-就本指南而言，FDA使用术语“成像方案”来表示一个由多个脉冲序列组成并按照规定顺序排列的工作流程工具。每个制造商提供的方案中应包含以下信息。

•目标解剖

•每个方案中包含的脉冲序列列表

•线圈偏好或限制（如果有）

•方案是否计划与外源性造影剂结合使用

4.2.8.	图像处理-就本指南而言，FDA使用术语“图像处理”来表示对获取图像数据进行的算法。就本指南而言，FDA不认为重建算法属于“图像处理”。针对MRDD提供的每个图像的处理功能，应提供：

•输入，包括数据格式和输入方法（例如来自其他模块的输入，手动输入）

•算法的功能描述

•用户交互水平（例如，自动化，半自动化和手动，结果是否可编辑或是否需要用户审查）

•输出、数据格式及其显示方式

软件 - 一般来说，FDA认为MRDD中使用的软件为“中等”关注程度。510（k）申请资料中应包含与中等关注水平（FDA指南文件“医疗器械软件上市前通知申报资料中包含内容的指南”中规定的）一致的软件文档

(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/ucm089543.htm) 以及“医疗器械中现有软件使用的行业、FDA审核人员和合规性指南”(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/.../ucm073779.pdf)。

在适当的情况下，您还应提供设备网络安全方面的有关信息。了解更多关于此主题的信息，请参阅FDA指南“医疗器械网络安全管理上市前通知申报资料内容的指南”(http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidanc edocuments/ucm356190.pdf)。

如果您的设备包括现有的软件，则应提供FDA文件“医疗器械中现有软件使用的行业、FDA评审人员和合规性指南”中建议提供的附加信息（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/ucm073778.htm）和“包含现有（OTS）软件的联网医疗器械的网络安全-行业指南”

(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guid anceDocuments/ucm077823.pdf) ，以提供利用现有软件的医疗器械的附加信息。

4.2.9.	配件-您的510（k）申报资料中应包括随系统提供的配件清单（例如EKG导联，脉搏血氧仪，呼吸和/或心脏门控，弹性成像驱动器或患者定位器等生理监测配件）。

4.2.10.	其他信息

•患者表的描述，包括尺寸、定位精度和最大支持重量

•患者通信设备的信息，例如护士呼叫或“紧急按钮”

•推荐的RF屏蔽信息，如何实现IEC 60601-1-2中“特殊环境”规定的信息，以及如何在操作过程中保持完整性的信息

•FDA鼓励您的MRDD采用固定参数选项。如果可在您的系统上实现固定参数选项（例如FPO：B），则应该描述实现方式。有关固定参数选项的更多信息，请参见IEC 60601-2-33的Ed.3.2。

# 5.	电气、机械、结构与相关系统的安全

您应根据以下FDA认可的共识标准评估设备的安全性：

•	AAMI/ANSI ES60601-1-医疗电气设备 - 第1部分：基础安全性和基本性能的一般要求

•	IEC 60601-1-2 医疗电气设备 - 第 1-2 部分：基本安全性和基本性能的一般要求-并行标准：电磁干扰-要求和测试

上市前通知申报资料中提供EMC信息的更多信息，请参阅FDA指南“支持电动医疗器械电磁兼容性（EMC）声明的信息”

(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDo cuments/UCM470201.pdf).

如果磁共振诊断设备采用符合IEC 60601-1-2标准的无线技术进行数据通信的信息不足以证明无线技术不受电磁干扰的影响并可继续按预期工作。更多信息，请参阅FDA指南“医疗器械中的射频无线技术”

(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/uc m077210.htm).

# 6.	实验室物理检测

为了证明MRDD的实质等同性，您应提供以下指定的性能测试。以下指定的一些测试可以根据FDA认可的共识标准执行。

并非以下所有测试都适用于所有配件。您应对可能影响安全性和有效性的相关特性进行测试。

## 6.1.	性能

为了验证MRDD的性能，您应提交针对图像质量指标（如信噪比，几何失真，图像均匀性，层厚和空间分辨率）以及光谱性能的评估。应说明所有测试使用的方法，并包括以下性能指标：

6.1.1.	图像

•信噪比（SNR）-申报资料中所有线圈的SNR测量值，以及预先确定的合格/不合格验收标准。

•几何失真-测量三个轴向切片（矢状，冠状和横断面）的失真，以及预先确定的合格/不合格验收标准。

•图像均匀性-申报资料中所有线圈的图像均匀性测量和/或灰度均匀性图，以及预先确定的合格/不合格验收标准。

•层厚-全宽半高（FWHM）值以及预先确定的合格/不合格验收标准。

•空间分辨率-通过合适的模型并在最小视场（FOV）时为临床脉冲序列方案显示的系统高对比度空间分辨率。

•图像对比度验证-新脉冲序列的图像对比度特性。例如，脂肪饱和脉冲序列应该在由脂肪和水组成的模型中显示足够的脂肪信号抑制。

6.1.2.	光谱-没有针对磁共振光谱性能制定的标准化测试。FDA建议使用光谱扫描方案对系统进行以下性能测试。所有测试结果应附有所用测试方法的说明，包括所使用的脉冲序列和线圈，以及模型的几何形状和组成。还应说明使用的目标解剖区域和RF硬件。模型测试应包括性能特征，例如：

•空间定位准确性-预期和实际体积的比较

•光谱分辨率-使用临床方案（例如，单个体素或化学位移成像）的水共振全半宽度最大值

•信噪比-关键代谢物（例如，N-乙酰基天门冬氨酸或乳酸盐）峰振幅与底物标准差的比率

•水峰抑制-抑制和非抑制水峰面积的比例

•解耦-解耦或非解耦SNR的比较

•光谱数据处理-光谱后处理技术的验证

## 6.2.	安全性

为了证明MRDD的安全性，您应该说明以下噪声，梯度诱导电场，RF能量沉积和患者接触材料的生物相容性和可燃性。

- 噪声-您应测量系统的声学输出，并指出使用的测量方法（例如，最大梯度噪声或最大临床噪声）。您应报告未加权的峰值声压级（Lpeak）以及A加权声压级（LAeq）的时间积分。

- 梯度诱导的神经刺激-对于能产生大于20T/s dB/dt的梯度系统，您应进行至少包含11名受试者的志愿者研究，以确定轻微和疼痛的周围神经刺激阈值。如果您的系统可能诱发疼痛刺激，您还应确定疼痛刺激的阈值，并说明如何避免疼痛刺激。

- 射频能量沉积-对于体积传输线圈，您应测量全身平均值，头部平均值和/或局部人体SAR值。您应指出使用的测试方法（例如，脉冲能量或热量测定）。您应报告测量的和扫描仪显示的SAR值，并指定所有报告SAR值的不确定性边界。

对于表面发射线圈，您应测量局部10g平均SAR值。您应报告测量的和扫描仪显示的SAR值，并指出所有报告SAR值的不确定性边界。

对于多通道发射线圈，应说明系统中峰值局部（10g平均）SAR值如何与正交体积线圈（符合当前整体和全头IEC SAR限值）中峰值进行比较。这个讨论应包含设备适用的所有患者人群和解剖学扫描标志。如果使用计算模型来支持实质等同性，则还应为这些模型提供验证和不确定性数据。还应说明所有报告SAR值的不确定性边界。

6.2.4.	射频接收线圈的表面加热-为了确保患者安全并预防接受MR检查患者的热损伤，您应测量系统随附所有仅接收线圈的温度升高。向FDA报告的结果应该包括为什么测量的温度升高是可接受的并且不会对患者造成风险的评估。FDA建议，测量线圈中预先确定为局部热点的位置的温度，并且在正常工作条件下和线圈单个故障的情况（拔掉磁体的内腔）下对线圈进行此项测试。

6.2.5.	生物相容性-您应该提供具有侵入性用途的新材料或材料的生物相容性数据。如果患者接触材料的最终完成形式具有与实质等同器械的材料和制造过程相同，则不需要获得完整皮肤接触材料的生物相容性数据。在这种情况下，应说明合法上市的实质等同器械中使用了该材料。更多信息，请参阅FDA指南“使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评估-第1部分：风险管理过程中的评估和测试”。

(http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidanc edocuments/ucm348890.pdf).

6.2.6.	固定参数选项-如果您的系统可实现固定参数选项（如FPO：B），您应证明设备可在FPO限制值内运行。

# 7.	临床图像

您应提供临床图像样本以支持系统生成诊断质量图像的能力。

对于新引入的系统，您应提供所有脉冲序列的临床图像样本。

如果在多个临床方案中使用脉冲序列，则临床图像样本应能说明脉冲序列可在这些临床方案中达到预期对比度的能力。科学原理和一套有限的临床图像样本可能足以支持跨多个方案使用的脉冲序列。

您应以电子DICOM格式向机构提供图像。在提交图像给FDA之前，您应该删除任何患者标识符。FDA要求所有图像都注明目标解剖部位，所采用的扫描参数以及总体成像时间。

您可以提供经美国委员会认证的放射科医师的声明，以证明设备产生的图像质量足够用于诊断，而无需向机构提交完整的临床图像集样本。应提供经放射科医师审查的序列和解剖区域描述。应充分说明任何有关图像评估或图像质量的问题。另外，您应提供一小部分有代表性的临床图像。

# 8.	510（k）的设备变更和需求

并非所有MRDD的变更都需要提交新的510（k）申报资料。如果修改或变更可能显著影响设备的安全性或有效性，或对设备的预期用途产生重大修改或变更，则需要提交新的510（k）申请（21 CFR 807.81（a）（3））。FDA的以下举例更清晰地定义在哪些情况下，以前认证的MRDD变更需要制造商向机构提交新的510（k）申请。有必要提交新的510（k）申请时，应包含性能测试，以证明变更后系统的安全性和有效性。请注意，此列表仅用于说明目的，并非详尽无遗。

•主静态磁场。FDA认为，主静态磁场的变更是设计上的一个重大修改或变更，并且已经确定这种变更会通过改变系统的谐振频率而显著影响设备的安全性和有效性。因此，变更主静态磁场通常需要提交一个新的510（k）申请。您应通过测试信噪比、几何失真和图像均匀性（均在系统最大FOV时测定）以支持此变更。此外，您还应提供长时间的磁场均匀性和磁场稳定性（ppm/hr）测定结果。

•梯度系统。FDA认为梯度系统的变更是设备设计的重大修改或变更，并且已经确定这种变更可以通过改变系统的PNS电势、切片选择效率和声学输出而显著影响MRI系统的安全性和有效性。因此，变更梯度系统通常需要提交一个新的510（k）申请。梯度系统变更的支持数据应包含几何失真和切片轮廓厚度（使用有代表性的体积线圈）的测定以及系统声学输出的评估。还应提供对PNS控制的任何更改。

•射频体部传输线圈。FDA认为集成射频体部发射线圈的变更是设计上的重大变更，并且已经确定这种变更可通过改变RF能量输出而显著影响系统的安全性和有效性。因此，变更集成RF体部传输线圈通常需要提交一个新的510（k）申请。应通过RF能量沉积、SNR和图像均匀性测试来支持这种变更。

•其他传输线圈。除了集成射频体部发射线圈以外的其他发射线圈的变更也可能需要提交510（k）。线圈发射结构的变更通常是设计上的重大修改或变更，可能会显著影响线圈的安全性（例如，加热）和MRI系统的有效性（例如，图像质量）。因此，变更线圈传输结构通常需要提交一个新的510（k）申请。510（k）申报资料中应包含RF能量沉积、线圈表面加热、生物相容性（如患者接触）、SNR和图像均匀性测试资料。然而，非患者接触型线圈外壳材料的类型、配方、化学成分或加工的变化不会显著影响安全性和有效性，因此通常不需要提交新的510（k）。在确定是否需要为发射线圈提交新的510（k）时，应考虑变更是否会改变设备的预期用途、设计或工艺特性，并考虑此类变更的影响。

•射频接收线圈。FDA认为引入一个新的RF仅接收线圈是一个重大的设计变更，并确定这种改变可能通过改变系统性能而显著影响设备的安全性和有效性。因此，引入一个新的RF接收专用线圈通常需要提交一个新的510（k）。此类510（k）深白资料中应包含信噪比、图像均匀性、线圈表面加热和生物相容性（如果会接触患者）的测试。现有的仅接收RF射频线圈的变更可能需要提交新的510（k）申请，具体取决于变更的内容。非患者接触型线圈外壳材料的类型、配方、化学成分或加工的变化不会影响设备的安全性和有效性，此类变更一般不需要提交510（k）。

•脉冲序列。引入新的脉冲序列或变更脉冲序列可能需要或不需要提交510（k）申请。例如，引入金​​属伪影减少脉冲序列通常是预期用途的重大改变或变更，会显著影响系统安全性或有效性。因此，此类变更通常需要提交一个新的510（k）申请。性能数据应包含对SNR和适当对比度行为的评估，以及支持脉冲序列预期用途的数据。对之前经认证脉冲序列的变更不会影响预期用途，通常不需要提交新的510（k）。

•方案。方案的变更可能需要或不需要提交新的510（k）。例如，添加小儿癫痫病灶识别方案通常被认为是对MRDD预期用途的重大修改或变更，会显著影响系统的安全性或有效性。因此，此类变更通常需要提交一个新的510（k）申请。确定是否需要提交新510（k）时应考虑的因素包括目标解剖区域、预期对比度特性、线圈限制和造影剂需求的改变。现有方案中现有脉冲序列的重新排序通常不需要新的510（k），因为系统的预期用途和技术通常保持不变。

如果同一制造商生产的另一个设备型号已经认证了该方案，而新的设备型号与已认证方案的有相似的技术特性，则新的设备型号通常不需要新的510（k）。

# 9.	标签

您必须在510（k）申报资料中包含标签的详细信息，以符合21 CFR 807.87（e）的要求。磁共振诊断设备的此类标签应包含以下内容：

## 9.1.	射频线圈标签

所有射频线圈上的标签（除集成体线圈外）都应清楚地将线圈标识为发射/接收线圈或接收线圈。

## 9.2.	参数汇总表

参数汇总表中应提供系统配置和组件的描述，并提供可用应用程序的摘要。参数汇总表应包括以下信息：

- 磁体-磁场强度和类型（超导，电阻或永久性），患者可进入内腔的尺寸，安装类型（固定式，移动式，介入式或可搬运式）；磁体的设计特性，包括重量、内腔尺寸、低温（如适用），屏蔽类型，匀场方法；磁体的性能特征，包括在淬灭（从全场到20mT的时间）时的磁场衰减特性，时间场稳定性（ppm /小时），空间均匀性，以及患者可进入值中的最大|B|，|grad|B||，|B|.|grad|B||等信息。

- 梯度系统-以T/m为单位的最大梯度振幅（每轴），上升时间（ms），转换速率（T/m/s）以及屏蔽和冷却信息。峰值噪声输出（峰值和A加权）

- 射频子系统-谐振频率，发射和接收通道的数量，放大器峰值功率和占空比。系统采用的操作模式（正常，一级控制，二级控制）

- RF线圈-对于与系统一起销售的每个线圈，应包含线圈类型（发射，接收，发射/接收），线圈设计（例如，线性，正交，相控阵，多通道传输）和预期用途（共振核，频率，预期的解剖区域）

- 成像方案-系统提供方案和/或脉冲序列的摘要。

- 患者表-尺寸和最大可支持的患者体重

- 后处理功能-系统中可用后处理功能（包括软件版本）的摘要。

- 配件-应包括随系统提供的配件清单（例如EKG导联，脉搏血氧仪，呼吸和/或心脏门控，弹性成像驱动器等生理监测配件）。

## 9.3.	使用手册

MRDD的用户或操作手册必须说明（1）与设备有关的禁忌、警告、预防措施和一般风险；（2）包含一个内容为“注意：根据21 CFR第801部分的要求，美国联邦法律规定，此设备只能由医生销售或遵医嘱销售”的声明。此外，MRDD的用户或操作手册应包含以下信息（如适用）：

- 适应症-用户手册中的适应症应与FDA 3881表和510（k）摘要（如果提供）中的使用适应症声明相同。

- MRI的患者筛选-用户手册中应包含推荐的患者筛选程序，并应明确说明禁用检查的患者以及必须遵循特殊程序的患者。如适用，FDA鼓励您参考ASTM F2503中关于MR安全、MR条件和MR不安全的标准化定义。

- 磁场信息。应提供患者可进入区的最大|B|，|grad|B||和|B|.|grad|B||的值和位置。

- 紧急程序-终端用户的说明书中应包含快速从MRDD中移除患者的紧急程序。

- 噪音过大-如果MRDD内的噪音可能超过99 dBA，使用说明书应说明患者所需的听力保护参数。用户手册中还应说明控制面板的噪音级别，以及是否需要或建议操作人员进行听力保护。

- 受控访问区域-使用说明书中应说明，用户需要负责在磁场不超过0.5mT（5gauss）的MRDD周围建立一个受控访问区域。应为该区域的大小和形状（基于MRDD边缘场的三个维度）提供建议，并附上一个草图。

还应解释受控区域的需求。您应根据ISO 7010：2011的ISO 7010-W006“图形符号-安全色和安全标志-注册的安全标志”中所示的警告标志，提供受控区域的标识（例如标志、屏障或标志）。

用户手册中应说明，在受控访问区域内引入并使用不推荐的设备（如患者监护仪，生命支持和急救设备）时潜在的危险。用户说明书中应说明：如果不遵守安全使用的具体条件，MR条件设备或器械也可能会造成伤害。

9.3.7.	液体致冷剂-对于使用致冷剂的MRDD，使用说明书中应包含相关致冷剂的潜在危害，气体释放后应遵循的程序，缺氧的预防措施，为致冷剂使用非磁性容器，以及在制冷剂容器附近发现易燃材料后的处理程序。

说明书中应提供维护、检查磁体和最低制冷剂水平的信息，并说明用户检查制冷剂水平的频率。

- 操作模式-应明确说明系统的操作模式。

- 紧急关闭-用户说明书中应清楚地说明紧急场关闭的操作方法，以及适用此功能的情况。

- 应急响应者的注意事项-用户使用说明中应建议，终端用户与当地消防部门和其他应急响应者讨论预防措施，并建立特定地点的应急程序。

- 质量保证-说明书中应为用户推荐质量保证程序，包括应使用的模型参数。应明确说明所有推荐QA程序中的的频率。

- 维护和维修-说明书应包含设备的推荐维护计划，包括是否由用户或公司维修人员进行。

- 清洁和消毒-对于接触患者的或侵入性使用的，并且可重复使用的部件（例如腔内线圈），说明书中应包含清洁和消毒说明。

## 9.4.	磁场设计资料

磁场设计资料中应包含以下建议和信息：

- 与患者的声音和目光接触-扫描室的设计规范应包括检查过程中与患者产生声音和目光接触的设备。

- 边缘磁场-应描述典型安装中MRDD产生的3D磁场的磁场图。每个图应至少包含0.5mT，1mT，3mT，5mT，10mT，20mT，40mT和200mT的等磁线，以及距离标尺和磁体的叠加轮廓。

- 液体致冷剂和低温气体-对于超导磁体，应提供连接到检查室外部区域的通风系统的设计，该设计应可承受淬灭。

- 磁场的衰减特性-对于超导和电阻磁体，应提供淬灭或紧急场关闭时的磁场衰减特性。这些特性应说明从紧急场关闭装置启动到磁体中心场强降至20mT所需的时间。还应提供紧急场关闭装置驱动器安装位置和安装方法的指南。

- 附加信息-关于IEC 60601-1-2中“特殊环境”规范的信息，以及如何实现特殊环境，包括运行期间如何保持完整性等信息。