数字病理学整体切片成像系统技术性能评估

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

文件发布日期：2016年4月20日。

本文件草案的发布日期：2015年2月25日

有关本文件的问题，请联系分子遗传学和病理学部(致电301-796-6179)和Nicholas Anderson(致电301-796-4310或发送电子邮件：nderson.anderson@fda.hhs.gov)或Aldo Badano(致电301-796-2534或发送电子邮件：aldo.badano@fda.hhs.gov)。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 体外诊断和放射健康办公室 分子遗传学和病理学部 分子病理学和细胞学分部 |
| --- | --- |

序言

公众意见

您可以随时向http://www.regulations.gov申报电子意见和建议供美国食品药品管理局考虑。向下址申报书面意见：Division of Dockets Management, Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852。使用案卷编号[美国食品药品管理局-2015-D-0230]标识所有意见。

在下一次修订或更新本文件之前，美国食品药品管理局可能不会按意见采取行动。

额外的副本

可从互联网上获得额外的副本。您也可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以索取本指南的副本。请使用文件编号1400053来识别您正在索取的指南。

目录

I.	介绍	1

II.	背景	2

III.	范围	2

IV.	政策	3

IV(A).	每个组件的描述和测试方法	3

IV(A)(1).	切片供给器	5

IV(A)(1)(a).	描述	5

IV(A)(2).	光源	5

IV(A)(2)(a).	描述	5

IV(A)(2)(b).	测试方法	6

IV(A)(3).	成像光学组件	6

IV(A)(3)(a).	描述	6

IV(A)(3)(b).	测试方法	7

IV(A)(4).	机械扫描器运动	7

IV(A)(4)(a).	描述	7

IV(A)(4)(b).	测试方法	8

IV(A)(5).	数字成像传感器	8

IV(A)(5)(a).	描述	8

IV(A)(5)(b).	测试方法	8

IV(A)(6).	成像处理软件	9

IV(A)(6)(a).	描述	9

IV(A)(6)(b).	资源	9

IV(A)(7).	图像合成	9

IV(A)(7)(a).	描述	9

IV(A)(7)(b).	测试方法	10

IV(A)(8).	图像文件格式	10

IV(A)(8)(a).	描述	10

IV(A)(9).	图像复查操作软件	11

IV(A)(9)(a).	描述	11

IV(A)(9)(b).	资源	11

IV(A)(10).	计算机环境	11

IV(A)(10)(a).	描述	11

IV(A)(11).	显示器	12

IV(A)(11)(a).	描述	12

IV(A)(11)(b).	测试方法	12

IV(A)(11)(c).	资源	13

IV(B).	系统级评估	14

IV(B)(1).	颜色再现性	15

IV(B)(1)(a).	描述	15

IV(B)(1)(b).	测试方法	15

IV(B)(1)(c).	资源	16

IV(B)(2).	空间分辨率	16

IV(B)(2)(a).	描述	16

IV(B)(2)(b).	测试方法	16

IV(B)(3).	聚焦测试	16

IV(B)(4).	整体切片组织覆盖范围	17

IV(B)(4)(a).	描述	17

IV(B)(4)(b).	测试方法	17

IV(B)(5).	拼接误差	18

IV(B)(5)(a).	描述	18

IV(B)(5)(b).	测试方法	18

IV(B)(6).	周转时间	19

IV(B)(6)(a).	描述	19

IV(C).	用户接口	19

IV(C)(1).	描述	19

IV(C)(2).	测试方法	19

IV(C)(3).	资源	22

IV(D).	标签	22

IV(D)(1).	测试方法	23

IV(D)(2).	资源	23

IV(E).	质量控制	23

| 1 | 数字病理学整体切片成像系统技术性能评估 |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | 面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南 |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 | 本指南代表美国食品药品管理局(美国食品药品管理局)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系标题页上所列的负责本指南的美国食品药品管理局工作人员或办公室。 |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 | # I. 介绍 |
| 16 |  |
| 17 | 美国食品药品管理局正在发布这一指南，为业界和美国食品药品管理局工作人员提供有关应为数字整体切片成像系统监管评价提供的技术性能评估数据的建议。本文件不涉及支持批准或许可可能需要的临床申报数据。本文件提供了有关如何最好地表征与整体切片成像用于预期用途的性能相关的技术要素并确定可能影响它们的安全性和有效性的任何可能的限制因素的建议。 |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 | 与过去十年放射科所经历的数字化转变类似，最近数字显微镜技术的进步，特别是整体切片扫描系统的发展加速了数字成像技术在病理学领域中的采用。美国食品药品管理局监管整体切片成像系统制造商，帮助确保拟用于临床用途的图像对于此类用途而言是相当安全有效的。了解整体切片成像系统的技术性能以及在成像链条中从图像采集到图像显示的组件和它们对病理学医师的诊断性能和工作流程的影响对于监管这些系统而言是至关重要的。在进行非技术性分析研究(即使用临床标本的研究)和临床研究以评估数字成像系统的性能之前，制造商应首先确定与其预期用途的性能相关的技术特性，并确定可能会影响其安全性和有效性的任何可能的限制因素。本指南为评估整体切片成像系统的技术特性提供了建议。 |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |

| 40 | 美国食品药品管理局的指南文件，包括本指南，并不建立法律上可执行的责任。相反，指南描述了美国食品药品管理局关于某个主题的当前想法，除非提及具体的监管或法定要求，否则只能视为建议。在美国食品药品管理局的指南中使用单词“should”表示建议或推荐某些东西，但不是必需的。 |
| --- | --- |
| 41 |  |
| 42 |  |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 | # II. 背景 |
| 47 |  |
| 48 | 一百多年来，用于诊断癌症和许多其他关键的临床状况的参考方法是使用常规光学显微镜对组织进行组织病理学检查。此过程在美国被称为手术病理学。 |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 |  |
| 52 |  |
| 53 | 在手术病理检验中，自手术、活检或尸体解剖获得的患者组织所经历的过程包括组织解剖、固定、包埋和切成非常薄的切片，然后按照苏木精和曙红(H＆E)方案染色和永久性安装到载玻片上。病理学医师在光学显微镜下通过动态调整焦点并使用不同的放大倍率来检查切片。通过在显微镜下检查与病例相关的所有切片的组织，病理学医师将所获得的解释综合起来，获得该病例的诊断结果。 |
| 54 |  |
| 55 |  |
| 56 |  |
| 57 |  |
| 58 |  |
| 59 |  |
| 60 |  |
| 61 |  |
| 62 | 整体切片成像是指载玻片上染色的整个组织标本的数字化。仍然如同传统的光学显微镜一样对载玻片进行准备和染色。根据所使用的系统，采用各种放大倍率、扫描方法、硬件和软件将切片的光学图像转换成为数字整体切片图像。利用整体切片成像，病理学医师在计算机监视器上而不是通过显微镜目镜观看图像。 |
| 63 |  |
| 64 |  |
| 65 |  |
| 66 |  |
| 67 |  |
| 68 |  |
| 69 | # III. 范围 |
| 70 |  |
| 71 | 本文件只提供整体切片成像系统监管评价所需的技术性能评估方面的指导。整体切片成像系统在这里被定义为由(a)将载玻片的内容转换成数字图像文件的图像采集子系统和(b)用于查看数字图像的工作站环境组成的系统。如果没有特别说明，整体切片成像上下文中的术语“图像”是指由不同分辨率的多个图像组成的金字塔结构。基线图像具有最高的分辨率。本指南适用于在解剖病理学实验室进行的手术病理任务。本指南只打算向业界和美国食品药品管理局工作人员提供整体切片成像系统监管评价所需的技术性能评估数据方面的建议。本文件并不打算提供有关特殊染色技术或荧光成像或非技术分析研究(利用临床标本)或支持安全性和有效性所必需的关键性临床研究方面的指导，单纯本指南也不足以证明整体切片成像系统的安全性和有效性。对移动镜台上的整体切片成像图像进行解读超出了本指南的范围。 |
| 72 |  |
| 73 |  |
| 74 |  |
| 75 |  |
| 76 |  |
| 77 |  |
| 78 |  |
| 79 |  |
| 80 |  |
| 81 |  |
| 82 |  |
| 83 |  |
| 84 |  |
| 85 |  |
| 86 |  |

| 87 | # IV. 政策 |  |
| --- | --- | --- |
| 88 |  |  |
| 89 | 本章的以下分节描述了美国食品药品管理局认为将有助于对整体切片成像系统进行监管评价的技术性能评估数据。 |  |
| 90 |  |  |
| 91 |  |  |
| 92 |  | ## IV(A). 每个组件的描述和测试方法 |
| 93 |  |  |
| 94 | 本分节详述了应纳入整体切片成像系统的技术性能评估中的组件级描述和测试方法。单纯就本指南而言，组件是处理流经成像链的图像信号的一个硬件、软件或硬件和软件的组合。组件的概念是基于图像信号的转换。例如，数字成像传感器是将光信号转换成数字信号的硬件设备。图像合成组件是将子图像拼接到一起形成整体切片图像的软件程序。组件和物理设备不需要在物理上接近。例如，光源组件和图像光学组件通常紧密耦合在同一设备内，而显示器校准数据通常分布在计算机环境组件的颜色配置文件中以及显示组件的屏幕显示设置中。 |  |
| 95 |  |  |
| 96 |  |  |
| 97 |  |  |
| 98 |  |  |
| 99 |  |  |
| 100 |  |  |
| 101 |  |  |
| 102 |  |  |
| 103 |  |  |
| 104 |  |  |
| 105 |  |  |
| 106 |  |  |
| 107 |  |  |
| 108 | 整体切片成像设备的组件可以分为两个子系统：图像采集和图像显示。图像采集子系统将组织切片数字化为数字图像文件。图像显示子系统将数字图像文件转换成为用于人类阅读者的光学信号。在远程医疗模式中，可以采用电子方式将数字图像文件发送到远程站点进行读取，因此图像采集子系统和图像显示子系统不需要物理耦合。第IV(B)节描述了用于独立测试图像采集和显示子系统的方法。 |  |
| 109 |  |  |
| 110 |  |  |
| 111 |  |  |
| 112 |  |  |
| 113 |  |  |
| 114 |  |  |
| 115 |  |  |
| 116 |  |  |
| 117 | 发起人应在上市前申报材料中提供整体切片成像系统的组件框图。还应该提供一个图表，说明组件之间的关系以及用于特定系统特性鉴定的测试方法。下页图1是一个框图实例，显示了在当前整体切片成像系统中发现的典型组件。一个特定的整体切片成像系统的组件可能不包括图中列出的所有组件，或者可能包含其他的组件。我们鼓励发起人提供他们设备的附加图表、插图和照片作为他们的申报材料的一部分。 |  |
| 118 |  |  |
| 119 |  |  |
| 120 |  |  |
| 121 |  |  |
| 122 |  |  |
| 123 |  |  |
| 124 |  |  |
| 125 |  |  |
| 126 |  |  |

| 127 | 图表1: 框图实例，显示在当前的整体切片成像系统中发现的典型组件 |
| --- | --- |
| 128 |  |
| 129 |  |
| 130 | 工作站 图像采集 空间分辨率系统级评估 颜色再现性系统级评估 颜色显示系统级评估 空间噪声系统级评估 质量控制 标签 用户接口 系统级拼接误差测试 系统级整体切片覆盖范围测试 系统级聚焦测试 玻璃切片 切片供给器 光源 成像光学组件 机械扫描器运动 数字成像传感器 图像处理软件 图像合成 图像文件格式 图像复查操作软件 计算机环境 显示器 人类阅读者 说明 组件 数据流 组件集成 系统级测试 |
| 131 |  |
| 132 |  |
| 133 |  |
| 134 |  |
| 135 |  |
| 136 |  |
| 137 |  |
| 138 |  |
| 139 |  |
| 140 |  |
| 141 |  |
| 142 |  |
| 143 |  |
| 144 |  |
| 145 |  |
| 146 |  |
| 147 |  |
| 148 |  |
| 149 |  |
| 150 |  |
| 151 |  |
| 152 |  |
| 153 |  |
| 154 |  |
| 155 |  |
| 156 |  |
| 157 |  |
| 158 |  |
| 159 |  |
| 160 |  |
| 161 |  |
| 162 |  |
| 163 |  |
| 164 |  |
| 165 |  |
| 166 |  |
| 167 |  |

| 168 |  |  | ### IV(A)(1). 切片供给器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  | #### IV(A)(1)(a). 描述 |  |  |  |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 切片供给器是用于将切片引入扫描器的机制。就切片供给器而言，发起人应酌情提供下列信息： |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | • | 切片进给机制的配置(设备的物理描述) |  |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  |  | ○ | 切片配置(切片的物理描述(即定制或商业现货)) |  |  |
| 177 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  |  | ○ | 队列（运载器）中的切片数 |  |  |
| 179 |  |  |  | ○ | 自动化类别(例如，机器人，气动等) |  |  |
| 180 |  | • | 用户交互 |  |  |  |  |
| 1181 |  |  |  | ○ | 硬件(例如，将切片装入运载器) |  |  |
| 182 |  |  |  | ○ | 软件(例如，系统是否识别切片的数量或由用户指定) |  |  |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  |  | ○ | 反馈(例如，警报，通知等) |  |  |
| 185 |  |  |  | ○ | 失效模式及效应分析(FMEA)(包括严重性，可能性，缓解措施等) |  |  |
| 186 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | ### IV(A)(2). 光源 |  |  |  |  |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  | #### IV(A)(2)(a). 描述 |  |  |  |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 包括导光器在内的光源产生光线，并将光传送到即将成像的切片上。这两个主要组件是灯和聚光器。就光源而言，发起人应酌情提供下列信息和规格： |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | • | 灯 |  |  |  |  |
| 196 |  |  |  | ○ | 灯泡类型(例如，卤素，氙弧，发光二极管) |  |  |
| 197 |  |  |  | ○ | 制造商和型号 |  |  |
| 198 |  |  |  | ○ | 功率 |  |  |
| 199 |  |  |  | ○ | 光谱功率分布 |  |  |
| 200 |  |  |  | ○ | 预期寿命 |  |  |
| 201 |  |  |  | ○ | 输出调整控制(电气/电子/机械) |  |  |
| 202 |  |  |  | ○ | 滤光片 |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  | ■ | 类型(例如，热阻，极化，中性密度，扩散) |
| 204 |  |  |  | ○ | 制造商和型号 |  |  |
| 205 |  |  |  | ○ | 期望的强度变化(变异系数) |  |  |
| 206 |  |  |  |  |  | ■ | 在扫描单个切片的过程中 |
| 207 |  |  |  |  |  | ■ | 在单个工作日的过程中 |
| 208 |  |  |  |  |  | ■ | 在设备的整个生命周期内 |
| 209 |  |  |  | ○ | 期望的光谱变化 |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  | ■ | 在扫描单个切片的过程中 |
| 211 |  |  |  |  |  | ■ | 在单个工作日的过程中 |
| 212 |  |  |  |  |  | ■ | 在设备的整个生命周期内 |
| 213 |  |  |  | ○ | 跟踪寿命期间强度和光谱劣化的能力 |  |  |

| 214 |  | • | 聚光器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 |  |  |  | ○ | 照明格式(例如，Kohler，临界) |
| 216 |  |  |  | ○ | 制造商和型号 |
| 217 |  |  |  | ○ | 数值孔径 |
| 218 |  |  |  | ○ | 焦距 |
| 219 |  |  |  | ○ | 工作距离 |
| 220 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  | #### IV(A)(2)(b). 测试方法 |  |
| 222 |  |  |  |  |  |
| 223 | 应使用下面的步骤来测量切片上入射光的光谱分布。将经过校准的光谱仪或单色仪的输入端放置在放置切片的平面上，并在聚光器的照射点上居中。根据需要，可以通过导光器(例如，光纤电缆)或积分球将光耦合到光谱仪中。测量孔径应至少与成像光学组件最低放大倍率下切片上的预期视野一样大。在测量之前须在360-830nm波长范围内校准光谱仪或单色仪的波长准确度和相对光谱效率并报告。应使用辐射测量单位(如W/cm2/nm光谱辐照度，W/sr/cm2/nm 光谱辐射度)提供至少10 nm光谱分辨率的实测光谱图。 |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | ### IV(A)(3). 成像光学组件 |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  |  | #### IV(A)(3)(a). 描述 |  |
| 238 |  |  |  |  |  |
| 239 | 成像光学组件包括显微镜物镜和辅助透镜(例如镜筒透镜)，它采用光学方式将切片组织的图像传输到数字图像传感器。发起人应酌情提供下列信息和规格： |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  |
| 243 |  | • | 从切片(物体平面)到数字图像传感器(图像平面)识别的所有光学元件的光学原理图 |  |  |
| 244 |  |  |  |  |  |
| 245 |  | • | 显微镜物镜 |  |  |
| 246 |  |  |  | ○ | 制造商 |
| 247 |  |  |  | ○ | 型式 |
| 248 |  |  |  | ○ | 放大倍率 |
| 249 |  |  |  | ○ | 数值孔径(NA) |
| 250 |  |  |  | ○ | 焦距 |
| 251 |  |  |  | ○ | 工作距离 |
| 252 |  | • | 辅助透镜 |  |  |
| 253 |  |  |  | ○ | 制造商 |
| 254 |  |  |  | ○ | 透镜型式 |
| 255 |  |  |  | ○ | 焦距 |
| 256 |  | • | 成像光学组件放大倍率：ISO 8039:2014“光学组件和光学仪器 - 显微镜 - 放大倍率” |  |  |
| 257 |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  |  |  |  |
| 259 |  |  |  |  |  |

| 260 |  |  |  | #### IV(A)(3)(b). 测试方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 发起人应酌情按照国际标准执行下面的测试： |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  | • | 成像光学组件在成像平面上的相对辐照度，依照ISO 13653:1996“光学组件和光学仪器 - 一般光学测试方法 - 在成像野中相对辐照度的测量” |  |  |  |  |
| 265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  | • | 失真，依照ISO 9039:2008“光学组件和光子学 - 光学系统的质量评价 - 失真的测定” |  |  |  |  |
| 268 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | • | 色差，依照ISO 15795:2002“光学组件和光学仪器 - 光学系统的质量评价 - 评估由色差引起的图像质量下降” |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  | ### IV(A)(4). 机械扫描器运动 |  |  |  |  |
| 274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  |  |  | #### IV(A)(4)(a). 描述 |  |  |  |
| 276 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 机械扫描器涉及粘贴有载玻片的镜台的物理特性。主要组件包括镜台配置、移动和控制。此信息与是否只是镜台正在移动和光学组件静止相关，或者是否在所有的轴上都有移动相关。对于机械扫描器，发起人应酌情提供下列信息和规格： |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  | • | 镜台的配置(镜台物理描述) |  |  |  |  |
| 283 |  |  |  | ○ | 镜台大小 |  |  |
| 284 |  |  |  | ○ | 镜台制造商和型号 |  |  |
| 285 |  |  |  | ○ | 镜台材料(例如，阳极氧化铝) |  |  |
| 286 |  |  |  | ○ | 单个多轴或多个堆叠线性镜台(制造商和型号) |  |  |
| 287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  |  |  | ○ | 导光器或路径的类型(例如，轴承) |  |  |
| 289 |  |  |  | ○ | 标本保留机制(切片架) |  |  |
| 290 |  | • | 镜台运动的方法(例如，步进电机，伺服电机，压电马达等，加上皮带、滚珠丝杠、导螺杆等) |  |  |  |  |
| 291 |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  |  | ○ | XY轴的运动分辨率 |  |  |
| 293 |  |  |  | ○ | 在Z轴上移动 |  |  |
| 294 |  |  |  | ○ | 速度范围 |  |  |
| 295 |  |  |  | ○ | 行程距离 |  |  |
| 296 |  |  |  | ○ | 最大扫描面积 |  |  |
| 297 |  |  |  | ○ | 条形码标签的本地化和读取 |  |  |
| 298 |  | • | 镜台运动的控制 |  |  |  |  |
| 299 |  |  |  | ○ | 开放或闭环操作 |  |  |
| 300 |  |  |  | ○ | 定位准确度(校准)和可重复性 |  |  |
| 301 |  |  |  |  |  | ■ | 失位补偿(例如，反弹) |
| 302 |  |  |  | ○ | 单切片非批量模式的物理控制(例如，操纵杆) |  |  |
| 303 |  |  |  | ○ | (按照图像合成软件) 选择要扫描的区域 |  |  |
| 304 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  |  |  |  | ■ | 整体切片 |

| 306 |  |  |  |  |  | ■ | 自动确定有组织内容的区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 |  | • | 失效模式及效应分析(FMEA)(包括严重性，可能性，缓解措施等) |  |  |  |  |
| 308 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  |  | #### IV(A)(4)(b). 测试方法 |  |  |  |
| 311 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 发起人应按照ISO 230-2:2014“机床测试代码 - 第2部分：确定定位数字控制轴的准确度和可重复性”在全部相关轴上证明镜台与定位可重复性和准确度相关的机械性能。 |  |  |  |  |  |  |
| 313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  |  | ### IV(A)(5). 数字成像传感器 |  |  |  |  |
| 318 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  |  | #### IV(A)(5)(a). 描述 |  |  |  |
| 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 数字图像传感器是将切片的光信号转换成数字信号的光敏元件(像素)阵列，数字信号包括与光学图像中的每个点处的亮度和颜色对应的一组值。请提供下列信息和规格： |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  | • | 传感器类型(例如，CMOS[互补金属氧化物半导体]，CCD[电荷耦合器件])和制造商 |  |  |  |  |
| 326 |  | • | 像素信息/规格 |  |  |  |  |
| 327 |  |  |  | ○ | 像素的数量和尺寸 |  |  |
| 328 |  |  |  | ○ | 颜色滤光片阵列的设计 |  |  |
| 329 |  |  |  |  |  | ■ | 颜色滤光片阵列的配置 |
| 330 |  |  |  |  |  | ■ | 颜色滤光片的光谱透射率 |
| 331 |  | • | 响应率规格 |  |  |  |  |
| 332 |  |  |  | ○ | 相对响应/波长 |  |  |
| 333 |  |  |  | ○ | 线性 |  |  |
| 334 |  |  |  | ○ | 空间均匀性 |  |  |
| 335 |  | • | 噪声规格 |  |  |  |  |
| 336 |  |  |  | ○ | 暗电流水平(每秒电子数) |  |  |
| 337 |  |  |  | ○ | 读出噪声(电子) |  |  |
| 338 |  | • | 读出率(例如，每秒像素数，每秒帧数) |  |  |  |  |
| 339 |  | • | 数字输出格式(例如，每个像素的位数，每个颜色通道的位数) |  |  |  |  |
| 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  |  |  | #### IV(A)(5)(b). 测试方法 |  |  |  |
| 342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 发起人应酌情按照相应的国际标准进行下列测试： |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  | • | 光电转换功能，按照ISO 14524:2009“摄影 - 电子静止画面摄像机 - 光电转换功能测量方法(OECF)” |  |  |  |  |
| 347 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 |  | • | 噪声测量，按照ISO 15739:2013“摄影 - 电子静止画面成像 - 噪声测量” |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  |  |  |  |  |  |  |

| 352 |  |  | ### IV(A)(6). 成像处理软件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 |  |  |  |  |  |
| 354 |  |  |  | #### IV(A)(6)(a). 描述 |  |
| 355 |  |  |  |  |  |
| 356 | 成像处理软件是指图像采集设备的嵌入式软件组件。它通常包括用于图像捕获的控制算法和用于将原始数据转换成数字图像文件的处理算法。发起人应酌情提供下列信息和规格： |  |  |  |  |
| 357 |  |  |  |  |  |
| 358 |  |  |  |  |  |
| 359 |  |  |  |  |  |
| 360 |  | • | 暴露控制 |  |  |
| 361 |  | • | 白平衡 |  |  |
| 362 |  | • | 颜色校正 |  |  |
| 363 |  | • | 子抽样 |  |  |
| 364 |  | • | 像素偏移校正 |  |  |
| 365 |  | • | 像素增益或平场校正 |  |  |
| 366 |  | • | 像素缺陷修正 |  |  |
| 367 |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  |  | #### IV(A)(6)(b). 资源 |  |
| 369 |  |  |  |  |  |
| 370 | 欲了解应提供的信息，请参阅“关于医疗器械所含软件的上市前申报材料内容的指南” (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm089543.htm)。 |  |  |  |  |
| 371 |  |  |  |  |  |
| 372 |  |  |  |  |  |
| 373 |  |  |  |  |  |
| 374 |  |  |  |  |  |
| 375 |  |  | ### IV(A)(7). 图像合成 |  |  |
| 376 |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  | #### IV(A)(7)(a). 描述 |  |
| 378 |  |  |  |  |  |
| 379 | 图像合成是与个别视野截然相反，在系统中产生整体切片图像的一个步骤。通常根据以亚微米步长移动的镜台的定位来执行整体切片扫描。在镜台运动的每个位置，获取视野的图像。可以通过一定程度的重叠(冗余)来获取图像，以避免数据收集中的缺口。也可以在不同的焦点深度下采集图像，然后应用聚焦算法。在这个过程结束时，将所有获取的图像合并(拼接)到一起，产生一个复合的高分辨率图像。有许多功能可以影响此过程，下面列出了这些特性。发起人应酌情提供这些特性的描述： |  |  |  |  |
| 380 |  |  |  |  |  |
| 381 |  |  |  |  |  |
| 382 |  |  |  |  |  |
| 383 |  |  |  |  |  |
| 384 |  |  |  |  |  |
| 385 |  |  |  |  |  |
| 386 |  |  |  |  |  |
| 387 |  |  |  |  |  |
| 388 |  |  |  |  |  |
| 389 |  | • | 扫描方法 |  |  |
| 390 |  |  |  | ○ | 阵列模式中的单个目标或多个微型目标 |
| 391 |  |  |  | ○ | 扫描模式：方阵采集(平铺)，线扫描等 |
| 392 |  |  |  | ○ | 扫描区域之间的重叠 |
| 393 |  |  |  | ○ | 将对齐的图像拼接成一个合成图像文件的合并算法。这种算法可以根据扫描图案、重叠等，使用将相邻的视野对齐的功能。 |
| 394 |  |  |  |  |  |
| 395 |  |  |  |  |  |

| 396 |  |  |  | ○ | 自动背景校正功能，可消除显微镜照明和图像合并过程中的非均匀性效应。如果不纠正这些非均匀性，可能会在相邻的视野之间产生可见的边界(接缝和拼接线)。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 397 |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  |  |  |  |
| 399 |  |  |  |  |  |
| 400 |  | • | 扫描速度：扫描整体切片的时间。此时间取决于选定的放大倍率以及载玻片上的组织量。 |  |  |
| 401 |  |  |  |  |  |
| 402 |  | • | 要数字化的Z轴上的平面数(堆栈深度) |  |  |
| 403 |  |  |  |  |  |
| 404 |  |  |  | #### IV(A)(7)(b). 测试方法 |  |
| 405 |  |  |  |  |  |
| 406 | 使用可以测试线均匀性和聚焦质量的专用校准切片(如网格图案)，可在系统层级执行图像合成测试。发起人应酌情提供这些测试的以下输出： |  |  |  |  |
| 407 |  |  |  |  |  |
| 408 |  |  |  |  |  |
| 409 |  | • | 数字化校准切片的图像 |  |  |
| 410 |  | • | 对聚焦质量指标的分析 |  |  |
| 411 |  | • | 对整个组织切片的图像采集覆盖范围的分析 |  |  |
| 412 |  |  |  |  |  |
| 413 |  |  | ### IV(A)(8). 图像文件格式 |  |  |
| 414 |  |  |  |  |  |
| 415 |  |  |  | #### IV(A)(8)(a). 描述 |  |
| 416 |  |  |  |  |  |
| 417 | 图像采集的最终结果可以是一个整体切片图像，由整体切片成像过程中全部采集的视野和放大倍率堆叠组成。视标本和所用物镜的放大倍率而定，完整的数字化图像文件通常占据1-20千兆字节的存储空间。然后可以以多种方式和格式存储图像。发起人应提供下列信息： |  |  |  |  |
| 418 |  |  |  |  |  |
| 419 |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |  |
| 421 |  |  |  |  |  |
| 422 |  | • | 压缩方法(例如，基于小波的JPEG2000压缩标准或TIFF) |  |  |
| 423 |  |  |  |  |  |
| 424 |  | • | 压缩率：未压缩文件大小与压缩文件大小之比。因为压缩比取决于所应用的数据的内容，应该提供此指标以及被测数据的描述性信息。 |  |  |
| 425 |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |
| 427 |  |  |  |  |  |
| 428 |  | • | 压缩类型：无损或有损耗压缩 |  |  |
| 429 |  | • | 文件格式：可以是可使用公共域软件(如JPEG或TIFF)轻松访问的格式，也可以是只有使用特定供应商查看器才能访问的专有格式。文件格式取决于文件的组织和相关的用途。 |  |  |
| 430 |  |  |  |  |  |
| 431 |  |  |  |  |  |
| 432 |  | • | 对于与符合DICOM标准的软件和硬件交互的系统，发起人应提供DICOM兼容性报告。 |  |  |
| 433 |  |  |  |  |  |
| 434 |  | • | 文件组织: |  |  |
| 435 |  |  |  | ○ | 具有多分辨率信息的单个文件(金字塔组织) |
| 436 |  |  |  | ○ | 在不同的放大倍率下的文件的堆叠 |
| 437 |  |  |  |  |  |
| 438 |  |  |  |  |  |
| 439 |  |  |  |  |  |

| 440 |  |  | ### IV(A)(9). 图像复查操作软件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 441 |  |  |  |  |
| 442 |  |  |  | #### IV(A)(9)(a). 描述 |
| 443 |  |  |  |  |
| 444 | 对于图像复查操作软件，发起人应酌情提供下列信息，描述软件特性。 |  |  |  |
| 445 |  |  |  |  |
| 446 |  | • | 连续平移(在x-y空间移动)和预取(缓冲相邻的图像，以加快平移时间) |  |
| 447 |  |  |  |  |
| 448 |  | • | 连续缩放(放大倍率) |  |
| 449 |  | • | 离散的Z轴位移 |  |
| 450 |  | • | 在多个窗口上同时比较多个切片的能力 |  |
| 451 |  | • | 执行注释的能力 |  |
| 452 |  | • | 图像增强，如锐化功能 |  |
| 453 |  | • | 颜色操作，包括颜色配置文件、白平衡、颜色直方图操作和颜色滤光片 |  |
| 454 |  |  |  |  |
| 455 |  | • | 注释工具 |  |
| 456 |  | • | 跟踪访问的区域和注释 |  |
| 457 |  | • | 数字书签(重新访问选定的感兴趣区域) |  |
| 458 |  | • | 虚拟“多头显微镜”(多名病理学医师同时远程查看相同的区域) |  |
| 459 |  |  |  |  |
| 460 |  |  |  |  |
| 461 |  |  |  | #### IV(A)(9)(b). 资源 |
| 462 |  |  |  |  |
| 463 | 欲了解该主题的详情，请参阅“关于医疗器械所含软件的上市前申报材料内容的指南” (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm089543.htm)。 |  |  |  |
| 464 |  |  |  |  |
| 465 |  |  |  |  |
| 466 |  |  |  |  |
| 467 |  |  |  |  |
| 468 |  |  | ### IV(A)(10). 计算机环境 |  |
| 469 |  |  |  |  |
| 470 |  |  |  | #### IV(A)(10)(a). 描述 |
| 471 |  |  |  |  |
| 472 | 计算机环境是指检索数字图像文件并驱动显示以便用户查看图像的工作站（包括硬件和软件组件）。发起人应酌情提供下列信息和规格： |  |  |  |
| 473 |  |  |  |  |
| 474 |  |  |  |  |
| 475 |  |  |  |  |
| 476 |  | • | 计算机硬件 |  |
| 477 |  | • | 操作系统 |  |
| 478 |  | • | 图形卡 |  |
| 479 |  | • | 图形卡驱动程序 |  |
| 480 |  | • | 颜色管理设置 |  |
| 481 |  | • | 颜色配置文件 |  |
| 482 |  | • | 显示器接口(例如，DVI或显示器端口) |  |
| 483 |  |  |  |  |

| 484 |  |  | ### IV(A)(11). 显示器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 |  |  |  |  |
| 486 |  |  |  | #### IV(A)(11)(a). 描述 |
| 487 |  |  |  |  |
| 488 | 整体切片成像系统的最后阶段是将扫描图像呈现给病理学医师阅读的显示组件。从技术上讲，显示器是指将RGB空间中的数字图像信号转换成光学图像信号的光电子器件。对于显示器，发起人应酌情提供下列信息和规格： |  |  |  |
| 489 |  |  |  |  |
| 490 |  |  |  |  |
| 491 |  |  |  |  |
| 492 |  |  |  |  |
| 493 |  | • | 显示设备的技术特性(例如，具有荧光背光和TFT有源矩阵阵列的面内切换LCD面板) |  |
| 494 |  |  |  |  |
| 495 |  | • | 可视区域的实际大小和纵横比 |  |
| 496 |  | • | 对于透射式显示器，背光类型和属性，包括时间、空间和光谱特性 |  |
| 497 |  |  |  |  |
| 498 |  | • | 帧率和刷新率 |  |
| 499 |  | • | 像素阵列，间距，像素孔径比和子像素矩阵方案(例如，V形，红绿蓝白) |  |
| 500 |  |  |  |  |
| 501 |  | • | 子像素驱动，以改善灰度分辨率(例如，空间和时间抖动) |  |
| 502 |  |  |  |  |
| 503 |  | • | 支持的颜色空间 |  |
| 504 |  | • | 显示器接口 |  |
| 505 |  | • | 户通过屏幕显示(OSD)菜单控制亮度、对比度、伽马、颜色空间、省电选项等 |  |
| 506 |  |  |  |  |
| 507 |  | • | 环境光线适应，包括环境光线感应方法，仪器和软件工具描述 |  |
| 508 |  |  |  |  |
| 509 |  | • | 触摸屏技术，包括方法、功能以及任何校准或定期重新调谐要求 |  |
| 510 |  |  |  |  |
| 511 |  | • | 颜色校准工具(传感器硬件和相关软件)，颜色配置文件和颜色管理方法 |  |
| 512 |  |  |  |  |
| 513 |  | • | 由用户和/或物理学家执行的质量控制测试的频率和性质及相关的行动限制 |  |
| 514 |  |  |  |  |
| 515 |  |  |  |  |
| 516 |  |  |  | #### IV(A)(11)(b). 测试方法 |
| 517 |  |  |  |  |
| 518 |  | • | 用户控件：应指定正在接受测试的显示器的模式和设置，包括亮度，对比度，伽玛，白点，颜色空间等。参见2.1“修改后的性能模式，IDMS 1.03”。 |  |
| 519 |  |  |  |  |
| 520 |  |  |  |  |
| 521 |  | • | 空间分辨率：在感兴趣的不同空间频率下通常通过报告调制传递函数来测量从图像数据到亮度场的信息传输。应通过沿至少两个代表性轴提供二维测量来正确表征非各向同性分辨率特性。参见7.7“有效分辨率，IDMS 1.03”。 |  |
| 522 |  |  |  |  |
| 523 |  |  |  |  |
| 524 |  |  |  |  |
| 525 |  |  |  |  |
| 526 |  |  |  |  |

| 527 |  | • | 像素缺陷(计数和映射)：像素缺陷的测量(计数)和位置。这通常作为公差限来提供。像素缺陷会干扰医学图像中小细节的可见性。参见7.6“有缺陷的像素，IDMS 1.03”。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 528 |  |  |  |  |
| 529 |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |
| 531 |  | • | 伪影：评估图像伪影，如重像和/或显示固定测试图案一段时间产生的图像残留。参见4.6“伪影和不规则性，IDMS 1.03”。 |  |
| 532 |  |  |  |  |
| 533 |  |  |  |  |
| 534 |  | • | 时间响应：量度显示器响应于帧间图像值的变化产生的时间行为。由于这些转换通常不是对称的，需要上升和下降时间常数来表征系统。参见10.2.3“灰色-灰色响应时间，IDMS 1.03”。 |  |
| 535 |  |  |  |  |
| 536 |  |  |  |  |
| 537 |  |  |  |  |
| 538 |  | • | 最高和最低亮度(可达到的值和推荐值)： 测量在推荐条件下在应用程序中使用的设备最高和最低输出亮度以及设备之设置能够将该范围扩大到极限条件下可达到的值。参见2.4 “Vantage-Point测量套包，IDMS 1.03”。 |  |
| 539 |  |  |  |  |
| 540 |  |  |  |  |
| 541 |  |  |  |  |
| 542 |  |  |  |  |
| 543 |  | • | 灰度：测量图像值与亮度之间的映射。参见6.1“灰度，IDMS 1.03”。 |  |
| 544 |  |  |  |  |
| 545 |  | • | 亮度均匀性和色差测试：测量显示器上亮度的均匀性。参见8.1.2“Vantage-Point取样均匀性”和8.2.3“色差分析，IDMS 1.03”。 |  |
| 546 |  |  |  |  |
| 547 |  |  |  |  |
| 548 |  | • | 在使用寿命内不同温度下亮度和色度响应的稳定性 |  |
| 549 |  | • | 双向反射分布函数：测量显示设备的反射系数。镜面和漫反射系数可以用作全双向反射分布函数的替代。参见11.12“诊断：表征半球均匀性，IDMS 1.03”。 |  |
| 550 |  |  |  |  |
| 551 |  |  |  |  |
| 552 |  |  |  |  |
| 553 |  | • | 灰度跟踪：在适当的单位系统中用颜色坐标表示的不同亮度级下的色度(例如，CIE u'v')。参见“AAPM任务组196报告”。 |  |
| 554 |  |  |  |  |
| 555 |  |  |  |  |
| 556 |  | • | 颜色标度：作为数字驱动水平及可加性的函数，主要和次要颜色的颜色坐标。参见6“灰度和颜色 – 标度测量”和5.4“颜色 - 信号白，IDMS 1.03”。 |  |
| 557 |  |  |  |  |
| 558 |  |  |  |  |
| 559 |  | • | 色域体积：参见5.31“体积 - 颜色 - 再现能力，IDMS 1.03”。 |  |
| 560 |  |  |  |  |
| 561 |  |  |  |  |
| 562 |  |  |  | #### IV(A)(11)(c). 资源 |
| 563 |  |  |  |  |
| 564 | 那些有兴趣了解有关这些类型的显示考虑因素的人应该考虑阅读： |  |  |  |
| 565 |  |  |  |  |
| 566 |  |  |  |  |
| 567 |  | • | IDMS 1.03 - 信息显示测量标准版1.03，国际显示计量委员会，信息显示协会，www.icdm-sid.org |  |
| 568 |  |  |  |  |
| 569 |  |  |  |  |
| 570 |  |  |  |  |
| 571 |  | • | E. Samei, A. Badano, D. Chakraborty, K. Compton, C. Cornelius, K. Corrigan, M. J. Flynn, B. Hemminger, N. Hangiandreou, J. Johnson, M. Moxley, W. |  |
| 572 |  |  |  |  |

| 573 |  |  | Pavlicek, H. Roehrig, L. Rutz, J. Shepard, R. Uzenoff, J. Wang, and C. Willis, “医疗成像系统显示性能的评估，美国医学物理学家协会(AAPM)任务组18报告”，技术报告，AAPM(2005年4月)。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 574 |  |  |  |
| 575 |  |  |  |
| 576 |  |  |  |
| 577 |  |  |  |
| 578 |  | • | IEC 62563-1:2009“医用电气设备-医用图像显示系统-第1部分：评价方法” |
| 579 |  |  |  |
| 580 |  |  |  |
| 581 |  | • | IEC 62563-1修正案1：“医学图像显示系统 - 第1部分：评价方法” |
| 582 |  |  |  |
| 583 |  |  |  |
| 584 |  | • | 标题为“面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南：全视野数字乳腺摄影系统显示器配件 - 上市前通知(510(k))申报材料”的指南 (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceD ocuments/ucm107549.htm). |
| 585 |  |  |  |
| 586 |  |  |  |
| 587 |  |  |  |
| 588 |  |  |  |
| 589 |  |  |  |
| 590 |  | ## IV(B). 系统级评估 |  |
| 591 |  |  |  |
| 592 | 本分节详述应在整体切片成像系统的技术性能评估中包含的系统级测试方法。在本指南中，“系统”指的是成像链中具有明确的可测量的输入和输出的一系列连续的组件。例如，可以为图像采集子系统、图像显示子系统或两者的组合设计系统级测试。系统级测试的目标是评估成像链中一系列连续组件的综合性能。当组件级测试不可行或无法捕获组件之间的相互影响时，应进行系统级测试。 |  |  |
| 593 |  |  |  |
| 594 |  |  |  |
| 595 |  |  |  |
| 596 |  |  |  |
| 597 |  |  |  |
| 598 |  |  |  |
| 599 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |
| 601 |  |  |  |
| 602 | 本节所描述的系统级测试的共同框架是将被测系统与基于相同输入的理想系统进行比较，然后定量地报告它们之间的输出差异。设计这样的系统级测试通常包括以下步骤：(1)定义系统的范围及其输入和输出；(2)定义输入，在大多数情况下这是测试目标或体模；(3)测量输入，以建立一个理想系统将产生的“地面实况”，(4)测量被测系统的输出，(5)用定量指标计算实况与输出之间的误差。典型的系统级测试框架如图2所示。请注意“理想系统”是一种假设的设备，可以根据测试的目的产生完美的输出(如颜色或焦点)。“理想系统”的目的是定义被测系统的预期行为，“理想系统”不需要实现，而是应该通过能够建立输入体模的实况的测试方法来模拟。 |  |  |
| 603 |  |  |  |
| 604 |  |  |  |
| 605 |  |  |  |
| 606 |  |  |  |
| 607 |  |  |  |
| 608 |  |  |  |
| 609 |  |  |  |
| 610 |  |  |  |
| 611 |  |  |  |
| 612 |  |  |  |
| 613 |  |  |  |
| 614 |  |  |  |
| 615 |  |  |  |
| 616 |  |  |  |
| 617 |  |  |  |
| 618 |  |  |  |

| 619 |  |  | 图表2: 典型系统级测试的框架 |
| --- | --- | --- | --- |
| 620 | 被测系统 理想系统 输入 (体模) 输出 实况 误差 |  |  |
| 621 |  |  |  |
| 622 |  |  |  |
| 623 |  |  |  |
| 624 |  |  |  |
| 625 |  |  |  |
| 626 |  | ### IV(B)(1). 颜色再现性 |  |
| 627 |  |  |  |
| 628 |  |  | #### IV(B)(1)(a). 描述 |
| 629 |  |  |  |
| 630 | 颜色再现性是整体切片成像系统的主要特性之一。颜色特性由成像链中的每个组件决定。因此，可以在系统级上最好地评估颜色特性。颜色再现性表示从切片上的组织标本到显示器上的图像发生的颜色转换的准确度和精确度。根据颜色再现意图，应准确和精确地在显示器上重现组织标本的颜色，该意图应该由发起人明确定义和证明合理性。 |  |  |
| 631 |  |  |  |
| 632 |  |  |  |
| 633 |  |  |  |
| 634 |  |  |  |
| 635 |  |  |  |
| 636 |  |  |  |
| 637 |  |  |  |
| 638 |  |  | #### IV(B)(1)(b). 测试方法 |
| 639 |  |  |  |
| 640 | 应使用一个目标切片对整体切片成像系统进行测试。目标切片应该包含一组可测量和具有代表性的色标。理想的色标应该具有与染色组织类似的光谱特性。色标应包含一个灰度色谱来评估灰度响应。应使用适当的仪器单独测量色标的实况。 |  |  |
| 641 |  |  |  |
| 642 |  |  |  |
| 643 |  |  |  |
| 644 |  |  |  |
| 645 |  |  |  |
| 646 | 对于每个色标，应该基于色标的实况来计算预期的颜色(即以发起人所定义的颜色再现意图为基础的预期输出颜色)。 |  |  |
| 647 |  |  |  |
| 648 |  |  |  |
| 649 |  |  |  |
| 650 | 应该由整体切片成像系统扫描并显示目标切片。应在显示器上测量每个色标的输出颜色。 |  |  |
| 651 |  |  |  |
| 652 |  |  |  |
| 653 | 应该比较和分析三个数据集 - 实况、预期的颜色和输出颜色。如果预期的颜色不同于实况，发起人应该提供理由。 |  |  |
| 654 |  |  |  |
| 655 |  |  |  |
| 656 |  |  |  |
| 657 |  |  |  |
| 658 |  |  |  |
| 659 |  |  |  |
| 660 |  |  |  |
| 661 |  |  |  |
| 662 |  |  |  |

| 663 |  | 图表3:系统级颜色再现性测试的框架。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 |  |  |  | 输出颜色 |
| 665 | 被测整体切片成像系统 目标切片 光谱仪 颜色再现意图 预期颜色 准确度 精确度 实况 |  |  |  |
| 666 |  |  |  |  |
| 667 |  |  |  |  |
| 668 |  |  |  |  |
| 669 |  |  |  |  |
| 670 |  |  |  |  |
| 671 |  |  |  |  |
| 672 |  |  |  |  |
| 673 |  |  |  | #### IV(B)(1)(c). 资源 |
| 674 |  |  |  |  |
| 675 | 关于颜色再现性主题的有用参考资料，可访问国际颜色联盟网站：http://www.color.org。 |  |  |  |
| 676 |  |  |  |  |
| 677 |  |  |  |  |
| 678 |  |  | ### IV(B)(2). 空间分辨率 |  |
| 679 |  |  |  |  |
| 680 |  |  |  | #### IV(B)(2)(a). 描述 |
| 681 |  |  |  |  |
| 682 | 空间分辨率是整体切片成像系统的另一个主要特性。该系统级测试的目的是评估图像采集阶段(即从切片到数字图像文件)所有组件的复合光学性能。 |  |  |  |
| 683 |  |  |  |  |
| 684 |  |  |  |  |
| 685 |  |  |  |  |
| 686 |  |  |  | #### IV(B)(2)(b). 测试方法 |
| 687 |  |  |  |  |
| 688 | 建议进行下面的测试来评估图像采集阶段的空间分辨率： |  |  |  |
| 689 |  |  |  |  |
| 690 |  | • | 分辨率和空间频率响应：“ISO 12233:2014(E) - 摄影 - 电子静止画面成像 - 分辨率和空间频率响应”。 |  |
| 691 |  |  |  |  |
| 692 |  |  |  |  |
| 693 |  |  | ### IV(B)(3). 聚焦测试 |  |
| 694 |  |  |  |  |
| 695 |  | • | 整体切片成像的聚焦质量可能受到一系列相关因素的影响，包括扫描方法和构建焦点图的方法。由于焦点数量与扫描过程的总体速度之间的权衡，聚焦通常基于由用户自动确定(自动聚焦)或手动确定的焦点样本。鉴于组织的深度不均匀，因此需要使用自动聚焦算法来检测和调整不同的焦点深度。 |  |
| 696 |  |  |  |  |
| 697 |  |  |  |  |
| 698 |  |  |  |  |
| 699 |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |
| 701 |  |  |  |  |
| 702 |  |  |  |  |
| 703 |  | • | 应提供数据表明即使在组织不均匀的情况下，焦点质量也是可以接受的。这种数据及适当的依据可以来源于体模研究、临床数据或者两者的互补方式。用于测试焦点的体模构建技术正在开发之中，当这些技术可用的时候，本指南也将随之更新。发起人可以尝试建立自己的体模来测试他们的设备的焦点深度。或者，发起人可以使用临床组织切片提供实验数据。对于在典型的实验室输出代表性范围内的不均匀组织病例，应该充实这种实验的病例抽样。对于用来评估整体切片成像的焦点质量的其他方法，将与适当的理由一起进行考虑。此外，应酌情提供以下规格： |  |
| 704 |  |  |  |  |
| 705 |  |  |  |  |
| 706 |  |  |  |  |
| 707 |  |  |  |  |
| 708 |  |  |  |  |
| 709 |  |  |  |  |
| 710 |  |  |  |  |
| 711 |  |  |  |  |
| 712 |  |  |  |  |
| 713 |  |  |  |  |
| 714 |  |  |  |  |

| 715 |  |  |  | ○ | 聚焦方法：用于高吞吐量或用户操作的焦点的自动聚焦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 716 |  |  |  |  |  |
| 717 |  |  |  | ○ | 关于选择手动焦点的说明(如适用)，包括与组织标本相关的焦点数目和位置 |
| 718 |  |  |  |  |  |
| 719 |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  | ○ | 用于评估聚焦的指标以及对用来提取它们的方法的描述 |
| 721 |  |  |  |  |  |
| 722 |  |  |  | ○ | 根据标本焦点来构建焦点图的方法 |
| 723 |  |  |  |  |  |
| 724 |  |  |  |  | 图表4: 系统级聚焦测试框架 |
| 725 |  | 体模切片 被测整体切片成像系统 具有理想聚焦能力的整体切片成像系统 实际的聚焦 最优聚焦 误差 |  |  |  |
| 726 |  |  |  |  |  |
| 727 |  |  |  |  |  |
| 728 |  |  |  |  |  |
| 729 |  |  |  |  |  |
| 730 |  |  |  |  |  |
| 731 |  |  |  |  |  |
| 732 |  |  |  |  |  |
| 733 |  |  |  |  |  |
| 734 |  |  | ### IV(B)(4). 整体切片组织覆盖范围 |  |  |
| 735 |  |  |  |  |  |
| 736 |  |  |  | #### IV(B)(4)(a). 描述 |  |
| 737 |  |  |  |  |  |
| 738 | 在扫描阶段，整体切片成像系统通常会跳过组织缺失的空白区域，以减少扫描时间和文件大小。 整体切片组织覆盖范围测试的目的是证明载波片上的整个组织标本都包含在数字图像文件中。 |  |  |  |  |
| 739 |  |  |  |  |  |
| 740 |  |  |  |  |  |
| 741 |  |  |  |  |  |
| 742 |  |  |  |  |  |
| 743 |  |  |  | #### IV(B)(4)(b). 测试方法 |  |
| 744 |  |  |  |  |  |
| 745 | 发起人应该包括一个测试，证明组织覆盖范围的完整性。发起人应该描述测试方法，并包括以下内容： |  |  |  |  |
| 746 |  |  |  |  |  |
| 747 |  | • | 输入组织切片的选择 |  |  |
| 748 |  | • | 如何确定输入组织切片的完整覆盖范围 |  |  |
| 749 |  | • | 如何测量整体切片成像输出的实际覆盖范围 |  |  |
| 750 |  | • | 计算实际覆盖范围与完整覆盖范围的比率 |  |  |
| 751 |  |  |  |  |  |
| 752 |  |  |  |  |  |
| 753 |  |  |  |  |  |
| 754 |  |  |  |  |  |

| 755 | 图表5: 系统级整体切片组织覆盖范围测试的框架 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 |  | 实际的覆盖范围 组织切片 被测整体切片成像系统 具有完全覆盖范围能力的整体切片成像系统 完全的覆盖范围 误差 |  |  |  |
| 757 |  |  |  |  |  |
| 758 |  |  |  |  |  |
| 759 |  |  |  |  |  |
| 760 |  |  |  |  |  |
| 761 |  |  |  |  |  |
| 762 |  |  |  |  |  |
| 763 |  |  |  |  |  |
| 764 |  |  | ### IV(B)(5). 拼接误差 |  |  |
| 765 |  |  |  |  |  |
| 766 |  |  |  | #### IV(B)(5)(a). 描述 |  |
| 767 |  |  |  |  |  |
| 768 | 拼接是一种技术，使整体切片成像系统可以将数千个子图像合并成为一个完整的切片图像。虽然在扫描过程中为了对齐的目的而保留了相邻子图像之间的一定量的重叠，成功的拼接依赖于重叠区域中存在的纹理。当拼接算法无法无缝对齐两个子图像时，视是否产生明显的拼接伪影而定，误差可能会或可能不会被人类读者感知。因此，在评估整体切片成像系统的拼接质量时，应该进行系统级测试。 |  |  |  |  |
| 769 |  |  |  |  |  |
| 770 |  |  |  |  |  |
| 771 |  |  |  |  |  |
| 772 |  |  |  |  |  |
| 773 |  |  |  |  |  |
| 774 |  |  |  |  |  |
| 775 |  |  |  |  |  |
| 776 |  |  |  |  |  |
| 777 |  |  |  | #### IV(B)(5)(b). 测试方法 |  |
| 778 |  |  |  |  |  |
| 779 | 发起人应包括评估拼接误差的测试，并包括以下内容： |  |  |  |  |
| 780 |  |  |  |  |  |
| 781 |  | • | 选择输入测试切片 |  |  |
| 782 |  | • | 可能出现拼接误差的拼接边界的抽样方法 |  |  |
| 783 |  |  |  |  |  |
| 784 |  | • | 如何确定理想的拼接为实况 |  |  |
| 785 |  |  |  | ○ | 例如，可以对拼接边界的区域进行一次性重新成像，使得没有拼接伪影。 |
| 786 |  |  |  |  |  |
| 787 |  | • | 如何基于理想的拼接来评估实际拼接的质量 |  |  |
| 788 |  |  |  | ○ | 例如，比较有拼接边界的图像和没有拼接伪影的理想图像。这两幅图像之间的差异可以用作拼接质量因数。 |
| 789 |  |  |  |  |  |
| 790 |  |  |  |  |  |
| 791 |  |  |  |  |  |
| 792 |  |  |  | 图表6: 系统级拼接误差测试的框架 |  |
| 793 |  |  |  |  |  |
| 794 |  | 实际的拼接 组织切片 被测整体切片成像系统 具有理想拼接能力的整体切片成像系统 理想的拼接 误差 |  |  |  |
| 795 |  |  |  |  |  |
| 796 |  |  |  |  |  |
| 797 |  |  |  |  |  |
| 798 |  |  |  |  |  |
| 799 |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |

| 801 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802 |  |  | ### IV(B)(6). 周转时间 |  |  |
| 803 |  |  |  |  |  |
| 804 |  |  |  | #### IV(B)(6)(a). 描述 |  |
| 805 |  |  |  |  |  |
| 806 | 周转时间是整体切片成像系统执行特定的用户操作（例如平移/缩放）所需的时间，期间软件和I/O(输入/输出)设备取回图像数据，执行计算和刷新显示器上的图像。当用户通过击键或鼠标点击/移动输入命令时，周转时间开始，当显示器上的图像完全更新后周转时间结束。在搜索任务期间执行快速和重复的平移操作时，周转时间对于整体切片成像系统来说非常重要，在光学显微镜中这是无延迟的。周转时间延长和不可预知可能会影响用户的诊断表现。在操作未完成和所请求的图像不可用时用户接口应适当地提示用户。周转时间可能因用户请求的操作、图像内容、数据大小/位置、计算机工作负荷、显示器大小等而有很大的不同。发起人应报告典型的周转时间以及测试方法和测试条件。 |  |  |  |  |
| 807 |  |  |  |  |  |
| 808 |  |  |  |  |  |
| 809 |  |  |  |  |  |
| 810 |  |  |  |  |  |
| 811 |  |  |  |  |  |
| 812 |  |  |  |  |  |
| 813 |  |  |  |  |  |
| 814 |  |  |  |  |  |
| 815 |  |  |  |  |  |
| 816 |  |  |  |  |  |
| 817 |  |  |  |  |  |
| 818 |  |  |  |  |  |
| 819 |  |  |  |  |  |
| 820 |  | ## IV(C). 用户接口 |  |  |  |
| 821 |  |  |  |  |  |
| 822 |  |  | ### IV(C)(1). 描述 |  |  |
| 823 |  |  |  |  |  |
| 824 | 用户接口涉及在装载切片和采集、操纵和复查图像时整体切片成像系统与用户交互的所有组件和配件。它还包括准备系统(例如，开箱，设置，校准)和执行维护。在前面的许多章节中已经提到用户接口的元素，其中包括两大类： |  |  |  |  |
| 825 |  |  |  |  |  |
| 826 |  |  |  |  |  |
| 827 |  |  |  |  |  |
| 828 |  |  |  |  |  |
| 829 |  | • | 用户可用来操作整体切片成像系统的选项，例如： |  |  |
| 830 |  |  |  | ○ | 软件菜单选项(例如，扫描参数) |
| 831 |  |  |  | ○ | 物理控件(例如，切片供给器上的夹子) |
| 832 |  |  |  | ○ | 连接器和连接(例如，连接系统组件的电缆) |
| 833 |  | • | 通过下列方式向用户呈现的信息 |  |  |
| 834 |  |  |  | ○ | 可视化显示(例如，扫描的图像，软件菜单) |
| 835 |  |  |  | ○ | 声音(例如，扫描完成时播放的音调) |
| 836 |  |  |  | ○ | 说明(例如，软件用户手册) |
| 837 |  |  |  | ○ | 标签 |
| 838 |  |  |  |  |  |
| 839 |  |  | ### IV(C)(2). 测试方法 |  |  |
| 840 |  |  |  |  |  |
| 841 | 建议用于识别整体切片成像系统的使用相关危害的分析包括考虑使用错误，其中包括不能正确地或者根本不能获取、感知、阅读、解释和处理整体切片成像系统的信息以及这些错误可能造成的损害。应该进行人因/可用性确认测试，以证明整体切片成像系统的典型用户可以在模拟使用条件下执行基本任务和对安全至关重要的任务。 |  |  |  |  |
| 842 |  |  |  |  |  |
| 843 |  |  |  |  |  |
| 844 |  |  |  |  |  |
| 845 |  |  |  |  |  |
| 846 |  |  |  |  |  |

| 847 |  |
| --- | --- |
| 848 | 当选择参与者进行确认测试时，发起人应严格考虑用户的能力和可能会影响安全和有效地使用整个切片成像系统的期待。应该考虑的实例包括视力和视力矫正的类型，以及根据先前使用其他系统(例如，光学显微镜)的经验形成的期待带来的影响。 |
| 849 |  |
| 850 |  |
| 851 |  |
| 852 |  |
| 853 |  |
| 854 | 在选择要评估的关键任务时，发起人应将类似设备(具有相似技术特性和适用范围的设备)所有已知的与使用相关的错误和问题纳入确认测试。还应考虑任务性能是否随时间变化和测试持续时间是否需要考虑用户的疲劳。实例可能包括用户改变任务序列，以应对使用鼠标或键盘重复选择和操作图像产生的疲劳。 |
| 855 |  |
| 856 |  |
| 857 |  |
| 858 |  |
| 859 |  |
| 860 |  |
| 861 |  |
| 862 | 为确认测试创建模拟使用条件时，应特别考虑整体切片成像系统的主工作站和组件的位置及布局以及它们的位置对用户性能的影响。位置考虑因素的实例可能包括多个显示器，显示器设置不理想，或室内照明在显示器上产生眩光。 |
| 863 |  |
| 864 |  |
| 865 |  |
| 866 |  |
| 867 |  |
| 868 | 人因/可用性确认测试报告一般应包括表1中的信息。 |
| 869 |  |
| 870 |  |
| 871 | 表1: 人因/可用性测试报告应包括的内容 |
| 872 | 部分; 内容. 1; 预期的设备用户，用途，使用环境和培训 •预期用户群和多个用户群之间重大的能力差异 •预期用途和使用操作环境 •使用环境和关键考虑因素 •预期的用户培训以及提供给测试参与者的培训. 2; 设备用户接口 •设备用户接口的图形描述(图纸或照片) •设备用户接口的口头描述. 3; 已知使用问题的汇总 •以前型号的已知问题 •类似设备的已知问题. |

|  | • 根据用户的困难情况实施设计修改. 4; 用户任务选择，表征和优先化 •风险分析方法 •与使用相关的危害性处境和风险总结 •确定并在HFE/UE（人因工程/可用性工程）确认测试中包含的关键任务. 5; 形成性评估总结 •评估方法 •主要结果和实施的设计修改 •向HFE/UE（人因工程/可用性工程）确认测试方案报告的关键的发现. 6; 确认测试 •所选测试类型 (即模拟使用或临床评估) 的理由 •测试参与者的数量和类型以及它们如何代表预期用户人口的理由 •测试目标，关键任务和所研究的使用场景 •捕获意外使用错误的技术 •性能失败的定义 •测试结果：设备使用次数，成功和失败发生例数 •测试参与者对任何关键任务失败和困难的主观评估 •描述和分析所有任务失败以及对附加风险缓解措施的需求. 7; 结论 在下列情况下应包括“已发现<设备名称/型号>对于预期用户、用途和使用环境而言是相当安全和有效的”声明： •上述部分中的方法和结果支持这一结论 •将无法能够通过修改用户接口(包括任何配件和使用说明书)的设计进一步减少确认测试后残留的任何风险，这是不必要的，器械的使用可能带来的效益超过了残留风险。. |
| --- | --- |

| 873 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 874 | 在下文标题为“资源”的第IV(C)(3)节所列的资源中描述了推荐供进行人因/可用性确认测试使用的方法。测试的目标是确保用户能够成功地操作整体切片成像系统用于预期用途而不会给患者带来负面的临床后果，并确保已消除或减少潜在的使用错误或失效。 |  |  |
| 875 |  |  |  |
| 876 |  |  |  |
| 877 |  |  |  |
| 878 |  |  |  |
| 879 |  |  |  |
| 880 |  |  | ### IV(C)(3). 资源 |
| 881 |  |  |  |
| 882 | 美国食品药品管理局认可国家和国际组织所发布的将人因工程/可用性工程(HFE/UE)原理应用于设备设计和测试的各种标准。下面列出的认可标准为分析与使用相关的危害和进行人因/可用性确认测试以评估最终设备设计的安全性和有效性提供了建议。 |  |  |
| 883 |  |  |  |
| 884 |  |  |  |
| 885 |  |  |  |
| 886 |  |  |  |
| 887 |  |  |  |
| 888 |  | • | ISO 14971:2007，“医疗器械 - 风险管理在医疗器械中的应用”：提供系统性流程来管理与使用医疗器械相关的风险。 |
| 889 |  |  |  |
| 890 |  |  |  |
| 891 |  | • | AAMI/ANSI HE75:2009，“人为因素工程 - 医疗器械设计”：对与医疗器械人为因素设计原则相关的推荐做法的综合引用。 |
| 892 |  |  |  |
| 893 |  |  |  |
| 894 |  | • | IEC 62366-1:2015，“医疗器械 - 可用性工程在医疗器械中的应用”：描述进行医疗器械可用性测试的过程，并将结果纳入风险管理计划。 |
| 895 |  |  |  |
| 896 |  |  |  |
| 897 | 另外，美国食品药品管理局已经发布了与人为因素有关的建议的一份指南，以帮助制造商和促进上市前审查。该指南标题为“关于医疗器械所含软件的上市前申报材料内容的指南” (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm089543.htm)。该指南文件向业界提供有关软件设备上市前申报材料的建议，包括独立的软件应用程序和包含软件的硬件设备。它包括测试方法，以确保软件符合用户的需求和在实际或模拟的使用环境中检查软件正确运行。 |  |  |
| 898 |  |  |  |
| 899 |  |  |  |
| 900 |  |  |  |
| 901 |  |  |  |
| 902 |  |  |  |
| 903 |  |  |  |
| 904 |  |  |  |
| 905 |  |  |  |
| 906 |  |  |  |
| 907 |  | ## IV(D). 标签 |  |
| 908 |  |  |  |
| 909 | 上市前申请必须包含足够详细的标签，以符合21 CFR第801部分和21 CFR 809.10的要求。 标签包含使用和维护整体切片成像系统所必需的补充信息，例如说明书或使用说明页和软件使用手册。 |  |  |
| 910 |  |  |  |
| 911 |  |  |  |
| 912 |  |  |  |
| 913 |  |  |  |

| 914 | 尽管说明、标签和培训可以影响用户安全有效地使用设备，但不应该成为用来控制风险的主要策略。修改用户接口设计是减少使用相关的危害的更有效方法。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 915 |  |  |  |  |  |
| 916 |  |  |  |  |  |
| 917 |  |  |  |  |  |
| 918 |  |  | ### IV(D)(1). 测试方法 |  |  |
| 919 |  |  |  |  |  |
| 920 | 建议与其他人因/可用性确认测试分开对标签和培训进行研究。应使用标签和相关材料的最终版本进行人因/可用性确认测试。培训的时间安排和内容应该与实际用户所期望的一致。 |  |  |  |  |
| 921 |  |  |  |  |  |
| 922 |  |  |  |  |  |
| 923 |  |  |  |  |  |
| 924 |  |  |  |  |  |
| 925 |  |  | ### IV(D)(2). 资源 |  |  |
| 926 |  |  |  |  |  |
| 927 | 美国食品药品管理局已经发布了有关标签的多个指南文件，以方便上市前审查和帮助制造商。 |  |  |  |  |
| 928 |  |  |  |  |  |
| 929 |  | • | 标题为 “标签 – 医疗器械监管要求”的指南 (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/UCM095308.pdf). |  |  |
| 930 |  |  |  |  |  |
| 931 |  |  |  |  |  |
| 932 |  |  |  | ○ | 此指南讨论了设备制造商、翻新商、再包装商和重新贴牌商在产品需要标签时应该考虑的标签问题。标签包括适当的使用说明、维修说明、针对可能危害健康的使用的适当警告或者可能对于保护使用者必需的信息。 |
| 933 |  |  |  |  |  |
| 934 |  |  |  |  |  |
| 935 |  |  |  |  |  |
| 936 |  |  |  |  |  |
| 937 |  |  |  |  |  |
| 938 |  | • | 标题为“器械标签指南#G91-1(蓝皮书备忘录)”的指南 (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceD ocuments/ucm081368.htm). |  |  |
| 939 |  |  |  |  |  |
| 940 |  |  |  |  |  |
| 941 |  |  |  | ○ | 此指南旨在确保设备标签信息的充分性和一致性。此指南供业界准备设备标签之用。 |
| 942 |  |  |  |  |  |
| 943 |  |  |  |  |  |
| 944 |  | • | 标题为“医疗器械标签的人为因素原则”的指南 (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ GuidanceDocuments/UCM095300.pdf). |  |  |
| 945 |  |  |  |  |  |
| 946 |  |  |  |  |  |
| 947 |  |  |  | ○ | 此报告介绍了在设计有效的医疗器械标签中所涉及的说明、人为因素和认知心理学原则。 |
| 948 |  |  |  |  |  |
| 949 |  |  |  |  |  |
| 950 |  |  |  |  |  |
| 951 |  | ## IV(E). 质量控制 |  |  |  |
| 952 |  |  |  |  |  |
| 953 | 发起人应提供质量控制程序的相关信息，包括由实验室技术人员和/或现场工程师执行的频率和测试方法以及相关的定量行动限。关于恒定性测试的讨论应包括讨论切片供给器和扫描机制、整个组织切片的覆盖范围、条形码阅读器、光源、成像传感器器件以及组件和系统级校准。应提供详细的质量控制手册。 |  |  |  |  |
| 954 |  |  |  |  |  |
| 955 |  |  |  |  |  |
| 956 |  |  |  |  |  |
| 957 |  |  |  |  |  |
| 958 |  |  |  |  |  |
| 959 |  |  |  |  |  |