行业和FDA工作人员指南

整形设备应用的临床数据报告

文件发布日期：2004年12月2日

有关本文件的问题，请联系Barbara Buch，M.D.，电话：240-276-3737或电子邮箱：barbara.buch@fda.hhs.gov。

## 美国卫生和公众服务部

## 食品药品监督管理局

## 器械和放射卫生中心

## 骨科器械科

## 通用、修复和神经器械分部

## 器械评估办公室

前言

公共评论

书面评论和建议可以随时提交至食品药品监督管理局，文件管理部（地址为：5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852）以便于本审查机构编制本文件。提交评论时，请参考本指导性文件的确切标题。再次审查和更新文件时，该机构才会受理评论。

其他副本

其他副本可从互联网获得，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1382.pdf，或通过传真机接收文件，请通过按键式电话机致电800- 899-0381或301-827-0111呼叫CDRH自动回传服务系统。按1进入系统。在出现第二个语音提示时，按1指定相关文件。输入文件编号（1542），然后输入井号键（＃）。请按照其他语音提示完成请求。

目录

1.	引言	1

2.	一般数据显示：推荐要素	2

3.	研究人群说明	5

4.	患者报告	6

5.	安全性	7

6.	有效性	11

7.	患者成功结果	12

8.	临床数据显示的要素	13

行业和FDA人员指南

整形设备应用的临床数据报告

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果贵公司无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的合适的电话号码。

# 引言

本指导性文件旨在提供骨科植入器械的上市前通告（510（k））、器械临床研究豁免（IDE）年度进度报告、上市前批准（PMA）申请以及年度和批准后研究报告的推荐性一般临床数据显示格式。FDA发布本文件，旨在帮助确保FDA和申办方在讨论和说明临床数据时的统一性和理解。我们希望本指南可节省FDA和行业资源，并促进及时审查。

本指导性文件中所述的数据显示格式旨在将提交资料标准化，促进骨科器械科（ORDB）提交材料的审查。文件中使用的说明和定义通常用于ORDB，但可能不适用于其他产品领域的提交材料。

本指导性文件并非用于提供有关临床前数据显示的信息或说明510（k）、IDE或PMA所需的所有要素。而是补充有关510（k）、IDE和PMA提交材料的其他FDA出版物，但并不是这些文件的替代物。

## 上市前通告-510（k）信息

有关510（k）的一般信息，请参阅CDRH器械建议中的21 CFR 807.87和“如何准备510（k）提交材料”，网址为：http：//www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html。此外，在FDA网站上还可能存在贵方所需器械类型的其他针对性指导性文件，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/guidance.html。

## 器械临床研究豁免信息

有关一般IDE信息，请参阅21 CFR第812部分或“器械临床研究豁免政策和程序指南”，网址为：

http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/ide/inde.x.shtml。

## 器械临床研究豁免报告信息

完成IDE报告所需的一些补充要素在FDA文件“IDE进度报告的建议格式”中有概述 ，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/ide/re. ports.shtml。

## 上市前批准申请（PMA）信息

有关一般PMA信息，请参阅21 CFR 814或http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/pma/app_methods.html。此外，贵方所需器械类型的其他针对性指导性文件，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/guidance.html。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制力的责任。相反，指导性文件表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指导性文件中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

最小负担法

本指导性文件中所确定的问题代表我们认为在贵公司器械可上市前需要解决的问题。在制定本指南时，我们仔细考虑了相关法定标准以便本审查机构做出决定。我们还考虑了贵公司在尝试遵守本指南并解决我们确定的问题时可能产生的负担。我们认为，我们已采用了最小负担法来解决本指导性文件中提出的问题。但是，如果贵公司认为有负担更小的方式可以用于解决这些问题，则应遵循文件“解决最小负担问题的建议方法”中概述的程序。此类程序可在我们的中心网页上找到，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

# 一般数据显示：推荐要素

除改善率外，建议明确确认所有数据显示在全部数据显示中指定时间内所评估的患者数量，例如“3个月，64/75患者”，而不是“3个月，85％。”明确说明所有表格依据的人群至关重要。换句话说，如结果是64/75，但人群是100例患者，则应对其他25例患者做出解释。

为了确保在设计研究时能够收集到充足的数据，我们建议在该文件的数据显示中考虑格式示例。建议提供以下信息，以支持510（k）、IDE年度报告或PMA（包括PMA年度和批准后研究报告）：

## 患者人群说明

此说明应包括对每个治疗组中患者人口统计特性的详细讨论（另请参见第3节“研究人群说明”）。我们建议提供可能影响结果的任何重要人口统计因素。这可能包括但不限于：

- 年龄

- 性别

- 合并病症

- 工作状态

- 吸烟史

- 诊断组。

## 患者报告的时间进程分布

包括在每轮随访期间对每例患者的状况进行报告（例如，理论随访、死亡、再次手术、翻修术、移除、补充固定、预期随访、实际随访和随访率）。这些将在第4节“患者报告”中讨论。

患者报告。我们建议提供一份治疗前和治疗后各自时间段的明确评估说明。我们建议在IDE方案中预先定义评估期间的适当随访窗口。我们建议评估期间的窗口有独特性，尽可能要小，且不得连续，例如：

- 6周±2周

- 3个月±2周

- 6个月±1个月

- 12个月±2个月

- 24个月±2个月

- 每年±2个月。

FDA认为，在开始研究之前界定评价窗口可为在术后期间的每个不同随访时间点比较同源患者提供最佳条件。

## 不良事件的书面（叙述性）说明

不良事件的书面（叙述性）说明应包括事件的详细信息和人口统计信息（请参见第5节“安全”）。

事件的详细信息应包括：

- 任何后续手术干预

- 死亡

- 方案偏差

- 发生的严重并发症，包括因此采取的所有措施

- 决议。

人口统计信息应包括：

- 植入器械

- 诊断

- 植入水平或部位

- 相关医疗信息。

我们还建议贵公司提供关于器械和所述事件之间相关的任何其他信息。

在确定这些事件后，如果贵公司对研究方案或手术方法进行更改，我们建议贵公司说明这些更改，并解释这些更改将如何避免或减少不良事件的发生率。

## 接受治疗或植入的所有患者的所有不良事件的时间进程分布

我们建议贵公司在表格中呈现此分布（请参见表3和表4）。应提供独立表格来描述任何后续手术干预（请参见表5）。

## 有效性参数的时间进程分布

此分布包括以下参数：

- 疼痛

- 功能

- 融合的X线成像评估

- 植入物的X线成像评估

- 与生活质量相关的卫生状况

- 返回工作状态

- 适用于试验终点的其他评估参数。

这些时间进程分布应提供满足每个参数（例如疼痛、功能）中每个成功标准的患者数量，并应提供每个参数给定组内评估的患者数量（请参见表6）。

## 个体患者成功率的时间进程分布

此分布应包括所有患者在研究过程中的成功率（请参见第7节“患者成功结果”和表7）。这样可以评估患者随时间推移的进展情况。

对于上述每项数据显示，我们建议贵公司根据具体的研究设计将患者分为以下细分小组（如适用）：

- 研究组和对照组

- 待研究组（例如双侧关节、单侧关节、单级融合、两级融合、非炎性、炎性关节炎）

- 独立细分小组（如适用），除非研究采用盲法

- 有关在研究之外植入患者的单独介绍（例如，向患者表示关心或频繁接触患者）。

我们还建议贵公司为未进行研究方案的患者提供单独介绍。这些患者可能包括不完全符合标准中所有包含项和排除项的患者、没有接受全部研究植入物组件的患者或在方案确定的时间窗口之外进行评估的患者。因此，我们建议从临床和统计学角度来解释为何将其纳入以及合并这些患者的数据。

## 一般安全事件报告

我们建议贵公司在整个研究期间报告所有不良事件，不论其发生率如何。

如果说明临床数据的特定子集或其他信息可以进一步解释贵公司器械的临床性能，我们可能会建议贵公司在申请中提供更多或更详细的数据显示。

# 研究人群说明

我们建议贵公司提供患者人群的完整说明。这验证了评估中的小组是相似的，并且研究组中差异的相似度足以在统计和临床上对小组进行比较。我们建议贵公司列出研究中涉及的人口统计特征，所有诊断和细分小组，其中须指明接受该诊断的患者数量。该列表应包含可能影响患者结果的任何重要患者特性，如术前工作状态、教育和吸烟状况。根据标准的包含项和排除项，我们建议贵公司还应纳入混淆因素，如滥用酒精的患者数量，参与工人赔偿或医疗诉讼的患者数量、种族（如果适用）、医疗合并病症、先前手术、药物使用程度、以及其他相邻或不相邻关节或脊柱节段的损伤。我们还建议贵公司为每个治疗组提供治疗人口统计资料，如手术时间、失血量、住院时间和术后支架。表1是用于呈现上述人口统计信息的示例表。

## 表1 人口统计信息

|  |  | I | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者数量 |  |  |  |
| 男性/女性 |  |  |  |
| 平均年龄，年（范围） |  |  |  |
| 教育程度 | <高中 |  |  |
|  | 高中毕业文凭 |  |  |
|  | >高中 |  |  |
| 吸烟 | 是 |  |  |
|  | 否 |  |  |
| 饮酒 | 是 |  |  |
|  | 否 |  |  |
| 术前就业状况 | 工作 |  |  |
|  | 未工作 |  |  |
| 医疗状况 | 糖尿病 |  |  |
|  | 心脏病等 |  |  |
| 诊断（患者数和关节数） | 骨关节炎 |  |  |
|  | 骨坏死 |  |  |
|  | 类风湿性关节炎 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

I= 研究组； C = 对照组

# 患者报告

下表2是患者报告的示例表。请参阅第8节“临床数据显示的要素”，以获得该表中包含每个要素的完整定义。

## 表2患者报告

|  | 术前 |  | 6周 |  | 3 个月 |  | 6 个月 |  | 12 个月 |  | 24 个月 |  | 36 个月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
| 理论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡（累计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失败（累计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ％随访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I= 研究组；sC = 对照组

- 持有每个试验阶段的完整数据，根据方案进行评估，且在窗口时间构建系统内的患者。

- 持有由研究者审查或评估的随访数据的患者（“所有评估”报告）。

适当情况下，在表格中加入一行，将试验未完成的患者（请参见8.临床数据显示的要素）添加到此表中。

如第8节“临床数据显示的要素”所述，“实际”项为那些根据方案在每个阶段都有完整评估数据的患者。然而，我们了解到，并不是所有的研究都在理想条件下进行，且在某些情况下，并非所有患者都按照预定时间进行随访，或者有些情况阻止了可以确定患者结果的所有数据。因此，应提供一个包括研究过程中的任何实验患者，不管其是否持有所有研究阶段数据的患者报告表。这可作为“所有评估”报告参考。

对于IDE或PMA报告或原始PMA，FDA建议对每个研究队列中的患者至少保持85％的随访率，以保持研究的效力，避免偏倚的可能性，并提供足够的数据用于分析。如果IDE或PMA报告显示此项研究不满足这一目标，我们建议贵公司提供一份充分解释未满足这一目标的说明，并描述需要采取的措施来实现足够的患者随访率。

FDA可能建议贵公司在提交最终数据时进行敏感度分析，从临床学和统计学的角度帮助解释为何将持有不完整结果数据或窗口之外数据的患者与持有根据方案获得完整数据的患者进行合并。贵公司的分析应明确每个评估时间段的时间窗口内、时间窗口之前或时间窗口之后评估的患者数量。

# 安全性

我们建议贵公司将安全性结果分为两大类：不良事件和后续二次手术干预。

## 不良事件

我们建议贵公司记录和报告所有术前、术中和术后并发症，不管是否与器械相关。这些包括预期和非预期并发症。当患者对任何相关症状进行投诉导致的非预期访问，或相较于上次访问患者出现新的或恶化症状时，疼痛、神经功能和功能等相关症状被分类为并发症。我们建议贵公司根据世界卫生组织的建议1或其他归类不良事件的可接受方法对不良事件进行分类或分组。如果可能，我们建议贵公司确定与器械相关、手术部位相关和系统性（非器械相关的）事件。

1世界卫生组织（WHO），国际分类系统，http：//www.who.int/classifications。另请参见第五章，国际疾病统计分类中的精神和行为障碍。WHO。另请参见相关卫生问题中初级护理版本和教育工具包，国际损害、残疾和残障分类。WHO。

下表3显示一种呈现全关节器械中不良事件的方式，其中，通过手术部位和系统性事件进行分层。不良事件的时间进程与患者报告表实质相同。 每个不良事件均通过将其垂直列在表格的左侧进行标识。表格的顶行列出预定的随访时间。该表格应包括每种类型事件的发生次数和在每个时间段内评估的患者数量。

## 表3 不良事件（全关节器械的示例）

|  | 即时术后 |  | 3 个月 |  | 6 个月 |  | 12 个月 |  | 24 个月 |  | 36 个月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
|  | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= |
| 手术部位事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤口裂开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 错位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植入物衬垫，顶部等断裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长骨骨折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统性事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 心肌梗死 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肺栓塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尿路感染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

N =在该时间段评估的患者数量。

I= 研究组； C = 对照组

注意：如果患者经历不止一次不良事件，我们建议在说明中应描述复发性事件。

下表4是用于呈现脊柱植入系统的不良事件时间进程分布的另一种类似格式。

## 表4 - 不良事件（有关脊柱系统的示例）

|  | Op |  |  | D/C- 6周 |  | 6周- 3个月 |  | 3-6 个月 |  | 6-12 个月 |  | 12-22 个月 |  | 22-26 个月 |  | 26-34 个月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
|  | N= |  | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= |
| 植入物相关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植入物移位/松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植入物错位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 骨折不愈合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手术相关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解剖/手术难度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬膜损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逆行射精 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背部/腿部疼痛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移植部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神经 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脊柱事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血管，术中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 椎体骨折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尿路感染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 心脏事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I= 研究组； C = 对照组

N =在该时间段评估的患者数量。

注意：如果患者经历不止一次不良事件，我们建议在说明中应描述复发性事件。

## 后续二次手术干预

一些不良事件可导致后续二次手术干预。我们建议贵公司将其他不良事件的呈现与后续二次手术干预的报告分开进行。这些事件的报告应以与报告死亡相同的方式进行。例如，在即时术后时（或之前）对患者进行翻修。我们建议贵公司在即时术后随访中报告此次翻修。如果在其即时术后检查和单独安排的3个月随访的某个时间段内，还有2例患者接受了翻修术，那么贵公司应在3个月的随访中报告这2次翻修，因为检查发生在即时术后检查和3个月的随访之间。

FDA将后续手术干预分类如下：

    - 翻修

    - 移除

    - 再次手术

    - 补充固定

    - 其他干预。

请参见第8节“临床数据显示的要素”以获得上述每种类别的后续手术干预措施的完整定义。

我们建议贵公司将上述后续二次手术干预的定义纳入IDE方案，以确保报告结果的一致性。

我们建议贵公司记录每次后续二次手术干预的原因和所采取的行动（例如，更换螺钉、放置额外的骨移植材料、髋关节股骨柄翻修）。在呈现上述五个类别中的后续二次手术干预时，我们建议对每个类别进行进一步分层。例如，根据特定研究中的原因，翻修类型可以分为不同类别，例如“转化保持架的翻修”，“螺钉移除”。再如，“移除”类型可以分为移除融合后手术部位的疼痛或假关节等。

FDA认为执行移除的一些原因可能会导致失败；然而，这也取决于器械类型。我们建议贵公司明确确定哪些移除原因可导致患者失败并提供理由。例如，在任何时间移除保持架都可导致失败，然而，融合后移除椎弓根螺钉系统可能不会导致失败。如果在给定植入物的方案中推荐进行移除手术，我们建议贵公司在IDE方案中清楚说明如何根据研究的成功和失败来解释此类移除。此外，我们建议贵公司确定可导致患者失败的任何其他后续手术干预。

下表5显示一种呈现后续手术干预的方式。贵公司应该指出在每个时间点接受具体干预的患者数量。如果植入物数量与患者数量不同，我们建议贵公司在不良事件说明中提供解释性描述。

## 表5后续二次手术干预

| 类型 | 手术 |  | D/C |  | 6 周 |  | 3 个月 |  | 6 个月 |  | 12 个月 |  | 24 个月 |  | 总事件 |  | 患者数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
| 翻修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再次手术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I= 研究组； C = 对照组

- 应该定义“其他”类型的手术干预。

24个月后发生的任何事件可能会被列入“24个月以上”的附加列。

# 有效性

提交以支持PMA的有效性临床摘要应比年度报告的摘要更详细。

当使用Harris 髋关节评分等评估方法时，我们建议将患者结果表示为植入物数量以及每个评分分数。

我们建议贵公司将结果以表格形式总结，并纳入研究中的每个分层组（例如双侧关节、单侧关节、单级融合、两级融合、非炎性关节炎、炎症性关节炎）。我们建议贵公司为研究之外植入的患者提供单独表格（例如，向患者表示关心或频繁接触患者）。请参见表6中的示例。

表6介绍了典型骨科临床评估系统（Harris 髋关节评分）。满足每个评分的患者和手术数量列于总评分、疼痛评分和功能部分之下。类似的表可以用于其他阶段的评估。

## 表6 - 一般有效性数据摘要表

|  | 即时术后 |  | 3 个月 |  | 6 个月 |  | 12 个月 |  | 24 个月 |  | 24+ 个月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
|  | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= | N= |
| 总评分等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优秀（91-100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 良好（81-90） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般（71-80） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不良（<71） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疼痛评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无（40-45） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轻度（30-39） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中等（20-29） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重（10-19） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾（0-9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常（40-45） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轻度障碍（30-39） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中等障碍（20-29） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重（10-19） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾（0-9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I= 研究组； C = 对照组； N =在该时间段评估的植入物和患者数量。如果所评估的植入物和患者数量与任何特定类别的总体N不同，则应在每个参数的分母中提供该类别中评估的植入物和患者数量。

# 患者成功结果

我们建议贵公司提供患者成功结果的摘要表。对于所评估的每个参数，我们建议贵公司为每个时间点提供满足成功标准的患者数量。在每个条目中，我们建议贵公司提供所评估的患者数量。如果适用，贵公司还应该提供单独行以标明被视为整体成功的患者数量（例如，当主要阶段是若干参数的组合）时。

表7显示一种呈现脊柱系统研究的患者成功结果的方式。贵公司可以为有关其他类型植入物的研究构建类似的表格。在某些情况下，方案应规定安全参数，包括部分组合整体患者和研究成功。

## 表7脊柱系统研究的有效性数据摘要表

|  | 6 周 |  | 3 个月 |  | 6 个月 |  | 12 个月 |  | 24 个月 |  | 26+ 个月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
| N （预期）A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融合B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oswestry评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神经状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 椎间盘高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背部疼痛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腿部疼痛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-36身体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF-36精神 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体成功 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I= 研究组； C = 对照组

A在每个时间点预期的患者数量应位于顶行。如果所评估的患者数量与任何特定类别中的“N”不同，则应在每个参数的分母中提供该类别中评估的患者数量。

B患者数量（不是百分比）/在每个时间点评估的、满足每个阶段成功标准的患者数量应录入图表当中。

# 临床数据显示的要素

我们对本文件中使用的要素进行以下说明，以便在讨论和呈现临床数据时，FDA与申办方可通过一致的术语来保持一致性和增强了解。在某些情况下，这些定义包括适用于上述示范呈现格式的FDA建议。

理论随访 - 理论随访为检查植入物数量，前提是患者在各自初次手术后规定时间内返回医院。应通过选择数据库关闭日期来确定理论随访。该日期是数据库关闭信息添加的日期。选择数据库关闭日期后，贵公司可以确定理论随访。对于研究中的每种植入物，贵公司应该确定植入与关闭日期之间的时差。了解这一点之后，贵公司可以确定患者应参加哪些预定随访。应对参与研究的每种植入物重复该过程。将在每次预定随访时，将检查的植入物数量相加，则该数值是每个时间点的理论随访。

为了允许在数据库关闭之前，将从患者那里收集来的数据录入报告中，通常的做法是选择最近的关闭日期，并报告截止到该点收集到的数据。我们建议贵公司在临床报告中提供在数据库关闭时或之前进行的检查期记录的任何数据，而不管贵公司何时接收到此类数据。

死亡 – 此要素是根据预定随访在研究过程中的死亡人数。我们建议贵公司在说明中记录患者死亡相对于初次手术的实际日期，以解释与患者死亡有关的情况（如果已知）的性质。

失败 –此要素是根据预定随访在研究过程中的失败次数。我们建议贵公司把任何导致患者被移除此项研究的结果定义为失败，例如二次干预、严重不良事件或将该器械定义为无效或不安全的其他参数。我们还建议贵公司将此失败与在上一阶段中未将患者从研究中移除的有效性失败区别开来。一些患者有效性结果仅在24个月（或研究阶段）时就被确定为失败，但这些结果不会影响报告表。我们建议贵公司在最终结果表中记录这些结果。贵公司应该以与死亡相同的方式记录各种时间点的研究失败。

尚未到期 – 此类别中的患者是那些评估时间窗口内尚未评估的患者。例如，尚未评估并且接受手术后已22个月的患者应位于24个月的随访当中，但到第26个月时仍可以对其进行评估，因此，其尚未到期。此类别仅在为某些统计分析计划提交关闭数据库的情况下适用。如果“尚未到期”类别适用，我们建议贵公司在报告表中添加一个附加行（表2）。

实际 - 在随访窗口期间实际评估的患者数量。例如，24个月的时间点包括在术后22和26个月评估的患者数量。对于每个评估的患者，贵公司应该拥有研究中每个相关安全性和有效性阶段的数据，其中，此类数据应根据本类别中考虑的方案收集。例如，如果有综合成功失败标准，包括疼痛、功能和X线成像，患者应该评估待考虑的所有数据文档，并将其作为具有“实际”随访组的一部分。如果在某一时间间隔内对某一患者进行评估，但是评估不包含完整的数据集，或被视为一种“方案违反”行为，则该患者不包括在本表的此类别中。请参见上表2以获得“所有已评估”报告表的示例，其中包括位于名为“已评估”行中的这些患者。

预期 – 此要素是给定时间间隔内的预期患者数量。这些包括待评估的患者理论数量，减去在该时间间隔内死亡或被视为失败的患者数量：

理论 - [死亡+失败] =预期

对于某些统计方案，我们建议贵公司还可以从“理论”中减去“尚未到期”的患者，以获得“预期”：

理论 - [死亡+失败+尚未到期] =预期

我们建议“预期”应包括所有研究设计中未进行丢随访的患者。

随访率 – 此要素是实际评估患者与预期患者的比例。随访率=实际/预期X 100，以百分比表示。

翻修 - 翻修是调整或以任何方式修改或移除部分原始植入物构型，同时置换或不置换某一组件的一种手术。翻修还可能包括调整原始构型的位置。这可以包括移除关节植入物的某一组件，例如髋关节系统的衬垫，并且仅置换该单个组件。如果为脊柱系统，翻修还可以包括在没有完全移除器械和移植物的情况下，移除或重新定位其中一个沉降或迁移的保持架（共两个）。

移除 - 移除是由于一些原因，比如器械的力学故障、疼痛或感染而移除并置换或仅移除所有原始系统构型的一种手术。

再次手术 - 再次手术是不包括移除系统、修改系统或向系统添加任何组件的任何外科手术（例如手术部位的血肿引流）。

补充固定 - 补充固定是植入未在方案研究中规定的其他工具（例如，补充置入具有脊柱融合系统的杆/螺钉系统、环扎髋关节植入物）的一种手术。

其他干预- 此类别包括患者在参与研究时进行的其他手术，其中，这些手术似乎与植入器械无关。我们建议贵公司定义这些手术的类型和时间。