新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间远程眼科评估和监测器械的执行政策

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

2020年4月

美国卫生与公众服务部

美国食品药品监督管理局

医疗器械和放射健康中心（CDRH）

产品评价和质量办公室（OPEQ）

前言

公众意见

本指南旨在应对新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件。由于美国食品药品监督管理局（FDA）认为公众先前参与本指南不可行或不适当，因此本指南的实施无需事先征得公众意见（参见《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第701(h)(1)(C)条和21 CFR10.115(g)(2)）。本指南文件将立即实施，但仍需根据FDA的良好指南规范接受意见。

可随时提交意见，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2020-D-1138，并在申请中填写完整的指南标题。

更多副本

更多副本可通过FDA网页获取。网页标题分别为“针对行业、FDA员工和其他利益相关者的新型冠状病毒肺炎相关指南文件”，网址：https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/covid-19-related-guidance-documents-industry-fda-staff-and-other-stakeholders ，和“搜索FDA指南文件”，网址：https://www.fda.gov/regulatory- information/search-fda-guidance-documents。贵司还可以发送电子邮件至 CDRH-Guidance@fda.hhs.gov ，以获得指南副本。请在申请中提供文件编号20025和完整的指南标题。

问题

如对本文件有任何问题，请致电1-888-INFO-FDA或发送电子邮件至 CDRH-COVID19- Ophthalmic@fda.hhs.gov。

目录

I.	引言	1

II.	背景	2

III.	范围	2

A. 	视力表、视野器械和通用眼科摄影机	3

B. 	眼压计	4

IV.	政策	4

A. 	远程眼科评估和监测器械的适应证和功能性修改	5

（1）	视力表、视野器械和通用眼科摄影机	5

（2）	眼压计	6

B. 	远程眼科评估和监测器械功能修改的验证	6

C.	改良后器械的说明书	8

新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间远程眼科评估和监测器械执行政策

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用法令法规的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。

I.	引言

FDA在保护美国免受新发传染病（包括2019年新型冠状病毒肺炎（COVID-19）大流行）等威胁方面发挥着关键作用。FDA承诺及时提供指导，以支持应对这一大流行病的工作。

FDA发布本指南旨在为扩大远程眼科评估和监测器械的能力，促进患者护理，同时减少患者和医疗保健机构接触和暴露在新型冠状病毒肺炎环境下，提供政策支持。

本政策仅在卫生与公众服务部部长（HHS）宣布的与新型冠状病毒肺炎相关的突发公共卫生事件期间有效，包括卫生与公众服务部部长根据《公共卫生服务法》（PHS）第319(a)(2)条拟定的任何续期。

鉴于这一突发公共卫生事件，正如2020年3月25日《联邦公报》中“新型冠状病毒肺炎相关指南文件的制定流程”的通知所述，请访问 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-25/pdf/2020-06222.pdf，本指南在无需事先征求公众意见的情况下实施，因为FDA已确定，公众的事先参与指导是不可行或不适当的（见《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第701（h）（1）（C）条和21 CFR 10.115(g)(2)）。本指南文件将立即实施，但仍需根据FDA的良好指南规范接受意见。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

II.	背景

目前爆发了由一种新型冠病毒引起的呼吸系统疾病。该病毒被命名为“SARS-CoV-2”，其引起的疾病被命名为“新型冠状病毒肺炎”（COVID-19）。2020年1月31日，HHS发布了有关新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件的声明，动员了HHS运营部门。1 此外，2020年3月13日，美国总统宣布全国进入紧急应对新型冠状病毒肺炎的状态。2

FDA认为，本指南所述政策有助于通过扩大远程眼科评估和监测器械的可及性和能力来解决此类紧急公共卫生问题，此类器械的改进可以在促进医疗保健机构患者管理的同时，减少在新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件期间进行现场治疗的需要，并有助于降低患者和医疗保健机构暴露于新型冠状病毒的风险。

III.	范围

本指南中所述执行政策适用于以下评估或监测眼科参数的器械。此类器械可能通过蓝牙、Wi-Fi或蜂窝网数据连接到无线网络，以将患者的眼科参数直接传输到其眼科护理机构或其他监测实体。其中一些器械还可能利用算法将患者的眼科参数转换为新的指标或警报，以便眼科护理机构对特定条件或疾病状态/严重程度进行诊断。部分器械还可用于远程医疗访问，即便患者在家，眼科护理机构也可以远程评估特定眼科参数。

_____________________

1	卫生与公众服务部部长Alex M Azar，确定存在突发公共卫生事件。（2020年1月31日），访问网址：https://www.phe.gov/emergency/news/healthactions/phe/Pages/2019-nCoV.aspx）。

2	宣布全国进入新型冠状病毒肺炎（COVID-19）紧急状态的公告（2020年3月13日），访问网址：https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergencv-concerning-novel-coronavirus-disease-covid- 19-outbreak/。

A. 	视力表、视野器械和通用眼科摄影机

视力表、视野器械和通用眼科摄影机可对眼睛进行评估和/或成像，以帮助眼科护理机构检测或监测眼睛状况或疾病的进展情况。视力表是用于测试视觉清晰度或锐度的图表。视野器械包括测试周边视野所采用的周边器械以及测试中心视野所采用的Amsler网格。通用眼科摄影机是用于拍摄眼睛和周围区域照片的器械。一般而言，这些器械不受上市前通知[510（k）]要求的约束，但可能仍受其他一般控制措施的约束，如21 CFR第807部分中的注册和上市要求。表1列出了本指南中的政策适用的这些器械的分类规定和相关产品代码：

表1 - 视力表、视野器械和通用眼科摄影机

| 分类条例 | 器械类型 | 产品代码3 | 器械分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 CFR 886.1120 | 眼科通用摄影机 | PJZ | II（豁免）4 |
| 21 CFR 886.1150 | 视力表 | HOX | I（豁免）5 |
| 21 CFR 886.1330 | Amsler网格 | HOQ | I（豁免）6 |
| 21 CFR 886.1605 | 交流供电视野计 | HOO | I（豁免）7 |
| 21 CFR 886.1605 | 自动交流供电视野计 | HPT | I（豁免）8 |

_____________________

3	有关更多信息，请参见产品分类数据库，请参见以下网址https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm。

4	根据《FD&C法案》第510（k）条和21 CFR 807.81  ，这些器械无需提交上市前通知，但须遵守21 CFR 886.9 的限制。在美国销售该器械之前，无需FDA批准；然而，制造商需注册其机构，并遵守其他上市后报告要求。

5	根据《FD&C法案》第510（k）条和21 CFR 807.81，这些器械无需提交上市前通知，但须遵守21 CFR 886.9中的限制；然而，制造商必须注册其机构。除记录（参见21 CFR 820.180  和投诉处理（参见CFR 820.198）外，该器械类型同样不受21 CFR 820中质量系统法规的当前良好生产规范要求的约束。在美国销售该器械之前，无需FDA批准；然而，制造商必须注册其机构。

6	同上。

7	同上。

8	同上。

B. 	眼压计

眼压计是通过在眼球上施加已知力并测量产生的压痕或力的大小来测量眼内压，或通过压平法（在角膜上施加一个小的扁平圆盘）测量眼内压的器械。一般而言，眼压计制造商需根据《FD&C法案》第510（k）条和21 CFR 807.81向FDA提交上市前通知，并在美国上市前获得FDA批准，同时遵守上市后要求。表2中列出了本指南中的政策适用的眼压计分类法规和相关产品代码：

表2 -眼压计

| 分类条例 | 器械类型 | 产品代码9 | 器械分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 CFR 886.1930 | 交流供电眼压计 | HKX | II |
| 21 CFR 886.1930 | 手动眼压计 | HKY | II |

IV.	政策

在发生新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件的情况下，扩展远程眼科评估和监控器械的功能可有助于促进患者护理，同时减少患者和医疗保健机构的接触以及暴露于新型冠状病毒的风险。10 因此，FDA不会反对就用于眼科参数远程评估和监测的510（k）许可器械的适应证、功能、硬件和/或软件进行有限修改，或在不符合某些法规要求的情况下，在已宣布进入突发公共卫生事件状态后，分销和使用豁免提交510（k）的此类器械（此类器械在发生突发公共卫生事件的情况下不会产生不当风险），下文对此有进一步详细论述。该类修改示例包括：

• 	对于以前拟在医疗保健机构中使用的器械，关于在家庭环境中使用的适应证的变更；

• 	对非便携式器械的修改，旨在包括便携式或手持器械的功能；

• 	对器械的修改，包括硬件或软件的更改，旨在包括用于远程评估或监控能力的虚拟现实或移动技术。

制定该政策时，FDA旨在促进安全有效医疗器械的持续可及性，同时在针对新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件进行远程评估和眼科参数监测的器械改造方面保持灵活性。

_____________________

9	有关更多信息，请参见产品分类数据库，请参见以下网址https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm。

10	在2020年3月18日的新闻稿中（请参见以下网址https://www.aao.org/newsroom/news-releases/detail/ophthalmologists-urged-to-cease-non-emergency-care）美国眼科学会建议所有眼科医生立即停止提供除紧急或紧急护理之外的任何面对面治疗。

A. 	远程眼科评估和监测器械的适应证和功能性修改

（1）	视力表、视野器械和通用眼科摄影机

在突发公共卫生事件期间，若表1中所列器械不符合以下法规要求，且在发生突发公共卫生事件的情况下不会产生不当风险，则FDA不会反对就其适应证、功能、硬件和/或软件进行有限修改：根据《FD&C法案》第510（k）条和21 CFR 807.8111提交上市前通知，如需要提交，12适用此类要求的21 CFR第820部分中的质量系统法规要求、21 CFR第806部分中的校正和移除报告要求以及21 CFR第830部分和21 CFR 801.20中的独特器械识别要求。

FDA目前认为对表1中的器械进行修改不会产生此类不当风险的示例包括：

1）	旨在允许使用本器械监测和/或评估眼科参数的适应证和功能性疾病，前提是未针对此类疾病指示或设计此类器械。

2）	旨在允许家用和/或由消费者而非眼科护理机构使用本器械的适应证和功能性疾病。

3）	旨在允许将该器械用于远程医疗咨询的适应证和功能，使眼科护理机构能够远程评估特定眼科参数。

4）	包含旨在实现预期器械功能的软件和/或硬件的器械，供消费者在家直接使用（例如，视力评估、视野评估、图像捕获）。

5）	包含旨在促进远程访问的软件和/或硬件的器械（例如，添加无线或蓝牙功能）。

FDA目前认为器械的分销和使用或对这些器械的修改会产生不当风险的情况示例包括：

_____________________

11	有关导致要求制造商向FDA提交新上市前通知（510（k））修改的进一步指导，请参阅“决定何时提交现有器械更改510（k）：行业和美国食品药品监督管理局员工指南，”https://www.fda.gov/regulatorv-information/search-fda-guidance-documents/deciding-when-submit-510k-change-existing-device。

12	根据21 CFR 886.9规定的豁免限制，这些器械适应证和功能性的某些修改可能需要提交上市前通知。

1）	本器械用于确定患者何时需要立即进行临床干预以确保患者安全；或

2）	本器械仅供或主要供眼科护理机构或患者用于做出临床诊断或治疗决定。

（2）	眼压计

在所宣布的突发公共卫生事件期间，若事先未根据《FD&C法案》第510（k）条和21 CFR 807.81提交上市前通知，且该修改未造成与突发公共卫生事件相关的不当风险，则FDA不会反对就表2中器械的适应证、功能、硬件和/或软件进行有限修改。FDA目前认为修改不会在以下情况下产生此类不当风险：

1）	本器械仅用于测量眼内压；

2）	器械为手持式或便携式；

3）	测量机制为非接触式、回弹式或经眼睑式；

4）	本器械旨在为眼科护理机构或患者提供有关眼部疾病预防、诊断或治疗的支持或辅助建议；且

5）	眼科护理机构和/或患者可独立审核任何诊断或治疗建议的依据。

FDA目前认为修改将造成此类不当风险的示例包括：

1）	本器械用于确定患者何时需要立即进行临床干预以确保患者安全；

2）	本器械仅供或主要供眼科护理机构或患者用于做出临床诊断或治疗决定；

3）	这些修改增加了从信号采集系统采集、处理或分析模式或信号的功能，而FDA批准的器械中不存在该模式或信号；或者

4）	对与眼部直接接触的器械部件进行了修改。

B. 	远程眼科评估和监测器械功能修改的验证

在设计、评价和确认根据本政策对硬件和/或软件所做的修改时，FDA建议根据特定器械类型的FDA认可标准进行此类修改，包括（如适用）：

•	ANSI/AAMI ES60601-1:2005 (R2012)和A1:2012、C1:2009/(R)2012和A2:2010/(R)2012: - 医用电气设备 - 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求

•	ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2:2014 - 医用电气设备 - 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：电磁干扰 - 要求和测试

•	IEC 60601-1-11:2015 - 医用电气设备 - 第1-11部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：家庭医疗保健环境中使用的医用电气设备和医用电气系统要求

• 	ANSI Z80.21-2010（R2015）美国眼科国家标准 - 仪器 - 通用临床视力表

• 	ISO 10940-2009眼科仪器 - 眼底摄影机

• 	ANSI Z80.10-2014美国眼科国家标准 - 眼科仪器 - 眼压计

•	ISO 15004-1第一版2006-06-01眼科仪器 - 基本要求和试验方法 - 第1部分：适用于所有眼科仪器的一般要求

• 	ANSI Z80.36-2016美国眼科国家标准-眼科仪器的光危险防护

•	AAMI TIR69:2017医疗器械和系统射频无线共存的技术信息报告风险管理

•	AN SI/IEEE C63.27:2017 - 美国国家无线共存评价标准

• 	ANSI/AAMI/IEC 62304 - 医疗器械软件 - 软件生命周期流程

对于任何此类硬件和/或软件更改，FDA还建议考虑以下与常见器械修改相关的FDA指导文件：

•	医疗器械的射频无线技术13

•	有关可互操作医疗器械的设计注意事项和上市前提交建议 14

有关本文件中引用的FDA认可标准的当前版本，请参阅FDA 认可的共识标准数据库。15有关在提交的监管材料中使用共识标准的更多信息，请参阅标题为“医疗器械上市前提交材料中的自愿共识标准的适当使用”的FDA指南16

此外，对于任何此类变更，制造商应开发并实施适当的网络安全控制措施，以确保器械的网络安全并维护器械的功能和安全性。以下在线资源可能有助于开发和维护这些网络安全控制措施：

_____________________

13	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/radio-frequency-wireless- technology- medical-devices-guidance-industry-and-fda-staff.

14	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/design-considerations-and-pre- market- submission-recommendations-interoperable-medical-devices.

15	https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm.

16	https://www.fda.gov/regulatorv-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary- consensus- standards-premarket-submissions-medical-devices.

•	医疗器械所含软件上市前提交内容指南17

•	医疗器械网络安全管理上市前提交内容18

•	医疗器械网络安全的上市后管理19

C.	改良后器械的说明书

此外，FDA建议本指南中所述的器械使用说明书，以帮助用户更好地理解器械的修改。FDA建议说明书应包括以下要素：

1）	关于器械新适应证和/或功能的现有数据的清晰说明，包括以下信息：

a.	器械性能；

b.	确定任何诊断或治疗建议的方法；以及

c.	潜在风险。

2)	针对预期用户和指定使用环境的适当使用说明。说明书应突出显示与未经修改的器械版本相比的设计差异，以及减轻与这些差异相关的任何已知风险的说明。

3）	使眼科护理机构和/或患者能够独立审核任何诊断或治疗建议依据的信息。

4）	某些器械以前只允许在医院或其他医疗保健机构中使用，并且其使用环境已经扩大到包括家庭使用，对于此类器械，应提供适当的家庭使用说明和适当的专业术语。

5）	对于FDA批准的器械，明确区分FDA批准的适应证与未通过FDA批准的适应证。此外，FDA建议，说明书应包括一份关于未经FDA许可变更的一般性声明。对于表1中所列的豁免器械，FDA建议，说明书应包括一项声明，说明该类器械在21 CFR 886.9所述豁免限制之外的适应证。

6）	向患者和眼科护理机构发出的显著通知，说明该器械提供的建议属于辅助性（支持性）建议，不应单独或主要用于预防、诊断或治疗眼部疾病。

_____________________

17	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-content-premarket- submissions- software-contained-medical-devices。

18	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/content-premarket-submissions- management-cvbersecurity-medical-devices-0。

19	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/postmarket-management- cvbersecurity- medical-devices。