无创血压（NIBP）监护仪指南（纯文本）

本文件旨在提供监管提交文件准备指南。

本文件不以任何形式约束FDA或受监管行业。

器械评价办公室

心血管、呼吸道和神经学科用器械部

循环支持和假肢器官器械组

文件发布日期：1997年3月10日

尽管本指南文件为最终文件，但可随时提交意见和建议，以供本机构考虑。可将书面意见邮寄至：

Charles Ho

美国食品药品管理局

10903 New Hampshire Avenue, WO66

Silver Spring, MD 20993

如对本指南的使用或解释有任何疑问，请与Charles Ho联系，电话：301-796- 6320，电子邮箱： charles.ho@fda.hhs.gov (mailto:charles.ho@fda.hhs.gov)。

美国卫生及公共服务部

公共卫生署

美国食品药品管理局

医疗器械和放射健康中心

适用范围

本指南旨在协助准备或审查依据以下各项监管的一些器械的上市前通知（510（k））申请：

CFR章节： 21 CFR §870.1130，无创血压测量系统

类型：II

小组：循环系统器械小组（74）

产品代码：DXN

本指南适用于ANSI/AAMI SP10-1992电子或自动血压计标准（SP10标准）中涉及的无创血压（NIBP）监护仪。SP10标准中包含的是采用标准示波量法，在患者手臂、腕部或手指处测量血压的自动NIBP监护仪。

本指南不适用于SP10标准排除的NIBP监护仪，以及那些采用非示波（或非标准示波）测量方法的监护仪。尽管有该限制，本指南中包含的信息对任何NIBP监护仪都有帮助。

本指南是对21 CFR § 807.87所述要求的补充。可能要求在510（k）申请中提交本指南未涉及的其它信息。本指南遵守所有其他适用的法令、条例和政策。

# 推荐信息和测试

## 设备描述

该说明应该包括足够的信息，以定义设计、性能、器械功能以及510（k）提交文件范围。此类信息应至少包括：

- 预期用途（该器械执行的所有临床功能的详细说明，例如，使用示波法测量收缩压及舒张压、测量心率等。）；

- 禁忌症和使用适应症（解释该器械何时被用于或何时不被用于临床应用，以及预期患者人群）；

- 总体设计和带有尺寸的装配图；

- 设备与所有配件的照片；

- 510（k）涉及的所有部件和配件的识别；

- 附带器械的特异性识别和说明（可与NIBP监护仪连接或一起使用的其它器械，例如，个人电脑（PC））；

- 所有患者或操作员接触材料的物料说明；

- 包含范围和/或精确度的产品规格（例如，器械的测量限度、操作局限、电源规格、可用模式或设置，以及任何其它功能或物理限制）；

- 运算方法，应至少包括下列各项的说明：

- 器械的临床应用（例如，流动使用、家庭使用）；

- 充气和放气方法；

- 最初充气压力设定；

- 放气率；

- 详述操作过程的功能构图；

- 详细的测量算法，解释器械如何：

  - 检测并选择作为其测量基础的适当振荡；

  - 处理或计算任何报告值；

  - 过滤掉错误读数或数字；以及

  - 向使用者报告数值；

- 证明选用算法有效性的理由，

器械如何与患者相互作用的说明，其中包括：

- 患者可以控制和不可以控制的功能的识别；

- 是否能够，和能在何种程度上对该器械进行编程；以及

- 操作员所需的指示或培训。

- 通过名称、制造商和510（k）编号对合法销售比较器械的识别。

如果510（k）申请主要涉及既有器械的修改，制造商应该提供原有器械的规格，并全面详细地说明这两个版本器械间的相似之处和差异。最后，制造商应该提供一个根据上文所列各项，对比较器械和新器械进行比较的表格。

## 体外和临床性能试验

可通过展示1）与合法销售比较器械进行充分的比较测试，2）符合SP10标准，或3）符合满足或超过SP10标准要求的任何国外或国内标准证明实质等同性。

比较测试

强烈建议通过表明符合SP10标准来证明实质等同性。然而，如果制造商选择选择进行比较测试，提供的数据应该满足一般要求（如下文所列），并说明以下几点：

- 制造商应该确定其器械的所有安全性和有效性问题。可独自识别这些问题，或与SP10标准一起确定这些问题，即在SP10标准中识别的试验问题通常（但不是一直）与器械的安全性和有效性相关。然后，对每个器械来说，SP10标准并不是足够的；

- 应该进行充分的比较测试，以提供包含与器械相关的每个安全性和有效性问题。通常，如果测试能够评估失效模式、功能局限或器械的标签声明，则需要进行测试；

- 应该在所有测试中使用最差情况和正常运行条件对器械进行评估。应该对最差状况进行调整，且应以器械的临床或实际使用为基础；

- 比较测试应该科学合理，且应具有统计上有效的样本量。因为这通常会导致较大的样本量，所以大部分制造商选用SP10标准中规定的较小样本量；以及

- 不能使用SP10中的通过/失败标准和其它标准。更准确的说，与比较器械相比，新器械应该具有较好或相等的性能。

SP10标准试验

为证明符合SP10标准，制造商应该列出该标准中的各项要求，并说明该器械如何符合每项要求。对于需要进行临床和体外试验的各项要求，应该提供并详细说明试验方案、试验数据和结果，以及分析。在下文一般要求中详细说明了实验方案中各个要素的必要细节。对于具有独特功能或预期用途的器械，可能需要进行SP10标准未规定的测试。

如果制造商选用SP10标准，则必须符合整个标准。符合标准的部分不足以允许标准的使用，或允许与此相关的标签声明。因此，如果只满足标准中的部分，则制造商必须参考本指南中的比较测试章节。

国外标准

如果制造商选择遵守SP10之外的标准，则建议他们列出SP10标准的各项要求，将国外标准与SP10要求进行比较，并准确说明国外标准中不符合SP10标准要求（如果有）的地方。任何差异的确认理由应该以有效的科学或统计分析为基础，并在需要时，通过试验支持。

额外试验

除了上文所述的试验，制造商还需要对以下各项进行评估：

- 在至少三台器械间的器械间变异型；以及

- 如果器械报告平均血压值，则应该根据上文所述方法中的一种提供证明器械准确性的支持数据。因为SP10标准并没有考虑到平均血压的听诊参考标准，因此需要与动脉内参考标准进行比较。

一般要求

通常，任何体外试验报告应该包括下列：

- 试验方案，至少包括：

- 测试目的；

- 试验设置和任何器械修改的详细说明（带电路图）；

- 所用设备的标识和精确度；

- 数据采集方法和所用器械模式的逐步说明；以及

- 测试参数的依据（例如，试验温度、测试长度、器械模式的选择等），和通过/失败标准。试验参数和通过/失败标准应该是保守的，其应该根据预期用途或使用标准，以器械的极端临床应用为基础。根据测试的不同，可以将器械的正常使用作为测试参数的基础。然而，如果存在极端情况，应该对该情况进行研究；

- 数据和结果，至少应该包括：

- 清楚标记的数据和相关单位；

- 与方案中所列方法相关的数据；

- 对于任何图表，应该提供一个列出图中所示各数据点的表格；以及

- 对于认可计算的数据，计算数据应该清晰可见，且应该是根据方案中所列公式计算的；

- 分析，至少应该包括：

- 根据实验方案中所列通过/失败标准和目标进行的试验数据评估；

- 试验不足和精确性的识别；

- 附加试验需求的评估；以及

- 在特定测试范围内的明确结论。

通常，任何临床数据都应该考虑或包括下列：

- 临床方案；

- 表明研究人群可代表预期患者人群（或符合SP10患者人员要求）的分析；

- 所有设备功能和设置的评估，如果适用；

- 符合研究器械豁免（IDE）条例，如果适用；以及

- 符合 21 CFR第50部分，人类受试者保护。

- 体外安全性试验

环境试验

制造商应该评估在由粗暴型用户使用时，器械在暴露在预期环境危害中后发挥功能的能力。在SP10、IEC 601-1和IEC 529中列出了关于一些此类危害的试验。这些危害至少包括：

- SP10标准中识别的危害，例如，温度和湿度极端值、冲击与振动测试、过度充气；

- 控制保护，即，意外或非法控制变更的可能性；

- 连接器保护不相容性，即，使用可防止插入到错误插座或电源的连接器；

- 机械安全性，即，使用可尽量减少暴露的锋利边缘、机械稳定，且可保护操作员和患者免受移动部件伤害的产品设计；

- 防液体溢流能力，即，在液体滴进器械内后，器械在规范内运行的能力；以及

- 窒息，即，可降低成人和儿童出现窒息的可能性的安全考虑。

软件

为证明在器械内使用或与器械一起使用的软件的质量，需要进行下列各项：

- 危害分析，该分析：

- 说明与其用途、硬件和软件相关的所有器械危害；

- 识别其故障可能造成各种危害的特定系统和/或部件；

- 识别与各种危害相关的具体软件模块；以及

- 说明用于消除或减轻各种危害的方法；

- 系统和软件要求与规范的详细说明，其中包括危害分析中识别的安全危害的处理措施；

- 在系统层次进行的软件鉴定和认证的详细说明，测试策略/方法和验收标准的概述，以及评估软件识别、减缓和警告危害分析中所述故障模式的能力所需的数据和分析；

- 您的软件版本控制程序的详细说明；以及

- 关于商业流通的版本，应该提供存在的任何软件偏差的论述，以及如何解决这些偏差的说明。

电气安全

可使用适当的电气安全标准。如果使用的是SP10标准，制造商应该遵守标准中的要求，或证明标准修改的合理性。

电磁适应性

需要进行电磁适应性（EMC）测试，以证明器械（1）不会对其他电子器件造成不利干扰（辐射），以及（2）在预期使用环境中存在其他电子器件或其它电磁干扰源时，器械将按照预期运行（抗扰性）。为证明器械的EMC，应该提供下列信息：

- 将要使用该器械的每个预期环境的识别，例如，医院普通病房、医院ICU/CCU、门诊、车辆/交通区、急救车辆（包括飞机）、手术室、住宅。应该在该说明中识别可影响器械的EMI的可能来源。

- 符合一般要求的试验报告，确定选用的标准，并证明其使用的合理性。测试应该适用于上文所述的预期环境，且如果适用于该器械，应该涉及下列各项：

- 辐射和传导的电磁和磁辐射测试，以及

- EMI测试，包括辐射和传导的电磁场、磁场、静电放电（ESD）、瞬态脉冲、浪涌、电压变化、压降和短时中断。

需要为任何遗漏的测试或偏离选用标准的结果提供理由。此外，制造商应该提供与器械相关的所有已知或疑似EMI事件的清单，任何相关研究的结果，采取的任何纠正措施的说明，以及提及EMC或CMI的器械标签。

生物相容性

需要识别所有患者和操作者接触材料，以及符合国际标准ISO-10993“医疗器械生物学评价，第1部分：评估与测试”的合规性。对于在相同或相似应用中广泛使用的材料，可使用证明该材料在其他医疗器械或产品中使用的支持性信息确定生物相容性。然而，任何参考都应该关于相同供应商和材料，且说明之后过程或制造对材料造成的任何变化（例如，灭菌、成型、融化）。

灭菌

通常，NIBP监护仪中没有无菌部件。如果存在无菌部件，请参考510（k）无菌审查指南#K90-1（/医疗器械/器械监管与指南/指南文件/ucm072783.htm）（1990年2月）或最近的灭菌政策或指南。

包装

制造商应该说明器械的所有包装。该说明应该包括设计、材料和密封方法说明。

关于包装完好性，可使用任何适当标准。如果选用的是SP10标准，制造商应该遵守标准中的要求或证明任何修改的合理性。

货架期

通常不需要确定NIBP监护仪的货架期。然而，如果该器械包含任何无菌或可降解部件，则需要提供货架期数据。

## 标签

应该遵守标签条款和政策。可从小制造商服务部门（DSMA）获得合适的标签指南，免费电话：（800）6382041，互联网地址（ssLINK/UCM2005299.htm）。

如果选用了SP10标准，应该列入该标准的标签要求，或提供任何修改的理由。

## 管制要求

根据21 CFR § 807.92和21 CFR § 807.93的规定，分别需要提交安全性和有效性总结或510（k）声明。

根据21 CFR § 807.87（j）的规定，需要提交“准确及可信声明”。

根据器械评价办公室的政策，需要提供一份“使用适应症声明”。DSMA可向制造商提供该声明的格式。

指南文件中的更多信息（医疗器械和辐射发射产品） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm)

跨中心最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm)

合规办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm)

中心主任办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm)

交流与教育办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm)

器械评价办公室最终指南（2010 - 2016） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm)

器械评价办公室最终指南（1998 -2009） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm)

器械评价办公室最终指南（1976 -1997） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm)

体外诊断和放射健康办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm)

监督和生物统计办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm)

科学与工程实验室办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm)

指南草案 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm)

辐射发射产品指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm)

撤回指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm)