有限公司

确认编号:

确认文件

项目名称: 无菌工作服清洗消毒效果确认

提出部门：              质管部

提出人：               XXXXX

提出日期：

| 确认小组成员 |  |
| --- | --- |
| 所在部门 | 签 名 |
| 质管部 |  |
| 检验中心 |  |
| 生产部 |  |
| 技术部 |  |
| 长 确认小组组长 ： （签名） |  |
| 确认日期 ： 年 月 日至 年 月 日 |  |

无菌工作服清洗消毒效果确认

目  录

一、确认方案

1  概述

2  确认目的

3  确认范围

4  确认标准

5  确认方案制定的依据

6  确认小组人员及职责

7. 确认步骤和方法

7.1安装确认（IQ）

7.2 运行确认(OQ)

7.3性能确认(PQ)

8 确认结果的综合评价

9再确认周期

二、确认结果分析及评价

三、确认报告

四、确认证书

无菌工作服清洗消毒效果确认

一、确认方案

1  概述

本公司无菌工作服清洗方法为每周先采用自来水洗涤，再用注射用水精洗。消毒方法为每天工作前采用臭氧30分钟，每周采用高压灭菌蒸汽消毒，

2  确认目的

为确认我公司无菌工作服在正常运行中能符合《无菌医疗器具生产管理规范》

YY0033-2000的要求,其各项性能指标仍能符合设计时的要求，并未发生漂

移。以保证实验过程的无菌性要求。

3  确认范围

适用于本公司无菌工作服的确认。

- 确认标准

无菌工作服的要求：

无菌区检验人员所穿无菌工作服应选择不脱落纤维和颗粒性物质、无静电、质地光滑的布料，无菌工作服应能有效遮盖内衣、头发,还能包盖脚部，并能阻留人体脱落物。防止皮肤屑，头皮屑掉落，应定期清洗并灭菌。

无菌工作服表面微生物（cfu/cm2）≤3 cfu/cm2

5  确认方案制定的依据

《无菌医疗器具生产管理规范》  YY0033-2000

《一次性使用医疗卫生用品》   GB15980-1995

6  确认小组人员及职责

公司成立专门确认工作小组，负责该确认项目确认方案的起草、实施、组织与协调，负责确认结果记录与评定，负责完成确认报告。质管部组织本次无菌工作服确认；并制定本次的确认方案。设备部对各项设备进行安装确认、运行确认；检验中心负责本次确认的检测工作；

无菌工作服清洗消毒效果确认

| 小组职务 | 岗 位 | 责 任 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 质管部经理 | 提出再确认时间，编制确认方案、组织实施 |
| 副组长 | 检验中心负责人 | 负责现场实施、实施现场监控、复核 |
| 组员 | 技术部经理 | 参与方案的实施， |
| 组员 | 设备部经理 | 参与方案的实施，与安装及运行的实施操作 |
| 组员 | 设备部经理 | 参与方案的实施， |
| 组员 | 专职检验员 | 实施取样、检测操作 |

7. 确认步骤和方法

7.1安装确认（IQ）

7.1.1安装确认所需文件

高压蒸汽灭菌器说明书；无菌工作服的清洗消毒记录；无菌室管理制度等（附件一）；仪表、检测仪器检定记录（附件二）。

7.1.2  高压蒸汽灭菌器安装确认（附件三）

检查并确认高压蒸汽灭菌器安装是否符合说明书要求。

7.2  运行确认（OQ）（附件四）

7.2.1 试验方法有效性确认（附件五）（附件六）

样品重复处理法

随机抽取1套无菌工作服，每套用沾有0.9 %的无菌氯化钠溶液的棉签，取样  5cm×5cm的面积，投入装有10ml0.9 %的无菌氯化钠溶液的试管，振荡80次后备用，再用沾有0.9 %的无菌氯化钠溶液的棉签在同一5cm×5cm的面积擦拭，投入另装有10ml0.9 %的无菌氯化钠溶液的试管，如此重复5次。将每个采样管振打80次,混匀,10倍递减稀释,对每个稀释度(取3个稀释度)分别取1ml，分别放

于灭菌平皿内（每个稀释度倾注2块平板），各加入约45℃营养琼脂培养基约15ml，待凝固后，倒置于37℃±1℃的恒温培养箱24h，观察结果。同时做5个平行计数。

7.2.2灭菌有效性确认（附件七）

手提式压力蒸汽灭菌器经确认，灭菌为121℃灭菌30分钟。

无菌工作服清洗消毒效果确认

7.3性能确认（PQ）

7.3.1清洗消毒方法概述

无菌工作服每周清洗一次，蒸汽灭菌一次。灭菌后未用工作服贮存为7天，超过应重新灭菌。先于洁净车间用饮用水进行初洗，用注射用水进行精洗，并甩烘干，再把工作服折叠，放于无纺布袋子中，并用牛皮纸包好，于检验中心的手提式高压蒸汽灭菌器中进行121℃灭菌30分钟（附件九）。灭菌好的工作服存放于1万级洁净室。每次使用前进行一次臭氧消毒，开启时间为30分钟（附件八）。

7.3.2采样数量

无菌工作室及阳性菌工作室分别随机抽取2件工作服，并作好编号。

7.3.3确认步骤（附件十）（附件十一）

7.3.3.1工作服未清洗前含菌数；

7.3.3.2工作服清洗完毕，未灭菌前工作服含菌数；

7.3.3.3工作服清洗完毕，高压蒸汽灭菌30分钟后含菌数；

7.3.3.4臭氧消毒30分钟，无菌工作服使用第一天后及贮存未使用的含菌数；

7.3.3.5臭氧消毒30分钟，无菌工作服使用第二天后及贮存未使用的含菌数；

7.3.3.6臭氧消毒30分钟，无菌工作服使用第三天后及贮存未使用的含菌数；

7.3.3.7臭氧消毒30分钟，无菌工作服使用第四天后及贮存未使用的含菌数；

7.3.3.8臭氧消毒30分钟, 无菌工作服使用第五天后及贮存未使用的含菌数；

7.3.3.9臭氧消毒30分钟，无菌工作服使用第六天后及贮存未使用的含菌数；

7.3.3.10臭氧消毒30分钟，无菌工作服使用第七天后及贮存未使用的含菌数；

无菌工作服清洗消毒效果确认

7.3.4试验前准备

7.3.4.1器具灭菌

将所有与试验接触的器具置压力蒸汽灭菌器内121℃灭菌30min备用。

7.3.4.2试剂与培养基制备

取试管加入10ml0.9%氯化钠注射液置压力蒸气灭菌器内121℃灭菌30min备用。营养琼脂培养基分装于三角烧瓶中， 于压力蒸汽灭菌器内121℃灭菌30min备用。

7.3.4.3检验方法

将浸有灭菌生理盐水的棉拭子在工作服的门衣襟上来回涂抹10次(往返为一次)采样面积为5cm×5cm，然后将棉拭子放入10ml灭菌生理盐水的试管内。将每个采样管振打80次,混匀,10倍递减稀释,对每个稀释度(取3个稀释度)分别取1ml，分别放于灭菌平皿内（每个稀释度倾注2块平板），各加入约45℃营养琼脂培养基约15ml，待凝固后，倒置于37℃±1℃的恒温培养箱24h，观察结果。每平皿用肉眼直接计数,标记点数,计算菌落数，若细菌菌落蔓延成片，不宜计数。直接判为不合格。

结果公式计算：菌数  cm2=    平均菌数×稀释倍数

采样面积(25cm2)

8  确认结果的综合评价

对无菌工作服的表面微生物的确认结果及综合评价。

9.  再确认周期

9.1设备的改变。

9.2确认运行一年后

浙江XXXXXX有限公司

确认证书

项目（设备）名称：

无菌工作服清洗消毒效果确认

该项目（设备）已按照确认方案进行确认，各项确认结果均符合要求，批准该项目（设备）投入使用。

确认文件编号：

确认完成日期：

有   效   期：

批准人：

年   月   日

附件一：

确认所需文件和资料记录

| 序号 | 项 目 名 称 | 检 查 结 论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无菌实验室管理制度 |  |
| 2 | 工作服管理理制度 |  |
| 3 | 无菌室消毒记录 |  |
| 4 | 无菌环境检测报告 |  |
| 5 | 高压蒸汽灭菌器操作规程 |  |
| 6 | 工艺用水检测报告 |  |
| 7 | 中国药典 |  |
| 8 | 一次性使用医疗用品标准 |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 确认人 年 月 日 |  |  |

附件二：

仪器仪表校验记录

| 仪器、仪表名称 | 编号 | 精度 | 检定日期 | 效期 | 校验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热恒温水浴培养箱 |  |  |  |  |  |
| 电子天平 |  |  |  |  |  |
| 高压蒸汽灭菌器压力表 |  |  |  |  |  |
| 秒表 |  |  |  |  |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |  |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件三

无菌工作服消毒安装确认记录

| 序号 | 确 认 名 称 |  | 安装情况 | 检 查 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |
| 2 | 电源电压 |  |  |  |
| 3 | 工艺用水 |  |  |  |
| 4 | 压力 |  |  |  |
| 5 | 温度 |  |  |  |
| 6 | 灭菌时间 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件四：

无菌工作服消毒效果确认运行记录

| 序号 | 确认项目名称 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |

附件五：

表面微生物监测方法有效性确认报告

| 取样地点 | 无菌实验室 |  |  | 检测日期 |  | 2010年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告日期 | 2010年 月 日 |  |  | 取样量 |  |  |  |  |
| 检验依据 | GB15980-1995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方法： 样品重复处理法 随机抽取1套无菌工作服，每套用沾有0.9 %的无菌氯化钠溶液的棉签，取样5cm×5cm的面积，投入装有10ml0.9 %的无菌氯化钠溶液的试管，振荡80次后备用，再用沾有0.9 %的无菌氯化钠溶液的棉签在同一5cm×5cm的面积擦拭，投入另装有10ml0.9 %的无菌氯化钠溶液的试管，如此重复5次。将每个采样管振打80次,混匀,10倍递减稀释,对每个稀释度(取3个稀释度)分别取1ml，分别放于灭菌平皿内（每个稀释度倾注 2块平板），各加入约45℃营养琼脂培养基约15ml，待凝固后，倒置于37℃±1℃的恒温培养箱24h，观察结果。同时做5个平行计数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复处理 次数 | 平行计数cfu/25 cm2 |  |  |  |  |  |  | 平均菌落数cfu/ cm2 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部菌落 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认结果评价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件六：

表面微生物监测方法有效性确认记录

| 取样地点 |  |  |  | 检测日期 | 2010年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告日期 | 2010年 月 日 |  |  | 取样量 |  |  |
| 检验依据 | GB15980-1995 |  |  |  |  |  |
| 监测方法： 随机抽取1套无菌工作服，每套用沾有0.9 %的无菌氯化钠溶液的棉签，取样5cm×5cm的面积，投入装有10ml0.9 %的无菌氯化钠溶液的试管，将每个采样管振打80次,混匀,10倍递减稀释,对每个稀释度(取3个稀释度)分别取1ml，分别放于灭菌平皿内（每个稀释度倾注2块平板），各加入约45℃营养琼脂培养基约15ml，待凝固后， 倒置于37℃±1℃的恒温培养箱24h，观察结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 稀释度 | 平行计数cfu/皿 |  |  |  |  | 平均菌落数cfu/皿 |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 确认结果评价： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： 年 月 日 |  | 确认人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件七：

灭菌方法有效性确认

| 取样地点 |  | 检测日期 | 2010年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告日期 | 2010年 月 日 | 取样量 |  |
| 检验依据 | GB15980-1995 |  |  |
| 灭菌方法： |  |  |  |
| 确认结果评价： |  |  |  |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |

附件八：

无菌室臭氧消毒记录

| 日期 | 消毒时间 | 消毒地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认人： |  |  |  |

附件九：

无菌工作服清洗消毒记录

| 清洗消毒步骤： 无菌工作服于10万级净化车间的洗衣间洗衣机内，用饮用水进行初洗。并用注射 用水进行精洗。并于洗衣机内甩烘干。折叠工作服放于无纺布袋，再用牛皮纸包裹住。于实验室的手提式高压蒸汽消毒锅中进行121℃高压消毒30分钟。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗时间 | 初洗 | 精洗 | 清洗件次 | 工作服编号 | 清洗人 |
|  | 消毒日期 | 消毒温度 | 消毒时间 | 消毒件次 | 工作服编号 | 消毒人 |
| 2 | 清洗时间 | 初洗 | 精洗 | 清洗件次 | 工作服编号 | 清洗人 |
|  | 消毒日期 | 消毒温度 | 消毒时间 | 消毒件次 | 工作服编号 | 消毒人 |
| 3 | 清洗时间 | 初洗 | 精洗 | 清洗件次 | 工作服编号 | 清洗人 |
|  | 消毒日期 | 消毒温度 | 消毒时间 | 消毒件次 | 工作服编号 | 消毒人 |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件十：

无菌工作服清洗消毒性能确认

| 试验方法： 将浸有灭菌生理盐水的棉拭子在工作服的门衣襟来回涂抹10次(往返为一次)采样面积为5cm×5cm，然后将棉拭子放入10ml灭菌生理盐水的试管内。将每个采样管振打80次,混匀,10倍递减稀释,对每个稀释度(取3个稀释度)分别取1ml，分别放于灭菌平皿内（每个稀释度倾注2块平板），各加入约45℃营养琼脂培 养基约15ml，待凝固后，倒置于37℃±1℃的恒温培养箱24h，观察结果。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 试验步骤 |  | 结果 | 结论 |
|  | 工作服贮存六天后含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存七天后含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存八天后含菌数 |  |  |  |
|  | 无菌工作服未清洗前工作服含菌数 |  |  |  |
|  | 无菌工作服清洗完毕，未灭菌前工作服含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服清洗完毕，高压蒸汽消毒30分钟后含菌数 |  |  |  |
|  | 臭氧消毒30分钟,工作服穿第一天后含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存一天后含菌数 |  |  |  |
|  | 臭氧消毒30分钟,工作服穿第二天后含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存二天后含菌数 |  |  |  |
|  | 臭氧消毒30分钟,工作服穿第三天后含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存三天后含菌数 |  |  |  |
|  | 臭氧消毒30分钟,工作服穿第四天后含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存四天后含菌数 |  |  |  |
|  | 臭氧消毒30分钟,工作服穿第五天后含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存五天后含菌数 |  |  |  |
|  | 臭氧消毒30分钟, 工作服穿第六天后含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存六天后含菌数 |  |  |  |
|  | 臭氧消毒30分钟,工作服穿第七天后工作服含菌数 |  |  |  |
|  | 工作服贮存七天后含菌数 |  |  |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件十一：

无菌工作服表面微生物检测记录

| 测试方法： 将浸有灭菌生理盐水的棉拭子在工作服的门衣襟及袖上来回涂抹10次(往返为一次)采样面积为5cm×5cm，然后将棉拭子放入10ml灭菌生理盐水的试管内。将每个采样管振打80次,混匀,10倍递减稀释,对每个稀释度(取3个稀 释度)分别取1ml，分别放于灭菌平皿内（每个稀释度倾注2块平板），各加入约45℃营养琼脂培养基约15ml，待凝固后，倒置于37℃±1℃的恒温培养箱24h，观察结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试日期 |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 样品编号 | 细菌数cfu/皿 |  |  |  |  |  |  |  | 平均菌数cfu/皿 | 菌数 cfu/cm2 | 结果 |
|  |  | 10倍 |  | 100倍 |  |  | 1000倍 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| a系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果评价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十二

无菌实验室空气薰蒸消毒记录

| 消毒日期 | 消毒剂名称 | 消毒剂量 |
| --- | --- | --- |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |

无菌实验室空气薰蒸消毒记录

| 消毒日期 | 消毒剂名称 | 消毒剂量 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- |

确 认 结 果 的 综 合 评 价

| 验 证 项 目 | 要 求 | 验 证 情 况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 合 规 定 |
| 高压蒸汽灭菌器安装情况 | 符合设计和使用要求 | 符合设计和使用要求 |  |
| 高压蒸汽灭菌器运行情况 | 符合设计和使用要求 | 符合设计和使用要求 |  |
| 表面微生物监测方法有效性效性确认 | 符合要求 | 符合要求 |  |
| 灭菌时间有效确认 | 符合要求 | 符合要求 |  |
| 工作服清洗消毒效果确认 | 符合要求 | 符合要求 |  |
| 仪表、检测仪器检定 |  |  |  |
| 电热恒温水浴培养箱 | 检定合格 | 合格 |  |
| 电子天平 | 检定合格 | 合格 |  |
| 高压蒸汽灭菌器压力表 | 检定合格 | 合格 |  |
| 秒表 | 检定合格 | 合格 |  |
| 确认结果的综合评价： 无菌工作服经确认，达到设计要求，其清洗消毒有效性能满足各项实验过程中无菌性的需要。 |  |  |  |
| 确认人： 年 月 日 |  |  |  |

确 认 结 论

评价和建议： 无菌工作服经确认，达到设计要求，其清洗消毒有效性能满足各项实验过程中无菌性的需要。 建议每年对其有效性进行综合评价和确认。

结论 可以交付使用。

确认人： 年 月 日

浙江XXXXXX有限公司

确   认   报   告

| 项 目 | 无菌工作服确认 | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认类别 | 性 能 确 认 | 提出部门 |  | 质管部 |  |
| 使用部门 | 质管部检验中心 | 安装位置 |  | 检验中心 |  |
| 提出日期 | 2010年 月 日 | 报告日期 |  | 2010年 月 日 |  |
| 确认结论： 无菌工作服经确认，达到设计要求，其清洗消毒有效性能 满足各项实验无菌性的要求。可以交付检验中心使用。 |  |  |  |  |  |
| 确认人 |  |  | 确认小组组长 |  |  |
| 填写日期 |  |  | 批 准 日 期 |  |  |

附件一：确认所需文件和资料记录

附件二：仪器仪表校验记录

附件三：无菌工作服消毒安装记录

附件四：无菌工作服消毒效果确认运行记录

附件五：表面微生物监测方法有效性确认报告

附件六： 表面微生物监测方法有效性确认记录

附件七：无菌工作服灭菌有效性确认

附件八：臭氧消毒记录

附件九： 无菌工作服清洗消毒记录

附件十：无菌工作服表面微生物性能确认

附件十一：无菌工作服表面微生物检测记录

附件十二：无菌实验室空气薰蒸记录

| 浙江XXXXXX有限公司 手提式高压蒸汽消毒器 操作规程 | 编号 | XXX/YQGC-19 |
| --- | --- | --- |
|  | 版本号：A | 修必状态：0 |
|  | 页码 | 共1页第1页 |
| 1、消毒器内放入水直至支架下部； 2、把要消毒的物品放入消毒器内锅中（保持空气流动畅通，不能太挤），打开放气阀，把放气阀内的空气管插入锅内的通气管道中，盖好盖子，坚固螺丝。 3、接通电源，仪器开始加热，直至放气阀排出热气，关掉放气阀。 4、继续加热至压力表达到所需温度，保持恒温所需时间。 5、断开电源，自然冷却，压力表指“0”时才能打开消毒器。 |  |  |

无菌工作服清洗消毒记录

| 清洗消毒步骤： 无菌工作服于10万级净化车间的洗衣间洗衣机内，用饮用水进行初洗。并用注射 用水进行精洗。并于洗衣机内甩烘干。折叠工作服放于无纺布袋，再用牛皮纸包裹住。于实验室的手提式高压蒸汽消毒锅中进行121℃高压消毒30分钟。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗时间 | 初洗 | 精洗 | 清洗件次 | 工作服编号 | 清洗人 |
|  | 消毒日期 | 消毒温度 | 消毒时间 | 消毒件次 | 工作服编号 | 消毒人 |
| 2 | 清洗时间 | 初洗 | 精洗 | 清洗件次 | 工作服编号 | 清洗人 |
|  | 消毒日期 | 消毒温度 | 消毒时间 | 消毒件次 | 工作服编号 | 消毒人 |
| 3 | 清洗时间 | 初洗 | 精洗 | 清洗件次 | 工作服编号 | 清洗人 |
|  | 消毒日期 | 消毒温度 | 消毒时间 | 消毒件次 | 工作服编号 | 消毒人 |
| 4 | 清洗时间 | 初洗 | 精洗 | 清洗件次 | 工作服编号 | 清洗人 |
|  | 消毒日期 | 消毒温度 | 消毒时间 | 消毒件次 | 工作服编号 | 消毒人 |
| 5 | 清洗时间 | 初洗 | 精洗 | 清洗件次 | 工作服编号 | 清洗人 |
|  | 消毒日期 | 消毒温度 | 消毒时间 | 消毒件次 | 工作服编号 | 消毒人 |