旨在减轻肠内小口径连接器的误连接风险的安全考虑

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

文件发布日期：2015年2月11日。

本文件的草案的发布日期：2012年7月27日

有关本文件的问题，请咨询生殖、胃肠和泌尿科器械部门(致电301-796-5995)和Priya Venkataraman-Rao, M.D.(致电301-796-6243)，电子邮件：Priya.Venkataraman-Rao@fda.hhs.gov。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 器械评价办公室 生殖、胃肠和泌尿科器械部门 胃肠病科器械分部 |
| --- | --- |

序言

公众意见

您可以随时向http://www.regulations.gov提交电子意见和建议供美国食品药品管理局考虑。向下址提交书面意见：Division of Dockets Management (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852。使用案卷编号FDA-2012-D-0630标识所有意见。在下一次修订或更新本文件之前，美国食品药品管理局可能不会按意见采取行动。

额外的副本

可从互联网上获得额外的副本。您也可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以索取本指南的一份副本。请使用文件编号1784来识别您正在索取的指南。

目录

I.	介绍	1

II.	定义	2

III.	背景	3

IV.	范围	4

V.	建议	5

A.	连接器材料	5

B.	用来评估不兼容性的肠内连接器机械测试	6

C.	肠内连接器风险评估	6

D.	连接器颜色编码和标签的不足	7

E.	侧孔、转接连接器、适配器和注射器	7

F.	标签	7

G.	可用性和人因测试	8

VI.	未来考虑事项	8

VII.	参考文献	10

旨在减轻肠内小口径连接器的误连接风险的安全考虑

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。如您不能确定适当的美国食品药品管理局工作人员，请拨打本指南标题页上所列的合适电话号码。

# I.	介绍

本指南为制造商、美国食品药品管理局审评人员以及涉及含有肠内喂养用小口径连接器的器械的制造的其他实体以及申报或审评这些器械的上市前通知申报材料[510(k)]的那些人员提供建议。小口径连接器为各种医疗器械(包括肠内和非肠内(例如静脉内)用途的医疗器械)之间的连接提供一种连接机制。使用常见的连接器设计，如鲁尔连接器，导致不同预期用途的器械之间的意外连接，并给患者造成严重的、有时致命的后果1,2,3。

本指南建议制造商根据美国医疗仪器促进协会(AAMI)/CN3:2014(PS)“医疗保健应用中液体和气体用小口径连接器 - 第3部分：肠内用途连接器”和AAMI/CN20:2014(PS)“医疗保健应用中液体和气体用小口径连接器 - 第20部分：常用测试方法”设计和测试肠内连接器，以确保每个推荐的肠内连接器物理上与非肠内器械不兼容。对于不符合AAMI/CN3:2014(PS)的肠内连接器(也称为专有连接器或转接连接器)，本指南继续建议制造商根据AAMI/美国国家标准协会(ANSI)/国际标准化组织(ISO)80369-1标准“医疗保健应用中液体和气体的小口径连接器 - 第1部分：一般要求”设计和测试器械。

此外，本指南文件还通知正在申报510(k)或修改肠内连接器已获得许可的器械的制造商本身附于器械的颜色编码、标签和标记不再足以满足与连接器（如6％锥形鲁尔连接器）相关的误连接危害有关的安全考量。最后，本指南建议在申报510(k)或者修改已经通过510(k)许可的现有产品时，制造商应进行风险评估，以评估推荐的肠内连接器与非肠内器械误连接的风险。

美国食品药品管理局的指南文件，包括本指南，并不建立法律上可执行的责任。相反，指南描述了美国食品药品管理局关于某个主题的当前想法，除非提及具体的监管或法定要求，否则只能视为建议。在美国食品药品管理局的指南中使用单词“should”表示建议或推荐某些东西，但不是必需的。

# II.	定义

适配器：一种器械或器械的组成部分，其目的是在两个不兼容的医疗器械之间形成中间连接。

肠内连接器：与涉及向胃肠道内输送流体(液体)或从胃肠道内排出气体或液体的器械相连的连接器。这些器械包括鼻喂养、鼻十二指肠、胃造口和胃空肠喂养管（包括肠内喂养管、重力式和泵喂养管）、Y口和T成套药物口、肠内袋和用于喂养和/或输注肠内药物的注射器。

鲁尔：AAMI/ANSI/ISO 80369-1标准将鲁尔连接器描述为小口径“6％锥度锥形接头，适用于注射器、针头和某些其他医疗器械。”鲁尔连接器有一个公口组件和一个母口组件连接到一起形成一个牢固但可拆卸的防漏连接。该连接是通过使用推入配合（鲁尔滑锁接口）或旋入式螺纹配合(鲁尔旋锁接口)将公口和母口锥形配件连接到一起来实现的。

鲁尔旋锁接口	鲁尔滑锁接口

图片来源：Beaumont Hospitals

误连接：连接不同预期用途或应用的器械（例如肠喂养系统和非肠系统）的两个连接器之间发生不适当的连接。

非肠内连接器：不涉及肠内(通过胃肠系统)喂养系统的器械上的小口径连接器。

不可互连的连接器：具有能够防范牢固的意外连接的几何形状和其他设计特性的连接器。

专有连接器：就本指南而言，设计符合AAMI/ANSI/ISO 80369-1标准但不符合AAMI/CN3:2014(PS)的设计要求的小口径连接器。

代表性的市场抽样：就误连接测试而言(参见第V.B节)，针对能够代表可与肠内连接器一起存在的连接器并在美国市场上常见的小口径连接器进行抽样。这些选定的连接器应该包括AAMI/ANSI/ISO 80369-1中识别的医用类型连接器。

侧端口：将附件连接到喂养管，以允许(1)输注药物和/或冲洗以及(2)利用流体或空气对球囊进行扩张。

转接连接器：就本指南而言，在符合AAMI/CN3:2014(PS)第3部分的连接器和不符合AAMI/ANSI/ISO 80369-1标准的肠内连接器之间促进肠内专用的连接。

# III.	背景

关于患者因管路和导管误连接而导致伤害和死亡的许多发表物表明在过去的几年中，误连接的报告频率有所增加1,2,4- 9 。当执行特定功能的医疗器械上的连接器无意或有意连接到执行完全不同功能的另一个医疗器械上的连接器时，误连接发生。小口径鲁尔连接器可以自由连接到许多不同的医疗器械。2-9人因错误加上鲁尔连接器的广泛使用可能会促使肠内器械误连接到非肠内器械。4 为减少连接器危害的频率，美国食品药品管理局与国际标准化组织合作开发了AAMI/ANSI/ISO 80369标准。

2010年7月9日，美国食品药品管理局向医疗专业人员、医院采购部门和肠内营养管制造商发出了关于鲁尔旋锁接口误连接的一份信函。 美国食品药品管理局建议制造商评估其器械误连接的风险，并上市前审评提供了建议的解决方案和确认。当时某些制造商正在使用颜色编码和标签来减少误连接的风险，其它制造商正在创建与非肠内器械不兼容的专用连接器。然而，最近的不良事件报告已经证明单纯依赖于肠内器械的颜色编码不能充分减轻误连接的风险，尤其是具有鲁尔连接器的类似颜色编码的静脉内PICC(经皮插入中心导管)管路。8,9

AAMI/ANSI/ISO 80369-1于2010年12月15日发布，并于2011年3月14日获美国食品药品管理局认可（见美国食品药品管理局的认可的共识标准网页：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfstandards/results.cfm）。AAMI/ANSI/ISO 80369-1为医疗保健应用中的液体和气体用小口径连接器规定了一般要求。它还为测试不同医疗用途的连接器以确保不可互连性提供了一个框架，并建立了特定的误连接测试方法。 AAMI/CN3:2014(PS)第3部分于2014年12月2日发布，并于2015年2月11日获得美国食品药品管理局认可。AAMI/CN3:2014(PS)第3部分为拟在肠内医疗器械和配件上使用的小口径连接器的设计和功能性能规定了尺寸和要求。此外，AAMI/CN20:2014(PS)第20部分于2014年12月2日发布，并于2015年2月11日获得美国食品药品管理局的认可。AAMI/CN20:2014(PS)第20部分规定了测试方法以支持AAMI/ANSI/ISO 80369-1标准中所确定的小口径连接器的功能要求。美国食品药品管理局对AAMI/ANSI/ISO 80369-1、AAMI/CN3:2014(PS)第3部分和AAMI/CN20:2014(PS)第20部分的认可及其对于肠内/非肠内误连接的关注促使美国食品药品管理局发布当前的指南。通过业界、医疗器械采购商、医疗保健专业人员和相应监管机构的共同努力，可以最大限度地减轻误连接的风险。

# IV.	范围

本指南中的建议适用于作为输注液体(如肠内营养配方和药物)和其他营养物质的肠内器械的一部分或构成其接口的连接器。 这些产品全部服从21 CFR 876.5980的监管，包括以下器械：

- 肠内营养管(产品代码KNT);

- 肠内专用转接连接器(PIO);

- 胃造口管(KNT，KGC，FPD和FHT);

- 带有肠内专用连接器的胃肠管(PIF);

- 胃空肠管(KNT);

- 鼻胃管(KNT，BSS，FEF，FFW和FPD);

- 十二指肠管(KNT)。

该建议也适用于直接位于喂养管上的连接：

- 延长/输注管路(KNT); 和

- 营养袋/大头针和注射器(KNT，FMF)。

本指南还讨论了侧端口和适配器连接。 本指南未讨论球囊扩张用端口。

# V.	建议

美国食品和药物管理局建议具有作为肠内营养管的一部分或构成与肠内营养管的接口的连接器的器械须符合AAMI/CN3:2014(PS)第3部分的规定。如果为符合这一标准修改了已获得510(k)许可的这种器械，并且这些修改将触发需要新的510(k)，假若制造商在他们现有的510(K)的“补充文件”中提交关于AAMI/CN3:2014(PS)第3部分的一份符合性声明而不是申报一份新的510(k)，美国食品药品管理局不打算反对。请注意带有此类连接器的器械仍需符合诸如GMP需求(21 CFR 820)等要求，包括设计控制措施(21 CFR 820.30)以及注册和登记(21 CFR 807)。如果制造商制造或修改器械连接器，使得它们不完全符合AAMI/CN3:2014(PS)第3部分标准，例如专有连接器和转接连接器，当需要510(k)申报材料时，美国食品药品管理局希望制造商申报510(k)。关于何时申报510(k)的更多信息，请参阅美国食品药品管理局指南：“对于现有器械的变更，决定何时申报510(k)” (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ ucm080235.htm)。

鉴于AAMI/ANSI/ISO 80369-1为测试不同的连接器建立了一个框架但没有确定要评估的特定连接器，即使具有专有或转接连接器的器械符合AAMI/ANSI/ISO 80369-1，美国食品药品管理局建议当需要510(k)申报材料时，作为510(k)申报材料的一部分申报一份完整的测试报告，包含测试方案、结果、任何偏离项和结论。

## A.	连接器材料

美国食品药品管理局建议肠内连接器应按照目前美国食品药品管理局认可的AAMI/ANSI/ISO 80369-1第4条或AAMI/CN3:2014(PS)第3部分所述，酌情采用刚性或半刚性材料制成。此外，根据AAMI/CN3:2014(PS)第3部分的规定，美国食品药品管理局建议连接器应使用在屈曲或张力状态下弹性模量大于700 MPa的材料制成。验证所选材料的测试应按照ASTM D747“ 用悬臂梁法测定塑料表观弯曲模量的标准测试方法”、ASTM D790“未增强和增强塑料和电绝缘材料的屈曲性能的标准测试方法”或等效方法执行。使用刚性或半刚性材料将减少在不打算相互连接的柔性连接器之间强制配合的可能性。

## B.	用来评估不兼容性的肠内连接器机械测试

对于不符合AAMI/CN3:2014(PS)第3部分的连接器，美国食品药品管理局建议按照AAMI/ANSI/ISO 80369-1第5.8条附录B的方法或等效的替代方法对肠内连接器进行机械力测试，以证明肠内连接器不可与其他医疗保健应用的连接器互连。应测试以下组件：

•	下列器械类型的连接器：

○	血管内器械;

○	皮下注射应用;

○	呼吸系统和驱动气体装置;

○	尿道/泌尿科器械;

○	肢体袖带扩张器械;

○	轴索器械。

对于上列的每种器械类型，制造商应在其上市前申报材料中识别在美国市场上发现的最常见销售或使用的非肠内连接器，这可以根据典型样品分析来确定，并对照它们对主题器械进行测试。

关于测试，为证实不可互连的特性，在用适度的力组装时所推荐的连接器不应与非肠内连接器产生牢固连接，并且应该容易地分离。如AAMI/ANSI/ISO 80369-1附件B和AAMI/CN3:2014(PS)第3部分第6条所述，应当通过外加指定的轴向力和扭矩指定的时间量，适当调节和组装被测连接器。然后，在不激活任何锁扣或分离机制的条件下，应该对已组装的连接器施加轴向分离力，以验证连接器脱离。应顺时针和逆时针旋转来测试带螺纹的连接器。

## C.	肠内连接器风险评估

当申报新的510(k)或修改已获得510(k)许可的现有器械时，制造商应进行风险评估，以证明已经有效地缓解肠内产品的误连接风险。应该有客观的证据表明已经按照目前美国食品药品管理局认可版本的ISO 14971或等效标准将风险降低到可接受的水平。例如，制造商可以提供合适的材料选择(上文第V.A节)和定量的机械测试数据文件，以证明所推荐的肠内连接器已经降低了与进入非肠内器械的连接器形成稳定连接的风险(上文第V.B节)。

## D.	连接器颜色编码和标签的不足

AAMI/ANSI/ISO 80369-1第5.8条为通过设计在物理上不能牢固连接到非肠内器械的肠内连接器来减少误连接危害提供了一种途径和测试方法(附录B)。在AAMI/CN3:2014(PS)第3部分附录A的支持下，器械上的颜色编码、标签和标记或印记(例如“单纯喂养”，“单纯药物”)本身不足以减轻肠内误连接引起的健康问题。8,9然而，对于已证明非互连性的连接器(上文第V.A节、第V.B节和第V.C节)，连接器上的颜色编码、标签和标记或印记也可能被纳入产品设计。

## E.	侧孔、转接连接器、适配器和注射器

为减少误连接的可能性，美国食品药品管理局建议采用与本指南第V.A节、第V.B节和第V.C节所述的肠内连接器类似的方式对用于冲洗和/或给药的侧端口连接器进行测试。这意味着连接器应由刚性或半刚性材料制成，机械测试应按照AAMI/ANSI/ISO 80369-1第5.8条和附录B中所述的建议或等效的替代方法执行，以证明肠内冲洗/给药侧端口与非肠内器械的连接器不可互连。作为缓解此问题的一部分，还可以使用单纯肠内注射器。

与扩张器械一起使用的侧端口连接器具有不同的风险状况，并且不一定需要与其他肠内连接器相同的测试。但是，美国食品药品管理局建议制造商识别风险并设计缓解措施，以减少误连接的风险。

如果使用风险是可以接受的，那么在胃肠道应用中转接连接器可能暂时是必需的(例如，具有抽吸和喂养功能的管或者在专有连接器和符合AAMI/CN3:2014(PS)第3部分的连接器之间的连接)。在某些有限的情况下，为避免失去护理，在符合标准的连接器被广泛使用之前可以使用适配器来提供药物输送。

注射器也经常用于肠内用途。用于肠内喂养的注射器只能与肠内连接器连接。因此，美国食品药品管理局建议按照第V.A节、第V.B节和第V.C节所述的建议执行机械测试。

## F.	标签

在考虑特定肠内器械的标示方法时，对器械名称和/或权利要求的解读是非常重要的。美国食品药品管理局建议采用为便于解读连接器而设计的简化的标示策略，以避免潜在的混淆。使用说明可能包括以下陈述：

- “____(器械)连接拟连接到__________(兼容性器械)”。

美国食品药品管理局建议肠内标签(包括使用说明)不包括术语“单纯肠内”和“非静脉内”。“单纯肠内”可能会引起误解，因为它可能被解释为意味着与所有其他肠内连接器兼容，但与非肠内连接器不兼容。“非静脉内”是不合适的，因为术语“非静脉内”不包括证明与其他医疗用途中使用的连接器不可连接所需的全部测试。当器械制造商想要在使用说明中提供有关其器械可能会减少误连接风险的设计特点的信息时，美国食品药品管理局建议采取如下陈述：

- “____(器械)连接旨在降低下列连接器/应用之间误连接的风险：...”

- “(器械/连接器)经测试表明已经减少在下面的器械用途中误连接的可能性：...”

有关可能与其他器械用途误连接的信息应作为警告包含在使用说明中。有可能误连接的特定连接器类型以及被证明误连接的连接器类型应在使用说明中予以说明。

另外，对于已证实非互连性的连接器，可以在产品设计中纳入连接器上的标签和标记或印记(例如，“单纯喂养”，“单纯药物”)。

## G.	可用性和人因测试

如当前美国食品药品管理局认可版本的AAMI/ANSI HE75“人因工程-医疗器械设计”所述，具有与所有其他医疗用途类型不可互连性的权利要求的专有连接器应包括可用性和/或人因测试，以确认没有不可接受的风险。欲了解有关该主题的更多信息，请参阅美国食品药品管理局标题为“应用人因和可用性工程来优化医疗器械设计”的指南草案(http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm25 9748.htm)，该文件代表了美国食品药品管理局就这一主题建议的方法。当最终定稿时，该文件将取代美国食品药品管理局标题为“医疗器械使用安全：将人为因素工程纳入风险管理”的指南(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/.../ucm094461.pdf)(2000年7月18日发布)。 AAMI/CN3:2014(PS)第3部分附录E也描述了有关肠内连接器的可用性测试。

# VI.	未来考虑事项

AAMI/ANSI/ISO 80369-1为证明小口径连接器的不可互连性规定了一般要求，而AAMI/CN3:2014(PS)第3部分为拟在肠内医疗器械和配件上使用的小口径连接器的设计和功能性能规定了尺寸和要求。本指南为肠内连接器制造商缓解肠内小口径连接器误连接危害提供了建议。随着适用于此临床用途的未来标准的制定并得到认可，美国食品药品管理局将酌情更新本指南和将我们的建议传达给利益相关方。

# VII.	参考文献

- Guenter P, Hicks RW, Simmons D. Enteral Feeding Misconnections: an update. NutrClin Pract. 2009; 24(3):325-334.

- The Joint Commission Sentinel Event Alert. Tubing Misconnections: A persistent and Potentially Deadly Occurrence. April 3, 2006. (http://www.jointcommission.org/assets/1/18/SEA_36.PDF)

- American National Standards Institute (ANSI)/Association for the advancement of Medical instrumentation (AAMI): Enteral Feeding Set Adapters and Connectors. Arlington, VA: ANSI/AAMI, 1996.

- Guenter P, Hicks RW, Simmons D, Crowley J, Joseph S, Croteau R, Gosnell C, Pratt NG, Vanderveen TW. Enteral feeding misconnections: a consortium position statement. Jt Comm J Qual Patient Saf 2008; 34(5):285-292, 245.

- Wallace JR, Payne RW, Mack AJ. Inadvertent intravenous breast milk. Lancet 1:1264-1266, Jun 10, 1972

- Huddleston K, Creekmore P, Wood B. Administration of infant formula through the intravenous route: Consequences and prevention. MCN Am J Matern Child Nurs 19:40-42, Jan-Feb. 1994.

- Beyea SC, Simmons D, Hicks RW. Caution: tubing misconnections can be deadly.AORN J 2007;85(3):633-5.

- Institute for Safe Medication Practices. Medication safety alert newsletter. Purple is not an official standard for either enteral feeding equipment or PICC lines. Volume 13; issue 11; Jun 4, 2009.

- Bankhead R, Boullata J, Brantley S, Corkins M, Guenter P, Krenitsky J, Lyman B, Metheny NA, Mueller C, Robbins S, Wessel J and the A.S.P.E.N. Board of Directors. J Parenter Enteral Nutr 2009; 33; Jan 26, 2009.

根据《食品、药物与化妆品法案》第501(e)(2) 条(21 U.S.C. § 351(e)(2))，表示符合美国食品药品管理局认可的标准但在各个方面并不符合此标准的器械是假货。

21 CFR第820部分中质量体系法规规定的制造商的持续职责要求控制供货和出货产品符合设计规格。可以在例行检查中评估是否遵守这些职责。