普外科用电外科器械上市前通知（510(k)）递交要求

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

文件发布日期：2020年3月9日

文件首次发布日期：2016年8月15日

文件草案发布日期：2014年3月24日

有关本文件的问题，请联系OHT4：外科和感染控制治疗器械办公室/DHT4A：普外科器械部门，电话：301-796-6970。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和辐射健康中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可随时将相关电子版意见和建议提交至下述网站http://www.regulations.gov，可将纸质版意见提交至美国食品药品监督管理局备案文件管理部，地址：5630 Fishers Lane，Room1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2014-D-0217。在文件下次修订或更新本文件前，本机构不会针对该意见作出回应。

其他副本

其他副本可通过互联网获取。也可通过电子邮件发送申请至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov以获取本指南的副本。请在申请中注明文件编号19029和本指南的完整标题。

目录

I.	引言	4

II.	范围	5

III.	器械描述	6

A.	适应症	6

B.	器械设计	6

IV.	同品种器械对比	7

V.	软件	9

VI.	生物相容性	10

VII.	无菌性	11

VIII.	再处理	12

IX.	致热原性	12

X.	货架寿命	13

XI.	性能数据	14

A.	ESU	14

B.	有源部件/附件	14

C.	中性电极	15

D.	其他部件/附件	15

E.	系统测试	15

XII.	电气安全和电磁兼容性	18

XIII.	临床试验	19

XIV.	标签	20

A.	使用说明书（用户手册）	21

B.	器械标签	23

C.	包装标签	23

D.	特定部件的标签	23

附录A：术语表	26

普外科用电外科器械上市前通知（510(k)）递交要求

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规要求，则可以使用该替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。

# I.	引言

FDA制定本指南文件旨在帮助相关行业准备预期用于普外科用电外科器械上市前通知（510(k)）的递交。这些器械用于切割和/或切除组织，同时使用高频电流止血。在本指南中，电外科器械也可称为射频（RF）器械或高频（HF）器械。

有关本文件参考的FDA认可标准的现行版本，请参阅FDA共识标准数据库。有关在监管申请文件中使用共识标准的更多信息，请参阅FDA指南《在医疗器械上市前提交中适当使用自愿共识标准》。

一般来说，FDA指南文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了本机构关于这一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。FDA指南中出现的“应（当）”的词义是指建议或推荐，而非要求。

# II.	范围

本文件的范围仅限于根据下列法规编号分类的II类电外科器械及附件：

第878.4400节：电外科切割和电凝器械及附件。电外科切割和凝固器械及附件是一种预期通过使用高频电流切除组织并控制出血的器械。

根据本法规，电外科器械适用于一般组织切割和/或凝固。如果您的器械具有特定适应症，可能需要提供其他信息（例如其他台架和/或临床数据），或其可能具有新的预期用途。与本主题有关的更多信息，请参见FDA指南《行业指南：一般/特定预期用途》。

一些电外科器械已归入其他医学组（例如CFR第21篇第872节牙科器械）。本指南不适用于根据以下法规分类的器械：

- 第872.4920节：牙科电外科单元及附件

- 第876.4300节：内窥镜电外科单元及附件

- 第882.4400节：射频消融发生器

- 第882.4725节：射频消融探头

- 第884.4150节：双极内窥镜电凝切割刀及附件

- 第884.4160节：单极内窥镜电凝切割刀及附件

- 第886.4100节：射频电外科烧灼器

- 第886.4115节：热烧灼单元

本指南适用于除组织切割和/或凝结外还可能具有多种用途或适应症的电外科器械。此外，一些电外科器械可能同时用于开放手术和微创手术；在这些情况下，本指南文件也适用。本指南还适用于包括关节镜适应症的器械。此外，对于其他特定适应症（如RF血管闭合器）的电外科器械，请注意参见补充指南。在这种情况下，补充指南可能提供其他建议或取代本指南。本机构建议在FDA指南数据库中检索特定器械的补充指南，或联系普外科器械部门以获取更多信息。

对于将电外科器械与其它器械（例如机械按摩器或低亮度光源）组合成一个统一的系统中，且旨在同时运行或依次运行以在组织中达到预期临床效应，那么通常需要其他数据来证明新器械与独立运行的同品种器械具有实质等同性。本机构建议通过Q-Sub预申请计划联系FDA，以获得此类情况进一步的数据建议指南。有关Q-Sub预申请计划的信息，请参见FDA指南《医疗器械提交的反馈和会议请求：Q-Sub预申请计划》。

# III.	器械描述

本机构建议采用适用法规编号（如第II节所述）来识别您的器械，并提供下列信息：

## A.	适应症

应就器械适应症提供一份明确声明。适应症声明页上的适应症应与510(k)总结（如果作为510(k)声明的替代文件提供）的陈述和器械标签上的陈述完全一致。还应说明该器械是处方用（包括家用）器械还是非处方（OTC）器械，并在适应症声明页上进行相应说明。

## B.	器械设计

应为器械的运行原理和实现预期效应的作用机制提供一份简短描述。如果器械包含多个部件或附件，且部件/附件作为本申请文件的一部分，则需要提供一份所有部件/附件的详细清单，同时附上相应的型号和/或部件编号。在本指南中，电外科器械的部件/附件是指电外科单元（ESU）、有源部件/有源附件、中性电极和其他部件/附件。如果部分部件/附件已获得510(k)批准或豁免，请分别提供510(k)编号或标明豁免状态。

应提供有关器械设计的以下信息：

1.	器械部件

本机构建议提供一份适用于本申请文件的主要部件或附件的简短描述：

- ESU（即发生器和控制台）的主要功能、性能规格和物理规格；

____________________________

5https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/requests-feedback-and-meetings-medical-device-submissions-q-submission-program.

- 有源部件/附件（通常包括一个或多个有源电极、有源连接器或电缆以及有源手柄或机头）的设计、物理规格和患者接触材料；

- 中性电极（也常称为分散电极、接地垫、患者返回电极或无源/平板电极）设计、物理规格和患者接触材料；

- 其他附件，如脚踏开关、灌注泵、吸引器或排烟装置等。

2.	特定部件/附件的申请文件

如果您申请批准某一特定部件或附件而非整个电外科器械，那么应对该部件/附件进行描述。应讨论该部件/附件的预期或预计用途。例如，如果申请文件是关于有源电极并且仅被标记为与您合法持有的已上市器械一同使用，应提供性能测试（参见第XI节性能数据），以证实其与您合法持有的已上市器械之间的兼容性。此外，还应讨论该有源电极与其他制造商的电外科单元一同使用的可能性，并确定相关风险。在风险评定中，应确定您的器械设计中是否包括一项预防措施，可避免该有源电极与尚未确立兼容性的其他制造商的器械一同使用。根据风险评定，可能需要提供其他性能测试，以证实该部件与其他制造商的器械一同使用时安全有效。

3.	器械照片和/或图纸

本机构建议提供器械的高清图纸、示意图和/或照片，可以有助于说明器械的功能和特性。本机构还建议提供器械的分解或装配视图或连接图，包括清晰标记的所有部件。

# IV.	同品种器械对比

对于根据510(k)过程审查的器械，制造商必须将其新器械与类似的合法上市的同品种器械进行比对，以支持其实质等同性（《食品、药品和化妆品法案》第513(i)节（21 U.S.C.360c(i)）；21 CFR 807.87(f)）。该对比应提供信息，以显示您的器械与同品种器械的相似性和差异性。理想条件下，建议采用表1所示的表格形式对每个主要部件进行并排比对。有关组织信息方式，请参见下文示例。对每项已确定差异，需进一步讨论与同品种器械相比的差异，并解释这一差异不会显著影响安全性或有效性的原因。您需要提供性能数据，以证明即使存在显著差异，该器械仍与同品种器械一样安全有效。

表1.示例对比表

| 描述 | 您的器械 | 同品种器械 |
| --- | --- | --- |
| 适应症 |  |  |
| 处方用或OTC |  |  |
| ESU - 主要功能（例如双极、单极、温度传感器、阻抗监测器、连续性监测器） - 性能规格（例如输出频率、波形、输出功率、输出电压、峰值系数） - 物理规格 |  |  |
| 有源附件 - 单极或双极 - 物理尺寸和设计（如尺寸、长度、连接器类型） - 额定电压 - 材料（如电极、绝缘层、涂层） |  |  |
| 中性电极 - 导电式或电容式 - 物理规格 - 材料 |  |  |
| 其他附件 - 功能 - 性能规格 - 物理规格 - 材料 |  |  |

当确定需要使用一种以上同品种器械以确立器械的实质等同性时，应说明每种同品种器械的使用理由。应解释将不同的同品种器械的不同特性和/或功能结合到一件器械后，不会引起其它类型的安全性和有效性问题。使用多个同品种器械的示例如下：该器械涉及的不同技术可单独使用，也可组合使用实现切割和凝结组织的预期用途。如果每种技术对应一种同品种器械，那么这些技术的组合（前提是不同功能不会相互干扰）也被视为具有实质等同性。在这种情况下，需要提供性能数据来支持您的的论证。有关多个同品种器械适当使用的更多信息，请参见FDA指南《510(k)项目：在上市前通知[510(k)]中评价实质等同性》。

# V.	软件

意义：电外科发生器中的软件确保向患者输送适当的能量。充分的软件性能测试可确保器械在安全参数范围内运行。

建议：有关您的申请文件中应提供软件文件的讨论，请参见FDA指南《医疗器械内含软件上市前提交内容指南》。软件指南根据与器械相关的“关注级别”概述了需要提供的文件类型。FDA通常认为预期用于普外科适应症的电外科器械发生器软件为“高”关注级别。如果您认为器械中的软件属于软件指南中定义的较低级别（例如“中等”或“低”），则应基于软件故障的可能后果提供一个可以支持该关注级别的科学理由。

本机构建议，按照软件指南提供与适当的风险等级相称的支持申报器械操作的软件/固件的完整说明。此建议适用于初始版本的器械/系统，以及对已上市器械进行的任何软件/固件变更。软件变更必须根据21 CFR 820.30(i)中的设计控制进行再确认和再验证，并记录在设计历史文档中（参见21 CFR 820.30(j)）。某些软件变更可能需要提交新的510(k)。在这种情况下，建议参考FDA指南《何时为现有器械软件变更提交510(k)的决定》。

在适当的情况下，还应提供有关器械网络安全方面的信息，包括但不限于以下涉及器械和相关软件的通信功能有关的信息安全：机密性、完整性、可用性和责任性。

机密性确保非授权用户无法访问信息。

完整性确保信息正确，即未经不适当的修改。

可用性表明需要时信息可用。

责任性是指应用身份识别和授权机制，以确保指定的访问过程由授权用户进行。

FDA指南《医疗器械网络安全管理上市前提交内容》提供了有关网络安全和医疗器械的更多信息。

如果器械包含现成软件，应提供FDA指南《医疗器械中使用的现成软件》和《含现成（OTS）软件联网医疗器械的网络安全》中建议的其他信息。

总体而言，与医疗器械内含软件相关的文件应提供足够的证据以描述器械内置软件的作用，并提供性能测试结果，证明软件可按设计运行。

# VI.	生物相容性

意义：电外科器械包括患者接触材料，按照预期使用时（即给定接触类型和持续时间），可能会诱发有害的生物反应。

建议：应确定器械中所有患者接触材料的生物相容性。对于聚合材料，应按商品名和制造商识别每种材料。如果您的材料在组成和处理方法上，与电外科应用中具有同种接触类型和持续时间（例如组织接触，少于24小时）的同品种器械或其它器械所使用的材料相同，那么可以引用先前的测试信息来代替新的测试。

建议遵循FDA指南《使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评价-第1部分：风险管理过程中的评价与试验》，其中确定了应考虑的生物相容性评价类型，以及关于进行相关试验的建议方式。

如果存在可能影响最终产品生物相容性的配方、处理、灭菌或器械表面特性的差异，则需要进行其他生物相容性试验。

大多数有源电极应视为与组织/骨骼/牙质短期接触（少于24小时）的外部器械。因此，本机构建议评价下列内容：

- 细胞毒性（参见ISO 10993-5，医疗器械生物学评价-第5部分：体外细胞毒性试验）；

- 皮内刺激反应（参见ISO 10993-10，医疗器械生物学评价-第10部分：刺激与皮肤致敏试验）；

- 迟发型敏感性（参见ISO 10993-10，医疗器械生物学评价-第10部分：刺激与皮肤致敏试验）；和

- 急性全身毒性试验的注意事项，包括进行该试验或省略该试验的理由（参见ISO 10993-11，医疗器械生物学评价-第11部分：全身毒性试验）。

大多数中性电极应视为仅与患者完整皮肤短期接触（少于24小时）的表面器械。因此，本机构建议评价以下内容：

- 细胞毒性（参见ISO 10993-5，医疗器械生物学评价-第5部分：体外细胞毒性试验）；

- 皮肤刺激（参见ISO 10993-10，医疗器械生物学评价-第10部分：刺激与皮肤致敏试验）；和

- 迟发型敏感性（参见ISO 10993-10，医疗器械生物学评价-第10部分：刺激与皮肤致敏试验）；和

对于浸提样品进行的生物相容性试验，本机构建议您：

- 根据ISO 10993-12，医疗器械生物学评价-第12部分：样品制备与参照样品，或等同方法，使用表面积与浸提剂体积比（仅在无法计算表面积时，使用质量与浸提剂体积比）以确定适当数量的试验材料；

- 使用极性和非极性浸提剂；

- 描述浸提介质状态（如颜色、是否存在微粒）；

- 说明浸提后介质的任何变化（与浸提前相比）；和

- 如适用，详细描述贮藏条件。

# VII.	无菌性

意义：用于普外科适应症的电外科器械与血液和身体组织直接接触，应充分灭菌，以尽量减少感染和相关并发症。

建议：对于标记为无菌的电外科器械，本机构建议您提供成品器械的无菌信息。有关标记为无菌器械的510(k)申请文件中无菌信息的资料，请参见FDA指南《无菌器械上市前通知（510(k)）提交文件中无菌信息的提交和审查》。建议对器械进行灭菌，以达到1×10-6的无菌保证水平（SAL）。请注意，您的灭菌过程必须根据质量体系法规（CFR第21篇第820节）进行确认。

# VIII.	再处理

意义：与患者接触的可重复使用的电外科器械部件应在重复使用之间进行充分清洁、消毒和灭菌，以尽量减少感染并防止器械退化。

建议：根据FDA标签法规（CFR第21篇第801节），器械必须有充足的使用说明，其中包括准备器械以供使用的说明。针对可重复使用器械或提供给用户的非无菌一次性器械如何进行再处理的说明至关重要，可以为确保器械的初次和/或后续使用做好适当准备。有关申报器械标签中再处理说明的制定和确认信息，请参见FDA指南《由医疗保健机构对医疗器械进行再处理：确认方法和标签》。

# IX.	致热原性

意义：致热原性试验有助于保护患者避免因革兰氏阴性菌内毒素和/或从医疗器械中浸出的化学物质（例如材料介导的热原）引起的发热反应风险。

建议：针对细菌内毒素相关的风险，标记为“无热原”的电外科器械应遵循第VII节无菌中的建议。建议的热原限值标准请参见FDA指南《无菌器械上市前通知（510(k)）提交文件中无菌信息的提交和审查》。

针对材料介导的内毒素相关风险，建议遵循FDA指南《使用国际标准ISO 10993-1，医疗器械生物学评价-第1部分：风险管理过程中的评价与试验》中的建议。

对于预期标记为“无热原”的器械，本机构建议进行细菌内毒素和家兔材料介导热原试验。

# X.	货架寿命

意义：通过评估包装完整性以保持器械无菌性和/或评价器械性能或功能的任何变更，进行货架寿命测试以支持拟议的有效期限。

建议：关于保持器械无菌性的包装完整性，应提供包装描述，包括以何种方式保持器械无菌性、包装完整性测试方法的描述以及包装完整性测试结果的总结。FDA建议包装完整性测试方法包括模拟运输和相关包装完整性，以及模拟（和/或实时）老化和相关密封强度测试，以验证包装完整性和货架寿命声明。本机构建议遵循FDA认可的一系列共识标准AAMI/ANSI/ISO 11607-1：最终灭菌医疗器械的包装-第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求，以及AAMI/ANSI/ISO 11607-2：最终灭菌医疗器械的包装-第2部分：成型、密封和组装过程的确认要求。

为评价老化对器械性能或功能的影响，货架寿命研究应对确保器械在整个拟定货架寿命内正常、持续运行所必需的关键物理和机械特性进行评价。为评估器械功能，本机构建议评价第XI节性能数据中描述的每项台架测试，并重复进行所有关于可能受到老化影响的设计部件或特性的评价测试。例如，老化会影响所用大多数聚合材料的性能；因此，应在老化后重复进行绝缘完整性和性能的评价测试。对于不重复进行的台架测试，应针对测试评估的性能特征预计不会受到老化影响的原因提供合理解释。

本机构建议提供用于货架寿命测试的测试方法、结果和从结果中得出的结论的概要。如果您使用加速老化的器械进行货架寿命测试，本机构建议具体说明器械的老化方式，并提供合理解释，以说明基于加速老化的货架寿命测试结果如何代表器械实时老化的结果。本机构建议按照目前FDA认可版本的ASTM F1980《医疗器械无菌屏障系统加速老化标准指南》对器械进行老化，并明确为达到有效期限而确定的环境参数。对于含有聚合材料的器械或部件，应对实时老化的样品进行测试，以确认加速老化研究的结果。该测试应与510(k)审查和批准同时进行，结果应记录在设计历史文件中（即测试报告无需提交给FDA）。

# XI.	性能数据

本机构建议进行临床试验非临床试验，以证明器械每个单独的部件以及所有部件连接（系统）形成的电外科器械符合所有设计和性能规格的要求。当510(k)申请文件适用于电外科器械的一个或多个部件而非整个电外科器械时（例如仅适用于电外科发生器或仅适用于有源电极），应将与您的器械一同使用并且标记为可兼容的合法上市部件作为一个系统来接受临床试验非临床试验。根据与上述同品种器械的实质等同性比较，可仅用单独的台架测试完成临床试验非临床试验，或者可能需要进行体内或体外动物模型试验。建议针对每个主要部件和系统进行下列临床试验非临床试验。

## A.	ESU

对于每种模式，应提供额定载荷时输出波形的图形显示界面，并明确相关模式、振幅、频率、工作周期、作用载荷和峰值系数。

对于每种模式，应提供在整个预期载荷范围（例如单极器械为100 Ω - 2000 Ω）内达到峰值和半峰值的功率输出图形。应通过实验性测试数据而非理论值得出该信息，并应包括这些曲线与同品种器械相应模式之间的对比结果。

## B.	有源部件/附件

电外科器械的机械测试对于降低与机械故障和短路相关的风险非常重要。尽管方法因器械设计而异，应在使用前（例如包装器械的跌落测试）和使用期间（例如弯曲力）评估潜在的器械损坏。一次性使用器械和可重复使用器械的注意事项可能不同。对于可重复使用的器械，测试应证实在多次重复使用和再处理循环后所述器械具有适当的机械强度和电气性能（例如绝缘完整性）。对于带驱动部件的器械，本机构建议模拟驱动部件的重复使用测试（包括夹紧力和机械爪损坏力）。将机械爪损坏力定义为导致驱动部件无法再次夹紧或关闭靶组织的所需力。这一测试对于确保器械可在最差情况下适当夹紧组织非常重要。如适用，还应测试所有（含有机械切割功能的）器械的切割性能。对于可重复使用的器械，这一测试应在经过最大次数的模拟使用和再处理循环后进行。

## C.	中性电极

应按照当前FDA认可版本的IEC 60601-2-2，医用电气设备-第2-2部分：高频手术设备和高频手术附件基本安全和基本性能的特殊要求，对中性电极进行热性能、接触阻抗和附着力测试。如果开发了替代测试方法和测试程序，则应提供该测试和测试结果的详细描述。此外，还应讨论该测试和测试结果与当前FDA认可版本的IEC 60601-2-2标准相当的原因。

对于可重复使用的中性电极，上述测试应在以下模拟使用和再处理循环后进行。

## D.	其他部件/附件

若您的电外科器械还包括脚踏开关、灌注泵、吸引器或排烟装置等附件，则应提供测试结果，以证明这些附件符合所有设计和性能规格要求。

如果某一部件/附件之前已获FDA批准，则您可提供原始510(k)作为参考，无需对所引用的部件/附件实施附加测试。但是，仍应阐述部件/附件与申报器械之间的兼容性。

## E.	系统测试

除部件测试外，还需要对电外科器械的所有部件和附件作为一个共同运行的系统进行测试。以下是电外科器械可能需要的系统测试示例：

1.	组织热效应

对于每种模式和每种代表性有源部件或电极，应提供热损伤区域（即凝固性坏死）尺寸（长度、宽度和深度）的测量值（在放大状态下）。该测试可在体外动物组织上进行。

为证实特定软组织适应症，应在与特定适应症相关的组织中进行测试。应使用靶组织和周围组织以提供临床最适用的热效应数据。在某些情况下，如有科学依据，可考虑采用具有类似热生理特性的其他组织类型进行测试。

为了证实一般软组织适应症，测试应包括至少三种组织类型。FDA建议测试肝、肾和肌肉组织，以涵盖各种组织密度，但根据拟定的指定治疗位置，其他组织类型也可能是合适的。本机构建议使用组织学在放大状态下测量热损伤；但是，如果使用了其它方法，则应提供该测量方法的合理解释。

如果在测试中将有源部件或电极分到一个器械系列中，则应在测试方案中提供使用代表系列或是以其他方式汇总多个有源部件数据的理由。每项测试至少应在最小、默认和最大功率设置下重复进行三次。本机构建议以图表和/或图形的形式提供结果，以说明不同组织类型中与功率设置和激活时长相关的热损伤区的宽度和深度。

热损伤是指空间温度分布随时间变化的函数（即“温度-时间历史”），包括加热和冷却。因此，应按体内预计情况并根据相关（最佳情况、真实情况和最差情况）温度-时间历史对组织进行测试。在应用有源部件或电极之前，应将组织保持在与适应症相关的基线温度（例如内部组织的核心体温）。该器械使用后，应允许组织冷却至基线温度，如同在临床使用条件下一样，以便于能量流动和热损伤发展。

受试组织应确保能量流动以及热损伤的发展不受边界条件限制。例如，在体外组织测试时，如果组织样品太小或太薄，那么该组织的尺寸不足以使热损伤充分发展。此外，在进行体外组织测试时，如果使用水浴将组织保持在基线温度，但水浴的流速设置过高，那么水流可能会以超过通常生理允许的速度消除到达组织边界的能量而阻碍热损伤发展。

本机构建议提供组织相关位置的温度-时间曲线图，以表明热损伤是由于与临床使用条件相关的温度-时间历史而产生的。温度-时间历史应使用经校准且有适当响应时间的温度探头进行测量，以便能够准确测量温度。应提供数据和/或理由，说明温度探头适用于测量具有高空间分辨率和时间分辨率的温度。

热损伤应使用组织学染色进行评估，如苏木精-伊红（H&E）、乳酸脱氢酶（LDH）或三苯基氯化四氮唑（TTC）。您选择的染色剂应适合全面评估受到不良影响的组织区域范围（深度、厚度、宽度和体积）。应提供数据和/或科学依据，证明选择的染色剂能够准确量化受到不良影响的组织区域的全部范围。

应注意，对于特定组织和/或解剖位置类型的适应症（例如肺、结肠组织、皮肤、粘膜、神经组织），可能需要在长期动物研究中进行其他测试。如果您认为有必要进行长期动物研究，本机构高度建议通过Q-Sub预申请过程联系FDA，以获得有关研究设计审议的早期反馈（参见FDA指南《医疗器械提交的反馈和会议申请：Q-Sub预申请计划》）。

2.	温度监测

对于具有温度传感功能的电外科器械，应提供测试以证明此功能运行符合预期。尽管方法因器械设计而异，您的测试应证明模拟条件下的温度传感功能能够满足设计规格和性能要求。

3.	接触质量监测（CQM）和/或连续性监测

对于具有接触质量监测和/或连续性监测功能的电外科发生器和中性电极，应提供测试，证明这些功能运行符合预期。尽管方法因监测设计而异，您的测试应提供监测功能有效条件下的数据，以便撰写适当的使用说明书。

4.	电容耦合

如果申报器械设计包括用于微创手术的单极电外科电极，本机构建议在模拟正常使用的条件下对申报器械和导电套管/套管针器械之间的有源耦合电阻进行测试。该测试应按照当前FDA认可版本的IEC 60601-2-18，医用电气设备-第2-18部分：内窥镜设备基本安全和基本性能的特殊要求和IEC 60601-2-2的建议进行。对于电外科电极和附件，本机构还建议可通过绝缘层以及与其他外科设备（如脉搏血氧探头、侵入性血压传感器、温度探测摄像系统）的电容耦合来解决漏电风险（例如，不同HF患者电路之间的交叉耦合），以作为风险管理过程的一部分。

应提供所有已进行测试的完整测试报告。有关上市前提交的非临床台架性能测试的建议内容和格式的信息，请参见FDA指南《上市前提交的非临床台架性能测试信息的建议内容和格式》。

由于IEC 60601-2-2和IEC 60601-2-18系列标准包括可用于多种用途的一般方法，并且在某些情况下，未包括接受标准或结果评估，FDA建议提供所有已进行测试的完整测试报告。因此，根据IEC 60601-2-2和IEC 60601-2-18提交符合性声明（DOC）时，应提供用于支持声明的补充信息副本（例如研究测试报告副本）。有关使用共识标准和DOC的更多信息，请见FDA指南《在医疗器械上市前提交中适当使用自愿共识标准》。

还应说明测试生成的数据将以何种方式支持实质等同性结论。凡涉及组织效应的测试，应针对每项测试描述其接受标准的临床相关性，并解释测试结果为何能够证实器械临床性能是可接受的。临床试验非临床试验条件应模拟器械在临床使用期间可能遇到的最差情况。对于那些与FDA认可的共识标准无关的临床试验非临床试验，应将申报器械的测试结果与同品种器械的测试结果进行比对。

# XII.	电气安全和电磁兼容性

意义：电气安全是指器械能够在其预期使用环境中正常运行，而不会因电池或网电源的电气波动而出现非预期运行。电磁兼容性（EMC）是指器械能够在其预期使用环境中正常运行，而不会因电磁干扰而出现非预期运行或对环境产生过度电磁干扰。

建议：所有电外科器械应进行基本的电、热和EMC测试，以评价该器械电气安全性和EMC不符合要求的可能性。本机构建议按下列当前FDA认可版本的60601系列标准进行测试及制备标签。由于设计不同且存在多个部件，测试设置可能会存在差异，因此应参考这些标准提交器械的完整测试报告。

- AAMI/ANSI ES60601-1，医用电气设备-第1部分：基本安全和基本性能通用要求；

- IEC 60601-1-2，医用电气设备-第1-2部分：基本安全和基本性能通用要求-并列标准：电磁干扰-要求和试验；

- IEC 60601-2-2，医用电气设备-第2-2部分：高频外科设备和高频外科附件基本安全和基本性能特殊要求。

此外，内窥镜/腹腔镜电外科器械应证明符合IEC 60601-2-18，医用电气设备-第2-18部分：内窥镜设备基本安全和基本性能特殊要求。

有关上市前审查中提供EMC资料的更多信息，请参见FDA指南《支持电动医疗器械电磁兼容性（EMC）声明的信息》。

针对EMC，应注意根据IEC 60601-2-2，高频手术器械是电磁能量的主动发射器，因此仅需对空载状态（即通电但未激活手术能量）下的电力发生器进行IEC 60601-1-2所规定的发射测试。然而，即使在空载测试期间，也应特别注意连接附件和器械的影响，例如导线长度（谐振频率）和含有电子器件的器械。对于具有不同导线长度、连接类型或电子器件的器械，可能不适合使用单一“代表性”器械型号进行测试。

如果您的申请是针对电外科器械的特定部件，仍需在该部件与电外科器械系统的其他部件相连接时对其进行评价。该测试执行时应与预期或预计部件的使用方式和预期使用环境一致。

如果您的电外科器械采用了无线技术，包括RFID（射频识别）技术，则单单符合IEC 60601标准不足以证明您的器械不易受到电磁干扰且无线技术能够可靠地运行。与无线技术相关的风险讨论以及消除这些风险的建议方式，请参见FDA指南《医疗器械中的射频无线技术》。

# XIII.	临床试验

预期用于普外科适应症的电外科器械的510(k)申请文件通常不需要临床数据支持。然而，如果器械适应症或器械技术和/或作用机制与同品种器械显著不同，并且如果临床试验非临床试验不足以确立实质等同性，则可能需要进行临床试验来确立与同品种器械之间的实质等同性。例如，许多用于美容的电外科器械已使用临床数据证明这些器械与同品种器械一样安全有效。有关本主题的更多信息，请见FDA指南文件《510(k)项目：在上市前通知[510(k)]中评价实质等同性》中第F节。

如果认为临床数据非常有必要，或者对此不确定，本机构高度建议通过Q-Sub预申请过程联系FDA，获得关于研究设计审议的早期反馈（请参见FDA指南《医疗器械提交的反馈和会议申请：Q-Sub预申请计划》）。

# XIV.	标签

上市前通知必须包括足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87(e)的要求。电外科器械及其预期用途和使用说明的拟议标签、贴标方法和宣传材料必须予以充分描述，并如21 CFR 807.87(e)中所述，清楚标明特定预期用途声明和所有警告、禁忌症或限制条款。请考虑下列建议，有助于制作可满足21 CFR 807.87(e)要求的标签。下列建议旨在帮助制作可接受的标签。

尽管510(k)批准并未要求提供最终标签，但在某一医疗器械进入州际贸易前，最终标签必须符合CFR第21篇第801节的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109的要求。

根据21 CFR 801.109，作为处方用器械使用时，不必对外行用户作出充分说明。然而，标签必须包括执业医师使用器械的适当信息，包括适应症、作用、途径、方法、使用频率和持续时间以及任何相关危险、禁忌症、副作用和注意事项（21 CFR 801.109（d））。

如上文第XII节电气安全和电磁兼容性所述，本机构建议所有电外科器械的申请文件应证明符合当前FDA认可版本的60601系列标准的标签部分所列要求，包括AAMI/ANSI ES60601-1、IEC 60601-1-2、IEC 60601-2-2和（若适用）IEC 60601-2-18。本机构还建议在标签中包括下列信息。请注意，该标准已包括某些建议的标签内容，但为了强调进行重复说明。其他建议内容已对相关标准进行修改。

为达到理想效果，电外科器械系统通常包括多个可联合使用的不同的可互换部件，包括ESU、有源附件、中性电极、脚踏开关等。下列某些标签建议可能适用于系统内的单个部件或所有部件。应根据适应症、单个部件和部件包装方法（整体或单独包装）确定适当标签内容。如果您的申请是针对特定部件，则标签应说明兼容性建议和风险评定结果，因为这与器械兼容性有关。

下列内容并未包括第801部分的所有标签要求。

## A.	使用说明书（用户手册）

1.	适应症

标签应根据适应症声明的要求，明确说明器械适应症。适应症应位于使用说明书开头的显要位置。如果器械包括具有不同适应症的多个部件，请在标签中注明。

2.	警告

本机构建议在使用说明书中的适当位置包括下列警告。示例语言以斜体表示。如果认为所有这些警告均不适用于贵公司器械，则应针对省略项提供理由。

a.	若未事先咨询具备相应资质的专业人员（例如心脏病专家），请勿将器械用于体内植入电子植入物（例如心脏起搏器）的患者。因为其可能干扰电子植入物的运作，或者可能损坏植入物，因此可能存在危险。

b.	请勿在存在易燃性麻醉剂或氧化性气体（如一氧化二氮（N2O）和氧气）时或在挥发性溶剂（如甲醇或乙醇）附近使用，可能发生爆炸。

c.	请勿将器械靠近或接触易燃材料（例如纱布或手术铺巾）放置。否则，已启动或因使用而发热的器械可能会引起火灾。

d.	不使用时，应将其放置在干净、干燥、醒目同时又不与患者接触的地方。与患者意外接触可能会引起灼伤。

e.	每次使用前应检查器械和电缆是否存在破损，特别是腹腔镜/内窥镜器械的绝缘层。可以在放大状态下进行目视检查，或者使用高压绝缘测试器械。绝缘层失效可能导致患者或操作员出现灼伤或其他损伤。

f.	在关闭RF电流后，有源电极表面的热度可能仍足以引起灼伤。

g.	由于电外科副产物（例如组织烟流和气溶胶）可能具有致癌性和感染性，应在开放手术和腹腔镜手术中使用护目镜、过滤面罩和有效的排烟装置。

h.	将适配器和附件连接到电外科单元前，请确保电源已关闭。未按此操作可能导致患者或手术室人员受伤或触电。

i.	如果器械使用氩气增强，则应包括有关气体栓塞的警告和建议。

j.	如果该器械可重复使用，还应包括仅目视检查可能不足以确保绝缘层完好的警告。

k.	请勿在未接触目标组织时启动器械，否则可能会与其他手术设备出现电容耦合而导致受伤。

单极器械应包括以下附加警告：

l.	在启动器械之前吸除应用部位内的液体。导电液体（例如血液或生理盐水）直接接触或靠近有源电极，可能从靶组织中传导电流或导热，从而导致患者意外灼伤。

m.	使用单极有源部件时，请勿使用混合套管针系统（即金属和塑料的组合）。这可能会导致电容耦合引起的备用部位灼伤。应仅使用全金属或全塑料套管针系统。

n.	在增加强度之前，应检查中性电极与其连接器的连接牢固性。对于在正常操作设定下正确运行的器械，当出现输出降低或故障时，可表示中性电极应用错误或连接器接触不良。

o.	如果器械使用中性电极但没有CQM，则应包括一项警告，即中性电极与患者之间非安全接触不会导致警报。

p.	如果器械使用中性电极且有CQM，则应包括一项警告，即除非使用兼容的监测中性电极，否则中性电极与患者之间非安全接触不会导致警报。

3.	注意事项

本机构建议在使用说明书中适当位置包括下列注意事项。示例语言以斜体表示。

a	应将强度设置为达到理想效果所需的最低值。[但低值设置存在相关风险时除外，例如氩气凝固]

b.	有源电极需保持清洁。焦痂积累可能会降低器械的有效性。清洁时不得启动装置。否则会导致手术室工作人员受伤。

4.	操作信息

操作说明应包括详细信息，以便执业医师能够安全设置和使用器械，并使器械用于其预期用途。此外，为避免不兼容和危险操作，本机构建议纳入正确选择和使用附件方面的信息。特别是，应包括有关CQM和中性电极兼容性的建议，并指导用户验证发生器的输出电压是否未超过附件的额定电压。对于可能需要更换的附件（例如一次性电极），也应在标签中提供获取替换品的说明（例如型号和联系信息）。

## B.	器械标签

在您的申请文件中，本机构建议提供示意图，形象地说明每个器械部件的贴标操作，以证实所有控制器、开关和连接器（包括用于手动开关有源电极和脚踏开关的连接器）的标签内容清晰、简洁且粘附性持久，其中包括器械功能和其他重要信息（例如BF型应用部件）。还应在申请文件和标签中描述所有控制器或连接器的颜色（例如蓝色“凝固”按钮），以确保每项功能清晰明了。

## C.	包装标签

本机构建议提供包装标签草案，其应包括制造商、型号以及器械重复使用、无菌性、货架寿命等相关的重要信息。

## D.	特定部件的标签

1.	ESU

使用说明书应包括器械输出规格的相关信息，以便用户更容易了解输送的能量信息。本机构建议器械的每种输出模式应包括以下信息：

a.	说明实际功率输出（在特定阻抗下）的图形或表格。如果有多种强度设置，则应提供每种强度设置的图形或表格。

b.	显示预期阻抗范围内峰值和半峰值功率输出的示意图。

c.	最大输出电压和有关选择附件适当额定电压的说明。

2.	有源部件及有源附件

使用说明书应包括有源电极与电外科器械其他部件兼容性的相关信息。本机构建议包括以下信息：

a.	附件的额定电压。

b.	兼容的发生器型号或用户确定适当发生器的充分说明和标准。

c.	发生器输出设置和激活持续时间限值。

d.	用户可查阅发生器和中性电极用户手册以获得更多说明的声明。

e.	如果为单极装置，则应明确告知用户机头是单极器械，发生器应使用中性电极，以免灼伤/伤害患者。

f.	对于组织消融，标签应包括单位病灶尺寸建议的消融时间、器械可以有效使用的病灶尺寸和形状范围、单个病灶进行多次消融的指导方式，包括以何种方式在一个病灶中重新定位探头，创建一个时间-温度-病灶尺寸的图表，告知用户预期性能，并指导用户消融结束的时间。

3.	中性电极

对于单极器械，使用说明书应包括中性电极与电外科器械其他部件兼容性的信息。本机构建议包括以下信息：

a.	表面积和尺寸。

b.	用户可以识别兼容的CQM的充分说明或CQM不兼容的警告。

c.	兼容的发生器型号或用户确定适当发生器的充分说明和标准。

d.	发生器输出设置和典型、测试或演示时间的限值。

e.	适用的患者人群（如身高、体重）。

f.	将电极应用于患者的详细说明方式，包括应用部位选择和准备建议、警告和预防措施以及应用前测试。

4.	部件和附件

使用说明书应包括每个附件与电外科器械兼容性的相关信息。对于某些附件（例如吸引器/灌注泵和排烟装置），应考虑提供一份单独的使用说明书。

5.	可重复使用器械

对于任何可重复使用的部件和附件，应按照第VIII节的建议，提供适当的再处理说明和信息。

# 附录A：术语表

以下术语用于本指南中，可能符合或可能不符合广泛使用。

有源附件 – 电外科器械的部件，由操作员用于在患者的预期部位产生手术效果。一般包括有源手柄、导线或电缆以及有源电极（单极或双极）。

有源电极 – 电外科器械的导电部分，可将高密度电流输送到患者的手术部位。可以或不能从有源手柄上拆下。

氩气刀– 一种将氩气与RF电流结合使用，在手术部位形成等离子束，使得血组织止血的电外科器械。除氩气外，其他气体（如氮气）也可使用。

双极 – 一种电流在两个紧密放置的有源电极之间流动的电外科器械。

凝固 – 液体（特别是血液）变为固体。这不同于凝固性坏死。

凝固性坏死 – 由于蛋白质凝固，导致受累细胞或组织变为干燥、不透明、均质的嗜酸性团块，从而发生坏死。

接触质量监测器（CQM） – 单极电外科系统的一个部件，用于监测中性电极与患者之间的接触情况。如果接触不良且患者有灼伤风险，CQM会发出警报。

连续性监测器 – 单极电外科系统的一个部件，用于监测中性电极和发生器之间的连接状态。连续性监测器在连接中断时发出警报，但在高电流密度可能通过中性电极时除外。

电烙器 – 使用电流加热器械，将器械应用于组织产生预期效果。电流仅穿过器械，不会穿过患者组织。

注：电烙器这一术语常被错误地指代为电外科器械。为了防止混淆，FDA建议避免误用该术语。

电外科器械 – 一种通过使高频电流穿过软组织以达到切除组织或控制出血目的的器械。

电外科系统 – 完整的电外科系统包括ESU、有源附件、中性电极（如适用）和其他附件。

ESU – 电外科单元的缩写。此术语是指发生器或控制台。

发生器  – 电外科系统的一个部件，可产生高频电流波形，通过连接的电缆、器械和电极将能量输送到组织。

高频电刀-一种单极电外科器械，电流从手术部位的单个有源电极流出，并穿过患者自体的电容接地（地面）。

器械 – 由操作员操控应用于手术部位的电外科系统的部件，通常包括手柄和有源电极。

单极  – 一种电外科技术，电流从手术部位的单个有源电极流出，穿过患者，流向相对较远的中性电极。

中性电极 – 与患者相连的电极，位于远离手术部位的解剖位置，提供高频电流的返回路径。中性电极相对于有源电极源面积较大，目的是提供较低的电流密度。其也称为：患者板、接地垫、返回电极、分散电极、无源电极、被动电极、隋性电极等。

射频（RF） – 通常指范围在100 kHz - 5 MHz之间的频率。旨在排除其他频率（例如微波消融器械），这些频率在技术上用于电磁波谱的射频部分，但运行方式完全不同。

血管闭合器 – 预期用于分离血液和淋巴管闭合止血的一种电外科器械（作为结扎的替代方法）。通常为双极器械。

1 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm.

2https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices.

3https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/generalspecific-intended-use-guidance-industry.

4 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents.

6https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating-substantial- equivalence-premarket-notifications-510k.

7 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-content-premarket- submissions-software-contained-medical-devices.

8 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/deciding-when-submit-510k- software-change-existing-device.

? https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/content-premarket-submissions-management-cybersecurity-medical-devices-0.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/shelf-software-use-medical-devices.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/information-healthcare- organizations-about-fdas-guidance-industry-cybersecurity-networked-medical.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/use-international-standard-iso-10993-1-biological-evaluation-medical-devices-part-1-evaluation-and.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/submission-and-review-sterility-information-premarket-notification-510k-submissions-devices-labeled.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/submission-and-review-sterility- information-premarket-notification-510k-submissions-devices-labeled.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/use-international-standard-iso-10993-1-biological-evaluation-medical-devices-part-1-evaluation-and.

FDA支持“3R”原则，即在可行情况下减少、改进和取代试验中的动物使用。如果申办方希望使用其认为适当、充分、有效和可行的非动物试验方法，本机构鼓励申办方与本机构协商。本机构将考虑这种备选方法是否可被评价为等同于动物试验方法。

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/requests-feedback-and-meetings-medical-device-submissions-q-submission-program.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommended-content-and-format- non-clinical-bench-performance-testing-information-premarket.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary- consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/information-support-claim- electromagnetic-compatibility-emc-electrically-powered-medical-devices.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/radio-frequency-wireless- technology-medical-devices-guidance-industry-and-fda-staff.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/510k-program-evaluating- substantial-equivalence-premarket-notifications-510k.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/requests-feedback-and-meetings-medical-device-submissions-q-submission-program.