本指南编写于1997年2月27日实施FDA的良好指导规范（GGP）之前。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。本指南将在下一版本中更新，以纳入GGP的标准部分。

机械和电动轮椅以及电动三轮汽车准备上市前通知[510（k）]申请的指南

1995年7月26日

（1997年12月18日重新编排）

本指南文件可能包含旧的地址和电话。请使用下列联系信息：

- 虽然本指南文件代表最终文件，但可随时提交意见与建议供机构参考，提交地址：恢复性器械分部，9200 Corporate Blvd., HFZ-410, Rockville, MD 20850。

- 关于本指南使用或解释的问题，请拨打电话301-594-1296，联系恢复性器械分部。

- 联系小型生产商辅助部门（DSMA），请拨打电话800-638-2041或301-443-6597；传真301-443-8818；电子邮箱dsmo@cdrh.fda.gov；或写信寄往DSMA（HFZ-200），美国食品药品监督管理局，1350 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850-4307。可通过FACTS-ON-DEMAND（800-899-0381或301-827-0111）和万维网（CDRH主页：http://www.fda.gov/cdrh/index.html）轻松获得最新信息和管理策略及程序。

美国卫生及公众服务部

食品药品监督管理局

医疗器械与放射健康中心

Rockville, MD 20850

前言

本文件的目的是向申办者提供恢复性器械的上市前通知[510（k）]指南。本文件旨在辅助申办者组织和提供应提交至美国食品药品监督管理局（FDA）以供审查的关键信息。

本指南基于恢复性器械分部（REDB）的特定标准鉴定制定，该特定标准是充分评价510（k）以确定物理医学/恢复性器械实质性等同所必需的。本文件的目的是向器械生产商描绘应纳入恢复性器械510（k）中的重要行政性、描述性和科学性信息。每份510（k）提交资料可能需要具体器械的其他信息。本指南中包括的建议和推荐反映了REDB确定的能够进行器械评估的最低要求。虽然在准备510（k）上市前通知时本文件的使用不能确保FDA批准器械，但遵循指南将确保起始实质审查时有足够基本信息可用。

请注意，指南文件为一种动态文件。其可能定期随科学知识和法规变更而修订。

REDB工作人员共同努力完成了指南文件的制备。

简介

供FDA确定新器械与21 CFR 890.3850（机械轮椅）、21 CFR 890.3860（电动轮椅）、21 CFR 890.3880（特制轮椅）、21 CFR 890.3890（爬梯式轮椅）、21 CFR 890.3900（立式轮椅）和21 CFR 890.380（电动三轮汽车）中的参照（已有）器械实质性等同、在美国联邦法规21章第807部分子部分E中所述上市前通知程序下提交的任何510（k）通知，均应遵循以下格式，且必须包含适用于器械的所有指定信息。

行政信息

1.	提供510（k）提交资料的生产商和申办者名称和地址。

2.	提供新器械生产商的FDA注册号（如有）。

3.	标识所有通信的官方联系人。

器械鉴定

1.	如21 CFR 807.90（d）所述，生产商预期上市的每种产品应分别提交510（k）。因此，一份提交资料不可描述一种以上新器械。

一份提交资料可描述单独器械的一种以上部件或附件。提交资料必须将每种此类部件或附件与参照器械进行比较，或必须声明参照器械缺少此类部件或附件。

2.	必须提供以下信息：

a.	新器械的专有名称；

b.	器械的通用名称：

c.	参照器械的分类，如，II类。请参见21 CFR和食品、药品和化妆品法案第513章；

d.	新器械的拟定监管分类，如，II类。（21 CFR 862-892含医疗器械的监管分类）；以及

e.	器械的组代码。[如果器械未分类在在物理医疗器械组下，确定器械归属的组别，并提供组识别代码（如，89为物理医疗器械组的代码）]。

3.	指明本器械是否：

a.	此前已针对相同或不同适应症提交至FDA；或

b.	当前正在由ODE内相同或不同分部针对不同适应症进行审查；或

c.	此前已针对不同适应症由FDA进行认证。

器械描述性信息

预期用途

识别主题器械和参照器械的具体预期用途。新器械必须与参照器械的规定预期医疗用途相同，且变更不会改变治疗或诊断作用，也不会影响安全性和有效性。这些预期用途必须与适用于本器械的CFR章节中所包含的预期医疗用途相一致，且必须标识器械针对的具体医学疾病。如果适用症不同，贵公司必须提供变更如何不会影响安全性和有效性的理由。如果寻求特殊标签声称，则必须提供信息支持这些声称。

器械描述

1.	提供器械书面描述，包括所有器械部件、配件、仪器和器械的任何新特征。

2.	指明器械的相关尺寸和所有可能配置，以及每个器部件的功能。

3.	描述器械如何工作，如何与其他部件交互。

4.	提供器械的工程图和/或照片，并完成新器械和参照器械的书面描述。文件必须包含两种器械所有内部和外部特征的插图。工程图必须提供器械及其主要零部件的长宽高。

5.	照片或其他插图，如尺寸图纸，必须提供器械的前视图、后视图和侧视图。

6.	指明器械的尺寸和重量。

7.	表明器械可在何种表面上操作。

8.	指明器械的最大承重能力。

9.	报告使用可容许最大体重用户和可容许最大坐立高度或站立（这通常用于站立式轮椅或作为可抬高的轮椅）时，从侧面、后方和前方进行“倾倒”试验的结果。

贵公司也可报告VA跌落测试的结果（如进行）。（这不作要求）。

10.	指明器械设计是否符合所有其他自愿性性能标准，如ANSI/RESNA标准。

材料

标识每种部件的具体材料、任何可能影响材料特性的其他工艺、以及器械材料将遵循的自愿性标准。信息也应包括对车架和车轮进行材料强度测试的描述。应报告衬垫材料的阻燃试验结果。

标签

1.	提供包装标签、包装说明书（包括完整操作须知）的草案或范本，并根据FDA 1994年3月26日寄往轮椅生产商的标签函（副本已附），提供有关电磁干扰（EMI）的标签。

2.	按照21 CFR 801.109提供以下处方声明（器械和操作者手册以及任何广告和/或宣传材料中均需提供声明）：

小心：联邦法律限制本器械仅可由医生执业所在国家法律许可的执业医生使用或由医生订购。

3.	包括新器械和参照器械的宣传资料副本。

4.	提供清洁说明。

其他信息

除本文件在别处指明的信息外，电动器械还需要以下具体信息：

1.	指明所用电动机类型。

2.	必须包含关于断路系统的以下信息：

a.	系统的详细图纸和电气原理图；

b.	对在电气制动故障的情况下轮椅如何停止的解释；以及

c.	关于制动时间和距离的信息。

3.	报告电池充电的电气安全性测试、衬垫材料的阻燃试验结果；以及接地泄漏值（最大允许100 A）。

4.	指明电池数（凝胶或干酸）。

5.	指明电池充满电的最大行驶距离。

6.	如果贵公司的器械使用控制软件，贵公司应参见标题为“计算机控制医疗器械进行510（k）审查的审查者指南”（1991年8月29日）的FDA文件。如本文件所述，应确定和证明被视为与器械软件相关的关注水平。另外，按照本指南，提供与关注水平相应的文件，包括：1）系统和软件需求及设计，2）软件开发，3）验证和确认（V&V），4）测试结果和分析，以及5）证书。贵公司还必须提供软件危险分析，确定软件和系统的安全性要求。

请注意，如果仅提供“510（k）审查软件文档矩阵”中强调的最低限度内容，这可能无法确保信息充分，从而无法对软件做出决定。在记录V&V程序（所有关注水平）时，应提交通过/未通过和试验完成标准，以及一份系统水平的功能试验计划。应参见本指南提供的样本问题，必要情况下，参见其他来源。建议提交一份开发生命周期总结，其中描述如何确保整个开发期间的安全性可追溯性，以及足以表明软件符合其功能性和安全性要求的试验和分析。总体上，所提供的软件文件应考虑到软件设计和开发质量以及软件质量控制水平的足够评估。

本指南文件的副本可从小型生产商辅助部门（DSMA）获取，电话800-638-2041。

7.	指明慢速、正常和高速控制时的速度限值（最大允许6 m.p.h.）。

8.	指明最大安全操作倾斜度数，即器械在重心处于最高水平时可安全爬坡的向后、向前和向侧面倾斜的测量度数。

9.	指明最高路缘间隙。

10.	指明最大安全速度和最小转向半径，以避免操作期间翻倒。

11.	提供关于器械电磁兼容性的文件信息，在ISO EMC标准草案7176-14的附加材料中描述，标题为ISO EMC组建议草案：电磁兼容性附加材料，日期1995年4月3日（副本已附），关于电动轮椅和电动踏板车的电磁兼容性要求。

实质性等同信息

1.	必须确定将与主题器械进行比较以确定实质性等同的合法上市参照器械。必须提供证据证明器械处于洲际贸易中、非研究使用或作为车间至车间转运的一部分且经真实贴标宣传上市前通知提交者声称实质性等同的预期用途。这一步的可能完成方式为，提供日期为1976年5月28日之前的厂商广告、目录页或其他宣传资料副本，以及运输文件，如发票、提货单、显示器械洲际运输的收据等（对于证实修正前状态的其他信息，请联系DSMA）。

或者，可指出参照器械的510（k）编号。510（k）编号可从小型生产商辅助部门（DSMA）的自动检索系统-电子摘要（ED）中获得，该系统提供医疗器械法规、FDA讲稿文章和新闻稿、器械评估指南和按申请人名称排序的所有已批准510（k）列表。本510（k）信息位于产品认证主菜单第12号下。拨打（301）594-4802或（800）252-1366。关于如何评估本信息的更多指南，请联系DSMA。拨打免费电话（800）638-2041、（301）443-6597或传真（301）443-8818。

2.	提交资料必须包括对所有新器械和参照器械之间显著相似性和差异的描述。为方便审查，提交资料应包含汇总表，在预期医疗用途、功能和物理特性（包括安全性特性）方面比较这两种器械。描述提交资料器械对象和表明器械与合法上市器械之间有实质性等同的所有技术特征均必须报告。

510（k）声明总结

1.	在上市前通告提交资料（等同性确定基础）中提供一份510（k）安全性和有效性信息汇总，按照21 CFR 807.92中指明的内容和格式要求进行书写
或

2.	提供一份510（k）声明，称可应关注者要求提供可用的安全性和有效性信息。本指南必须遵循本格式，并包含21 CFR 807.93中所指明的措辞。

真实性和准确性声明

提供一份声明，称按照21 CFR 807.87（j）的要求，上市前通知中提交的所有数据和信息均真实准确，以及未遗漏任何重要事实。