参考 Ares（2015）4243818 - 12/10/2015

欧盟委员会

国内市场，行业，创业 和中小型企业总局

消费者，环境和卫生技术

健康技术和化妆品部

MEDDEV 2.7/2修订版2

2015年9月

医疗器械指南

根据指令93/42/EEC和 90/385/EEC主管机构对临床研究申请进行确认/评估的指南

注释

本指南属于医疗器械EC指令应用问题的一系列指南的一部分。不具法律约束力。该指南在经过与各个收益方（主管机构、服务委员会、实业公司、其他收益相关团体）进行深入协商之后谨慎拟定而成，期间对中期草案进行了传阅，而且部分意见还被收录在本文件中。因此，本文件反映了医疗器械行业的收益团体代表所持的立场。本指南依据理事会指令2007/47/EC修订的理事会指令90/385/EEC和理事会指令93/42/EEC做出了变更。

医疗器械指令

临床研究

根据指令93/42/EEC和 90/385/EEC主管机构对临床研究申请进行确认/评估的指南

索引

- 序

- 引言

- 范围

- 参考文件

- 定义

- 伦理考量

- 确认

- 评估

- 审批/授权决定

- 临床研究期间和结束时待评估的信息

  - 临床研究暂停

  - 终止，暂时停止，临床研究报告

  - 随访

附录

1a：	全部或部分适用的标准清单

1b：	适用于研究用医疗器械的基本要求表格

- 关于包含一种具有辅助作用的药物的医疗器械指导说明

- 对需要灭菌的医疗器械的指南

- 对有源器械的临床研究指南

- 软件临床研究指南

- 关于包含动物源组织的医疗器械指南

- 临床研究申请表

- 临床研究确认清单

- 临床研究评估清单

0. 序：

这些有关临床研究申请确认/评估的指南是整套医疗器械指南的一部分，依据医疗器械指令相关附录，这些指南可促进承担保护公共卫生责任的主管机构在临床研究确认和评估程序中采用一种通用的方法。

依据法规发展，定期更新这些指南。应总是使用最新版的指南。此次的修订版对之前的版本做出以下改动：

- 修改了其结构，使其与其它医疗器械指南的结构一致并更好地反映相关指令和注意协调标准EN ISO 14155；

- 提供一些基本准则，以促进各成员国在临床研究评估方面使用协调统一的方法，并促进对有关医疗器械的指令93/42/EEC和有关有源植入性医疗器械的指令90/385/EEC要求的理解，这些要求已由指令2007/47/EC修订；

- 重新表述某些段落，以反映以上列出的变化；

- 引入新附录，使具体的程序标准化或提供清单。

这些指南不具有法律约束力。认为在特定情境下，比如随着科学的发展，可能会出现其他方式或适于遵守法律要求的其他方式。

尽管如此，由于上述收益相关团体和国家主管机构专家的参与，预期成员国将遵守该指南，因而会支持相关EU指令规定和共同惯例在成员国内的统一应用。

然而，只有指令文本才构成法律要求。指令中未提到的某些问题，国家立法内容可能不同于这些指南。

1. 引言

这些指南适用于负责临床研究申请确认/评估的主管机构，即修订的理事会指令90/385/EEC1条款10和理事会指令93/42/EEC2条款15中所述。

然而主管机构（CA） 在每个成员国中的角色可能不同，且依据国家规定，其它机构，如伦理委员会，也参与到以上提及的临床研究评估/审批过程中。依据国家法，主管机构应鼓励参与到临床研究申请评估中的所有伦理委员会和其他可能的国家级机构使用这些指南。

主管机构应确保依照指令90/385/EEC附录6或指令93/42/EEC附录VIII提交的申请中的信息包含以下所列项目（如果适用）且细节充分。

依据指令90/385/EEC附录7第2节或指令93/42/EEC附录X第2节的规定，重要的是确保临床研究计划中包含记录的步骤和研究设计。此外，临床研究计划准确反映制造商/申办方计划的临床评估也很重要。

1有关有源植入性医疗器械成员国法律近似的理事会指令90/385/EEC，由欧洲议会和理事会指令2007/47/EC进行最后修正。

2有关医疗器械的理事会指令93/42/EEC，由欧洲议会和理事会指令2007/47/EC进行最后修正。

同样重要的是，依照适用的国家立法，对临床研究计划的任何实质性修改或其它对原始文件的实质性修正或更新，也需要及时提交给主管机构。

一般情况下，依据协调标准EN ISO 14155—人类受试者的医疗器械临床研究—良好临床规范，可比标准以及在遵守赫尔辛基宣言和国家规定的情况下，对以上描述的临床研究进行设计、实施和报告。

2. 范围

本文件的主要目的是根据指令90/385/EEC第10条或制造商/申办方提供的指令93/42/EEC第15条第一款的规定，从最初申请到调查结束为主管机构在验证/评估临床研究应用时提供指南。

本文件针对以下方面提供指南：

- 待确认和/或评估的文件描述；

- 一般确认/评估所使用的标准；

- 对研究过程中可能发生的事件和可能采取措施的描述；

- 评估的具体方面（标准参见附录）。

本文件中包含的指南一般针对于医疗器械和组合产品中的器械组件。不包括体外诊断。

此外，本指南旨在针对临床研究申请和实质性修改申请中提交的信息格式和内容提供建议。

注释：在上市后临床随访研究（PMCF-研究）中，依据指令93/42/EEC，IMD是一种CE标志的医疗器械并在预期范围内使用。按照国家规定认为研究不具有介入性，应从本MEDDEV范围中排除，并包含在MEDDEV 2.12/2内。

3. 参考文件

欧洲法规

1990年6月20日有关有源植入性医疗器械的理事会指令90/385/EEC

1993年6月14日有关医疗器械的理事会指令93/42/EEC

2012年9月8日有关用动物源组织生产的医疗器械的委员会条例（EU） 编号 722/2012 - OJ 212/3

2010年4月19日有关医疗器械欧洲数据库的委员会决议编号. 2010/227/EU

协调标准和国际标准

EN ISO 14155：2011人类受试者的医疗器械临床研究-良好临床规范

EN ISO14971：2012 医疗器械 – 医疗器械风险管理应用.

欧洲指导性文件

MEDDEV 2.7/1	临床评估：制造商和公告机构指南

MEDDEV 2.7/3	临床研究：严重不良事件报告

MEDDEV 2.7/4	临床研究指南：制造商和公告机构指南

MEDDEV 2.12/2	上市后临床随访研究指南：制造商和公告机构指南

MEDDEV 2.1/3	与辅助药品或辅助人类血液衍生物合并为一体的边缘产品，给药产品和医疗器械

MEDDEV 2.1/2	指令 "有源植入性医疗器械"的应用领域

MEDDEV 2.1/2.1	指令 "有源植入性医疗器械"的应用领域

用于植入式心脏起搏器编程的电脑治疗

MEDDEV 2.1/6	独立软件的资格和分类

MEDDEV 2.4/1	医疗器械分类

欧共体规章总纲内医疗器械边界和分类手册

4. 定义3

不良事件：发生于受试者、用户或其他人（是否与临床研究器械有关）的任何不良医学事件、意外疾病或伤害或不良临床体征（包括异常的实验室结果）。

注释 1：该定义包括有关研究用医疗器械或对比器械的事件。

注释 2：该定义包括与涉及步骤相关的事件。

注释 3：对于用户或其他人，该定义仅限于与研究用医疗器械有关的事件。

不良器械影响：与研究用医疗器械使用相关的不良事件。.

注释1：该定义包括因使用说明书不充足或不充分，研究用医疗器械的展开、植入、安装、操作或任何故障导致的不良事件。

注释2：该定义包括任何由研究用医疗器械使用错误或故意误用导致的事件。

临床数据：医疗器械作用于人类时产生的安全性和/或临床性能信息。

临床评估：方法合理的程序以收集和分析与医疗器械相关的临床数据并评估是否有充足的临床证据证实符合安全性和性能的相关基本要求。

临床证据4：证明声明或陈述的有效性和准确性的一定数量和质量的临床数据。

临床评估报告：临床评估的文件记录。

临床研究：针对个人或多人受试者的任何系统性调查或研究，旨在评估医疗器械的安全性或性能。

注释：“临床试验”或“临床调查”与“临床研究”意义相同。

- 当MEDDEV 2.7.1版本最终确定时，调整定义。

- 当MEDDEV 2.7.1版本最终确定时，调整定义。

临床研究计划 CIP：陈述临床研究的基本原理，目标，设计和提议的分析，方法，监督，实施和记录的文件。

注释：术语“protocol”与“CIP”意义相同。然而，protocol有很多不同的意思，一些意思与临床研究无关，且这些意思可能因国家不同而不同。因此，本MEDDEV中使用了CIP该术语。

临床性能： 当正确地应用于合适的研究受试者时，医疗器械的运行状况或受试者对预期用途相关医疗器械的反应。

临床安全：当按照制造商的使用说明书使用器械时，没有不可接受的风险。

符合性评定：按照监管当局确定的要求，对产生的证据和制造商的操作步骤进行系统性检查，以确定医疗器械是安全的且制造商预期运行，因而符合基本要求。

器械缺陷：指有关医疗器械的特性，质量，耐用性，可靠性，安全性或性能的缺陷。

注释：器械缺陷包括故障，使用错误和标签内容不全。

伦理委员会 （EC）：一个独立机构，其责任是对临床研究进行审查，目的是保护参与临床研究的受试者的权利，安全和福利。

注释：对于MEDDEV，“伦理委员会”与“研究伦理委员会”，“独立伦理委员会”或“机构审查委员会”意义相同。有关伦理委员会或相似机构的法规要求依国家或地区不同而不同。

可行性研究：通常用于获得医疗器械初步信息的临床研究（在产品设计早期），以对器械的研发步骤进一步做出充分计划，包括设计改进需要或关键研究的参数。

研究者：由主要研究者指定和监督的研究中心团队中的个体成员，在研究中心执行与临床研究相关的关键步骤或做出与临床研究相关的重要决定。

注释：研究中心团队的个体成员也可称为“协助研究者”或“合作研究者”。

研究者手册 （IB）：与临床研究相关的研究用医疗器械的当前临床和非临床信息的汇编。

关键研究：设计和动力充分的临床研究足以收集有关患者受益，临床风险，临床性能和/或对指定预期用途器械的可用性的确定性证据。

主要研究者：在研究中心负责实施临床研究的合格人员。

注释 1：如果在研究中心，临床研究是由一个团队来完成，那么主要研究者负责领导团队。

注释 2：是个人责任还是机构责任取决于国家法规。

严重不良事件：以下情况的不良事件

- 导致死亡；

b）造成研究受试者健康状况严重恶化，也导致以下结果：

  - 危及生命的疾病或伤害，或

  - 身体结构或身体功能的永久性损伤；

  - 患者住院治疗或现有住院治疗时间延长

  - 为防止危及生命的疾病或伤害或某个身体结构或身体功能的永久性损伤采取医学或手术干预；

c） 导致胎儿情况不稳定，胎儿死亡或先天性畸形或出生缺陷。

注释 ：已存在医疗状况的计划性住院或没有导致健康状况严重恶化的临床研究计划所需的步骤，不视为严重不良事件。

协调标准：标准的名称由欧洲委员会发布，认为其提供符合指令的基本要求或其他要求的推测。

5. 伦理考量

在指令90/385/EEC 和 93/42/EEC的附录7/附录X的2.2节中要求：“临床研究执行必须依据1964年在芬兰赫尔辛基由第18届世界医学大会采纳的赫尔辛基宣言执行，由世界医学大会进行最后修订。强制性要求本着赫尔辛基宣言的精神实施所有有关保护受试者的措施。这包括从开始考虑研究需求至说明发表临床研究结果的每一步。”

作为一般原则，“必须按照赫尔辛基宣言 （EN ISO 14155）制定的伦理原则保护临床研究受试者的权利，安全和福利”。

当决定实施临床研究时，产生新数据和回答具体的安全和/或性能问题（即当前的知识体系仍未回答的问题）在伦理上很重要。

保护受试者免受不必要的或不适当的试验的要求必须与有必要使用临床研究保护公共卫生的需求保持平衡。然而，在所有情况下，必须注意确保通过科学的和符合伦理的研究过程获得必要的数据，不将受试者暴露于过度的/可避免的风险或不适。受试者的权利，安全和福利至关重要，恰当的临床研究设计和实施对产生有意义的数据必不可少。

关于伦理考量所做的的确认和决定，以下步骤/文件/信息很重要-但并不是唯一决定因素：

- 寻求研究伦理委员会的有利意见；

- 出于研究目的，确认受试者有保险；

- 用于获得知情同意的程序和文件（通常主管机构要求这些文件（也）有国家语言版本）；

- 关于保护弱势群体和个人的程序

- 临床研究在伦理和科学方面的理由；

- 恰当的风险管理和收益/风险测定；

- 临床研究者的资格和临床研究中心的适用性；

- 对照组的恰当选择；

在伦理考量方面，国家和/或地区规定通常起主要作用。

6.确认

作为一种行政审查，临床研究申请的确认必须确保是否：

- 试验用产品属于医疗器械指令90/385/EEC或93/42/EEC规定的范围；

- 通告（最好以能上传的格式）内提供有关上传至EUDAMED数据库的临床研究的基本信息和正确的CIV ID码；（参见附录7）

- 对研究用医疗器械分类给定基本原理（仅依照指令93/42/EEC：III类，或IIa 或IIb类的植入式或长期侵入性器械）；

- 依照国家规定，附录和附录VIII分别要求的声明与相关文件；

- 依据其他国家要求提供相关信息。

应该基于以下事项确认：

6.1. 申请中待提供的信息

6.1.1. 附信

申请者应该随申请封面一起提交一封签名信。信头应该包含申办方方案编号和临床研究标题。信的内容应该着重描述有关申请的特殊问题，如特殊的临床研究人群，首次人类受试者的研究，高风险医疗器械，不同寻常的临床研究设计，亚组分析等。

此外，信中应该提到之前是否在该成员国或其他成员国提交过相同器械的临床研究申请。

6.1.2. 申请表

必须提供包含有关临床研究的基本数据，且将由MS纳入EUDAMED CI模块的申请表格，格式最好为xml格式，以便MS上传。附录7中提供的模版（依据国家规定，MS可能要求在自己的国家申请表格中提供其他数据）。

决议2010/227/EU要求提供以下信息：

- 制造商，适用情况下的授权代表：

  - 姓名；（ii） 街道；（iii） 所在地；（iv） 邮编；（v） 国家；（vi） 电话和邮箱；

  - 职位。

- 器械：

  - 国际公认的分类系统代码；

  - 器械名称/品牌，不适用时写出通用名称。

- 研究标题；

- 方案编号；

- 主要目的。

6.1.3.通常要求的用于申请存档的其他文件/信息：

- 申办方和制造商名称 （如果制造商不是申办方） 和通信联系点（也要提供EEA的授权代表的类似信息，如果适用）；

- 首次提交或重新提交；

- 如果是相同器械的重新提交，之前提交的日期和参考号；

- 存档时作为多中心/跨国研究的一部分参与该临床研究的成员国和其他国家，以及成员国或其他的国家的参见；

- EUDAMED临床研究标识号（CIV ID），如果有；

- 申办方签署的申请表确保：

  - 提供的信息完整；

  - 提交的文件包含对可获得信息的准确解释；

  - 将按照临床研究计划进行临床研究；

  - 按照适用的法律（参见 MEDDEV 2.7.3），报告严重不良事件，器械缺陷和相关更新文件；

  - 对研究参与者/用户或其他人采取了适当的安全措施；

  - 接受提交所需的申请费用。

- 根据国家要求尽快提供伦理委员会的意见；

- 临床研究标题；

- 依据国家要求的其他相关文件；

- 对研究用医疗器械当前的法律地位和其在临床研究中的预期用途的描述：

  - 有CE标志，且在预期用途6内（尤其指令90/385/EEC或国家规定）；制造商应该说明从第一次投入市场开始计算的市场暴露量和暴露时间；

  - 有CE标志且不在预期用途内；

  - 无CE标志；

  - 如果国家规定允许：简化的归档，前提是研究用医疗器械之前是成员国内某临床研究的一部分且从那时起研究用医疗器械及其用途没有改变。

6.1.4.资格 （两个指令） 和分类 （仅指令93/42/EEC）的基本原理：

必须给出试验用器械属于指令93/42/EEC和指令90/385/EEC的范围的基本原理。

有关资格的证明必须参考指令90/385/EEC和指令93/42/EEC的条款1。相关的MEDDEV（如MEDDEV 2.1/3）和欧共体规章总纲内医疗器械边界和分类手册中包含有用指导。

对于分类基本原理，指令93/42/EEC的条款9和附录IX提供了法律基础，在相关的MEDDEV（如.2.4/1）和“欧共体规章总纲内医疗器械边界和分类手册”中可能发现有用指导。

6.1.5. 指令90/385/EEC 附录6和指令93/42/EEC附录VIII分别要求的声明和文件：

指令90/385/EEC 和 93/42/EEC要求作为申办方的制造商或授权代表提供具体信息或提交给CA。关于提供声明或以下提到的文件内容，MS的要求可能不同，且申请期间不再另行通告，

5 “重新提交”：之前提交过题目，标识号和EUDAMED代码（CIV ID）均相同的临床研究申请，之前的申请被拒绝或撤回。

6 参见第2章的注释

或MS可能有政策要求立即提交声明内容和文件的更多细节信息，如果特殊情况下需要7。依据国家规定，随后的信息要求可能启动-停止程序。

对于包含在附录7（MDD 90/385/EEC）和附录X（MDD 93/42/EEC）范围内的临床研究所用器械，指令90/385/EEC的附录6或指令93/42/EEC的附录VIII要求提供器械声明的以下内容：

- 能够识别考虑中器械的数据；

- 临床研究计划；

- 研究者手册；

- 受试者的保险确认；

- 用于获得知情同意的文件（通常CA要求将其翻译成国家语言）；

- 声明表明器械的组成部分是否包含指令90/385/EEC附录1 第10节和指令93/42/EEC附录I 第7.4节分别提到的物质或人类血液衍生物；

- 声明表明器械生产时是否使用了委员会条例722/2012/EC中提到的动物源组织；

- 涉及的伦理委员会的意见和其意见包含的各方面的细节8；

- 职业医师或其他授权人的姓名和负责研究的机构的名称；

- 临床研究的地点，开始日期和计划持续时间；

- 声明说明除了与研究包含的方面一致外，考虑中的器械符合基本要求，且有关研究的这些方面，采取了所有能采取的预防措施以保护患者的健康和安全。

用于临床研究的医疗器械，指令90/385/EEC的附录6和指令93/42/EC的附录VIII要求文件必须包含：

- 对产品和其预期用途的一般说明；

- 设计图，设想的制造方法，尤其是关于灭菌，构成图解，组件，电路等；

- 用于理解以上提到的图和图解和产品操作的必要说明和解释；

- 风险分析结果和条款中全部适用或部分适用的标准清单，如果没有应用条款中提到的标准，说明为了满足该指令的基本要求而采取的解决方案；

- 如果器械的组成部分有指令90/385/EEC附录1 10节和指令93/42/EEC附录I 7.4节提到的物质或人类血液衍生物，考虑到器械的预期目的，那么要求在这一点上测试数据，以评估该物质或人类血液衍生物的安全性，质量和有用性；

- 如果器械是使用委员会条例722/2012/EC中提到的动物源组织生产的，在这一点上采取风险管理措施以降低传染风险；

- 设计计算结果和实施的检查和技术测试结果等。

以上提到的相关附录也要求：

制造商必须采取所有必要措施，以确保制造过程生产的产品是依照本节第一段提到的文件的要求制造的。

- MS应该在提交前把该信息告知申办方。

- 一些MS接受并行提交。

制造商必须授权这些措施的有效性评估或必要时的稽查。

“以上提到的这些附录涉及的声明中包含的信息9将保存至少5年的时间。对于植入式器械，则保存时间为至少15年。”10

6.1.6. 基于国家规定，可能给申请/通告添加特定信息，主要是关于伦理问题或局部问题（如关于临床研究者资格或临床研究中心的适用性；责任问题；易受伤害受试者的保护等）。11

6.1.7附录8中提供了确认清单。

6.2 确认结果：

CA给申办方/制造商/授权代表提供的确认声明有以下几种：

  - 已经提交了有效的申请且依据国家规定（如果适用）在一定的时间范围内即将进行评估阶段；或

  - 已经提交了有效的申请且申办方/制造商/授权代表现在开始临床研究，条件是如果成员国做出支持的决定，相关的伦理委员会已经表示批准；或

  - 已经提交了不完整/无效的申请，必须补全/调整（可能在某个时间范围内）；或

  - 已经提交了不完整/无效的申请，没有在法定时间内或在CA尝试修复申请后进行补全/调整且临床研究被拒；或

  - 没有依国家规定获得相关伦理委员会的批准，且临床研究被拒；或

  - 提交的申请不属于医疗器械范畴。

- 评估：

7.1. 一般方面：

评估是对申请中提交的文件/和信息和其它相关信息在伦理，技术，科学和临床方面的详细审查（可能在进一步信息要求后），通常由专家完成，以便确定，

- 除了那些即将在本临床研究中待检查的要求外，正确识别并满足适用于所涉及的试验用医疗器械的基本要求，如通过使用相关的协调标准或等效解决方案（参见附录1a 和 1b，模板有助于概述该信息），

- 对临床研究有关的各方面是否采取了所有适用的安全措施和风险缓解措施（依照指令I.2点 附录1/I的风险管理条款和协调标准EN ISO 14971），

- 必要的调整。.

- MS可能有不同的时间范围。

11CA主页通常有说明；相关的CA联系点列表网址

http：//ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts/index_en.htm

12对于指令90/385/EEC下的器械或指令93/42/EEC下的III级器械，或IIa 或 IIb级下的植入式和长期侵入性器械，在得到通告的60天后，制造商可以开始相关的临床研究，除非基于对公共卫生或公共政策的考虑主管机构在该60天内通告了相反的决定。

- 是否正确实施了收益/风险评估且依照医药目前工艺水平可接受（参见MEDDEV 2.7.1），

- 是否适当考虑了科学方面和方法论，并保证产生的临床数据是稳健可靠的，并适用于临床评估计划，

- 是否满足赫尔辛基宣言的伦理要求，和相关的国家要求，如果适用（参见第5章）。

本评估通常主要基于临床研究计划（CIP）和研究者手册（IB）提供的信息，这些信息的大部分都包含在协调标准EN ISO 14155：2011的附录A和B中。

以下的7.2点和7.3点给出了协调标准附录对于CIP和IB审查的考虑。

注释：以下是个别主管机构要求的应该包含的项目清单，尽管该信息可能在不同的文件中或以不同形式被提供。主管机构也可能要求提供额外文件，供评估使用。

注释：在没有遵守或部分遵守协调标准EN ISO 14155：2011的情况下，要说明没有遵守或部分遵守的理由和采取替代解决方案的理由。

第5章下面讨论的文件中通常包含伦理考量。根据国家规定，必须考虑EC和CA在此详细的伦理，技术和科学审查中的作用。

评估需要考虑的相关点的暂定清单参见附录9。

7.2. 临床研究计划 （CIP）：

N.B.：编号按照EN ISO 14155：2011附录A中的编号，容易参考且保持一致，并添加了注释或额外的具体考虑事项。

A.1.3：根据EN ISO 14155：2011的附录A.1.3，应该考虑以下信息

考虑信息：申办方和制造商的名称，地址和通信联系点和（如果制造商不是申办方）。也要提供授权代表的类似信息，如果适用13。

A.2：根据EN ISO 14155：2011的附录A.2，应该考虑以下信息

考虑信息：当研究者难懂或不熟悉具体器械的操作时：适当减少了与学习使用器械相关的风险（比如第一次使用前的培训，第一次案例的技术支持）。此外，当复杂或不熟悉器械的不适当操作会导致严重不良事件（SAE）时：在第一次使用时需要有经验人员对每个研究者进行监督，CIP（或IB）中应该预见并适当描述这些信息。

A.3：根据EN ISO 14155：2011的附录A.3-，应该考虑以下信息

考虑信息：应该清楚提到临床评估和基于适当的科学文献回顾确定的所包含临床研究的地位和

13该信息通常在确认过程中核实。

实施的理由，相关的差距分析和在相关领域中的医药工艺水平背景下的收益/风险评估 （参见 MEDDEV 2.7.1）。临床研究的基本原理中应该表明当前的临床研究申请具有探究性（如FIM，可行性，概念临床研究的试点或验证）或验证性（关键）临床研究，亦或是二者结合。不同性质的研究可能有不同的风险管理和统计方法和步骤，例如参见A.4下的考虑信息。而且，临床研究中可能得到的有关安全性和临床性能证明和临床证据产生的结论也会不同。

A.4：根据EN ISO 14155：2011的附录A.4，应该考虑以下信息

考虑信息：申办方应该检查受试者相关的临床数据，与器械相关的信息（运行，方法，可用性）并不断评估研究的风险/收益和对SAE 或USADE过程对可能的补救。如果申办方认为必要，可决定暂时中止并确定暴露间隔时间。

鉴于这一点和对FIM研究的考虑，尤其对于高风险器械，应该展现如何解决并减少意外风险和在治疗下一个受试者之前是否鉴定出改进的需要，其余受试者的治疗/暴露之间要留出足够的时间间隔：

- 申办方应该检查受试者相关的临床数据和与器械相关的信息（运行，方法，可用性），并在下一个受试者暴露于该器械前评估改进的需要。

- 清晰确定探究性研究的适用范围：该阶段应该合理考虑器械/受试者的数量。这必定会影响和限制产品研发时间。

在FIM研究中，必须考虑现有的经验如具体工艺，设计，使用的材料或申请经验。

考虑信息：混合试验 （探究性/验证性；尤其 FIM/关键）：FIM和关键阶段通常不应该结合，除非申办方呈现了充分的理由证明确实需要这样做并说明减少可预见风险的方法（要特别注意高风险级别的器械）。

- 申办方应该一直适当分离FIM组，并生成FIM患者的临时报告，保证充足的随访时间。基于FIM经验，申办方必须分析临床研发是否能按原计划继续进行或是否需要改变器械或CIP；

- 在有或无CIP/IB的关键组招募之前，CA应该考虑要求申办方把FIM报告和可能因FIM导致的其它文件修改（知情同意，病例报告表）寄给CA和/或进行评估的伦理委员会；（作为条件批准的一部分）

- 对于有重大高风险和未知风险的器械，不应允许把FIM和关键阶段结合在一个研究内。

考虑信息：对临床研究特别要求的步骤导致危害的说明和理由，尤其是有关侵入性和创新型步骤（如果适用）。

A.6.1：根据EN ISO 14155：2011的附录A.6.1，应该考虑以下信息

考虑信息：随访时间充足吗？

- 时间充足，足以收集确保受试者安全的必要数据，并允许必要时根据具体标准对研究类型和医疗器械保质期采取补救措施；

- 时间充足，足以充分完成研究目标；

- 观察应该至少包含与试验用器械使用相关的整个临床愈合期/恢复期。如果a 或b要求，有必要进行更长时间的观察（如对植入物的观察，如果预期会有长时间的不良反应）。

A.6.4：根据EN ISO 14155：2011的附录A.6.4，应该考虑以下信息

对植入物的考虑：

- 回收植入物分析：制造商应该按结构化流程收集和评估回收的植入物（翻修介入手术中移除的失败植入物）；

- 应该有用于检查的全面文件；

- 回收植入物的收集和分析计划，包括出现失败后计划对回收植入物进行的进一步研究，包括内部可能性/能力和外部的专业知识（收益冲突）；

- 回收植入物评估的工作流程，包括文件表格和涉及的机构；

- 对超过主要终点的受试者长期随访的安排，如对长期植入式器械的随访。

考虑信息：对临床研究特别要求的步骤导致危害的说明和理由，尤其是有关侵入性和创新性步骤（如果适用）。

A.7：根据EN ISO 14155：2011的附录A.7，应该考虑以下信息

考虑信息：随访时联系不到的患者

- 应该有清晰的步骤说明如何处理随访时联系不到的患者。

- 如果研究终结点包括死亡或能导致残疾/自主性丢失的结果：

  - 如果联系不到受试者，该步骤应该预见到医疗中心会联系其他人员或机构（在某些国家中联系家庭医生）。应尽快联系这些相关人员或机构，尤其是在带有相关风险的器械的FIM研究中，并采取必要的保护受试者健康和安全的措施（如暂停招募，检查器械的设计）；

  - 知情同意书应该列出联系人姓名或联系机构的名称并清晰声明受试者允许这些人或机构知晓该医疗信息。（也可参见4.7.4.j of EN ISO 14155：2011）

A.11：根据EN ISO 14155：2011的附录A.11，应该考虑以下信息

考虑信息：如果制造商制定了任何关于回收器械（如果适用，即植入式器械，多用器械）和阻止后续未授权使用的条款。

A.13：根据EN ISO 14155：2011的附录A.13，应该考虑以下信息

考虑信息：除了A.13中描述的流程，必须对知情同意书副本或给伦理委员会的草稿知情同意书进行检查。应该阐明负责审查（草稿）知情同意书的人员。

注释：这些可能是不同的文件。

检查提及的受伤后保险覆盖范围：确认申办方为研究上了保险，且保险覆盖了CIP中登记的所有患者。

A.14：根据EN ISO 14155：2011的附录A.14，应该考虑以下信息

考虑信息：应该获得澄清事件和临床研究步骤关系所用的原则。

A.17：根据EN ISO 14155：2011的附录A.17，应该考虑以下信息

考虑信息：在这里应该考虑赫尔辛基宣言的“研究注册”和“结果发表和传播”章节（35和36点），因为这是指令参考赫尔辛基宣言部分强制要求的。

7. 3.研究者手册 （IB）：

N.B.：编号按照EN ISO 14155：2011附录B中的规定，容易参考且保持一致，并添加了注释或额外的具体问题。

B.2：根据EN ISO 14155：2011的附录B.2，应该添加或考虑以下信息

器械鉴定

- 能够对器械进行识别的细节；

- 器械的商品名；

- 器械的通用名；

- 器械的型号名称和/或试验用器械的商品名或通用名；

- 型号包括修订号，如果有（或参考外观上的型号如果适用）；

- 器械标签副本和包含风险，禁忌症和警告的（如果有）IFU（使用说明书） [包括版本号和发行日期]；

- 器械说明，包括附件清单，工作原理和主要组件的方框图/流程图，以及研究所需的计划使用的其它器械的简要说明，如果适用；

- 与之前上市的相似产品（如果相关）不同的任何可识别的设计特征；

- 任何新的或之前未测试特征的细节，如果适用，包括功能和工作原理；

- 软件，功能，限制和版本说明（如果相关）；

- 设计图，如果理解器械功能需要的话；

- 任何特殊制造条件要求的鉴定且如果有要求，满足这些要求的方式。

考虑信息：器械分类：也应该用单独的文件提供器械分类基本原理，参见第6章确认。

B.3：根据EN ISO 14155：2011的附录B.3，应该添加或考虑以下信息

- 说明即将与身体、体液接触的材料，选材的基本原理和适用标准（如果相关）；

- 任何与器械合并为一体的药品或人类血液衍生物的鉴定，并说明其预期用途和之前使用该药品的经验（参见附录2）；

- 灭菌方法及其确认（方法，理由，是否有ETO残留）（如果适用）和可重复器械的清洁，消毒和灭菌方法（参见附录3）；

- 鉴定任何融合在器械内的动物源组织和制作过程之前的动物组织来源和收集的信息和有关组织源的其他相关信息（如“适宜性TSE证书”副本，如果有）；和（非）常规病原体减少和灭活制造工序验证的细节和有关制造商风险分析和风险管理过程的细节和使用动物组织或衍生物的理由，考虑到有更低风险组织或人造替代品。这也适用于使用基因生产材料的情况（参见附录6）。器械若属于委员会条例（欧盟） No 722/2012的范围，则必须遵守相关要求。

B.4：根据EN ISO 14155：2011的附录B.4，应该添加或考虑以下信息

- 对任何同一制造商生产的类似器械的经验总结，包括上市持续时间，对与安全性和临床性能相关的问题和投诉的审查以及为解决这些问题所采取的任何纠正或预防措施；

- 现有临床经验的总结，尤其是：

  - 对可得到的有关器械和/或等同器械的安全，临床性能，设计特点和预期用途的相关科学文献的总结；

  - 对之前的有关考虑中器械和/或等同器械（如果有）的临床研究总结；

- 应该提到之前器械模型的经验对当前设计修改的影响，如果适用。应该描述所有修改，记录下来并评估相比于预期效果的改进效果。

B.5：根据EN ISO 14155：2011的附录B.5，应该添加或考虑以下信息

  - 收益/风险分析，应包含与制造相关的（包括与器械选择相关的因素，材料选择，软件）危害和估计风险的鉴定和器械使用，以及说明消除鉴定出的风险或使其降到最低所采取的措施（注释：也可以包含在临床研究计划中）；

  - 说明解决生物相容性和生物安全性的办法，包括与器械使用相关的风险和危害的鉴定以及解决方案；

  - 如果相关标准没有得到全部适用，适用的基本要求清单和全部或部分适用的相关标准清单或说明为了满足指令基本要求所采取的解决方案（附录1a和1b展示了带有所有相关要素的清单模版。主管机构可以鼓励制造商使用这些模版）。

- 审批/授权决定

基于有权机构（主要是CA，EC14）做出的确认和/或评估结果，按照国家规定，可能做出以下决定：

- 批准临床研究；

- 批准，但有条件；

（1+2：参见8.1无异议模版信函）

14其它机构，如医院业主，健康保险供应商，依据国家规定，也可能发挥作用。

  - 默示批准；

  - 拒绝/反对该临床研究（4：参见8.2的反对模版信函）

- 无异议信

主管机构的无异议信/决定应该包含以下信息：

- 临床研究申办方的名称（根据国家规定）；

- 授权代表姓名，如果适用；

- 研究用医疗器械制造商名称（如果制造商不是申办方）；

- 临床研究标题，CIP代码和版本日期；

- 试验用器械名称；

- EUDAMED 临床研究代码；

- 日期；

- 决定；

- 任何施加的条件（即限于亚组的招募，如FIM组）需要提交中期报告，才能进行亚组之外的招募，伦理委员会批准；

- 职责总结（比如严重不良事件报告，严重违反CIP报告，修正，作为批准条件必需的报告）。

8.2. 反对信

主管机构的反对信/决定应该包含以下信息：

- 申办方名称；

- 授权代表姓名，如果适用；

- 研究用医疗器械制造商名称（如果制造商不是申办方）；

- 临床研究标题，CIP代码和版本日期；

- 试验用器械名称，如果有；

- EUDAMED 临床研究代码；

- 日期；

- 决定；

- 反对的详细原因-包括提出反对的所有证据；

- 说明依照国家立法向申请人开放的法律救济，包括时间范围。

- 重新提交时需要包含的具体信息，即处理反对证据的信息。

9.  临床研究实施过程中和结束时需要采取的行动

- 暂停临床研究

研究开始后，主管机构可能要求对临床研究进行重大修改或暂时中断，即有反对证据认为批准时提出的条件没有被满足，或怀疑临床试验的安全性或科学有效性，原因是怀疑临床研究过程会对受试者产生不可接受的风险15。当这与制造商不一致时，除了对涉及受试者有迫近风险的情况，在主管机构做决定之前，他们必须通告制造商或申办方，并询问申办方和/或研究者的意见。申办方必须立即调查暂停的理由并提供一个报告/响应及时解决提出的问题。MS可能要求初步报告并在一周内上交。

当主管机构暂停了一个试验，他们必须通告相关的伦理委员会和其他关注行动和采取措施依据的主管机构。

要在暂停后重新开始试验，申办方应该把做出实质性修正案提交给相关的主管机构和伦理委员会，提供证据表明重新开始临床研究是安全的。

如果申办方决定不再重新开始暂时中止的临床研究，他应该在做出决定后的15天内告知主管机构和相关的伦理委员会并简要说明提前终止研究的理由。

9.2结束，暂时中止，临床研究报告

制造商/申办方必须把临床研究结束的消息告知相关成员国的主管机构和涉及的伦理委员会。

根据指令90/385/EEC的附录7和指令93/42/EEC的附录X，制造商/申办方也应该最好在研究结束的一年内做出临床研究报告并交由主管机构处置。ISO14155：2011 （附录 D）中包含了撰写临床研究报告的指导，还有一些方面的指导可参见MEDDEV 2.7/1。

如果制造商/申办方暂时中止了临床研究，他应该立即告知相关的主管机构且至少在临床研究中止后的15天内。告知时应该以实质性修正案的形式并提供清楚的说明。

只要临床研究提前终止，申办方必须立即告知相关的主管机构和伦理委员会且至少在提前终止后的15天内。如果是中止或因安全原因而结束，则该时间范围要更短。

9.3 随访

如果在临床研究结束后出现了新事件，且新事件很可能改变医疗器械的风险/收益分析且对研究参与者仍有影响，申办方应该告知相关的主管机构和伦理委员会并提供推荐的行动步骤。

以下提供的附录可作为指导。根据MS条款，附录中提到的格式或文件可以修改。

15 对正在进行研究的疑问可能起因于SAE报告，人类受试者的研究用医疗器械的新数据，对人类受试者的研究用医疗器械或器械类型现有数据的新诠释，显示缺乏有效性的其它试验数据。

附录 1a：

全部或部分适用的标准清单

试验用器械（名称，尺寸，型号）：

制造商：

日期：

| 标准 | 版本/ | 遵守 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （标识符和标题） | 年份 | （除临床研究中将被评估的临床要求外） |  |  |
|  |  | 全部 |  | 部分 说明所有的偏离和为满足指令90/385/EEC |
|  |  |  |  | 的基本要求所采取的替代解决方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附录 1b：

适用/不适用于某种研究用医疗器械的基本要求表格16 （带基本原理）

| 基本要求 （ER） | ER 适用吗? （是/否） | 全部适用 或部分 适用的标准 | 与标准/文件 一致的证据 | 如有偏离，偏离理由/注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一般要求 |  |  |  |  |
| - 器械的设计和制造必须满足以下要求，当在预期条件或目的下使用时不会危害临床病情或患者安全或适用情况下用户或其他人员的安全和健康，条件是可能与其使用相关的任何风险，当与对患者的收益进行权衡时，为可接受风险且与提供高水平的健康和安全保护一致。这包括 - 尽可能降低因器械的人体工程学特征导致的使用错误风险和器械预期使用环境（为患者安全设计）风险，以及 - 考虑预期用户的技术知识，经验，教育背景，培训和适用情况下的的身体状况（为外行、专业、残疾或其他用户设计）。 |  |  |  |  |
| - 考虑到普遍公认的当前工艺水平，制造商采取的器械设计和结构方案必须与安全原则一致。在选择最合适的方案时，制造商必须按照以下顺序遵守下面的原则： - 尽可能消除或降低风险（内在设计和结构安全）， - 对于不能消除的风险，在适当的情况下采取充分的保护措施，包括必要情况下的警报。 - 告知用户因所采取的保护措施的缺点导致的剩余风险。 |  |  |  |  |
| - 器械必须达到制造商预期的性能且其设计、生产和包装需满足以下要求：适用于条款1 （2） （a）中提到的一个或多个功能，正如制造商所说明。 |  |  |  |  |
| - T1，2，3节提到的特点和性能千万不能被不利影响到以下程度，即在制造商标明的器械使用寿命期间，在正常使用情况下，器械受到应力时，适用情况下患者以及其他人员的临床病情和安全受到危害。 |  |  |  |  |
| - 器械设计，制造和包装必须满足以下要求：考虑制造商提供的使用说明和信息，预期用途中的特点和性能在运输和储存期间不会受到不良影响。 |  |  |  |  |
| - 当与预期性能进行权衡时，任何不良的不良反应构成的风险必须可接受。 |  |  |  |  |
| 6a.按照附录X，与基本要求一致的证明必须包含临床评估 |  |  |  |  |
| II. 有关设计和结构的要求 |  |  |  |  |
| 7. 化学，物理和生物性质 |  |  |  |  |
| 7.1 器械设计和制造必须保证1节‘一般要求’中提到的特点和性能。必须特别注意以下几点： - 使用材料的选择，尤其是关于毒性和适当情况下的易燃性， - 考虑到器械预期用途，使用材料和生物组织、细胞和体液的相容性 |  |  |  |  |
| - 适当情况下，事先验证了有效性的生物物理学或模型研究的结果。 |  |  |  |  |
| 7.2器械设计、制造和包装必须满足以下要求，即考虑产品的预期使用目的，把污染物或残留物对运输、储存和器械使用过程涉及人员的风险和对患者的风险降至最低。必须特别注意暴露的组织和暴露的时长和频率。 |  |  |  |  |
| 7.3器械设计、制造和包装必须满足以下要求，即在正常使用或例行程序中，与材料、物质和气体接触时，可以安全使用；如果器械是用于管理药品的，根据管理这些产品的条款和制约，设计和制造时必须与相关的药品相匹配，且保持其性能与预期用途一致。 |  |  |  |  |
| 7.4如果器械的组成成分包含一种物质，且这种物质单独使用，根据指令2001/83/EC的条款1的规定，可以看成是一种药品 |  |  |  |  |
| 物质负责在器械附属行动中与人体接触，那么必须验证物质的质量、安全和有用性，验证方法可依据指令2001/83/EC附录I 中所列方法进行类推。 - 对于第一段提到的物质，在验证了作为医疗器械一部分的物质的有用性并考虑器械的预期用途后，公告机构必须从成员国/欧洲药品管理局（EMA）指定的主管机构寻求有关物质质量和安全的科学观点（包括器械包含物质的临床收益/风险预测的），特别地要由其委员会代理该行动，依照条例（EC） No 726/2004 （*）。当发表观点时，主管机构或EMA必须考虑公告机构确定的制造过程和有关物质包含器械的有用性数据。 - 如果器械的组成成分包含一种人类血液衍生物，在验证了作为医疗器械一部分 |  |  |  |  |
| 的物质的有用性并考虑器械的预期用途后，公告机构必须从EMEA处寻求有关物质质量和安全的科学观点（包括人类血液衍生物包含器械的临床收益/风险预测），特别地要由其委员会进行该行动。当发表观点时，EMEA必须考虑公告机构确定的制造过程和有关器械包含物质的有用性数据。 |  |  |  |  |
| - 当附属于医疗器械的物质发生变化时，尤其是有关制造过程变化，必须把该变化告知公告机构且公告机构必须咨询相关的医药主管机构（即初期咨询阶段唯一涉及的当局），以确认保持了附属物质的质量和安全。主管机构必须考虑公告机构确定的有关物质融入器械的有用性数据，目的是确保该变化对已经确立的在医疗器械中添加该物质的收益/风险预测没有消极影响。 |  |  |  |  |
| - 当相关医药主管机构 （即初期咨询阶段唯一涉及的当局），已经获得了有关附属物质的信息时，即可能会对已经确立在医疗器械中添加该物质的收益/风险预测有影响的信息，该当局必须给公告机构提供建议，说明该信息对已经确立在医疗器械中添加该物质的收益/风险预测是否有影响。公告机构在重新考虑其对符合性评定程序的评估时，必须考虑已经更新的科学观点。 |  |  |  |  |
| - 器械设计和制造时必须把物质从器械中泄漏导致的风险降到最低。根据1967年6月27日的指令67/548/EEC附录I中关于危险物质分类、包装和标签的法律、条例和管理规定近似，必须特别关注对生殖有致癌性、诱变性或有毒的物质。 |  |  |  |  |
| - 预期用于给身体施加和/或从身体移除药品、体液或其他物质的器械的一部分（或器械本身），或用于运输和储存这种体液或物质的器械，如果包含被指令67/548/EEC附录1列为对生殖有致癌性、诱变性或有毒的种类1或2邻苯二甲酸盐，那么必须在这些器械本身和/或每个单位包装上进行注明，或适当情况下在出售包装上标明是包含邻苯二甲酸盐的器械。 |  |  |  |  |
| - 如果这些器械的预期用途包括治疗儿童或孕妇或哺乳妇女，考虑到要符合基本要求，尤其是本段落的要求，制造商必须在技术文件内提供使用这些物质的具体理由，并在使用说明书中提供有关对这些患者群剩余风险的信息和在适用情况下，提供适当的预防措施。 |  |  |  |  |
| - 考虑到器械和其预期使用环境的特性，器械设计和制造时必须尽可能降低因物质意外进入器械而导致的风险。 |  |  |  |  |
| 8 感染和微生物污染 |  |  |  |  |
| 8.1 器械和制造过程的设计必须尽可能消除或降低感染患者、用户和第三方的风险。设计必须易于操作，且必要时，把使用过程中患者对器械的污染降到最低，反之亦然。 |  |  |  |  |
| 8.2 动物源组织的来源动物必须在兽医的控制和监督下，按适应于组织预期用途的方式饲养。公告机构必须保持有关动物产地的信息。动物源组织、细胞和物质的加工、保存、测试和处理必须达到最佳安全性。特别是通过在制造过程中实施经过验证的病原体消除或病毒灭活方法，必须解决有关病毒和其它传染病原体的安全问题。 |  |  |  |  |
| 8.3 在无菌状态下交付的器械在设计、制造和包装时必须使用一次性包装，和/或依据适当程序，确保投放市场时无菌且在制定的储存和运输条件下仍保持无菌，直到保护性包装损坏或打开。 |  |  |  |  |
| 8.4 在无菌状态下交付的器械，其生产和灭菌必须采用合适的经验证方法 |  |  |  |  |
| 8.5 预期灭菌的器械必须在适当控制的（环境）条件下进行生产。 |  |  |  |  |
| 8.6 无菌器械包装系统必须使产品保持规定的洁净度水平且无退化，且如果器械在使用前需要灭菌，则要把微生物污染风险降至最低；考虑到制造商提供的灭菌方法，包装系统必须合适。 |  |  |  |  |
| 8.7 器械包装和/或标签必须区分以无菌或非无菌状态销售的同种或类似产品。 |  |  |  |  |
| 9 结构和环境特性 |  |  |  |  |
| 9.1 如果器械预期与其它器械或设备结合使用，整个结合器械，包括连接系统，必须安全且不可以损害器械的规定性能。标签或使用说明书中必须说明任何使用限制。 |  |  |  |  |
| - 器械设计和制造必须尽可能消除或降低： - 与物理特性包括体积/压力比，尺寸和适用情况下的人体工程学特征相关的造成伤害的风险； - 与合理的可预见环境条件相关的风险，如磁场，外部电力影响，静电放电，压力，温度或压力和加速度变化， - 与研究中通常使用的或用于给定治疗的其它器械相互干扰的风险， - 在不能维修和校准（如植入物）的情况下，因使用材料老化或任何测量或控制机制失去准确性而导致的风险。器械设计和制造必须把正常使用情况下和出现单一故障时的起火或爆炸风险降至最低。必须特别注意使用时会接触到易燃物或能够引起燃烧的物质的器械。 |  |  |  |  |
| 10 有测量功能的器械 |  |  |  |  |
| - 有测量功能的器械的设计和制造必须在适当的准确度限制内提供足够的准确度和稳定性并考虑器械的预期用途。制造商必须说明准确度限制。 |  |  |  |  |
| - 考虑到器械的预期用途，测量、监测和刻度盘的设计必须与人体工程学原则一致。 |  |  |  |  |
| - 有测量功能器械的测量值单位必须与理事会指令80/181/EEC的条款的法定单位一致。 |  |  |  |  |
| 11 辐射防护 |  |  |  |  |
| 11.1 总则 |  |  |  |  |
| - 在不与预期目的矛盾的前提下，器械设计和制造必须尽可能使患者、用户和其他人员受到最少的辐射，同时不限制用于治疗和诊断目的的适当规定水平辐射的应用。 |  |  |  |  |
| 11.2 预期辐射 |  |  |  |  |
| 11.2.1 如果设计的器械会释放对于特定的医学目的来说必要的危险水平的辐射，且人们认为其收益大于辐射的内在风险，则用户必须可以控制辐射水平。这类器械的设计和制造要确保相关变量参数的再现性和耐受性。 |  |  |  |  |
| 11.2.2 如果器械预期释放潜在危险的、可见和/或不可参见辐射，在可行的情况下，必须配备这类辐射的视觉显示器和/或声响警报 |  |  |  |  |
| 11.3 意外辐射 |  |  |  |  |
| 11.3.1 器械设计和制造必须尽可能减少患者，用户和其他人员受到的意外辐射，漫辐射或散射辐射。 |  |  |  |  |
| 11.4 说明书 |  |  |  |  |
| 11.4.1 释放辐射的器械的操作说明书必须给出有关以下几方面的详细信息，即所释放辐射的性质，保护患者和用户的方法，避免误用和消除装置内在风险的方法。 |  |  |  |  |
| 11.5 电离辐射 |  |  |  |  |
| 11.5.1 预期释放电离辐射的器械的设计和制造在可行情况下必须确保所释放辐射的量、几何结构和质量可以改变和控制，考虑到预期用途。 |  |  |  |  |
| 11.5.2 用于放射诊断学的释放电离辐射的器械的设计和制造必须为预期的医学目的提供合适的图像和/或输出质量，同时使患者或用户受到的辐射降至最低。 |  |  |  |  |
| 11.5.3 用于放射治疗学的释放电离辐射的器械的设计和制造必须能够可靠监测和控制辐射剂量，光束类型和能量以及适用情况下的辐射质量。 |  |  |  |  |
| 12 对连接到能量源或配备能量源的器械的要求 |  |  |  |  |
| 12.1 依据预期用途，带有电子可编程系统的器械设计必须确保这些系统的重复性、可靠性和性能。在单一故障情形中（系统内），应该采取适当的方法尽可能消除或降低由此带来的风险。 |  |  |  |  |
| 12.1a. 对于组成部分包含软件的器械或本身就是医用软件的器械，考虑研发生命周期，必须依据当前工艺水平对软件进行确认，风险管理，确认和验证原则。 |  |  |  |  |
| - 患者安全取决于内部电源的器械必须配备一种测定电源状态的方法。 |  |  |  |  |
| - 患者安全取决于外部电源的器械必须包含一种警报系统，能够对任何电源故障发出警报。 |  |  |  |  |
| - 预期监控患者一种或多种临床参数的器械必须配备合适的警报系统，警告用户可能会导致死亡或患者健康状况严重恶化的情形。 |  |  |  |  |
| - 器械设计和制造必须把产生电磁场的风险降至最低，即在通常环境下可能损害其他器械或设备操作的电磁场。 |  |  |  |  |
| - 电气风险防护： 如果器械正确安装的话，器械设计和制造必须尽可能避免正常使用时和单一故障情况下的意外触电气风险。 |  |  |  |  |
| 12.7. 机械风险和热风险防护 |  |  |  |  |
| 12.7.1. 器械设计和制造必须保护患者和用户不受机械风险，比如与阻力，稳定性和活动部件相关的风险。 |  |  |  |  |
| 12.7.2. 尤其是从根源上考虑技术进步和可用于限制震动的方法，器械设计和制造必须把风险降至可能的最低水平，即因器械产生的震动而导致的风险，除非震动是规定性能的一部分。 |  |  |  |  |
| 12.7.3. 尤其在根源上考虑技术进步和可用于降低噪音的方法，器械设计和制造必须把风险降至可能的最低水平，即因释放的噪音而导致的风险，除非释放的噪音是规定性能的一部分。 |  |  |  |  |
| 12.7.4. 与电源，气体供应或液压和气动能源供应连接的，用户不得不处理的端头和连接器，即设计和结构必须把所有可能风险降至最低。 |  |  |  |  |
| 12.7.5. 正常使用时，器械的可触及零件（排除供热或预期达到指定温度的零件或部位）和周围的物体不允许达到潜在危险温度。 |  |  |  |  |
| 12.8 能量源或物质施加于患者的风险防护 |  |  |  |  |
| 12.8.1. 给患者提供能量或物质的器械的器械设计和结构必须可以设置流速并精确保持该流速，保证患者和用户的安全。 |  |  |  |  |
| 12.8.2. 器械必须配备预防和/或表明可能导致危险的流速不足的方法。器械必须配有合适的方法以尽可能防止来自能量源和/或物质源的危险水平能量的意外释放。 |  |  |  |  |
| 12.9. 器械上必须清晰标出控制装置和指示器的功能。器械带有操作说明书的或通过视觉系统显示操作或调控参数时，必须使用户或患者（适当情况下），理解这类信息。 |  |  |  |  |
| 13 制造商提供的信息 |  |  |  |  |
| - 每个器械必须带有指导安全和适当使用的信息，考虑到潜在用户的培训和知识背景，和可以识别制造商的信息。该信息包括标签上的细节和使用说明书中的数据。尽可能可行并适当，指导安全使用器械的信息必须标注在器械本身和/或每个包装单位上或适当情况下的销售包装上。如果不是每个器械都有个体包装，该信息必须标注在给一个或多个器械提供的说明书上。每个器械的包装内必须包含使用说明书。但I或IIa级器械不需要这类说明书，前提是没有这类说明书也可以全然安全的使用。 |  |  |  |  |
| - 在适当情况下，这类信息应该以符号的形式列出。任何符号或识别颜色必须与协调标准一致。在没有标准的领域，随器械一起提供的文件中必须说明这些符号和颜色。 |  |  |  |  |
| 13.3. 标签上必须标注以下详情： |  |  |  |  |
| （a） 制造商的名称或商品名和地址。对于进口到欧共体的器械，如果制造商在欧共体内没有注册营业地点，鉴于在欧共体内的分销、标签或外包装或使用说明书，还必须包含授权代表的姓名和地址。 |  |  |  |  |
| （b） 识别器械和包装内容所必需的细节，尤其是对于用户来说； |  |  |  |  |
| （c） 适当情况下，标注‘无菌’一词； |  |  |  |  |
| （d） 适当情况下，批号，前面加上‘LOT’，或序列号； |  |  |  |  |
| （e） 适当情况下，标注器械可以安全使用的日期，以年和月的形式； |  |  |  |  |
| （f） 适当情况下，标明器械为一次性使用。整个欧共体内制造商的一次性使用标记必须一致。 |  |  |  |  |
| （g） 如果器械是定制的，必须在器械上标明“定制”； |  |  |  |  |
| （h）如果器械预期用于临床研究，要标明“临床研究专用”； |  |  |  |  |
| （i） 任何特殊的存储和/或处理条件； |  |  |  |  |
| （j）任何特殊的操作说明； |  |  |  |  |
| （k）任何警告和/或注意事项； |  |  |  |  |
| （l）有源器械的生产年份，（e）条包含的器械除外。该年份可能包含在批号或序列号中； |  |  |  |  |
| （m） 适当情况下，灭菌方法。 |  |  |  |  |
| （n） 对于条款1（4a）中包含的器械，要标明器械包含人类血液衍生物 |  |  |  |  |
| 13.4. 如果用户不能明显看出器械的预期用途，制造商必须在标签和使用说明书中清晰说明其用途。 |  |  |  |  |
| 13.5.在合理和可行的情况下，必须标明器械和可拆卸组件，适当情况下按批标明，允许采取所有合适的措施，以探测器械和可拆卸组件可能带来的任何潜在风险。 |  |  |  |  |
| 13.6.适当情况下，使用说明书必须包含以下详情： |  |  |  |  |
| （a） 13.3节提到的详情，（d）和（e） 除外； |  |  |  |  |
| （b） 3节提到的性能和任何不良的不良反应； |  |  |  |  |
| （c） 如果器械必须与其它医疗器械或设备组装或连接才能操作并实现预期用途，要提供有关其特点的足够细节，以正确识别应该使用的器械或设备，获得安全的结合； |  |  |  |  |
| （d） 为确认器械是否恰当安装以及正确和安全运行所需的所有信息和所需的有关维护和校准本质和频率的细节，确保器械一直恰当和安全地运行； |  |  |  |  |
| （e） 适当情况下，关于避免与器械植入相关的某些风险信息； |  |  |  |  |
| （f） 特定研究或治疗中因器械存在而导致的相互干扰风险的有关信息； |  |  |  |  |
| （h） 如果器械可重复使用，说明再次使用前需要进行的恰当操作，包括清洁、消毒、包装和适当情况下需要的再次灭菌方法和可重复使用次数的限制。对于使用前需要灭菌的器械，清洁和灭菌说明书的内容必须满足以下要求，即如果正确遵守，器械仍符合I节的要求。 如果器械为一次性使用，制造商需提供如果重复使用该器械，可能导致风险的已知特点和技术因素信息。如果依照13.1节，不需要使用说明书，则用户要求时必须提供此信息； |  |  |  |  |
| - 使用器械前需要进行的任何进一步处理或操作的细节（如灭菌，总装等）； |  |  |  |  |
| - 如果是为医学目的而释放辐射的器械，要提供有关这种辐射的性质、类型、强度和分布的细节。 |  |  |  |  |
| 使用说明书还必须包含即允许医务人员简要向患者说明任何禁忌症和需要采取的防范措施的细节。这些细节尤其要包括： |  |  |  |  |
| - 一旦器械性能出现变化，应该采取的防范措施； |  |  |  |  |
| - 在合理的可预见环境条件下，如暴露于磁场，外部电力影响，静电放电，压力或变化的压力或加速度，热点火源等，应该采取的防范措施； |  |  |  |  |
| - 有关考虑中器械即将管理的一种或多种药品的充分信息，包括对递送物质选择的限制； |  |  |  |  |
| - 有关器械处置的任何特殊的、不寻常的风险防范措施； |  |  |  |  |
| - 依照7.4节，融为器械一部分的药品或人类血液衍生物； |  |  |  |  |
| - 有测量功能的器械声称的精确度 |  |  |  |  |
| - 使用说明书的发行日期和最新的修订版。 |  |  |  |  |

附录 2：

对组成成分包含能起辅助作用的药品或人类血液衍生物的医疗器械的指导说明

可能要求与药品和/或人类血液衍生物有关的额外信息：

- 有关该药品或人类血液衍生物是否是经授权的药品信息。如果是，是在欧盟市场授权的吗？授权多长时间了？必须提及批准的适应症且必须包含欧盟SPC（补充保护证书）；参考适用的药品法（欧盟，国家性）。

- 其在器械中的预期用途和风险分析。

- 来源，产品许可（适用情况下），药品成分的数量/剂量和将物质融入器械的方法。

- 生产方法（加工时使用的溶剂/试剂，残留物）。

- 有关器械预期保质期/使用寿命的稳定性数据。

对药品实施的定性和定量测试。

- 临床文件 （证明药品有用性的临床数据）。

要求的仅与药品相关的额外信息：

- 原材料控制

  - 药材规范规范，如欧洲药物管理档案总结，参考欧洲药典或某个欧洲成员国国家专著。

  - 制造商可能希望与准许的临床试验授权委员会（CTA）互相参照

  - 请参考“欧共体药品管理规则”第III卷，附录II。

- 毒理档案 （毒性试验或生物相容性结果总结）。

  - 这应该包含对生殖力，胚胎/胎儿的影响和围产期毒性和药品的诱变和致癌潜力。

- 药品在器械背景下的药效学。

药物动力学特点 （局部/系统暴露方式，持续时间和最大暴露值和最高血药浓度峰值，考虑到在器械背景下个体变异性，血药浓度-时间曲线下面积（AUC））。应该特别说明新的活性物质从器械中的释放以及随后的分布和消除。

- 局部耐受性 （尤其是暴露方式与常规施药不同的情况） 如 EN/ISO 10993 测试结果，或科学文献综述。

注释：参考了MEDDEV 2.1.3，C 3节，说明了作为咨询步骤的一部分，公告机构应该提供给药品当局的有关药品的文件，也许有帮助。

要求仅与人类血液衍生物相关的额外信息：

- 原材料控制

  - 血浆来源的控制，如欧洲血浆管理档案总结

  - 血液衍生物的生产

附录3-5参考了适用于每节的协调标准，鉴于这些标准给出了与基本要求的预设符合性，附录的目的是强调标准中的关键考虑。

附录 3：对需要灭菌的医疗器械的指导

可能要求有关无菌器械的额外信息，包括以无菌状态提供的或使用时才灭菌的器械：

说明器械灭菌方法的文件。

如果是以无菌状态提供的器械，适当情况下应该包含：

- 灭菌方法

- 灭菌设备的详细信息，名称，地点，过程

- 表明灭菌过程可以对灭菌装载中的指定器械进行有效和重复灭菌的确认证据，如结果，证书和选择该灭菌过程的理由

- 产品放行记录的细节（指示剂测试，剂量测定放行，参数放行），应该包括结果和结局

- 有关生物负载的数据，如性质，频率和结果

- 制造和灭菌过程中对器械采取的任何环境防范措施的细节。包含的信息：性质，监测频率和结果

- 任一灭菌过程适用的任何标准的细节。

如果器械使用时才灭菌，适当情况下应该包含：

- 包含任何处理时需要的特殊防范措施的去污说明书副本（即清洁，消毒和/或灭菌）

- 必须提供表明灭菌过程可以对指定器械进行有效和重复灭菌的适当确认数据。

需要注意的重点

- 应该为每个需要灭菌的试验用器械提供文件。这包括任何仪器或附件。

- 使用时才灭菌，特别是选用湿热（蒸汽）作为灭菌方法的器械，应该尤其注意适用的国内“标准灭菌参数”，即加工器械和给器械灭菌的国家。适当的灭菌合格和确认报告应该考虑这些‘标准’要求和相关的协调标准。

附录 4：对有源器械临床研究的指导（软件除外，参见附录5）

支持与理事会指令如93/42/EEC或90/385/EEC基本要求一致性声明的额外信息。

总则

- 详述如何满足要求的基本要求清单，包括对适当协调标准的参考。

注释：协调标准的应用是自愿的且申请者可以选择替代方法，证明其符合基本要求。比如，符合国际，国家或机构内部标准且应该提供风险收益分析作为证据支持，最好符合EN ISO 14971。

- 支持与提到的任一标准一致的文件证据。这可能包括独立组织或检验站证明。作为替代方法，也接受自行认证，条件是提供设计输入和随后的内部验证证据。

- 对于选择不同于EN 60601-1（包括保护不受触电危险，机械危险，故障状态，结构要求等）的自行认证的申请者，应该提供依照标准的清单或等效标准的清单。这应该由能胜任的工程师完成并签名。在条款不适用的情况下，应该提供理由。对泄漏电流进行测量的，应该记录测量值。

- 当医疗器械作为系统的一部分与其它器械一起使用时，如连接至笔记本电脑等，也应提供额外的EN 60601-1-1清单或包含研究整个系统的等效文件。

专业技术包括：红外线，激光，微波，核磁共振成像，射频超声，紫外线，X射线等。

- 如何把这种技术融入设计的细节和为确保器械安全应用所采取的措施。有关输出功率的信息，所使用安全限值的理由和对适当标准的参考，如相关的EN 60601系列的第2部分。

有源植入物

- 故障模式，影响[和危险程度]分析的（FMEA/FMECA）的总结。

- 动物研究结果。

- 如果器械是某种早期设计产品的新一代产品，早期产品的性能统计和不良事故资料。

附录 5：软件和可编程器械

如器械的组成成分包含软件或器械本身就是软件，在通告中应该说明以下信息：

说明软件研发时使用的任何标准（如IEC 62304，IEC 80002，IEC 80001-1）。

说明软件的角色包括：

- 医疗器械的正常操作，初始设置，维护，校准，调节或监测是否依赖于软件；

- 医疗器械的正确操作是否依赖于有限时间内的软件执行，即，使用实时软件；

- 医疗器械软件是否有任何部分可以在不与医疗器械直接连接的硬件上独立运行。

说明软件与安全的关系，包括：

- 基本性能是否依赖于软件（基本性能指缺少该性能会对患者构成伤害威胁的性能）；

- 依赖于软件的风险控制措施；

- 一旦软件出现故障，临床人员或患者进行知情干预以防止伤害的机会。

说明软件风险管理，包括：

- 包含软件项的风险管理过程；

- 包含软件缺陷的起因顺序事件的识别；

- 是否使用了硬件风险控制措施，以预防软件缺陷导致的后果；

- 软件研发过程是否作为风险控制措施使用；

- 软件验证或软件确认是否作为风险控制措施使用（验证=‘我们是以正确的方式做了正确的事情吗’，确认=‘我们做的事情正确吗？’）。

说明软件研发过程，包括：

- 是否可能通过系统和软件架构记录推断每个组件和软件项目对安全的贡献；

- 在融入大软件项目前，是否对软件单元（软件分解的最低等级）进行了测试。

说明有关以下几方面的临床研究的目的：

- 临床研究的目的是否是评估软件的性能和/或安全或评估软件任何部分的临床适合性，如果是，应该如何完成；

- 设计用于评估临床背景下软件操作的任何特定方案的细节。

说明人机界面，包括：

- 软件的用户界面（允许人类与软件相互作用的机制）（包括给患者，临床技术人员，内科医生，维护工程师等的界面）；

- 每种用户界面的目标人群（如年龄，专业知识，语言等）和是否有存档；

- 在实施临床研究前已经完成的评估用户界面对每个目标人群的有效性的测试，或在研究中应该如何对其进行评估；

- 为确保只有合适的人群才允许操作每种不同种类的用户界面所采取的措施。

说明保护软件的方式，包括：

- 保护不受意外的或未授权的改变；

- 说明在临床试验中有权做出软件改变的角色；

- 适当的基本原理和/或措施，以确保软件变化不会对临床研究产生不利影响。

附录 6：使用灭活的动物组织或衍生自动物组织的灭活产品的器械：

条例编号722/2012/EC制定了有关医疗器械投放市场和/或交付使用的特殊要求，包括使用灭活的动物组织或衍生自动物组织的灭活产品制造的有源植入式医疗器械。该条例适用于来自牛，绵羊和山羊种类，鹿，麋鹿，貂和猫类的动物组织及其衍生物。不适用于加工条件至少和该条例附录I 第3节制订的条件一样的某些牛脂类衍生物，也不适用于不用于与人体接触或仅与完整皮肤接触的器械。

对于预期用于属于该条例范围的临床研究器械，制造商或其授权代表的声明和分别与指令90/385/EEC附录6或指令93/42/EEC附录VIII一致的文件，也必须说明与该条例附录I 第1节设定的特殊要求一致。

有关使用动物组织及其衍生物器械的协调标准系列EN ISO 22442还有额外的用途，即提供了支持或评估该类器械临床研究申请的重要信息。

附录 7：

给国家主管机构的医疗器械临床研究申请表

有关成员国：

A.临床研究 （CI）：

A.1.给EEA内某个当局的首次通告：	是	否

A.1.1.EUDAMED 临床研究代码（CIV ID），如果有：

A.2.试验全称 （当地语言/英语）：

A2.1.当地语言：

A2.2.英语：

A.2.3. 简称：

A.2.4. 方案编号：	A.2.4.1.版本：	A.2.4.2.日期：

A.2.5. 这是重新提交吗?	是	否

A.2.5.1. 如果是，写出 NCA的 证明书：

A.2.6. 研究目标：

A.2.7.入选标准：

| A.2.8. 排除标准： | 17 |
| --- | --- |

A.2.9. 研究特异的措施 （步骤，药物，诊断）：

A.2.10. 临床研究（CI） 类型：

A.2.10.1.	首次人类受试者 （FIM）	

试点/概念验证CI	

验证性 （关键） CI	

A.2.10.2. 有关医疗器械和药品的CI （混合研究）	

A.2.10.2.1 如果是，EudraCT 号：

A.2.11. 国内 CI		或跨国 CI	

A.2.11.1 其它有关的成员国

A.2.12.计划招募的研究对象人数：

在成员国内：	在EEA内：	在EEA外：

A.2.13. 计划的研究地点数目：

在成员国内：	在EEA内：	在EEA外：

A.2.14. 计划开始日期 DD/MM/YYYY：	计划结束日期 DD/MM/YYYY：

B. 联系信息

B.1. 申办方：

B.1.1. 组织名称：

B.1.2. 联系人姓名：

B.1.3. 地址：

B.1.3.1. 邮编/地点：

B.1.3.2. 国家：

17 A.2.7. 和 A.2.8，可选

B.1.4.电话号码：

B.1.5. 传真号码：

B.1.6. 电子邮箱：

B.1.7. 申办方地位：	商业    	非商业

B.2.申办方在欧共体内的负责本试验的法定代理人（如果不是申办方）

B.2.1. 机构名称：

B.2.2. 联系人姓名：

B.2.3. 地址：

B.2.3.1.邮编/地点：

B.2.3.2. 国家：

B.2.4. 电话号码：

B.2.5. 传真号码：

B.2.6. 电子邮箱：

B.3. 寄付账单地址 （如果与申办方的不同）

B.3.1. 机构名称：

B.3.2. 联系人姓名：

B.3.3. 地址：

B.3.3.1. 邮编/地点：

B.3.3.2. 国家：

B.3.4. 电话号码：

B.3.5. 传真号码：

B.3.6. 电子邮箱：

C. 研究用医疗器械说明

C.1. 名称：

C.2. 说明和类型 （当地语言/英语）

C.2.1. 当地语言：

C.2.2. 英语：

C.3. GMDN 码：

C.4. 有关器械使用的信息

C.4.1.医疗器械在 CI中的预期用途：

C.4.2.制造商规定的适应症：

C.4.3. 制造商规定的禁忌症：

C.4.4. 制造商规定的患者人群：

C.4.5.带有CE标志的医疗器械

C.4.5.1.将按照制造商指定的预期用途进行使用1819

- 参见第2章注释，依照指令93/42/EEC对包含在MEDDEV 2.12/2范围内的试验用CE标志医疗器械进行的PMCF 研究。

- MS可能要求器械上市国家和上市时间的有关数据

| C.4.5.2. |  不会按照制造商指定的预期用途进行使用 |  |
| --- | --- | --- |
| C.4.5.3. |  |  医疗器械和/或其预期用途被修改，与CE标志有关 |

C.5. 医疗器械制造商：

C.5.1. 机构名称：

C.5.2.地址：

C.5.2.1. 邮编/地点：

C.5.2.2. 国家：

Ca/b.说明对比器械，安慰剂或其它对比/对照物质，如果有

Ca.0. 说明对比器械，如果适用

Ca.1. 对比器械名称：

Ca.2. 说明和类型 （当地语言/英语）

Ca.2.1. 当地语言：

Ca.2.2. 英语：

Ca.3. GMDN 码：

Ca.4. 有关器械使用的信息

Ca.4.1. 医疗器械在 CI中的预期用途：

Ca.4.2. 制造商规定的适应症：

Ca.4.3. 制造商规定的禁忌症：

Ca.4.4. 制造商规定的患者人群：

Ca.4.5.带有CE标志的医疗器械

Ca.4.5.1. 将按照制造商指定的预期用途进行使用

Ca.4.5.2. 不会按照制造商指定的预期用途进行使用

Ca.4.5.3. 医疗器械和/或其预期用途被修改，与CE标志有关

Ca.5. 医疗器械制造商：

Ca.5.1. 机构名称：

Ca.5.2. 地址：

Ca.5.2.1. 邮编/地点：

Ca.5.2.2. 国家：

Cb.0. 说明除器械外的对比/对照物质，包括安慰剂，如果有

Cb.1.对比物质 （非器械） 名称：

Cb.2. 说明和类型 （当地语言/英语）

Cb.2.1. 当地语言：

Cb.2.2. 英语：

Cb.3. I有关非器械对比物质使用的信息：

Cb.3.1. 非器械对比物质在CI中的预期用途：

Cb.3.2.制造商确定的对比物质的适应症：

Cb.3.3. 制造商确定的禁忌症：

Cb.3.4. 制造商确定的患者人群：

Cb.4. 非器械对比物质的制造商：

Cb.4.1. 机构名称：

Cb.4.2. 地址：

Cb.4.2.1. 街道地址：

Cb.4.2.2. 邮编：

Cb.4.2.3. 城镇/城市：

Cb.4.2.4. 国家：

Cb.4.3.. 电话号码：

Cb.4.4. 电子邮箱：

重复一下，如果有必要，应该设置“添加”按钮。

| D. 医疗器械分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1. |  | 有源植入式医疗器械 （AIMD） （与指令90/385/EEC一致的器械） |  |  |  |  |  |  |
| D.2. |  | 按风险级别划分的器械 （与指令93/42/EEC一致的器械） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.2.1 | I级 | 依据规则 （指令/93/42/EC，附录 IX） |  |  |  |
|  |  |  | D.2.2. | IIa级 | 依据规则 （指令/93/42/EC，附录 IX） |  |  |  |
|  |  |  |  | D.2.2.1. | 侵入性，长期使用 |  |  |  |
|  |  |  | D.2.3. | IIb级 | 依据规则 （指令/93/42/EC，附录 IX） |  |  |  |
|  |  |  |  | D.2.3.1. | 侵入性，长期使用 |  |  |  |
|  |  |  | D.2.4. | III级 | 依据规则 （指令/93/42/EC，附录 IX） |  |  |  |
| D.3. |  |  | 医疗器械是植入物 |  |  |  |  |  |
|  |  | D.3.1. 如果是，哪种类型： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D.3.2. 植入物要永久留在患者体内吗 是 否 |  |  |  |  |  |  |
| D.4. |  |  | 器械是使用动物源组织生产的 （委员会条例编号 722/2012/EC） |  |  |  |  |  |
|  |  | D.4.1. 如果是，哪种： |  |  |  |  |  |  |
| D.5. |  |  | 包含人类血液或血浆成分的医疗器械 （指令/2000/70/EC 或指令/2001/104/EC） |  |  |  |  |  |
|  |  | D.5.1. 如果是，哪种： |  |  |  |  |  |  |
| D.6. |  |  | 如果器械的组成成分包含一种物质，且如果这种物质单独使用，根据指令 |  |  |  |  |  |
| 2001/83/EC的条款1的规定，可以看成是一种药品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D.6.1. 如果是，哪种： |  |  |  |  |  |  |
|  | D.7. |  | 器械和附件接合使用 |  |  |  |  |  |
|  | D.7.1. 如果是，名称： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.8. |  | 器械包含有支援功能的药品成分 |  |  |  |  |  |
|  | D.8.1. 如果是，名称： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.9. |  | 医疗器械需要应用额外的特定软件 |  |  |  |  |  |

D.9.1. 如果是，名称：

E. 研究中心清单

E.1.1. 研究协调者：

E.1.2.主要研究者：

E.1.3. 研究者：

E.2.1. 机构：

E.2.2. 地址：

E.2.3. 电话号码：

E.2.4. 电子邮箱：

重复一下，如果有必要，应该设置“添加”按钮；新的中心会得到E.2.顺序栏

F. 伦理委员会

F.1. 相关伦理委员会：

F.1.1. 负责的研究中心：

F.2. 批准	是   否  审理中

F.2.1. 如果未批准：提交日期：

重复一下，如果有必要，应该设置“添加”按钮；新的伦理委员会会得到F.2.顺序栏

G. 档案中包含以下文件：

| G.1. | 临床研究计划/方案 |
| --- | --- |
| G.2. | 研究者手册 |
| G.3. | 制造商为带有CE标志的器械提供的说明书 （用适当的当地语言） |
| G.4. | 制造商提供的符合基本要求的声明20或一致性声明21，如果适用 |
| G.5. | 一个或多个公告机构证书 |
| G.6. | 有关结构/制造的文件（制造过程，灭菌等） |
| G.7. | 研究结果或技术测试结果（即 生物相容性22，用电安全23，等） |
| G.8. | 全部适用或部分适用的协调标准清单/ ER清单 |
| G.9. | 有关动物24或人类25衍生成分安全性的文件，如果适用 |
| G.10. | 风险评估 |
| G.11. | 申办方，监控方和临床研究者达成的概括其各自职责的方案 |
| G.12. | 研究者资格文件 |
| G.13. | 知情同意表 （用当地语言） |
| G.14. | 保险凭证 |
| G.15. | CRF，病例报告表格 |
| G.16. | 相关伦理委员会的意见 |
| G.17. | 进一步文件：G.17.1. 列举文件： |

20 分别参见指令90/385/EEC 附录 6.2.2，指令93/42/EEC 附录 VIII.2.2

- 对于带有CE标志的试验用器械

- 参见 EN ISO 10993

- 参见标准系列 EN 60601

- 参见 委员会条例（欧盟） 编号 722/2012

- 参见 指令/2000/70/EC，指令/2001/104/EC

H. 声明和签名

H.1. 我/我代表申办方在此确认（删除不适用的信息） ：

- 提供的信息是完整的

- 附属文件包含对可获得信息的准确描述

- 将按照方案实施临床研究

- 依据适用的法律，将会报告严重不良事件和与结果相关的信息

- 我确认医疗器械与所有适用指令和条例的基本要求一致，此临床研究范围内的除外

- 我确认对研究参与者/用户采取了适当的安全措施

- 我接受适用的费用

H.2.1. 申办方/法定代理人签名：

H.2.2. 印刷体姓名：

H.2.3. 日期：

附录 8：临床研究确认清单：

清单确认 （对提交要求的验证）

注释：仅用于对文件的确认检查，除非有不同说明）

- 电子版申请文件 （xml 或 pdf文件；包含EUDAMED 要求信息的区域）（检查是否提供了要求的区域）

- 临床研究计划

- 研究者手册

- 患者信息和知情同意表

- 病例报告表 （CRF）

- 临床研究者资格证明

- 器械上的信息：

- 对于有CE标志的医疗器械：

  - 使用说明书

  - 公告机构证书

  - 制造商提供的一致性声明

  - 对于无CE标志的器械：医疗器械的所有方面与适用指令的基本要求一致（本临床研究中即将评估的除外）的书面证明，

- 器械的结构和制造，尤其是灭菌

- 结构计算，评估，技术测试，临床前和临床研究等的结果.

- 风险分析结果

- 合格基本原理 （两个指令） 和分类 （仅指令 93/42/EEC）

- 全部适用或部分适用的标准清单/适用的ER清单和如何解决

- 账单寄付地址 （公司，联系人，街道，邮编/地点，国家，电话，传真，电子邮箱）

- 有关动物26或人类27衍生物成分安全性的文件，如果适用

- 有关能起辅助作用的药品的文件

可选 （取决于国家具体要求）

- 主管伦理委员会的意见

- 参与临床研究的每个对象的保险凭证

- 申办方，监控方和临床研究者达成的确定其各自职责的书面方案或方案草案

声明和签名

- 参见委员会条例 （欧盟） 722/2012

- 参见 RL 2000/70/EG bzw. RL 2001/104/EG

附录 9：临床研究评估清单 （CIP，IB，伦理方面）

试验用器械 ：

制造商/申办方：

临床研究标题 ：

日期：

版本：

CIV/ID：

临床研究计划 （CIP）

| 要求 | 履行情况? | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 总则 |  |  |
| CIP识别信息 CI的标题和参考标号；CIP版本/发行编号/日期；修订史总结； | 完整/充足 不完整/不充足 |  |
| 申办方，制造商，授权代表，主要研究 者或其他研究者的识别信息；研究中心 | 充足/充分 不充足/不充分 在别处提供 （如 IB）） |  |
| 需要实施所提议的临床研究的理由 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 临床研究总纲 | 充足/充分 不充足/不充分 |  |
| IMD识别信息和说明 |  |  |
| 试验用器械的识别信息和说明 | 充足/充分 |  |
|  | 不充足/不充分 |  |
|  | 在别处提供 （如 IB） |  |
| CI 和 IMD收益/风险考虑 |  |  |
| 预期临床收益 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 包括认为是危险的预期ADE，SAE，SADE，DD | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 风险分析结果 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 控制和消除风险的措施 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 依据EN ISO 14791的风险管理？ | 是 否 |  |

部分

提供了等效解决方案

临床研究设计理由

| 有关临床前和临床评估的基本原理： | 充足/充分 不充足/不充分 |  |
| --- | --- | --- |
| 基于临床前数据的评估，提供理由证明可以用于人类研究对象和基于临床评估结果确定CI最佳设计并提供理由，并帮助鉴定相关的结束点和混杂因素 |  |  |
| 总体设计方面： | 充足/充分 不充足/不充分 |  |
| 说明CI是否计划为探究性，验证性研究或混合研究；为CE标志计划的？器械研发阶段；CI类型，带基本原理；避免偏差的措施 |  |  |
| 试验用器械和对比器械： 暴露于IMD和对比器械的情况，如果有；对比器械选择的理由；其他联合治疗； | 充足/充分 |  |
|  | 不充足/不充分 |  |
| 研究对象： | 充分/充足 |  |
| 入选-排除标准； |  |  |
| 可以代表目标人群吗？撤销或停止使用研究对象的标准和步骤；CI预期持续时间和研究对象参与时间；研究对象人数 | 不充分/不充足 |  |
| 统计考虑 |  |  |
| 设计，方法和分析步骤 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 样本量，显著性水平和 CI的检验效能 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 描述性统计分析和小样本的特别理由（如探究性，FIM研究） | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 亚组分析和中期报告的提供，如果有 | 充分/充足 不充分/不充足 不适用 |  |
| 缺失数据，中途退出，随访时失去联系 的处理步骤 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 目标，结束点和假设 |  |  |
| 说明CI的主要和次要目标以及结束点，且必须与CI基本原理 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |

| 一致并适合于器械；选择和测定结束点的基本原理；评估，记录和变量分析的方法和时间；评估使用的设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明CI假设，必须与选择的目标和统计计划书一致 | 充分/充足 |  |  |
|  | 不充分/不充足 |  |  |
| 说明为接受或拒绝CI假设，CI中即将评估和/或测量的变量 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |  |
| CI设计 |  |  |  |
| 对CI类型和设计的描述以及理由 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |  |
| 对照组的选择，如果有 （如 对比器械，同生群，假手术组，历史文献） | 充分/充足 不充分/不充足 不适用 |  |  |
| 如果已使用，对比器械的描述和说明和 选择的理由 | 充分/充足 不充分/不充足 不适用 |  |  |
| 对 CI中即将使用的任何医疗器械，治疗 或药物的说明 | 充分/充足 不充分/不充足 不适用 |  |  |
| 即将使用的研究用医疗器械和对比器械 （如果适用）的数量 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |  |
| CI预期持续时间 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |  |
| 每个研究对象预期参与CI的时长 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |  |
| 程序和随访 |  |  |  |
| 描述试验用器械使用过程中涉及的医疗/手术程序并说明这些程序创新的方面；已知的或预见的对结局和结果诠释有不利影响的因素 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |  |
| 描述研究对象在CI中经历的所有医疗程序 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |  |
| 提议的随访： - 足够长以证明试验用器械和医疗程 | 充分/充足 |  |  |

| 序的安全性和性能（表现）-与CI目标一致 | 不充分/不充足 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明以下研究对象的随访步骤，即主动撤回知情同意书的和随访时失去联系的研究对象 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 研究者培训 |  |  |
| 描述研究者有关试验用器械使用的培训和经验 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 学习曲线相关风险的降低措施。对于高风险级别，创新型，侵入性器械的FIM： - 第一次使用时，由一个有经验的人对每个研究者进行步骤监督。 - 每个研究对象的治疗/暴露之间要留出足够的时间间隔，使得能够评估改进的需要： | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 监测计划 |  |  |
| 对监测计划的一般说明 | 充足/充分 不充分/不充足 不全/没有 |  |
| 数据管理 |  |  |
| 对数据管理步骤的描述 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 提供了DSMB，或没有提供的理由? | 是 否 |  |
| CIP偏离或修正 |  |  |
| 对管理，报告和预防CI偏离的步骤的描述 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 未经请求不允许偏离CIP的声明，除非是事出有因的紧急情况 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 对CIP修正的描述 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 器械可追究性 |  |  |
| 器械可追究性步骤 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 对CI中（包括使用前，如中心内的存储和配电线路）和CI后器械追溯步骤的描述 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |

| 一致性声明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 赫尔辛基宣言的伦理原则；符合相关法律；符合相关标准或同等标准；依据国家规定，等待批准和遵守条件；依据国家规定的责任和保险 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| AE，SAE，ADE，SADE，DD |  |  |
| 术语的定义（如不良事件，不良影响，SAE，SADE，与研究步骤有关的严重不良事件，器械缺陷） | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 可预见不良事件清单和预期器械影响，通过权衡其可能的发生率，减轻或处理措施而得到 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 与IMD相关 的预期不良事件的识别信息 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 与研究步骤相关的预期不良事件的识别信息 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 记录和分析AE，ADE 和 DD的步骤 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 报告SAE，SADE，DD 和更新信息的步骤和时间范围 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 知情同意过程 |  |  |
| 对获得知情同意的一般过程的描述，说明对不能给出知情同意的研究对象和急救病例的处理步骤。 | 充分/充足 不充分/不充足 伦理方面表格提供该内容 |  |
| 脆弱人群 |  |  |
| 对即将入选CI的脆弱人群的描述，入选理由并说明为他们计划的特别程序和医疗护理。 | 充分/充足 不充分/不充足 伦理方面表格提供该内容 |  |
| 暂停 –提前CI终止 |  |  |
| 描述暂停—提前终止CI的步骤 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 说明临床研究完成，暂停或提前终止后对研究对象的随访步骤。 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |

| 出版政策和透明性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对出版政策的描述且必须与赫尔辛基宣言条款一致 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 开始CI前，提供的公共CI注册处或数据库的注册要求与赫尔辛基宣言一致的声明 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 结论： |  |  |

研究者手册 （IB）

| 要求 | 履行情况? | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 |  |  |
| IB的识别信息 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 申办方/制造商/授权代表的识别信息 | 充分/充足 不充分/不充足 在别处提供 （如CIP中） |  |
| 试验用器械信息 |  |  |
| 设计的科学基本原理和预期用途 | 充分/充足 不充分/不充足 在别处提供 （如CIP中） |  |
| IMD的风险级别和适用规则 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 对器械的描述（包括使用的成分，软件，材料，物质和附件）以及在研究人群中的预期用途。 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 对预期临床性能，作用机制和试验用器械技术和功能特点的描述。 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 对器械制造，相关确认过程，维护，储存和处理的描述。 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 对与人体和体液接触的材料和物质的描述和选择的基本原理，以及与其使用相关的收益/风险比率评估。 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 对试验用器械创新方面的描述和对之前和类似器械的参考。 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |

| 对清洁，消毒，灭菌28和确认方法的描述 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验用器械的使用说明书和标签29 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 任何融入试验用器械的药品的识别信息和描述以及使用理由和与其使用相关的风险/收益比率评估。30 | 充分/充足 不充分/不充足 不适用 |  |
| 任何融入器械的动物源组织的识别信息和描述以及使用理由，风险减少措施，和与其使用相关的和风险/收益比率评估。31 | 充分/充足 不充分/不充足 不适用 |  |
| 任何融入试验用器械的人类血液衍生物的识别信息和描述以及使用理由，和与其使用相关的和风险/收益比率评估。32 | 充分/充足 不充分/不充足 不适用 |  |
| 临床前测试 |  |  |
| 基于相关的体内，离体，体外，试验台，性能测试和试验数据的临床前评估 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 生物相容性评估符合EN ISO 10993系列? | 是，全部符合或部分符合并 提供了等效解决方案 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 软件确认 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 现有临床数据 |  |  |
| IMD或类似器械，包括其它适用症现有临床数据的评估 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| ADE分析，修改或召回历史l | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 风险管理 |  |  |
| 风险/收益分析和风险管理综合：说明为消除已识别风险或使其降至最低所采取的措施；剩余风险的识别 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| IMD 的预期风险，禁忌症，警告等， | 充分/充足 不充分/不充足 |  |

- 参见附录3 “对需要灭菌的医疗器械的指导”

- 该信息可作为独立文件提供

- 参见附录 2 “ 对组成成分包含能起辅助作用的药品或人类血液衍生物的医疗器械的指导说明”

- 参见附录 6 “对组成成分包含动物源组织的医疗器械的指导”

- 参见附录 2 “ 对组成成分包含能起辅助作用的药品或人类血液衍生物的医疗器械的指导说明””

法规，标准和其他参考文献

| 适用的指令基本要求和全部适用或部分适用的相关协调标准的清单，并说明为满足基本要求所采取的其他解决方案 | 充分/充足 不充分/不充足 信息在别处提供 （附录1a 和 1b） |  |
| --- | --- | --- |
| 适当情况下，与国家/区域法规一致的声明；参考文献清单 | 充分/充足 |  |
|  | 不充分/不充足 |  |
| 结论： |  |  |

伦理方面33

| 要求 | 履行情况 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 主管伦理委员会副本 | 有 等待中 赞成/肯定 不赞成 /否定 |  |
| CI和其设计理由 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 知情同意书过程和文件 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 责任条款和为研究对象和研究者提供的保险 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 脆弱人群和和个人：可能入选的理由和特定保护 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 可行的收益/风险评估和当前医药工艺 水平背景下的可接受的风险管理 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 临床研究者的适当性 （主要研究者，协调者或其他人员） | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 临床研究中心的适宜性 | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 临床研究在公共CI注册处（如WHO ICTRP或clinicaltrials.gov）预先注册 | 充分/充足 |  |

33 通常主要取决于国家规定

| 的声明（=赫尔辛基宣言第35页） | 不充分/不充足 |  |
| --- | --- | --- |
| 出版政策声明 （赫尔辛基宣言第36页） | 充分/充足 不充分/不充足 |  |
| 结论： |  |  |

缩写.：

AE	不良事件

ADE	不良器械影响

AR	授权代表

CA	主管机构

CI	临床研究

CIP	临床研究计划

DD	器械缺陷

DoH	赫尔辛基宣言

DSMB  数据安全监测委员会

FIM	首次人类受试者的研究

IB	研究者手册

ICTRP国际临床试验注册平台

IMD	研究用医疗器械

MF	制造商

SADE	严重不良器械影响

SAE	严重不良事件

WHO	世界卫生组织