型气相色谱仪验证报告

|  | 职能部门 | 打印姓名 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 质量部 |  |  |
| 审核人 | 质量部 |  |  |
| 批准人 | 管理层 |  |  |

目    录

一、验证目的：	1

二、验证范围	1

三、 验证概述	1

四、验证小组人员组成：	2

五、验证依据	3

六、验证过程概述	3

八、验证结论总结	7

九、再验证周期	7

十、 附件	7

# 一、验证目的：

通过验证，检查型气相色谱仪的功能和运行情况。根据验证结果，必要时进行部件验证并排除故障，保证系统功能正常。

# 二、验证范围

本方案适用于质量部实验室气相色谱仪运行及有效性的确认。

# 验证概述

本仪器由载气、进样部分、色谱柱、柱温箱、检测器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控制状态。

本仪器的型号为，检测器为氢火焰离子化检测器，其主要技术参数见表1；载气源为氢空气发生器，型号为，其主要技术参数见表2。

表1气相色谱仪的主要技术参数

| 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 设备外形尺寸 |  | 长555×高525×宽485 mm |
| 柱温箱 | 内部体积 | 长250×高270×宽245mm |
|  | 温度范围 | 室温＋5℃～350℃ |
|  | 温度波动 | 不大于±0.1℃ |
|  | 过热保护结构 | 可以设定350℃以内的任意温度值，配合出厂默认保护温度400℃固定值时，具有双保险结构。 |
| 温度程序 | 程序段数 | 7段（降温程序亦为5段） |
|  | 升温速率 | 0.1~30℃/min（以0.1℃增量任设） |
|  | 时间设定 | 0-999min |
| 进样系统 | 进样系统 | 能够独立地控制温度，温度范围0～180℃（1℃/步），在时间程序控制下逐步升温，不分流进样 |
|  | 过热保护 | 设定350℃以内的任意温度值，设定400℃的固定值，具有双保险结构。 |
| 氢火焰离子化监测器FID | 最高温度 | 400℃ |
|  | 灵敏度 | 1×10-11g/s（样品：苯） |
| 色谱柱 | 填充柱 | 2m×2mm |
| 色谱软件 |  | N2000 |
| 使用环境温度范围 |  | 5～40℃ |
| 使用环境相对范围 |  | 5～85% |
| 电源 |  | 电压：220V±10%；频率：50Hz±5 |

表2  氢空一体机主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 气种类 | 氢气 | 氮气 | 空气 |
| 纯度 | 优于99.999％ | 优于99.995％ | 无油干燥 |
| 流量 | 0～300ml/min | 0～300ml/min | 0～1L/min |
| 输出压力 | 0.35MPa | 0.35MPa | 0.5MPa |
| 仪器功率 | 200W（最大） | / | 200W（最大） |
| 环境温度 | 0～40℃相对湿度低于85％ |  |  |
| 环境条件 | 无大量粉尘及腐蚀性气体 |  |  |

# 四、验证小组人员组成：

| 验证小组 成员 | 部门 | 负责项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理层 | 负责批准验证方案及报告，验证小组人员的确认。 |
|  | 质量部 | 负责审核验证方案和验证报告，验证部门人员的协调工作。 验证测试人员的安排；确保验证的可行性及合理性。 |
|  | 质量部 | 负责审核验证方案和验证报告，对形成的测试报告进行总结评价；针对验证过程出现偏差提出解决方案。确保验证的可行性及合理性；仪表的校验确认； |
|  | 质量部 | 负责验证方案中仪器的操作，并出具对应的测试报告及确认。 |

# 五、验证依据

5.1设备使用说明书

5.2气相色谱仪操作维护保养规程

# 六、验证过程概述

为了保证本仪器能够满足分析要求，参考供应商的指导，需要进行以下三种主要验证：

- 硬件验证

指验证GC系统（气相色谱系统）的运行情况和功能，包括部件验证和系统验证；

部件验证是指对系统中的每一个部件进行检查，以确定其功能是否正常；

系统验证是将系统作为一个整体进行检查，以确定其功能是否正常；

系统验证，如果系统出现某些不正常的情况，再进行部件验证作为验证的补充。如果系统验证证明系统功能正常，可以认为系统的各个部件功能正常，省去部件验证。部件验证的目的是确定部件功能是否正常，如果确定某部件功能不正常，这个部件就应该维修或更换。

- 分析验证

指验证分析方法的可行性，对色谱法的柱温稳定性、基线噪声、基线漂移、检测限、定量重复性。

- 系统重现性验证

验证GC系统的适应性，在分析验证之后，GC系统需要进行日常验证，并且记录验证结果，以保证系统功能如初，特别是在进行每次分析测试时，要检查系统是否正常。

如果系统重现性检查发现不正常，除有明确的系统故障原因外，需要进行系统验证以确定是GC系统不正常，还是分析方法有缺陷。

如上所述，如果GC系统有问题，就需要进行部件验证以确定不正常的部件，并且采取必要的措施。

- 验证过程

7.1 硬件验证

7.1.1 通电前准备

| 序号 | 检查项目 | 标准 |  | 实际结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源接线 | 电源接线正常 |  |  |  |
| 2 | 气路连接 | 气路连接完整、无泄漏 |  |  |  |
| 3 | 氮气钢瓶 | 钢瓶固定架完好，压力阀无泄漏 |  |  |  |
| 4 | 仪器整机结构 | 整机结构完好，无破损 |  |  |  |
| 是否有偏差： |  |  |  |  |  |
| 填写人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |

7.1.2 硬件确认

参照设备使用说明书，进行以下设备运行确认：

| 序号 | 检查项目 | 标准 |  | 实际结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源开关 | 电源开关正常 |  |  |  |
| 2 | 气源 | 气源供应正常，气体流量可调节；各送气口无泄漏 |  |  |  |
| 3 | 进样口 | 进样口完好清洁、无异物 |  |  |  |
| 4 | 色谱柱 | 色谱柱连接固定，接头正常运行，应无泄漏 |  |  |  |
| 5 | FID检测器 | 检测器正常、峰型正常 |  |  |  |
| 6 | 热导检测器 | 热导检测器连接正常，无异常 |  |  |  |
| 7 | 系统检漏 | 系统气密性良好、无泄漏 |  |  |  |
| 8 | 液晶显示屏 | 显示页面清晰可见 |  |  |  |
| 9 | 键盘操作 | 测试各键盘操作，反应灵敏，无失效键盘 |  |  |  |
| 10 | 加温过程 | 升温过程正常、无异常 |  |  |  |
| 是否有偏差： |  |  |  |  |  |
| 填写人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |

7.2 分析验证

参照设备使用说明书，进行以下设备运行确认：

| 序号 | 检查项目 | 标准 | 实际结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱温稳定性 | ≤0.5 |  |  |
| 2 | 基线噪声 | ≤1×10-12 |  |  |
| 3 | 基线漂移 | ≤1×10-11 |  |  |
| 4 | 检测限 | ≤5×10-10 |  |  |
| 5 | 定量重复性 | ≤3 |  |  |
| 备注：以上数据来源于仪器年度的校准数据，原始数据附于报告后，查看附件一 |  |  |  |  |
| 填写人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |

7.3 系统重现性验证

依据《QA-02-005-17 气相色谱仪操作维护保养规程》操作设备，配置一定浓度的环氧乙烷标准品，重复测试三次，要求RSD值不大于3％。

测试计算方法：SD值=(S−S1)2+(S−S2)2+(S−S3)22,     RSD值=SDS

记录测试结果如下：

| 次数 | 峰值（SN） | 平均值（S） | RSD值 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次（S1） |  |  |  |  |
| 第二次（S2） |  |  |  |  |
| 第三次（S3） |  |  |  |  |
| 备注：实际测试报告请查看附件二； |  |  |  |  |
| 填写人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |

7.4 偏差记录

记录方案执行过程中产生的每个偏差。

| 偏差编号 | 偏差简短描述 | 状态：未解决/已解决 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |
| 检查人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |

# 八、验证结论总结

经过对GC-8100型气相色谱仪进行严格的运行和性能测试，其测试的运行和性能各项指标均符合要求，测试结果数据可见附件，验证各项参数结果符合要求，证明了GC8100型气相色谱仪符合工艺要求。 评价人/日期：

# 九、再验证周期

该验证为年度再确认，在出现以下情况应该考虑进行再确认：

- 可能影响设备或确认状态的过程更改：当设备调整位置或大修时对其工艺有影响的情况下，应该评价这些更改，确定其影响，并考虑是否需要重新确认。

- 当检测结果无故出现异常时，应该评价这些更改，确定其影响，并考虑是否需要重新确认。

# 附件

- 附件一：校准证书

- 附件二：重复性测试报告