注塑机验证报告

| 编审批记录： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| 会签记录： |  |  |  |  |  |
| 会签单位 | 负责人 |  | 会签单位 |  | 负责人 |

目    次

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 2/13 |
| 2 | 目的 | 2/13 |
| 3 | 范围 | 2/13 |
| 4 | 职责 | 2/13 |
| 5 | 验证小组 | 2/13 |
| 6 | 注塑机安装确认（IQ） | 2/13 |
| 7 | 运行确认（OQ） | 4/13 |
| 8 | 性能确认（PQ） | 9/13 |
| 9 | 再验证 | 12/13 |
| 10 | 报告 | 12/13 |

- 1. 概述

- 公司产品为**管医疗器械，属于II类无菌器械，与负压吸引装置配套使用，该产品用于人工流产手术，产品组成有导管和手柄，其中手柄材料为PP材料，型号为5、6、7、8号，其中5号适用于单管，其余适于单管和双管产品，导管手柄采用注塑方法制造，要求手柄外观整齐、无毛刺、无注塑缺陷，为达到此目的，特展开以下确认工作。

- 目的

- 通过验证，证实EH160B注塑机能够实现**管正常生产，并为正常生产和工艺文件编写提供参数依据。

- 范围

- 本方案适用于公司生产车间***型注塑机安装、运行和性能验证。

# 4．职责

技术部负责起草验证方案，负责配合设备的安装调试过程，主要参与性能验证。

生产部负责对验证活动的开展实施和过程记录。

质管部负责验证方案的审核，负责对验证过程的监控和检验。

管理者代表负责方案和报告的最后批准。

5．验证小组

| 验证小组成员名单 |  |  |  |  | 组长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组成员 | 部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 |
|  | 生产部 |  | 质管部 |  |  |  |
|  | 生产部 |  | 质管部 |  |  |  |
|  | 生产部 |  |  |  |  |  |

# 6.注塑机安装确认（IQ）

- 6.1注塑机基本信息

| 设备名称 | 注塑机 | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 生产厂家 |  |
| 设备生产日期 |  | 入厂日期 |  |

6.2注塑机系统描述

设备结构：主要由液压系统、锁模系统和射台系统等部分组成。

技术参数：见操作说明书

6.3注塑机资料档案和备件检查

| 序号 | 确认内容 | 检查人 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EH160B注塑机使用说明书 |  | 已归档，齐备 |
| 2 | EH160B注塑机产品合格证 |  | 同上 |
| 3 | 备件清单 |  | 已归档，备件和清单对应 |
| 4 | 工具箱 |  | 工具齐备 |

6.4 注塑机安装要求确认

| 项目 | 描 述 | 检查结果 |  | 检查者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成 | 未完成及原因 |  |
| 1 | 检查设备的紧固和松动部件安装无误 | √ | 无 | 郝壮壮 |
| 2 | 检查设备安装到位 | √ |  |  |
| 3 | 检查模具规格型号与要验证的是否一致 | √ |  |  |
| 4 | 确认所有的正常生产操作所必须的其它配件都准备完好 | √ |  |  |
| 5 | 确认主电路开关有标识并运行正常 | √ |  |  |
| 6 | 确认计数器有效性并运行正常 | √ |  |  |
| 7 | 确认热电偶有效性并运行正常 | √ |  |  |
| 复核人： 日期： |  |  |  |  |

6.3安装确认小结

亿利达注塑机能力符合公司产品生产要求，操作前对各部件的安装过程进行了检查和确认，各运动和控制部件进行了模拟操作（服务人员指导），未见异常，具备进行注塑工作实际操作条件，安装确认合格。

评价人： 日期： 复核人： 日期：

7.运行确认（OQ）

7.1 运行物料确认

确认物料名称、批号、模具和检测设备等，并保证与性能确认时一致。

| 序号 | 确认项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 一次性使用 式**管——手柄 |
| 2 | 产品规格 | 7号 |
| 3 | 原料名称 | 聚丙烯 |
| 4 | 原料批号 | 121024 |
| 5 | 模具名称（编号） | 7#手柄 |
| 6 | 检测依据 | 技术图纸 |
| 7 | 检测设备 | 数显卡尺 |
| 说明 | 吸引管手柄规格为5、6、7、8号，此四个型号产品外观、材料一致、尺寸略有差别，每个规格前端孔径相差1mm，根据注塑经验，注塑各项参数无本质性差别，故OQ时取7号作为代表性确认。为验证5、6、8号产品手柄同样适用7号产品手柄的工艺参数，在PQ时采用7号同样的参数范围试验5号、6号和8号手柄产品，并附相关记录。 若5、6、8号手柄在7号工艺参数范围内不合格，则应重新进行确认，具体实验安排和步骤见后。 |  |

7.2. 验证方法：

- 根据厂家提供的模具对温度、注射压力、注射速度、保压时间、冷却时间等数值作为基础设定，初始数据设定为：

OQ初始工艺条件

| 料温（℃） |  |  |  |  | 注射 |  |  |  |  |  | 保压时间 | 冷却时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速度（%） |  |  | 压力（%） |  |  |  |  |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | V1 | V2 | V3 | P1 | P2 | P3 | S | S |
| 220 | 205 | 195 | 190 | 180 | 30 | 25 | 15 | 75 | 70 | 60 | 1.0 | 19 |

b)参数调节：

样品制出后需对整摸样品进行初检，主要观测其外观和主要尺寸是否符合产品要求，待产品基本符合要求后对工艺进行微调。工艺调节为温度每次调节差值为  5  ℃，压力和速度调节差值为 5  %，保压时间调节差值为  0.5  s，冷却时间调节值为   1 s。

c)取样：

手柄模具为16腔，对每组工艺参数下所有样品进行检验，要求符合要求（见技术图纸）。

d)最佳工艺选择、注塑工艺范围的确定：

根据样品测量的结果对生产工艺参数进行判定，产品尺寸符合图纸要求则该工艺为产品注塑的最佳工艺。考虑到注塑工艺受影响的因素较多，需要对产品注塑工艺的范围进行确定。产品的注塑工艺范围为在最佳工艺的基础上温度偏差不超过  ±5  ℃，注塑压力和速度偏差不超过  ±5  %，冷却时间的偏差不查过  ±2  S。

注塑工艺验证参数一览表（第一组）

| 料温（℃） |  |  |  |  | 注射 |  |  |  |  |  | 保压 时间 | 冷却 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速度（%） |  |  | 压力（%） |  |  |  |  |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | V1 | V2 | V3 | P1 | P2 | P3 | S | S |
| 220 | 205 | 195 | 190 | 180 | 30 | 25 | 15 | 75 | 70 | 60 | 1.0 | 19 |

设备操作人：                        日期：

核对人：                            日期：

注塑工艺验证参数一览表（第二组）

| 料温（℃） |  |  |  |  | 注射 |  |  |  |  |  | 保压 时间 | 冷却 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速度（%） |  |  | 压力（%） |  |  |  |  |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | V1 | V2 | V3 | P1 | P2 | P3 | S | S |
| 225 | 210 | 200 | 195 | 185 | 35 | 30 | 20 | 80 | 75 | 65 | 1.5 | 20 |

设备操作人：                       日期：

核对人：                           日期：

注塑工艺验证参数一览表（第三组）

| 料温（℃） |  |  |  |  | 注射 |  |  |  |  |  | 保压 时间 | 冷却 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速度（%） |  |  | 压力（%） |  |  |  |  |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | V1 | V2 | V3 | P1 | P2 | P3 | S | S |
| 230 | 215 | 205 | 200 | 190 | 40 | 35 | 25 | 85 | 80 | 70 | 2.0 | 21 |

设备操作人：                       日期：

核对人：                           日期：

注塑工艺验证参数一览表（第四组）

| 料温（℃） |  |  |  |  | 注射 |  |  |  |  |  | 保压 时间 | 冷却 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速度（%） |  |  | 压力（%） |  |  |  |  |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | V1 | V2 | V3 | P1 | P2 | P3 | S | S |
| 235 | 220 | 210 | 205 | 195 | 45 | 40 | 30 | 90 | 85 | 75 | 2.5 | 22 |

设备操作人：                        日期：

核对人：                            日期：

| 注塑工艺验证样品尺寸一览表（第一组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 77.99 | 19.00 | 7.80 | 9.30 | 7.00 | 合格 | 9 | 77.99 | 19.00 | 7.81 | 9.20 | 6.99 | 合格 |
| 2 | 77.99 | 18.99 | 7.79 | 9.26 | 7.00 | 合格 | 10 | 77.99 | 19.00 | 7.80 | 9.21 | 6.98 | 合格 |
| 3 | 77.99 | 19.00 | 7.81 | 9.21 | 6.99 | 合格 | 11 | 78.00 | 18.99 | 7.800 | 9.23 | 6.99 | 合格 |
| 4 | 77.99 | 18.98 | 7.80 | 9.27 | 6.99 | 合格 | 12 | 78.00 | 19.00 | 7.81 | 9.20 | 7.00 | 合格 |
| 5 | 77.98 | 18.99 | 7.79 | 9.24 | 7.00 | 合格 | 13 | 78.00 | 19.00 | 7.82 | 9.30 | 7.00 | 合格 |
| 6 | 77.99 | 19.00 | 7.80 | 9.30 | 7.00 | 合格 | 14 | 78.00 | 19.00 | 7.81 | 9.22 | 6.99 | 合格 |
| 87 | 77.99 | 19.00 | 7.81 | 9.20 | 6.99 | 合格 | 15 | 77.99 | 18.99 | 7.81 | 9.26 | 6.99 | 合格 |
| 8 | 77.98 | 18.95 | 7.82 | 9.21 | 6.99 | 合格 | 16 | 78.00 | 18.99 | 7.80 | 9..30 | 7.00 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注塑工艺验证样品尺寸一览表（第二组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 78.00 | 19.01 | 7.80 | 9.51 | 7.00 | 合格 | 9 | 78.00 | 19.00 | 7.80 | 9.51 | 7.00 | 合格 |
| 2 | 78.00 | 18.99 | 7.81 | 9.49 | 7.00 | 合格 | 10 | 77.99 | 19.00 | 7.80 | 9.50 | 7.01 | 合格 |
| 3 | 78.01 | 19.00 | 7.83 | 9.40 | 7.00 | 合格 | 11 | 78.01 | 19.01 | 7.80 | 9.50 | 7.00 | 合格 |
| 4 | 78.00 | 19.00 | 7.85 | 9.50 | 7.00 | 合格 | 12 | 78.00 | 18.99 | 7.81 | 9.50 | 6.99 | 合格 |
| 5 | 78.00 | 19.00 | 7.80 | 9.50 | 7.00 | 合格 | 13 | 78.00 | 19.01 | 7.85 | 9.51 | 7.01 | 合格 |
| 6 | 78.00 | 19.01 | 7.86 | 9.51 | 7.01 | 合格 | 14 | 78.00 | 19.00 | 7.89 | 9.51 | 7.00 | 合格 |
| 7 | 78.00 | 19.00 | 7.87 | 9.50 | 7..00 | 合格 | 15 | 77.99 | 19.00 | 7.80 | 9.50 | 7.00 | 合格 |
| 8 | 78.01 | 19.00 | 7.80 | 9.51 | 7.01 | 合格 | 16 | 78.01 | 19.00 | 7.85 | 9.50 | 7.00 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注塑工艺验证样品尺寸一览表（第三组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 78.01 | 19.00 | 7.89 | 9.52 | 7.01 | 合格 | 9 | 78.01 | 19.00 | 7.89 | 9.50 | 7.01 | 合格 |
| 2 | 78.01 | 19.00 | 7.90 | 9.51 | 7.01 | 合格 | 10 | 78.00 | 19.01 | 7.85 | 9.51 | 7.00 | 合格 |
| 3 | 78.01 | 19.01 | 7.92 | 9.51 | 7.01 | 合格 | 11 | 78.00 | 19.00 | 7.90 | 9.50 | 7..00 | 合格 |
| 4 | 78.01 | 19.01 | 7.89 | 9.52 | 7.00 | 合格 | 12 | 78.01 | 19.01 | 7.92 | 9.52 | 7.01 | 合格 |
| 5 | 78.02 | 19.00 | 7.88 | 9.51 | 7.01 | 合格 | 13 | 78.01 | 19.01 | 7.92 | 9.51 | 7.00 | 合格 |
| 6 | 78.01 | 19.01 | 7.85 | 9.50 | 7.01 | 合格 | 14 | 78.01 | 19.01 | 7.89 | 9.50 | 7.00 | 合格 |
| 7 | 78.01 | 19.00 | 7.90 | 9.51 | 7.01 | 合格 | 15 | 78.01 | 19.01 | 7.92 | 9.51 | 7.01 | 合格 |
| 8 | 78.00 | 19.01 | 7.92 | 9.50 | 7.00 | 合格 | 16 | 78.01 | 19.00 | 7.86 | 9.52 | 7.01 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注塑工艺验证样品尺寸一览表（第四组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 78.02 | 19.01 | 7.96 | 9.52 | 7.01 | 合格 | 9 | 78.01 | 19.01 | 7.91 | 9.51 | 7.01 | 合格 |
| 2 | 78.02 | 19.02 | 7.92 | 9.51 | 7.01 | 合格 | 10 | 78.02 | 19.01 | 7.96 | 9.53 | 7.01 | 合格 |
| 3 | 78.02 | 19.01 | 7.95 | 9.53 | 7.01 | 合格 | 11 | 78.02 | 19.01 | 7.92 | 9.52 | 7.01 | 合格 |
| 4 | 78.01 | 19.01 | 7.98 | 9.52 | 7.01 | 不合格 | 12 | 78.01 | 19.02 | 7.90 | 9.52 | 7.01 | 不合格 |
| 5 | 78.01 | 19.01 | 7.93 | 9.52 | 7.01 | 合格 | 13 | 78.01 | 19.01 | 7.98 | 9.51 | 7.01 | 合格 |
| 6 | 78.01 | 19.01 | 7.97 | 9.53 | 7.01 | 合格 | 14 | 78.01 | 19.02 | 7.90 | 9.53 | 7.01 | 合格 |
| 7 | 78.01 | 19.02 | 7.89 | 9.52 | 7.01 | 合格 | 15 | 78.02 | 19.01 | 7.89 | 9.52 | 7.01 | 不合格 |
| 8 | 78.02 | 19.01 | 7.90 | 9.51 | 7.01 | 合格 | 16 | 78.01 | 19.01 | 7.96 | 9.52 | 7.01 | 合格 |
| 结果判定：模号3、12、15外观不合格，判定不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3 运行确认小结

运行确认按预先安排在基础参数（厂家建议）进行了四组测试，质检部对四组实验产品进行了检测，组结果为1-3合格、第四组不合格。以下为确保参数范围取值的稳定性和重复性，取参数下限和上限进行性能试验，并证明此参数范围适宜5、6、8号手柄，进一步证明参数的可用性。 试验参数范围： 料温（℃）; 注射; 保压 时间; 冷却 时间. 速度（%）; 压力（%）. C1; C2; C3; C4; C5; V1; V2; V3; P1; P2; P3; S; S. 220~230; 205~220; 195~210; 190~205; 180~195; 30~ 45; 25~ 40; 15~ 30; 75~ 90; 70~ 85; 60~ 75; 1.0~ 2.5; 19~ 22.

评价人： 日期： 复核人： 日期：

# 8.性能确认（PQ）

8.1 性能确认的项目

根据运行确认的结果，对**管5、6、7、8号手柄进行再次试验，以证实参数范围的可用性、稳定性和重复性。

8.2 性能确认的方法

8.2.1根据OQ确认的输出的参数范围，按确定后上、下限工艺参数对5、6、7、8号手柄分别进行注塑试验，实验前设备参数进行调整，待设备运行稳定后开始。

手柄注塑上限工艺参数（适用于5、6、7、8号手柄性能确认）：

| 料温（℃） |  |  |  |  | 注射 |  |  |  |  |  | 保压 时间 | 冷却 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速度（%） |  |  | 压力（%） |  |  |  |  |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | V1 | V2 | V3 | P1 | P2 | P3 | S | S |
| 230 | 215 | 205 | 200 | 190 | 35 | 30 | 20 | 85 | 75 | 65 | 1.5 | 21 |

手柄注塑下限工艺参数（适用于5、6、7、8号手柄性能确认）：

| 料温（℃） |  |  |  |  | 注射 |  |  |  |  |  | 保压 时间 | 冷却 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速度（%） |  |  | 压力（%） |  |  |  |  |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | V1 | V2 | V3 | P1 | P2 | P3 | S | S |
| 220 | 210 | 195 | 190 | 180 | 25 | 20 | 10 | 70 | 65 | 60 | 1.0 | 19 |

8.2.2 检验：对上下限工艺参数生产的样品进行检验（每组两模），要求符合图纸的要求。

8.2.2 检验：对上下限工艺参数生产的样品进行检验（每组两模），要求符合图纸的要求。

| 性能确认样品尺寸一览表（5#上限参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 78.02 | 19.02 | 7.96 | 9.54 | 4.92 | 合格 | 9 | 78.01 | 19.02 | 7.96 | 9.54 | 4.95 | 合格 |
| 2 | 78.01 | 19.01 | 7.92 | 9.53. | 4.95 | 合格 | 10 | 78.02 | 19.02 | 7.95 | 9.53. | 4.95 | 合格 |
| 3 | 78.01 | 19.02 | 8.00 | 9.52 | 4.94 | 合格 | 11 | 78.01 | 19.01 | 7.96 | 9.52 | 4.94 | 合格 |
| 4 | 78.02 | 19.01 | 7.94 | 9.53 | 4.96 | 合格 | 12 | 78.02 | 19.02 | 7.92 | 9.53 | 4.95 | 合格 |
| 5 | 78.02 | 19.02 | 7.95 | 9.53 | 4.96 | 合格 | 13 | 78.01 | 19.01 | 8.00 | 9.53 | 4.95 | 合格 |
| 6 | 78.01 | 19.02 | 7.96 | 9.53 | 4.95 | 合格 | 14 | 78.02 | 19.02 | 7.96 | 9.53 | 4.95 | 合格 |
| 7 | 78.02 | 19.01 | 7.96 | 9.52 | 4.94 | 合格 | 15 | 78.02 | 19.02 | 7.95 | 9.52 | 4.94 | 合格 |
| 8 | 78.01 | 19.02 | 7.95 | 9.53 | 4.95 | 合格 | 16 | 78.01 | 19.01 | 7.96 | 9.53 | 4.96 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 性能确认样品尺寸一览表（6#上限参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 78.02 | 19.02 | 7.92 | 9.53 | 6.01 | 合格 | 9 | 78.01 | 19.02 | 7.96 | 9.52 | 6.01 | 合格 |
| 2 | 78.02 | 19.01 | 7.95 | 9.52 | 6.01 | 合格 | 10 | 78.02 | 19.00 | 7.92 | 9.51 | 6.01 | 合格 |
| 3 | 78.01 | 19.01 | 7.96 | 9.52 | 6.01 | 合格 | 11 | 78.02 | 19.01 | 8.00 | 9.53 | 6.01 | 合格 |
| 4 | 78.01 | 19.02 | 8.00 | 9.52 | 6.01 | 合格 | 12 | 78.01 | 19.02 | 8.00 | 9.52 | 6.01 | 合格 |
| 5 | 78.02 | 19.01 | 7.96 | 9.52 | 6.01 | 合格 | 13 | 78.01 | 19.01 | 7.98 | 9.52 | 6.01 | 合格 |
| 6 | 78.01 | 19.02 | 7.90 | 9.51 | 6.00 | 合格 | 14 | 78.01 | 19.01 | 7.95 | 9.53 | 6.01 | 合格 |
| 7 | 78.01 | 19.01 | 8.00 | 9.53 | 6.01 | 合格 | 15 | 78.02 | 19.02 | 7.96 | 9.52 | 6.00 | 合格 |
| 8 | 78.02 | 19.02 | 7.98 | 9.53 | 6.01 | 合格 | 16 | 78.02 | 19.01 | 7.90 | 9.52 | 6.01 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能确认样品尺寸一览表（7#上限参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 78.02 | 19.02 | 7.96 | 9.52 | 7.01 | 合格 | 9 | 78.02 | 19.02 | 7.90 | 9.53 | 7.01 | 合格 |
| 2 | 78.01 | 19.02 | 7.90 | 9.53. | 7.01 | 合格 | 10 | 78.01 | 19.01 | 7.96 | 9.52 | 7.01 | 合格 |
| 3 | 78.00 | 19.01 | 7.96 | 9.52 | 7.01 | 合格 | 11 | 78.01 | 19.02 | 8.00 | 9.53 | 7.01 | 合格 |
| 4 | 78.02 | 19.02 | 7.98 | 9.53 | 7.01 | 合格 | 12 | 78.02 | 19.02 | 7.98 | 9.53 | 7.01 | 合格 |
| 5 | 78.02 | 19.01 | 7.99 | 9.52 | 7.01 | 合格 | 13 | 78.02 | 19.02 | 7.90 | 9.52 | 7.01 | 合格 |
| 6 | 78.01 | 19.02 | 8.00 | 9.53 | 7.01 | 合格 | 14 | 78.01 | 19.01 | 7.99 | 9.53 | 7.000 | 合格 |
| 7 | 78.02 | 19.02 | 7.98 | 9.53 | 7.00 | 合格 | 15 | 78.02 | 19.02 | 8.00 | 9.53 | 7.01 | 合格 |
| 8 | 78.01 | 19.01 | 7.97 | 9.53 | 7.01 | 合格 | 16 | 78.02 | 19.01 | 7.98 | 9.52 | 7.00 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 性能确认样品尺寸一览表（8#上限参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 78.02 | 19.02 | 7.98 | 9.53 | 8.01 | 合格 | 9 | 78.02 | 19.02 | 8.00 | 9.52 | 8.01 | 合格 |
| 2 | 78.01 | 19.02 | 7.98 | 9.52 | 8.01 | 合格 | 10 | 78.01 | 19.01 | 7.99 | 9.53 | 8.00 | 合格 |
| 3 | 78.01 | 19.01 | 7.96 | 9.53 | 8.01 | 合格 | 11 | 78.02 | 19.02 | 7.98 | 9.53 | 8.01 | 合格 |
| 4 | 78.02 | 19.02 | 8.00 | 9.53 | 8.01 | 合格 | 12 | 78.01 | 19.01 | 7.99 | 9.52 | 8.01 | 合格 |
| 5 | 78.02 | 19.01 | 7.95 | 9.52 | 8.01 | 合格 | 13 | 78.02 | 19.01 | 7.98 | 9.53 | 8.01 | 合格 |
| 6 | 78.02 | 19.02 | 7.98 | 9.52 | 8.00 | 合格 | 14 | 78.02 | 19.02 | 7.99 | 9.52 | 8.01 | 合格 |
| 7 | 78.01 | 19.02 | 7.98 | 9.53 | 8.01 | 合格 | 15 | 78.01 | 19.02 | 8.00 | 9.53 | 8.01 | 合格 |
| 8 | 78.02 | 19.01 | 7.96 | 9.53 | 8.01 | 合格 | 16 | 78.02 | 19.01 | 7.99 | 9.53 | 8.01 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： 性能确认样品尺寸一览表（5#下限参数）. 模号; A; B; C; D; E; 外观; 模号; A; B; C; D; E; 外观. 1; 78.02; 19.02; 7.92; 9.52; 4.91; 合格; 9; 78.01; 19.01; 7.92; 9.50; 4.93; 合格. 2; 78.01; 19.01; 7.91; 9.53; 4.92; 合格; 10; 78.01; 19.02; 7.92; 9.51; 4.93; 合格. 3; 78.01; 19.02; 7.92; 9.53; 4.92; 合格; 11; 78.02; 19.02; 7.93; 9.52; 4.93; 合格. 4; 78.02; 19.02; 7.93; 9.53; 4.92; 合格; 12; 78.01; 19.01; 7.92; 9.53; 4.92; 合格. 5; 78.02; 19.01; 7.92; 9.53; 4.91; 合格; 13; 78.02; 19.02; 7.92; 9.53; 4.92; 合格. 6; 78.02; 19.02; 7.90; 9.52; 4.92; 合格; 14; 78.01; 19.02; 7.92; 9.53; 4.92; 合格. 7; 78.01; 19.02; 7.92; 9.53; 4.92; 合格; 15; 78.02; 19.02; 7.93; 9.50; 4.92; 合格. 8; 78.02; 19.01; 7.92; 9.53; 4.91; 合格; 16; 78.02; 19.01; 7.92; 9.51; 4.91; 合格. 结果判定：合格. 检验人： 复核人：. 性能确认样品尺寸一览表（6#下限参数）. 模号; A; B; C; D; E; 外观; 模号; A; B; C; D; E; 外观. 1; 77.99; 18.99; 7.80; 9.30; 5.99; 合格; 9; 77.98; 18.98; 7.80; 9.23; 5.99; 合格. 2; 77.98; 18.98; 7.81; 9.30; 5.99; 合格; 10; 77.98; 18.99; 7.81; 9.25; 6.00; 合格. 3; 77.99; 18.98; 7.80; 9.25; 5.99; 合格; 11; 77.99; 18.99; 7.82; 9.26; 5.99; 合格. 4; 77.99; 18.99; 7.81; 9.26; 6.00; 合格; 12; 77.99; 18.99; 7.82; 9.21; 5.99; 合格. 5; 77.98; 18.98; 7.81; 9.28; 5.99; 合格; 13; 77.99; 18.98; 7.80; 9.30; 6.00; 合格. 6; 77.98; 18.98; 7.80; 9.26; 5.99; 合格; 14; 77.98; 18.98; 7.81; 9.24; 5.99; 合格. 7; 77.98; 18.99; 7.80; 9.20; 5.99; 合格; 15; 77.98; 18.98; 7.80; 9.24; 5.99; 合格. 8; 77.98; 18.98; 7.80; 9.21; 6.00; 合格; 16; 77.98; 18.98; 7.80; 9.25; 6.00; 合格. 结果判定：合格. 检验人： 复核人：. |

| 性能确认样品尺寸一览表（7#下限参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 77.99 | 18.99 | 7.80 | 9.20 | 6.99 | 合格 | 9 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.20 | 6.99 | 合格 |
| 2 | 77.99 | 18.98 | 7.80 | 9.22 | 6.99 | 合格 | 10 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.25 | 6.99 | 合格 |
| 3 | 77.98 | 18.98 | 7.81 | 9.20 | 6.99 | 合格 | 11 | 77.98 | 18.99 | 7.81 | 9.23 | 6.99 | 合格 |
| 4 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.21 | 6.99 | 合格 | 12 | 77.99 | 18.98 | 7.80 | 9.31 | 6.99 | 合格 |
| 5 | 77.98 | 18.98 | 7.81 | 9.23 | 6.99 | 合格 | 13 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.34 | 6.99 | 合格 |
| 6 | 77.99 | 18.99 | 7.80 | 9.20 | 6.99 | 合格 | 14 | 77.98 | 18.99 | 7.80 | 9.20 | 6.99 | 合格 |
| 7 | 77.99 | 18.98 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 合格 | 15 | 77.99 | 18.98 | 7.81 | 9.24 | 6.99 | 合格 |
| 8 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.31 | 6.99 | 合格 | 16 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.35 | 6.99 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能确认样品尺寸一览表（8#下限参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模号 | A | B | C | D | E | 外观 | 模号 | A | B | C | D | E | 外观 |
| 1 | 77.99 | 18.99 | 7.80 | 9.20 | 6.99 | 合格 | 9 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.20 | 6.99 | 合格 |
| 2 | 77.99 | 18.98 | 7.80 | 9.22 | 6.99 | 合格 | 10 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.25 | 6.99 | 合格 |
| 3 | 77.98 | 18.98 | 7.81 | 9.20 | 6.99 | 合格 | 11 | 77.98 | 18.99 | 7.81 | 9.23 | 6.99 | 合格 |
| 4 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.21 | 6.99 | 合格 | 12 | 77.99 | 18.98 | 7.80 | 9.31 | 6.99 | 合格 |
| 5 | 77.98 | 18.98 | 7.81 | 9.23 | 6.99 | 合格 | 13 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.34 | 6.99 | 合格 |
| 6 | 77.99 | 18.99 | 7.80 | 9.20 | 6.99 | 合格 | 14 | 77.98 | 18.99 | 7.80 | 9.20 | 6.99 | 合格 |
| 7 | 77.99 | 18.98 | 7.80 | 9.30 | 6.99 | 合格 | 15 | 77.99 | 18.98 | 7.81 | 9.24 | 6.99 | 合格 |
| 8 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.31 | 6.99 | 合格 | 16 | 77.98 | 18.98 | 7.80 | 9.35 | 6.99 | 合格 |
| 结果判定：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3性能确认小结

对5、6、7、8号手柄进行注塑工艺参数上、下限重复性测试，并按图纸进行了检测，结论为合格，保留试件。

评价人： 日期： 批准人： 日期：

# 9. 再验证

当出现以下情况时，需对注塑工艺参数进行再次确认，根据需求制定再确认方案。

9.1 设备经过重大维修。

9.2 模具型腔、型芯经过变更。

9.3 新模具。

9.4 每1年的重新确认

9.5 产品材料变更。

- 报告

本次确认活动对注塑机的安装、运行和性能进行了确认，按方案要求有步骤的进行了测试，性能测试时使用了运行确认的工艺参数，能够实现5~8号手柄制作，检测后符合图纸要求（性能验证后，保留各规格、各组参数各3个样品作为合格的佐证，封存标记），故作为今后制定产品正式生产工艺依据，也充分证明了设备能够制作我公司产品部件，且生产能力符合产量要求。 本次确认的工艺参数范围： 料温（℃）; 注射; 保压 时间; 冷却 时间. 速度（%）; 压力（%）. C1; C2; C3; C4; C5; V1; V2; V3; P1; P2; P3; S; S. 225 ±5; 210 ±5; 200 ±5; 195 ±5; 185 ±5; 35 ±5; 30±5; 20 ±5; 80 ±5; 75 ±5; 65 ±5; 1.5±0.5; 20±1. 已确定的工艺参数可作为手柄制作工艺的依据，在正常生产过程中，操作人员可在此参数范围内做适当变化。 经对验证文档和记录的审阅，同意其结论和工艺输出。

编制： 批准：