清洗工艺验证报告

文件编号:

版 本 号:

实施部门：工程部

主要验证人员:

审核：

批准：

验证时间：……年……月……日～……年……月……日

引 言

……生产的……等产品，其部分配件因在非万级和十万级条件下生产需要清洗，清洗设备使用超声波清洗机。

为保证清洗工艺的产品质量及工艺稳定性，按照法规和质量管理体系的要求，对产品的配件清洗工艺进行验证。

目  录

- 清洗工艺验证方案

- 清洗工艺验证报告

清洗工艺验证方案

一、目的

为保证产品配件（以下简称：配件）清洗工艺的产品质量及工艺稳定性，按照质量管理体系的要求，对配件的清洗工艺进行验证。

二、确认项目

清洗工艺的方案、配件清洗的效果。

三、方法

采取不同的清洗方案进行清洗，通过对清洗后的微粒污染指数、清洗介质的残留

量、初始污染菌、PH值、电导率进行测定与未清洗配件本身的污染程度、清洗难易程度

对比，以此验证原配件清洗工艺方案的可行性。

四.实施时间

……年……月……日—……年……月……日

五.参加人员

| 人员 | 部门 | 签名 |
| --- | --- | --- |
|  | 生产部 |  |
|  | 工程部 |  |
|  | 生产部 |  |
|  | 品管部 |  |
|  | 工程部 |  |
|  | 品管部 |  |

编制/日期：              审核/日期：              批准/日期：

清洗工艺验证报告

一、验证项目

配件清洗的方法和清洗时间。

二、验证时间

……年……月……日～……年……月……日

三、验证条件

1、生产设备

超声波清洗机、盛水容具（水盆）。

2、生产地点

二楼净化车间初洗间、精洗间。

3、产品配件：

因公司配件种类繁多，根据配件的清洗特点分以下几类,并根据每类配件选出最复杂清洗的代表配件）

（详见附件“待清洗产品配件分类表”）

A类：与血液、药液直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：……管）

B类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：……接头）

C类：与血液、药液直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……管）

D类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

4、检验设备：微粒检测仪、                                          。

四、验证方案

分别对每类选出的代表配件分别列出以下四种方案，先行设定清洗方法和清洗时间等进行操作。

- 方案1

| 步骤 | 操作 | 工序要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将待清洗的配件浸泡在纯化水中至浸没配件5～10cm。 | 水温已60度以内为宜 |  |
| 2 | 加入洗洁净（普通家用型） | 比例：1：150 |  |
| 3 | 浸泡30分钟 | 水要求浸没 |  |
| 4 | 用洁净的纱布，蘸水逐支清洗外壁或外侧 | 肉眼不见明显黑色 |  |
| 5 | 用衬芯丝逐支插洗衬芯内壁或内侧 | 肉眼不见明显黑色 |  |
| 6 | 用纯化水浸没配件5～10 cm，手提动不锈钢篮子上下振动，冲洗2次。 | 以汰洗为宜 |  |
| 7 | 超声波清洗机加入纯化水至浸没配件5～10 cm，开机30分钟 | 水温60度以内为宜 |  |
| 8 | 加入洗洁净（普通家用型） | 比例：1：300 |  |
| 9 | 用纯化水浸没配件5～10 cm，手提动不锈钢篮子上下振动，冲洗2次，每次3分钟。 | 以汰洗为宜 |  |
| 10 | 用注射用水浸没配件5～10 cm、轻轻振荡，漂洗2－3次，每次3分钟 | （注：B、D类不做此工序） |  |
| 11 | 烘干 |  |  |

2．方案2

| 步骤 | 操作 | 工序要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将待清洗的配件浸泡在纯化水中至浸没配件5～10cm。 | 水温已60度以内为宜 |  |
| 2 | 加入洗洁净（普通家用型）。 | 比例：1：300 |  |
| 3 | 浸泡30分钟。 | 水要求浸没 |  |
| 4 | 用洁净的纱布，蘸水逐支清洗外壁或外侧。 | 肉眼不见明显黑色 |  |
| 5 | 用衬芯丝逐支插洗衬芯内壁或内侧。 | 肉眼不见明显黑色 |  |
| 6 | 用纯化水浸没配件至5～10cm，手提动不锈钢篮子上下振动清洗2次，每次3分钟。 | 以汰洗为宜 |  |
| 7 | 超声波清洗机加入纯化水至浸没配件5～10 cm，开机30分钟。 | 水温60度以内为宜 |  |
| 8 | 加入洗洁净（普通家用型） | 比例：1：300 |  |
| 9 | 用纯化水浸没配件至5～10cm，手提动不锈钢篮子上下振动清洗2次，每次3分钟。 | 以汰洗为宜 |  |
| 10 | 用注射用水浸没配件5～10 cm、轻轻振荡，漂洗2－3次，每次3分钟。 | （注：B、D类不做此工序） |  |
| 11 | 烘干 |  |  |

3．方案3

| 步骤 | 操作 | 工序要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将待清洗的配件浸泡在纯化水中至浸没配件5～10cm。 |  |  |
| 2 | 加入洗洁净（普通家用型） | 比例：1：150 |  |
| 3 | 浸泡30分钟 | 水要求浸没 |  |
| 4 | 用洁净的纱布，蘸水逐支清洗外壁或外侧 | 肉眼不见明显黑色 |  |
| 5 | 用衬芯丝逐支插洗衬芯内壁或内侧 | 肉眼不见明显黑色 |  |
| 6 | 用纯化水浸没配件至5～10cm，手提动不锈钢篮子上下振动，清洗2次，每次3分钟。 | 以汰洗为宜 |  |
| 7 | 用注射用水浸没配件5～10cm、轻轻振荡，漂洗2次，每次3分钟。 | （注：B、D类不做此工序） |  |
| 8 | 烘干 |  |  |

4．方案4

| 步骤 | 操作 | 工序要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波加纯化水至浸没配件5～10cm，开机30分钟。 |  |  |
| 2 | 加入洗洁净（普通家用型） | 比例：1：300 |  |
| 3 | 用纯化水浸没配件5～10cm，手提动不锈钢篮子上下振动，漂洗2次，每次3分钟。 | 以汰洗为宜 |  |
| 4 | 用注射用水浸没配件5～10cm、轻轻振荡，漂洗2次，每次3分钟。 | （注：B、D类不做此工序） |  |
| 5 | 烘干 |  |  |

五、操作步骤

1、按正常生产流程选取做试验配件生产500件。

2、取400件配件，用上述4种方案分别清洗配件100件，烘干后送检。

3、取100件未洗的同批配件，按正常步骤检验，以最后的检验结果做清洗效果参照。

六、检验方法

1、将不同方案的100件配件分别分为3个检验组，每组33件（其中3组34件）。

2、取样方法：根据末道清洗用水分别取适量的纯化水或注射用水，按试验项目特点逐组、逐支或随机抽取5件缓缓冲洗内壁或内侧。

3、按相应试验方法对供试液进行检验，每批供试液做5次，求平均数为检验结果。

4、将检验结果除以取样配件数（33或34）即得到单个配件相关值的平均数。

注：（1）微粒污染指数试验方法：按GB 8368-2005附录A.1规定进行试验。

（2）清洗剂的残留量试验方法：按GB 5750.4-2005中10.2规定进行试验。

（3）初始污染菌试验方法：按GB 15980-2009中附录C规定进行试验。

（4）PH值的试验方法：按《中国药典》相关规定进行试验。

（5）电导率的试验方法：按《中国药典》相关规定进行试验。

七、检测结果

（一）微粒污染指数

1、A类：与血液、药液直接接触的塑料配件

（代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 微粒污染指数 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、B类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 微粒污染指数 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、C类：与血液、药液直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 微粒污染指数 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、D类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 微粒污染指数 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于 90 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：                                      复核人：

日  期：                                      日  期：

（二）清洗剂残留量

1、A类：与血液、药液直接接触的塑料配件

（代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 清洗剂残留量 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、B类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 清洗剂残留量 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、C类：与血液、药液直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 清洗剂残留量 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、D类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 清洗剂残留量 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于0.3mg/ml |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：                                      复核人：

日  期：                                      日  期：

（三）初始污染菌

1、A类：与血液、药液直接接触的塑料配件

（代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 初始污染菌 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、B类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 初始污染菌 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、C类：与血液、药液直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 初始污染菌 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、D类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 初始污染菌 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于100cfu/件次 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：                                      复核人：

日  期：                                      日  期：

（四）PH值

1、A类：与血液、药液直接接触的塑料配件

（代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | PH值 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、B类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | PH值 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、C类：与血液、药液直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | PH值 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、D类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：铜帽）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | PH值 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0～7.0 |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：                                      复核人：

日  期：                                      日  期：

（五）电导率

1、A类：与血液、药液直接接触的塑料配件

（代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | 电导率 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于1.1s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于1.1s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于1.1s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于1.1s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、B类：与血液、药液非直接接触的塑料配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | PH值 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于2.0s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于2.0s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于2.0s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于2.0s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、C类：与血液、药液直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | PH值 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于1.1s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于1.1s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于1.1s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于1.1s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、D类：与血液、药液非直接接触的金属配件；

（选做试验代表配件：……）

| 执行方案 | 数量 | 组别 | 样品数 | PH值 |  |  |  |  | 平均数 | 要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于2.0s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案2 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于2.0s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案3 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于2.0s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案4 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  | 应小于2.0s/cm |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未清洗配件 | 100 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：                                      复核人：

日  期：                                      日  期：

八、结论：

经验证，结合质量、经济、方便的原则，各类配件确定以下方案：

A类配件以方案    清洗最好。

B类配件以方案    清洗最好。

C类配件以方案    清洗最好。

D类配件以方案    清洗最好。

所有指标全部能够符合标准的要求，并且效果最好，建议在以后的生产中按上述工艺生产。

九、参加人员：

| 人员 | 部门 | 签名 |
| --- | --- | --- |
|  | 生产部 |  |