行业指南和FDA审查员指导

牙科印模材料-

（上市前通知）

文件发布日期：1998年8月17日

美国卫生与人类服务部食品药品管理局

器械和放射健康中心

牙科器械分部

牙科、感染控制和一般医院器械部

器械评价办公室

前言

公共评论

对于管理局考虑事项的意见和建议，可随时递交至Dr. Susan Runner，联系地址为FDA/CDRH, 9200 Corporate Blvd., HFZ-480, Rockville, MD 20850。在对本文件完成下一次修订或更新之前，管理局可能不会采纳这一意见。更多关于本指导使用或解释方面的问题，请联系Dr. Susan Runner ，电话(301) 827-5283。

额外副本

需要时可访问万维网/CDRH主页：http://www.fda.gov/cdrh或使用自动回传系统1-800-899-0381或301-827-0111,当提示输入文件货架号时请输入2203。

目录

页码

1.0 	引言	4

2.0 	一般信息	5

3.0	器械定义	5

4.0	产品描述	6

5.0	化学特性	6

6.0	物理机械性能	7

7.0	生物相容性试验	8

8.0 	标签	9

9.0 	联系人	10

牙科印模材料上市前通知的准备指南

- 1.0 	引言

本文件的目的是为牙科印模材料的制造商提供更全面和一致地准备上市前通知510(K)所需的指导。

本文件的编制以针对牙科器械分部的完全充分审查所建议的信息为基础。使用本文件准备的牙科印模材料510（k）不能保证此器械会被FDA批准，而且某些510（k）提交的内容可能需要本文件以外的其他信息。然而，使用本文件将确保申请中含有执行实质等同评价所需要的基本要素。

本指导有待修订，这取决于新技术信息的发展和/或法规要求的变化。

标准品

在器械的设计和试验期间，医疗器械制造商可以选择依赖公认的共识标准 。我们也认识到，ISO标准等共识标准需要定期接受评审，有待修订。FDA已经出版了一份名为“共识标准认识和使用指南”的文件，该文件向工业和FDA评审人提供关于上市前申请评价期间使用公认共识标准的指导，其中包括符合标准声明（联邦登记/卷63, No. 37/1998年2月25日星期三）。本文件及相关公认标准的列表都可登录FDA网站http://www.fda.gov/cdrh查阅。

- 2.0 	一般信息

510(k) 总结或510(k) 声明. 根据1990安全医疗器械法和21 CFR Part 807.87(h)，申请人必须递交以下两文件之一：（1）一份关于等同判定所依据的上市前通知申请中安全性和有效性信息总结（即，“510(k)总结”）；或（2）一份关于利害关系人根据要求可使用安全性和有效性信息的声明（即,“510(k)声明”）。该总结或声明应该明确标识为“510(k)总结”或“510(k)声明”。

真实准确声明. 按21 CFR Part 807.87(j)要求， 申请人还必须提供一份真实准确声明，表示上市前通知内递交的所有数据和信息都真实准确，无重要事实遗漏。

使用适应证表。 1996年1月1日，FDA开始要求所有510（k）提交者提供单独的页面，并清楚地标记该器械的“使用适应证”和商品名称。

新510(k) 范例

1998年3月19日，510(k)申请递交的新程序变得更为有效。这些程序被统称为“新510(k)范例”。欲了解更多关于新510(k)范例方面的信息，请登录下面的FDA网站查阅：http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.pdf。

- 3.0	器械定义

牙科印模材料是由诸如藻酸盐或多硫化物的材料组成的II类器械，其目的为将其放置在预成型的印模托盘上用于患者牙齿和牙龈的结构再生。该器械旨在提供用于研究和生产修复假体装置（如金嵌体和义齿）的模型。 见21 CFR  872.3660。 （FDA产品代码“ELW”）。

- 4.0	产品描述

- 说明印模材料的分类名称和商品名称。

- 提交您产品及其使用适应证的详细说明。

- 清晰说明采用的是单一膏剂还是混合膏剂（基质/催化剂）系统，以及系统所有配件。

- 在预期用途、化学成分、物理特性、机械性能、安全性和有效性方面，提供与合法上市的对照材料之间异同点的描述性比较和表格形式比较。

- 5.0	化学特性

- 提供完整的印模材料配方，按百分比单独列出各个化学成分的比例，其总和为100％。

- 注明每种化学成分的功能。

- 不要忽略任何化学成分，也不要提供类似于“聚合物”等模糊性描述的泛称。

- 提供特定的化学名称或缩写化学名称，非专有名称或商标名称。

- 配方中使用的所有色素或其他着色剂。

- 包含每一种化学成分的化学品材料安全数据表（MSDS）、制成品的化学结构图和分子式，如果可以，还可包含化学文摘服务社（CAS）登记号。

- 6.0	物理机械性能

本印模材料应与对照材料关于以下指标进行比较：

- 操作方法

- 流动性

- 粘度

- 可湿性

- 工作时间

- 凝结反应时间

- 机械(压缩和磨损) 强度

- 工作湿度

- 尺寸精度

- 稳定性

- 一致性

- 患者可接受性

- 安全性 (不可有毒性、致癌性、致突变性、刺激或致敏)

- 与模具材料和模型材料有相容性

- 性能保持（储存）

- 收缩曲线。

如果印模材料的物理特性符合性能试验的共识标准，则特定标准应参考如下：

| 印模材料 | ADA/ ANSI标准编号 |
| --- | --- |
| 藻酸盐 | #18 |
| 生物学评价 | #41 |
| 弹性材料 | #19 |
| 印模复合物 | #3 |
| 印模膏，氧化锌-丁子香酚 | #16 |

提供已进行的所有台架试验的方法学和结果的总结。您材料试验的定量试验结果应与对照印模材料的定量试验结果进行比较。

- 7.0	生物相容性试验

对医疗器械执行生物学评价是为了确定身体与器械组件材料接触所产生的潜在毒性。该器械材料不应该直接或通过其材料成分的释放：（1）产生严重的局部或全身不良反应；（2）具有致癌性；或（3）产生不良的生殖和发育作用。因此，任何人用新器械的评估都需要系统试验的数据，以确保成品提供的获益远大于器械材料产生的任何潜在风险。

ISO标准ISO-10993第1部分采用了与FDA过去使用的三方指南非常相似的检测方法。它还使用表格（矩阵型）展示了基于上述讨论的各方面因素的试验要求。该矩阵由两个表组成“供考虑的初始试验”和“供考虑的补充评价试验”。为了协调生物反应试验与其他国家的要求，FDA认可了ISO标准。器械评价办公室的评审人将接受根据ISO-10993第1部分收集的数据，并附带蓝皮书备忘录#G95-1“国际标准ISO-10993的使用‘医疗器械生物学评价第1部分：评价与试验’ ”中经过修改的矩阵表。

建议制造商对任何新器械材料开始高成本的长期试验之前，先与牙科器械分部讨论一下，以确保执行适当的试验，避免不必要的试验。

若该产品含有一种“新的”或非常规化学成分，导致产品配方的安全性或有效性受到质疑，则将会指示委托方进行生物相容性试验。基于以下几个因素，例如制造方法、灭菌、身体暴露持续时间等，某种材料可能被列为新型材料。

生物相容性试验应用成品进行，即以尽可能地接近患者所处状况。

这是在提交申请中应该解决的最低试验清单。

-	体外细胞毒性

-	埃姆斯致突变性试验

-	粘膜刺激（仓鼠颊囊）

-	豚鼠致敏作用试验

-	致癌性（如果先前记录存在致肿瘤可能性）

欲了解关于如何执行这些试验的详细情况，请参考适当的国际标准，如：美国国家标准/美国牙科协会41号文件牙科材料生物学评价的推荐性标准实践，1982或 ISO/TR： 1984(E)，牙科材料生物学评价，1984。

- 8.0 	标签

牙科印模材料的标签中，关于任何相关的适应证、准备方法、危害、禁忌证及其使用注意事项等均应标示有明确、准确和完整的信息，这对消费者来说是非常重要的。此外，合法上市的印模材料不应有任何不受支持的性能要求，也不应有毫无根据的技术优势。

按照21 CFR Part 801.109的规定，标签应该标示声明“小心：联邦法律规定本器械仅依据或遵循牙科医师之指示进行销售”。另外，使用此产品的说明书应该标明发行日期或最新修订的日期。

510(k) 申请中应该包含拟定的包装标签和贴标，包括可利用的宣传和广告信息。标签指的是包装标签和器械附带或贴于器械或其任何封皮或包装箱上的其他书面、印制或图文材料。广告可能被认为是标签，尤其是当其和材料放在一起时。见“联邦食品、药品和化妆品法案” 第201(k) 和(m) 及502(f)(1)和(2) 节。

如果你希望获得关于FDA标签法规（21 CFR Part 801）对你器械适用性方面的具体建议，请联系合规办公室，电话 (301) 594-4618。另外，有关器械的促销和广告问题，请联系办公室，电话：（301）594-4639。此外，注意标题为“参考上市前通知的贴假商标行为”法规（21 CFR Part 807.97）。

- 9.0 	联系人

关于本指导的问题，应该联系：

Dr. Susan Runner

Branch Chief

美国食品药品管理局

器械与放射卫生中心

器械评价办公室

Dental Devices Branch, HFZ-480

9200 Corporate Blvd.

Rockville, MD 20850

电话：301-827-5283

传真：301-480-3002

关于该《法案》下你的责任的一般信息，可以联系小型制造商服务组获取，拨打其免费电话(800) 638-2041或(301) 443-6597或访问其网站：http://www.fda.gov/cdrh/dsma/dsmamain.html.。