行业指南和FDA工作人员指导：牙科复合树脂设备-上市前通知510(k)申请

文件发布日期：2005年10月26日

本指南替代于1998年11月27日发布的“牙科复合材料的行业指南和FDA工作人员指导- 上市前通知”

关于本文件的问题，请通过240-276-3700或email（michael.adjodha@fda.hhs.gov）联系Mr. Michael E. Adjodha。

|  | 美国卫生与人类服务部 食品药品管理局 器械和放射健康中心 齿科器械科 麻醉部，感染控制， 综合医院，和齿科服务部 器械评估办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可以随时向食品药品管理局（地址5630 Fishers Lane, rm. 1061, (HFA-305), Rockville, MD 20852）的文件管理部门提交您对该机构的书面意见和建议。或者，也可以提交电子评论至http://www.fda.gov/dockets/ecomments。提交意见时，请注明本指导文件的确切标题。在该机构修订或更新之前，评论可能无效。

额外副本

其他副本可从互联网获取：

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/642.pdf，或CDRH Facts-On-Demand。若要通过传真机接收本文档，联系CDRH Facts-On-Demand系统请拨打电话800-899-0381或301-827-0111。

按1进入系统。在第二个语音提示下，按1键订购文档。输入文件编号（642），后跟井号（＃）。按照剩余的语音提示完成您的请求。

目录

1.	引言	1

2.	背景	2

3.	缩减510(k)申报资料的内容和格式	2

4.	范围	5

5.	设备描述	5

6.	健康风险	6

7.	组成和物理性能质量标准	7

8.	生物相容性	9

9．	标签	9

行业指南和FDA工作人员指导：牙科复合树脂设备-上市前通知510(k)申请

本指南仅代表美国食品药品管理局(FDA)目前的观点。它不授予任何一方权利，同时也不对FDA或公众形成约束。您也可以使用满足适用法规和条例的其他方法。如果您要讨论使用其他方法的事宜，请与FDA负责实施本指南的人员联系。如果您不能确定适当的FDA人员，请致电本指南标题页上的电话号码。

- 1.	引言

FDA制定了本指南文件，以协助行业制定牙科用复合修复树脂的上市前通知提交(510(k))。术语“复合材料”指的是，这些树脂通常由异质混合物材料组成。

最简便的方法

本指导文件中发现的问题代表了您的器械上市前我们认为需要解决的问题。在制定指南时，我们认真考虑了机构决策相关的法定标准。我们还考虑到您试图遵循指南和解决我们发现的问题可能产生的负担。我们认为，我们考虑了最小负担方法来解决指导文件中提出的问题。但是，如果您认为处理这些问题有更简单的方式，则应遵循文件中概述的步骤“解决最小负担问题建议的方法”。可在我们的中心网页上查阅：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

FDA的指导文件，包括本指南，不构成法律上可执行的责任。相反，本指南描述了机构目前对某一主题的想法，只应将其视为建议，除非引用了特定法规或法定要求。机构指导中使用“应该”一词意味着建议或推荐某些东西，但不是必需的。

- 2.	背景

有意上市这种通用类型设备的制造商应做到：符合“联邦食品，药品和化妆品法案”（下述为该法案）的一般控制措施，包括21 CFR 807 E子部分中所描述的上市前通知要求，以及在装置上市之前，从FDA获得实质等同判定结果。（另见 21 CFR 807.81 和 807.87。）

本指南文件确定了牙科复合树脂设备的分类规定和产品代码（参见第4节）。此外，本指南文件的其他章节还向制造商提供了解决上市前通知（510（k））中与这些设备有关风险的其他信息。

本文件为其他FDA文件补充了有关上市前通知提交中相关特殊内容要求。您同样应参考 21 CFR 807.87 和标题为“如何准备510(k)提交”的FDA医疗器械建议，网址 http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html。

在“新510（k）规范 - 上市前通知中显示实质等同的替代方法；最终指南”，

http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html， 制造商可以提交传统510（k），可以选择提交简略510（k）及特殊510（k）。FDA认为，简略510（k）是证明新设备有实质等同的最低负担，特别是一旦FDA发布了针对该设备的指南文件。对于对已获许可的设备考虑进行某些修改的制造商，可以通过提交特殊510（k）减轻监管负担。

- 3.	缩减510(k)申报资料的内容和格式

一份缩减510(k)申报资料必须包括21 CFR 807.87中指明的必需元素，包括拟定的可充分描述该器械、预期用途和使用方法的标签。在一份缩减510(k)中，FDA也许会将一份总结报告的内容视为满足21 CFR 807.87(f)或(g)要求的恰当支持性数据；因此，我们建议你包括一份总结报告。该报告应描述在设备开发和试验过程中如何使用该指南文件，并应简要描述所使用的方法或试验。我们建议您还应列出用于解决本文件中所确定风险以及您设备所特有的任何其他风险的试验数据总结或接受标准。本节内容给出了一些关于如何满足21 CFR 807.87部分要求的建议，以及你应该在缩减510(k)申报资料中包括的一些其他条目。

封面

封面应突出该简略510（k）提交的识别，并引用本指南文件的标题。

建议的标签

建议的标签应充分描述设备、其预期用途及使用指南。（有关我们建议您在标签所列出的具体信息，请参阅第9节。）

总结报告

我们建议总结报告中含有以下内容：

关于器械和其预期用途的描述。

我们建议，描述中包括性能标准的完整讨论，并且在适当情况下，还可包括该设备详细且标注的图纸。（我们建议的特定信息，包含在本指南文件所涵盖类型装置的装置描述中，请参考第5节。）您还应提交“适应证”附件。1

设备设计说明

我们建议您列出装置设计要求的简要描述。

风险分析方法鉴别

我们建议您的总结报告中应该确定用来评估一般风险状态以及专用器械设计和本次分析结果的风险分析方法。（有关FDA确定使用该设备时通常伴有的健康风险，请参见第6节。）

设备特征的讨论

我们建议您讨论解决本指南文件中所确定风险以及您风险分析中确定的任何其他风险的设备特征。

1	推荐的格式请参见 http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html 。

性能特征说明

我们建议您列一份解决本指南文件第7和第8节中所确定每项性能方面相关试验方法（您已使用或预计使用）的简要说明。如果您使用的是一项建议试验方法，您可能需要说明该方法的出处，而不仅仅是说明如何操作。如果你对一种推荐测试方法进行了修改，那么你可以引用该方法，但是应该提供充分的信息来解释进行了怎样的修改以及为什么修改。对于每项测试，你应该（1）以简洁明了的形式（例如表格）来简要描述测试获得的数据，或者（2）描述你将采用什么样的合格标准来解读测试结果3。（还可参见21 CFR 820.30第C部分-质量体系规章下的设计控制。）

标准依赖

如果您选择依靠公认标准来完成所有部分的器械设计或试验，则您的总结报告中可能需要包含以下之一：

- 一份关于器械上市之前将会完成试验，并达到预定验收标准的说明；或

- 符合标准声明。3

由于符合标准声明以试验结果为基础，故我们认为您在完成此标准所述试验之前将无法正确提交符合标准声明。更多信息，请参考《法案》的514(c)(1)(B)部分和FDA指导文件《实质等同判定使用标准》、工业指南和FDA最终指导http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html。

如果不清楚您如何消除FDA已知风险或您风险分析中已知的其他风险，我们可能要求提供关于该器械性能特征方面的其他信息。我们可能还会要求你提供更多信息，如果我们需要这些信息来评估你采用的合格标准的充分性的话（根据21 CFR 807.87(l)，我们可以索取其他必需的信息才能做出关于实质等同性的决议）。

2如果FDA根据合格标准做出了实质等同性决议，则应该对受试器械进行测试，证明其满足这些合格标准才可以将其引入州际贸易。如果器械成品不满足这些合格标准，因此有别于已签发的510(k)中描述的器械，则FDA建议，申报者可采用相同的标准来评估针对已合法上市的器械做出的改进（21 CFR 807.81(a)(3)），从而判断该器械成品的上市是否需要签发一份新的510(k)。

3  参见符合认可标准声明的必要要素

（所有上市前通知[510（K）]提交的筛查清单），

http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html.

作为递交缩减510(k)的替代方法，你可以递交一份传统510(k)，提供21 CFR 807.87要求的以及本指导意见描述的所有信息和数据。一份传统的510(k)应该包括所有的方法、数据、合格标准和结论。生产商如果考虑对自己已获许可的器械进行改进，则应该递交特殊510(k)。

- 4.	范围

本指南的适用范围限于下表所述的设备。

表 1:本指南文件范围内的设备:

| 设备 | 分类 | 等级 | 产品编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙膏树脂材料 | 21 CFR 872.3690 | II | EBF |
| 窝沟封闭剂和调理剂 | 21 CFR 872.3765 | II | EBC |

这些设备旨在填补和恢复牙齿中各种大小缺陷或龋齿。这些设备可以按两部分基质和催化剂体系提供，通过化学活化或一部分体系来固化，或通过光引发（有或没有化学活化）来固化。

本指南的适用范围不包括下表中所述有其他用途的树脂材料；例如粘合、涂层、固定和临时修复。

表2：不适用本指南文件范围的设备

| 设备 | 分类 |
| --- | --- |
| 树脂牙结合剂 | 21 CFR 872.3200 |
| 补齿水泥 | 21 CFR 872.3275 |
| 树脂填充用涂层材料 | 21 CFR 872.3310 |
| 支架胶粘树脂和牙齿调理剂 | 21 CFR 872.3750 |
| 临时冠桥树脂 | 21 CFR 872.3770 |

- 5.	设备描述

我们建议您通过第4节中确定的规定和产品代码来识别您的设备，并包括以下描述：

- 操作原理；即，该设备是如何实现其预期目的

- 该设备将如何上市，包括所有配件。

我们建议您将设备与合法上市的对照设备进行比较，并提供信息以显示新设备与对照设备之间的相似和不同之处。尽可能地开展平行比较是合乎需要的，例如采用如下所示的表格形式。我们还建议您描述任何差异是如何影响新设备的比较安全性和有效性。

表3：新设备和对照设备的比较

| 描述性信息 | 新设备 | 对照设备 |
| --- | --- | --- |
| 预期用途 - 包括使用适应证 |  |  |
| 材料组成 - 设备的化学组成 |  |  |
| 物理性质 - 例如抗压强度、弯曲强度、粒度范围、固化深度 |  |  |
| FDA认可的标准* - 您遵循的标准，例如关于材料表征和生物相容性的标准 |  |  |

*关于FDA认可标准的清单，见

www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。

- 6.	健康风险

在下表中，FDA已经确定了本文件中针对使用牙科复合树脂设备通常伴有的健康风险。在本指南性文件中给出了减轻这些风险的推荐措施，如下表所示。在提交510（k）之前，您还应进行一项风险分析以确定您设备所特有的任何其他风险。510（k）应描述所使用风险分析的方法，并包括该项分析的结果。如果您选择使用替代方法来解决本文件中确定的特定风险，或者已确定了本文件以外的风险，则您应提供足够的细节来支持您用于解决该风险的方法。

表4：设备风险和建议的减轻措施

| 已知风险 | 推荐的缓解措施 |
| --- | --- |
| 机械故障 | 第7节。组成和物理性能质量标准 |
| 毒性和不良组织反应 | 第8节 生物相容性 |
| 不恰当的使用 | 第9节 标签 |

- 7.	组成和物理性能质量标准

我们建议您使用以下列出的相关FDA认可标准或等效方法来评估牙科复合树脂装置：

ISO 4049：2000（E），牙科 - 聚合物填充、修复和修补材料

A.化学组成

我们建议您列一份完整化学组成的描述，按质量计共100％，包括所有添加剂、填料和着色剂，以及所有组分的化学文摘服务社4（CAS®）注册号（CAS号）。所有着色剂应可通过CAS®编号或颜色指数编号识别。

B.物理性质

我们建议您描述以下物理属性：

- 抗压强度（MPa）

- 抗弯强度（MPa）

- 弹性系数（GPa）

- 固化强度（mW / cm2）（光引发树脂）

- 固化波长（nm）（光引发的树脂）

- 固化深度（mm）（光引发树脂）

4	http://www.cas.org/EO/regsys.html

- 填料粒度分布（μ）

- 表面硬度（KHN）

- x线不透性（mm,Al）

- 吸水量（μg/ mm3）

- 溶解度（μg/ mm3）

- 释放曲线（μg/ mm3）（如果设备含有诸如氟化物或硝酸根离子的可释放剂，则用代表性样品在37℃的蒸馏水中前7日释放的离子累积浓度，并以每一天为时间点作曲线图。）

- 工作时间（秒）

- 固化时间（秒）（光引发的树脂）

- 凝结时间（分钟）。

C.	体内性能

根据该法案的最低负担条款，机构将凭借精心设计的台架和/或动物试验，而不需要对新设备进行临床研究，除非有合理的理由要求临床信息来支持实质等同确定。虽然一般来说，大多数牙科复合树脂设备可能不需要临床研究，但是FDA可能会因以下任何一种情况而建议您收集牙科复合树脂设备的临床资料：

- 与相同类型的合法上市牙科复合树脂设备有不同的使用适应证；例如，与骨再矿化、预防龋齿或其他治疗获益相关的适应证。

- 设计与以往上市前通知所批准的设计不同；例如新型聚合物体系

- 新技术，即与合法上市的牙科复合树脂装置中使用了不同的技术；例如新颖的固定机制或放置技术。

如果需要进行临床研究来证明实质等同（即，在获得装置510（k）正式批准之前进行），则研究必须在“试验用器械豁免（IDE）规则”21 CFR第812部分的要求下实施。一般来说，FDA认为，本指南文件所涉及的牙科复合树脂设置属于非重大风险设备，因此研究符合21 CFR 812.2（b）的简略要求。5除了21 CFR 812.2(b)的要求，这些试验的申办者必须遵守机构审查委员会（21 CFR第56部分）和知情同意书（21 CFR第50部分）的规定。

当提议的替代资料能获得充分的科学依据支持时，FDA将会优先考虑用其替代临床试验。

如果您进行动物测试，我们建议您的研究包括：

- 代表使用适应证的动物模型，并涉及到您设备适应证相同的解剖部位

- 使用骨骼成熟的动物

- 对照设备为阳性对照

- 用放射图、照片，或其他临床及组织学方法来评估恢复效果。

牙科设备分部可以回答您有关临床前试验和临床研究方案的问题。

- 8.	生物相容性

我们建议您按照ISO 7405：1997（E），牙科 - 牙科用医疗器械生物相容性的临床前评估 - 牙科材料试验方法或等效方法，来实施牙科复合树脂设备的生物相容性测试。

如果您牙科复合树脂设备（包括所有着色剂）的组成，在对照设备或文献中已被证明在相同适应证和相同类型的组织接触中有生物相容性，则可以替代生物相容性试验，您可以确定有对照设备或参考文献来支持您设备的生物相容性。

- 9．	标签

上市前通知应包括足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下建议旨在帮助您准备符合21 CFR 801部分所要求的标签。6

5	http://www.fda.gov/oc/ohrt/irbs/devices.html#risk.

6.虽然510（k）批准函不需要最终标签，但在将医疗器械引入州际贸易之前，最终标签必须符合21 CFR 第801部分要求。此外，处方器械最终标签必须符合21 CFR 801.109要求。本指南中的标签建议符合第801部分要求。

我们建议您牙科复合树脂设备的标签书写足够详细，以使从业者能够确定设备的物理性能。标签应包括：

- 抗压强度（MPa）

- 抗弯强度（MPa）

- 固化光强度（mW / cm2）

- 固化波长（nm）

- 固化深度（mm）

- 工作时间（秒）

- 固化时间（秒）（光引发的树脂）

- 凝结时间（分钟）。

- 与您的设备相关的任何其他属性。