特定超声外科吸引器器械的产品标签

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

文件发布日期：2017年10月30日

文件草案发布日期：2016年11月10日

如对本文件有任何疑问，有关妇科适应症的问题，请致电301-796-7030联系妇科器械部门，有关普外科适应症的问题，请致电301-796-6970联系普外科器械部门2。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和辐射健康中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

电子版意见或建议可随时提交至https://www.regulations.gov，供FDA审议。书面意见可提交至美国食品药品监督管理局备案文件管理部，地址：5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD 20852。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2016-D-3275。在下次修订或更新本文件时，FDA将考虑实施该意见。

其他副本

其他副本可通过互联网获取。也可发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov申请获取本指南的电子副本。请使用文件编号1500072标识申请的指南。

特定超声外科吸引器器械的产品标签

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

本指南草案代表美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规要求，则可以使用该替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。

# I.	引言

通过发布本指南，美国食品药品监督管理局（FDA）旨在为特定超声外科吸引器器械的产品标签上添加特定的安全声明给出建议。超声外科吸引器器械是一种用于粉碎、乳化和抽吸硬组织和软组织的手术工具，可用于许多不同的外科专科领域，并可广泛用于各种手术，包括恶性肿瘤减积术。超声外科吸引器通过振荡头端将超声能量输送至靶组织，从而造成组织粉碎。通过器械内腔对组织碎片进行抽吸。这种作用机制为组织播散提供了可能性。采用抽吸可降低但无法消除这种可能性。

由于使用这类器械存在组织播散的风险，FDA在本指南中给出了具体的标签建议，以促进超声外科吸引器器械的安全、有效使用。

一般来说，FDA指南文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，本指南表明了本机构关于这一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。FDA指南中出现的“应”的词义是指建议或推荐，而非要求。

# II.	背景

超声外科吸引器器械可广泛用于各类外科手术，包括但不限于神经外科手术、整形和重建外科手术、骨科手术、腹腔镜手术、开放手术和妇科手术。超声外科吸引器器械使用振荡头端将超声能量输送至靶组织，从而造成组织粉碎，因此存在组织播散的可能性，而这种可能性可通过抽吸降低但无法完全消除。

FDA意识到超声外科吸引器器械有时可通过细胞减灭术（也称为减积术）用于治疗晚期恶性肿瘤。在这些情况下，此类器械用于去除一部分难以完全切除的恶性肿瘤，以提高辅助治疗（如放疗或化疗）的有效性。当此类器械用于晚期癌症时，相较于其提供的潜在受益，例如肿瘤减积更广泛、无/极少附带热损伤以及能够避免切除器官，组织播散引起不良临床反应的风险可能较小。

然而，在某些临床情况下，癌细胞的意外播散引起的严重不良反应可能超过已证实的受益。FDA意识到特定超声外科吸引器器械的标签支持将其用于切除子宫肌瘤，但标签中可能未明确说明这一用途，FDA也不清楚这些器械是否可用于这一目的。目前尚无可靠的术前筛查程序对推测患有良性子宫肌瘤的女性进行子宫肉瘤检测。对患有隐匿性子宫肉瘤的女性，在治疗症状性子宫肌瘤时使用超声外科吸引器可能导致该癌症的播散。这种癌症播散风险超过了该类患者群体的任何潜在受益，尤其是有替代治疗方案可供选择时。

因此，FDA建议应在特定超声外科吸引器器械的标签上注明禁止将该器械用于切除子宫肌瘤的禁忌症。

# III.	范围

超声外科吸引器器械可能具有一般适用范围（如腹腔镜手术、开放手术）或特定适用范围（如妇科手术）。本指南和下文的标签建议适用于适合在腹腔镜手术、开放手术或妇科手术中使用的超声外科吸引器器械，因为此类手术可能包括妇科手术。这类器械受几种不同产品代码的监管，包括LFL（仪器类、超声手术类）和NLQ（手术刀类、超声类、再处理类）。受这些产品代码监管的特定器械可使用不同的技术（例如，器械不进行抽吸），且不在本指南的范围内。

本指南不适用于适用范围仅为其他外科亚专科领域（例如胃肠和附属器官外壳手术、泌尿外科手术和神经外科手术）的超声外科吸引器器械。例如，本指南不适用于仅用于神经外科手术粉碎和抽吸的器械。

# IV.	建议的标签声明

FDA建议具有腹腔镜外科手术、开放手术或妇科手术适用范围的超声外科吸引器器械制造商应在其产品标签中明确纳入下列禁忌症：

禁忌症：该超声外科吸引器器械预期不适用于且禁止用于子宫肌瘤的粉碎、乳化和抽吸。

除了将上述禁忌症纳入产品标签外，建议制造商审查并更新其标签的其他部分，以与禁忌症保持一致。例如，制造商可以修改标签中可使用超声外科吸引器的手术列表。

FDA认为，准确的产品标签有助于让医护人员和患者了解不应使用该类器械的情况。FDA同时认为，标示禁忌症对于安全、有效使用此类超声外科吸引器器械也十分重要。

本指南发布后120天内，已获得现行510(k)许可的制造商应：1）在其标签中添加禁忌症；2）向医疗器械和辐射健康中心（CDRH）提交当前标签和修订后的标签；以及3）向已分销此类超声外科吸引器器械的购买者提供更新后的标签。

如果已获得现行510(k)许可的制造商添加了上述禁忌症，FDA不反对将此类标签变更作为对现有510(k)的修改（“添加到文件中”）而不是作为新510(k)提交。FDA建议制造商视情况将这些标签变更作为510(k)修改捆绑提交。

此外，为新器械或大幅修改的器械提交新510(k)的制造商应将此类标签建议纳入提交材料。

2014年11月25日，FDA发布了“立即生效的指南文件：腹腔镜电动粉碎器的产品标签”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM424123.pdf），旨在阐明可代表腹腔镜电动粉碎器（LPM）受益/风险概况重大变化的新科学信息。具体而言，FDA审查了一些科学信息，表明在因推测患有肌瘤而接受腹腔镜妇科手术的女性中使用LPM会促使隐匿性子宫恶性肿瘤播散和升期。一般而言，FDA目前不了解与超声外科吸引器相关的隐匿性子宫恶性肿瘤播散或升期的报告。鉴于超声外科吸引器通常不用于子宫肌瘤切除，FDA建议将其作为本指南中的该禁忌症，而不是作为LPM指南中的禁忌症。

FDA建议制造商提供更新后的标签，以此确保购买者了解这些信息，例如通过在制造商网站上发布更新后的标签，并通知购买者可以访问该网站，了解更新后的标签。