验证计划

环氧乙烷解析的确认

文件编号：

编    制：

审    核：

批    准：

批准日期：

有限公司

目      录

1. 概述

2．验证目的

3. 验证内容

4. 验证组织

5. 验证实施步骤

6. 验证时间进度

7．验证报告

8．再验证周期

9. 结果分析及评价报告

环氧乙烷解析的验证计划

- 概述：

灭菌周期完成后，EO从多数材料和被灭菌产品上的扩散遵循一级动力学原理，即In[EO]正变于灭菌后的时间，根据实验测定不同灭菌批次的样品EO的残留量，再由其浓度的自然对数对应于灭菌后时间的曲线为线性，来确定扩散曲线的线性方程，再用其方程预测与该样品同类产品的EO残留量达到标准要求所需的时间；同理用此扩散曲线来确定今后连续生产的产品，被灭菌后EO残留量的在常温通风下的解析时间。

- 验证目的：

确认灭菌后EO残留量的在常温通风下的解析时间，作为该类一族相似产品放行的依据。

- 验证内容：

至少取2批产品环氧乙烷灭菌，或者取至少2个灭菌批产品经环氧乙烷灭菌，产品在常温通风下的解析时间，测定环氧乙烷的残留量，分析被灭菌后EO残留量在常温通风下的最少解析时间，来确定现有的14天的解析时间。

4．验证组织：

4.1 验证小组名单：

| 组 长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职 务 |  | 部 门 |
|  | 经理 |  | 质管部 |
| 成 员 |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 部 门 |  |
|  | 检验员 | 质管部 |  |
|  | 操作员 | 生产部 |  |

4.2技术部负责验证方案的制定及编制；并制定灭菌设备操作规程、设备维护的管理制度，制定灭菌工艺的参数。

4.3 生产部负责验证方案的组织实施。

4.4 质管部负责组织验证工作方案和报告的审核，提供检测记录和报告；并制定检验设备操作规程、设备维护的管理制度。

4.5 管代负责验证方案和报告的批准。

- 验证实施步骤：

5.1验证前准备：

在进行EO残留量确认前，环氧乙烷灭菌应经确认合格并正常运行。

5.2验证所需文件资料：

表1. 验证所需的文件资料及存放处

验证所需文件资料及存放处

| 资料名称 | 有效性 | 存放处 |
| --- | --- | --- |
| 计量器具管理和实施办法 |  |  |
| 异常情况处理规程 |  |  |
| 产品取样控制规程 |  |  |
| 成品检验程序 |  |  |
| 易燃、易爆品储存的规定 |  |  |
| 实验室仪器的检查、保养和校正规程 |  |  |
| 成品检验规程 |  |  |
| 环氧乙烷灭菌确认 |  |  |

5.3检验和试验

按《成品检验规程》进行检验。计算出该批产品每时段的EO残留量（每天检测产品EO残留量的）。

6 验证时间进度

年 月 日至 月 日    完成性能鉴定。

年 月 日至 月 日    数据汇总分析、完成确认报告。

7 验证报告

7.1 验证完成后应出具验证报告。

以上项目经相关人员验证完成后，由项目负责人对负责项目进行签名，项目均达到要求并填写完整后，由验证小组成员对全过程进行总结并填写验证报告。验证EO残留量达到要求，验证合格后方可进行产品放行。

- 再验证周期：

每年对EO残留量进行再验证。

- 结果分析

由验证小组出据验证记录或者验证报告。

编制：                      审核：                   批准：

日期：

验证报告

名称：环氧乙烷解析的确认

文件编号：

确认组组长：

确认组成员：

确认完成日期：

有限公司

环氧乙烷解析的验证报告

1. 概述：

灭菌周期完成后，EO从多数材料和被灭菌产品上的扩散遵循一级动力学原理，即

In[EO]正变于灭菌后的时间，根据实验测定不同灭菌批次的样品EO的残留量，再由其浓

度的自然对数对应于灭菌后时间的曲线为线性，来确定扩散曲线的线性方程，再用其方

程预测与该样品同类产品的EO残留量达到标准要求所需的时间；同理用此扩散曲线来确

定今后连续生产的产品，被灭菌后EO残留量在常温通风下的解析时间。

2. 验证目的：

确认灭菌后EO残留量在常温通风下的解析时间，作为该类相似产品放行的依据。

3. 验证内容：

至少取2批产品经环氧乙烷灭菌，或者取至少2个灭菌批产品经环氧乙烷灭菌，产品在常温通风下的解析时间，测定环氧乙烷的残留量，分析被灭菌后EO残留量在常温通风下的最少解析时间，来确定现有的7天的解析时间。

4．验证组织：

4.1 验证小组名单：

| 组 长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职 务 | 部 门 |  |
|  | 经理 | 质管部 |  |
| 成 员 |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 |  | 部 门 |
|  | 检验员 |  | 质管部 |
|  | 操作员 |  | 生产部 |

4.2技术部负责验证方案的制定及编制；并制定灭菌设备操作规程、设备维护的管理制度，制定灭菌工艺的参数。（见附件）

4.3 生产部负责验证方案的组织实施。

4.4质管部负责组织验证工作方案和报告的审核，提供检测记录和报告；并制定检验设备操作规程、设备维护的管理制度。（见附件）

4.5 管代负责验证方案和报告的批准。

5.验证实施步骤：

5.1验证前准备：

在进行EO残留量确认前，环氧乙烷灭菌应经验证合格并正常运行。

5.2验证所需文件资料：

表1. 验证所需的文件资料及存放处

确认所需文件资料及存放处

| 资料名称 | 有效性 | 存放处 |
| --- | --- | --- |
| 计量器具管理和实施办法 |  | 档案室 |
| 异常情况处理规程 |  | 档案室 |
| 产品取样控制规程 |  | 档案室 |
| 成品检验程序 |  | 档案室 |
| 易燃、易爆品储存的规定 |  | 档案室 |
| 实验室仪器的检查、保养和校正规程 |  | 档案室 |
| 成品检验规程 |  | 档案室 |
| 环氧乙烷灭菌确认 |  | 档案室 |

5.3检验和试验

按《成品检验规程》进行检验。计算出该批产品每时段的EO残留量。（见每天产品EO残留量的检测曲线图和记录）。

6. 验证时间进度

年   月   日至    月   日

7.性能鉴定

7.1 样品的来源与抽样方法

样品来源：

本次验证自定选用型号规格为：

抽样方法：

按照GB 18279所述的受控条件制造并灭菌的产品，分别在同一解析环境下，针对不同的灭菌批分别按照出厂检验的原则，进行抽样并检验，以确定残留量是否满足标准要求，进而判定最短解析周期。

灭菌批号为：

7.2 样品的处理

在样品分析之前，把样品与同类产品在相同的解析环境下共同存放；待到验证要求的时间，将其样品与产品，在尽可能短的时间内对样品进行分析。

7.3 分析方法与实验原理

分析方法：根据GB/T14233.1-2005《医用输液、输血、注射器具检验方法  第1部分：化学分析方法》 第三篇 环氧乙烷残留量分析方法  比色法---测定环氧乙烷含量。（注：第一个灭菌批号的样品应在灭菌周期完成24小后进行，以后每个灭菌批号的样品由自定的时间进行实验，每次分析的间隔应保持一致、不易过长；）

7.4 试验数据

表3

| 灭菌批号 |  |  |  | 生产批号 |  |  |  |  | 灭菌时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析天数t(d) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EO残留量mg | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4

| 灭菌批号 |  |  |  |  | 生产批号 |  |  |  |  | 灭菌时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析天数t(d) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EO残留量mg |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5曲线绘制及分析

根据表3-表4的对照分析，按样品环氧乙烷残留量浓度的对应于灭菌后时间t(d)曲线 为线性，绘制扩散曲线。                                               图环氧乙烷扩散曲线图，用来确定产品放行时间的依据根据YZB/      -2010

标准中4.4.6要求，环氧乙烷残留量≤0.1mg／支。

经检测时已知EO在6天达到合格水平，考虑产品安全放行及同类产品，取扩散曲线所得天数。

8. 再确认周期：

1、生产工艺（新产品和原料等）、包装、通风条件、解析环境等发生改变；

2、新的灭菌设备大修投入生产；

3、灭菌设备的重新复审和确认。

9. 结果分析及评价报告

9.1验证结果分析与建议

在产品中再随机抽取2个灭菌周期产品，完成后第6、7天的产品进行分析，分析结果：2个产品的EO残留量的解析时间均符合曲线对EO的描述。

9.2试验数据

表5

| 灭菌批号 |  | 生产批号 |  |  | 灭菌时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析天数t(d) | 6 |  |  | 7 |  |  |
| EO残留量mg | 见附件 |  |  |  |  |  |

表6

| 灭菌批号 |  |  | 生产批号 |  |  | 灭菌时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解析天数t(d) |  |  |  |  | 7 |  |  |
| EO残留量mg |  | 见附件 |  |  |  |  |  |

9.3验证评价报告

经过表5-表6数据分析，根据环氧乙烷残留量的扩散曲线，得出结果：环氧乙烷残留量(EO)需要经过至少6天的消散才能符合YZB/XXXX-2010中4.4.6限量要求, 建议用此扩散曲线来作为同类一族相似的产品放行上市的依据。

产品经环氧乙烷灭菌后，经过数据分析，根据环氧乙烷残留量的扩散曲线，得出结果：环氧乙烷残留量(EO)需要经过至少6天的消散才能符合YZB/ XXXX-2010中4.4.6限量要求,所以在常温通风下14天的解析时间是符合要求的。

10. 参加确认人员签名:

确认组组长：

确认组成员：

日期：     年   月   日