行业、FDA审查员/工作人员与合规指南

电动肌肉刺激器510(k)指南文件

文件发布日期：1999年6月9日

本文件取代题为：1995年7月26日的《电动肌肉刺激器和超声透热疗法与肌肉刺激器上市前通知[510(k)]申请指南文件》、1985年7月11日的《电动肌肉刺激器（EMS）标记指示、禁忌症、警告等》以及1993年1月1日的《电动肌肉刺激器510(k)技术报告提交》的文件。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 恢复器械分部 通用与恢复器械部 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以随时将意见和建议提交管理局审议，地址：马里兰州罗克维尔市公司大道9200号恢复器械部，HFZ-410，20850。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。如果您对本指南的使用和解释存在疑问，请联系恢复器械部，电话：301-594-1296。

额外副本

CDRH的网页： http://www.fda.gov/cdrh/ode/2246.pdf，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号2246。

电动肌肉刺激器510(k)指南1文件

引言

本指南文件取代题为：1995年7月26日的《电动肌肉刺激器和超声透热疗法与肌肉刺激器上市前通知[510(k)]申请指南文件》、1985年7月11日的《电动肌肉刺激器（EMS）标记指示、禁忌症、警告等》以及1993年1月1日的《电动肌肉刺激器510(k)技术报告提交》的文件。本新文件编制的目的在于为申办方和FDA审查员/人员提供有关21 CFR 890.5850下定义和分类，并且在上市前通知[510(k)]过程下审查的电动肌肉刺激器的更新和合并指南。本指南还用于修正之前指南文件中的错误和过期信息。

本文件的目标在于确定应包括在电动肌肉刺激器510(k)提交文件中的重要行政、说明性和技术信息。个别的510(k)提交文件可能需要有关各具体器械的其他信息。指南中所包括的建议和意见反映了恢复器械部（REDB）确定的能够进行器械评估的典型最少信息。尽管在510(k)上市通知的编制过程中使用本文件不能确保FDA对具体的器械授予营销许可，但遵循本指南有助于确保获得足够的基本信息，以便进行实质的审查。

本指南应被视为是“动态”文件。相应地，本文件将随着科学知识和/或法规的变化而进行定期修订。

本指南文件中所提及的所有FDA出版物均可通过电话800-638-2041（免费）或301-443-6597联系小型制造商服务组（DSMA）获得。某些出版物可以通过DSMA的网站http://www.fda.gov/cdrh/dsma/dsmamain.html获得。有关本指南文件的具体问题和澄清应提交恢复器械部，电话301-594-1296。

1本文件旨在提供指南。本文件代表了管理局对这一主题的当前思考。本文件不为任何人或就任何人创建或授予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令、法规或二者共同的要求，则可以使用该方法。

其他信息来源

可以通过在线数据库http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-retrieve.html#page1中输入CFR题目、部分和章节号，如21 CFR 807.87等获得联邦法规规范的整个文本搜索。

有关在线CFR数据库服务的问题或评论应通过互联网电子邮件gpoaccess@gpo.gov、电话（202）512-1530或免费电话（888）293-6498或传真（202）513-1262提交政府印刷局（GPO）访问用户支持团队。

有关医疗器械法规、政策和指南的其他具体主题可以在http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfTopic/topicindex/topindx.cfm中的CDRH主页上按字母顺序的主题索引下获得。

510(k)提交内容

在21CFR第807部分第E小部分中所述的上市前通知程序中提交FDA确定，说明新器械与21CFR 890.5850（电动肌肉刺激器）下确定和分类的依法上市的上市前获批（现有）器械实质相当的任何510(k)均应遵循以下格式，并且应包含适用于该器械的所有规定信息。

包含在各上市前通知提交文件中的一般信息的说明参见CFR 870.87。具体与上市前通知有关的任何信息均可以通过在上市前通知的“P”下搜索主题索引的方式获得。

此外，题为《上市前通知：510(k)-医疗器械监管要求》（HHS出版物FDA 9504158）的510(k)手册的副本可以通过练习DSMA或登录网站http://www.fda.gov/cdrh/manual/510kprt1.html获取。

行政与一般信息

申办方应提供以下行政和一般信息：

- 提交文件以及所有附录或附件的目录和连续标记页数；

- 510(k)提交文件器械制造商和申办方的名称与地址；

- 所有通信正式联系人的身份；

- 510(k)申办方的FDA机构注册号（如可用）；

- 器械的专有名称，包括名称和型号，如适用；

- 器械的通用名称（以及/或分类名称），如电动肌肉刺激器等；

- 器械的信号板代码和产品代码（物理医疗器械的信号板代码为89，电动肌肉刺激器的产品代码为IPF）；

- 新器械拟采用的监管类别，如II类（21CFR第890部分包含了物理医疗器械的监管分类）；

- 声称实质相当的现有依法上市的上市前获批器械的识别；

- 上市前获批器械的分类，如II类等；

- 拟采用的器械是否具备以下情况的说明：

- 之前提交FDA进行相同或不同的指示；

- 目前被ODE范围内相同或不同的分部进行不同的指示审查；或

- 以前被FDA宣布用于不同的指示；

- 关于符合适用的性能标准，为符合法案第514节的要求而依照21 CFR 807.87(d)采取的行动；

- 依照21 CFR 807.87(h)，按照21 CFR 807.92说明编制的“510(k)汇总”，或按照CFR 807.93中所述编制的“510(k)声明”；

- 依照21 CFR 807.87(i)进行的财务认证或披露声明（适用于包含临床研究数据参考的所有510(k)提交文件）；

- 由公司负责人按照21 CFR 807.87(k) 签署的，提交上市前通知所需的“真实和准确的声明”；以及

- “适应症”附件应在单独的纸张上提供，列出器械名称，并明确说明确定为实质相当的具体适应症。

说明性信息

预期用途与适应症

申办方应确定并说明器械的建议预期通途。

应确定标的器械以及上市前获批器械的具体预期用途，包括具体的治疗指示。新器械应与上市前获批器械有相同的预期医疗用途，条件是变化不会改变疗效或诊断效果，并且不会影响安全性和有效性。这些预期用途应与CFR章节中适用于器械的预期医疗用途的说明相一致，并且应确定器械指定用于的具体医疗条件。如果指示与上市前获批器械存在差异，则所有的差异均应确定，并且应提供证据，证明这些变化如何不会影响安全性和有效性。如果要求专门的贴标，则应提供支持这些要求的信息。

21 CFR 890.5850下分类的电动肌肉刺激器的标准指示如下：

- 放松肌肉筋挛；

- 防止或阻止废用性萎缩；

- 增强局部血液循环；

- 肌肉再教育；

- 术后即时刺激小腿肌肉，防止静脉血栓形成；以及

- 保持或增加运动范围。

电动肌肉刺激器的510(k)提交文件可以就所有这些适应症，或一小部分的这些指示寻求上市批准。

注意：	某些器械包含有多个操作模式，其中每一个都有一组（或小组）独特的适应症。在此情况下，对于拟采用的器械，申办方应明确具体说明（即在510(k)提交和贴标中）与各操作模式相对应的该具体组的适应症。

注意：	一般情况下，连续运行（或在脉冲训练期间没有足够的休息期间）和/或在生理范围以上的有效频率下的肌肉刺激器可能仅适合于肌肉筋挛的放松。对于这些器械，应提供其他信息，以便支持有必要进行重复、实质的肌肉收缩，从而达到需要的疗效的其他任何指示。

标签

申办方应提供所有标签、贴标以及可用的促销和广告材料的完整副本。有关电动肌肉刺激器贴标的其他指南，请参见附件一。

器械说明

申办方应提供拟采用的器械和附件的完整说明，以及与依法上市的上市前获批器械进行的比较。该说明和比较应包含以下一般信息：

- 拟采用器械的书面说明，包括所有器械附件，以及任何新的器械特征；

- 器械和附件的相关尺寸与重量识别；

- 所有用户控制、显示和功能的说明；

- 器械如何与其他部件相关联的说明；

- 器械的工程图纸和/或照片；以及

- 详细的表格，包括拟采用和上市前获批器械的所有相关特征和规范。这一平行比较表应附上对器械之间所有相似性和差异的讨论，并且应充分说明，以便为潜在的实质相当器械的确定提供依据。

应提供电动肌肉刺激器的其他具体说明性信息。

有关电动肌肉刺激器报告技术特征的建议内容和格式的指南，请参见附件二。

附件

附件一：电动肌肉刺激器的贴标指南

附件二：电动肌肉刺激器报告技术特征指南

附件一

电动肌肉刺激器的贴标指南

一般贴标指南

21 CFR第801部分中制定了医疗器械的一般贴标要求。应提供建议的标签、贴标、广告和/或促销材料，以及足以说明器械、其预期用途和使用说明的规范。如果器械或其附件可以重复使用，则应将维护、储存、清洁和/或消毒指示包括在器械贴标中。

可以通过电话1-800-638-2041从小型制造商服务组（DSMA）处获得以下其他一般贴标指南文件的副本，或可以通过以下网址获得副本：

ODE蓝皮书备忘录G91-1《器械贴标指南》，1991年3月8日，http://www.fda.gov/cdrh/g91-1.html

《医疗器械贴标：建议的格式与内容》，1997年4月25日：http://www.fda.gov/cdrh/ode/labeling.pdf

《医疗器械贴标监管要求》，HHS出版物FDA-89-4203，1989年8月：http://www.fda.gov/cdrh/dsma/470.pdf

电动肌肉刺激器具体贴标指南

处方声明

21 CFR 890.5850下监管的电动肌肉刺激器被视为是处方器械。处方器械必须按照21 CFR 801.109张贴明显的标签，并且附带以下处方声明（在器械标签本身上以及贴标中，包括用户手册以及任何广告和促销材料）：

“注意：	联邦法律将本器械限制由经执业医师执业使用或命令使用器械所在州的法律许可的执业医师出售，或根据该职业医师的命令出售。”

用户手册

应提供一份用户手册。除了以上所述的处方声明外，一份完整的手册还应包括但不限于以下信息：

1.	器械以及所有附件的说明；

2.	器械和附件的插图；

3.	所有特征、功能、输出模态和规范的说明；

4.	所有用户可达控制的说明；

5.	器械上提供有关各控制、显示、输出插座等的功能或意思信息的指标、标记和/或标签；

6.	用于器械的电极的大小和类型说明；

7.	使用说明；

8.	清洁和/或维护指示，如适用；以及

9.	指示、禁忌症、警告、预防措施和不良反应的相关陈述，详情如下。

本标记指南的其余部分列出了应明显包括在电动肌肉刺激器贴标中的陈述。这些陈述针对与电动肌肉刺激器的使用有关的指示、禁忌症、警告、预防措施和副作用：

适应症

- 放松肌肉痉挛

- 防止或阻止废用性萎缩

- 增强局部血液循环

- 肌肉再教育

- 术后即时刺激小腿肌肉，防止静脉血栓形成

- 保持或增加运动范围

电动肌肉刺激器只能在医疗监管下用于医学疾病和状况治疗的辅助疗法。

禁忌症

电动肌肉刺激器不能用于需要使用心脏起搏器的患者。

警告

- 慢性电刺激的长期效果未知。

- 不能刺激颈动脉窦神经，尤其是对于已知对颈动脉窦反射敏感的患者。

- 不能刺激胫部或嘴巴。喉部和咽部肌肉可能会发生严重的痉挛，并且可能会发生强力的收缩，接近气管，或导致呼吸困难。

- 不能跨胸廓刺激，因为电流进入到心脏中可能会导致心律失常。

- 不能经大脑刺激。

- 不能刺激肿胀、感染或发炎区域或皮疹，如静脉炎、血栓性静脉炎、静脉曲张等。

- 不能在癌症病变周围或附近刺激。

预防措施

- 妊娠期间电动肌肉刺激器的使用安全性尚未确定。

- 疑似或诊断有心脏病的患者应谨慎使用。

- 疑似或诊断有癫痫的患者应谨慎使用。

- 在出现以下情况时应谨慎使用：

- 在急性创伤或骨折后存在出血的趋势；

- 最近进行手术后，肌肉的收缩可能会影响愈合；

- 行经期或妊娠期；以及

- 缺乏正常感觉的皮肤区域周围。

- 某些患者可能会因电刺激或导电介质而导致皮肤刺激或过敏症。通常可以通过使用其他导电介质或其他电极植入的方式来减少刺激。

- 电极植入和刺激设置应根据执业医师的指南确定。

- 电动肌肉刺激器应放在儿童接触不到的地方。

- 电动肌肉刺激器只能采用制造商建议使用的导线和电极。

- 【仅适用于可移动器械】：在开车、操作机器时，或在肌肉偶然收缩可能导致用户出现过度受伤风险的活动期间不能使用可移动电动肌肉刺激器。

不良反应

据报道，使用电动肌肉刺激器时，电极下出现过皮肤刺激和灼烧。

附件二

电动肌肉刺激器报告技术特征指南

引言

本附件旨在提供有关应包括在21 CFR 890.5850下监管的电动肌肉刺激器510(k)提交文件中信息的指南，以便记录新器械的技术特征，以及将新器械的特征与确定依法上市的上市前批准器械的特征相比较。应提供的文件包括但不限于以下方面：

第1节：	输出波形

第2节	基本单位特征

第3节：	输出规格

第4节：	附件说明

第5节：	软件/固件微处理器控制说明

此外，提交文件还应包括新器械与上市前批准器械之间的所有相同之处和不同之处的说明。理想情况下，所有的提交文件还应包含将这两种器械的基本单位特征和输出规格相比较的一个或多个表，如本附件第2节和3节所述。

第1节：输出波形

对于每一种输出模式，应至少提供四个示波器描迹（或准确图），对电气输出波形进行说明。描迹应明确描述个别脉冲和脉冲群特征。对于每一种输出模式，应提供三个描迹，以便说明500、2000和1000欧姆符合下的个别脉冲输出波形。此外，对于每一种输出模式，还应提供一个描迹，显示500欧姆负荷下一系列的脉冲（即脉冲群或序列）。每一个描迹应包括以下信息：

- 输出模式的名称；

- 明确标记的幅度和时间轴；

- 幅度基线的识别；

- 所有参数设置列表（如幅度、脉冲宽度、频率等）；以及

- 负荷电子（单位：欧姆）

第2节：基本单位特征

本节旨在描述基本单位特征。假设所列的参数不受所选输出模式的影响。如果受到影响，或如果信息不适用于器械，则应提供一个解释。如果具体的参数不适用（N/A），则应标记。

|  |  | 新器械 | 上市前批准器械 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 510(k) 编号 | （待指定） | K |
| 2. | 器械名称、型号 |  |  |
| 3. | 制造商 |  |  |
| 4. | 电源1 |  |  |
|  | -线电流隔离方法 |  |  |
|  | - 患者泄漏电流2 |  |  |
|  | -正常条件 | μA | μA |
|  | -单个故障条件 | μA | μA |
| 5. | 输出模式数量3 |  |  |
| 6. | 输出信道数量4 |  |  |
|  | -同步或交替？ |  |  |
|  | -信道隔离方法 |  |  |
| 7. | 调节电流或调节电压？ |  |  |
| 8. | 软件/固件/微处理器控制？ | 是/否 | 是/否 |
| 9. | 自动过载跳闸？ | 是/否 | 是/否 |
| 10. | 自动无载跳闸？ | 是/否 | 是/否 |
| 11. | 自动关闭？ | 是/否 | 是/否 |
| 12. | 患者超限控制？ | 是/否 | 是/否 |

| 13. | 指示器显示： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -开/关状态？ | 是/否 | 是/否 |
|  | -电量低？ | 是/否 | 是/否 |
|  | -电压/电流电平？ | 是/否 | 是/否 |
| 14. | 计时器范围（分钟） |  |  |
| 15. | 符合自愿标准？ | （如果是，具体说明） | （如果是，具体说明） |
| 16. | 符合*21 CFR 898？（*2000年5月9日开始强制执行） | 是/否 | 是/否 |
| 17. | 重量 |  |  |
| 18. | 尺寸（英寸）【宽×高×深】 |  |  |
| 19. | 外壳材质与构造 |  |  |

| 第2节：附注： |  |
| --- | --- |
| 1 电源： | 对于AC线路供电器械，说明线电压和频率、线电流隔离方法，以及实测患者泄漏电流；对于电池供电器械，说明电池的数量、大小和类型。 |
| 2泄漏电流： | 应在正常条件和单个故障条件下测量患者泄漏电流，并且分别不超过100微安和500微安。应说明测试方法。如IEC 601-1等。 |
| 3输出模式： | 对于有多个输出模式的器械，应就每一种输出模式填写第1节和第3节的信息。 |
| 4输出信道： | 对于有多个输出信道的器械，说明输出是以同步和/或交替方式传输，并说明实现信道隔离的方法。 |

第3节：输出规格

输出模式定义为（就报告而言）单元产生的波形的版本。例如，两相对称、两相非对称和单相被视为是单独的输出模式。应就各输出模式完成以下信息的副本。如果具体的参数不适用（N/A），则应进行标记。

|  | 新器械 |  | 上市前批准器械 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波形（如脉冲单相、两相等） |  |  |  |  |
| 形状（如矩形、细长型、修正正弦形等） |  |  |  |  |
| 最大输出电压（说明单位） | _____@ | 500 Ω | _____@ | 500 Ω |
| (+/-______%) | _____@ | 2 kΩ | _____@ | 2 kΩ |
|  | _____@ | 10 kΩ | _____@ | 10 kΩ |
| 最大输出电流（说明单位） | _____@ | 500 Ω | _____@ | 500 Ω |
| (+/-______%) | _____@ | 2 kΩ | _____@ | 2 kΩ |
|  | _____@ | 10 kΩ | _____@ | 10 kΩ |
| 脉冲宽度5（说明单位） |  |  |  |  |
| 频率5（Hz） |  |  |  |  |
| 仅对于干扰模式： - y拍频5 （Hz） |  |  |  |  |
| 仅对于多相波形： - 同步相？ | 是/否 |  | 是/否 |  |
| -相位持续时间5（包括单位） （说明范围，如适用） （两相，如非对称） |  |  |  |  |
| 净电荷（每个脉冲μC）（如果为零，说明实现零净电荷的方法） | _____@ | 500 Ω | _____@ | 500 Ω |
| 最大脉冲电荷（μC） | _____@ | 500 Ω | _____@ | 500 Ω |
| 最大电流密度6（mA/cm2） | _____@ | 500 Ω | _____@ | 500 Ω |
| 最大功率密度6（mA/cm2）（使用最小电极导电表面积） | _____@ | 500 Ω | _____@ | 500 Ω |

|  | 新器械 | 上市前批准器械 |
| --- | --- | --- |
| 冲击模式（如脉冲序列） - 每次冲击脉冲 - 每秒冲击 - 冲击持续时间（秒） - 工作周期【线（b）×线（c）】 |  |  |
| 打开时间（秒） |  |  |
| 关闭时间（秒） |  |  |
| 其他特征（如适用） |  |  |

| 第3节：附注： |  |
| --- | --- |
| 5可变参数： | 对于连续可变参数，说明整个范围；对于离散设置参数，说明所有可用的选择。 |
| 6 密度测量： | 最大电流密度和功率密度值应采用提供/建议用于单元的最小电极的导电表面积进行计算；应提供样例计算。最大功率密度应基于最大工作循环，并且应在1秒的输出持续时间内计算平均值。最大功率密度应低于0.25W/cm3，以便降低热灼烧的风险。 |
| 7 冲击模式： | 为了有效实现肌肉不断的收缩，电动肌肉刺激器通常能够刺激肌肉，每次冲击至少1秒，并且能够在连续脉冲冲击之间提供至少1秒的肌肉放松。 |

第4节：附件说明

对于各器械附件，应列出并说明所有相关的技术特征。对于获得事先上市批准的任何附件，申办方应确定制造商的名称，并提供获得上市许可的510(k)编号参考。对于新的附件，申办方应包括以下信息：

1.	电极

应规定所有可用以及建议的电极的类型和尺寸。如果使用新材料，则应确定粘附材料的化学成分，并且应提供过敏和刺激数据。如果材料与法定上市的电极实质相当，则申办方应提供法定上市的器械的识别号（包括510(k)编号），以及相同之处和不同之处的说明。

2.	电极导电介质（凝胶）

如果电极采用导电介质，则申办方应提供与以上所述电极粘附材料相同类型的信息。

3.	电极导线与患者导联线

申办方应说明刺激器器械与电极之间的长度、构造、材料和连接。申办方应了解预期用于受21 CFR第898部分中规定的强制性能标准约束的医疗器械的电极导线和患者导联线。

4.	电池

申办方应确定用于器械的电池的数量、大小和类型。

5.	电池充电器

如果器械可以采用可充电电池，则申办方应确定用于将用户同AC线电流隔离的方法，并且应提供正常和单个条件下的患者泄漏电流，如以上第2节所述。

第5节：软件/固件/微处理器控制说明

1998年5月29日题为《医疗器械中软件上市前提交文件内容指南》的文件就此规定了一般指南。该指南文件可以从DSMA处获取，或通过网站http://www.fda.gov/cdrh/ode/software.pdf获取。

对于受软件（或固件或微处理器）控制的电动肌肉刺激器，申办方应至少提供以下信息：

- 关切水平的确定；

- 软件控制的所有器械功能的说明；

- 危险分析；

- 软件功能要求；

- 系统级测试协议的说明，包括通过/未通过标准；以及

- 测试结果汇总。

其他信息

1.	电极导线与患者导联线

预期用于医疗器械的电极导线和患者导联线应以21 CFR第898部分中规定的强制性能标准为准。对于用于或预期用于电动肌肉刺激器的电极导线和患者导联线，符合该标准的日期要求为2000年5月9日。

有关性能标准的更多信息可以参见CDRH主页http://www.fda.gov/cdrh/topindx.html，在主题索引中代表导线的“L”下搜索。

有关导线和患者导联线的用户设施信函http://www.fda.gov/cdrh/comp/leadwireletter.html

电极导线与患者导联线性能标准指南文件http://www.fda.gov/cdrh/comp/leadwire.html

FDA讨论论文：FDA设定了导联线和导线的新安全要求

http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/ANS00796.html

联邦登记：医疗器械；电极导线和患者导联线性能标准的制定

http://www.fda.gov/cdrh/comp/fr0509af.html

2.	电磁兼容性（EMC）

在编制本文件时，管理局对电动肌肉刺激器EMC的立场是不强制要求记录电动肌肉刺激器在操作环境中的电磁兼容性。但是，如果在提交510(k)时，对贴标或促销/广告材料做出具体的EMC要求，则该要求应通过有效的科学证据来证明。

有关EMC的其他信息可以参见CDRH主页http://www.fda.gov/cdrh/topindx.html，在主题索引中代表电磁兼容性的“E”下搜索。