电路板的焊接过程验证方案

文件编号：

方案起草：                    日期：

方案审核：                    日期：

方案批准：                    日期：

1.验证目的：

检查并确认电路板焊接的参数及焊接的工艺，以确保产品能在正确的生产工艺下生产。

2.验证范围：

适用于妇科射频治疗仪各电路板焊接或整机装配过程中的焊接。

3.职责：

| 序号 | 工作职责 | 工作部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面负责协调，安装运行确认 | 研发部 |
| 2 | 根据检验结果出具报告，负责验证工作的现场监督 | 质量部 |
| 3 | 提供工艺工求，准备验证物料，组织验证实施 | 生产部 |
| 4 | 生产操作，维护保养，填写记录 | 生产部 |
| 5 | 负责方案、报告的审批 | 总经理 |

4.程序：

4.1安装鉴定：对焊接设备进行安装调试，符合设备基本性能要求，制定设备操作保养规程并在运行过程中按要求操作及保养。对设备控制参数（温度、时间、功率）进行检查并形成记录（见附表1）

4.2运行鉴定和性能鉴定

4.2.1焊接条件的设定及焊接性能试验：

影响电路板焊接效果的主要参数有焊接的温度、焊接的时间和选择焊接的功率。三者对焊接的效果和质量有很大影响，如：当焊接的功率越大时，焊接的时间则越短；同样对焊接的温度也有影响。根据经验，将焊接的功率进行确定，每次机器运行前检查确认，根据焊接材料的特性及以往经验初步确定以下参数范围进行试验：

| 焊接时间（S） |  |  | 焊接温度（℃） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 |
| 1 | 3 | 5 | 250 | 300 | 350 |

4.2.2按设定的参数范围及焊接条件进行试产。并通过半成品外观检查及焊接性能测试。

4.2.3焊接性能试验：

我公司焊接的电路板有主控板、电源板、射频板、显示板和振荡板。取需要焊接的主控板、电源板、射频板、显示板和振荡板共9块，并准备相应的焊接材料（电子元件、焊锡、助焊剂）。将各电路板进行分组编号，共9 组，分别对焊接的时间和温度进行参数设定，如下表：

| 序号 | 焊接时间（S） | 焊接温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 250 |
| 2 | 3 | 250 |
| 3 | 5 | 250 |
| 4 | 1 | 300 |
| 5 | 3 | 300 |
| 6 | 5 | 300 |
| 7 | 1 | 350 |
| 8 | 3 | 350 |
| 9 | 5 | 350 |

4.2.4检查项目：

A：外观：用放大镜进行目测，检查是否存在下列缺陷：

- 钎料应完全覆盖焊盘及引线的钎焊部位，接触角最好不小于20°，通常以45°为标准，最大不超过60°。

- 焊点外观钎料流动性好，表面完整且平滑光亮，无针孔、砂粒、裂纹、桥连和拉尖等微小缺陷。

- 电路板：应无变色、无焊点翘起或脱落。

- 元器件：应无变色、变形、破裂。

结果记录见附件2.

B：焊点电气检测试验：取焊接完成的主控板、电源板、射频板、显示板和振荡板各10块，用替换法将其装入主机入，接通电源进行检测。检测导通不良及在钎焊过程中引起的元器件热损坏，并把试验结果记录，要求无导通不良。

判定标准：50块电路板应无元器件损坏，通过无导通不良情况，则判为合格。

结果记录见附件3。

C：焊点机械强度试验：

取焊接完成的主控板10 块，采用三种不同类型的元件：电阻、IC芯片、引线。用锯条将焊点及元件从电路板上锯下来，固定到拉力试验机上，各元件共进行9次拉力试验，观察电路板和元器件各焊点有无气泡、破裂、毛刺情况。

判定合格标准：电路板和元器件各焊点无气泡、破裂、毛刺情况

结果记录见附件4。

D：焊点热循环试验：

参照IPC-9701

取焊接完成的主控板10块，温度范围为：-40~150℃，热循环周期为3600秒，观察电路板和元器件各焊点有无气泡、破裂、毛刺情况。

判定合格标准：电路板和元器件各焊点无气泡、破裂、毛刺。

结果记录见附件5。

E：焊点老化试验：取焊接完成的主控板10块，用替换法将其装入主机，连续运行时间为105 秒，使用温度控制在80~100℃。观察电路板和元器件各焊点有无气泡、破裂、毛刺情况。

判定合格标准：电路板和元器件各焊点无气泡、破裂、毛刺。

结果记录见附件6。

F：焊接返工试验：

考虑到电路板焊接不可能百分之百检验合格，可能会存在虚焊、漏焊或脱焊的缺陷，对于检验不合格需要返工的半成品，进行焊点返工试验。具体方法如下：

取焊接完成的主控板10 块，采用三种不同类型的元件：电阻（一般元件）、IC芯片（精密元件在设计时已加入保护座）、引线（连接器件）。将选中元件的焊点分别用电烙铁加温，运行时间在3~8秒，使用温度控制在300~350℃，观察元器件和电路板有无损坏。

判定标准：元器件无损坏，电路板焊盘无变色，翘起和脱落。

结果记录见附件7。

G：选定参数后进行焊点试验，试验结果见附件8。

- 验证结果评定与结论：__________________________

验证小组根据验证情况，作出相应的评定。

7.验证周期：

1、更换焊接方法时需要再验证。

2、设备主要部件重大维修或更换设备时需再验证。

3、设备出现严重偏差时要进行再验证。

4、按法规规定需要时进行再验证。

5、停产维修后需要再验证。

附件1：

运行确认记录

| 确认项目 | 确认标准 | 现场检查状况说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源开关 | 无异常 |  |
| 定时开关 | 无异常 |  |
| 温度调节旋扭 | 无异常 |  |
| 各指示灯 | 无异常 |  |

使用部门：                                     年     月    日

研发部：                                       年     月    日

总经理：                                       年     月    日

附件2 ：

外观检查确认记录：

| 温度℃ 时间S | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

记录人：                             年    月    日

复核人：                             年    月    日

结论：

签字：

年    月    日

附件3 ：

焊点电气检测试验确认记录

| 温度℃ 时间S | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

记录人：                             年    月    日

复核人：                             年    月    日

结论：

签字：

年    月    日

附件4：

焊点机械强度试验确认记录

| 温度℃ 时间S | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

记录人：                             年    月    日

复核人：                             年    月    日

结论：

签字：

年    月    日

附件5：

焊点热循环试验确认记录

| 温度℃ 时间S | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

记录人：                             年    月    日

复核人：                             年    月    日

结论：

签字：

年    月    日

附件6：

焊点老化试验确认记录

| 温度℃ 时间S | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

记录人：                             年    月    日

复核人：                             年    月    日

结论：

签字：

年    月    日

附件7：

焊点返工试验确认记录

| 温度℃ 时间S | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

记录人：                             年    月    日

复核人：                             年    月    日

结论：

签字：

年    月    日

附件8：

焊点试验性能测试记录

选择参数：

1. 外观检查：用放大镜进行目测，检查是否存在下列缺陷：

a. 钎料应完全覆盖焊盘及引线的钎焊部位，接触角最好不小于20°，通常以45°为标准，最大不超过60°。

- 焊点外观钎料流动性好，表面完整且平滑光亮，无针孔、砂粒、裂纹、桥连和拉尖等微小缺陷。

- 电路板：变色、焊点翘起或脱落。

- 元器件：变色、变形、破裂。

2. 焊点电气检测试验：取焊接完成的主控板、电源板、射频板、显示板和振荡板各10块，用替换法将其装入主机入，接通电源进行检测。检测导通不良及在钎焊过程中引起的元器件热损坏，并把试验结果记录，要求无导通不良。

3. 焊点机械强度：取焊接完成的主控板10 块，采用三种不同类型的元件：电阻、IC芯片和引线。用锯条将焊点及元件从电路板上锯下来，固定到拉力试验机上，各元件共进行9次拉力试验，观察电路板和元器件各焊点有无气泡、破裂、毛刺情况。

4. 焊点热循环试验：取焊接完成的主控板10块，温度范围为：-40~150℃，热循环周期为3600秒，观察电路板和元器件各焊点有无气泡、破裂、毛刺情况。

3. 焊点老化试验：取焊接完成的主控板10块，用替换法将其装入主机，连续运行时间为105 秒，使用温度控制在80~100℃。观察电路板和元器件各焊点有无气泡、破裂、毛刺情况。

判定标准：

| 焊接日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接数量 |  |  |  |
| 合格数量 |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |
| 电气检测试验 |  |  |  |
| 机械强度试验 |  |  |  |
| 热循环试验 |  |  |  |
| 焊点老化试验 |  |  |  |