行业及FDA工作人员指南

盐水、硅凝胶和替代乳房植入物

文件发布日期：2006年11月17日

本文取代于2003年2月11日发布的文件“盐水、硅凝胶和替代乳房植入物指南”。

本文件的草案于2004年1月13日发布

关于本文件的问题，请联系Ms. Nada Hanafi（240-276-3600或电子邮箱nada.hanafi@fda.hhs.gov）。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 整形外科器械分部 通用、恢复与神经学器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。或者，将电子意见提交至http://www.fda.gov/dockets/ecomments。在提交意见时，请参考第2004D-0002号摘要。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过网络（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1239.pdf）获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至240-276-3151获得复印件。请使用文件号（1239）来确定您要求的指南。。

目录

1.	引言	1

2.	背景信息	2

2.1	盐水填充的 乳房植入物	2

2.2	硅凝胶填充的乳房植入物	3

2.3	替代乳房植入物	4

3.	器械说明	4

4.	化学数据	5

4.1	基本信息	5

4.2	交联度	5

4.3	萃取物	6

4.4	挥发物	7

4.5	重金属	7

4.6	盐水填充物	7

4.7	硅凝胶填充物	7

4.8	替代填充物 - 聚合物	8

4.9	替代填充物 - 非聚合物	8

5.	毒理学数据	9

5.1	基本信息	9

5.2	药动学研究	9

5.3	毒理测定	9

6.	机械数据	11

6.1	基本信息	11

6.2	总器械的疲劳断裂试验	11

6.3	阀能力测试	13

6.4	内聚力测试	14

硅凝胶填充乳房植入物的内聚力	14

替代乳房植入物的内聚力	14

6.5	流失试验	15

硅凝胶填充乳房植入物的流失	15

替代乳房植入物的流失	15

6.6	替代乳房植入物的稳定性测试	16

6.7	货架期试验	16

机械试验	16

包装测试	16

7.	器械外植体分析	17

7.1	检索研究	17

移植时的数据	18

实验室分析/测试	18

7.2	对器械失效进行描述的补充信息	19

8.	核心研究临床数据	19

8.1	基本信息	19

适用症	19

核心研究持续时间	20

评估时间点	21

器械取出后的随访	21

对照组	21

样本容量	21

失访分析	22

数据表示	22

8.2	患者结算	22

8.3	人口统计数据和基线特征	23

8.4	安全评估——并发症	24

并发症	24

累积并发症发生率	25

并发症的Kaplan-Meier生存分析	25

再次手术、额外手术治疗、患者和植入物汇总表	25

再次手术的主要原因	26

器械取出的主要原因	27

额外手术治疗的类型	27

研究器械取出并换用后的累积并发症发生率	27

研究器械取出未换用后的累积并发症发生率	27

8.5	安全评估 - 破裂	28

硅凝胶填充乳房植入物的破裂	28

替代乳房植入物的破裂	29

8.6	安全评估 ——结缔组织疾病（CTD）	30

CTD诊断	30

CTD症状/体征类别	31

个体CTD症状/体征	31

8.7	安全评估 ——乳房x光检查数据	32

8.8	有效性评估	32

患者报告的结果（PRO）	32

满意度	33

解剖效果	33

8.9	其他统计分析	34

样本容量的基本原理	34

汇总分析	34

各安全性和有效性结果的 Logistic回归分析	34

破裂/放气的COX比例风险回归分析	35

CTD的广义估计方程分析	35

9.	其他临床数据	35

9.1	论述破裂的补充临床信息	35

硅凝胶填充的乳房植入物	35

替代乳房植入物	36

9.2	补充文献信息	36

10.	标签	37

10.1	基本信息	37

10.2	医师标签	37

10.3	患者标签	38

10.4	患者器械卡	39

11.	批准后要求	40

行业及FDA工作人员指南

盐水、硅凝胶和替代乳房植入物

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的看法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA 工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

## 1.	引言

本指南文件确定了我们建议您在乳房植入物上市前审批申请（PMA）中提供的器械说明、临床前、临床和标签信息。本指南文件还可以用于编制研究器械豁免（IDE）申请。本文论述预期用于隆乳手术或乳房重建术的盐水、硅凝胶或替代填充物填充的乳房植入物。本指南文件不涉及根据上市前通知（510（k））流程进行审查的组织扩张器 。

2004年1月，FDA发布了本指南文件2003年版本的更新草案，并收到了超过50条评论。对2004年草案的更改涉及机械数据、断裂模式和原因、临床数据和标签等章节。 目前，FDA正基于2005年4月的通用和恢复器械委员会会议、FDA对两项硅凝胶填充乳房植入物PMA的评审和就2004年指南文件草案所收到的评论对这份指南文件进行更新以反映其在乳房植入物科学与医学方面的最新想法。自2004年草案以来对本指南文件的主要更改是对机械数据、器械外植体分析（原名断裂的模式和原因）、核心研究临床数据和批准后要求等章节的更改。FDA还将两个临床章节合并成了一个章节。

本指南文件作为对与PMA和IDE申请相关的其他FDA出版物的补充文件，但并不旨在取代这些文件。关于此类申请的基本信息，请参考CDRH的器械建议，网址如下：

•	PMAs（21 CFR部分814），http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/pma/

•	IDEs（21 CFR部分812），http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/ide/index.shtml.

申办方负责制定临床治疗方案并对其器械的安全性和有效性提供合理的保证。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

最少工作量法

本指导性文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适用于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提供的问题的最少工作量法。然而，如果您认为存在解决问题的工作量更少的方法，则您应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为

http：//www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html.

## 2.	背景信息

盐水填充的乳房植入物、硅凝胶填充的乳房植入物和替代乳房植入物均适用于隆乳手术和/或乳房重建，定义如下：

•	隆乳手术。隆乳手术包括增加乳房大小的首次隆乳手术及矫正或改善原首次隆乳手术结果的修复手术（即：修复隆乳）。

•	乳房重建。乳房重建包括取代因癌症或创伤而摘除的或因严重的乳房畸形而无法正常发育的乳房组织的首次重建。也包括矫正或改善原首次乳房重建手术后果的修复手术（即：修复重建）。

但是，如本文以下所述，我们建议您就首次隆乳、修复隆乳、首次重建和修复重建的每一单独的适用症小组采集临床数据。

### 2.1	盐水填充的 乳房植入物

盐水填充的乳房植入物具有一个由聚二甲硅氧烷和聚二苯基硅氧烷等聚硅氧烷制成的硅胶外壳，使用消毒等渗的生理盐水使其膨胀至所需的大小。盐水填充的乳房植入物在外壳表面、形状、剖面、体积和外壳厚度等方面可能存在不同。用作填充材料的无菌生理盐水应遵循美国药典（USP）关于正常生理盐水（注射级）的标准，其浓度应为0.15M，pH应为7.2-7.4。

目前有三种类型的盐水填充乳房植入物设计：

•	固体容积的单腔植入物，术中通过阀门填充完整体积的生理盐水

•	容积可调的单腔植入物，术中通过阀门填充生理盐水并具有在术后进一步调整生理盐水体积的潜力。

•	预注生理盐水的植入物。

FDA在1998年6月24日的联邦公报中（53 FR 23856），发布了一项将硅胶充气（盐水填充的）乳房假体分类为III类器械的最终规则（21 CFR § 878.3530）。1989年1月6日，FDA发布了一份意向通知，要求就此类器械提交PMA。1993年1月8日（58 FR 3436），FDA发布了一项拟议规则，要求提交PMA或完成产品开发备案（PDP）。1999年8月19日（64 FR 45155），FDA发布了一项最终规则要求在90天内就将在FDA备案的此类器械提交PMA或完成PDP。因此，现在对于盐水填充乳房植入物的上市需要一份经批准的PMA或PDP。

### 2.2	硅凝胶填充的乳房植入物

硅凝胶填充的乳房植入物具有一个由聚二甲硅氧烷和聚二苯基硅氧烷等聚硅氧烷制成的硅胶外壳，使用固定数量的硅凝胶进行填充。硅凝胶填充乳房植入物在外壳表面、形状、剖面、体积和外壳厚度方面可能会有不同。

硅凝胶填充乳房植入物

目前有三种类型的硅凝胶填充乳房植入物设计：

•	固定体积的单腔植入物，包含固定数量的硅凝胶

•	充气式双腔植入物，内腔包含固定数量的硅凝胶，外腔设计有阀门用于术中填充生理盐水。

•	充气式双腔植入物，外腔包含固定数量的硅凝胶，内腔设计有阀门用于术种填充生理盐水，并具有术后调整生理盐水体积的潜力。

FDA在1998年6月24日的联邦公报中（53 FR 23856），发布了一项将硅凝胶填充的乳房假体分类为III类器械的最终规则（21 CFR § 878.3540）。1989年1月6日（54 FR 550），FDA发布了一份意向通知，要求就此类器械提交PMA。1990年5月17日（55 FR 20568），FDA发布了一项拟议规则，要求提交PMA或完成PDP。1991年4月10日（56 FR 14620），FDA发布了一项最终规则，要求在90天内就将在FDA备案的此类器械提交PMA或完成PDP。因此，现在对于硅凝胶填充乳房植入物的上市需要一份经批准的PMA或PDP。

### 2.3	替代乳房植入物

根据上述定义，替代乳房植入物既不是盐水填充乳房植入物，也不是硅凝胶填充乳房植入物。替代乳房植入物通常具有一个包含除生理盐水或硅凝胶之外的填充物的硅胶外壳。该填充材料可能是凝胶，也可能不是凝胶。但是替代乳房植入物也可能会使用由除硅胶之外的某一材料制成的替代外壳。根据替代乳房植入物的设计、材料和性能特征，我们可能会建议对替代乳房植入物进行不同或额外的评价。

所有替代乳房植入物均为修订后的III类器械，上市时需取得经批准的PMA或PDP。（联邦食品、药品和化妆品法案（FDCA） §§ 513（f）和515（a）（21 U.S.C. §§ 360c（f） & 360e（a））。）

## 3.	器械说明

上述背景信息一节（第2节）对这三种类型的乳房植入物提供了非常基本的器械说明。本节向您推荐应在申请中包含的器械描述信息的类型。但是，根据您的器械的详细设计，可能需要额外的信息。

我们建议您提供以下器械描述信息（如适用）：

•	植入物的类型，如背景信息一节所述（例如：固定体积、单腔硅凝胶填充乳房植入物等）

•	对组成该器械的各组分（例如：外壳、凝胶、补片、纹理表面和阀门等）的书面说明

•	用于生产各组分的具体材料（及供应商）

•	对各种连接器系统、填充管和注入穹顶的描述，包括材料及描述其位置/用途的放大示意图

•	对非预充注器械应于何时由外科医生进行填充的说明（即：术中和/或术后）

•	对填充材料过度膨胀/过度充填（即便是暂时的）的描述（例如：某一给定大小的植入物所允许的盐水填充物的范围）

•	对器械灭菌所用方法的说明

•	提交文件中接受审查的所有器械样式的汇总表（参考以下示例表格）：

| 样式 | 外壳表面 | 形状、剖面 | 体积（cc） | 宽度（cm） | 高度（cm） | 投影（cm） | 外壳厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX | 光滑 | 圆、高 | 125-650 | 9-16 | 8.4-15 | 3.1-5.7 | 0.015”-0.040” |

根据您的器械的具体设计特征，我们可能会建议您在汇总表中包含额外的信息和/或列。

## 4.	化学数据

### 4.1	基本信息

我们建议您提供乳房植入物制造所用化学品和材料的以下信息：

•	各种化学品/材料的常用名和商品名（包括添加剂、增塑剂和抗氧化剂）

•	各种化学品和材料在制造过程和/或最终器械中的具体作用

•	材料在器械内的位置（例如：外壳、填充物、阀门、胶粘剂）

•	化学名称、平均分子量和各聚合成分多分散性的测度

•	各种化学品的材料安全数据表

•	各种材料的MAF编号，包括具体的比容和页码参考及MAF所有者签署的一份允许您使用其数据的信函。

我们还建议您阐明弹性体壳分散所用二氧化硅是非结晶形式的还是晶体形式的。

本文第4.2节到第4.5节描述了我们建议您在提交文件中包含的弹性体壳（包括补片和阀门）的化学分析。第4.6到第4.9节描述了对填充材料的化学分析。根据您的器械的设计特征，可能需要用到额外的分析，如纹理、器械组件的变化（如：补片或阀门等）或所用灭菌方法等。

### 4.2	交联度

外壳制造涉及通过化学交联对硅胶聚合成分进行固化。我们建议您提供至少三个不同生产批次的交联度以确认各批次间交联程度的一致性。经建议可用于确定交联度的方法包括：

•	低应变下杨氏模量的测量（其与交联密度是近似成比例的）；

•	通过与萃取分析所用溶剂类似的合适溶剂对聚合成分平衡溶胀的测量；

•	总萃取物中未反应交联剂量的测定。

我们建议您也对已固化的聚合物进行分析，以确认是否存在硅树脂官能团。我们建议使用傅里叶变换红外光谱学（FTIR）法。

### 4.3	萃取物

我们建议您对通过全面而彻底的溶剂萃取所取得的萃取物或可释放化学物质进行分析，以识别潜在有毒的化学物质，并对可释放到患者体内的化学物质的上限进行估计。溶剂萃取是一种推荐的方法。以下是对实现萃取物或可释放化学物质全面而彻底的萃取的一种方案的一般说明。

用至少一种极性溶剂（例如：乙醇或乙醇-水混合物）和两种非极性溶剂（例如：二氯甲烷和正己烷）在37°C下对外壳进行萃取并用于化学分析。为了确定全面而彻底的萃取所需的时间，您应进行一系列连续的萃取，使样品在一段时间内与溶剂进行接触，分析溶剂中的萃取物，并用新鲜的溶剂更换已萃取的溶剂，然后使样品再次与溶剂接触一段时间，然后再进行分析，以此类推。

当萃取的被分析物含量是前一次萃取的被分析物含量的十分之一（0.1）时，视为萃取已完成，以保证可对总萃取材料进行10%的修正。但当高分子量材料的迁移速度非常缓慢时，可能不会发生这种情况，此时您应对萃取物中分子量≤1500道尔顿的内容物进行测试，因为它们是最具临床意义的化合物。您还应增加所有单独分析物的含量以计算累积值，并通过样本/溶剂比计算样本和器械含量。您应使用通过极性萃取剂得到的总萃取物和通过能够产生较高数量的萃取物的一种非极性溶剂得到的萃取物进行定性和定量分析。对于可能含有低聚或聚合形态的萃取物，您应提供分子量分布及数量、重量、平均分子量及多分散性。您应对可萃取残余物进行FTIR分析。

我们建议您通过对萃取物的分析提供以下信息：

•	在最终灭菌外壳彻底萃取后分子量≤1500道尔顿的所有化合物的识别和量化。这其中应包括但不限于以下各项：

-	残余单体，循环和线性低聚硅氧烷

-	已知有毒残留物，如多氯联苯（PCB）等（若涉及过氧化物固化过程）

-	芳香胺（若使用有聚氨酯）

•	回收百分比（尤其是对于聚二甲硅氧烷）（直到D20）

•	证明已使用其中一种溶剂实现完全萃取的证据

•	所有实验研究法的鉴定

•	原始数据（包括仪器报告）及所有色谱图、光谱图等。在未检测到所研究被分析物时，您还应提供实际的定量限。

### 4.4	挥发物

我们建议您使用顶空检测器对弹性体壳的挥发性组分进行分析。

### 4.5	重金属

我们建议您对与最终成品外壳相关的重金属进行定性和定量分析。重金属分析应包括但不限于对以下各种金属的分析：铂（Pt）；锡（Sn）；锌（Zn）；铬（Cr）；砷（As）；铅（Pb）；锑（Sb）；镍（Ni）和铜（Cu）。此外，对于在固化反应中作为催化剂使用的金属，我们建议您提供催化剂的价态和残余量。

您也可以通过提供外壳原材料中使用的催化剂的纯度（和微量元素）及就成品外壳仅针对所用催化剂金属的分析，代替对成品外壳的完整重金属分析。

### 4.6	盐水填充物

正常无菌生理盐水在乳房植入物方面的应用由来已久，并由USP进行规范。如上所述，与您的器械一起使用的无菌生理盐水应遵循美国药典与正常生理盐水（注射级）相关的标准，其浓度为0.15M，pH值为7.2-7.4。如果您的乳房植入物将使用任何其他生理盐水进行填充，我们建议您对其进行完整的化学分析。

### 4.7	硅凝胶填充物

硅凝胶的分析与弹性体壳的分析非常相似。我们建议您就最终灭菌后的凝胶提供以下信息：

•	萃取物（例如：环状聚硅氧烷）的定性和定量分析，包括：

-	所存在聚合物的表征

-	聚合物的平均分子量和多分散性

-	所存在的分子量≤1500道尔顿的所有化合物的识别和量化

•	挥发物的定性和定量分析

•	重金属含量的定性和定量分析

•	凝胶的物理性质，包括粘度、内聚力和近似交联密度（如有可能）

•	硅油的百分比及其化学和物理特性（例如：分子量、粘度等）。

### 4.8	替代填充物 - 聚合物

我们建议您就最终灭菌的替代聚合物填充物提供以下各项信息：

•	使用该特定替代填充材料的理由

•	合成所用组分列表及填充物（若为合成聚合物）制备过程中所用各种聚合物的合成方法，或聚合物的来源和分离程序（若为天然聚合物）

•	单体（若为合成聚合物）的定量分析及其安全特性

•	聚合物纯化的方法

•	聚合物的完整物理化学特性（例如：粘度、分子量）

•	聚合物的配方（如果填充材料为多种组分组成的混合物，则应指定聚合物的比例）

•	聚合物的结构分析，包括分子量分布

•	分子量≤1500道尔顿的所有化学物质的识别和量化及其表征

•	微量金属/重金属分析及当金属在聚合反应中作为催化剂使用时的价态。

•	交联密度（若为合成且已固化的材料）。

### 4.9	替代填充物 - 非聚合物

我们建议您就最终灭菌的替代非聚合物填充物提供以下各项信息：

•	使用该特定替代填充材料的理由

•	非聚合物的组成，包括较小分子量组分的表征

•	非聚合物纯化的方法

•	非聚合物的完整物理化学特性（例如：粘度、分子量）

•	非聚合物的来源和分离程序。

•	非聚合物的结构分析，包括分子量分布

## 5.	毒理学数据

### 5.1	基本信息

我们建议您实施毒理学评估，因为乳房植入物不仅包含主要的聚合材料（例如：聚合聚二甲硅氧烷），还包含制造或灭菌过程中可能会渗入患者体内的低分子量的组分（例如：D4）。除化学成分信息（上述第4.1节）外，毒理学安全评价还应包含来自药动学研究和毒理学测试的信息，如下所述。

### 5.2	药动学研究

了解潜在有毒化学物质的药代动力学行为是对化学物质在人体内积累并形成导致人类健康风险的浓度值的可能性的一项科学的评估。您的药代动力学研究设计应论述最坏情形假设（即：该器械中的所有此类物质均会被人体立即吸收）。如果随着安全因素的增加，该假设会导致有毒的暴露水平，则可通过对物质由器械到人体的缓慢扩散或患者对物质的快速代谢或排泄的证明来否定这一最坏情形假设。相关有毒物的药代动力学试验应确定血清的吸收和清除率，在体内的分布及代谢和/或排泄的速率。如果使用放射性标记，我们建议您对器械进行标识以反映所有相关组分的预期结果。有关药代动力学的更多信息，请参考ISO 10993 ——第16部分。

### 5.3	毒理测定

毒理测定用于检测未鉴别的毒物并对与已知有毒化合物的接触进行量化。我们建议您就最终灭菌外壳和填充物分别执行以下毒理学试验：

•	细胞毒性

•	急性全身毒性

•	血液相容性

•	免疫毒性

•	生殖毒性

•	致畸性

•	基因毒性

•	致癌性

•	植入测试。

关于上述毒理学试验的更多信息请参考ISO 10993 - 第1部分和CDRH指导文件“国际标准ISO-10993，‘医疗器械的生物学评价第1部分：评价和测试’的使用”（可通过网址http：//www.fda.gov/cdrh/g951.html获取）。我们已为其中的以下各项试验提供了额外的特殊注意事项。

急性全身毒性

对于急性全身毒性试验的产热原性要素，我们建议您对其同时执行兔热原和鲎变形细胞溶解物（LAL）试验。而对于常规批监测，只进行LAL试验即可。

#### 免疫毒性测试

针对免疫毒性测试，我们建议您对外壳和从外壳与凝胶（如适用）中析出的各种化合物的免疫毒性水平进行评价。更多信息请参考CDRH“免疫毒性测试指南”，可通过以下网址获取http：//www.fda.gov/cdrh/ost/ostggp/immunotox.pdf。

#### 生殖毒性和致畸性测试

针对生殖毒性和致畸性测试，您应测量怀孕、成熟和循环畸形的比率及胎儿死亡和畸形的数量。明显的畸形是很少见的；因此，我们建议您进行广泛的检查以充分地评估畸形率。研究应包含至少两代人。您应尽可能在不会产生非生殖系统毒性的尽可能高的暴露水平下对单独化合物进行测试。

#### 基因毒性测试

针对基因毒性测试，您应论述您的器械的析出混合物和/或降解产物致癌的可能性。短期基因毒性测试应包括：

•	细菌致突变试验（包括点突变和转移突变）

•	一项哺乳动物的正向突变分析（例如：小鼠淋巴瘤试验）

•	体内啮齿动物微核试验。

如果所有短期基因毒性测试均呈阴性，则基因毒性测试可能足以代替2年的致癌性试验。但是即便短期基因毒性测试呈阴性，如果您的器械包含不常在聚二甲硅氧烷基乳房植入物中出现的其他材料或高于预期含量的材料化合物（例如：D4），则FDA可能仍会建议您进行为期2年的致癌性试验。

#### 植入测试

我们建议您同时进行急性、亚慢性和慢性植入测试，因为有些植入组件可能会立即引起组织反应，而其他组件则可能会从器械中慢慢地扩散出来和/或在植入后很长时间后发生可能会影响周围组织的化学变化。您应在皮下或肌下植入外壳和凝胶及标准对照品（例如：聚乙烯）等的样本。我们不建议您使用萃取物。您应报告植入影响的大体和组织学观察结果。我们建议您将慢性植入试验的时间延长为两年，大致相当于鼠的生存期。

如果短期遗传毒性试验呈阴性，且材料的临床致癌经验继续为其安全性提供支持，则可以通过一项进行中的临床研究同时完成致癌实验和/或慢性植入实验。

## 6.	机械数据

### 6.1	基本信息

我们建议您对最终成品或其单个组件（例如：外壳、阀门）进行机械测试。以下第6.2到第6.7节对这些试验进行了说明。在可能（且适用）的情况下，测试应模拟体内环境。如果您使用不同的方法对器械进行灭菌（例如：环氧乙烷、γ辐射），则您应对通过不同方法进行灭菌的器械样品进行测试，或提供充分的理由证明灭菌方法的更改并不会对器械的特性产生不良的影响。您还应就各项实验提供完整的报告，包括对所检测器械的鉴定和对试验设置和方法的说明（包括示意图或照片）等。

### 6.2	总器械的疲劳断裂试验

大多数材料在反复受到体内应力后会出现有限的疲劳寿命。对器械的反复施力最终可能会削弱外壳，并造成故障。虽然FDA建议测试方法模拟体内环境，但FDA承认在对因循环疲劳造成的体内断裂进行分析和表征之前是无法对试验方法进行充分地验证的。于植入大约10年后重新取回的当前可用数据表明该器械更可能会因折叠缺陷、局部外壳应力和仪器损坏等原因而出现故障，因纯循环荷载导致外壳断裂而发生的故障则较少。但是，FDA认为循环试验能够就器械的疲劳特性提供有用的信息。

因此，我们建议您提供疲劳测试的完整试验报告，测试针对最坏情形下具有设计发布标准所容许的最薄外壳的最终灭菌器械，使用特别关注能够最好地模拟预期体内荷载的器械荷载方向及与器械接触的荷载装置的形状和测试介质等的测试设置进行。用平板来挤压器械的常见测试方法可能能够预测或可能无法预测您的器械的临床失效。

我们建议您在恒定的荷载或恒定的位移模式下执行疲劳试验。但是，只有当您在试验中持续或频繁地对实际施加的荷载进行监测，且实际施加荷载的变化很小时，您才能够执行恒定位移试验。在恒定位移试验期间，您应使用所施加的最低荷载来确定耐力荷载水平。

您应将样品循环地置于不同的荷载或位移下以生成所检测的每一种器械样式的作用力与故障循环次数（AF/N）曲线。鉴于在弹性体测试中观察到的广义方差，您应在指定的荷载或位移下对来自某一典型生产批次的至少3个样品进行测试。我们建议您在至少650万次循环下确定疲劳荷载（或样品在循环荷载下不会发生失效的荷载）。AF/N曲线可通过最佳拟合法生成，也可以通过对每一荷载下测试的样品数取平均值生成。在疲劳载荷水平处或其周围应有一个窄幅波动的点区间（例如：10%）以获得疲劳强度的最佳估计值。

我们建议您就所测试的每一种样式的器械提供以下结果：

•	所得到的疲劳载荷水平

•	所得到疲劳载荷水平的临床相关性

•	AF/N曲线

•	原始数据（例如：所施加的荷载、就位移控制测试所施加的位移、故障循环次数、样品厚度等）。

除上述疲劳试验外，我们还建议您对循环原始数据进行分析，以估计您的器械的纯循环疲劳寿命。但是，FDA认为在您对台架试验中因纯循环疲劳而导致的临床失效进行分析和重现之前仍然无法对此进行验证。

### 6.3	阀能力测试

该测试仅用于附带阀门的乳房植入物。阀能力试验旨在证明器械能够在体内荷载下保持阀门完整性。器械可能会受到倾向于将液体从器械中挤出的流体静力的作用，导致放气及大小和形状发生变化。最可能增加器械内压力的来源为患者以不同的身体部位（例如：头部、手臂和躯干等）斜卧并压迫器械。

ASTM标准F2051规定常闭阀在耐受相当于30cm水的逆行性压力作用达5分钟，然后耐受相当于3cm水的逆行性压力作用达5分钟后应不会出现明显的泄露。FDA不认为ASTM F2051的方法与荷载水平在临床上具有相关性。但是，这一方法可能能够提供与阀门对压力变化的响应相关的有用信息。因此，我们建议您根据ASTM F2051的规定或通过等效方法提供阀能力测试的完整报告及合格/不合格的泄露结果。

除上述测试外，您还应提供破坏性试验的完整报告以论述体内荷载条件。您应逐渐地对样品施加负载，直至阀门失效，以定义器械的最大压力。我们建议您提供以下各项：

•	爆裂压力

•	失效模式（包括已失效的测试阀在移除失效导致的过量压力后是否能够重新密封）

•	证明所产生的爆裂压力具有临床相关性的理由。

### 6.4	内聚力测试

本测试仅用于硅凝胶填充的乳房植入物，可能也适用于替代乳房植入物。

#### 硅凝胶填充乳房植入物的内聚力

我们建议您对硅凝胶的内聚力进行量化。尽管ASTM F703并未论及具有高内聚力的硅凝胶，但我们认为其结果能够提供有用的器械表征信息。我们建议您提供以下试验的完整报告以论述硅凝胶的内聚力：

•	根据ASTM F703锥形/悬垂法的规定对最终凝胶进行的凝胶内聚性试验并提供合格/不合格的结果

•	与过程中凝胶相关的渗透测试（凝胶内聚力的间接测量） 并提供对渗透测试方法、验收标准和试验结果的完整说明。

#### 替代乳房植入物的内聚力

根据您的替代乳房植入物中使用的填充物，FDA可能会推荐与上述硅凝胶填充乳房植入物不同的方法对其内聚力进行评估。

### 6.5	流失试验

本测试只适用于 硅凝胶填充乳房植入物和替代乳房植入物。

#### 硅凝胶填充乳房植入物的流失

硅凝胶流失是凝胶成分穿过完整外壳的扩散过程。为了获取准确表征产品凝胶流失的信息，对您的硅凝胶填充乳房植入物的凝胶流失进行评估是非常重要的，您可将其包含在您的标签中。

ASTM F703试验是评估凝胶流失程度的一种方法。但是，该测试的结果只具有有限的临床相关性，因为ASTM F703试验方法建立用于实现器械模型之间的比较，而非对体内凝胶流失进行量化。此外，ASTM F703试验方法不用于鉴定和量化凝胶流失成分。因此，FDA不认为该试验方法能够提供充分的数据以论述用于PMA目的的凝胶流失。

因此，我们建议您基于模拟体内条件的某一研究方案提供凝胶流失台架试验的完整报告。也即，您应将乳房植入物浸入模拟已知人类间质流体成分的一种介质中。可以使用与该成分类似的动物血清或具有与组织液类似的成分的各种人工介质。由于体内环境是动态变化的，您应考虑到新介质的转移以避免饱和。测试应持续进行，直至可检测凝胶成分的凝胶流失速率变化稳定下来。我们建议您对凝胶流失成分（包括硅树脂和铂类（或其他催化剂）），凝胶成分流失的速率和流失速率随着时间的推移而发生的变化进行鉴定。

FDA了解该凝胶流失台架试验在模拟体内环境方面的局限性及其数据与临床应用的关联的局限性。但是，我们认为该试验与现有的ASTM F703试验方法相比在更准确地表征凝胶流失方面更进了一步。如果您认为有对凝胶流失成分随时间的变化进行鉴定和量化的替代方法（例如：动物研究）或临床数据，建议您与FDA取得联系。

#### 替代乳房植入物的流失

对于使用替代填充物的器械，FDA关注替代填充物因长期慢性流失在成分方面可能会发生的变化。因此，当在模拟体内条件的试验中进行评估时，除实施上述适用于硅凝胶填充乳房植入物的试验外，我们还建议您提供对器械中随时间的推移而残留的材料进行化学分析的结果。

- 6.6	替代乳房植入物的稳定性测试

虽然硅氧烷聚合物（例如：硅凝胶）被认为是高度稳定的，但替代聚合物或非聚合物填充物的稳定性特征仍然可能是未知的。因此，对于使用替代聚合物或非聚合物填充的乳房植入物，我们建议您提供完整的稳定性/老化试验报告以证明时间和温度（生理温度（37°C）和高温（≈60°C））对整个器械和填充材料的物理特性和化学组成的影响。您应在各时间点处对填充物的关键物理参数（如：粘度和内聚力等）进行测量。若存在机械变化，您应实施完整的化学分析以解释说明这一物理变化。

### 6.7	货架期试验

我们建议您同时进行实时机械测试和包装测试以确定该器械的货架期（即：失效日期）。若已通过实时数据对加速货架期试验进行了验证，则可以进行加速货架期试验。

#### 机械试验

我们建议您在整个货架期的零点和各区间处就有代表性的老化样品进行机械试验。机械试验应包含但不限于以下各项：

•	断裂伸长率

•	接合

•	拉伸永久变形

•	折断力

•	阀能力（若适用）

•	凝胶内聚力（若适用）。

#### 包装测试

针对包装测试，我们建议您对最终成品包装的初始完整性及选定合适材料并确定包装配置后的完整性维护进行测试。您应使用已验证或已标准化的方法。以下是对我们建议您用于描述初始包装完整性和包装完整性维护的信息的更为详细的说明。

初始包装完整性

我们建议您在零点处对密封和整个包装的完整性进行测试。这其中既包括密封测试，也包括完整包装测试。您应对包装密封的密封完整性和密封强度进行测试。密封完整性可通过证明密封不透水且连续予以确定。有三种标准化的方法可用于确定密封完整性。例如：ASTM F1929是一种用于检测密封泄露的染料渗透法。密封强度应证明包装的纤维脱落、分裂和撕裂均在您的规格范围内。

对于完整包装测试，您既可以使用物理测试方法，也可以使用微生物测试方法。整包装完整性试验的示例包括内部压力试验、染色渗透、气体传感测试和真空泄漏试验。当前，仅有几种标准化的物理整包装测试方法。ASTM D3078是通过气泡排放进行测试的一种测试方法的示例。或者，您也可以使用微生物挑战性试验。

包装完整性的维护

我们建议您通过用于完整性测试的相同功能测试对包装随着时间的推移维持其完整性的能力进行评价。您应将盛装有器械的包装暴露在生产、灭菌过程、分销、搬运、振动和存储环境所施加的环境应力下。您应在加压后并在整个包装存储期的不同区间处实施密封完整性和整包装测试。在此期间取得的数据应保持在性能规范经验证的限值范围内。

## 7.	器械外植体分析

您应以描述器械失效的模式和原因并尽可能地减少所识别的失效为目标对器械外植体进行分析。为了提供尽可能大的样本，我们建议您在分析中包含各种可用的移植器械（如：来自于欧洲市场的器械等），但前提是它们要与您正在寻求PMA审批的器械相同。

### 7.1	检索研究

我们建议您实施检索研究，作为对所有可用的移植器械进行评价的主要手段。一项标准的检索研究应涉及：

•	在由外科医生或适当的医疗服务提供者进行移植时的数据采集

•	由您或第三方对移植器械进行的实验室分析/测试。

如果检索研究涉及来自核心研究的外植体（即：用于支持PMA审批的主IDE研究），FDA还可能会要求您提供与使用外植体的患者相对应的某些核心研究临床数据（如：并发症和核磁共振数据等），以更好地理解实验室分析的结果。

#### 移植时的数据

我们建议移植外科医生或适当的医疗服务提供者在移植地点将以下观测结果记录到现场报告单上：

•	器械移植的原因

•	移植时的相关器械观测结果，例如：

o	任何外壳缺陷的存在，如孔洞或撕裂等

o	植入物破裂的存在和破裂程度（囊内凝胶、囊外凝胶或迁移凝胶）

o	阀门和/或补片的状况

o	填充物的任何变色

o	外壳中或填充物内的真菌或细菌污染

•	适用时，植入物破裂被认为是移植前发生的，还是在移植过程中发生。

您应就移植器械实施标准化的灭菌方法以尽可能地减少可能会影响器械的机械属性的因素。

#### 实验室分析/测试

我们建议您就所有可用的移植器械（无论移植方是否已确定该移植器械已破裂）进行实验室分析/测试，以描述可用移植器械的失效模式和原因。既然破裂（或外壳开孔）是其中一种失效情形，则器械的任何不良变化也作为失效情形（例如：更大内聚力硅凝胶填充乳房植入物的凝胶破裂）。

作为实验室分析/测试的一部分，FDA建议您提供所有可用移植器械的全面目视和显微镜检查调查结果和对趋势进行评估的物理性能测试以论述检索研究结果等。

FDA建议您审议Brandon等人的论文，以获得对可能适用于您的检索研究的分析/测试类型的说明（例如：未植入器械对照组、对材料的详细化学分析、详细机械测试、扫描电子显微镜检查法和对局部组织/囊的分析）。

在描述您的器械的失效模式和原因时，您还应考虑以下各项因素的影响：

•	器械类型/模型、批号、尺寸、外壳厚度、表面类型（光滑型或纹理型）

•	植入时间

•	插入之前的器械处理

•	器械位置（乳腺下或肌下）

•	切口大小

•	移植时记录的观测结果（上一节）

•	植入期间的手术损伤（手术刀刻痕、缝合穿刺、外科医生的手指印痕、夹子夹痕）

•	体内创伤（事故、乳房x光检查）

•	在器械处于原位时执行的程序（活组织检查、囊肿抽吸）

•	移植技术

•	体内材料特性及化学变化或降解。

### 7.2	对器械失效进行描述的补充信息

为了进一步描述您的器械的失效模式和原因，我们建议您提供：

•	对与您的外壳的放行规范相关的制造过程的评估，以确定气泡和污染物等缺陷容忍是否与器械失效有关联

•	对可能会增加破裂风险的手术技巧的评估

•	基于移植设备对耐用性研究的综合文献回顾

•	评估器械失效模式和原因的任何额外的适当研究。

FDA认为该信息可用于设计能够更好地预测长期破裂率的临床前试验。我们还建议您使用其结果来设计改进器械并建立新的生产验收标准。

## 8.	核心研究临床数据

### 8.1	基本信息

#### 适用症

我们建议核心研究（即：用于为PMA审批提供支持的主IDE研究）包含以下单独的患者群：

•	首次隆乳

•	首次重建

•	修复隆乳

•	修复重建。

鉴于单个患者因不同原因（例如：一名女性患者可能会接受一种器械用于乳房重建，同时接受另外一种器械用于隆乳）可能会接受两种器械，这就增加了这些研究的复杂性，因此我们建议您在每名患者和每种器械的基础上对数据进行记录和分析。

我们建议您按照研究登记时的初始适应症对患者和器械进行分类，具体如下：

•	如果一名乳房重建患者接受了对侧隆胸手术，则您应将该患者分类为乳房重建患者。并应将该器械分类为一项乳房重建和一项隆胸。

•	如果一名修复隆乳患者（即：该患者因更换现有器械而参与到研究中（不管现有器械的类型或制造商））接受了对侧隆胸手术，则您应将其分类为修复隆乳患者。并应将该器械分类为一项修复隆乳和一项隆乳。

•	即便研究中对器械进行了移除和更换（即：在最初植入后），您仍应基于原适应症对该患者和器械进行分类（即：首次隆乳、首次重建或修复隆乳或修复重建）

#### 核心研究持续时间

FDA建议核心研究中包含10年或更长时间的前瞻性患者随访，包括上市前的随访和上市后的随访。核心研究的上市前持续时间将依赖于器械设计和所有可用的安全性和有效性数据，包括但不限于核心研究数据。上市前数据（临床和临床前）作为一个整体应足以表征随着时间的推移而出现的并发症率，这些并发症的潜在健康影响及您的器械所特有的任何其他安全问题，无论其是盐水填充植入物，硅凝胶填充植入物还是替代乳房植入物。

本文第9节描述了如何通过除核心研究之外的临床数据对解决与硅凝胶填充乳房植入物相关的问题进行论述的附加信息。此外，第9节还描述了如何通过文献提供补充信息以论述乳房植入物特定的主题。

此时，已提交了至少三年的上市前核心研究数据以支持标准硅凝胶乳房植入物的审批，并已提交了至少两年的上市前核心研究数据以支持标准盐水填充乳房植入物的审批。但是，适用于上市前核心研究数据采集的时长将在仔细审查所有可用的临床和临床前数据后针对各种植入物逐一地确定。

#### 评估时间点

FDA建议您按照6-10周、1年和每年（直至第10年）的随访间隔对并发症进行定期评估。我们建议您实施年度评估以尽可能地减少失访的患者人数。

针对对无症状（隐匿）破裂（参考第8.5节）、结缔组织疾病评估（参考第8.6节）和患者报告结果评价进行筛选的核磁共振成像（参考第8.8节），我们建议您每两年进行一次随访评估。

#### 器械取出后的随访

对于接受了器械取出手术并换用了您的器械或仅取出了器械的患者，您应根据研究方案的描述继续收集与此类患者相关的安全数据。

#### 对照组

如果您选择使用并行对照组 ，我们建议您选择一种经批准的乳房植入物。如果您选择不使用并行对照组，我们建议您使用历史对照，并提供不使用并行对照组的理由。

#### 样本容量

我们建议您考虑10年随访期的预测失访率，基于安全性和有效性结果的精度或对与基线或对照组具有临床意义的差异的检测对样本容量进行估计。如果样本容量估计基于可对并发症率进行估计的精度，则样本容量应足够大，以确保该精度在基于95%置信区间预先指定的百分点数范围内。

例如，为了获得足够数量的首次隆乳或首次重建患者（即：假定75%的首次隆乳和25%的首次重建）以确定如下精度下的破裂率，将需要植入后10年与500名患者相关的数据。如果您预计植入后10年的假定脱落率为40%，则您应登记至少850名患者才能够获得与500名患者相关的10年随访数据。在50%的破裂率下，该样本容量将提供+/-4%的最坏情形精度。当破裂率自50%开始下降时，精度也会随之提高，在破裂率为5%或95%时，精度为+/-1.9%。首次隆乳与首次重建群组合并能够体现总体最好情形（即最低）下的精度。但是，FDA建议您针对各患者群组单独提供这一精度（即：置信区间）。

由于接受修复的患者的安全性和有效性数据可能会与首次植入患者的数据存在显著的不同，您应在研究中包含一部分接受修复手术的患者。例如，如果您估计大约有20%的患者会因修复而接受乳房植入物，则您应将样本容量增加20%。因此，如果您需要850名首次植入患者，则您应登记大约170名修复患者，其中大部分患者应为修复隆乳患者。这就形成了大约1020名患者的总体样本容量。

您应使用统计上合理的患者人数量、临床相关终点和与适当对照组进行的直接比较，为所有销售申请相对于现有植入物或疗法的等效性或优越性提供支持。

尽管上述样本容量示例是基于植入后10年40%失访率的最坏情形假设确定的，但FDA认为您应在各患者群组的各时间点处进行至少80%的随访以获得有意义的数据并用于评价您的器械的安全性和有效性。

#### 失访分析

高失访率可能会影响FDA评估您的PMA的能力。因此，我们建议您对有完整数据的受试者和没有完整数据的受试者之间的基线特征进行比较，以确定是否存在任何无应答偏倚。我们建议您在研究结束时与失访的患者取得联系以确定这些患者的结果是否与遵守随访的患者的结果一致。若不这样做，PAM的申请或审批可能会因需要额外的临床数据而发生延误。

#### 数据表示

以下章节描述了我们建议您在乳房植入物 PMA中提供的与核心研究相关的安全性和有效性数据的类型。我们鼓励您提供自己数据表示及下面所描述的数据表示。虽然这其中的大多数表示方式均适用于各种类型的乳房植入物，但某些数据表示（如：隐匿破裂（即：无症状破裂）信息）不适用于盐水填充的乳房植入物。

以下所描述的大部分数据均应就各首次隆乳、首次重建、修复隆乳和修复重建（即：研究登记时的患者状态/适应症）患者群组单独报告。此外，您还应就以下大多数项目提供每一名患者和每一种器械的数据。

### 8.2	患者结算

我们建议您就各群组的每一名患者提供完整的患者结算信息。您应包含理论上到期的患者人数，因死亡或器械取出而中断研究的患者人数，预期进行随访的患者人数和在各评价时间点处实际评估的患者人数等。下表1是累计患者结算的一个示例。

表1 - 累积患者结算

|  | Periop | 1 yr | 2 yr | n yr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论到期A | 100 | 85 | 50 |  |
| 死亡 | 0 | 1 | 1 |  |
| 取出了所有器械而未更换的患者 | 0 | 2 | 2 |  |
| 取出了所有器械并换用了其他制造商的器械的患者 | 0 | 1 | 3 |  |
| 取出了所有器械并换用了您的器械的患者 | 0 | 4 | 6 |  |
| 预期B | 100 | 81 | 44 |  |
| 实际（完整随访的患者） | 100 | 68 | 39 |  |
| 失访 | 0 | 13 | 5 |  |
| 随访百分数（实际/预期） | 100/100（100%） | 68/81（84%） | 39/44（89%） |  |

A将根据植入日期和随访时间表接受检查的患者

B理论上到期的患者减去死亡、取出但未更换及取出并换用了不同制造商的器械的患者的总和。

我们还建议您说明以下事件的原因：

•	患者失访，及后续尽可能地减少此类事件的各种措施

•	患者和医师发起的终止

•	任何死亡案例，包括尸体解剖的报告。

为了限制安全性与有效性数据方面的潜在偏倚，我们建议您在各时间点处进行至少80%的随访。

### 8.3	人口统计数据和基线特征

我们建议您就各群组提供与人口统计数据和基线特征相关的以下信息。

患者人口统计数据（基于每一名患者）

•	患者年龄、身高、体重和种族

•	月经状况（即：末次月经日期（LMP））

患者基线特征（基于每一名患者）

•	使用适应症（即：隆乳、乳房重建、修复隆乳或修复重建）

器械基线特征（基于每种器械）

•	器械表面类型（例如：光滑型、纹理型）

•	器械类型（例如：单腔或多腔）

•	器械样式和尺寸

•	阀门类型（例如；叶片阀、隔膜阀）（如适用）

手术基线特征（基于每种器械）

•	手术切口部位（例如：乳晕周缘、乳房下皱襞、腋下）

•	切口大小

•	器械更换（例如：肌下、乳腺下）

•	重建的时机（即：立即或延后）

•	手术口袋清洗的使用和类型

•	腔内试剂的使用和类型（如适用）。

### 8.4	安全评估——并发症

#### 并发症

以下所述信息在确定乳房植入物的安全性方面是非常重要的。无论是否存在与该器械相关的并发症，我们都建议您提供：

•	破裂、包膜挛缩（包括Baker等级）、感染、钙化、错位、突出、皮肤糜烂、坏死、淋巴结病、伤口愈合延迟、乳房/胸部/腋窝肿块形成、血肿、血清肿、疼痛、起皱、不对称、瘢痕形成、器械的可触知性/可见性和医源性损伤等所有并发症的发生率、时间和消退。

•	乳头或乳房感觉变化的发生率、时间和严重程度

•	泌乳干扰和/或困难的发生率、时间和严重程度及尝试泌乳失败的频率。

•	怀孕困难的发生率、时间和性质

•	患者死亡的发生率、时间和原因（应通过尸体剖检获取死亡的原因）

•	植入后新发乳腺癌诊断的发生率、时间和类型，包括因器械而引起的任何乳腺困难/干扰

•	新发结缔组织疾病（CTD）诊断的发生率、时间和程度及迹象和症状。

#### 累积并发症发生率

我们建议您就各群组基于每一名患者和每种器械提供各时间点处每种并发症的累积发生率。该数据集合应包含再次手术和取出后更换或未更换的患者。

您应提供所使用的分子和分母，并说明这些数值是如何获得的。分母应为该时间点处患者或器械的数量。

如果某一患者或乳房的同一并发症出现了不止一次，则若该并发症在整个随访期内未消退，应在分母中仅计算一次。但若某一并发症在某患者或乳房中出现后消退，然后在后续某一时间点处在同一患者或乳房中再次出现，则应在分母中计算两次。

如果同一患者或乳房中累积出现多种不同的或新的并发症，则对于各患者和各器械的总体（整体）数据表示报告，每次均应在分子中计算，但在分母中则应仅计算一次。

每一包膜挛缩等级均应视为一种新的或不同的并发症，且对乳腺癌的最新（植入后）诊断也应作为一种新的并发症。

#### 并发症的Kaplan-Meier生存分析

我们建议您在每一名患者和每种器械的基础上对每一并发症（无论该并发症是否与该器械有关联）的每一群组进行Kaplan-Meier生存分析（即：1减去随时间推移的无并发症生存率）。Kaplan-Meier生存分析应包含再次手术和取出后更换或未更换的患者。对于包膜挛缩，您既要单独提供包膜挛缩II级、III级和IV级的信息，也要提供包膜挛缩III级和IV级的合并信息。关于硅凝胶填充乳房植入物的破裂，请参考以下第8.5节以获取的更多详细信息。

为了规避竞争风险的问题，应认为出现了一种并发症的患者仍然可能会出现各种其他的潜在并发症。

- 再次手术、额外手术治疗、患者和植入物汇总表

我们建议您提供一份表格，针对核心研究就各适应症的再次手术数及相应的额外手术治疗、患者和植入物数进行总结。参考以下示例表格。

| 适应症 | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再次手术 | 额外手术治疗 | 患者 | 植入物 |
| 隆乳 |  |  |  |  |
| 乳房重建 |  |  |  |  |
| 修复隆乳 |  |  |  |  |
| 修复重建 |  |  |  |  |

#### 再次手术的主要原因

再次手术被定义为在给定时间点上对病人实施的一项手术，而无论其是包含一种植入物，还是两种植入物。如果患者在之后某一时间点接受了另外一项手术，则应将其计做一项单独的再次手术。外科医生可能会报告一项单独再次手术的一项或多项原因。

若针对一项单独的再次手术报告了不止一个原因，则FDA建议您使用以下分级系统确定再次手术的主要原因：

•	破裂/放气

•	感染

•	包膜挛缩

•	坏死/突出

•	血肿/血清肿

•	伤口愈合延迟

•	乳房疼痛

•	植入物错位

•	起皱

•	可触知性/可见性

•	不对称

•	下垂

•	疤痕形成

•	乳头并发症

•	器械损伤/医源性损伤

•	乳腺癌包块

•	活组织检查

•	患者对样式/大小更改的要求。

我们建议您在各时间点上就各群组说明再次手术的累积主要原因。分母应为从植入到该时间点的再次手术总数。由于您所提供的是主要原因，因此分子的加和应等于分母。

#### 器械取出的主要原因

我们建议您在各时间点上就各群组说明器械取出的累积原因。分母应为从植入到该时间点已取出的器械总数。若外科医生就某一取出报告了不止一个原因，则FDA建议您使用以上确定再次手术的主要原因时所用的同一等级系统来确定其主要原因。由于您所提供的是主要原因，因此分子的加和应等于分母。

#### 额外手术治疗的类型

在某一给定的再次手术中，可实施多项手术治疗。额外手术治疗的类型示例包括囊切开术、囊切除术、器械取出后更换、器械取出不换用、生理盐水体积调整、器械重定位、脓肿/血肿/血清肿引流、植入乳房同侧腋窝或手臂中肿块/淋巴结的切除和活组织检查/囊肿切除等。

我们建议您在各时间点上就各群组提供额外手术治疗的累积类型。分母应等于自植入到该时间点的额外手术治疗总数。若针对再次手术报告多种类型的手术治疗，则您应报告所实施的所有手术治疗。

- 研究器械取出并换用后的累积并发症发生率

如上所述，我们建议您继续关注接受了器械取出并换用了研究器械的患者。我们建议您在每一名患者和每种器械的基础上就各群组提供各时间点上单项并发症的累积发生率。您应提供所用的分子和分母，并说明这些值是如何取得的。分母应等于该时间点上患者或器械的数量。更多信息请参考上述累积并发症发生率一节。

#### 研究器械取出未换用后的累积并发症发生率

如上所述，我们建议您继续关注接受了器械取出但未更换的患者，以评估在器械取出后可能会发生的并发症，尤其是那些因破裂而将器械取出的患者。我们建议您在每一名患者和每种器械的基础上就各群组提供各时间点上单项并发症的累积发生率。您应提供所用的分子和分母，并说明这些值是如何取得的。分母应等于该时间点上患者或器械的数量。更多信息请参考上述累积并发症发生率一节。

### 8.5	安全评估 - 破裂

#### 硅凝胶填充乳房植入物的破裂

FDA认为器械破裂是凝胶填充乳房植入物所存在的主要安全问题之一。当硅凝胶填充乳房植入物破裂时，患者和医师通常并不知晓（即：隐匿破裂或无症状破裂）。破裂可能在囊内（当凝胶保持在植入物周围的疤痕组织囊内时），也可能在囊外（当凝胶移动至囊外，但仍在乳腺组织内时），还可能会涉及迁移凝胶（当凝胶移动至乳腺外时）。

FDA建议将核磁共振成像（MRI）作为检测硅凝胶填充乳房植入物隐匿破裂的当前选择方法。事实上，检测硅胶乳房植入物破裂的体格检查的灵敏度为30%，而MRI的灵敏度则为89%。乳房核磁共振成像应在至少1.5特斯拉的磁力下使用专用的乳腺线圈进行，且最好是通过在实施和解读这种类型的检查方面有丰富经验的治疗中心进行。MRI胶片应由治疗中心负责实施该检查的当地放射科医师及在解读乳房植入物 MRI方面具有丰富经验的放射科医师（即：合格的MRI评估员）共同读取。放射科医师应询问研究员对可能存在破裂的判断（若适用），并应分别就各MRI实施独立的评估，将破裂的存在与否列为确定的、疑似/不确定的或者无/完好的。

对于移植的器械，应在移植时做出最终的破裂认定。若不就通过MRI被报告为确定或不确定存在破裂的器械进行移植，则破裂的认定应基于合格MRI评估员或当地放射科医师的最坏情形读取结果确定。

FDA建议在1、2、4、6、8和10年时对所有患者进行MRI评估以确保根据经批准硅凝胶填充乳房植入物的标签中包含的推荐方法和频率对隐匿破裂进行充分地监测。此外，这还能让您确定各群组的单一破裂率，并用于患者标签的目的。

如果由于您的器械的机械或化学特性导致无法通过使用MRI实现破裂的可视化，我们建议您建立一种具有与MRI相当的灵敏度和特异度的替代验证方法。

为了表征破裂，我们建议您提供以下各项：

•	使用具有相当敏感度和特异度的诊断射线照相或其他技术，通过对研究群体的前瞻性、序贯筛查在核心研究的持续时间内得到的破裂率（有些核心研究数据可能是上市前的，而有些则可能是批准后的）

•	所观测的囊内的凝胶、囊外凝胶和转移凝胶的频率及使用有症状或隐匿破裂器械的所有患者的转移凝胶的目的地。

•	对使用有症状或隐匿破裂器械的所有患者的局部和全身健康影响的详细描述，包括这些健康影响的严重程度和这些患者的临床病程。系统性的健康影响可能包括结缔组织疾病（CTD）筛查的结果。

此外，我们还建议您提供以下各破裂事件的发生率、患病率和Kaplan-Meier 率：

•	确定或不确定破裂的MRI诊断，无论是否通过取出进行确认。若合格MRI评估员的MRI读取结果与当地放射科医师的MRI读取结果之间存在不一致，则隐匿破裂率应使用两者中的最坏情形读取结果。

•	在取出时发现的破裂 ，无论是否进行MRI诊断。

•	检索研究期间发现的破裂，若已实施且适用。

•	基于上述3项的任意来源的破裂的数据的总体破裂率。

对于疑似破裂或经报告已破裂的各器械，我们建议您对所实施的所有与破裂相关的诊断程序的日期和结果进行总结。我们还建议您提供这些诊断程序的实际报告（例如：MRI报告、乳房x光检查报告）并就取出后更换或未更换的器械提供手术外植体报告。此外，我们还建议您提供疑似破裂的各器械的最终状态或确认破裂的位置。

#### 替代乳房植入物的破裂

根据您的替代乳房植入物的填充物，FDA可能会建议您提供与上述硅凝胶填充乳房植入物信息类似的破裂信息。

### 8.6	安全评估 ——结缔组织疾病（CTD）

FDA承认在过去的十年中，我们对于结缔组织疾病的了解越来越多，包括来自1999年医学研究所（IOM）关于硅胶乳房植入物的安全性报告的数据和分析。此外，我们还承认核心研究并不旨在检查乳房植入物与CTD进展之间的潜在关联性。但我们的确建议您采集与您的器械相关的CTD信息，作为总体安全评估的一部分，并向考虑接受乳房植入物的患者提供完整的信息。

FDA建议您在术前时间点和第1、2、4、6、8和第10年的术后时间点上对所有患者进行CTD评估。如有需要，应由风湿科医师或其他合适的专业人员通过对血清学信息（例如：抗核抗体（ANA））、类风湿因子（RF）、红细胞沉降率（ESR）、免疫球蛋白水平、c反应蛋白（CRP）、抗心磷脂抗体（IgG及IgM）、单克隆蛋白的评价和补体水平等）的采集对患者进行随访评估。

鉴于您应将开始时不存在的患者报告症状和体征提交给合适的专业人员进行评价，因此请提供转诊给风湿科医师或其他合适的专业人员的标准（即：反应的类型和数量）。您还应报告基于此类评价转诊给专业人员的患者的比例。

#### CTD诊断

CTD 诊断包括：

•	风湿性疾病——如类风湿性关节炎、全身性红斑狼疮、盘状狼疮、硬皮病、血管炎、多肌炎和皮肌炎等。

•	风湿综合征 ——如雷诺现象、舍格伦综合症、CREST综合征、硬斑病、腕管综合症、多发性硬化样综合征、多发性骨髓瘤样综合征、慢性疲劳综合征和纤维肌痛等。

我们建议您在每名患者的基础上就各群组提供以下信息：

•	单独针对CTD诊断或具有一项或多项CTD诊断的Kaplan-Meier分析（例如：1减去随时间推移的无全身性红斑狼疮生存率）

•	单独针对各CTD诊断和具有一项多项CTD诊断的各时间点上的累积CTD诊断发生率。您应提供所用的分子和分母，并说明这些数值是如何取得的。分母应为该时间点上的患者人数。

#### CTD症状/体征类别

一个症状/体征类别即为一个解剖或身体功能区域（例如：皮肤、肌肉、关节、胃肠道、呼吸道、神经系统、全身等），例如：

•	皮肤类包括脱发、面部皮疹、瘙痒和瘀斑等

•	肌肉类包括肌痛、肌无力和CRP增高等。

•	关节类包括关节痛，关节炎和晨僵等。

•	神经学类包括认知功能障碍、记忆问题、周围神经病变、多发性硬化样症状等。

•	全身类包括疲劳、全身疼痛 、发热和抑郁等。

我们建议在每名患者的基础上就各群组提供以下数据：

•	各症状分类的Kaplan-Meier分析

•	描述无阳性症状的患者的Kaplan-Meier分析

•	各时间点上至少一种CTD症状/体征类别的累积发生率。您应提供所用的分子和分母，并说明这些数值是如何取得的。分母应为该时间点上患者的数量。

#### 个体CTD症状/体征

个体CTD症状/体征的示例包括脱发、面部皮疹、光敏性、干眼症、口腔干燥症、关节痛、肌痛、神经痛、吞咽困难、持续超过30分钟的晨僵、眼部炎症/视网膜炎/视神经炎、肌无力、关节肿胀超过六周、胸膜炎、呼吸困难、皮疹、淋巴结病、认知功能障碍、疲劳、感觉异常、头晕、异常瘀伤或出血、紫癜、不明原因发热、荨麻疹、毛细管扩张和出血点等。

我们建议您在每名患者的基础上就各群组提供以下数据：

•	各时间点上各个体CTD症状/体征的累积发生率。您应提供所用的分子和分母，并说明这些数值是如何取得的。分母应为该时间点上患者的数量。

•	器械破裂状况、所报告的并发症及在乳房植入前不存在的患者报告CTD症状/体征的患者满意度

•	对于所报告的新CTD症状/体征的发生率和类型与来自已发表的文献或其他类似来源的信息（例如：来自使用其他器械类型的患者的数据、来自寻求其他整容手术类型的患者的数据）的比较。

### 8.7	安全评估 ——乳房x光检查数据

对于在研究过程中接受筛查乳房造影的患者，我们建议您对以下情形的疑似乳腺肿瘤单独进行分析：

•	不考虑活组织检查的结果

•	恶性肿瘤呈阳性的活组织检查

•	恶性肿瘤呈阴性的活组织检查

各事件的分析应包括：

•	在每名患者和每种器械的基础上各群组在各时间点上的非累积时点患病率。您应提供所用的分子和分母，并说明这些数值是如何取得的。分母应为该时间点上患者或器械的数量。

•	在每名患者和每种器械的基础上各群组在各时间点上的累积发病率。您应提供所用的分子和分母，并说明这些数值是如何取得的。分母应为该时间点上患者或器械的数量

•	对该数据与年龄相匹配的群组的文献中报告的数据的比较。

### 8.8	有效性评估

#### 患者报告的结果（PRO）

我们建议您提供来自于PRO评估的结果以评估该器械的有益影响。这些评估与FDA先前提到的健康相关生命质量评估是相同的。这其中应包括但不限于以下各项：

•	对自尊的测度（例如：罗森伯格自尊量表或田纳西自我概念量表）

•	对体像的测度（例如：身体自信量表）

•	对一般健康结果的测度（例如：SF-36 现状调查，医疗结局研究（MOS） 20项健康调查表）。

FDA建议您在术前时间点和第1、2、4、6、8和第10年的术后时间点上对所有患者进行PRO评估。对于乳房重建患者，您应说明这些仪器的施用时间（延迟施用或在乳房重建后立即施用）。

我们建议您提供各经验证PRO指标的平均（±标准差）变化（术前到每一次随访）。您应在每一名患者的基础上针对每一群组报告这些结果。分母应为每次访视间隔评估的患者人数。FDA还建议您将结果与就存在这些数据的PRO已发布的规范数据（例如：SF-36）进行比较。

#### 满意度

我们还建议您提供与患者满意度相关的数据。患者报告满意度指标应包含基于以下各项的满意度：

•	术前预期

•	最初手术治疗

•	任何辅助手术和医疗程序

•	各种并发症

•	器械取出（无论是否对器械进行了更换）

•	无论这些器械的预期效益是否已经得到满足

•	无论患者是否将再次进行手术。

对于在乳房植入后报告不满意的患者，我们建议您提供以下信息：

•	不满意的具体原因

•	任何并发症的出现、严重程度、状态（即：已消退或未消退）和消退方法等。

•	CTD 诊断、症状和体征的报告。

#### 解剖效果

我们建议您提供与隆乳和修复隆乳群组器械的解剖效果相关的数据。这可以通过对罩杯尺寸、胸围、对称性或其他标准化测量前后的配套分析的对比来完成。例如，我们建议您基于每一名患者提供以下信息：

•	罩杯大小在基线处、研究结束时的频率分布及与基线相比的变化

•	基线处、研究结束时的平均（±标准差）胸围及与基线相比的变化。

### 8.9	其他统计分析

#### 样本容量的基本原理

我们建议您提供统计原理，说明为什么该样本容量足以用于对器械进行评估。这其中应包括：

•	疗效标准的确定（即：待检测响应变量的临床显著差异）

•	α和β的统计误差公差（如适用）

•	比率估计的预期精度（例如：定义为置信区间宽度的½）

•	响应变量的预期方差（若已知）

•	任何假设或统计公式及所使用的引用列表

•	对失访率的合理估计

•	所使用的所有计算。

#### 汇总分析

我们建议您提供在以下各项间进行汇总的统计原理：

•	调查研究地点

•	人口统计和基线特征。

#### 各安全性和有效性结果的 Logistic回归分析

为了确定哪些变量与各安全性和有效性结果相关，我们建议您基于每一种器械对各群组进行logistic回归分析（适用的情况下），可以使用但不限于以下静态协变量：

•	患者年龄

•	使用适应症（即：隆乳、乳房重建、修复隆乳或修复乳房重建）

•	器械表面类型（即：光滑型或纹理型）

•	器械类型（即：单腔或多腔型）

•	器械尺寸

•	阀门类型（例如：叶片阀、隔膜阀）

•	手术切口部位（例如：乳晕周围、乳房下皱襞和腋窝等）

•	切口大小

•	器械安置（例如：肌下、乳腺下）

•	重建时机（即：立即或延迟）

•	手术口袋清洗的使用和类型

•	腔内试剂的使用和类型。

#### 破裂/放气的COX比例风险回归分析

为了确定哪些变量与破裂/放气相关，我们建议您基于每一名患者使用上述静态协变量及时间相依协变量（例如：感染、包膜挛缩等）对各群组进行破裂/放气Cox回归分析。系数估计应为基于并发症过渡的破裂/放气相对风险（危险比）。该方法的其中一个优势在于能够对破裂/放气进行明确的定义，并能够将多种并发症作为各事件类型单独的时间相依协变量轻松地进行处理。这也解决了竞争风险的问题。

#### CTD的广义估计方程（GEE）分析

为了分析CTD症状和体征的增加是否是因植入物或患者年龄的增加而造成的，我们建议您基于每一名患者使用年龄作为协变量对各群组进行GEE分析。

## 9.	其他临床数据

### 9.1	论述破裂的补充临床信息

本节仅适用于硅凝胶填充乳房植入物和替代乳房植入物。

#### 硅凝胶填充的乳房植入物

由于样本容量有限，我们认为核心研究可能无法充分地论述与器械破裂相关的问题。我们建议您利用其他信息来源（如其他美国或欧洲回顾或前瞻性研究或文献）提供与您的器械相关的额外临床信息：

•	任何可用的长期破裂率数据，理想情况下，使用诊断影像或其他具有相当灵敏度和特异度的技术通过对研究群体的前瞻性、序贯筛查进行采集

•	所观测到的囊内凝胶、囊外凝胶和转移凝胶的频率及转移凝胶的目的地

•	对与所有器械破裂（有症状和隐匿破裂患者）患者相关的局部和全身健康影响的详细说明，包括这些患者局部健康影响的严重程度和临床病程。

•	隐匿破裂向有症状破裂发展的发生率、患病率和时间。

•	囊内破裂向囊外破裂进展的发生率、患病率和时间。

#### 替代乳房植入物

根据您的替代乳房植入物的设计和材料，FDA可能会提议与上述硅凝胶填充乳房植入物相似的补充临床信息。

### 9.2	补充文献信息

由于核心研究的样本容量有限，我们建议您对以下主题的乳房植入物相关文献进行近期审查。主题包括：

•	癌症（乳腺癌和非乳腺癌）

•	良性乳腺疾病

•	CTD诊断、症状和体征，包括纤维组织肌痛

•	对肿瘤或破裂乳腺检测器械的干扰

•	神经系统疾病

•	分泌乳汁的能力

•	后代问题（母乳哺育乳汁的安全性和第二代的影响）

•	囊外和迁移凝胶破裂的潜在全身性健康影响

•	凝胶流失的潜在健康影响

•	抑郁、焦虑、自杀。

我们建议您对与乳房植入物相关的当前医学文献进行全面的探究以论述与特定器械类型（即：硅凝胶填充的、盐水填充的或替代的乳房植入物）相关的上述主题的临床经验范围，即文献选择的标准和方法。我们建议您提供参考文献的副本，并制定一份表格对这一信息进行汇总。

我们建议您提供特定于目标乳房植入物类型的文献信息。但是，如果没有可用的器械类型特定的信息，则您应通过文献提供汇总数据（即：硅凝胶和生理盐水数据）。

对于替代材料在另一种器械中使用的替代乳房植入物，我们建议您对涉及该材料临床经验的相关文献进行汇总。

## 10.	标签

### 10.1	基本信息

21 CFR第801部分中描述了医疗器械的一般标签要求。21 CFR §§ 812.5和812.20（b）（10）中规定了IDE提交的额外标签要求。21 CFR § 814.20（b）（10）中规定了PMA提交的额外标签要求。IDE和PMA法规要求您提供您的所有器械标签的副本。关于标签的更多信息，请参考指南文件，“器械标签指南#G91-1” http：//www.fda.gov/cdrh/g91-1.html。

以下为对医师标签、患者标签和患者器械卡的描述，在提交乳房植入物的IDE或PMA时我们建议您就您的器械提供这些信息。

### 10.2	医师标签

我们建议您就乳房植入物PMA提供医师标签（即：包装说明书），其应包含以下类型的信息：

•	器械名称、样式和简短的器械说明

•	制造商、包装商或分销商的名称和地址

•	 “无菌”，“不需要重新消毒”和“一次性使用”符号（或类似措辞）

•	适用症

•	任何相关的禁忌症（包括因对器械的完整性或性能表现存在干扰而被禁用的手术治疗）

•	任何相关警告，包括但不限于以下各项：

o	针对闭合囊切开术的警告，因为其经证明可能会导致器械破裂。

o	针对在填充物中添加非推荐物质的警告（即：必妥碘、类固醇和抗生素等），因为这些物质可能会增强和/或加速外壳的层离

•	任何相关的注意事项

•	潜在并发症列表

•	术前患者治疗（例如：预防性抗生素）、手术室治疗（例如：应准备哪些物资）及故障排除程序

•	关于植入的指导说明，包括外科手术方法和器械特定的信息等（具体取决于乳房植入物的类型）

•	术中测试程序以确保器械完整性和正确的摆位（若需要）

•	关于术后病人护理的指导说明，包括如何监测器械的完整性和摆位等

•	关于如何基于破裂研究的模式/原因尽可能地减少与手术程序相关的失效的指导说明

•	适当的临床研究安全性和有效性结果

•	适当的临床前研究结果，包括破裂的模式/原因和凝胶流失结果

•	依据上述第9.2节的文献信息

•	关于破裂筛查频率和方法的建议

•	疑似和确诊破裂的临床管理

•	在检测到破裂时，关于取出植入物的建议。

IDE医师标签应包含上述项目识别的所有要素，涉及具体临床结果的项目除外。此外，标签还必须包含以下声明，“警告——临床试验器械。根据联邦（或美国）法律的限制仅用于临床试验。（21 CFR § 812.5）”

在手术前，应要求您应向患者提供医师标签，无论该要求是由患者直接发出的还是由患者医师或外科医生代为发出的。

### 10.3	患者标签

患者标签的目的在于为患者提供充分的信息（例如：对收益和风险的合乎实际的预期），以确保其能够就是否接受乳房植入物作出知情决策。

对于PMA，患者标签通常指代患者手册，患者小册子或患者知情决策标签。我们建议您在PMA的患者标签中包含以下类型的信息：

•	器械名称、样式和简短的器械说明

•	适用症

•	相关禁忌症、警告和注意事项

•	潜在并发症，包括可用于对其进行处理的方法

•	术后护理指导（例如：手术后的预期、需要立即告知医生的症状、恢复时间、生理限制和如何对乳腺进行监测等）

•	在决定是否接受乳房植入物时需考虑的因素（例如：可能不是终身器械或一次性手术、植入后乳房的很多变化是不可逆的、乳房植入物可能会影响母乳喂养的能力、常规筛查性乳房x光检查可能会变得更加困难及可能存在医疗保险覆盖的问题等）

•	需要考虑的其他因素（例如：选择外科医生、器械尺寸和形状、表面纹理、可触知性、器械摆位、切口部位）

•	保修信息

•	询问问题/获取信息的免费电话号码

•	适当的临床研究安全性和有效性结果

•	适当的临床前研究结果，包括凝胶流失结果

•	依据上述第9.2节的文献信息

•	关于破裂审查的方法和频率的建议

•	疑似和确诊破裂的临床管理

•	在检测到破裂时，关于取出植入物的建议。

对于IDE研究，必须将知情同意书记录在案（21 CFR § 50.27）。21 CFR § 50.25中描述了知情同意的基本要素，并包含上述项目中的某些信息。

需要注意的是，不要将患者参与一项IDE研究时所要求知情同意文件与医院要求各手术患者签署的标准手术同意书混淆。

PMA患者标签和IDE知情同意文件不应超出美国大多数读者的阅读理解水平。您应尽可能地减少技术术语并对所使用的各术语进行定义。更多信息，我们建议您参考“医疗器械患者标签指南”（ 网址：http：//www.fda.gov/cdrh/ohip/guidance/1128.pdf）和与简明语言相关的信息（网址：http：//www.plainlanguage.gov）

我们还建议您参考标题为“FDA 乳房植入物消费者手册”的指导文件以获取关于潜在并发症、需要考虑的因素及手术选择的更多信息。本手册可通过FDA的乳房植入物网站http：//www.fda.gov/cdrh/breastimplants/获取。

### 10.4	患者器械卡

我们建议您提供患者器械卡，作为IDE研究知情同意过程的一部分及PMA已获批准器械的患者标签的一部分。不同制造商对这一标签有不同的称呼，如制造商器械卡、患者标识卡或患者信息卡等。但不管使用什么名称，其目的都是向患者提供与其器械相关的具体信息。该器械卡应包含但不限于器械的样式、尺寸和序列号或批号等信息。通常包含这一信息的器械卡提供有多种器械标签或标贴。如果是这样的话，在手术时，应将其中一个标签或标贴贴在患者记录中，同时将其中一个标签或标贴贴在器械卡上。我们建议医师或外科医生在手术后立即向患者提供这一器械卡。

## 11.	批准后要求

作为PMA审批或与审批相关的一个前提条件，FDA可能会要求您实施批准后研究以跟踪您的器械或遵循与器械的销售、分销或使用相关的限制条件（FDCA §§ 515（d）（1）（B）（ii）、519（e）、520（e）和522（21 U.S.C §§ 360e（d）（1）（B）（ii）、360i（e）、360j（e）、 & 360l）和21 CFR第814部分，第 E节）。关于PMA的具体批准后要求将在PMA批准后确定；但是此类要求可能包括：

•	对核心研究患者的持续随访。在确定是否需要每年邮寄调查问卷或每年进行医师随访访视时，FDA将考虑具体的器械和可用的上市前数据。

•	患者登记或额外的批准后研究（上述批准后核心研究除外）以收集额外的批准后数据。

•	额外的研究以论述失效的模式和原因。

•	教育和认证项目，就适当的手术技巧、患者选择、患者监测及使用您的器械时对并发症的管理对医师和外科医生进行培训。

•	焦点小组研究，以改善患者标签

•	正式的知情决策过程，确保在手术前已向女性患者提供患者标签并为其留出了充足的时间供其阅读该标签，并证明该女性患者已充分了解与您的器械相关的风险和后续建议。

•	标签的定期更新，以反映来自批准后研究的适当研究发现。

FDA预期还要求在硅凝胶填充乳房植入物 PMA 获批准后对其进行强制跟踪。但强制跟踪在PMA条例下并未被作为PMA批准的一项前提。因而，FDA根据FDCA § 519（e）（21 U.S.C. § 360i）和21 CFR 第821部分发布了跟踪命令。

例如： 凝胶渗透色谱法（GPC）、气液相色谱法 （GLC）、质谱法 （MS）、原子发射光谱检测器（AED）和 FTIR等。

Keith, L. Compilation of EPA's Sampling and Analysis Methods. Lewis Publishers, 1992.

国际标准化组织（ISO）ISO 10993 ——第16部分“医疗器械的生物学评价——第16部分：降解产物和析出物的毒代动力学研究设计”。

国际标准化组织（ISO）ISO 10993 - 第1部分，“医疗器械的生物学评价 - 第1部分：评价和测试” 。

美国材料和试验协会 ASTM F2051，“可植入的盐水填充的乳房假体标准规范” 。

美国材料和试验协会 ASTM F703，“可植入乳房假体标准规范”

Fogh-Andersen, N, BM Altura, BT Altura, and OS Siggaard-Andersen: Composition of Interstitial Fluid, Clin Chem（41/10），1522-1525（1995）.

美国材料和试验协会 ASTM F1929，“用染色渗透液检测多孔医疗包装汽封泄漏的标准试验方法”

美国材料和试验协会ASTM D3078，“起泡法测定软包装泄漏的标准试验方法”。

Brandon, et. al, “Protocol for Retrieval and Analysis of Breast Implants.” Journal of Long- Term Effects of Medical Implants, 13（1）: 49-61. 2003.

硅胶乳房植入物的安全性。美国国家科学院出版社医学研究所，华盛顿，D.C. 2000. 【IOM 报告】硅胶乳房植入物的安全性； http：//www.iom.edu/。

Hölmich, L.R., et al. 2005a. The diagnosis of silicone breast implant rupture. Clinical findings compared to findings at MRI. Ann Plast Surg 54（6）: 583-9.

Hölmich, L.R., et al. 2005b. The diagnosis of breast implant rupture: MRI findings compared to findings at explantation. 2005. Eur J. Radiol. 53: 213-25.

对于涉及MRI或非MRI群组的过往核心研究设计，情况并不是这样的，因为FDA认为应将这些群组在统计上进行合并。

硅胶乳房植入物的安全性。美国国家科学院出版社医学研究所，华盛顿，D.C. 2000. 【IOM 报告】； http：//www.iom.edu/。

Rosenberg, M. 1989. Society and the Adolescent Self-Image. Revised edition. Middletown, CT: Wesleyan University Press.

Fitts, W. Tennessee Self-Concept Scale: Manual. Western Psychological Services, Los Angeles, CA, July 1989.

Franzoi, S and Shields, S.（1984）. The Body-Esteem Scale: Multidimensional structure and sex differences in a college population. Journal of Personality Assessment, 48, 173-178.

Ware J, et al. SF-36 Health Survey Manual and Interpretation Guide. The Health Institute, New England Medical Center, Boston, MA 1993.

Stewart A., et al. The MOS Short-Form General Health Survey: Reliability and validity in a patient population. Medical Care 1988; 26: 724-735.

关于潜在并发症的更多信息请参考“FDA 乳房植入物消费者手册”。本手册可通过FDA的乳房植入物 网站 http：//www.fda.gov/cdrh/breast implant s/获取。