面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

监测和扣留未进行物理检验的避孕套

文件发布日期：2008年7月11日

本文件草案发布于2000年8月14日

关于本文件的任何问题，请拨打电话240-276-0115或发送邮件至J.Kuchinski@fda.hhs.gov与J. Michael Kuchinski联系。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射健康中心 OB/GYN，胃肠和泌尿器械科 A执行部 合规办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

书面意见和建议可随时提交至马里兰州罗克维尔市渔夫巷5630号1061室（HFA-305）美国食品药品管理局（FDA）文档管理部（邮编：20852）以便当局进行斟酌。或者也可将电子板的意见和建议提交至http://www.regulations.gov. 提交时请注明摘要编号；00D-1139。在下一次修订或更新文件之后，当局可才会回这些意见实施做出响应。

另外的副本

可从以下互联网地址获取另外的副本：

http://www.fda.gov/cdrh/comp/guidance/1139.pdf。您也可以向dsmica@fda.hhs.gov发送邮件请求获得该指南的电子版本，或向拨打传真：240-276-3151，请求获得纸质版本。请请使用文件号1139来说明您所请求的指南文件。

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

监测和扣留未进行物理检验的避孕套

本指南代表的是美国食品药品管理局目前对这一主题的态度。它并未建立或赋予任何个人任何权利，业并不对美国食品药品管理局或公众有约束力。如果一种方法满足适用的法规和条例的要求，你可以使用它作为代替方法。如果你想要讨论一种代替方法，请与美国食品药品管理局负责实施本指南的相关人员联系。如果你不知道如何谁是联系的人，可以拨打本指南首页所列的相应的电话号码。

介绍

客户依靠避孕套来预防艾滋病病毒(AIDS) 和其他性传播疾病 (STD)以及用于避孕。由于避孕套缺损，比如破洞，可危害避孕套屏障的有效性并对使用者的健康造成潜在的重大危险，美国食品药品管理局（FDA）抽取避孕套样品并按照合规性政策指南（CFR）7124.21的规定进行漏水检验。

美国食品药品管理局（FDA）医疗器械和放射健康中心（CDRH）从其进口备案中了解到，一些国外制造商和运货商屡次企图进口未通过漏水检验的避孕套（即，根据抽样中避孕套的次品数量，它们并未达到CPG 7124.21中规定的验收合格标准）。为解决这一问题，美国食品药品管理局（FDA）在2000年8月14日实施的指南草案中提出了进口监管和扣留的策略。针对由制造商或货运商1进口的避孕套无法达到美国食品药品管理局（FDA）最低验收标准这一问题，美国食品药品管理局（FDA）正在修订本文件的最终版本，以便为美国食品药品管理局（FDA）工作人员及该行业提供指导。

美国食品药品管理局（FDA）的指南文件，包括本指南，并不产生任何法律强制责任。它只是描述了本机构目前对某一主题的想法，如果未引用特定的法律法规要求的话，则应仅作为推荐。“应当（should）”一词在指南中表示建议或推荐的做法，并非强制。

负担最少的方法

我们认为在医疗器械法规领域，应该考虑负担最少的方法。本指南体现了我们对相关科学及法律要求的认真复核，以及我们认为的负担最少的方法，以便你遵守这些要求。然而，如果你认为有一个替代方法可减少负担，请与我们联系，这样我们可以考虑你的观点。你可以向本指南前言处所示联系人或医疗器械和放射健康中心申诉专员发送书面意见。医疗器械和放射健康中心申诉专员的综合信息，包括其联系方式，可在如下网址中找到：http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/。

避孕套准入否决的法律依据

如果经检验该批避孕套掺入次级品或贴假商标(21 U.S.C. 381(a)(3))，则根据《联邦食品、药物和化妆品法》（法律）第801（a）（3）条的规定，美国食品药品管理局（FDA）可拒绝其进入美国。

美国食品药品管理局（FDA）明确定义了合规性政策指南CPG 7124.21中规定的避孕套抽样方案和掺假标准。如果美国食品药品管理局（FDA）确定了一批避孕套抽样货物中包含CPG 7124.21中描述的未能通过验收的不合格品，依据法律(21 U.S.C. 351(c))第501（c）条的规定，表明该批货物被掺入了次级品，如果低于其符合或代表的质量，则说明该器械为次级品。

此外，多次发运掺入次级品的避孕套可能表明制造商未按照美国联邦法规（CFR）第21篇第820部分的规定进行生产，此项规定公布在法律第520（f）条。当器械未遵循法案第520（f）条的规定进行生产时，则根据法律(21 U.S.C. 381(a)(3))第801（a）（3）条及第法律(21 U.S.C. 381(a)(1))第801（a）（1）条的规定（这些条款有拒绝入境的权力），“抽样检验表明，或者…器械所使用的方法、或应用的设备或控制、生产、包装、储存或安装均不符合第520（f）条的要求。”其可被拒绝进入美国。

根据第85-02号进口警告进行的监测与处置

美国食品药品管理局（FDA）现外地事处无需检验可直接扣留美国食品药品管理局（FDA）第85-02号进口警告附件A和B中列出的制造商/运货商的所有批次的避孕套。对未出现在第85-02号进口警告附件A和B中的制造商/运货商的避孕套，依照最新的进口指导进行抽样检查。（有关抽样的信息，请参看本文件第10页的“抽样”部分。）

因为避孕套的缺损可导致潜在的重大健康危害，根据美国食品药品管理局（FDA）2008年监管程序手册第9章第6条（进口操作与行为；自动扣留措施（DWPE））的规定，一（1）个违规样本可足以致使其不经检验就被直接扣留。所以，在对违规装运进行扣留之外，美国食品药品管理局（FDA）现外地事处可在进口港HCF-170处向进口行动与政策部（DIOP）提交一份对后续货物的直接扣留建议。

已确定的制造商/运货商提供的避孕套，只能归类于监管分类类别“避孕套”的第85-02号进口警告。就第85-02号进口警告而言，不予按照特定避孕套类型/样式，例如杀精、棱形、波状等进行分类，并不应作为参考建议扣留。进口行动与政策部（DIOP）应审核建议以确保无需检验直接扣留可依据法律得到证据支持，并且该扣留与本指南的方针是一致的。

当某一制造商/运货商出现在第85-02号进口警告的清单中时，则相同制造商/运货商的任何后续批次的避孕套可无需检验直接扣留，包括经检测未发现明确违规的任何类型、样式、或品牌的避孕套。

进口策略的目的

本指南为本管理避孕套现有资源提供了以风险为基础的决策过程。美国食品药品管理局（FDA）的策略给予厂商足够的机会证明其获准进口的避孕套符合美国食品药品管理局（FDA）验收质量标准，同时，也将会管理大量的进口避孕套。因此，美国食品药品管理局（FDA）已设计了以风险为基础的层级程序，以便按照第85-02号进口警告处置已确定的制造商/运货商提供的避孕套、放行个别批次货物、及将已确定的制造商/运货商提供的避孕套从进口警告中删除。

进口策略

本指南说明了，针对曾向美国提供未达到CPG 7124.21规定的美国食品药品管理局（FDA）验收合格标准的进口避孕套的制造商/运货商，对其提供的避孕套采取三个层次的进口监测与扣留，在一个制造商/运货商进口监测周期（周期）内，未能通过美国食品药品管理局（FDA）或独立私人实验室的漏水检验，即能证明这一点。除非该制造商/运货商提供的避孕套像本指南下面所说明的一样被定位于3级扣留，否则一个制造商/运货商周期即是从其被定位于1级扣留之日开始，至该周期开始之后24个月为止。

指南说明了每个等级的扣留标准，管理局就进口扣留及拒绝入境所采取的行动，以及管理局会接受的证明所提供的避孕套达到美国食品药品管理局（FDA）最低的验收质量标准的证据。

确定进口扣留等级

依据CPG 7124.21对进口避孕套进行日常检验。当通过检验显示该批次避孕套不合格时，美国食品药品管理局（FDA）会实施策略，将同一制造商/运货商提供的该批次及今后批次的避孕套直接记入在该制造商/运货商的进口记录中。这个记录将在三个扣留等级中确定适合的等级。根据这个记录确定扣留应当属于三级扣留中的哪一级。

第11页的流程图用图表表现了做出该决定的程序。该程序的每个阶段均可与以下论述中以相应的流程图决策、行动及结果框相互参照。

1级扣留

1级扣留标准（流程图决策框D1）：

当进口货物行动与政策部接到扣留建议，他们应核查制造商/运货商的进口记录确定是否：

- 该制造商/运货商目前被列于第85-04号进口警告清单中，或者

- 该制造商/运货商在现行的周期内已被列于第85-04号进口警告清单中。

如果确定这些条件都不适用，那么适宜进行1级扣留。如果其中任何一个条件适用，参见下述“2级扣留标准”和“3级扣留标准”部分。

列入1级扣留（流程图决策框L1）

如果进口行动与政策部（DIOP）评审确定在周期内，制造商/运货商之前未被列入第85-02号进口警告，扣留建议是因违规现象而依法提出的，该制造商/运货商应该被列入85-02号进口警报的附件A，以星号（*）注明，并注明列入警报的日期。通过这种方式，来自于该制造商/运货商的避孕套被执行1级别扣留的日期就是该公司的周期的起始日期。

公司可消除掺杂不合格品的情况，并就随后的单独批次的避孕套（被列入进口警告的），向美国食品药品管理局外地办公室出示证据证明无不合格品掺杂，并申请放行许可。证据可以是美国独立的私营实验室实施的抽样检查的结果。测试检查应该依照当前法规、CPG 7124.21的抽样计划执行。有关于向美国食品药品管理局提交私营实验室的测试结果的更多信息，可查阅“私营实验室指南”第III卷，第7条，“ORA实验室手册”，可以从网址http://www.fda.gov/ora/science_ref/lm/default.htm获取相关信息。

取消1级扣留：（流程图决策框D4）

如果制造商/运货商打算依照本指南申请撤销避孕套的1级扣留，应该向进口行动与政策部（DIOP）提交文件，文件应包含足够的相关证据，证明从该制造商/运货商处进口的避孕套符合美国食品药品管理局的验收质量标准。撤销制造商/运货商的避孕套的1级扣留所需要的足够证据一般包括：独立的私营实验室的测试分析报告，测试分析应采用美国食品药品管理局的采用规划以及测试方法，证明至少有连续5件其所发运的避孕套符合美国食品药品管理局要求的验收质量标准。关于撤销扣留的更多信息，请参阅本文件第9页的“申请撤销自动扣留措施”部分的内容。

重要提示：（流程图决策框O1）

即使制造商/运货商的避孕套已经被撤销了1级扣留，如果在该循环周期内，该制造商/运货商的另一批次发运的避孕套未能通过分析检测，美国食品药品管理局会在1级扣留的基础上，考虑对该制造商/运货商实施更高级别的进口扣留。（参见以下的“2级扣留”。）

2级扣留

2级扣留的标准：（流程图决策框D1、D2）

进口行动与政策部（DIOP）收到扣留建议时，将查看该制造商/运货商的进口历史记录。如果进口行动与政策部（DIOP）确定其存在正在进行的周期并且：

- 在该周期内，该制造商/运货商此前已经被列入了第85-02号进口警告，1级扣留，如上所述（“1级扣留标准”），但是其提供的避孕套已经从进口警告中取消，且没有达到2级扣留的程度，或者

- 该制造商/运货商当前已经列入第85-02号进口警告,1级扣留的清单上，并且有进一步证明表示其提供的避孕套存在着掺杂不合格品的情况，例如未通过的私营实验室（或美国食品药品管理局）的检测分析，那么进口行动与政策部（DIOP）将通报医疗器械和放射健康中心。医疗器械和放射健康中心和进口行动与政策部（DIOP）将共同对该制造商/运货商的进口历史记录进行审查，并确定是否依照这些证据，将该制造商/运货商提供的避孕套列入2级扣留。

列入2级扣留：（流程图决策框L2）

如果进口行动与政策部（DIOP）/医疗器械和放射健康中心审查后认定，依法提出的扣留建议中所涉及的违规情况已经达到了2级扣留的标准，那么该制造商/运货商的名称应被列入第85-02号进口警告附件A，且应标注两个星号（**），同时标注其避孕套最近一次被实施1级扣留的日期。

同时，医疗器械和放射健康中心应以书面形式向该国外制造商/运货商发出通知信函，告知其生产过程或操作中可能存在哪些不足，影响到了其提供给美国的避孕套的质量。该通知信函还应说明，因该国外制造商/运货商提供的避孕套持续的不能满足美国食品药品管理局的验收质量标准，这说明其生产程序也不符合法律第520（f）条规定的质量体系要求。基于这种情况，依照第801（a）（1）条的规定，其货物将予以扣留，直至美国食品药品管理局收到令其满意的证据表明制造商/运货商的生产程序能够满足规定的质量体系要求。制造商将被通知对其生产程序实施自我审查，确认其符合质量体系规定（21 CFR 820部）。如果审查发现需要进行整改以确保避孕套达到合格品质，那么在整改工作落实之前，不能再向美国提供进口避孕套。通知信函应附上一份“质量体系规范”，以供制造商/运货商参考。

公司可消除掺杂不合格品的情况，并就随后的单独批次的避孕套（被列入第85-02号进口警告，并实施2级扣留的），向美国食品药品管理局外地办公室出示证据证明无不合格品掺杂，并申请放行许可。证据可以是美国独立的私营实验室实施的抽样检查的结果。

取消2级扣留：（流程图决策框D3）

如果制造商/运货商打算依照本指南申请撤销避孕套的2级扣留，应该向进口行动与政策部（DIOP）提交文件，文件应包含足够的相关证据，证明从该制造商/运货商处进口的避孕套符合美国食品药品管理局的验收质量标准。由于美国食品药品管理局对2级扣留的关注度的提升，更加关注制造商/运货商是否有能力使其产品满足美国食品药品管理局的标准，美国食品药品管理局需要的确认证据可能比撤销1级扣留所需要的证据更多。撤销制造商/运货商的避孕套的2级扣留所需要的足够证据一般包括：独立的私营实验室的测试分析报告，测试分析应采用美国食品药品管理局的采用规划以及测试方法，证明至少有连续10件其所发运的避孕套符合美国食品药品管理局要求的验收质量标准。关于撤销扣留的更多信息，请参阅本文件第9页的“申请在撤销自动扣留”部分的内容。

重要提示：（流程图决策框O1）

进口行动与政策部（DIOP）收到充分的证据之后，美国食品药品管理局可能会撤销该制造商/运货商的避孕套的2级扣留。但是，如果在该循环周期的剩余期限内，该制造商/运货商的另一批次发运的避孕套被发现不合格，美国食品药品管理局应在2级扣留的基础上，考虑对该制造商/运货商实施更高级别的进口扣留。（参见以下的“3级扣留”。）

3级扣留

3级扣留的标准：（流程图决策框D1、D2）

进口行动与政策部（DIOP）收到扣留建议时，应对该制造商/运货商的进口历史记录进行审查。如果DIOP确认其存在正在进行的周期，并且：

- 该制造商/运货商曾被列入了第85-02号进口警告2级扣留，但在此周期内，其提供的避孕套已经被取消了进口警告，且未达到进一步列入3级扣留的标准。

- 该制造商/运货商当前正在第85-02号进口警告2级扣留，并且有进一步证明表示其提供的避孕套存在着掺杂不合格品的情况，例如未通过的私营实验室（或美国食品药品管理局）的检测分析。

进口行动与政策部（DIOP）将通报医疗器械和放射健康中心。医疗器械和放射健康中心和进口行动与政策部（DIOP）将共同对该制造商/运货商的进口历史记录进行审查，并确定是否依照这些证据，将该制造商/运货商提供的避孕套列入3级扣留。

列入3级扣留：（流程图决策框L3）

如果进口行动与政策部（DIOP）经过审查确认，依法提出的扣留建议中所涉及的违规情况已经达到了3级扣留的标准，那么该制造商/运货商将被临时列入第85-02号进口警告的附件A中，以三个星号（***）标注，直至医疗器械和放射健康中心完成对支持文件及其它相关信息的审查。这些文件可能包括但不限于：美国食品药品管理局以及私营实验室的取样分析结果，之前的进口记录，以及当前周期的情况。

如果有企业打算进口这类处于临时三级扣留状态的避孕套，需要根据针对该单独批次避孕套的独立私营实验室的检测结果，实验室检测应符合CPG 7124.21的标准，表明该批次能够满足验收质量标准。

列入附件B：（流程图决策框O2）

如果医疗器械和放射健康中心审查后发现，相关的支持文件及其它相关信息表明，该制造商/运货商使用的方法、控制设施、制造、包装或储存设施，不符合第520（f）条的要求，依照第801（a）（1）条的规定，在该厂生产的避孕套今后将被拒绝入境。医疗器械和放射健康中心随后会通知进口行动与政策部（DIOP）将该制造商/运货商的生产厂列入第85-02号进口警告的附件B。

同时，医疗器械和放射健康中心应以书面形式通知该国外的制造商/运货商，其存在不符合第520（f）条的要求的情况，依照第801（a）（1）条的规定，今后其提供的避孕套将被拒绝入境，直至该制造商/运货商提供充分证据能够反驳上述不合规范的情况。

取消3级扣留（附件B）：

通常，即使检测结果显示该避孕套的个别出货符合美国食品药品管理局（FDA）的最低可接受的质量标准，也不足以证明其符合取消3级扣留的条件。若历史记录显示该瑕疵避孕套曾重复出现过出货问题，则表明产品明显不符合良好操作规范[第520（f）条]。即使有证据表明避孕套的个别出货质量可靠，且符合第501（c）条中要求的“不掺假”，也可能不足以消除根据第520（f）条而判定的“明显不符”，因为该避孕套可能是在不符合良好操作规范的生产系统下生产的。若产品明显未遵守第520（f）条的要求，则根据第801（a）（1）条可作为拒绝入境的单独依据。

为了改正在3级扣留中对避孕套进行的非物理性检查而潜在扣留下出现的违规行为，生产商应对其生产系统进行评估，并改正造成任何明显不符合良好操作规范的系统性问题。应向美国食品药品管理局（FDA）/ 证明在附件B中所列的设备上生产的避孕套是按照质量体系规定进行生产的。此类证据应包括美国食品药品管理局（FDA）对生产设备进行的现场检查，表明符合质量体系法规，或者具备符合生产商/托运人提供的质量体系规定的书面证明，以及由合格的第三方进行独立审计的结果。

在生产商/托运人向医疗器械和放射健康中心（CDRH）证明系统性生产问题已经显然得以解决，并且符合第520（f）条的规定之后，医疗器械和放射健康中心（CDRH）将要求进口行动与政策部（DIOP）解除对生产商/托运人的避孕套采取的3级扣留（附件B）。进而，生产商/托运人的避孕套将被划分于附件A：第85-02号进口警告，声明如下：“[公司名称]于[日期]从附件B移至附件A，作为对该公司进行现场核查的结果。该公司的产品仍然须受自动扣留措施（DWPE）的约束。各区应立即向进口行动与政策部（DIOP）运营和政策部门汇报违规的私人实验室结果，以表明取消3级扣留。但是，现在正处于临时扣押状态，等待提交额外的证据，以改正第501（c）条下由于过去的违规出货造成的掺假行为。虽然生产商/托运人的避孕套处于临时扣留状态，但美国食品药品管理局（FDA）可能会在不经查验的情况下扣留避孕套的出货。然而，公司可以获得个别出货的机会，方法是通过在入境港向美国食品药品管理局（FDA）外地办事处提交证据来反驳出口（501（c））掺假，例如对个别出货进行独立的私人实验室检验，以证明避孕套符合美国食品药品管理局（FDA）可接受的质量标准。

在证据充足的情况下，生产商/托运人的产品可能会解除临时扣押状态中。一般来说，能够让生产商/托运人的避孕套解除临时扣留状态的充分证据包括独立的的私人实验室分析，这里的私人实验室使用美国食品药品管理局（FDA）抽样检验方案和检验方法，至少须有连续五副的避孕套符合美国食品药品管理局（FDA）的可接受质量标准才算过关。然后根据可接受的美国食品药品管理局（FDA）或第三方的检验，解除临时扣留状态，继而取消3级扣留，结束生产商/托运人的当前周期。在这一点上，公司可能会要求从进口预警报告＃85-02（以及终止循环）列表中解除其避孕套，如在本文档第9页“对不经查验即可扣留产品的放行请求”部分所述。

如果生产商/托运人的避孕套目前处于临时扣押状态的进口预警报告＃85-02，而与此同时美国食品药品管理局（FDA）又收到了进一步的掺假证据，例如独立私人实验室（或FDA）的进行的违规分析，则入境港外地办事处应向进口行动与政策部（DIOP）提出扣留建议。如果经审查，进口行动与政策部（DIOP）发现产品出现违规，批准扣留，则生产商/托运人应列入附件A：进口预警报告＃85-02中，使用单个星号“*”并附列入日期。通过这种方式，在生产商/托运人的避孕套划分为1级扣留的当天将开启新的进口监测周期。同样，如果一个周期已经结束，并且生产商/托运人的避孕套解除了进口预警报告，但又有一批来自同一生产商/托运人的避孕套的出货被美国食品药品管理局（FDA）或独立的私人实验室检验并发现有瑕疵，则该生产商/托运人的避孕套可能再次划分为1级，开始一个新的周期。一旦新周期开始，在此之前有关生产商/托运人的避孕套的进口历史记录都不应为确定进口扣留级别而予以考虑。

申请重新审核扣留级别

如果有企业认为其避孕套被列入2级或3级扣留是不恰当的，该企业可以向医疗器械和放射健康中心（CDRH）提交证据反证。例如，企业可以出示证据，说明检查出瑕疵的抽样避孕套事实上是由于1类取样错误而导致的。也可以提供证据证明之前有瑕疵的发运批次货物属于已经结束的循环周期内，因此检查出的新的发运批次的瑕疵避孕套只应该列入1级扣留，并开始计算新的循环周期，医疗器械和放射健康中心（CDRH）将审核此类提交信息，连同相关出问题的避孕套的分析文件，并评估是否适用扣留级别，如果适用，应适用何种级别的扣留。

申请无物理检验情况下取消扣留

如果要取消第85-02号进口警告附件A中的制造商/发货人的避孕套扣留，应向美国食品药品管理局（FDA）提供合格的样品分析检测结果，选择样品的连续发运批次数量应足以证明其医用手套符合美国食品药品管理局（FDA）的要求。文件应包括：

- 文件，包括美国食品药品管理局（FDA）的检录号码，表明美国食品药品管理局（FDA）发布进口的连续批次的该制造商的设备批次编号，其批次数量足以证明其符合美国食品药品管理局（FDA）的要求，（参见“无物理检验情况下取消1级扣留”以及“无物理检验情况下取消2级扣留”），以及

- 独立的且有资质的美国实验室出具的检测记录（分析工作表），应使用美国食品药品管理局（FDA）分析工作表FDA431或等效的文件格式。由于避孕套在运送往美国腐化速度可能较快，不接受生产厂家实验室的检测和原产地国家的实验室的检测结果。

企业可向以下的美国食品药品管理局（FDA）办公室提交适当的文件，要求在无物理检验的情况下，取消对其避孕套的进口警告和扣留：

进口行动和政策部（DIOP）

渔夫巷5600（HFC-170）

美国马里兰州罗克维尔市  邮编20857

电话：301-443-6553  传真：301-594-0413

如果美国食品药品管理局（FDA）认同取样分析的结果，或提交的其它证据，认为能够证明该制造商/发货人及其提供的避孕套符合规定，那么在不需要物理检验的情况下，将取消该制造商/发货人的避孕套进口警告，并且不再被扣留。

取样

取样应依照CPG 7124.21，以及最新且适用的取样指南，包括第85-02号进口警告所规定取样方案进行。

如果美国食品药品管理局（FDA）外地办公室需要对一批进口的各类避孕套品取样（比如，未润滑的、润滑的、杀精润滑的、有棱纹的等），对于该办公室需要检测的每一种产品都应单独取样。一个取样批次中不能混合多种类别的产品。

如果对同一运输批次，包含了不同类别避孕套的产品进行取样时，只取了一种类别的产品，而所取的样品未通过漏水测试，那么则证明整批运输产品存在不合格掺杂，整批运输货物拒绝入境。相反，如果同一运输批次中取得三个样品，而三个样品均未通过漏水测试验收标准，根据现有的政策规定，整批货物包含一个不合格品，只建议扣留。

对一个型式的避孕套型式进行取样时，一批运输货物有很多箱/盒，FDA的工作人员应尽量打开几个不同的包装箱盒，以取得有代表性的样品。

更多信息

有关科学、科学政策、样品采集、测试、制备、以及分析方法等的相关问题，可以咨询地区科学部门，电话(301) 827-7605或(301) 827-7606。

有关合规性政策指南7124.21避孕套标签或其它合规性的问题，请咨询设备和放射医疗中心、合规办公室、执法II部门、OB/GYN胃肠和泌尿器械科，电话(240) 276-0115。

扣留级别确定流程图

输入

因样品不合格而建议扣留

否

否

否

否

否

是

有

是

是

是

是否存在正在进行的扣留循环周期？

该公司之前是否处于2级扣留？

2级

10件通过实验室分析？

1级

（开始循环）

5件通过实验室分析（无一不合格）？

解除扣留但循环继续。如果再出现检验不合格，再回到框图顶部

IA 85-02 Att. B实验室分析不足以取消3级扣留

循环周期结束

月数已到期？

3级

到框图顶部

到框图顶部

如果企业认为其避孕套被列入一级扣留是不恰当的，请联系进口行动与政策部（DIOP）并提出反证。

1类抽样误差是当真实缺陷百分比等于或小于（<）接收质量限（AQL）时，属性的抽样计划拒绝一个批次的概率，而AQL等于（=）缺陷百分比时 属性的抽样计划将以概率等于（=）0.95接受。