行业和FDA人员指南

眼压计–上市前通告

[510（k）] 提交材料

文件发行日期：2006年3月27日

有关本文件的问题，请联系Everette Beers，哲学博士，电话240-276-4200或通过电子邮箱everette.beers@fda.hhs.gov。

美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械和放射健康中心

诊断和外科器械科

眼科和耳鼻喉器械分部

器械评估办公室

前言

公众评论

贵公司可以随时将给机构的书面评论和建议提交至文档管理部，食品药品监督管理局，5630 Fishers Lane, Room 1061, （HFA-305）, Rockville, MD, 20852。当提交评论时，请说明本指导性文件的准确标题。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

从网络上可获得其他副本：http://www.fda.gov/cdrh/ODE/guidance/1593.html。或通过传真机接收本文件，用按键电话呼叫CDRH资源索取自动回传系统800-899-0381 或 301-827-0111。按1进入系统。在第二个语音提示时，按1指定文件。输入文件编号（1593），以井号键结束。按照剩余的语音提示完成贵公司的请求。

目录

1.	前言	1

最小负担方法	1

2.	背景	2

3.	简化510（k）提交材料的内容和格式	2

A.	封面	3

B.	提议标签	3

C.	总结报告	3

4.	适用范围	5

5.	器械说明	5

A.	操作原则	5

B.	技术规格	6

6.	健康风险	6

7.	台架测试	7

A.	精确度	7

B.	重复性	7

C.	其他器械特性	8

D.	含有软件的器械	8

8.	临床性能（仅非戈德曼类型眼压计）	8

A.	非戈德曼类型眼压计	8

9.	清洁和灭菌方法确认	10

10.	生物相容性	10

11.	电气安全性和电磁兼容性	10

12.	标签	11

行业和FDA人员指南

眼压计–上市前通告

[510（k）] 提交材料

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA员工。如果贵公司无法确定适当的FDA员工，请拨打本指南标题页上列出的适当的电话号码。

- 前言

FDA制定本指导性文件的目的是帮助行业准备接触和非接触眼压计的上市前通告提交材料。该器械用于测量眼内压（IOP）。

- 最小负担方法

本指导性文件中指出的问题代表那些我们认为在器械可以上市前应该解决的问题。在制定本指南时，我们仔细考虑了机构决策的相关法规标准。我们也考虑了在贵公司尝试遵守指南和解决我们确认的问题时可能产生的负担。我们相信我们考虑了最小负担方法来解决本指导性文件中提出的问题。然而，如果贵公司相信有负担更小的方法可以解决问题，那么应该遵守《解决负担最小问题的建议方法》文件中概述的程序。在我们中心的网页可找到该文件：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制力的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

- 背景

预计上市这类器械的制造商应该遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（下文称法案）的一般控制，包括21 CFR 807子部分E中描述的上市前通告要求，并在上市器械前从FDA获得实质等同性测定。（另见21 CFR 807.81 和 807.87）。

本指导性文件指出了眼压计的分类法规和产品代码（参考第4节适用范围）。此外，本指导性文件的其他小节提供了额外信息，帮助制造商在上市前通告中（510（k）s）解决与这些器械相关的风险。

本文件在上市前通告提交材料的具体内容要求方面补充了其他FDA文件。贵公司也应该参考21 CFR 807.87和《如何准备510（k）提交材料》，见FDA器械建议网址http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html。

按照《新510（k）范例-证明上市前通告实质等同性的替代方法》，http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html，

制造商可以提交传统510（k）或可以选择提交简化510（k）或特殊510（k）。FDA认为简化510（k）是证明新器械实质等同性的最小负担方法，特别是当FDA已发行讨论该器械的指导性文件时。考虑对已获准许的器械进行某些改进的制造商可以通过提交特殊510（k）来减小监管负担。

- 简化510（k）提交材料的内容和格式

简化510（k）提交材料必须包含21 CFR 807.87中指出的要求要素，包括为器械提议的标签，要足以说明器械以及其预期用途和使用说明书。在简化510（k）中，按照21 CFR 807.87（f） 或 （g）的意义，FDA可能认为总结报告的内容是恰当的支持数据；因此，我们建议贵公司包含总结报告。报告应该描述在器械研发和测试过程中使用本指导性文件的方法且应该简要描述使用的方法或测试。我们建议贵公司也包含测试数据总结或描述用于解决本文件中指出风险的验收标准以及任何贵公司器械特定的其他风险。本部分提供满足21 CFR 807.87其中一些要求所需要的信息，以及我们建议贵公司包含在简化510（k）内的一些其他事项。

- 封面

封面应该突出提交材料是简化510（k）并引用本指导性文件的标题。

- 提议标签

提议标签应该足以说明器械及其预期用途和使用说明。（应该包含在本指导性文件涵盖器械类型标签中的具体信息请参考第12节标签）

- 总结报告

我们建议总结报告包含：

器械及其预期用途说明

我们建议贵公司描述性能规范和包含器械的详细标签图纸（如适用）。我们建议贵公司包含在本指导性文件涵盖器械类型的器械说明中的具体信息请参考第5节器械说明。贵公司也应该提交适应症附件。1

器械设计说明

我们建议贵公司包含器械设计要求的简要说明。

风险分析方法说明

我们建议大体说明贵公司使用的评估风险状况的风险分析方法，以及具体器械的设计和该分析的结果。FDA已经鉴定的通常与该器械使用相关的对健康的风险请参考第6节健康风险。

器械特征的讨论

我们建议讨论解决本指导性文件中鉴定风险的器械特征，以及风险分析中鉴定的任何其他风险。

性能方面说明

我们建议贵公司简要说明使用或预计使用来解决本指导性文件第7-11节指出的每个性能方面的测试方法。如果贵公司遵守拟定测试方法，可以引用该方法而不是对其描述。如果贵公司改进了拟定测试方法，可以引用此方法但是应该提供足够的信息，解释改进的性质和理由。对于每个测试，贵公司可以（1）用清晰简明的形式简要呈现测试数据，

1推荐的格式参考http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html。

比如表格，或（2）描述将对贵公司测试结果应用的验收标准。2（另见21 CFR 820.30,子部分C-质量体系法规下的设计控制。）

依赖标准

如果贵公司的器械设计或测试的任何部分依赖公认的标准，贵公司可以包含：

- 声明，即在器械上市前，将进行测试并满足指定的验收标准的声明，或

- 符合性标准声明。3

由于符合性标准声明是基于测试结果，我们认为只有完成了标准中描述的测试，贵公司才能恰当提交符合性标准声明。更多信息，请参考法案的514（c）（1）（B）部分和FDA指导性文件《实质等同性测定中标准的使用；行业和FDA的最终指南》 4。

如果贵公司不知应该如何解决FDA指出的风险或风险分析中鉴定的其他风险，我们可能要求提供有关器械性能特征方面的额外信息。我们也可能要求评估验收标准充分性所需的额外信息。（按照21 CFR 807.87（l），我们可能要求达到实质等同性测定所必需的任何额外信息。）

作为提交简化510（k）的替代方法，贵公司可以提交传统510（k），即提供21 CFR 807.87要求的和本指南中描述的所有信息和数据的510（k）。传统510（k）应该包含所有的方法、数据、验收标准和结论。考虑对已经批准的器械做出某些改进的制造商应该考虑提交特殊510（k）。

2如果FDA基于验收标准进行实质等同性测定，则在将器械引入洲际贸易前，应该测试对象器械并证明其满足这些验收标准。如果成品器械不满足验收标准，因而与批准的510（k）中描述的器械不同，FDA建议提交者应用评估合理上市器械改进的标准 （21 CFR 807.81（a）（3））以确定成品器械的销售是否需要批准新的510（k）。

3见《公认标准的符合标准声明所要求的要素》（筛查所有上市前通告[510（K）]提交材料的列表），http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html

4见 http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html

以下是贵公司在准备眼压计的上市前通告提交材料时应该如何应用本指导性文件的具体讨论。

- 适用范围

本指导性文件的适用范围限于以下描述的器械，21 CFR 886.1930，产品代码HKY （手动眼压计）和HKX （交流电供电眼压计）。

§ 21 CFR 886.1930 眼压计及其附件。

眼压计及其附件是一种手动器械，旨在通过对眼球施加已知力并测量压入量（Schiotz类型）或通过压平（将小平盘应用于角膜）测量眼内压进行测量眼内压。器械的附件可能包括眼压计校准器或张力描记器记录系统。器械用于诊断青光眼。

该类器械包括其他类型的接触式眼压计（例如，应变仪）以及非接触式（即喷气）眼压计。其也包含基于其他眼部参数调整IOP的眼压计。这些技术属于本指南的适用范围。

- 器械说明

我们建议贵公司使用第4节描述的法规和产品代码识别器械。我们建议贵公司提供操作原理和技术规格的说明，如下所示。

- 操作原理

  - 测量方法

我们建议贵公司说明器械用于测量IOP和测量任何其他量的参数，比如角膜机械性能和角膜几何结构（如果适用）。

  - 信号处理

我们建议贵公司提供将原始信号转变成IOP读数和其他量的主要信号处理和计算步骤（如果适用）。

  - 校准

我们建议贵公司提供生产时器械的校准方式和如何在器械的整个寿命中维护校准。

  - IOP的调整

如果器械根据其他眼部参数（例如，角膜厚度或机械性能）调整测量的IOP，我们建议贵公司解释这些调整的科学依据，包括适当的理论和实证分析（见第7-8节）。我们也建议贵公司提交任何相关的参考文献。

- 技术规格

在描述贵公司的器械的技术规格时，我们建议包含：

  - 量程

  - 精确度（例如，相对于测压法的 95% 容许区间）和重复性（例如，变异系数）

  - 压平面积、接触面积或角膜变形面积

  - 压力传感器类型（例如，光检测器、应变仪）和规格

  - 电气规格

  - 数据显示和输出类型（例如，数字数值、电脑屏幕、打印输出）

  - 数据存储功能（例如，测量结果、患者信息）

  - 与其他设备的接口（例如，打印机、计算机网络）

  - 尺寸和重量。

- 健康风险

在下表中，FDA已经指出了通常与本文件中讨论的器械使用相关的健康风险。本指导性文件提供了缓解这些已鉴定风险的建议措施，如下表所示。我们也建议在提交510（k）之前进行风险分析，以鉴定任何特定于器械的其他风险并提交分析结果。如果选择使用替代方法解决本文件鉴定的某个特定风险或鉴定出了本文件中未包含的风险，那么应该提供足够的细节支持解决该风险的使用方法。

| 鉴定的风险 | 建议的缓解措施 |
| --- | --- |
| 不准确或不可靠测量和随后不适当的治疗 | 第7节台架测试 第8节临床性能 第12节标签 |
| 感染 组织不良反应 | 第9节清洁和灭菌方法确认 第10节生物相容性 |
| 电击或电磁干扰 | 第11节电气安全性和电磁兼容性 |

- 台架测试

对于所有的眼压计，我们建议提供跨越贵公司器械预期测量的标称压力范围的精确度和重复性结果。这个测试可能是临床研究的要素；或可以通过使用压力控制模型、体外动物或人类（眼库）眼睛来完成。

对于任何使用的方法，我们建议贵公司描述其优势和局限性。我们也建议贵公司在测试期间确认贵公司的基线IOP并证实重复测量行为不会显著影响IOP。

- 精确度

在贵公司的精确度研究中，如果贵公司使用压力控制眼（即模型、动物或眼库的眼睛），我们建议贵公司实施测试时测量标称压力测量范围的下限和10 mmHg的每个倍数，直到上限。例如，对于一个标称范围为5到45 mmHg的器械，我们建议贵公司在5、10、20、30、40和 45 mmHg进行测试。

- 重复性

对于每个压力值，我们建议贵公司进行一组测试，每3个（或更多）眼睛为一组，每个眼睛测量10次（即正常临床输出）。每个眼睛应该仅用于测量一个压力值。

我们建议对于每个参考压力值的每个眼睛，贵公司报告平均IOP测量值、标准偏差和变异系数。此外，我们建议贵公司把3个（或更多）平均IOP测量值的平均值和每个压力值3个（或更多）变异系数的平均值作为该压力值的总体精确度和重复性。

- 其他器械特性

如果器械含有任何基于其他眼部参数（例如，角膜厚度或机械性质）调整测量的IOP的特性，我们也建议贵公司提供性能结果以对每个特性进行确认。

- 含有软件的器械

如果贵公司的器械含有软件，我们建议提供适合于贵公司器械“关切程度”的信息，如含医疗器械内软件的上市前提交材料的内容指南中所描述。5

- 临床性能 （仅非戈德曼类型眼压计）

- 非戈德曼类型眼压计

除了上面描述的台架测试，对于所有非戈德曼类型眼压计，我们建议把器械和校准的戈德曼类型压平眼压计进行比较，要选择人类对象眼睛统计上显著代表性样本。

  - 数据收集

我们建议贵公司遵守美国国家标准协会（ANSI）眼压计标准Z80.10-2003的数据收集方面或等效方法。

  - 校准

我们建议贵公司描述参考的戈德曼类型眼压计的校准方法并提供校准结果。

  - 样本量

我们建议采用150个眼睛的样本量，按照ANSI Z80.10-2003标准进行分配。然而，如果得到有效样本量估计的支持，我们会考虑替代样本量。

5 见 http://www.fda.gov/cdrh/ode/57.html.

  - 测试方案

我们建议贵公司的测试方案遵守ANSI Z80.10-2003的附录A.3 和附录 B或等效方法。如果贵公司使用不同的方案，我们建议提供完整的说明。然而，如果遵守了ANSI Z80.10-2003的任何部分，我们建议贵公司指出遵守的部分。

  - 结果分析

我们建议贵公司按照下面的描述分析结果。

    - 测量的IOP值的散点图

我们建议提交散点图，在y轴显示贵公司的眼压计测量的IOP值对比x轴的戈德曼类型眼压计。我们也建议贵公司提交散点图数据的线性回归，显示推导线，方程式和相关系数。

    - Bland-Altman 类型图

我们建议贵公司提交Bland-Altman 类型图，显示参考戈德曼类型眼压计和贵公司的眼压计读数之间的配对差异（y轴）对比戈德曼类型眼压计和贵公司的眼压计读数的平均值（x轴）。

我们也建议贵公司提供配对差异的平均值和标准偏差，并在其周围显示平均值和两个标准偏差，作为图上的水平线。如果贵公司用戈德曼眼压计或贵公司的眼压计对同一个眼睛测量多次，我们建议贵公司在贵公司的分析中使用眼压计正常临床输出的平均值。

    - 与戈德曼类型眼压计的可比性

我们建议贵公司把配对差异，即[参考眼压计测量值]-[贵公司器械的测量值]，的数量和超过ANSI Z80.10-2003或等效方法中描述的每个压力范围公差的配对差异所占百分比制成表格。。

为了显示与戈德曼类型眼压计的可比性，应该有仅仅5%的配对差异超过每个压力范围的公差。如果在贵公司的研究中，多于5%的配对差异超过了公差，我们建议贵公司解释这些结果并为器械等同性提供科学合理的基本原理。

FDA认为本指导性文件讨论的器械是非重大风险器械，因此研究受21 CFR 812.2（b）简略要求的约束。6 除了21 CFR 812.2（b）的要求，这类试验的申办方必须遵守管理机构审查委员会 （21 CFR Part 56）和知情同意书（21 CFR Part 50） 的法规。

- 清洁和灭菌方法确认

对于一次性使用无菌器械，器械应该无菌且无菌保证水平（SAL）为1x10-6，要使用依照质量体系法规（QSR）21 CFR 820部分确认的灭菌周期进行灭菌。我们也建议贵公司提供指南更新的510（k）无菌审评指南K90-1中描述的灭菌信息。7

对于头端的盖子，我们建议在使用前进行高水平消毒或灭菌。

如果器械可重复使用，我们建议说明贵公司使用的确认的器械清洁，消毒和灭菌的方法。（另见第12节标签）。

- 生物相容性

我们建议贵公司根据国际标准组织（ISO）标准ISO-10993，“医疗器械的生物评估第1部分：评估和试验8”中的描述，评估与完整角膜有限接触的患者接触材料的生物相容性。如果对比器械使用了完全相同的材料和完全相同的材料加工且患者接触类型和持续时间相同，贵公司可以说明对比器械而不用实施生物相容性测试。我们也建议贵公司提供贵公司的器械中患者接触材料列表。

- 电气安全性和电磁兼容性

我们建议贵公司解决器械的电气安全和电磁兼容性问题，通过同时遵守以下两个标准或用等效方法：

- 国际电工委员会 （IEC）标准 IEC 60601-1，医疗电气设备第 1部分：安全性一般要求

- IEC 60601-1，第 1-2部分：安全的一般要求- 副标准：电磁兼容性– 要求和测试

- 见 http://www.fda.gov/oc/ohrt/irbs/devices.html#risk

- http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/361.html.

- http://www.fda.gov/cdrh/g951.html.

- 标签

上市前通告应该包含标签，且标签应该提供足够的细节以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下建议旨在帮助贵公司准备满足21 CFR 第801部分的要求的标签。9

作为处方器械，根据21 CFR 801.109，器械豁免提供给外行的充分说明书。然而，我们建议提供清晰简明的说明书，即描述具体器械的技术特性和器械如何用于患者。说明书应该鼓励当地/机构培训项目，目的是使用户熟悉器械特性以及安全并有效地使用器械的方法。

标签应该包含器械的适应症，例如：

眼压计用于测量眼内压，帮助筛查和诊断青光眼。

标签应该包含第7和8节概述的器械所有性能测试的总结，包括精确度和重复性统计资料和（如果适用）参考戈德曼类型眼压计的可比性测试。此外，我们建议在标签中包含任何相关的参考文献，即说明所有调整测量的IOP的特性的科学基础的文献。

.标签应该分别列出一次性使用，可任意处理和可重复使用这三个部分。

如果最终用户要对任何部分进行灭菌，我们也建议标签包含基于提交材料中描述的验证过程的清洁、消毒和灭菌说明。灭菌说明应该足以达到1 x 10-6的无菌保证水平。

9 尽管510（k）的批准不要求最终标签，但在器械被引入洲际贸易前，最终标签必须符合21 CFR  801部分的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109。本指南中的标签建议必须符合801部分的要求。