行业及FDA审查员/工作人员指南

眼液分流器——510（k）提交

文件发布日期：1998年11月16日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 人工角膜植入科 眼科器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见：

如有意见与建议，您可于任何时间提交至FDA的Claudine Krawczyk女士：美国马里兰州罗克维尔市企业大道9200号HFZ-460，邮编20850。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。如果您对本指南的使用和解释存在疑问，请联系Claudine Krawczyk女士，电话：（301） 594-2053，电子邮件：cdh@cdrh.fda.gov。

额外副本：

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh/ode/aqshunt.pdf，或者拨打电话或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号2236。

一、	引言

A.	范围

本指南作为提交上市前通知[510（k）]的眼液分流器监管事宜的特殊管理规定。本指南不适用于旨在用于患有开角型青光眼或下列“适用症”不包含的其他病症。

B.	器械描述

名称：	眼液分流器（眼房水阀植入物）

类别：	886.3920（III类，拟重新分类为II类）

组别：	眼科（OP）

产品编号：	KYF

眼液分流器是指一种植入器械，旨在用于降低眼前房内的眼压。

C.	预期用途和适应症

眼液分流器的预期用途是，在医疗和常规手术治疗失败后用于降低新生血管性青光眼或青光眼内的眼压。

二、	临床前数据

下列建议适用于最终形式的眼液分流器，该器械需经灭菌处理后才可植入。在适当情况下（例如，在进行生物相容性试验时），试验中所用的材料可以是眼液分流器制造材料的样本，并且可以按照同样的方式对其进行处理。此外，在适当情况下，制造商应确定并记录试验样本和经灭菌处理的眼液分流器在材料和试验灵敏度方面的等同性。

A.	物理稳定性：在将眼液分流器在37°C +/- 2°C的温度条件下浸入蒸馏水中14天以后，试验结果应表明眼液分流器的功能和尺寸特性非常稳定，而且所有的试验参数也都在容差以内。

B.	压力/流量特性：眼液分流器在生理条件下的阻力和压力/流量特性应在实质上等同于其上市前通知已获批准的器械。在水相环境中，分流器压力阀的打开与关闭应介于设计目标的容差以内。而且，分流器在试验期间应不发生渗漏。附录A中介绍了关于确定这些器械理论流量特性的建议试验方法。

C.	结构完整性：眼液分流器所有部件的接头应可不发生断裂或导致无渗漏接头损失的情况下承受0.5 N的力。

D.	生物相容性建议：应对眼液分流器进行生物安全性评估。在评估过程中，FDA器械评价办公室（ODE）指南备忘录（#G95-1）中指定的一般建议以及下列特殊建议应适用。下列体内和体外试验应用于评估眼液分流器材料的生物相容性，以及量化并评估可能会从成品器械材料中分散出来的生物活性化学个体的毒性。

- 肌肉植入（包括宏观及微观评估）；

- 器械在设计构型中的动物眼睛植入（最少6种动物，数据记录持续时间达6个月）。 附录B中包含一个可用于实施动物眼睛植入研究的试验程序：

- 细胞毒性试验

-	生理盐水和棉籽油提取物

-	细胞增殖抑制试验（9点）

-	眼液提取物 （MEM洗脱）

- 敏感试验

-	豚鼠皮肤致敏试验

- 皮内试验

- 致突变性

E.	化学试验：就硅胶而言，其基本配方的组成部分应通过重量法使所有挥发性元素（分子量小于1000）含量减少至小于或等于1.0 wt%，从而将其中出现可滤取混合物的可能性降至最低。

就聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）和其他聚合物而言，其残余单体含量应小于或等于1.0 wt%，在确定其在成品眼液分流器中的含量时，应通过极限抽提法并利用适当的溶剂以使器械材料肿胀。

F.	眼液老化试验：应对眼液分流器材料的单体含量和分子量进行评估，而且应识别并量化眼液老化后降解产物（ANSI Z80.7- 1994）。附录A中介绍了一种可用于实施这种试验的方法。此外，分流器的所有试验参数应在一年时间内稳定保持在容差之内。

G.	尺寸和表面质量：眼液分流器的所有部件应在最低6倍放大的情况下基本上无凹点、划痕、裂缝、裂纹。当放在6倍放大镜下检查的时候，分流器的边缘应顺滑且无毛刺和溢料。眼液分流器的外形尺寸以及其厚度、长度和宽度上的排液区域尺寸应在设计标准尺寸± 5%的范围内。而且，排出管入口的外直径和内直径应在15%设计标准直径的范围内。

三、	临床数据

每一份510（k）中都需要随附临床数据以证实眼液分流器的临床性能。眼液分流器被认为是一种高风险器械，而且在美国实施的相关临床研究必须在器械具备试验性器械豁免（IDE）条件下才可以进行。有长期临床应用史的眼液分流器可能会满足这一建议的要求，因为其已公布的临床研究证明了器械的安全性和有效性。

新的眼液分流器（即，新材料、新设计）应通过临床研究接受评估。同时，临床研究中应采用附录C或等效研究方案中所提供的要素，而且等效研究方案具有相似的统计能力，可检测试验与对照人群之间在临床方面的显著差异。

四、	上市前通知已获批准的器械示例

Krupin 眼房水阀	K885125和K905703

Molteno 植入物	K890598和K902489

青光眼压力调节器	K903462

Baerveldt青光眼植入物	K905129和K955455

Ahmed青光眼阀植入物	K925636

五、	灭菌信息

器械的灭菌方法应通过一种适用于该灭菌法的方法进行验证。下文所指定的试验方法为我们的建议方法。如果经过适当验证，替代方法也是可以获准使用的。

另外，应通过FDA的ODE指南备忘录（#K90-1）中所述的灭菌建议对经灭菌处理的器械进行评估。在评估过程中，所提供的眼液分流器应已经过灭菌处理。只要有可能，应对装入最终集装箱中的产品进行最终灭菌处理。但是，如果所提供的器械已经是无菌的，应参考ODE指南“器械医疗保健设施中可重复使用后处理医疗的标签”以识别并解决问题。

A.	蒸汽灭菌

在采用蒸汽灭菌法进行验证时应遵守ANSI/AAMI/ISO 11134-1993（医疗保健产品灭菌——验证及常规控制要求——工业湿热灭菌法）的要求。

B.	环氧乙烷（EO）灭菌

在采用EO灭菌法进行验证时应遵守ANSI/AAMI/ISO 11135-1994（医疗器械——环氧乙烷灭菌法的验证与常规控制）的要求。

EO残余测试应按照ISO 10993-7（1995年）（医疗器械的生物学评价——第7部分：环氧乙烷灭菌残余物）的要求进行，其中变更内容如下：

- 该过程应包含溶剂极限抽提或顶空极限抽提。

注意——申办方应选择一种可使眼液分流器材料充分膨胀或溶解的溶剂，以加速EO分子的提取过程。如果经验证已证明该提取过程和溶剂法一样详尽，可以采用顶空法。或者，申办方也可以证明提取法的相对效率并相应地调整内部释放规范的要求。

- 眼液分流器中氯乙醇（ECH）残余物应不超过2.0 μg ECH/天，累计的ECH残余物总量应不超过5.0 μg。

注意——乙二醇残余物应充分控制在EO和ECH残余物限定的范围之内。

或者，在遵守下列指定限制条件的情况下也可以采用AAMI ST29-1988（测定医疗器械中环氧乙烷残余物的建议操作方法）中所述的方法：

| 残余物 | 限度 |
| --- | --- |
| 环氧乙烷 | 25 ppm |
| 氯乙醇 | 25 ppm |
| 乙二醇 | 500 ppm |

C.	辐射灭菌

在采用辐射灭菌法进行验证时应遵守ANSI/AAMI/ISO 11137（医疗保健产品灭菌——验证及常规控制要求——辐射灭菌法）的要求。

六、	包装和标签

A.	包装：产品包装的作用在于，在运输过程中为眼液分流器提供充足的防护以防止其出现破损，以及维持其在保质期内的无菌状态。因此，产品包装中应包含下列信息：

a.	包装描述，包括包装材料和最终包装产品的构型。

b.	申办方应证明包装能使产品在拟定保质期内保持无菌状态。此外，在最终产品发生老化之前及之后应包装材料进行试验，以验证其密封完整性以及微生物屏障的有效性，或者验证整个包装的物理完整性。关于这些试验的示例，请参阅ISO 11607（最终灭菌医疗器械的包装）。

FDA更建议实施实时老化试验以确定产品的保质期；但是，对于有眼植入应用史的器械（例如，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA））以及有类似灭菌处理史的包装材料（例如，100% EO灭菌的Tyvek袋）而言，5年加速老化试验更加适用。

B.	标签：眼液分流器的标签中应包含下列信息：

- 制造商的名称

- 产品的商品名

- 器械说明（材料）和图解（包括俯视图和侧视图），其中包含器械的尺寸（包括器械整体的最大厚度、长度和宽度、排液区域、以及外植体表面区域）

- 批号

- 适应症

- 使用说明

- 临床结果（包括不良事件）

- 关于器械在封装前已经灭菌的警告

- 在搬运及安全使用器械时需注意的事项

- 关于器械仅可一次性使用的声明

如有必要，应参考ODE指南备忘录（#G91-1）中所提供的定义。同时，《美国联邦法规》第21篇第801部分所述的标签要求也适用。

附录 A

（信息性资料）

眼液分流器体外流量特性测定的建议标准操作方法

A.1	重力流试验

A.1.1	目的

此试验的目的是评估暴露于气压梯度逐渐减小的水相环境中眼液分流器的压力/流量特性。通过此试验所获得的实验数据可用于计算眼液分流器流量理论意义上的阻力。

A.1.2	研究设计

试验过程中使用应使用五个成品眼液分流器（随机选择）（如果可以，从不同批次中选择）。

A.1.3	试验材料

眼液分流器的制造应采用计划的制造方法，而且该制造方法应与临床研究中所用器械的制造方法相同。

A.1.4	材料和设备

— T形连接器

— 3通阀门

— 压力传感器

— 压力计（可固定到与环架垂直的圆柱体上）

— 导管

— 注射器

— 除气水、蒸馏水

— 水浴池（35°C）

— 27号插管 （或者必要时使用其他型号的插管）

— 夹具

A.1.5	试验设置

首先，将插管插入眼液分流器的排液管。在开始试验之前，使用注射器向分流器中注入水以浸湿所有内表面，从而准备好试验样品（如果是有阀门的器械，阀门应打开）。然后，检查器械是否出现渗漏。在试验之前，应至少将眼液分流器置于水浴池中一个小时，以确保其具备稳定的压力/流量特性。接着，通过一个三通阀将眼液分流器的插管与注射器相连。之后，使用一个T形连接器将压力计连接到压力传感器上并与眼液分流器的导管相连。此外，该试验系统中必须注满水，这样分流器最初所处的压力环境才能至少达到40 mmHg。由此，我们可以记录广阔范围的压力数据以进行计算。接下来，使用夹具将压力计与系统隔离，然后调整水浴池的高度，直到其表面与压力传感器处于同一平面且压力读数为零。水浴池的容积足够大，以致于表面高度的任何变化对压力的影响可以忽略不计。最后，在三通阀处将注射器与系统隔离，然后移除夹具。接下来，记录液体流经分流器时的压力和时间。当压力读数多次保持稳定（介于+/- 0.3 mmHg以内）时，停止记录数据。

A.1.6	数据评价

质量守恒定律规定，器械内的流体流量Q可以通过记录其随时间变化的体积变化而计算出来：

Q（t） = A dh/dt，

其中A为恒定的重力给水管横切面面积，h为导管中生理盐水随时间变化的高度。此外，压力P可以通过流体高度计算出来：

P = ρgh，

其中ρ为流体的密度，g为重力。所以，流量的计算方程式就变成了

Q（t） = （A/ρg） dP/dt。

因此，随时间变化的压力P（t）就可以用于计算流体随时间变化的情况，Q（t）。设流体流量的阻力为R（类似于电阻），其计算公式为

R = P/Q，

其中P是导管中两点之间液面下降的压力，Q是压力下降影响下的流体流量。眼液分流器的阻力将取决于分流器的各种特性，包括排液管（及其灵活性）、流量限制器设计，以及固定到外植体上排液管的特性。完成P的求解并代入到流量方程式中以后会形成一个压力微分方程，该方程的解算可以表示为下列指数形式：

P = a e-bt + c。

由此获得的压力VS时间数据可适用于一种指数曲线。一旦得到该曲线的方程式，就可以通过dP/dt计算出流量Q并绘制出压力线图，而该图中的直线斜率就是阻力。通过该绘图所获得的阻力将会是试验装置和插管以及该分流器的阻力。因此，由于该阻力是按顺序添加的，所以应使用固定到试验装置上的插管实施试验，从而获得试验装置和插管的阻力。

分流器的阻力可通过下列公式计算得出：

R植入体 R总 – R系统 + 插管。

A.2	恒定流量试验

A.2.1	目的

此试验的目的在于，评估暴露于恒定流速度水相环境中眼液分流器的压力/流量特性。通过此试验所获得的实验数据可用于计算眼液分流器流量理论意义上的阻力。此外，通过此试验方法还可以获得带阀门分流器的开启压力。

A.2.2	研究设计

试验过程中使用应使用五个成品眼液分流器（随机选择）（如果可以，从不同批次中选择）。

A.2.3	试验材料

眼液分流器的制造应采用计划的制造方法，而且该制造方法应与临床研究中所用器械的制造方法相同。

A.2.4	材料和设备

— T形连接器

— 压力传感器

— 变速泵

— 导管

— 注射器

— 除气水、蒸馏水

— 水浴池（35°C）

— 27号插管 （或者必要时使用其他型号的插管）

A.2.5	试验设置

首先，将插管插入眼液分流器的排液管。在开始试验之前，使用注射器向分流器中注入水以浸湿所有内表面，从而准备好试验样品（如果是有阀门的器械，阀门应打开）。然后，检查器械是否出现渗漏。在试验之前，应至少将眼液分流器置于水浴池中一个小时，以确保其具备稳定的压力/流量特性。接着，通过一个T形连接器及需要用到的导管将眼液分流器的插管与注射泵相连。然后，使用注射泵中注满流体的注射器将其中的流体注射到测试系统之中，并且确保其中无气泡。调整水浴池的高度，直到其表面与压力传感器处于同一平面且压力读数为零。水浴池的容积足够大，以致于表面高度的任何变化对压力的影响可以忽略不计。最后，调整泵速以使流速达2 μl/min。在流速稳定以后记录压力值。如果器械有阀，记录阀门打开时的压力峰值以及随后稳定之后的压力值。然后，至少重复五次流量试验并将流速范围控制在0.5μl/min到5μl/min之间。

A.2.6	数据评价

绘制两种器械试验的平均结果（注明差异的个别数据点），其中以横轴为流量值，以纵轴为压力值。在绘制数据中拟合一条回归线并报告r值（测量数据与回归线的吻合程度）。然后，依据直线的斜率报告试验阻力的情况。如上所述，分流器的阻力应为试验所获得的阻力值减去无分流器试验系统的阻力值。

如果分流器带有阀门，其开启压力应尤其峰值压力证明。在完成五次流量试验之后，报告所有试验中阀门开启压力的平均偏差及标准偏差。如果在测试期间注意关闭压力，关闭压力值也应在报告中体现出来。

A.3	阀门开启/关闭压力试验

A.3.1	目的

此试验的目的在于，评估当带阀门眼液分流器的阀门在水相环境下开启和关闭时的压力。

A.3.2	研究设计

试验过程中使用应使用五个成品眼液分流器（随机选择）（如果可以，从不同批次中选择）。

A.3.3	试验材料

眼液分流器的制造应采用计划的制造方法，而且该制造方法应与临床研究中所用器械的制造方法相同。

A.3.4	材料和设备

— T形连接器

— 压力传感器

— 导管

— 手动泵

— 除气水、蒸馏水

— 水浴池（35°C）

— 27号插管 （或者必要时使用其他型号的插管）

— 注射器

A.3.5	试验设置

首先，将插管插入眼液分流器的排液管。在开始试验之前，使用注射器向分流器中注入水以浸湿所有内表面，从而准备好试验样品（如果是有阀门的器械，阀门应打开）。然后，检查器械是否出现渗漏。接着，通过一个T形连接器将插管与导管相连并向导管中注入水。之后，校准压力传感器，使流体从插管尖端流入时的压力读数为零。然后，将插管插入分流器的排液管中。使用手动泵逐渐增加器械内的压力，直到流体流经分流器的阀门。继续增大压力至100 mmHg左右并检查流体在阀门位置的连续流动情况。缓慢降低压力，同时间歇性地将流体从植入物中吸出，直到所有流体停止流动的时间达30 s并记录阀门的关闭压力。接着，逐渐增大压力，直到流体流经阀门的时间达30 s并记录阀门的开启压力。最后，使用同样的器械重复五次上述操作并计算所有试验数据的平均值。

A.3.6	数据评价

两种样本的平均开启和关闭压力均应在报告中体现出来。

附录B

（信息性资料）

眼液分流器生物相容性测试的建议标准操作方法

B.1	眼内植入物病理学研究（6个月）

目前，美国国家标准协会（ANSI）Z80委员会的一个小组委员会正在制定包含此试验方法的标准。

B.1.1	目的

此试验的目的在于，评估眼液分流器材料在眼内环境下的生物相容性。为此，本试验需要在适当动物模型的眼内实施植入手术，试验周期为六个月。此试验可用于评估人类临床用分流器材料和设计的适用性。

B.1.2	动物模型选型的基本原理

从历史观点上来说，此试验曾使用多种动物物种，包括兔子、猫和灵长类动物（通常为食蟹猴或恒河猴）。动物模型的选择需以试验问题为基础，因此研究员的科学判断是非常重要的。而且，动物模型的选择应适用于回答所有关于材料生物相容性的理论性问题，其中包括但不限于：

- 眼睛（植入过程和对侧眼）对材料的炎症反应；

- 细胞对植入物表面的粘附；

- 植入材料的生物降解性。

B.1.3	研究设计

试验过程中所使用动物的数量应保持在最低水平，但同时要满足在六个月时间内至少进行六次测试的要求。研究员将在每一只试验动物的其中一只眼睛中植入试验分流器，然后会在六个月的试验周期内采用裂隙灯和间接检眼镜检查法对这只经过处理的眼睛进行监测。此外，只有在六个月内至少进行六次试验才会被认为是有效试验。

B.1.4	试验材料

眼液分流器的制造应按照计划制造方法使用眼液分流器材料制造而成。考虑到人类与动物眼睛之间的尺寸差异，外植体可能需要定制设计以适用于解剖位置。

B.1.5	材料和设备

- 手术显微镜；

- 裂隙灯；

- 双目间接检眼镜；

- 开睑器；

- Beaver刀片；

- 平衡盐溶液，无菌（BSS）；

- 氯胺酮；

- 抗生素类固醇软膏。

B.1.6	动物

试验所用的动物应来自于符合《动物福利法》要求且经批准的供应商。只要在记录中注明性别，试验对动物性别无其他要求。所有的动物都应寄养在经美国实验动物管理与评估协会全面认可的机构中。每一只动物都将被刺上花纹而且会单独看养以便于识别。 此外，在使用动物进行试验之前，所有的动物都将接受裂隙灯显微镜检查和接检眼镜检查，而且如果有任何动物眼睛存在异常，这些动物将不可再用于试验。在手术前一天，所有动物都要禁食并进行称重。在研究期间，给这些动物提供适当的食物和水，可自由进食和饮水。

B.1.7	手术

手术技巧和术中及术后养生应适用于医生根据其经验所指定试验使用的特定动物。下文简略介绍了一种普遍的常用方法。

首先，采用肌肉注射法为动物注射含氯胺酮的复方抗菌药以使其麻醉。然后，将动物置于手术台上并盖上消毒过的手术被单。接下来，采用无菌技术在手术显微镜下完成手术。

在插入开睑器之后，将其邻近两块直肌之间以穹窿为基底的结膜瓣切开。接着，将分流器外植体插入位于异色边缘之后的巩膜中并留出适当的距离，然后将切口缝合。之后，将分流器导管通过适当大小的针头（通常为23号）插入到眼前房中。然后，在导管的前部放上一块移植物补片。接着，使结膜伤口闭合并在眼睛上涂上抗生素/类固醇药膏。最后，将动物送回其笼子中。

术中观察记录中应包含下列内容：

- 导管/材料和内皮接触；

- 眼前房塌陷；

- 眼前房大出血；

- 虹膜损伤；

- 在适当情况下，分流器外植体和导管的布局；

- 纤维渗出过量；

- 对于整个研究组而言不常见的异常手术问题

B.1.8	术后评价

术后第一天和第三天应对接受手术的研究进行严格的检查。而在术后第7天、第4周以及第3个月和第6个月应进行裂隙灯活组织显微镜检查和间接检眼镜检查。在适当情况下，观察记录中应包括但不限于关于恶化、细胞、粘连、血管新生、角膜水肿和导管及外植体位置的信息。如有需要，可多次实施检查。

B.1.9	外植眼评估

在各自的随访期结束后，这是试验动物将失去生命，而他们的植入眼睛也会被摘除。如果有任何动物在研究期间死亡，而非因手术创伤或并发症死亡，也应对他们的眼睛进行评估。在这之后，至少应将三只摘除的眼睛立即浸入中性的缓冲福尔马林溶液中以便于固定和存储。而且，这些重新取回的眼睛应从中间位置横切开来以做成切片并进行内部检查。如发现存在任何可见的异常情况并且发现了植入物的位置/布局，应拍照记录。随后，眼药或兽医病理学家应对眼睛的前段和后段进行病理组织学检查。

B.1.10	外植体分流器评估

在适当情况下，应检查分流器中是否存在细胞和纤维蛋白沉积物以及其他异常情况，尤其是在导管/外植体连接位置以及导管内部。此后，应小心移除细胞碎片并至少提交两个植入时间达六个月的分流器以进行压力/流量试验。在完成压力/流量试验以后，应对分流器的结构完整性进行检查。

B.1.11	结果分析

试验结束以后，应对通过试验组所获得的临床结果和历史记录的生物相容性和物理特性进行评估。如果眼液分流器材料的在动物研究中的位置不引起重大临床反应或组织反应，而且如果眼液的流动性不存在可察觉的变化，那么这种材料将被判定为具备生物相容性。

附录C

（信息性资料）

眼液分流器临床评价的建议标准操作方法

C.1	眼液分流器临床方案要素

以下均为临床方案中应包含的重要元素，这些要素将帮助申办方收集充分的、相关的、适当的数据，以便于确定本指南范畴内眼液分流器的安全性和有效性。这些要素均来自于这些器械的临床经验，而这些经验最早可追溯至1977年（Krupin-Denver和Molteno）。

C.1.1	对照人群

研究中眼液分流器的临床性能应通过适当方法可与适当的历史人群相比，或者应可与 其同时进行的对照人员的试验结果相比。申办方应意识到，大多数历史对照人员的临床性能水平尚未确定。

C.1.2	受试者数量

临床研究至少应包含50位受试者，而且试验结束应对这些受试者进行为期一年的随访。眼液分流器的性能将可与历史对照结果或者与其同时进行研究的结果相比。申办方应努力使用至少50位历史人群或尽可能更多人群的试验记录，以便于在尽可能最接近目标人群正确率的情况下确定眼压（IOP）的不良事件发生率及变更率。为了实现眼液分流器与适当的同时进行研究的对照人群进行优化临床对比，申办方至少应邀请50位受试者参与研究，以便于评估IOP变更和不良事件。对于研究而言，设计和统计分析过程得到专家的帮助是至关重要的。申办方应意识到，超出眼液分流器安全性和有效性范围的任何额外要求都需要在所有情况下对适当的样本量计算。此外，研究设计应允许在临床研究期间停止对受试者进行随访。申办方应将受试者的数量控制在最初计划的合理范围内，以将受试者暴露到眼液分流器模型植入相关风险中的可能性降至最低，因为眼液分流器模型的安全性和有效性到目前为止还尚未确定。

在多中心试验中，为帮助实现每一位研究员所招收受试者的数量达到平衡，申办方的临床方案应声明，每一个医生/研究员至少应招收5名受试者，但是总人数不可超过研究中受试者总数的25%。而且，每一个中心所招收的受试者数量不得超过研究中受试者总数的33%。

C.1.3 	临床试验的持续时间

临床试验的随访其至少应为一年。

C.1.4	报告周期

受试者的临床数据中至少应包括一年期临床试验的术后报告表，最多可有四个表格：

表格 0：	术前/手术报告

表格1：	术后1-3天的术后报告

表格2：	术后7-35天的术后报告

表格3：	术后150-210天的术后报告

表格4：	术后330-420天的术后报告

此外，研究报告中应说明关于提交报告期间可能会发生的未经安排的探访和不良事件记录期的事宜。每一份报告单中都应该包含IOP；相应地，其中也应记录报告单提交期间的IOP（如果已报告）。

C.2	临床数据收集与分析

参考额外的临床指南将帮助申办方设计他们的眼液分流器临床研究方案，并协助他们分析下列研究数据。

C.2.1	临床评估的标准化

申办方应确保所有研究员按照标准要求评估不良事件，并确保与IOP相关的参数、视敏度并进行视野检查（如果实施）符合美国国家眼科研究所（眼部护理技术论坛建议）的建议标准。

C.2.2	不良事件

如果受试者发生任何不良临床事件，无论是否被认为与器械相关，应及时上报。不良事件可以是术前发生的，也可以是术后发生的。在您的临床报告表中，我们建议包含下列不良事件并作为强制选择项：

术中不良事件：

·	器械在植入前出现故障；

·	疏忽导致虹膜穿孔；

·	眼前房出血；

·	疏忽导致玻璃体损失；以及

·	脉络膜出血或有渗流

术后不良事件：

·	前房延缓形成（中央透镜，角膜触摸）；

·	视力下降（视力表上升两行或更多，或者光感度降低；光感不稳定；超过20/400，与视力表中一行相对性的增量如下：5/200、2/200、1/200，手动视力以及光感检查）；

·	导管位置不正；

·	器械故障（包括假设的导管压缩/扭结）；

·	导管置入脉络膜 （平坦部）；

·	导管和/或流量限制器因虹膜、玻璃体、透镜、纤维增生、纤维蛋白和血液等阻塞；

·	非计划的植入物暴露（包括导管）；

·	伤口裂开（持续性出现眼液渗漏或有瘘形成）；

·	炎症 （持续6个月而且同一只或对侧眼非先存的前或和后葡萄膜炎，无菌性眼前房积脓，或者瞳孔前膜形成）；前或和后葡萄膜炎

·	感染（器械所在的局部区域或眼内炎）；

·	流血（玻璃体积血或持续性和非先存的眼前房出血）；

·	角膜并发症（角膜水肿、浑浊化、或移植失代偿）；

·	白内障（形成或累积）；

·	视网膜并发症（透析、瓣状破裂、视网膜脱落或增生性玻璃体视网膜病变）；

·	脉络膜并发症（脉络膜大出血）；

·	斜视（眼部运动出现任何新方向或者继发性复视）；

·	计划外手术介入；

·	视力损害；

·	慢性痛；

·	上睑下垂；以及

·	萎缩症/肺结核。

C.2.3	数据分析指南

申办方应考虑下列临床数据分析：

—	每次探访的IOP vs. 药物（Goldmann压平或等效）；

—	术前眼部病理学研究的IOP和VA；

—	VA 的变化量（即，在一行以内，增加两行或更多，以及减少两行或其他可能）；

—	累积和持续的不良事件发生率；

—	其他不良事件（本文中未定义）的发生率；

—	研究员记录的IOP；以及

—	研究员记录的不良事件发生率。

临床数据评估应证明眼液分流器未满足与历史或同时试验对照人群相关的临床性能水平要求是否与器械相关。

尽管所有不良事件的发生率都应该报告，但是下列事件的发生率应与对照人群试验进行对比：眼液分流器在植入之前或期间发生堵塞（比如流体无法流入注射器、有渗漏等）；脉络膜大出血；计划外手术干预；六个月中视力受损；非计划植入物（包括导管）暴露；感染；前房延缓形成；持续性严重炎症（无菌性眼前房积脓或瞳孔膜形成）；以及术后眼液分流器故障。