附件

眼科光学相干断层扫描仪注册

技术审查指导原则

本指导原则旨在指导注册申请人对眼科光学相干断层扫描仪（Optical Coherence Tomography，简称OCT）注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门审查注册申报资料提供参考。

本指导原则是对眼科OCT的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。
因目前主流的眼科OCT均是采用频域相干的原理，因此本指导原则主要考虑采用频域相干原理的OCT，对于采用时域相干原理或其他工作原理的OCT，可参考采用本指导原则。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括审评审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，相关内容也将适时进行调整。

一、工作原理（仅以频域OCT为例）

眼科光学相干断层扫描仪是通过近红外光的光干涉测定和计算来自眼组织的后向散射光，进而生成眼组织断层像。当光线自无穷远处入射到人眼后，一部分光线被眼内组织吸收，余下的被组织反射或散射，这部分反射或散射回来的光线被光学相干断层扫描仪接收，通过光学相干的原理滤除非特定组织产生的杂散光，从而保证光线对特定受检组织的高度选择性及清晰地成像。眼科光学相干断层扫描仪通过眼内各种组织对光的反射、吸收及散射能力的不同对组织进行成像，达到清晰地分辨组织结构的目的。

二、注册单元划分

注册单元划分应符合相关指导原则的要求，原则上以产品的技术原理、结构组成、性能指标和适用范围为划分依据。一般情况下，若不同型号之间仅仅是功能的多寡，可以作为一个注册单元，例如眼前节和眼底视网膜一体化的OCT可以和眼前节OCT或眼底视网膜OCT作为一个注册单元；不同预期用途的OCT不能作为一个注册单元，如用于眼前节的OCT与用于眼底视网膜的OCT应分别注册；不同工作原理的OCT不能作为一个注册单元，例如频域OCT、时域OCT、扫频源OCT应分别注册。

三、医疗器械安全有效基本要求清单

医疗器械安全有效基本要求清单中各条款的适用性参考附1，申请人可根据产品特性进行判断，证明符合性采用的方法和为符合性提供客观证据的文件由申请人根据实际情况进行填写。为符合性提供的证据如包含在产品注册申报资料中，应当在清单中说明其在申报资料中的具体位置。例如：八、注册检验报告（医用电气安全：机械风险的防护部分）；说明书第4.2章。对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。

四、审查要点

（一）产品名称

产品名称由一个核心词和不超过三个特征词组成，眼科光学相干断层扫描仪核心词为“扫描仪”，三个特征词分别为“眼科”“光学相干”“断层”，缺一不可，也可命名为“眼科光相干断层扫描仪”。如有不同于以上的产品名称，应提供产品名称命名依据。

（二）结构组成

产品结构组成可包括光学主机、电源部分、颏托部分、眼前节适配器（选配件）、非嵌入式软件等。对于非嵌入式软件，组成中应明确软件名称和版本号；对于嵌入式软件，不需要在结构组成中列举,但应在产品技术要求中明确软件发布版本以及完整版本命名规则。如在临床检查过程中产品必须配合计算机使用，无论计算机是否为产品组成的一部分，均应限定配合使用的计算机的品牌和规格型号，且应与电磁兼容检测中使用的计算机一致。

（三）预期用途和禁忌症

眼科OCT用于对眼前节和/或眼后节组织的断层成像，由经过培训的人员操作使用。眼前节OCT可用于角膜和房角的断层成像，可通过在眼后节OCT上加装眼前节适配器实现，也有专用于眼前节的OCT设备。眼后节OCT主要用于视网膜断层成像，如有其他的分析（例如青光眼进展分析）、成像（例如眼底成像、血管成像）或测量（例如视网膜厚度测量、黄斑厚度测量）功能，也可在预期用途中描述，但应有相应的技术资料和临床评价资料支持。

产品的禁忌症为48小时内接受过光动力治疗的患者。对于光辐射危害的高危人群、无晶状体眼、婴儿、或因患有眼底病对光线不敏感的患者进行OCT检查时，应格外谨慎。

（四）综述资料

1.应描述产品主要功能、各组成部件的功能以及区别于同类产品的特征。区别于同类产品的特征是技术审评关注的重点，例如相比同类产品增加了分析功能、测量功能、血管成像、炫彩等；或与同类产品相比光源波长不同、扫描分辨率提高、扫描速度提升等特征。此外，还应在研发背景中描述产品有哪些改进，如何实现的，改进的意义是什么，解决了哪些技术问题或临床问题。

2.参考的同类产品或前代产品应当提供同类产品（国内外已上市）或前代产品的信息，阐述申请注册产品的研发背景和目的。对于同类产品，应当说明选择其作为研发参考的原因。同时列表说明申请注册产品与参考产品（同类产品或前代产品）在工作原理、结构组成、性能指标以及适用范围等方面的异同。 

（五）研究资料

1.产品性能研究

应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。研究资料中功能、性能指标的确定依据应明确、具体，不能笼统地描述为“依据产品特点”“依据临床需求确定”，应具体说明产品特点和临床需求。对于参考同类产品确定的，应提供同类产品的相关资料。对于有些依照国家标准、行业标准设定的指标，应关注标准中是否给出了具体的要求（例如数值），对于未给出具体要求的，申请人应说明申报产品功能、性能指标确定的依据，即设计输入确定的理由。

2.生物相容性评价研究

应对OCT中与患者和使用者接触部分的材料进行生物相容性评价，如果使用者佩戴手套操作，可不对使用者接触的部分进行生物相容性评价，但应在说明书中明确“使用者需佩戴手套操作”。若颏托、额托部分须配合颏托纸、额托纸使用，不与患者直接接触，也可不进行生物相容性评价，但应在说明书中明确。若颏托部分直接与患者接触，则应按照法规的要求提供生物相容性评价研究资料，并关注以下方面：

（1）生物相容性评价应对成品中的材料而不是原材料进行评价，部分材料生产加工过程可能会改变材料的生物相容性结果，例如添加了加工助剂或者加工过程（例如高温）改变了原材料的性质。

（2）研究资料中的生物学试验报告可提供境内试验报告或境外试验报告，境内试验报告可以是委托检验，试验报告中应包括样品制备方法、试验方法及试验结果。境内开展生物学试验，应委托具有医疗器械检验资质认定、在其承检范围之内的生物学实验室按照相关标准进行试验；国外实验室出具的生物学试验报告，应附有国外实验室表明其符合GLP实验室要求的质量保证文件。
（3）生物学试验报告应体现产品名称和型号，与申报产品相对应。如提供其他产品的报告，应对检测产品与申报产品的差异性进行评价，应证明原材料及来源、生产工艺等影响生物相容性重新评价的情形均不存在。
3.灭菌/消毒工艺研究

眼科OCT为门诊检查诊断设备，一般不用于手术室，与人体表面健康皮肤接触，不需进行灭菌，按医院常规设备擦拭消毒即可，灭菌/消毒工艺研究资料可不提供。但若产品组成中包含需要进行消毒灭菌的附件，则应按照法规要求提供相应的研究资料。
4.产品使用期限研究

OCT的使用期限一般主要取决于使用过程中部件、元器件的损耗、老化等，申请人应按照声称的使用期限对设备进行老化/疲劳试验，也可对影响设备使用期限的关键部件进行老化/疲劳试验，例如设备中不可更换（或更换成本高）的部件，并提供相应的研究资料。研究资料应能证明OCT按照所声称的使用期限，经过老化/疲劳试验后，产品性能和安全仍符合预期的要求。使用期限也可基于已有数据进行合理的推断、分析、计算得出，但应提供详细的说明及支持性资料。

5.软件研究

申请人应按照法规和《医疗器械软件注册技术审查指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2015年第50号）的要求提供相应的软件研究资料。技术审评中重点关注软件研究资料是否符合《医疗器械软件注册技术审查指导原则》的要求，需求规格是否与软件功能一致，软件验证与确认报告结论是否为通过，是否还有剩余缺陷以及剩余风险是否可接受。如果产品组成中既有嵌入式软件又有独立软件的，是否针对所有的软件均提供了相应的资料。

6.光辐射安全研究资料

含有光源的产品均应提供光辐射安全的研究资料，对于眼科OCT，申请人可提供ISO 15004—2《眼科仪器—基本要求和试验方法—第2部分：光危害防护》的检测报告（可以是自检报告、委托检验报告或注册检验报告，也可以是境外检测报告），或者其他可证明光辐射对于人眼安全的研究资料。

7.环境试验

运输、贮存及使用环境会影响光学产品的性能，因此申请人应提供环境试验的研究资料，也可进行注册检验，环境试验后检测条款至少应包括角膜处功率、分辨率等核心指标。

（六）临床评价资料

眼科OCT为光机电一体化产品，软硬件技术较复杂，目前暂未列入免于进行临床试验的第二类医疗器械目录。申请人可按照《医疗器械临床评价技术指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2015年第14号）的要求，通过同品种医疗器械临床试验或临床使用获得的数据进行分析评价，对比项目至少应包括附2中的项目。审评中应关注临床评价是否包含所有申报型号，申报产品与同品种产品的对比资料能否证明二者之间基本等同，同品种的支持性资料是否充分，性能参数对比是否全面，核心部件是否等同。对于眼科光学产品，装配及安装过程对产品性能影响重大，审评中还应关注生产工艺是否等同。

申报产品与同品种产品的对比资料（含支持性资料）如能够证明二者之间基本等同，应审核同品种的临床数据资料是否充分，临床数据资料中所用产品是否为对比的同品种产品而非其他产品（申请产品为A，对比产品为B，所提交的临床数据资料为产品C的情形），临床数据资料中的适用范围是否与注册申请的适用范围一致（申请产品A与对比产品B基本等同，但是只能提供B产品部分适用范围的临床数据资料的情形，则A也仅能批准注册与B相同的部分适用范围）。

申报产品与同品种产品的对比资料（含支持性资料）不能证明二者之间基本等同的，申请人应评价差异性是否对产品的安全有效性产生不利影响，可通过申报产品自身的数据进行验证和/或确认，如申报产品的非临床研究数据、临床文献数据、临床经验数据、针对差异性在中国境内开展的临床试验数据。审评中重点关注针对差异部分的评价资料是否充分。

申请人如不能按照上述要求提供临床评价资料，应当按照《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局 国家卫生和计划生育委员会令第25号）的要求，在两家（含）以上临床试验机构开展临床试验。对于开展临床试验的，进行临床试验的规格型号若为典型型号，应对同一注册单元内的其他型号进行临床评价。临床试验可采用配对设计，即对同一受试者先后应用两台不同器械（试验器械与对照器械）进行成像。对照器械应优先选用同类产品，对于无法选择同类产品进行对照试验的，申请人应论述理由。临床试验可以设计为非劣效比较，对于随机化无特别要求，但建议对评价者设盲。审评中关注临床试验方案中受试对象、对照选择、界值选择、检验假设、盲法、评价指标（可重复性、图像质量一致性等）等是否合理；统计学考虑是否充分，包括样本量是否符合统计学要求，对于试验结果等是否进行了充分的统计学分析；多中心临床试验方案是否一致（包括对照组是否一致）；临床试验结论是否明确，针对申报产品的预期用途，其安全性/有效性评价指标是否达到了预设终点，且产品的风险相对于预期收益可接受，能够满足临床使用的需求。临床试验过程中有不良事件的，申办方应对不良事件进行记录并分析是否与试验器械有关。

（七）风险分析

眼科OCT相关的危害包括能量危害、生物学危害、环境危害、与操作使用有关的危害、软件的危害、人机工程学危害、功能失效、维护和老化导致的危害等方面。审评过程中应结合安全有效清单审核风险分析是否完整，所采取的风险控制措施是否能有效降低风险，剩余风险是否可接受。风险分析报告格式可参考附3，附3中所列内容仅为参考举例，申请人应根据产品自身特点进行调整完善。

（八）产品技术要求

产品技术要求中主要包括断层成像的性能要求、测量的性能要求（如有）、光源的性能要求、软件的功能要求、电气安全要求、电磁兼容要求、环境试验要求，还应包括产品11项安全特征、软件发布版本及命名规则等。含有多个规格型号的，应明确型号之间的差异。

1.断层成像的性能包括扫描深度、在组织中扫描的横向分辨率和纵向分辨率（应为光学分辨率而不是数字分辨率，通过测量而不是计算得出，无允差）、扫描速度（频率）、屈光度调节范围、视场角（如适用）、观察像面上显示图像与标记进行OCT扫描的像面的位置一致性。如产品集成了眼底照相机的功能，应参考YY 0634—2008《眼科仪器 眼底照相机》的相关要求。

2.测量的性能要求包括测量准确度和测量重复性。

3.光源的性能要求包括设备所有光源（扫描光源、照明光源、测量光源等）的波长及工作距离处功率。

4.软件的功能主要包括软件的分析计算功能、数据管理功能、扫描模式等，对于需要临床验证的功能（例如可以进行房角观察、血管成像）不宜在产品技术要求中制定。

5.电气安全要求主要包括GB 9706.1，如果产品组成中含有计算机，或者产品属于GB 9706.15中系统的范畴，还应考虑GB 9706.15的适用性。

6.电磁兼容应符合YY 0505的要求。

7.光源中如含有激光，则应考虑GB 7247.1的适用性。

8.环境试验应按照GB/T 14710执行，产品技术要求中应规定环境试验的条件及需要进行检测的项目。

9.申请人所声称的其他功能、性能。

本指导原则仅给出参考的功能、性能要求，具体参数由申请人制定并验证。产品技术要求的编写示例见附4，其中给出的关于功能、性能指标的试验方法均为推荐性的，并不做强制要求，申请人可自行制定试验方法，自行制定的试验方法应同时给出试验方法的出处或合理性、可行性的分析。

（九）注册检验报告

1.技术审评重点关注检验报告中规格型号、结构组成是否与申请表一致，检验报告中各条款是否与产品技术要求一致（包括指标、允差）。

2.对于进口产品，申请人如未在境内对产品进行GB 9706.1—2007全项检测的，应同时提供境外检测机构出具的IEC 60601—1全项检测报告，报告中IEC 60601—1的版本应与境内GB 9706.1—2007对应的国际版本一致。提交境外检测机构出具的电气安全全项检测报告的，申请人需同时提交该检测机构的资质证明，证明应能体现该机构具备按照IEC 60601—1标准实施全项检测的能力。技术审评关注境外检测报告上规格型号、产品组成、生产地址等内容是否与申请内容一致。

3.对于同一个注册单元具有多个规格型号的，应选取结构最复杂、功能最多、指标最高的作为典型型号进行性能和电气安全检测。电磁兼容检验为独立报告的，应与性能和电气安全检验报告进行关联。

4.电磁兼容报告中产品基本信息（电压、频率等）、配合使用的设备、分组分类应与说明书等相关内容一致。

5.电磁兼容报告中产品类型一般为台式设备，但若产品组成中包含有工作台，则应按落地式设备进行检测，若工作台为可选配件，则应分别按台式设备和落地式设备进行检测。

6.如果说明书中产品按GB 4824分类为B类，电磁兼容中谐波失真、电压波动和闪烁应适用并进行检测。

（十）说明书和标签

说明书和标签应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）、GB 9706.1以及YY 0505中有关说明书和标签的要求，应包括使用期限、说明书修订或编制日期、基本性能等细节，基本性能的描述不应含有“试验或测试中”字样。技术参数、分组分类等应与产品技术要求、检测报告一致。

五、编写单位

国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心。

附：1.医疗器械安全有效基本要求清单

2.申报产品与同品种医疗器械的对比项目

3.风险分析报告

4.医疗器械产品技术要求

附1

医疗器械安全有效基本要求清单

	条款号
	要求
	适用
	证明符合性
采用的方法
	为符合性提供
客观证据的文件

	A
	通用原则

	A1
	医疗器械的设计和生产应确保其在预期条件和用途下，由具有相应技术知识、经验、教育背景、培训经历、医疗和硬件条件的预期使用者(若适用)，按照预期使用方式使用，不会损害医疗环境、患者安全、使用者及他人的安全和健康；使用时潜在风险与患者受益相比较可以接受，并具有高水平的健康和安全保护方法。
	适用
	
	

	A2
	医疗器械的设计和生产应遵循安全原则并兼顾现有技术能力，应当采用以下原则，确保每一危害的剩余风险是可接受的：
（1）识别已知或可预期的危害并且评估预期使用和可预期的不当使用下的风险。
（2）设计和生产中尽可能地消除风险。
（3）采用充分防护如报警等措施尽可能地减少剩余风险。
（4）告知剩余风险。
	适用
	
	

	A3
	医疗器械在规定使用条件下应当达到其预期性能，满足适用范围要求。
	适用
	
	

	A4
	在生命周期内，正常使用和维护情况下，医疗器械的特性和性能的退化程度不会影响其安全性。
	适用
	
	

	A5
	医疗器械的设计、生产和包装应当能够保证其说明书规定的运输、贮存条件（如温度和湿度变化），不对产品特性及性能造成不利影响。
	适用
	
	

	A6
	所有风险以及非预期影响应最小化并可接受，保证在正常使用中受益大于风险。
	适用
	
	

	B
	医疗器械安全性能基本原则

	B1
	化学、物理和生物学性质

	B1.1
	材料应当能够保证医疗器械符合A节提出的要求，特别注意：
（1）材料的选择应特别考虑毒性、易燃性（若适用）。
（2）依据适用范围，考虑材料与生物组织、细胞、体液的相容性。
（3）材料的选择应考虑硬度，耐磨性和疲劳强度等属性（若适用）。
	适用
	
	

	B1.2
	医疗器械的设计、生产和包装应尽可能减少污染物和残留物对从事运输、贮存、使用的人员和患者造成的风险，特别要注意与人体暴露组织接触的时间和频次。
	不适用
	—
	—

	B1.3
	医疗器械的设计和生产，应当能够保证产品在正常使用中接触到其他的材料、物质和气体时，仍然能够安全使用。如果医疗器械用于给药，则该产品的设计和生产需要符合药品管理的有关规定，且正常使用不改变其产品性能。
	不适用
	—
	—

	B1.4
	医疗器械的设计和生产应当尽可能减少滤出物或泄漏物造成的风险，特别注意其致癌、致畸和生殖毒性。
	不适用
	—
	—

	B1.5
	医疗器械的设计和生产应当考虑在预期使用条件下，产品及其使用环境的特性，尽可能减少物质意外从该产品进出所造成的风险。
	适用
	
	

	B2
	感染和微生物污染

	B2.1
	医疗器械的设计和生产应当减少患者、使用者及他人感染的风险。设计应当：
（1）易于操作。
（2）尽可能减少来自产品的微生物泄漏和/或使用中微生物暴露。
（3）防止人对医疗器械和样品的微生物污染。
	不适用
	—
	—

	B2.2
	标有微生物要求的医疗器械，应当确保在使用前符合微生物要求。
	不适用
	—
	—

	B2.3
	无菌医疗器械应当确保在使用前符合无菌要求。
	不适用
	—
	—

	B2.4
	无菌或标有微生物要求的医疗器械应当采用已验证的方法对其进行加工、制造或灭菌。
	不适用
	—
	—

	B2.5
	无菌医疗器械应当在相应控制状态下（如相应净化级别的环境）生产。
	不适用
	—
	—

	B2.6
	非无菌医疗器械的包装应当保持产品的完整性和洁净度。使用前需要灭菌的产品，其包装应当尽可能减少产品受到微生物污染的风险，且应当适合相应的灭菌方法。
	适用
	
	

	B2.7
	若医疗器械可以以无菌与非无菌两种状态上市，则产品的包装或标签应当加以区别。
	不适用
	—
	—

	B3
	药械组合产品

	B3.1
	应对该药品和药械组合产品安全、质量和性能予以验证。
	不适用
	—
	—

	B4
	生物源性医疗器械

	B4.1
	含有动物源性的组织、细胞和其他物质的医疗器械，该动物源性组织、细胞和物质应当符合相关法规规定，且符合其适用范围要求。动物的来源资料应当妥善保存备查。动物的组织、细胞和其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染源，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。
	不适用
	—
	—

	B4.2
	含有人体组织、细胞和其他物质的医疗器械，应当选择适当的来源、捐赠者，以减少感染的风险。人体组织、细胞和其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染源，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。
	不适用
	—
	—

	B4.3
	含有微生物的细胞和其他物质的医疗器械，细胞及其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染源，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。
	不适用
	—
	—

	B5
	环境特性

	B5.1
	如医疗器械预期与其他医疗器械或设备联合使用，应当保证联合使用后的系统整体的安全性，并且不削弱各器械或设备的性能。任何联合使用上的限制应在标签和（或）说明书中载明。液体、气体传输或机械耦合等连接系统，如，应从设计和结构上尽可能减少错误连接造成对使用者的安全风险。
	适用
	
	

	B5.2 
B5.2.1
	医疗器械的设计和生产应尽可能地消除和减少下列风险：
因物理或者人机功效原因，对患者、使用者或他人造成伤害的风险。
	适用
	
	

	B5.2.2
	由人机功效、人为因素和使用环境所引起的错误操作的风险。
	适用
	
	

	B5.2.3
	与合理可预见的外部因素或环境条件有关的风险，比如磁场、外部电磁效应、静电放电、诊断和治疗带来的辐射、压力、湿度、温度以及压力和加速度的变化。
	适用
	
	

	B5.2.4
	正常使用时可能与材料、液体和气体接触而产生的风险。
	不适用
	—
	—

	B5.2.5
	软件及其运行环境的兼容性造成的风险。
	适用
	
	

	B5.2.6
	物质意外进入的风险。
	适用
	
	

	B5.2.7
	临床使用中与其他医疗器械共同使用的产品，其相互干扰的风险。
	适用
	
	

	B5.2.8
	不能维护或校准（如植入产品）的医疗器械因材料老化、测量或控制精度减少引起的风险。
	不适用
	—
	—

	B5.3
	医疗器械的设计和生产应尽可能地减少在正常使用及单一故障状态下燃烧和爆炸的风险。尤其是在预期使用时，暴露于可燃物、致燃物或与可燃物、致燃物联合使用的医疗器械。
	适用
	
	

	B5.4
	须进行调整、校准和维护的医疗器械的设计和生产应保证其相应过程安全进行。
	适用
	
	

	B5.5
	医疗器械的设计和生产应有利于废物的安全处置。
	适用
	
	

	B6
	有诊断或测量功能的医疗器械产品

	B6.1
	有诊断或测量功能的医疗器械，其设计和生产应充分考虑其准确度、精密度和稳定性。准确度应规定其限值。
	适用
	
	

	B6.2

	任何测量、监视或显示的数值范围的设计，均应当符合人机工效原则。
	适用
	
	

	B6.3
	所表达的计量值应是中国通用的标准化单位，并能被使用者理解。
	适用
	
	

	B7
	辐射防护

	B7.1
	一般要求：医疗器械的设计、生产和包装应当考虑尽量减少患者、使用者和他人在辐射中的暴露，同时不影响其功能。
	适用
	
	

	B7.2
	预期的辐射：应用放射辐射进行治疗和诊断的医疗器械，放射剂量应可控。其设计和生产应当保证相关的可调参数的重复性及误差在允许范围内。若医疗器械预期辐射可能有危害，应当具有相应的声光报警功能。
	不适用
	—
	—

	B7.3
	非预期的辐射：医疗器械的设计和生产应当尽可能减少患者、使用者和他人暴露于非预期、杂散或散射辐射的风险。
	适用
	
	

	B7.4

	电离辐射：预期放射电离辐射的医疗器械，其设计和生产应当保证辐射放射的剂量、几何分布和能量分布（或质量）可控。
放射电离辐射的医疗器械（预期用于放射学诊断），其设计和生产应当确保产品在实现其临床需要的影像品质的同时，使患者和使用者受到的辐射吸收剂量降至最低。应当能够对射线束的剂量、线束类型、能量和能量分布（适用时）进行可靠的监视和控制。
	不适用
	—
	—

	B8
	含软件的医疗器械和独立医疗器械软件

	B8.1
	含软件的医疗器械或独立医疗器械软件，其设计应当保证重复性、可靠性和性能。当发生单一故障时，应当采取适当的措施，尽可能地消除和减少风险。
	适用
	
	

	B8.2
	对于含软件的医疗器械或独立医疗器械软件，其软件必须根据最新的技术水平进行确认（需要考虑研发周期、风险管理要求、验证和确认要求）。
	适用
	
	

	B9
	有源医疗器械和与其连接的器械

	B9.1
	对于有源医疗器械，当发生单一故障时，应当采取适当的措施，尽可能地消除和减少因此而产生的风险。
	适用
	
	

	B9.2
	患者安全需要通过内部电源供电的医疗器械保证的，医疗器械应当具有检测供电状态的功能。
	不适用
	—
	—

	B9.3
	患者安全需要通过外部电源供电的医疗器械保证的，医疗器械应当包括显示电源故障的报警系统。
	不适用
	—
	—

	B9.4
	预期用于监视患者一个或多个临床参数的医疗器械，应当配备适当的报警系统，在患者生命健康严重恶化或生命危急时，进行警告。
	不适用
	—
	—

	B9.5
	医疗器械的设计和生产，应当具有减少产生电磁干扰的方法。
	适用
	
	

	B9.6
	医疗器械的设计和生产，应当确保产品具备足够的抗电磁骚扰能力，以保证产品能按照预期运行。
	适用
	
	

	B9.7
	医疗器械的设计和生产，应当保证产品在按要求进行安装和维护后，在正常使用和单一故障时，患者、使用者和他人免于遭受意外电击。
	适用
	
	

	B10
	机械风险的防护

	B10.1
	医疗器械的设计和生产，应当保护患者和使用者免于承受因移动时遇到阻力、不稳定部件和运动部件等产生的机械风险。
	适用
	
	

	B10.2
	除非振动是医疗器械的特定性能要求，否则医疗器械的设计和生产应将产品振动导致的风险降到最低。若可行，应当采用限制振动（特别是针对振动源）的方法。
	适用
	
	

	B10.3
	除非噪声是医疗器械的特定性能要求，否则医疗器械设计和生产应将产品噪声导致的风险降到最低。若可行，应当采用限制噪声（特别是针对噪声源）的方法。
	适用
	
	

	B10.4
	需要用户操作的连接电、气体或提供液压和气压的端子和连接器，其设计和构造应当尽可能降低操作风险。
	适用
	
	

	B10.5
	如果医疗器械的某些部分在使用前或使用中需要进行连接或重新连接，则其设计和生产应将连接错误的风险降到最低。
	适用
	
	

	B10.6
	可触及的医疗器械部件（不包括预期提供热量或达到给定温度的部件和区域）及其周围，在正常使用时，不应达到造成危险的温度。
	适用
	
	

	B11
	提供患者能量或物质而产生风险的防护

	B11.1
	用于给患者提供能量或物质的医疗器械，其设计和结构应能精确地设定和维持输出量，以保证患者和使用者的安全。
	不适用
	—
	—

	B11.2
	若输出量不足可能导致危险，医疗器械应当具有防止和/或指示“输出量不足”的功能。应有适当的预防方式，以防止意外输出达危险等级的能量或物质。
	不适用
	—
	—

	B11.3
	医疗器械应清楚地标识控制器和指示器的功能。若器械的操作用显示系统指示使用说明、运行状态或调整参数，此类信息应当易于理解。
	不适用
	—
	—

	B12
	对非专业用户使用风险的防护

	B12.1
	医疗器械的设计和生产应当考虑非专业用户所掌握的知识、技术和使用的环境，应当提供足够的说明，便于理解和使用。
	不适用
	—
	—

	B12.2
	医疗器械的设计和生产应当尽可能减少非专业用户操作错误和理解错误所致的风险。
	不适用
	—
	—

	B12.3
	医疗器械应当尽可能设置可供非专业用户在使用过程中检查产品是否正常运行的程序。
	不适用
	—
	—

	B13
	标签和说明书

	B13.1
	考虑到使用者所受的培训和所具备的知识，标签和说明书应能让使用者获得充分的信息，以辨别生产企业，安全使用产品实现其预期功能。信息应当易于理解。
	适用
	
	

	B14
	临床评价

	B14.1
	应当依照现行法规的规定提供医疗器械临床评价资料。
	适用
	—
	—

	B14.2
	临床试验应当符合《赫尔辛基宣言》。临床试验审批应当依照现行法规的规定。
	适用
	—
	—

	说明
	1.第3列若适用，应注明“是”。不适用应注明“否”，并说明不适用的理由。
2.第4列应当填写证明该医疗器械符合安全有效基本要求的方法，通常可采取下列方法证明符合基本要求：
（1）符合已发布的医疗器械部门规章、规范性文件。
（2）符合医疗器械相关国家标准、行业标准、国际标准。
（3）符合普遍接受的测试方法。
（4）符合企业自定的方法。
（5）与已批准上市的同类产品的比较。
（6）临床评价。
3.为符合性提供的证据应标明在注册申报资料中的位置和编号。对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置。例如：八、注册检验报告（医用电气安全：机械风险的防护部分）；说明书第4.2章。对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。


附2
申报产品与同品种医疗器械的对比项目

	眼科光学相干断层扫描仪


	对比项目

	
	1.工作原理

	
	2.结构组成及核心部件光源

	
	3.生产工艺

	
	4.光源波长及角膜处功率

	
	5.核心算法及软件功能

	
	6.横向分辨率\纵向分辨率

	
	7.适用范围/预期用途

	
	8.扫描范围

	
	9.屈光度调节范围

	
	10.扫描速率

	
	11.使用方法:操作方法,坐\躺

	
	12.禁忌症

	
	13.其他特殊功能:荧光模式、血管成像等


附3
	

	风险分析报告


	文件号
	所有人
	版本

	
	
	


	项目名称：
	

	产品名称：
	

	产品生命周期：
	


	
	部门
	姓名
	签字 / 日期

	撰写人
	
	
	

	审核人
	
	
	

	批准人
	
	
	


变更文件：

	版本
	变更内容及原因
	撰写人 / 日期

	01
	首次发行
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.设备描述
2.参考标准及引用文件

列出相关的参考标准和引用文件。
参考标准：
1. GB 9706.1-2007/IEC 60601-1 (IEC 60601-1:1998 + A1:1991 + A2:1995)

2. YY 0505-2012/ IEC 60601-1-2:2004

3. YY/T 0316-2016
4. IEC 60601-1-6 (2006)

5. IEC 62366:2007

……

参考/引用文件：
此处列出一些风险控制措施实施和验证结果可能涉及的引用文件，供参考。后附的风险分析表格中可引用此处文件，而省略详细信息（如文件编号）。或此表格省略，在后附的风险评估表中详细体现措施文件信息。

	编号
	文件编号
	描述
	版本号

	1
	
	使用说明书
	

	2
	
	维修/服务说明书
	

	3
	
	系统设计规范
	

	4
	
	系统设计需求规格说明
	

	5
	
	系统设计评审
	

	6
	
	电气工程设计评审
	

	7
	
	GB 9706.1/IEC 60601-1电气安全测试报告
	

	8
	
	机械验证测试报告
	

	9
	
	坠落试验/运输测试报告
	

	10
	
	环境试验测试报告
	

	11
	
	系统验证测试报告
	

	12
	
	系统验收报告
	

	13
	
	系统可靠性测试报告
	

	14
	
	光辐射危害分析报告
	

	15
	
	生物学评价报告
	

	16
	
	YY0505/IEC60601-1-2测试报告
	

	17
	
	临床报告
	

	18
	
	软件设计规范
	

	19
	
	软件设计需求规格说明
	

	20
	
	算法测试报告
	

	21
	
	软件验证测试报告
	

	22
	
	软件设计/测试审查
	


3.缩略语

4.产品安全特征判定

包含产品预期用途。鉴别并存档那些可能影响医疗设备安全性的质量和数量特征，以及它们合适的限制极值。对于一系列问题，可参考YY/T 0316—2016的附录中标准，这些问题将作为鉴别影响医疗设备安全性的特征的有用指导。
5.风险可接受准则

以下风险矩阵图及风险分级原则仅为举例。关于此部分内容的规范可参考YY/T 0316—2016附录D。
5.1风险矩阵图
	风险分类表

	损害的发生率（P）
	损害的严重性（S）

	
	可忽略（A）
	轻度（B）
	严重（C）
	重大（D）

	一直（6）
	
	
	
	

	非常可能（5）
	
	
	
	

	很可能（4）
	
	
	
	

	可能（3）
	
	
	
	

	不太可能（2）
	
	
	
	

	极不可能（1）
	
	
	
	


5.2风险分级原则

	损害严重度（S）

	重大
	D
	如果损害可能导致死亡或严重的（不可逆转的）伤害，需要长期住院，或产生非常大的环境或财产损坏。

	严重
	C
	如果损害可能导致伤害（可逆转的），需要采取医疗措施，或产生大的环境或财产损坏。

	轻度
	B
	如果损害可能导致较小的伤害，需要医疗帮助，比如门诊，或产生中度的财产损坏或暂时的环境影响（没有持久的后果）。

	可忽略
	A
	如果损害可能导致较小的伤害，但不需要医疗帮助，或产生轻度的财产损坏，或环境没有破坏。

	发生概率（P）

	经常
	P6
	在产品的寿命内，事件经常发生。

	有时
	P5
	在产品的寿命内，通常能预料到事件发生。

	偶尔
	P4
	在产品的寿命内，事件偶尔发生。

	很少
	P3
	在产品的寿命内，事件很少发生。

	非常少
	P2
	在产品的寿命内，按照指导 / 规定应用产品时，不会预料到事件发生。事件发生的可能性极小。

	不可想象的
	P1
	在产品的寿命内，事件不会发生。采取了保护措施。


5.3风险承受

以下风险承受标准为举例，供参考。
如果风险等级为绿色区域，则该风险被视为可接受的并且不需要进一步的风险降低。
如果风险等级为黄色区域，则该风险服从风险控制。如果进一步的风险控制是不现实的，或该风险被认为不能降至绿色区域，则形成的剩余风险需要进行风险/收益分析，得到额外批准。
如果风险等级为红色区域，则该风险不能被承受。该风险须被减轻，或该产品须被修改。
6.风险分析表

参见风险分析表（表1），包含危害的判定、危害处境、危害的风险评价、风险控制措施的实施和验证结果、剩余风险的评估。
注：
表1所列内容仅为举例，供参考。申请人可根据实际情况修改或增减相关内容。关于此部分内容可参考YY/T 0316—2016附录E。
关于危害的简单归类（8个大类）仅为了阅读方便，申请人可不进行分类或根据实际判断自行分类。
表 1 - 风险分析表
	编号.
	危害
	产生危害的原因
	对患者\操作者\系统的影响
	风险评价
	风险控制措施
	风险控制措施的实施和验证结果
	最终风险评估
	产生的新危害

	
	
	
	
	S
	P
	RC
	
	
	S
	P
	RC
	

	1
	能量危害

	R1
	能量
电流
	漏电流产生的电击


	对患者或操作者造成的电击可能导致严重损伤甚至死亡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2
	能量
电流
	接触线路电压造成的电击
	对患者或操作者造成的电击可能导致严重损伤甚至死亡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R3
	能量
电流
	静电辐射 (ESD) 可能性
	对患者眼睛的潜在ESD可能会导致患者不适或痛苦。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R4
	能量
电流
	接触设备或系统部件造成电击
	患者遭受电击可能导致严重伤害甚至死亡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R5
	能量
电流
	无意识地移动部件导致的电击。

偶然将导体分开造成的电击。

中断部件中任何一个带电源导体引起的电击。
	患者或操作员遭受电击可能导致严重伤害甚至死亡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R6
	能量
电流
	人体暴露在声能中
	可能导致患者不适
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R7
	系统配置
	与各种设备联合使用：打印机、桌子、储存装置和网络交换机
	可能降低系统安全性，使其低于GB 9706.1/IEC 6060-1安全要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R8
	系统配置
	接入非医疗设备的外围设备
	可能降低系统安全性，使其低于GB 9706.1/IEC 6060-1安全要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R9
	机械稳定性
	工作台/电源台缺乏稳定性
	可能伤害患者/操作者
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R10
	能量

非电离辐射
	设备正常操作造成曝光过度。
	可能给患者/操作者或维修人员造成眼睛损伤。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R11
	能量
非电离辐射
	系统扫描振幅控制失败会导致眼睛过度曝光。
	可能会损害患者、操作员或维修人员的眼睛。.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R12
	能量

非电离辐射
	OCT X-Y振镜在检查期间不扫描
	光源可能给患者的眼睛造成因过度曝光而带来的损害。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R13
	能量

非电离辐射
	光源故障导致人眼过度曝光。
	可能会损害患者、操作员或维修人员的眼睛。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R14
	能量

非电离辐射
	校准误差或数据损坏导致光源直接眼暴露
	可能会损害患者、操作员或维修人员的眼睛。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R15
	能量

非电离辐射
	硬件安全电路失效，可能损害患者、操作者或维修人员的眼睛。
	可能损害患者、操作者或维修人员的眼睛。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R16
	机械的
移动部件
	将眼睛向目镜移动，或将目镜移向眼睛，均可能导致接触或损伤患者的眼睛。


	可能给患者或操作者带来物理性伤害，包括眼睛损伤。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R17
	机械的
移动部件
	如果患者额托/颏托为可整体移动的夹式部件。


	可能给患者或操作者带来物理性伤害，包括夹伤手指，夹住头发以及夹住头部的危险。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R18
	机械的

计划外的运动
	由于缺乏固定特性，设备从工作台上滑落。
	可能给患者或操作者带来物理性伤害。也可能给系统造成重大伤害。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R19
	机械的

计划外的运动
	当坐下、站立或保持平衡时，如果患者抓住了额托，整个设备可能会倾斜，为患者造成危害，同时给该设备带来重大损害。
	可能给患者或操作者带来物理性伤害。也可能给系统造成重大伤害。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R20
	机械的

计划外的运动
	当工作台/电源台降低时，患者或操作者可能出现夹伤或困住的危险。
	可能给患者或操作者带来物理性伤害。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R21
	设备的使用

着火
	单个元件可能过热，点燃并开始着火。
	患者可能被烧伤。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	生物危害

	R22
	生物学的

不能维持卫生安全
	由于重复使用额托和下颌托造成的交叉感染/污染而引起的刺激性或过敏反应


	患者的刺激性或过敏反应
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R23
	生物学的

材料生物相容性
	由于患者下巴和前额接触患者支撑系统外壳而造成患者的刺激性或过敏反应。
	患者的刺激性或过敏反应
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	环境危害

	R24
	环境的

电磁场，对电磁干扰的敏感性，电磁干扰的辐射。
	EMI 排放影响附近的其他电子设备。

EMI敏感性影响设备控制电子元件并造成错误的测量结果。
	可能扰乱附近的其他电子设备。可能扰乱附近设备控制电子设备。错误的测量结果可能导致错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R25
	环境的

电力供应不足
	低压/ 降压
	可能导致控制电子元件失败，错误的测量结果可能导致错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R26
	环境的

在规定外的环境条件下进行储存和运输


	用户没有意识到操作条件。

（温度、湿度和压力）会损坏控制电子元件和光学子系统。
	错误的测量结果可能导致错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R27
	环境的

在规定外的环境条件下进行储存和运输


	不正确的储存和运输条件（温度、湿度和压力）会损坏控制电子元件和光学子系统。
	错误的测量结果可能导致错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R28
	环境的

意外机械损伤
	运输、储存和操作中的设备损坏。
	可能导致系统故障(损坏内部光学玻璃组件和控制电子元件)并导致错误测量。错误测量可能会导致错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R29
	通风不足
	设备的安装没有正确的通风设备，或者该通风设备已经阻塞，且该设备过热。
	元件失败或火灾隐患。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R30
	有害的水或其他液体的进入
	损坏设备或外部设备
	可能导致设备或外部装置损坏。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	传递给病人或从病人获取的物质

	R31
	医疗的
对光动力疗法（PDT）药物的交互作用
	扫描之前注射过PDT治疗药物的患者。
	意料外的曝光和未控制的新生血管治疗。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	与设备操作相关的危害

	R32
	设备使用
错误进行的测试
	不正确的操作说明和不熟练/未受过训练的操作人员的可能导致不正确的测量。
	可能导致错误测量，进而导致错误诊断和错误治疗。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R33
	设备的使用

识别的不正确眼睛
	左/右眼睛传感器错误


	识别错误眼睛可能导致潜在的错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R34
	设备的使用

手动纠正断层结果
	当编辑断层结果时，临床医生出现错误。

注：手动编辑断层结果为高级功能。
	可能导致错误的测量结果，进而导致可能的错误诊断和错误治疗。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R35
	设备的使用

不正确的扫描
	扫描模式文件的错误
	可能导致错误的测量结果，进而导致可能的错误诊断和错误治疗。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R36
	设备的使用

不正确的测量


	维修人员校准误差，导致错误的轴向测量。可能导致错误的测量结果，进而可能导致误诊和错误治疗。
	可能导致错误的测量结果，进而导致可能的错误诊断和错误治疗。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R37
	眼前节测量


	对角膜外的组织进行测量，造成厚度测量错误。

注：眼前节测量为高级功能。
	可能导致错误诊断和错误治疗。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R38
	设备的使用

过热/着火
	由于电压不匹配造成的隔离变压器过热；或使用错误保险丝造成的起火
	过热可能造成患者/操作者受伤

可能导致设备或外部装置损坏。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R39
	医疗的

闪烁频率
	扫描光束在某固定频率下，闪烁的红灯可能引起癫痫
	对光诱导癫痫敏感的患者便会受伤。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R40
	人类工程学
操作者不适和受伤
	调整工作台/电源台来适应患者的高度。


	工作台/电源台的高度可能不适合操作者，因此可能会导致操作者不适。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R41
	粗糙表面、尖角和边缘
	粗劣的外部设计
	可能给患者或操作者带来物理性伤害。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	软件危害

	R42
	设备使用
软件错误数据传输
	软件数据传输失败，文件破坏错误。
	可能导致图像失真以及错误的测量结果，并可能导致患者数据库崩溃，进而导致可能的错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R43
	设备的使用

图像处理算法失败
	图像处理算法可能会失败或导致不正确的结果。
	可能导致扭曲的结果，造成不正确的测量。可能造成错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R44
	设备的使用

患者数据的软件错误连接
	不正确地保存测试结果，不正确地检索错误结果，错误的导出、导入或归档。
	一名患者的测试数据可以能够结束或者信息与另一个患者的联系，可能导致错误诊断和错误治疗。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R45
	设备的使用

软件不能正确地显示结果。
	软件不能在屏幕或打印纸质报告中正确显示结果。


	可能造成数据错误，进而给患者带来错误诊断和错误治疗的后果。


	
	
	
	。
	
	
	
	
	

	R46
	设备的使用

不正确的分析结果
	分析算法未正确执行。
	可能导致错误的测量结果，并可能导致患者数据库崩溃，进而导致可能的错误诊断和错误治疗。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R47
	软件数据传输失败
	软件数据传输错误，如：在处理数据时，患者信息从数据库中抹除。
	可能导致患者数据库损坏
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	不适当、不合适或过于复杂的使用者接口

	R48
	用户界面（接口）
与用于其他功能的其他出口的不正确连接。
	连接器和终端构建的不足。
	设备或子系统可能会严重地损坏。患者和操作者可能会暴露在烟雾中，引起刺激反应。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R49
	用户界面 

与用户界面有关的问题。

	混淆控制系统、不明确的设备状态、不清晰的测量描述、对结果的失实陈述、能见性不足、对行为的控制不足。

	可能导致错误测量，进而导致错误诊断和错误治疗。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R50
	设备使用

本地化 用户界面/文件


	操作者不能完全理解用户界面/说明


	可能导致错误测量，进而导致错误诊断和错误治疗。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R51
	信息– 标记

使用的不完整说明：丢失的使用说明
	工厂发货不包含使用说明书，用户丢失的使用说明书等
	不正确地使用该设备– 可能导致设备使用故障，用户错误造成的数据丢失，或不能操作的设备。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R52
	信息 – 标记


	未充分地说明限值
	用户在设备限值之外操作设备或理解/解释测量结果会导致错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R53
	信息 – 警告
	潜在的安全保护措施，正确的设备设置以及可能的副作用没有提供给用户。
	该设备的错误设置或使用：可能导致设备故障，可能受伤。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R54
	信息 –  服务和维修说明
	没有或有不正确的服务和维修说明
	维修人员未正确地提供设备维护，导致设备退化或故障。

可能导致错误测量，进而导致错误诊断和错误治疗。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	由功能失效、维护和老化导致的危害

	R55
	设备使用

硬件错误数据传输
	硬件数据传输错误、设备内的电缆或连接器断裂或松动。


	可能导致图像失真以及错误的测量结果，并可能导致患者数据库崩溃，进而导致可能的错误诊断和错误治疗。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R56
	设备的使用

不正确的维修
	忽视制造商建议的例行服务和维护会造成系统校准的潜在损失。


	可能导致错误的测量结果，并可能导致患者数据库崩溃，进而导致可能的错误诊断和错误治疗。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R57
	设备的使用

冒烟
	单个元件/部件可能失效或冒烟
	患者可能暴露在烟雾中，并造成刺激反应。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R58
	系统功能故障, 维护和老化

设备过热
	高速照相机、帧接收器以及/或电流计发电机可能会随着时间推移而过热。
	设备可能停止工作。可能给设备带来额外噪音。


	
	
	
	
	
	
	
	
	


附4

医疗器械产品技术要求编号：

眼科光学相干断层扫描仪

1.产品型号/规格及其划分说明

1.1产品型号/规格

存在多种型号和/或规格的，应明确各型号及各规格之间的所有区别（必要时可附相应图示进行说明）。
对于型号/规格的表述文本较大的可以型号规格附页的形式提供，此处注明见型号规格附页。

1.2 规格型号划分说明

1.3软件发布版本及完整版本命名规则

2.性能指标

2.1
断层成像性能要求

2.1.1扫描范围（组织中）    

2.1.2扫描分辨率（组织中，眼后节或眼前节）

纵向分辨率：μm

横向分辨率：μm

2.1.3扫描时间：A-scan时间ms，或，扫描速率：scan/sec。
2.1.4屈光调节范围：-D至+D

2.1.5 观察画像与OCT的位置一致性

观察像面上显示图像与标记进行OCT扫描的像面的位置一致性应在±100μm以内。

2.2扫描视场角（如适用）（允差±5%）

2.3角膜测量（如适用）

2.3.1角膜厚度测量准确度（允差±3%）
2.3.2角膜厚度测量重复性

2.4视网膜厚度测量（如适用）

2.4.1测量准确度（允差±3%）
2.4.2测量重复性

2.5黄斑厚度测量（如适用）

2.5.1黄斑平均厚度测量准确度（允差±3%）

2.5.2黄斑平均厚度重复性

2.6其他前节测量功能

2.7光源特性

2.7.1 OCT扫描用光源特性：波长和允差；角膜处功率：≤μW。

2.7.2眼底成像用光源特性：波长和允差；角膜处功率（或能量）≤μW。

2.8机架调节：上下调节范围：

前后调节范围：

左右调节范围：

颏托移动范围：

2.9软件功能和基本要求（申请人根据产品具体情况细化，以下为举例）

2.9.1扫描模式：线扫、矩阵、环扫、同心环等。
2.9.2 数据导出：所有诊断图像和测量数据应可以导出。

2.9.3 软件分析、计算、管理功能。
2.10标准化数据库

建议设备含有典型参数的标准化数据库，便于临床进行比对。

2.11安全要求

2.11.1电气安全：应符合 GB 9706. 1—2007、YY 0505—2012、GB 9706.15—2008（如适用）的要求，产品安全特征见附录A。

2.11.2激光安全：应符合GB 7247.1—2012的要求(如适用)。

2.11环境试验

应按照GB/T 14710—2009进行，详见附录B。

3.检验方法

总则：检验结果与工作距离有关的，申请人应在检验方法中明确工作距离；检验方法中采用了模拟眼的，申请人应明确模拟眼的光学参数。

3.1扫描成像性能要求

3.1.1扫描范围：实际操作仪器对模拟眼进行扫描，在扫描图像中用仪器的测量工具测量扫描范围，应符合2.1.1的要求。

3.1.2扫描分辨率

纵向分辨率试验：申请人自行规定试验方法，如行业标准中已有规定，建议优先采用行业标准中规定的方法，结果应符合2.1.2的要求；

横向分辨率试验：对分辨率板成像，读出屏幕上可辨的最小条纹宽度，结果应符合2.1.2的要求。

3.1.3扫描时间：用示波器对扫描电路测量得频率k，即为图像获取率；扫描时间=1/k；结果应符合2.1.3的要求。

3.1.4屈光调节范围：在模拟眼的前面分别加上相应的校准焦度计的标准试验镜片，调节对焦后能看清分辨线，则满足2.1.4的要求。

3.1.5 使用模拟眼进行测量，结果应符合2.1.5的要求

3.2 视场角：参考YY 0634—2008 中5.1.3方法进行，应符合2.2的要求

3.3角膜测量

3.3.1角膜厚度测量准确度

对已知厚度的标准玻璃平板分别测量5次，求平均值，测量结果根据玻璃的折射率和角膜的折射率进行换算，结果应符合2.3.1的要求。

3.3.2角膜厚度测量重复性

按3.3.1方法计算五次测量的标准差，并计算相对标准差，结果应符合2.3.2的要求。

3.4视网膜测量

3.4.1视网膜厚度测量准确度

对已知厚度的标准玻璃平板分别测量5次，求平均值，测量结果根据玻璃的折射率和视网膜的折射率进行换算，结果应符合2.4.1的要求。
3.4.2视网膜厚度测量重复性

按3.4.1方法计算五次测量的标准差，并计算相对标准差，结果应符合2.4.2的要求。

3.5黄斑厚度测量

3.5.1黄斑平均厚度测量准确度对已知厚度的标准玻璃平板分别测量5次，求平均值，测量结果根据玻璃的折射率和视网膜的折射率进行换算，结果应符合2.5.1的要求。
3.5.2黄斑平均厚度重复性

按3.5.1方法计算五次测量的标准差，并计算相对标准差，结果应符合2.5.2的要求。

3.6 其他前节测量功能

3.7光源特性

使用光谱分析仪和辐射功率计测量应符合2.7的要求

3.8机架调节范围：用标准量具测量并实际观察结果，应符合2.8的要求。

3.9软件功能和基本要求：通过操作软件来进行试验，应满足2.9的要求。

3.10 标准化数据库：可参照ISO 16971 检测方法。

3.11安全检验

3.11.1电气安全：按照GB 9706.1—2007、YY 0505—2012、GB 9706.15—2008规定的方法进行。应符合2.11.1的要求。

3.11.2激光：按照GB 7247.1—2012规定的方法进行，应符合2.11.2的要求。

3.12 环境试验

按照GB/T 14710—2009，详见附录B。

4.术语（如适用）

附录A：产品安全特征

    附录B：环境试验

[image: image1.png]MLARS HONGMEDCOM  EMSIPE  ERSIGG  MDCPPCOM
R nn REER RUEITE  ERRSURE

BESY AN
WECHATOF  HLONGMED TRAINING CAREER  KNOWLEDGE
HLONGMED WEBSITE CENTER TRAINING WEBSITE

RRETARSEE

HFRIHT20REE, NRAMREISE. FERATEENE. M)
ARFEWHRR WS HaF201146807,
SRR EREMA T, IRFRKCRO/SMOATHBSIERIE
TS BT S TR R R 2R CDMOIRSS .
=
hiE| B ERRIGFR3ECRO/SMORRSS: 2FK100SEE AR RIRSS
SHRSERAREMARIZARS: SHeNBRERSRRTRE VAR
BT AR PR S IRRSS: 1T ALAREENTD AR\ IBIRRAZIIRSS
EEB: A

537 SIS
RYIBREEMREERAR;  RIREETRNSTERAR;
RS EERAR; R E S HER S AGRAR;
EERECSRRSERAR; RELHETBNRERASERRAS .

MR B S KD, EE. ERS.

£E. BRZ, BE. BARE. &8, @&, . . S,
PR RERMUEEIER, BATRERREUSIERET. B8
ST, BRERE,

SN




—— 26 —
— 45 ——

