硬脑膜置换器械指南文件；行业指南

文件发布日期： 2000年11月9日

本文件将取代1999年8月13日颁布的“硬脑膜置换器械指南文件”。

|  | 美国卫生和人类服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 整形修复外科器械分支机构 通用、康复性和神经学器械分部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可在任何时间提交意见和建议以供本机构考虑，提交的地址为马里兰州罗克维尔市渔民巷5630号1061室美国食品药品管理局人力资源和管理服务办公室管理体系和政策分部卷宗管理部（HFA-305），邮编20852。当提交意见时，请参考本指南文件的确切标题。在下次修订或更新文件之前，机构可能不会对此有所行动。

关于本指南的使用或解释的问题，请致电240-276-3600或电邮至peter.hudson@fda.hhs.gov联系Peter L. Hudson，哲学博士。

额外副本

可通过万维网/CDRH主页（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1152.pdf），或者CDRH资源索取自动回传系统（1-800-899-0381或301-827-0111，使用按键式电话）获取额外副本。按1进入系统，输入文件编号1152并按井号键（#）。按照后面的语音提示完成您的请求。

硬脑膜置换器械指南文件

本文件的目的是提供指导。其代表了本机构对该主题的现有观点。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法符合适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。

本指南取代了1999年8月13日颁布的“硬脑膜置换器械指南文件”。原指南于1999年9月17日提交给神经学器械委员会。

该修订指南反映了委员会和行业的输入。

本指南的目的是提供信息的汇总以包含于硬脑膜置换器械的上市前通知（510（k））提交材料中，包括由合成和天然材料制成的器械。硬脑膜置换器械属于二类器械（Panel 84，Procode GXQ），21 CFR 882.5910将其描述为“用于修复硬脑膜（大脑周围的膜）的一种薄板或材料”。此类器械不应与冻干人硬脑膜（Panel 84，Procode LEM）混淆，后者目前也作为医疗器械进行监管。

拟上市销售硬脑膜置换器械的制造商必须证明其产品与一种已经在美国合法上市的器械具有实质等同性。为获得硬脑膜置换器械的上市许可，制造商应提供以下信息：

最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提供的问题的最少工作量法。然而，如果您认为请求的信息与您的未决申请的监管决定无关，或者存在解决问题的工作量更少的方法，则您应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html.。

一、引言

A.	器械的商品名或专有名称。

B.	器械的俗名、常用名或分类名称。分类名称为硬脑膜置换器械。

C.	提交上市前通知提交材料的所有者或经营者的注册成立编号。

D.	按照法案第513节和委员会的规定器械所属的类别。目前，这些产品属于第三类。

E.	负责提交程序的联系人的姓名、地址和电话。

二、	目录

三、	关于安全性和有效性的信息汇总

做出等同性决定的依据，或者此类信息经请求可提供给利害关系人的声明。

四、	器械预期用途的声明。

器械的使用适应症应符合本文件第十二节中的标签信息。

五、	真实准确的声明

六、	器械的说明

提供完整的器械说明，包括器械的外形尺寸、材料和物理性质。应提供一份表格，其中对比本器械与同类型参照器械的参数之间的异同。

七、	器械的所有材料组件的规格

人硬脑膜的替代品包括牛心包、硅树脂、合成的生物可吸收的聚合物薄片以及合成纤维素。应鉴别器械的所有材料组件，包括组成器械的基础材料、所有的防腐剂和交联试剂。此类信息应鉴别每种部件的来源和纯度。如果主文件中引用了该信息，应包含交叉引用的适当文字。提交分析证明书（CoA）和/或材料安全数据表（MSDS）也可用于非常用部件的评价。

对于含有动物源材料或生产过程中会暴露于动物源材料中的器械的提交材料中需要包含的信息的建议，制造商应获得CDRH BSE工作组于1998年11月6日发布的指南文件含有动物源材料的医疗器械（体外诊断器械除外）。除指南文件中的建议外，如果硬脑膜置换器械含有动物源材料，请提供以下信息：

A.	产生动物材料的物种和组织。

B.	如何维持和监控牲畜的健康，例如：

1.	是否对牲畜进行圈养？

2.	对牲畜来说哪些疫苗接种是标准的？

3.	是否执行了兽医检查，如果是，检查频率是多少？

4.	动物饲料的成分是什么？

5.	屠宰场是否经过USDA的批准（或检查）？

6.	如果动物材料的来源是牛科动物，是否有牲畜的来源国没有BSE的证明？

7.	动物宰杀时的年龄为？

8.	尸体解剖之前和/或之后是否进行了检查？

八、	器械生产

申请书中应包含器械生产使用的所有试剂和加工步骤的信息。与上文讨论的器械部件类似的信息（即试剂来源、纯度、CoA和/或MSDS）可能对评价拟定器械与合法上市器械之间的实质等同性有很大帮助。申请书还应鉴别任何可能有毒的生产试剂（例如有机溶剂、重金属和交联试剂）在最终器械中的浓度。

A.	灭菌

关于器械灭菌的内容，申请书应说明：

1.	灭菌方法；

2.	灭菌周期的验证方法；

3.	需要实现的无菌保证水平（SAL）；

4.	监测每个生产批次的无菌性的方法；以及

5.	用于维持器械无菌性的包装的说明。

如果使用了辐射灭菌方法，应规定剂量。如果灭菌方法为环氧乙烷（EtO），应确定器械中残留的环氧乙烷、乙撑氯醇和乙二醇的最高水平。EtO灭菌后器械内残留的环氧乙烷、乙撑氯醇和乙二醇水平应符合以下标准拟定的最大限值：

•	1978年6月23日《联邦公报》（43 FR 27474-27483），或者

•	ANSI/AAMI/ISO指南10993-7：1995，医疗器械的生物学评价——第7部分：环氧乙烷灭菌残留物，以及AAMI TIR-19。

由于环氧乙烷具有神经毒性，除测量EtO的残留水平外，应使用颅内植入方法对完成EtO灭菌的器械进行附加试验以评估其刺激性。应提供证据证明器械中残留的灭菌剂水平不会引起有关产品安全使用的问题。

一般而言，SAL达到10-6对硬脑膜置换器械是一个重要信号，除非有科学证据表明未达到该水平并且其不会造成安全问题。应证明处理方法和灭菌技术足以将最终产品中的病毒数量降低至少106倍。可以使用适当的模型病毒确定按比例缩小版本的特定生产技术和灭菌方法的病毒灭活性质来获取此类数据。

对于此类研究的设计和模型病毒的选择，建议查看国际协调会议的“人类或动物源细胞系产生的细胞工程产品的Q5A病毒安全性评价”。这些研究的最终结果应证明从选择的工序和灭菌程序产生的病毒的清除记录的总数至少应比预计在未经处理的源材料中存在的病毒浓度高六个log。

B.	致热原性试验

最终灭菌器械的热原水平应低于0.06 EU/ml，除非有足够的证据证明不能达到该水平并且其不会造成安全问题。

C.	产品到期日

应提交支持产品有效期的数据。此类数据应从至少三个产品批次中收集。稳定性研究应监测确保器械在保质期内安全有效地工作所需的关键参数。

根据器械组成确定加速稳定性数据的适宜性。加速稳定性试验数据的价值依赖于标准温度和高温条件下的等效分解途径。因此，在加速稳定性试验的标准温度和高温条件下经不同机制发生器械故障的情况下（例如25℃时的无菌性损失和50℃时的蛋白质变性），不能使用加速稳定性试验数据支持产品稳定性的要求。此外，加速稳定性试验数据只能用于将产品有效期延长六个月（从实时稳定性试验证明的日期起）。举例来说，如果加速稳定性试验表明产品应可在3年内维持其功能，并且仅收集到12个月的实时试验数据，则18个月的有效期是合适的。

九、	产品特征描述

有关产品结构的信息对确定拟定器械与合法上市器械之间的等同性至关重要。对于硬脑膜置换器械，此类数据可能包括：

•	照片；

•	工程图表；以及

•	产品概述。

应对最终灭菌产品进行器械物理和机械性质的试验。试验类型可能包括：

•	器械厚度；

•	抗张强度；

•	缝合固位强度；

•	爆裂强度；

•	收缩温度范围；以及

•	表面结构（例如扫描电子显微镜检查法）。

提供器械的生物相容性情况非常重要。按照FDA指南G95-1：使用国际标准ISO-10993"医疗器械的生物学评价，第一部分：评价与试验"的要求，应提供下列生物试验的结果。应使用USP或ASTM确定的标准方案执行生物相容性试验。应在已经准备好用于外科手术的器械上执行此类试验（即生产、灭菌和包装以供商业流通之后）。

•	细胞毒性；

•	致敏性分析；

•	刺激或皮内反应；

•	急性全身毒性；

•	诱变性或基因毒性；以及

•	溶血反应。

对于留在体内超过30天的产品，推荐执行以下附加试验：

•	亚慢性毒性——90天（含周围组织的组织学分析）；以及

•	慢性毒性——180天（含周围组织的组织学分析）

应对在基因毒性试验中获得阳性结果的任何器械执行长期致癌性研究。

十、	最终产品规格

申办方应提供所有中间产品和最终产品试验的信息。此类数据应确定试验方法和生产期间的试验时间。最终产品放行规格的示例可能包括：

•	器械厚度；

•	孔径；

•	爆裂强度；

•	生产试剂的残留量（溶出物）；

•	重金属的残留量；

•	热原水平；以及

•	无菌性。

十一、	动物研究

应在预期的解剖部位执行植入研究以评价器械。执行的研究的完整实验室报告应包含与器械紧邻的组织的组织学评估。此外，此类研究应评价以下内容：

a.	脑脊髓液渗漏；

b.	粘连形成；

c.	种植体支抗；

d.	器械被宿主组织再吸收或置换；

e.	器械血管形成；

f.	感染的发生率；

g.	脑积水的发生率；

h.	出血；

i.	异物反应；以及

j.	其他组织反应。

十二、	临床经验

申请书应提供通过器械获得的任何临床经验的汇总。申办方需要证明代用材料能够与另一种合法上市的硬脑膜置换器械同样安全有效地工作。为此，如果组成硬脑膜置换器械的材料之前未被用于神经学应用，则应通过多中心临床试验提供相关的临床数据。此类临床数据应证明与另一种合法上市的产品相比，该产品能够发挥类似的作用。一般而言，应按照不良事件的预计发生率确定患者的数量。

A.	研究设计

在与参照器械的结果对比方面，随机同期对照的多中心研究可以提供比其他类型研究设计更多的优势。可以拟定替代研究设计以包含结果解释偏差和研究参与者登记偏差的评估。如果研究涉及文献控制，申办方应提供充分的信息，包括：（1）论文的副本（应明确说明确定该文献主体所用的方法）；（2）一份表格，其中包含使用的器械、被植入人群的纳入/排除标准、随访持续时间、每次随访的患者人数、疗效判定指标、不良事件和再次手术，包括后续手术干预和死亡的原因。

设计和执行研究的方式应确保其提供的数据将构成21 CFR 860.7规定的意义范畴内的有效科学证据。使用说明应包含需要遵守的关于手术前、围手术期和手术后的综合说明。此类信息包括但不一定仅限于：（1）对外科手术团队有必要的植入前培训的说明；（2）如何对患者进行预处理的说明（例如预防性抗生素）；（3）移植的说明，包括确定尺寸、器械操作以及术中试验程序，以便确保植入物的完整性；以及（4）随访的说明，包括移植后是否建议患者接受预防性抗生素。

研究计划应包含植入物和外植体的病例报告表，以便申办方能够充分地监测器械使用体验。外植体的病例报告表应能够收集所有相关数据，包括外植体的原因、经历的任何并发症及其解决方案、以及任何计划的措施（例如替换为另一种植入物）。

B.	目标人群

应明确规定用于鉴别患者人群的纳入/排除标准。之前接受过神经外科手术的患者应作为“修正”患者进行分析。人们公认，之前接受过神经外科手术的患者比未接受过此类手术的患者具有更高的不良事件发生率。因此，鼓励申办方收集关于之前外科手术数量和类型的信息，以便能够确定之前的手术是否会影响疗效。

临床研究还可以包含其他人群，例如患有脊髓脊膜突出的婴幼儿或者有创伤或CNS肿瘤的患者。一般而言，位置（例如颅底肿瘤）和缺陷的病因学是对比研究组的重要因素。所有研究组中（对照组和治疗组），应提供与缺陷的尺寸有关的信息，无论患者是否存在免疫抑制反应，无论手术部位是否被感染，无论患者是否出现脑积水或癫痫发作，或者无论患者的手术部位是否出现粘连。

需要考虑的排除标准包括：全身感染或手术部位感染，对研究器械的任何部件的过敏症，研究期间怀孕或有怀孕意向（研究期间的定义为需要对患者进行追踪以进行临床评价的时间），之前接受过神经外科手术，放疗或化疗，当前参与了另一种具有类似用途的研究产品的研究，已知患有恶性肿瘤，处于可能将患者置于过度手术风险中的某种并发症过程，以及植入的金属器械可能妨碍MRI的使用等。

样本量应基于器械引起的并发症的预期发生率（与对照器械相比），以便将该产品与一种已经合法上市的参照器械进行对比。应提供多种变量合并的统计证明，例如病因学、患者年龄、器械用途（首次植入或修正）、器械类型和尺寸、以及植入位置（大脑与脊髓）。收集和报告的数据应包含所有可能的相关变量，以便允许对研究数据进行分层和分析。

C.	器械性能的临床评价

大部分植入硬脑膜置换器械的患者需要随访一年。然而，申办方可以根据硬脑膜置换器械与参照器械之间的异同证明更短随访期的合理性。

为评价硬脑膜置换器械对患者的风险，应提供所有并发症的时间分布图。不良事件应划分为术中和术后并发症，包括但不限于高血压、癫痫、神经系统在感觉、运动和反射活动方面的变化，颅内压增高、感染、脑积水、毒性、疾病传播的证据、CSF渗漏和出血。如果在同一位置再次手术，应收集有关组织的血管分布和是否存在粘连的数据；此外，应执行活组织检查用于组织学分析，以便确定是否存在炎症以及材料是否重新吸收并被患者自身的硬脑膜替换。应对患者随访一年。方案中应说明执行MRI扫描的规定。可能的器械失效的临床表现应指导临床医生决定是否执行MRI。可能表明需要执行MRI的临床表现的示例包括姿势头痛、头晕、CSF渗漏、癫痫发作和发热。

D.	效果评价

应证明产品与一种已经合法上市的产品具有同等效果。

应对比硬脑膜置换器械与参照器械在CSF渗漏方面的效果。申办方应明确说明并证明用于定义“不差于”的预先规定的容许差异（delta）。作为评估器械效果的另一种手段，建议提供一份问卷供研究员在植入后立即填写，内容包括操作和简易性和器械的合规性等。按照0-10分的标准对问题的答案进行评分。

十三、标签

应提供器械的所有拟定标签的副本，包括构成法案第201节（m）规定的标签的任何信息、文献或广告。

21 CFR第801部分包含医疗器械的通用标签要求。

这些法规规定了所有器械的最低要求。有关器械标签的附加指南可于FDA的出版物"标签：医疗器械的监管要求"和器械评价办公室的"器械标签指南"中获得；可向以下机构请求获取两份文件：马里兰州罗克维尔市渔民巷5600号美国食品药品管理局人医疗器械和放射卫生中心小型制造商服务组（HFZ-220），邮编20857。

预期用途声明应包含具体的使用适应症和目标人群的识别。