确定用于检测，或者检测和区别人类乳突病毒的体外诊断器械的性能特性

行业及美国食品药品管理局工作人员指南草案

- 指南草案

本指南文件草案仅用于征求意见。

文件发布日期：2015年8月14日

您应该于在《联邦公报》中发表通知，宣布指南草案可用性后90天内提交对该草案文件的意见和建议。可向http://www.regulations.gov提交电子意见。可向美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），地址为马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室，邮编：20852提交书面意见。请使用在《联邦公报》中发布的可用性通知中的文档编号标识所有的意见。

如对本文件有任何疑问，请联系Natalia Comella博士，电话：（301）796-6226，电子邮箱：natalia.comella@fda.hhs.gov，或Marina V. Kondratovich博士，电话：（301）796-6036，电子邮箱：marina.kondratovich@fda.hhs.gov。

在定案后，该指南将取代2011年11月28日发布的标题为“确定用于检测，或检测和区别人类乳突病毒的体外诊断器械的性能特性”的FDA指南。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 体外诊断和放射健康办公室 微生物学器械部 |
| --- | --- |

前言

额外副本

可以通过互联网获取额外的副本。您还可以向CDRH- Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以获得该指南的副本。请使用文件编号1740来确定您要求的指南。

目录

I.	引言	5

II.	背景	6

III.	范围	7

IV.健康风险	7

V.	器械描述	8

VI.	检测方法论	8

VII.性能特性的确定	9

A.分析研究	9

（1）检测限	9

（2）精确度	10

（3）交叉反应性	13

（4）干扰	14

（5）携带污染和交叉污染研究（适用于配备自动液体试剂操作系统的器械）	15

（6）样本储存与运送条件	16

（7）试剂储存和运送条件	16

（8）临床数据集中的HPV检测的评估	17

B.临床性能研究	19

（1）宫颈癌筛查指南的考虑	19

（2）预期用途	19

（3）ASC-US筛查、辅助和初步筛查预期用途（和任何其它可能预期用途）的共同研究设计要素：	20

（4）ASC-US筛查预期用途	24

（5）ASC-US人群- 检测和区别用HPV检测系统（HPV基因分型检测系统）	28

（6）辅助预期用途	29

（7）辅助预期用途——检测和区别用HPV检测系统（HPV基因分型检测系统）	32

（8）初步筛查预期用途	32

（9）涉及所有三个HPV检测系统用途（ASC-US筛查、辅助和HPV初步筛查）的研究设计	34

C.	对照	35

（1）外部对照	35

（2）内部对照	36

VIII.	参考文献	36

IX.	附录—统计分析	39

确定用于检测，或者检测和区别人类乳突病毒的体外诊断器械的性能特性

行业及美国食品药品管理局工作人员指南草案

在定案后，本指南将代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- I.	引言

FDA发行本指南草案的目的是协助进行研究设计，以确定用于诊断、或诊断和区别人类乳突病毒（HPV）的体外诊断器械（IVD）的性能特性。可结合宫颈细胞学检查使用这些器械，以协助进行宫颈癌筛查，或作为一线主要宫颈癌筛查器械。这些器械包括检测一组HPV基因型，特使是高风险HPV的器械，以及检测多种HPV基因型，并进一步区别这些基因型，以确定存在的HPV基因型的器械。现在已识别的HPV基因型有100多种，其中大约有40种基因型能够感染生殖道[参考1]。实际上，HPV“高风险”类型的感染被认为是几乎所有宫颈癌的必然原因[参考2]。大约有十四种HPV基因型被认为是致癌的或“高风险的”[参考3和参考20]。除非另有说明，在下文中使用的 “HPV”是指“高风险”HPV。“高风险HPV检测系统”是指检测，但不区别HPV不同类型的HPV IVD器械；而“HPV基因分型检测系统”是指检测并进一步区别HPV类型的HPV IVD器械（除合并试样的结果之外，一些HPV检测系统可提供个别的HPV基因分型结果）。

在定案后，本指南草案可提供为支持这些器械的上市前通知（PMA），美国食品与药品管理局（FDA）推荐的研究类型的详细信息。建议您在开始进行研究之前与FDA联系，以讨论您的具体研究方案和器械的性能目标。

本指南草案仅限于那些旨在确定结合宫颈细胞学检查以进行宫颈癌筛查，或作为一线主要宫颈癌筛查器械的体外诊断HPV器械性能特性的研究。本指南草案明确说明了定性检测宫颈样本中HPV核酸的器械，而且，其中很多建议也适用于检测HPV蛋白质的器械。关于本指南文件草案所涉及器械的详细信息，详见第三节“适用范围”。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

- II.	背景

在定案后，本文件可提供相关建议，以确定用于检测，或者检测和区别宫颈样本中人类乳突病毒的体外诊断器械的性能特性。这些建议适用于HPV IVD的PMA。

计划销售用于检测，或者检测和区别人类乳突病毒的IVD器械的制造商应该遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（该FD&C法案）中的相关要求，并在上市销售其器械之前获得上市前批准（FD&C法案第513和515节；21 U.S.C. 360c和360e）。因为HPV诊断器械是修正案发布后制造的器械，根据该法案第513(f)(1)节的规定，他们被自动划分为三类器械。根据FD&C法案中第515节的规定，根据第513(f)(1)节规定被划分为三类的器械需要获得上市前批准。可参考该FD&C法案第515(a)(2)节（要求根据第513(f)节规定被划分为三类的器械获得上市前批准）；另请参阅该FD&C法案第515(a)(1)(C)节（定义三类器械为“需要根据第515节的规定获得上市前批准，以提供安全性和有效性的合理保证”的器械）。

关于器械测试的更多信息，可参阅标题为“体外诊断（IVD）器械研究-常见问题”的FDA指南，可在以下网页查看该文件：（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/ucm071230.pdf），还可参阅标题为“使用未单独识别的剩余人类标本的体外诊断器械研究知情同意指南”，可在以下网页查看该文件：（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm071265.pdf）。

- III.	范围

本文件推荐了相关研究，以确定用于定性检测，或者检测和区别HPV的体外诊断器械的性能特性。本指南仅限于旨在确定结合宫颈细胞学检查使用，以筛查宫颈癌，或作为一线主要宫颈癌筛查器械的体外诊断HPV器械的性能特性的研究。本文件并未说明使用非宫颈样本，例如咽部、阴道、阴茎或肛门样本，进行的HPV检测，或者HPV感染易感性的检测。本文件也没有说明HPV的定量或半定量检测试剂盒。

作为在修正案颁布后制造的器械，根据该FD&C法案中第513 (f) (1)节的规定，HPV诊断器械被自动划分为三类器械。到目前为止，已经确定了两个适用于HPV核酸检测器械的产品代码：MAQ（HPV DNA检测器械）和OYB（HPV RNA检测器械）。这两个产品代码均属于三类。本指南中的建议适用于检测HPV核酸（HPV DNA和RNA）的HPV诊断器械。其中很多建议还适用于使用目标而不是HPV核酸（例如HPV蛋白质）的HPV检测器械。因此，该指南可能包括除上文列出的产品代码之外的未来HPV产品代码。该指南不适用于HPV相关生物标记（例如，p16）。

- IV.健康风险

如果检测，或者检测和区别人类乳突病毒的器械未能按照预期运行，或其检测结果未得到正确解释，则可能会导致宫颈癌扫描和处理中的患者管理决策错误。假阴性结果可能会导致宫颈癌诊断和处理延迟，这可能会使未检测到的病情恶化，发病率和死亡率增高。假阳性结果可能会导致很多女性更加频繁地接受不必要的检查和潜在入侵性检查，例如阴道镜检查和活体组织检查。HPV最高风险类型，例如HPV 16 和/或18的假阳性结果可能导致不必要的宫颈病变入侵式治疗，这可能会损害生育能力。因为建议几乎所有性活跃女性接受宫颈癌筛查，而且，这些女性中很多人都会接受HPV检测，所以假阴性和假阳性结果对公众健康潜在危害的风险量较大。因此，确定这些器械的性能，理解可能与这些器械使用相关的风险对这些器械的安全和有效使用至关重要。

在MPA中提交的用于确定HPV检测器械性能的研究是确定这些器械的安全性和有效性的一个关键因素。

- V.	器械描述

您应该在您的PMA中提供器械说明，其中应该包括足以说明提议器械的性质及工作原理的信息，例如：

•	该器械的文本说明，以及照片、图表、和/或工程图纸，如果适用；

•	作用机制和工作原理的解释；

•	器械输出的特性（即是否能够区别基因型，在小孔和通道内同时与单独检测的基因型等）；

•	器械的详细技术说明，包括仪器、试剂、部件、软件和配件；

•	该器械的拟定使用适应症（包括样本类型和采集装置）。

- VI.	检测方法论

您应该在您的PMA中详细说明您的器械中采用的方法论。如果适用于您的器械，您应该说明下列元素：

•	检测平台；

•	特定靶序列选择所用的信息和基本原理，以及检测元件的设计方法；

•	样本采集和处理方法；

•	用于样本采集、稳定和集中的所有分析前方法和仪器，视情况而定；

•	检测试剂盒的限制因素（例如，饱和度、最大循环数等）；

•	提供或推荐使用的试剂成份，及其在系统中的功能（例如：缓冲剂、酶素、荧光染料、化学发光试剂、寡核苷酸、其他信号/扩增试剂等）；

•	试剂或器械材料产生特异性和非特异性效应的可能性；

•	内部对照，以及它们在系统中的特定功能的说明；

•	制造商向使用者推荐或提供的外部对照；

•	您的器械需要使用的仪器，包括组件，以及各组件在系统中的功能；

•	原始数据到报告结果的计算路径（例如：如何将原始信号转换成一个信号）。这包括本底调整和标准化，如果适用。说明如何报告和解释结果。

•	非标准器械或方法的图解、照片和详细说明，如果适用。

- VII.性能特性的确定

- A.分析研究

您应该在您的PMA中提供符合下列建议的分析性研究。

- （1）检测限

FDA（或“我们”）建议您使用HPV基因型DNA或RNA转录物（视情况而定）在样本采集缓冲液中的连续稀释确定您的器械的检测限（LoD）。因为不能培养HPV，基因型DNA或RNA转录物，或两者，可以是克隆或合成的材料。我们建议您确定该器械检测的每个HPV基因型和每个样本采集培养基的LOD。

如果您的检测试剂盒设计使用液基细胞学（LBC）样本进行测试，且在进行HPV测试处理之前需要进行宫颈细胞学样本离心分离和LBC采集培养基（上层清液）去除，您应该使用离心分离后重新悬浮细胞的基质或缓冲液进行LoD研究。如果您在您的分析性研究中使用包含HPV感染细胞株的LBC模仿样本（根据下文第VII(A)(2)节“精确度”中的建议），您应该使用这些类型的样本进行LoD研究。建议使用人类HPV-阴性细胞株替代使用HPV感染细胞株（即SiHa和HeLa细胞株）人为制备的LBC样本中的非HPV感染细胞株。您应该至少使用这些HPV感染细胞株中的一种进行配对样本LoD研究，以表明您在合并阴性临床和模仿背景基质（即LBC培养基中的一个HPV阴性细胞株）中获得的LoD结果相同。如果这两个样本等效，则可以在其他分析性研究中使用阴性细胞株作为本底。

我们建议您首先确定数值信号的临界值（即空白极限（LoB）），由此，病人样本中高于LoB的信号可表明检测到病毒。您还应该预估检测率为95%（LoD）的病毒载量。在确定临界值时，可以考虑两种不同类型的器械。一种是在对已知具有零浓度（真的没有目标分析物）的样本进行重复测试时可以获得数值信号分布的器械。对于该类型的器械，LoB是具有预定义的第一类误差（通常为5%）的数值信号的阈值，因此，如果样本的数值信号高于LoB，则被认为是“检测到HPV”。关于第二类器械，即超灵敏器械，具有零分析物浓度的样本的检测结果几乎一直是“未检测到HPV”（第一类误差接近零）

对于您的LoD 研究的基本概念、设计和统计分析，我们建议您参考临床和实验室标准协会（CLSI）文件EP17-A2[参考4]。关于上文所述的第一类器械，您可以使用CLSI EP17-A2中说明的方法，并使用极低浓度样本的标准偏差，通过Linnet 和Kondratovich预估LoD[参考5]。关于第二类器械，可以使用不同稀释物的命中率（检测到病毒的百分比），通过概率分析预估LoD[参考6]。这些稀释物的命中率应该涵盖检测范围的大部分（0%检测到100%检测）。应该按照LoD浓度准备至少20次额外试验，证明在95%的时间内可以探测到病毒，从而验证该LoD。LoD研究应该包括每个目标HPV基因型、细胞株或样本类型的连续稀释。在这两种LoD预估方法中，应通过在3-5天内，使用2-3个器械组测试3-5个样本来纳入相关可变性来源。

请注意，定义临床样本HPV测试的阳性和阴性结果的临床界值可高于LoB，这可分析地确定是否存在HPV病毒。C95浓度是恰好高于临床界值的分析物浓度，如此，在95%的时间内，该样本重复测试的结果为阳性。在使用LoB作为临界值时，C95浓度与LoD相同。关于其临床临界值高于LoB的HPV分析试剂盒，C95浓度与LoD浓度不同。

- （2）精确度

- a.实验室内精确度/再现性研究用样本

为确定HPV检测系统的精确度，您应该创建10-20个具有确定分析物水平和HPV基因型的精确度样本盘组分。除了具有中等分析物水平的样本（如下文所述），您应该使用具有接近医疗决策点的分析物水平的样本确定性能。因为不能培养HPV，可使用感染HPV的人类细胞株（以及人类HPV-阴性细胞株）制备模仿临床样本并包含目标水平HPV分析物的样本盘组分。细胞株的使用对LBC样本至关重要，因为这有助于解释细胞异质悬浮采样和处理引起的部分可变性。在您计划声明可检测的HPV基因型不能作为受感染细胞株使用时，您可使用从HPV DNA质粒或RNA转录物中制造的人为样本盘组分。除了这些具有确定水平的HPV感染细胞或HPV核酸的人为样本，您应该在您的精确度研究样本盘中包括四个或更多信号电平接近检测试剂盒临床临界值的临床样本，以及至少一个HPV阴性临床样本。因为单独的细胞株和转录物不能说明临床样本中的所有可变性，所以应该使用真的临床样本。可将临床样本合并，以获得足够的体积，并实现所需的病毒浓度水平。

在某些情况下，临床样本的合并可显著增加观察到的可变性；在这种情况下，您应该联系FDA，咨询使用单个临床样本的替代研究设计。虽然不能确定临床样本的病毒载量，但您应该通过纳入其测试结果在小部分时间内为阳性和/或阴性（该部分的确切值并不重要，5%至95%阳性之间的数值均可接受）的样本来接近临床决策点[即临床临界值]。这样，终端用户可了解可变性水平与定性结果相关的输出信号电平。应在开始核酸提取步骤之前将其悬浮在LBC培养基中，以将从细胞株和/或实际临床样本中提取的样本盘成分作为真实的LBC标本进行处理。如果您希望使用一个完全由真实临床样本组成的精确度样本盘（无任何模仿样本），请与FDA联系，咨询关于这些样本的其他特性描述建议。

我们建议您对包括复杂仪器或自动部件的器械进行实验室内精确度研究。您应该至少进行12天（不一定是连续的）测试，每天操作两次，在每次操作中对每个样本进行两次重复试验，以纳入可变性来源（例如操作员、天数、仪器、检测试剂盒的操作等）。您应该评估三个试剂批次之间的精确度； 在每个试剂盒批次中或在单独出售的任何校准品或对照品中评估的各个试剂批次中不应有冗余。您可以在进行内部精确度研究时评估仪器间的精确度，但这通常在申办方的再现性研究中评估（正如下文第VII(A)(2)(b)节“再现性”所述）。

关于模拟的精确度试验盘组件，该试验盘应至少包括具有三个病毒载量水平的六个样本（两个HPV基因型），如下所述（另请参阅表1）：

•	“零浓度”样本中没有分析物；

•	“高阴性”样本中的分析物浓度低于临床临界值，因此该样本的重复测试结果在大约95%的时间内为阴性，在大约5%的时间内为阳性，C5 浓度（例如，关于实时PCR检测试剂盒，分析物浓度不到检测试剂盒临床临界值10倍的样本。

•	“低阳性”样本（C95 浓度）中的分析物浓度恰好高于临床临界值，因此该样本的重复检测结果在大约95%的时间内为阳性，

•	“中等阳性”样本中的浓度可确保其结果在大约100%的时间内为阳性（例如，浓度大约是临床临界值的两到三倍）。

表1. 精确度研究用三个水平

| 阳性结果百分比 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 临床临界值 |  |
|  |  |  |  | 信号 |  |
|  | 高阴性C5 |  | 低阳性C95 |  |  |

在将LoB用作临床临界值时，浓度C95与LoD相同，而零浓度（样本中无分析物）是C5[参考4]。在CLSI文件EP05-A3[参考7]和EP12-A2[参考8]中说明了关于精确度研究设计和执行的其他信息。

关于精确度研究，不需要确保高阴性和低阳性样本恰好为C5或C95。如果精确度研究中的高阴性和低阳性样本足够接近临界值，则标准偏差（或变异比例系数（%CV））在临界值范围内近似恒定，因此，可以在实验室内精确度研究中评估C5和C95。1 以这种方法预估C5和C95浓度的目标是确保您的精确度试验盘组分充分接近您的医疗决策点。

- b.	再现性

1	如果在临界值附近浓度（C50）的精确度研究中，标准偏差（SD）几乎恒定，则：C95 = C50 +1.645 × SD，而且C5 = C50 - 1.645 x SD。如果在浓度接近临界值的精确度研究中，变异系数（CV）几乎恒定，则：C95 = C50 + 1.645× CV × C95，而且 C5 = C50 - 1.645 × CV × C5。因此，C95 = C50 /（1 - 1.645 × CV），而 C5 = C50 /（1 + 1.645 × CV）。

因检测试剂盒的版式不同，重现性研究的方案可能略有不同。我们建议使用下列方案：

•	在三个测试地点（例如，两个外部地点和一个内部地点）评估您的检测系统的重现性；

•	采用一个五天期测试方案，其中，每天应进行至少两次操作（除非根据检测试剂盒的设计排除每天多次操作），且在每次操作时，应对每个样本盘组分进行三次重复试验；

•	每天，应至少由两名操作员在每处设施进行测试；

•	重现性研究中的每个样本应至少有90个测量结果；

•	使用上文实验室内精确度研究中所述的样本盘（在您的再现性研究中使用根据实验室内精确度内部研究预估的C5和C95样本）。关于您的再现性研究，应从核酸提取步骤开始，在每次操作中对细胞株盘组分和临床样本盘组分进行处理，且在每次操作中因进行独立提取；

•	通常会在申办方的再现性研究中（而不是在内部精确度研究中），在每个地点使用不同的仪器进行测试来评估仪器间的精确度。在该设计中，仪器精确度与地点精确度混淆，而且，如果不同地点的精确度存在显著差异，申办方应该进行另一项研究，以确定该精确度是由地点还是仪器引起的。

- c.	精确度研究结果的表示

关于在精确度研究（实验室内内部精确度研究和再现性研究）中检测的每个样本，我们建议您表示信号的均值，以及方差分量（标准偏差和百分比CV）。此外，您应该提供在精确度研究中，每个样本高于和低于临界值数值的百分比。关于再现性研究，应单独表示每个地点的均值，以及方差分量和高于和低于临界值数值的百分比，除此之外，还应表示综合数据。

如需再现性研究设计和统计分析的其它信息，我们建议您查阅CLSI文件EP05-A3[参考7]和EP15-A3[参考9]。

- （3）交叉反应性

我们建议您测试您的器械与已知移生于生殖道的其它微生物，包括通过性接触传播的人类病原体，发生交叉反应性的可能。我们建议您对医学相关水平的病毒和细菌进行测试（通常，病毒为105 pfu/ml或更高，细菌为106 cfu/ml或更高）。我们建议您确定病毒和细菌的特性和滴度。特别是滴度，因为虽然滴度通常是由供应商预估的，但无法得到保证。在下文表1中列出了推荐用于交叉反应性研究的微生物。应根据感染率、临床相关性，或两者推荐用于测试的具体种类，但是，申办方还应根据自己的决定对其他种类进行测试。选择的任何其它种类应该是已知移生于生殖道的。如果有理由怀疑可能出现交叉反应性（即，交叉反应性的临床证据、选择探针/引物序列的同源性等），则还应对其它微生物进行测试。

关于以一组HPV基因型为目标，但不对这些基因型进行区分的器械，您应该使用最密切相关和/或临床上显著非目标的HPV基因型测试交叉反应性。关于检测多个HPV基因型，并进一步区分这些基因型的器械，您应该使用这些目标基因型测试交叉反应性。因为HPV不容易被培养，可根据您的目标分析物，使用质粒中的克隆基因HPV DNA或体外转录物进行HPV基因组测试。

表1. 推荐用于分析特异性（交叉反应性）研究的微生物

| 微生物 |  |
| --- | --- |
| 细菌： | 人类乳突病毒： |
| 嗜酸乳杆菌 | 所有非目标阿尔法-HPV基因组。阿尔法HPV基因组包括下列：HPV 16、18、26、30、31、33、34、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、67、68、69、70、73、82、85 |
| 表皮葡萄球菌 |  |
| 金黄色酿脓葡萄球菌 |  |
| 粪链球菌 |  |
| 酿脓链球菌 | 根据探针-同源性分析（例如，同源检测结果），有可能与您的检测试剂盒发生任何非目标生殖器HPV基因组。 |
| 无乳链球菌 |  |
| 棒状杆菌属 |  |
| 沙眼衣原体 |  |
| 淋病奈瑟氏菌 | 其他病毒： |
| 大肠埃希菌 | 腺病毒 |
| 肠球菌 | 巨细胞病毒 |
| 梭状芽胞杆菌属 | 爱泼斯坦-巴尔病毒 |
| 消化链球菌属 | 单纯性孢疹病毒1 |
| 克雷白氏杆菌属 | 单纯性孢疹病毒2 |
| 肠杆菌属 |  |
| 变形杆菌属 |  |
| 假单胞菌属 |  |
| 拟杆菌属 | 其他： |
| 双歧杆菌属 | 白色念珠菌 |
| 梭杆菌属 | 阴道毛滴虫 |

- （4）干扰

我们建议您使用医疗相关浓度的干扰物质，以及至少一个临床上密切相关的HPV基因型（例如HPV16或HPV18）进行综合干扰研究，以评估宫颈样本所含物质的潜在抑制作用。

潜在干扰物质包括，但不限于下列：全血（人类）、白血球、避孕药和女性卫生产品。您应该在您的标签中提供选择产品的活性成分和品牌商标，以及测试的浓度。在下文表2中列出了潜在干扰物质的示例。我们建议您使用其分析物水平可接近接近临床临界值附件的医疗决策点（例如，C95）的样本进行干扰测试。我们还建议您在每个干扰物质的潜在最高浓度（即“最差情况”）评估每个干扰物质。进行该评估的方式是将样本采集设备直接浸入到潜在干扰物质中，然后将样本采集设备放置在一份等份分离测试样本中。还应对没有潜在干扰物的另一份等份样本进行检查，以比较成对样本之间的信号。在这种方法中，应以同样的方式，将两份样本（带有和不带潜在干扰物）作为临床样本测试进行检测，而且在一次分析性操作中应进行充分重复（至少四至七次重复）。计算等于两个等分试样的平均值之间的差异的干扰效应估计量，并计算干扰效应的95%双侧置信区间。如果未发现显著的临床效应，则不需要进行进一步的测试。如需了解干扰测试的其它信息，我们建议您参考CLSI文件EP07-A2[参考10]。

表2. 推荐用于干扰研究的物质

物质

全血（人）

白血球（1×106 细胞/ml）

避孕胶冻

冲洗液

抗真菌软膏

杀精子剂

阴道润滑剂

女性喷雾

阴道内激素

粘液

- （5）携带污染和交叉污染研究（适用于配备自动液体试剂操作系统的器械）

我们建议您证明在按照您推荐的使用说明使用时，在您的器械内不会出现携带污染和交叉污染。在携带污染和交叉污染研究中，我们建议根据器械的操作功能，交替使用按顺序使用的高阳性样本和并排使用的高阴性样本。至少交替使用高阳性和高阴性样本五次。我们建议研究中使用的高阳性样本比例应足够高，应超过从预期使用群体中的患者体内采取的95%或更多样本。然后，可以根据携带污染研究中与高阳性样本相邻的阴性样本的阴性结果与无相邻高阳性样本（即在平皿中只有阴性样本）的阴性结果的百分比预估携带污染和交叉污染效应。如需其他详细信息，请参考Haeckel[参考11]。关于检测剩余细胞学样本的HPV测试所用器械，应该对任何上游自动细胞学处理系统的携带污染效应进行分析。

- （6）样本储存与运送条件

对于您推荐的样本储存条件，您应该证明在您推荐的储存期限内的各个时间点上，您的器械对储存样本生成的结果与时间零点的结果相同。评估的储存温度应该代表您推荐的温度范围内的每个极端。您应该使用可代表您在预期用途中声明的样本类型的一组真正临床样本，以及接近检测试剂盒医疗决策点的分析物水平确定您的样本储存和运送条件。应该表示每个样本盘组分在每个检测时间点的信号百分比变化（与时间零点比较），以及所有样本盘组分的综合数据。应该使用回归分析对每个样本进行单独分析，因此，应该使用95%置信区间计算信号在推荐储存时间和时间零点（T0）上的绝对和百分比差异。还应对所有样本盘组合进行相同回归分析。关于这些研究，应该记录，并应该在您的提交文件中提供所用样本的详细信息。特别是，我们建议您提交从病人体内采集样本的日期，以及他们在临床研究中的测试日期，以及用于确定您的稳定性研究（在用于确定稳定性的研究中）的T0的日期。

- （7）试剂储存和运送条件

关于您推荐的试剂储存条件，您应该证明在您推荐的储存期限内的各个时间点上，使用储存试剂的器械对储存样本生成的结果与时间零点的结果相同。评估的储存温度应该代表推荐的温度范围内的每个极端。如需其他信息，我们建议您参考CLSI文件EP25-A[参考12]。加速稳定性研究适用于试剂稳定性的评估，但是，您在提交文件中提供的数据应该显示实时性能。您应该使用您在预期用途中声明的样本类型，以及接近检测试剂盒的医疗决策点的分析物水平确定您的试剂和储存和运送条件。应该表明每个样本盘组分在每个测试时间点上的信号百分百变化（与时间零点对比），以及所有样本盘组分的综合数据。应该使用回归分析对每个样本进行单独分析，因此，应该使用95%置信区间计算信号在推荐试剂储存时间和时间零点（T0）上的绝对和百分比差异。还应对所有样本盘组合进行相同回归分析。

- （8）临床数据集中的HPV检测的评估

我们建议您评估您的器械在临床数据集中检测目标HPV基因型的能力。进行该评估的方法是执行一项可与您的测试系统检测相同基因型的FDA批准的HPV测试系统，或可以对您的临床样本进行PCR，之后进行扩增子的测序（PCR/测序），然后对比该结果与您的器械获得的结果。如果可行，建议使用FDA批准的HPV测试系统。还可以选择使用包含多个FDA批准的HPV测试系统和/或PCR/测序的HPV比较器。综合参考方法中采用的核酸扩增方法的目标基因组区域应该与您的检测试剂盒检测到的基因组区域不同。您应该在您的提交文件中提供已发布的文献或实验室数据，以证实用于扩增的引物。

关于进行PCR，之后将进行Sanger测序的方法，我们建议您在两链扩增子上进行测序反应（双向测序），而且，生成的序列应该满足下列所有验收标准：

•	包含至少100个连续碱基的序列；

•	在使用PHRED、Applied Biosystems KB Basecaller或类似软件包测量时，碱基的质量值为20或更高（这表示错误概率为1%或更低）；以及

•	序列与参考或共有序列匹配，例如，在基因库（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/）进行的同源检索的特定目标的预期值（E-值）< 10-30。

随着下一代测序（HGS）技术，也被认为是高通量测序（HTS）技术的发展和成熟，也可以将该技术用于综合参考方法中。以这些技术为基础的比较方法应该经过验证，且应该满足预先设定的质量度量。如需NGS/HTS方法在您的临床数据评估中的应用的其它信息，请联系FDA微生物学器械部。

与FDA批准HPV基因分型测试系统，或HCR/测序的比较对HPV基因分型检测试剂盒确定您的器械已经识别正确的HPV基因型至关重要。

请注意，在设定的临床临界值高于LoB时，HPV检测系统确定样本为阴性的情况有两种：1）HPV检测系统检测到一些数量的分析物（分析物水平高于LoB），但该数量低于用于确定阳性和阴性结果的临床临界值（下文表3中的“检测到”=“LoB<信号<临床临界值”），或2）HPV未检测到有关分析物（下文表3中的“未检测到”= 信号≤LoB）。关于HPV检测系统与上文所述的适当比较器之间的比较，请说明上文所述HPV检测系统是否在阴性样本中检测到或未检测到分析物。您应该在表格中单独说明关于ASC-US（意义未定的非典型鳞状细胞）和NILM（上皮内病变或恶性肿瘤阴性）≥30群体的比较。仅用于对25岁及以上的女性进行初步筛查的检测系统，单独表示NILM和≥ASC-US的数据，以及包括NILM、≥ASC-US和UNSAT（不符合要求的细胞学检查结果）的全体参与者的数据。在下文表3中提供了数据表示格式的一个示例。

表3. 临床数据集中的HPV检测的数据表示格式示例

|  |  | 比较器结果 |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高风险阳性 | 高风险阴性 | 不确定 |  |
| HPV阳性 |  |  |  |  |  |
| HPV 阴性 | 检测到的 |  |  |  |  |
|  | 未监测到的 |  |  |  |  |
| 其他（无效） |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

应单独表示每个测试地点和每类采集培养基的HPV检测评估。关于HPV基因分型检测系统的区分，您应该在表格中单独表示ASC-US和NILM≥30群体的相关数据，以对比HPV检测系统的所有输出和比较器相关结果。如需详细信息，请查看CLSI文件MM17-A中的第9节[参考16]。

在表4中提供了具有五种可能输出（即HPV16阳性、HPV18阳性、HPV16和HPV18阳性、阴性和无效（不确定））的HPV基因分型检测系统的数据表示格式示例：

表4. HPV基因分型检测系统的数据表示格式示例

|  | 比较器结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无高风险类型 | 一个高风险类型 |  |  | 两个高风险类型 |  |  |  | 多个高风险类型 |
|  |  | 16 | 18 | 其他 | 16&18 | 16&其他 | 18&其他 | 其他 |  |
| Pos:HPV16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos:HPV18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos:HPV16&18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阴性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 无效/不确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B.临床性能研究

您应该在您的PMV中提供符合下列建议的临床性能研究。

- （1）宫颈癌筛查指南的考虑

专业宫颈癌筛查指南可帮助确定HPV器械在较大病人管理方案中将要发挥的作用，因此，可用于评估HPV器械的预期用途声明及其支持数据。在本指南中将要考虑的指南方针是《2006年宫颈癌筛查异常妇女处理的共识指南》（2006年共识指南）[参考13]，以及这些指南的2012年新版（2012年共识指南）[参考23和24]，这是目前为止关于宫颈癌筛查的最新共识指南。因为这些建议可能会发生变化，因此应该考虑最新版本的指南。

尽管在FDA的评估中考虑到了专业指南，HPV检测系统的预期用途主要由为获得检测系统批准而提交的数据支持，且通常仅限于评估的群体和样本类型。应在这些研究中集中确定在根据HPV检测结果划分的特定群体中，女性患有宫颈疾病的风险。HPV检测系统的预期用途撰写的更加广泛（例如下文所述的“辅助”预期用途），以允许临床医生可以根据他们任何合适的用途灵活地应用该风险信息，尤其是在未来宫颈癌筛查指南的编写中。

- （2）预期用途

因为预期用途将最终确定FDA如何评估您的数据，所以您的器械的预期用途应促使您的临床研究设计评估性能。下文是适用于HPV检测器械的一个预期用途表述示例：

该[商品名]HPV检测系统是一个[技术或检测试剂盒类型]检测试剂盒，用于对宫颈样本中的高风险类型的人类乳突病毒（HPV）[说明目标，例如DNA、RNA转录物或蛋白质]进行定性检测。该检测试剂盒检测的HPV类型是高风险HPV类型[类型列表-说明检测系统是否可以识别特定类型]。可使用[商品名]HPV检测系统检测到的宫颈样本包括[输入可通过检测试剂盒检测的样本类型，以及可用于采集样本的样本器械类型]。

该检测系统被用于：

1.	对具有不明意义非典型鳞状细胞（ASC-US）宫颈细胞学检查结果的21岁及以上患者进行筛查，以确定是否需要推荐进行阴道镜检查。

2.	在30岁及以上的女性中，可使用结合宫颈细胞学检查使用[商品名]检测系统进行辅助筛查，以评估是否存在高风险HPV类型。在结合医师的细胞学历史评估、其他风险因素和专业指南使用时，该信息可被用于指南患者管理。

下文是可能适用于HPV检测和区别器械的预期用途说明的一个示例：

3.	在25岁及以上女性中，该[商品名]检测系统可被作为一线主要宫颈癌筛查检测系统使用，以检测高风险HPV，包括16和18基因分型。应根据医师的筛查和病史评估、其他风险因素和专业指南，对[商品名]检测系统确定对高风险HPV类型呈阴性的女性进行跟进。对[商品名]检测系统确定为HPV基因型16和/或18阳性的女性，应推荐进行阴道镜检查。对[商品名]检测系统确定对高风险HPV呈阳性，对HPV基因型16和/或18呈阴性的女性，应通过宫颈细胞学检查进行评估，以确定是否需要建议进行阴道镜检查。

在该指南中，第一个预期用途被称为“ASC-US筛查”预期用途，第二个被称为“辅助”预期用途，而第三个被称为“初步筛查”预期用途。根据普遍的研究设计建议，在下文说明了具体预期用途的研究设计要素。

- （3）ASC-US筛查、辅助和初步筛查预期用途（和任何其它可能预期用途）的共同研究设计要素：

关于一般研究设计指南，详见标题为“医疗器械关键临床研究的设计要素”的FDA指南，(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/UCM373766.pdf)以及标题为“报告诊断器械评估研究结果的统计指南”的FDA指南。

(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm071148.htm).

a.美国以外的研究地点的使用（21 CFR 814.15）

如果您使用在美国境外进行的研究的临床数据支持您的PMA，且没有获得研究器械豁免（IDE），您必须确保这些数据是科学有效的，并确保根据21 CFR 814.15的规定保护了受试人的权利、安全性和福利。为将您的数据作为上市销售批准的唯一依据使用，您的数据必须适用于预期用途和美国医疗实践（21 CFR 814.15(d)(1)）。在美国境外进行的研究关注的领域包括特定高风险HPV病毒株的感染率、病人筛查间隔、开始筛查和开始性行为的平均年龄、宫颈癌风险、宫颈采样方法、医疗或临床实践中的差异和种族划分。如果您打算使用国外数据获得批准，我们建议您通过预提交过程与FDA联系，以减少国外研究不支持您的预期用途的风险。

应在开始研究之前查阅标题为“医疗器械提交文件反馈请求：预提交程序，以及与美国食品与药品管理局工作人员的会议” (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/UCM311176.pdf)的FDA指南，以获得预提交过程的其它信息。

- b.	组织学检查

FDA认为阴道镜检查和活组织检查（如果需要）的结果在临床研究中是受试者病情评估的临床参考标准（即黄金标准）。您可以选择使用在每个临床基底生成的组织学检查结果，但我们建议通过三名病理学专家集中检查（CPR）小组进行评估，以对您的研究进行更一致和精确的病情评估。这三名病理学家应该区分宫颈上皮内瘤样病变（CIN）2和3，并不能将这两个类别混合起来报告（即不能报告“CIN2/3”的结果）。如果您选择使用集中审核小组和/或临床基地，且他们使用将宫颈组织学检查结果报告为低度鳞状上皮内病变（LSIL）和高度鳞状上皮内病变（HSIL）的新2级下段肛门生殖器鳞状细胞术语方案（LAST）建议[参考25]，则应使用生物标记p16的免疫组织化学着色将涉及的中级产物种别（CIN2）分为LSIL或HSIL，因此，应使用基于H&E和p16染色载玻片审核的2级诊断说明每名患者的3级结果（即CIN1、CIN2或CIN3）。您还应该向FDA提供在您的研究中用于宫颈组织学检测的任何非FDA批准p16检测试剂盒的分析性验证数据。请在开始研究之前，告知FDA使用了LAST建议或利用p16生物标记的任何其它组织学报告。

我们建议CPR评审小组确定受试者的临床参考标准（即临床事实），而且，三名病理学专家中的两名应使用遮掩方法，单独审核载玻片。如果这两名病理学专家的诊断一致，可将诊断视为临床参考标准。如果没有一致意见，第三名病理学专家应该以遮掩的方法独立查看载玻片。如果这三名病理学专家的诊断中存在一致意见，可将该意见视为临床参考标准。如果在三位病理学家审批完成后未达成一致意见，则三名病理学家应使用多头显微镜（或等效技术）一起对载玻片进行评估，以尝试并形成一致诊断（如果不能达成完全一致的意见，则可按照三分之二的多数原则确定）。在提交您的数据时，您应该提供相关信息说明如何解决不一致组织学结果。如果您的CPR小组和/或临床基底使用2级LAST建议，则三分之二的病理学专家应该使用病理学家在没有使用p16时确定临床事实的方法，正如上文所述 ，就p16染色（即CIN1、CIN2、CIN3）前的初步组织病理学诊断达成一致意见。在进行p16染色后应达成最终的一致意见。

- c.	细胞学报告术语

采集地点应该使用可根据《2001宫颈细胞学检查报告用Bethesda系统》（2001 Bethesda系统），或最新的Bethesda系统（如果可用）[参考14]解释的细胞学报告术语。在向FDA报告结果之前，应根据2001年（或最新的）Bethesda系统转化细胞学检查结果。

- d.	盲法

在完成阴道镜检查/组织学检查之前，应该确保研究人员、患者和医师（包括进行阴道镜检查和组织血检查的医师）对患者的HPV状况不知情，以避免研究中出现偏差。此外，建议在HPV初步筛查研究中采用盲法，正如下文第VII(B)(8)节中的“初步筛查预期用途”所述。

此外，应该在方案中清楚地说明最终可告知医师和患者哪些检测结果，以及在什么情况下可以公布细胞学检查和HPV结果，且不会对您的后续研究造成不利的偏差。

- e.	人类乳突病毒基因型

关于检测高风险人类乳突病毒的检测试剂盒，应以世界卫生组织国际癌症研究机构划分为“致癌物”的下列基因型为目标：16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58和59[参考15]。如果您的检测试剂盒未把推荐的这些HPV基因型中的任何一种作为目标，您应该解释该原因。也可以包括其他的基因型，例如那些被IARC视为“可能致癌”或“潜在致癌”的基因型（即66、68类型）。我们建议您在开始您的研究之前向FDA咨询纳入任何其它人类乳突病毒基因型的利益与风险。

- f.	样本采集培养基

我们建议您对您在预期用途中声明的各类样本采集培养基（即特定品牌的液基细胞采集液）进行上文所述的分析性和临床研究。应单独表示每个采集培养基的临床性能。

- g.	样本采集设备

应该在预期用途说明中提供用于采集样本，以您的器械进行测试的采集设备的列表，并应该被批准与您的细胞学方法一起使用。不需要在您的分析研究中对说明的每个采集设备（即刷子/抹刀与长柄刷）进行评估。然而，应在您的临床研究中对说明的每个采集设备进行评估。应单独表示每个采集设备的临床性能。

- h.	样本采集-综述

对于在您的临床研究中采集的每个样本，您应该记录从患者体内采集样本的日期、送往检测实验时的日期和检测实验室接受日期，以及样本检测日期。

- i.	活组织检查方法

在每项研究中，所有患者和在所有地点的活组织检查方法应该一致。如果针对不同的应用进行了单独研究（例如ASC-US筛查与辅助预期功能），则应在每项研究中使用不同的活组织检测方法。如果在特定适应症一个数据组内的活组织检查方法不一致，则可能导致您的研究出现偏差，这会妨碍您的器械对该适用症的性能特性的适当确定。标准活组织检查方法中存在相关的变量，但这些变量应该与使用阴道镜检查获得的可视子宫颈外观相关，例如是否存在可视病变，或鳞部茎突交壤（SCJ）的可见性。如果需要其他变量，您应该在开始您的研究之前咨询FDA。注意，应该在您的病例报告表中单独标注从病变和无病变区域采取的活体组织切片。

- j.	细胞学样本等分

旨在通过细胞学样本确定HPV检测系统的预期用途的申办方应该在进行研究设计时考虑他们是应该使用预先等分的样本（在载玻片处理前进行等分）进行检测，还是使用剩余的细胞学样本（在载玻片处理后进行等分）。只有在细胞学采集系统被批准在细胞学载玻片处理前进行等分时才可以对细胞学样本进行预等分。这可确保患者细胞学检测结果不会受细胞学样本的不合理处理影响。

或者，选择使用剩余细胞学样本的申办方应该对细胞学载玻片处理过程中的携带污染效应进行分析性评估（详见第VII(A)(5)节“携带污染和交叉污染研究”）。担心会出现污染的扩增检测试剂盒申办方可能需要使用替代样本采集系统或批准进行预等分的系统，以解决他们的污染问题。除了进行上文所述的分析性携带污染和交叉污染研究之外，使用预等分细胞学样本进行临床研究，并在之后使用剩余细胞学样本进行研究的申办方应该对比一组成对预等分和剩余真实临床细胞学样本的结果。

k.	HPV基因分型检测试剂盒的结果报告

应该使用临床医师容易理解的方式报告结果。如果适用，应该分小组，而不是单独报告具有类似风险水平的HPV基因型组。

在您的PMA中，您应该说明如何确定每个报告结果或无效结果，以及如何理解这些结果。您应该说明检测试剂盒所有输出的临界值。

如果检测试剂盒具有无效结果，您应该说明如何确定无效结果。如果内部对照是确定无效结果的部分依据，您应该提供对照结果的每个可能组合的解释，以确定无效结果。您应该提供如何跟进任何无效结果的建议（即是否将该结果报告为无效结果，或是否进行重新测试）。

- l.	HPV疫苗和研究人群

在进行样本大小预估时，您应该考虑到随着接种HPV-疫苗的个人增加，美国的宫颈疾病总体感染率逐步降低。在预估研究样本大小时应考虑到疫苗接种率和疾病感染率的当前预估值。因为美国接种疫苗的个人逐渐增多，所以需要选择未接种疫苗人数超过平均水平的研究地点。请注意，在这种情况下，还应该对疫苗接种人数达到平均水平的研究地点进行评估。考虑使用该研究类型的申办方应该在开始进行研究之前与FDA讨论该观点。

- （4）ASC-US筛查预期用途

您应该使用代表预期使用人群，即具有ACS-US宫颈细胞学检测结果的患者进行前瞻性临床研究，以确定您的器械对您在标签中声明的所有样本类型和样本采集器械的临床性能。可使用临床敏感性和特异性、阳性和阴性预测值以及感染率说明定性检测系统（具有两个结果：阳性或阴性的检测系统）的临床性能。您的器械的临床敏感性是指通过您的检测系统确定为阳性前期癌或癌症患者[大于或等于宫颈上皮内瘤样病变2（≥CIN2）2]所占的比例。您的器械的临床特异性是指通过您的检测系统确定为阴性的未患有前期癌或癌症（<CIN2）的个人所占的比例。应该在至少可代表美国研究地点的三个研究地点进行前瞻性临床研究，以确定这些性能特性。关于具有两个以上结果的检测系统，可使用概率比、每个结果中的受试者所占比例，以及感染率说明临床性能。

2请注意，对于本文件所述的所有地点，应该提供≥CIN2目标状况的数据，还应该提供≥CIN3目标状况的数据，因为≥CIN3更有可能发展为宫颈癌。如果您使用2级LAST系统，您应该提供HSIL及以上的数据。LAST系统中的HSIL与2001年宫颈细胞学检查报告用Bethesda系统中的HSIL不同，应该说明每个包含“HSIL”结果的表格汇报的是细胞学检查或活组织检查结果，以说明该区别。

a.	样本采集与处理

适当的样本采集与处理对HPV检测系统性能特性的确定至关重要。关于ASC-US筛查预期用途，应该从Ob/Gyn门诊部招募研究所需的女性人群。请注意，阴道镜检查门诊部不是ASC-US筛查评估的最好患者来源，因为来阴道镜检查门诊部的女性已经确定需要进行阴道镜检查（即已经被通过其他检测确定为HPV阳性，或通过细胞学重复确定ASC-US）。因为已经知道需要进行阴道镜检查的女性不是ASC-US筛查预期用途的目标人群，推断的性能评估可能不准确，所以在您的研究中不能使用这些人群。来阴道镜检查门诊部检查的女性人群患有HPV感染和宫颈疾病的几率更高，而且，因为存在验证偏差，器械敏感性可能会被夸大。

对于直接使用液基细胞学（LBC）样本进行的检测系统，应该在用于生成细胞学检查结果的LBC样本中获得所有研究HPV测试系统的结果。这可帮助您避免研究中可能出现任何采样偏差（即可以在采取原细胞学样本和研究样本之间解决感染，去除第一个样本中的大部分HPV感染细胞等）。尽管在采集额外样本时减小取样偏差的一个方法是将对两个样本进行的测试程序（即细胞学和HPV检测）随机化，但这不是生成患者细胞学检查结果的可接受方法。从患者体内采取的第一个细胞学样本通常是被用于生成细胞学检查结果的样本，所以，该结果（以及后来，患者的健康）不会受到损害。因此，两个细胞学样本的随机化检测不会减轻HPV研究的取样偏差。

在从Ob/Gyn门诊部，而不是阴道镜检查门诊部招募患者时需要面临的一个挑战是排除不在预期使用人群范围中的大量女性。如果您需要进行较大的研究，以证实多个HPV检测系统预期用途，建议在您的研究中招募所有的女性，不管他们的细胞学检查状况如何。如果将在一个单独的研究中验证ASC-US筛查预期用途，则另一个选项是在您的前瞻性临床研究中仅招募具有ASC-US宫颈细胞学检查结果的患者。在使用后一种方法时，需要确定获得被用于生成注册ASC-US结果的原细胞学检查样本的程序，以避免取样偏差，如上文所述。

- b.	临床参考（“黄金”）标准

您的研究设计必须确保ASC-US门诊部中有ASC-US细胞学检查结果的所有女性接受阴道镜检查，不管HPV状况或其他因素。在完成阴道镜检查/活组织检查之前，应不告知研究人员、患者和临床医生（包括进行阴道镜检查和活组织检查的医生）患者的HPV状况，以避免在研究中出现偏差。

从筛查宫颈细胞学样本采集到之后的阴道镜检查程序的时间间隔不能超过12周。如果这些程序间的时间间隔过长，HPV感染及相关宫颈病变的自然消退会超过正常速率，这将对您的临床敏感性和特异性造成不利影响。

您应该说明在您的临床研究中使用的阴道镜检查程序的详细信息，并应该将阴道镜检查程序的结果划分为（阴性阴道镜检查/无活组织检查）、阴性活组织检查、CIN 1、CIN 2、CIN 3和癌症。此外，如果您使用2级LAST系统，您应该将阴道镜检查程序的结果表示为（阴性阴道镜检查/无活组织检查）、阴性活组织检查、LSIL、HSIL和癌症。

- c.	HPV检测系统的临床性能评估

可使用其临床敏感性和特异性，以及其阳性和阴性预测值，和目标状况在预期使用人群中的感染率说明检测HPV的一个检测系统（定性检测系统）的临床性能。

在下文表5中提供了具有两个结果（阳性和阴性）的定性检测系统的可接受数据表示格式示例：

表5.—定性HPV检测系统结果表

|  | Neg Colpo | 中枢组织学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Neg | CIN1 | CIN2 | ≥CIN3 |  |
| HPV Pos | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A1+A2+A3+A4+A5 |
| HPV Neg | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B1+B2+B3+B4+B5 |
| 总计 | A1+B1 | A2+B2 | A3+B3 | A4+B4 | A5+B5 | N |

应根据下列说明评估您的器械对目标状况“CIN2及以上”（≥CIN2）的临床性能：

敏感性 = (A4+A5)/(A4+A5+B4+B5);

专属性 = (B1+B2+B3)/(A1+A2+A3+B1+B2+B3)

阳性预测值（PPV）=(A4+A5)/(A1+A2+A3+A4+A5)

阴性预测值（NPV）=(B1+B2+B3)/(B1+B2+B3+B4+B5)

≥CIN2的感染率=（A4+A5+B4+B5）/N

因为与CIN2病变相比，CIN3病变更可能发展成宫颈癌[参考17]，还应该说明您的器械对目标状况“CIN3及以上”（≥CIN3）的临床性能：

敏感性= A5/（A5+B5）；

专属性 = (B1+B2+B3+B4)/(A1+A2+A3+A4+B1+B2+B3+B4)

PPV=A5/(A 1+A2+A3+A4+A5)

NPV=(B1+B2+B3+B4)/(B1+B2+B3+B4+B5)

≥CIN3的感染率=(A5+B5)/N

应该提供敏感性和特异性预估、阳性和阴性预测值，以及95%双侧置信区间。关于敏感性和特异性的95%置信区间，推荐使用评分方法。关于分数置信区间的更多详细信息，详见第IX节，附录“统计分析”和CLSI EP12-A2[参考8]。可根据相应概率比的置信区间计算（在感染率恒定时）预测值的置信区间（概率比预估是指两个独立比例的比率；因此，可以使用两个独立比例的比率的置信区间；详见第IX节，附录“统计分析”）。

应根据年龄对目标状况≥CIN2的临床性能进行分组。应该表明下列各年龄组的≥CIN2的感染率、敏感性、特异性、PPV和NPV，以及95%CI：21-30、30-39、和>39。

- d.	样本量

在考虑ASU-US筛查预期用途的样本量时，您应该考虑为确定临床敏感性和特异性的点估计值，需要从ASU-US患者体内采取的样本的数量，以及95%双侧置信区间的下限。宫颈疾病的（≥CIN2）临床敏感性是HPV检测系统的最重要性能参数，因为假阴性HPV检测结果可能延误宫颈癌检测和治疗[参考13]。

如果您的器械的预估临床敏感性、特异性和之后的阳性与阴性预测值不满足HPV测试的当前性能预期[参考23和24]，审查小组应对您的性能数据进行审核，以对您的检测系统的临床有效性进行评估。

- e.	HPV检测系统的临床界值选择

可通过使用临床样本进行关键研究的接受者操作曲线（ROC）分析确定敏感性和特异性的相关水平，进而证明相关临床界值选择的正确性。可使用关键临床研究合理预估HPV检测系统在选定的临床界值时的临床性能。在一些情况下，可在关键临床研究中，使用无偏差程序和适当样本量确定临床界值。如果临床上可接受的敏感性水平是预先设定的（例如，在预期使用人群中，93%-95%的敏感性水平在临床上是可接受的），则可以使用该关键研究确定与预设定敏感性水平相对应的临床界值，并使用选择的临界值获得HPV检测系统的无偏差临床性能预估[参考18和参考19]。

- （5）ASC-US人群- 检测和区别用HPV检测系统（HPV基因分型检测系统）

上文第VII(B)(4)节“ASC-US筛查预期用途”所述的，用于确定在获得ASC-US细胞学检查结果的女性中对≥CIN2的临床敏感性和特异性的研究原则适用于双重结果HPV检测系统（HPV阳性或阴性）和多结果HPV基因分型检测系统。

用于检测和区别HPV基因型的检测系统通常有多个结果（例如HPV16+、HPV18+、HPV16/18+等）。可使用每个检测结果的目标状况概率性，以及具有每个检测结果的研究对象的百分比，和每个检测结果的疾病感染率说明用于检测和区别HPV基因型的检测系统的临床性能。

除了确定HPV基因分型检测系统在ASC-US人群中对≥CIN2的临床敏感性和特异性之外，还应该按照下文所述确定每个检测结果的概率比，以及具有每个检测结果的研究对象的百分比。

在表6中提供了一个示例，表明在ASC-US人群中进行的HPV基因分型临床研究的可接受数据的表示格式（示例表示具有结果：HPV16+、HPV18+、HPV16/18+等）：

表6.—HPV基因分型检测结果的数据表示

|  | Neg Colpo | 中枢 |  | 组织学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Neg | CIN1 | CIN2 | ≥CIN3 |  |
| Pos:HPV16 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A11+A12+A13+A14+A15 |
| Pos:HPV18 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A21+A22+A23+A24+A25 |
| Pos:HPV16&18 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A31+A32+A33+A34+A35 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总计 |  |  |  |  |  | N |

可通过每个检测结果X的概率比和具有每个检测结果的研究对象的百分比评估此类检测系统对目标状况≥cin2的临床性能。测试结果X的概率比（LR），LR（T=X）总结了与未患该疾病的受试者相比，患有该疾病（≥CIN2）的受试者出现特定结果X，PR（T=X|D+）的可能性高出（低出）多少倍，Pr（T=X|D-）：LR（T=X）= Pr（T=X|D+）/Pr（T=X|D-）。

应在HPV基因型检测系统的PMA中说明下列计算：

•	应该与95%置信区间一起计算每个K结果的概率比（K是不同结果的一个编号）；

•	除了概率比之外，还应该与95%置信区间一起计算每个检测结果中病人出现≥cIN2的可能性。作为一个说明性示例，可按照以下方式计算结果HPV16 pos：概率（≥CIN2|HPV16 pos）=（A14+A15）/（A11+A12+A13+A14+A15）。

•	还应表示临床数据集中每个K结果的百分比。例如，结果HPV16 pos：概率（HPV16 pos）=（A11+A12+A13+A14+A15）/N（其中，N是获得结果的女性的总数）。

•	此外，如果HPV16+或HPV18+ 或这两者按照下列公式计算：概率（≥CIN2| HPV16/18+）=（A14+A15+A24+A25+A34+A35）/（A11+A12+A13+A14+A15 +A21+A22+ A23+A24+A25 +A31+A32+A33+A34+A35）和具有HPV 16/18的受试者的百分比+结果，则≥CIN2出现综合结果HPV16/18+(HPV16/18被定义为阳性。

•	还应该计算疾病（≥CIN2）的感染率。

可根据相应概率比的置信区间计算≥CIN2概率的置信区间。

还应该按照同样的方式预估HPV检测系统对目标状况≥CIN3（或如果使用2级LAST系统，HSIL及以上）的临床性能。

- （6）辅助预期用途

- a.	总体研究设计选择

根据2012年知情指南[参考23]，在30岁及以上女性群体中，尤其是在具有正常细胞学检测结果的女性中，HPV检测被推荐作为细胞学检查的补充。事实上，因为他们当前患有宫颈癌的风险较低，在进行HPV检测时不会被建议进行阴道镜检查，所以，您的器械在具有正常细胞学检查结果的女性群体中的临床敏感性和特异性的确定非常复杂。然而，具有正常细胞学检查结果的女性群体中有一小部分将出现宫颈异常（≥CIN2）[参考20]。HPV检测可帮助确定具有正常细胞学检查结果的30岁及以上女性群体中具有较高宫颈癌风险的小部分人群。为确定您的器械能够辨别这部分高风险女性，您应该预估该群体中通过您的检测试剂盒确定为阳性和阴性的个人出现≥CIN2的绝对风险和相对风险，如下文所述。可使用至少下列前瞻性临床研究设计中的一个完成预期使用人群的绝对风险和相对风险评估：

1.	使用您的研究器械确定具有正常细胞学检查结果的30岁及以上女性群体为阳性或阴性，然后与一个有效比较器HPV检测器械保持一致，例如FDA批准的HPV检测器械，或在基线上进行的PCR/测序；然后在至少为期三年的时间间隔内随访这些女性的状况。如需HPV检测前瞻性临床数据集的基线分析的更多信息，详见上文第VII(A)(8)节“临床数据集中的HPV检测的评估”。应将在随访期间出现异常细胞学检查结果（≥ASC-US）的所有女性送去进行阴道镜检查，不管其HPV状况如何。与下文的选项二不同，根据该研究设计，具有正常细胞学检查结果的女性不会被送去进行阴道镜检查，尤其是，应该根据在基准访问或随访过程中的研究或批准的HPV检测系统的结果确定是否送去进行阴道镜检查（这对避免偏差至关重要）。注意，对于在研究期间的任何时间出现≥CIN2阴道镜检查结果的女性，将会停止随访，且这些女性被视为“疾病阳性”。对于接受阴道镜检查，但结果为<CIN2的女性，应该在研究期间的剩余时间内继续跟进她们的状况。随访资料应该证明，与招募时您的器械确定为阴性的女性相比，阳性结果的女性的≥CIN2相对风险，至少在三年内，在统计和临床方面具有显著差异性。此外。对于在基线时通过您的器械确定为阴性的女性，应该评估其在三年内的≥CIN2绝对风险，以及95%置信区间。该数据应该证明该绝对风险非常低，足以确保您的检测系统能够被安全地用于对30岁及以上女性进行辅助筛查。此外，还应表示≥CIN2 的总体风险（无论极限时的HPV状况如何）。应该按照年龄组（30-39岁和40岁+）对数据分析进行划分。可在批准后进行该研究的纵向随访部分（如需更多信息，详见下文第VII(B)(6)(c)节“纵向随访”）。

2.	在基线时，使用您的器械确定具有正常细胞学检查结果的30岁及以上女性群体为阳性或阴性，然后将这些女性中的一小部分送去进行阴道镜检查。在第二个研究设计选项中，您也应该将您的器械与一个有效比较器HPV检测器械保持一致，但因为您在基线时将获得关于≥CIN2风险的更多信息，所以可以对较少的样本进行评估。建议您将所有HPV阳性女性（通过研究和/或批准检测系统确定），以及随机挑选的一组HPV阴性女性送去进行阴道镜检查。数据应该证明，与登记时您的器械确定为阴性的女性相比，结果为阳性的女性的≥CIN2相对风险在统计和临床方面具有显著差异性。应该使用多重插补法计算您的器械确定为阳性和阴性的受试者的≥CIN2绝对风险。关于用于检测和区别的HPV检测系统，该数据还应该表示一些阳性结果在基线时的≥CIN2绝对风险非常高，足以证明检测系统在预期使用人群中的有效性。因为只有随机选择的一组HPV阴性女性接受阴道镜检查，这些数据具有验证偏差，因此，应该使用合适的统计方法，例如多重插补法[参考21]，进行绝对和相对风险计算。

- b.	招募“所有参与者”进行辅助用途研究：

请注意，FDA现建议您在您的临床研究中招募一批接受常规检查的30岁及以上女性（“所有参与者”），以评估辅助预期用途的履行。在该辅助用途研究中，这些女性将接受HPV检测以及细胞学检查；因此，该辅助用途研究中包括具有更高级别细胞学检查结果的女性。FDA之前允许申办方只提供NILM ≥30女性的可操作数据，但FDA现在考虑1）需要提供HPV检测系统在具有更高级别细胞学检查结果（>ASC-US）的女性群体中的结果，作为检测系统整体工作情况的重要安全性信号，2）研究规模应确保招募的所有30岁及以上参与者中有大约3%的女性具有>ASC-US细胞学检查结果，而且，这些女性通常根据现在医学实践进行阴道镜检查/活组织检查，以及3）2012年指南中包括操作性更强的协同检验的HPV和阴道镜检查结果组合。鉴于此，FDA将在审核数据时评估所有细胞学分类，以证实辅助声明，并确保HPV IVD器械的安全性和有效性。 “所有参与者”辅助研究人群中细胞学检查结果为≥ASC- US的女性应被立即送去进行阴道镜检查。辅助研究人群中接受阴道镜检查，但CPR确定没有细胞学检查结果≥CIN2的所有患者应被邀请参见三年期纵向研究。

3	其中一个例外情况是，如果一名女性出现两次细胞学检查阴性和HPV阳性（在连续的年度随访时），在这种情况下，应该根据2012知情指南中的规定，被送去接受阴道镜检查[参考23]。因为患者的健康是最重要的，所以在这种情况下产生的偏差是不可避免的。

c.	纵向随访

鉴于在具有正常细胞学检查结果的女性人群中确定临床敏感性和特异性的研究涉及较大的样本量和/或长期患者随访，FDA考虑使用可快速访问这些重要器械，并确保其安全性和有效性的选项。FDA认为，如果HPV检测系统获得，或已经获得ASC-US筛查预期用途的批准，而且，该设备对宫颈癌前期/宫颈癌（≥CIN2）具有较高程度的临床敏感性，则可以确定检测系统的性能水平与HPV检测的当前预期一致[参考2]。在此类情况下，为批准相同HPV检测系统的辅助预期用途，FDA可规定上文第VII(B)(6)(a) 节选项1中所述的辅助研究纵向随访部分，以在上市后完成，只要已经证明研究检测系统在前瞻性采集的 NILM 30及以上（NILM ≥30）数据集中的HPV检测与在ASC-US群体中的HPV检测相差无几。在该情况下，应该在批准后研究中对前瞻性采集的NILM ≥30数据集中其HPV检测特性已经确定的相同患者进行纵向随访，以确定该群体中HPV检测系统呈阳性和阴性的患者的癌前期/癌症累积三年风险。现行临床实践指南推荐在NILM ≥30 群体中使用的HPV类型的检测系统中考虑使用该方法[Ref 13]。请注意，只有该器械在上市前批准时的总体利益-风险概况中某些风险或利益的不确定性程度是可接受的，该类型器械的上市后研究才可行。而且，可参阅标题为“PMA命令规定的批准后研究的处理程序”(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 70974.htm)的FDA指南。申办方应与FDA联系，询问其在上市后完成纵向评估的资格。

- （7）辅助预期用途——检测和区别用HPV检测系统（HPV基因分型检测系统）

上文第VII(B)(6)节“辅助预期用途”所述的，用于确定具有正常细胞学检查结果的30岁及以上女性中出现≥CIN2的相关风险的研究选项适用于双重结果HPV检测系统（HPV阳性或阴性）和多结果HPV基因分型检测系统（不仅检测，还区别不同HPV类型的检测系统）。HPV基因分型检测系统的结果越多，证明每个结果的相对风险具有统计上显著差异的难度更大。

根据2012年知情指南中的建议[参考23]，您希望对一个HPV基因分型检测试剂盒证明的另一个选项（除了一般辅助筛查预期用途之外）是对最高风险HPV基因型，例如HPV16和18的特定NILM ≥30阴道镜筛查预期用途。除了您需要处理不同的研究人群和检测结果之外，此类研究的设计和评估原则与ASC-US筛查相似。如果您希望证明此类预期用途，请与FDA联系，以获得更多帮助。

- a. 在具有>ASC-US细胞学检查结果的30岁及以上女性中进行的HPV检测

为了平行进行细胞学检查和HPV检测，不能将辅助预期用途限制到具有正常细胞学检查结果的女性（即不需要在获得细胞学检查结果后进行HPV检测）。关于具有辅助预期用途的所有HPV器械，其标签应该说明阴性HPV结果不能妨碍具有>ASC-US细胞学检查结果的30岁及以上女性接受阴道镜检查。

- （8）初步筛查预期用途

在与微生物学小组于2014年3月12日举行的咨询会议中确定了HPV诊断器械的新批准用途；初步宫颈癌筛查。如果您希望证实初步筛查声明，我们建议您查看此次会议的相关信息，可在CDRH网站上找到这些信息，网址http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/Medica lDevicesAdvisoryCommittee/MicrobiologyDevicesPanel/ucm388531.htm

为评估HPV初步筛查适应症，您应该在基线时，使用您的器械将接受常规检查的25岁及以上女性（所有参与者方法）确定为HPV阳性或阴性，然后对这些女性中的一小部分进行阴道镜检查。建议您对获得正常细胞学检查结果的所有HPV阳性（通过研究和/或批准检测系统确定）、细胞学检查阳性女性，和随机挑选的一组HPV阴性女性进行阴道镜检查。对于具有不符合要求的（UNSAT）细胞学检查结果的女性，也应对她们进行阴道镜检查，以对根据其HPV检测结果分组的这些女性进行疾病风险评估。

这些数据应表明，与可接受的宫颈癌筛查方法相比，使用您的器械进行的初步HPV筛查在检测≥CIN2和≥CIN3时具有令人满意的临床性能（敏感性、特异性、PPV、NPV、绝对风险和概率比）[参考13、23、24和25]。关于用于检测和区别的检测系统，这些数据还应该证明阳性结果在基线时的≥CIN2绝对风险足够高，而阴性结果在基线时的≥CIN2绝对风险足够低，可以证明检测系统在预期使用人群中的有效性。因为只有随机抽取的一组HPV阴性女性被送去进行阴道镜检查，这些数据可能具有验证偏差，因此，应使用适当的统计方法，例如多重插补法，以计算绝对和相对风险[参考21]。

a.纵向随访

对于初步筛查研究中接受阴道镜检查，且CPR确定其没有组织结构≥CIN2的所有患者，应邀请他们参加三年期的纵向随访。在随访研究中，应每年对受试者进行一次访问，以采集宫颈样本，进行细胞学检查，而且，所有结果为≥ASC-US的受试者应被邀请进行阴道镜检查。应该使用标准方法进行阴道镜检查和活组织检查，如上文第VII(B)(3)(b)“组织学检查”所述。所有宫颈活检应由CPR小组审查。CPR确认具有≥CIN2的所有受试者应该退出该研究，而CPR确认具有<CIN2的受试者应被邀请进行下一年的随访。为了最大化疾病的确定，建议在第三年考虑对所有随访受试者进行阴道镜检查和宫颈管诊刮（ECC）。

您应该考虑从其细胞学检查和HPV阴性（通过研究器械或至少一个FDA批准器械确定），且在基线时未被选择进行阴道镜检查的女性中随机招募一组进行平行纵向研究，在3年筛查间隔后，这些女性将被送去进行阴道镜检查。这可以确保三年筛查间隔内对这些女性进行更加精确的≥CIN3风险评估。按照这种方法获得的≥CIN3三年风险预估不受在基线时进行的CIN2检测和治疗影响。

- b.初步筛查研究中的盲法问题

在完成阴道镜检查/组织学检查之前，应对研究人员、患者和医生（包括进行阴道镜检查和组织学检查的那些医生）隐瞒患者的HPV状况，以及他们的细胞学检查状况，以避免在研究中出现偏差。应该将这些患者标记为需要阴道镜检查/组织学检查，但不能说明与该推荐相关的检测结果。

应特意向细胞学者隐瞒初步HPV筛查研究的所有其他患者的检测结果，以避免他们根据其他检测结果的了解偏置细胞学检查载玻片的评估（否则，单独作为比较仪算法的细胞学检查性能可能出现偏差）。然而，细胞学检查的性能可能与现实生活的场景不一样，在现实生活中，HPV检测系统被用作初步筛查器械，而细胞学者了解他们筛查的样本的HPV状况。为评估使用研究器械进行的HPV初步筛查的性能在现实生活场景中有什么不同，应该在了解重复解读时可用的HPV状态后，在检测地点对一组细胞学检查载玻片进行重复解读。应该确定破盲方法对您的器械在HPV初步筛查时的性能的影响。

- c.利益-风险分析

您应该评估相对于现有筛查方法，用于检测高等级宫颈疾病（CIN2、≥CIN3）的HPV初步筛查器械的利益-风险。为对利益-风险进行评估，对于您的器械和当前筛查方法，您应该表明检查和程序的预期数量（细胞学检查、HPV检测和阴道镜检查程序的数量），以及筛查的每10000名女性中获得真正阳性、假阳性和假阴性结果的预期人数。应在充分考虑细胞学者了解或不了解HPV结果时HPV初步筛查系统的性能估计后进行该分析。如需更多信息，可参考FDA指南，标题为“在医疗器械上市前批准和De Novo分类中做出利益-风险分析时需要考虑的因素”，网址为：（http://http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidance Documents/UCM296379.pdf）。

- d.在患有癌症的女性群体中的性能

希望证实初步筛查声明的申办方应该确保他们的检测系统对宫颈癌前期，例如CIN2和CIN3，以及宫颈癌非常敏感。因此，应使用美国分组样本，在从之后诊断患有宫颈癌的女性采集的细胞学检查样本上对研究器械进行额外的测试。我们建议向FDA提交该研究的单独方案，以供审核。在您的协议中，请提供这些样本采集的详细信息，并详细说明您计划如何掩饰这些样本。

- e.一般考虑

尽管在上文中已经提及了HPV初步筛查研究的基本要素，该类型的研究是复杂的，因此，强烈建议旨在证明HPV初步筛查适应症的任何申办方通过预提交程序向FDA提交他们的详细临床方案，以供审核。

- （9）涉及所有三个HPV检测系统用途（ASC-US筛查、辅助和HPV初步筛查）的研究设计

请注意，上文所述的用于评估HPV初步筛查预期用途的研究设计也可被用于评估ASC-US筛查和辅助预期用途，但在进行这些评估时需要额外招募一些具有ASC-US细胞学检查结果的21-24岁女性。在已知她们的细胞学检查结果后，这些具有ASC-US的年轻女性可被邀请进行该研究，因此，在单一研究中对所有三项HPV检测预期用途进行评估所需的额外女性的人数将是最少的（即超出初步筛查预期用途所需的人数）。关于使用根据其细胞学检查结果招募的女性群体评估SAC-US筛查性能时需要考虑的因素，请参考上文第VII(B)(4)节“ASC-US筛查预期用途”中的建议（尤其是关于这些样本来源的建议）。

- C.	对照

在进行上文所述的性能研究时，我们建议您在分析和临床研究期间，在进行检测试验时同时进行相关外部对照处理。因为HPV不容易培养，适当的外部对照应该包括质粒中包含的HPV基因组DNA，或尽可能模仿临床样本的基质中的合成HPV RNA转录物（取决于您的检测目标是HPV DNA还是RNA）。在对照中选择使用的HPV基因型应该是临床最相关的HPV基因型（例如HPV 16）。因为受疫苗接种程序影响，HPV病毒株的临床显著性会发生变化，因此，可能需要对相关控制序列进行重新评估。

我们建议您在为您的器械设计特定对照时咨询FDA。如果您的器械以核酸技术为基础，我们建议您纳入以下类型的对照：

- （1）外部对照

- a.阴性对照

阴性外部对照包括适当的缓冲液或样本运送培养基，而且，在整个检测过程中，应使用与临床样本处理方法相同的方法处理该对照。该对照被用于排除目标核酸的污染，或扩增和/或检测反应中增加的本底

- b.阳性对照

阳性外部对照包括位于适当缓冲液或样本运送培养基中的目标核酸，该核酸的水平大约是检测试剂盒C95浓度的两倍，而且，在整个检测过程中，应使用与临床样本处理方法相同的方法处理该对照。对于目标为HPVDNA的检测系统，悬浮在样本运送培养基中的载体转录物DNA中的克隆HPV16基因是合适的对照。还可以使用HPV16基因的完整目标保守区域，例如L1区域，代替全长基因克隆。对于目标为HPV RNA转录物的检测系统，悬浮在样本运送培养基中的目标基因的合成全长转录物是合适的对照。对于其分析物水平不足以接近医疗决策点的对照，为确保符合21 CFR 809.10(b)(8)(vi)，应在标签中例如下列警告：

“阳性和阴性对照被用于检测实质的试剂失效。不能将阳性对照用作临界值精确度的指标，阳性对照只能确保试剂的功能性。必须按照当地、州和/或联邦条例，或认证要求和您的实验室标准质量控制程序执行质量控制要求。”

不同意提供外部对照的制造商应该在包装说明书中列入相关说明，以指导终端用户如何制备自己的外部对照。该选项只适用于包括所有样本的内部阳性对照，且没有初步筛查预期用途的器械。

- （2）内部对照

内部对照是指与目标核酸一起处理（即，提取和扩增）的非目标核酸。内部对照可用于验证试剂的完整性（例如聚合酶、引物）、器械功能（例如循环变温加热器），以及样本中是否存在抑制剂。可接受的内部对照材料示例包括与HPV一起处理的人类核酸，以及扩增人类管家基因（例如，RNaseP、(β-actin）的引物。人类“管家”基因的内部对照可帮助确保对等分材料进行重复细胞取样。需要为具有初步筛查预期用途的所有HPV器械提供此类型的对照，以帮助减少出现假阴性结果的概率；否则，应根据器械的具体情况决定是否需要内部对照[参考22]。

- VIII.	参考文献

1.	de Villiers EM, Fauquet C, Broker, TR, Bernard HU, zur Hausen H. Classification of papillomaviruses. Virology. 2004; 324(1):17-27.

2.	Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, Bosch FX, Kummer JA, Shah KV, Snijders PJ, Peto J, Meijer CJ, Munoz. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. Journal of Pathology. 1999; 189(1):12-19.

3.	Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S, Herrero R, Castellsague X, Shah KV, Snijders PJ, Meijer CJ, International Agency for Research on Cancer Multicenter Cervical Cancer Study Group. Epidemiologic Classification of Human Papillomavirus Types Associated with Cervical Cancer. New England Journal of Medicine. 2003; 348(6):518-527.

4.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2012. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline - Second Edition. EP17- A2.

5.	Linnet, K. and Kondratovich, M. Partly nonparametric approach for determining the limit of detection. Clinical Chemistry. 2004; 50(4), 732-740.

6.	Weusten J.J. A statistical approach to assess analytical sensitivity of diagnostic assays in the presence of false-positive results. Journal of Virological Methods; 151(2):301-10.

7.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2014. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures; Approved Guideline. EP05-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

8.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2002. User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; Approved Guideline. EP12-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

9.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2014. User Verification of Precision and Estimation of Bias; Approved Guideline. EP15-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

10.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2005. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline. EP07-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

11.	Haeckel R. Proposals for the description and measurement of carry-over effects in clinical chemistry. Pure Applied Chemistry 1991; 63:301-306.

12.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2009. Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents; Approved Guideline. EP25-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

13.	Wright T, Massad L, Dunton C, Dunton J, Spitzer M, Wilkinson E, et al. 2006 consensus guidelines for the management of women with abnormal cervical cancer screening tests. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2007; 197(4):346-55.

14.	Solomon D, Davey D, Kurman R, Moriarty A, O'Connor D, Prey M, et al. Forum Group Members; Bethesda 2001 Workshop. The 2001 Bethesda System: terminology for reporting results of cervical cytology. JAMA. 2002; 287(16):2114-9.

15.	Schiffman M, Clifford G, Buonaguro F. Classification of weakly carcinogenic human papillomavirus types; addressing the limits of epidemiology at the borderline. Infectious Agents and Cancer. 2009; 4:1-8.

16.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2008. Verification and Validation of Multiplex Nucleic Acid Assays: Approved Guideline. MM17-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

17.	Schiffman M, Rodriguez AC. Heterogeneity in CIN3 diagnosis. Lancet Oncology. 2008; 9(5):404-6.

18.	Linnet K., Brandt E. Assessing diagnostic tests once an optimal cutoff point has been selected. Clinical Chemistry. 1986; 32(7): 1341-6.

19.	Kondratovich M, Yousef WA. Evaluation of accuracy and ‘optimal’ cutoff of diagnostic devices in the same study. Joint Statistical Meeting. 2005. ASA Section on Statistics in Epidemiology, p.2547-2551.

20.	Khan MJ, Castle PE, Lorincz AT, Wacholder S, Sherman M, Scott DR, Rush BB, Glass, AG, Schiffman M. The elevated 10-year risk of cervical precancer and cancer in women with human papillomavirus (HPV) type 16 or 18 and the possible utility of type-specific HPV testing in clinical practice. Journal of the National Cancer Institute. 2005; 97(14):1072-79.

21.	Kondratovich M. Comparing two medical tests when results of reference standard are unavailable for those negative via both tests. Journal of Biopharmaceutical Statistics. 2008; 18(1): 145-66.

22.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006 Molecular Diagnostic Methods for Infectious Disease; Proposed Guideline. MM3-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

23.	Massad LS, Einstein MH, Huh WK, et al. 2012 Updated Consensus Guidelines for the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors. Obstet Gynecol. 2013; 121(4): 829-46.

24.	Saslow D, Solomon D, Lawson H, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer. Am J Clin Pathol. 2012; 137(4): 516-542.

25.	Darragh TM, Colgan TJ, Cox JT, et al. The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization Project for HPV-Associated Lesions: Background and Consensus Recommendations from the College of American Pathologists and the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. J Low Genit Tract Dis. 2012;16(3): 205-42.

- IX.	附录—统计分析

- 计算百分比和比例的分数置信区间

以下对百分比和比例进行统计分析的其它建议。现有几种不同的方法可以使用。我们建议使用Altman等人（Altman D.A.、Machin D.、Bryant T.N.、Gardner M.J. eds。Statistics with Confidence，第二版，英国医学杂志；2000年）说明的评分方法，或Clopper-Pearson方法（Clopper CJ、Pearson E。The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of binomial，Biometrika，1934年；26:404-413）。评分方法的优势是其具有较好的统计特征，且可以直接计算。与Clopper-Pearson置信区间相比，分数置信界限生成的置信区间较窄，下置信限较大。因此，在n=70样本和65/70=92.9%时，双侧95%置信区间分数下限是84.3%。相反，Clopper-Pearson下置信限是84.1%。在本文件中，我们说明了如何使用评分方法汇报置信区间。为方便起见，我们提供了计算百分比的分数置信区间的公式。

可按照下列公式计算A/B比例的双侧95%分数置信区间：

[l00% (Q1 - Q2) / Q3,100% (Q1 + Q2) / Q3 ]，其中，量Q1、Q2和Q3是根据下文所列公式，使用相关数据计算的。关于A/B 的比例：

在上文的公式中，1.96是标准正态分布中与95%置信度相对应的分位数。

对于比例示例，如果（65/70），Q1=133.84、Q2=9.28、Q3=147.68，则双侧95%分数置信区间是84.3%到96.9%。

- 根据概率比的置信区间计算阳性预测值（PPV）和阴性预测值（NPV）的置信区间（感染率恒定）

PPV等于(1+PLR-1*(1-π)/π)-1，其中，PLR是阳性概率比（PLR=se/（1-sp））；NPV等于(1+NLR*π/(1-π))-1 ，其中，NLR是阴性概率比（NLR=（1-se）/sp），而 π是感染率。为了计算概率比的95%置信区间，可使用两个独立比例（关于PLR，Se估值和（1-Sp）估值；关于NLR，（1-Se）估值和Sp估值）的概率比的置信区间计算。可使用几种不同的方法计算概率比的置信区间（详见Altman D.A.、Machin D.、Bryant T.N.、Gardner M.J. eds。Statistics with Confidence，第二版，英国医学杂志；2000年，18-110页）。我们建议使用Nam 在论文中说明的评分方法（Nam J. Confidence limits for the ratio of two binomial proportions based on likelihood scores: non-iterative method. Biom J 1995；37:375-9）。在π（感染率）恒定时，可以使用相应概率比的95%置信区间计算相应预测值的95%CI。

- 注释：

假设[L, U]是b的一个 1-r水平置信区间，并假设G是在参数空间中定义的函数。

如果G增加，则[G(L), G(U)]是G（b）的1-r 水平置信区间。

如果G增加，则[G(U), G(L)]是G（b）的1-r 水平置信区间。

（如果π恒定，则函数(1+x-1*(1-π)/π)-1 和(1+x*π/(1-π))-1是单调函数。）