移植用器官的低温冲洗、运输和储存溶液的研究性器械豁免内容的指南；行业和FDA审查员指南

文件发布于2001年1月16日

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品管理局 器械和放射卫生中心 胃肠道和肾脏器械分部 生殖腹部和放射器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可在任何时间提交意见和建议以供本机构考虑，提交的地址为马里兰州罗克维尔市渔民巷5630号1061室（HFA-305）美国食品药品管理局人力资源和管理服务办公室管理体系和政策分部备审文件管理处，邮编20852。提交意见时，请参考本指南文件的确切标题。在下次修订或更新文件之前，机构可能不会对此有所行动。

关于本指南的使用或解释的问题，请联系胃肠道和肾脏器械分部Kathy Olvey，地址：9200 Corporate Boulevard，HFZ-470，Rockville，MD，20850或发送电子邮件至kathleen.olvey@fda.hhs.gov。

本机构可能不会立即对您提出的意见作出回应，而是纳入到下一次修订或更新文件中。

额外副本

额外副本可从互联网获取：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1164.html或向CDRH索取。如果要通过您的传真机接收此文档，请用按键式电话机拨打CDRH的事实需求电话800-899-0381或301-827-0111。按1进入系统。在第二个语音提示下，按1键订购文档。输入文件编号1164，后跟井号键（＃）。按照后面的语音提示完成您的请求。

移植用器官的低温冲洗、运输和储存溶液的研究性器械豁免内容的指南；行业和FDA审查员指南

本文件的目的是提供指导。其代表了本机构对上述主题的现有观点。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如有替代方法满足适应法令和法规的要求，也可以使用该方法。

引言

本指南基于：1）当前的科学认识，2）临床经验，3）制造商以前向FDA提交的材料，4）1990年的“安全医疗器械法”，5）1997年的FDA“现代化法案”和“美国联邦法规”（CFR）里的FDA法规。随着科学技术和医学科学的进步，以及国会立法的实施发生变化，将根据需要对这些审查标准进行再评价和修订。

有关IDE的一般信息，请参阅21 CFR第812部分以及FDA“研究性器械豁免手册”以及标题为“IDE政策和程序指南”的指南文件。这些文件可致电小型企业援助部（DSMA） （电话：(800)638-2041)）索取，或分别在以下互联网查看：http://www.fda.gov/cdrh/manual/idemanul.html 和http://www.fda.gov/cdrh/ode/idepolcy.html。

本文件适用于旨在用于整个器官（包括肾脏、肝脏、胰腺、心脏和肺）的冲洗、运输和保存的溶液。它不适用于保存角膜的溶液，也不适用于组织（例如：骨、软骨、骨髓等）或细胞（包括胰岛细胞）的保存。它不适用于旨在灌注供体器官的机器。

可以通过预先提交IDE或与FDA开会讨论以获得进一步的指导。FDA鼓励所有申办方尽可能安排IDE前会议或电话会议。

最简易方法

本指南文件中确定的问题代表了我们认为在您的器械可以得到上市批准/审批前需要解决的问题。在制定本指南时，我们认真考虑了机构决策的相关法定标准。我们还考虑了您在努力遵循本指南和解决我们确定的问题的过程中可能承受的负担。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件中提出的问题的最简易的方法。但是，如果您认为所要求的信息与您的待处理申请的监管决定无关，或者有解决这些问题的更简易方法，则您应遵循文件“解决最简易问题的建议方法”中概述的程序。该文件可在我们的中心网页上查阅：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

除了上述通用IDE指南文件中描述的信息以外，FDA建议这些产品的所有IDE都包含以下页面中描述的信息。

- 器械描述

应提供溶液的完整描述。该描述应解决以下每个问题。

  - 应提供溶液化学成分的清单（包括供应商和数量）。所有化学成分都应为美国药典（USP）等级。如果不是，应提供充分的理由来证明这些化学成分具有适用于本产品的足够高的纯度。

  - 应给出每种化学成分的使用目的（例如，预防肿胀、代谢支持等）的解释。

  - 该描述应解释如何使用该溶液（例如，用于灌注或静态储存），突出显示任何不常见的特征。

  - 应提供制造工艺的描述，包括灭菌方法。应提交至少一批次产品的无菌保证水平和无菌（即，内毒素和细菌）测试结果。

  - 应提供包装材料的完整描述。包装材料应适合于这种预期用途（即，血液或组织接触），因此，应提供如CDRH蓝皮书备忘录G95-1“使用国际标准ISO-10993-1，医疗器械生物学评价第1部分：评价和测试”所述的生物相容性试验。申办方可以通过识别具有相似的预期用途、使用相同材料的合法销售产品来代替生物相容性试验。

- 优先研究的报告

这些产品的IDE通常需要在开始临床研究之前进行实验室试验和动物试验。以下为进行这些试验的指引。

  - 实验室试验应解决产品在适当条件和最差条件下储存的稳定性。对于IDE，可以接受实时和加速测试结果的组合，但是在这些产品的上市申请中应提供实时储存数据。稳定性试验应包括所有化学成分和任何降解产物的分析、颗粒物的测量以及经过规定时间储存后的无菌性（细菌和内毒素）的评估。关于颗粒物，溶液应符合大容量肠胃外溶液的USP质量标准。

  - 动物试验通常是证明溶液安全性所必需的，也可用于确定可用于临床试验的替代终点的适当性。通常需要进行单独的动物研究，以证明可适当保存所提出的临床试验中拟研究的每种器官。

应提供动物试验的完整描述，并应解决以下问题。

    - 应提供所选动物模型的选择理由，特别是其与产品的最终临床使用的相关性。虽然可以使用小动物模型（例如，小鼠）进行探索性研究，但是强烈建议用更大的动物模型（例如，家兔、猪或犬）进行验证性研究，以更接近预期的临床条件。

    - 提供将要评价的具体器官性能参数的解释，以及它们在确定拟定溶液的安全性和有效性方面的相关性的理由。

    - 应使用对照溶液对研究产品进行检测。建议采用广泛用于保存所讨论器官的溶液作为对照品。

    - 结果应以表格和图形格式汇总，并进行统计分析。

  - 应提供在美国或国外的研究机构用该产品获得的所有临床数据。如果采用文献数据，则应提供这些文献。国外研究机构不需要IDE审批，因此不需要纳入到IDE申请中（用于支持产品安全性或统计分析计划的适用性的现有信息除外）。然而，上市申请中可以提交在国外研究机构获得的临床数据，作为主要数据集的一部分。如果国外研究机构使用与IDE研究相同的临床方案，对未来的上市申请是有帮助的。

  - 应提供与该器械的安全性或有效性评价相关的所有出版物（无论是不利的还是支持的）的参考书目，以及所有已发表或未发表的不利信息的复印件。

- 研究计划

应提供对研究计划的完整描述。如上所述，在上述指南文件中提供了有关IDE提交内容的一般性建议。除了通用IDE指南文件中提出的建议之外，还提供了以下建议。

FDA强烈建议对器官保存溶液进行多中心、前瞻性、随机对照研究。对照溶液可以是目前在研究机构使用的溶液（即，异质对照），或者申办方也可以为所有研究机构选择合适的对照溶液（同质对照）。

该产品的任何上市申请都将考虑来自国外研究机构的数据。但是，数据应该是完整的，并应能解决以下列出的所有考虑。FDA认为，由于美国和国外移植中心之间的临床实践和患者结局的差异，因此，上市申请中纳入来自至少一个美国研究机构的数据是合适的。

一般来说，应使用适当的统计分析来确定患者人数和研究机构数量。然而，FDA建议该研究至少包含三个研究机构，以便获取移植中心之间的潜在差异。该研究计划应解决以下问题：

  - 研究目的

应提供研究的目的。申办方应说明他们是否打算证明与对照溶液的等效性或优效性。申办方还应说明器官保存时间是否符合当前的临床实践，还是要宣称“延长保存时间”。

  - 临床方案

应详细描述临床方案，并应说明患者人数、研究机构数量和每个研究机构所使用的对照溶液（包括化学成分）。应提供纳入/排除标准的完整列表，以及从研究中移出患者或终止研究的原因。

应给出研究终点的描述。FDA建议主要终点为心脏、肺和肝脏的器官保存溶液的7天患者存活（特别是肺的7天无呼吸机或无ECMO存活）。对于旨在保存肾脏的溶液，主要终点应为7天移植物存活。

在所有情况下，强烈建议进行30天随访，并应将30天存活数据制成表格并进行分析，作为次要终点。应选择额外的次要终点以适当地反映目标器官功能。例如，心脏保存溶液的适当次要终点包括心脏指数、楔形压、肌力药物的需求、活检结果和住ICU的时间。肾脏溶液的适当次要终点是移植后肌酐和血尿素氮（BUN）水平、ATN的组织学证据、以及移植后透析的需求。

研究方案应解决器官的预期保存时间。旨在支持“延长”保存时间的宣称的研究还应解决更多的问题。适当时，联系FDA讨论这些问题。无论预期的宣称如何，都应记录治疗组和对照组的所有器官保存时间。

  - 统计计划

应提供统计计划的完整描述。该计划应说明样本量、拟定的随机分组方案、拟定的中期分析和早期停止程序（如适用）、数据的可合并性和拟定的分析方法。“非诊断性医疗器械临床试验统计指南”中提供了有关临床试验数据评价的统计方法的更多指导。可从DSMA或CDRH网页http://www.fda.gov/cdrh/ode/odeot476.html获取副本。