|  | 美国卫生与公众服务部 | 公众卫生服务 |
| --- | --- | --- |
|  | 1993年6月7日 | 美国食品药品管理局 1390 Piccard Drive Rockville MD 20850 |

收件人：激光产品制造商和进口商

主题：第II类和第IIIa类激光系统的光束衰减器和发射指示器

背景：1985年《联邦激光产品执行标准》的修订案授权医疗器械和放射健康中心（CDRH）的合规和监督办公室主任根据制造商的书面申请批准完成由光束衰减器提供的辐射防护的替代手段（21 CFR 1040.10（f）（6）（ii））。该修正案认识到，对于许多激光产品，光束衰减器（通常是遮光器）几乎没有提供安全性的任何改进，特别是对于具有短波束恢复时间并且可以容易地被其操作者关闭的激光系统。自修正案生效以来，已经授予了多项批准。当CDRH通过对产品报告或检查结果的审查意识到光束衰减器不符合要求时，需要根据21 CFR 1003.11向制造商发出通知。在许多情况下，收到通知的制造商需要提出替代安全手段（通常是电源开关）的申请以供批准，并根据21 CFR 1003.30请求豁免21 CFR 1003.21规定的受影响人员通知。这些情况对于第II类和第IIIa类可见激光产品是最常见的。

类似地，性能标准要求第II类和第IIIa类可见激光系统包含提供可见或可听发射指示的指示器。该标准没有授权主任批准提供指示的替代手段，除非通过21 CFR 1010.4中的偏差程序。已经规定并授予发出低功率的可见激光辐射且包含常关和瞬时发射控制开关的电池供电产品的许多偏差。当然，只有在施加物理压力时，常关和瞬时发射控制开关才会开启。在批准偏差方面，CDRH已经接受了这样一种推理，即主动的光或声音指示将仅向当前用户提供指示，且该用户必然应当意识到由激活瞬时功率控制开关所需的物理压力所提供的触觉指示。

此外，CDRH已经宣布其打算提出对标准的新修正案，根据此修正案，现在被分类为第II类或第IIIa类的可见激光系统将不需要光束衰减器和发射指示器。这些应用程序的管理对于行业和中心来说都是相当大的负担，由此对公共安全结果很少或没有显著的保护。

第2页 - 光束衰减器和发射指示器

政策；CDRH不会反对：

1.	省略属于可见的激光系统以及包含特定和适当的发射控制装置（例如开关）的第II类或第IIIa类激光产品上的光束衰减器，或

2.	省略属于可见的激光系统以及包含提供清晰触觉发射指示的常关和瞬时激光发射控制开关的第II类或第IIIa类激光产品的可见或可听发射指示。

CDRH打算将这项政策并入其计划提出的修正案中。其向公众征求意见，应将意见提交至美国马里兰州罗克维尔市Piccard Drive1390号医疗器械和放射健康中心第三执行部HFZ-312非医疗放射器械科，邮编：20850。

此致

Ronald M. Johnson

主管

合规性和警戒性办公室

器械和辐射健康中心

激光公告 43