本指南于1997年2月27日实施FDA药事指导质量管理规范（GGP）前制定。本指南不对任何人产生或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。若存在符合相关法律和法规要求的可替代方法，则可以选用这种方法。下一次修改时将更新本指南，纳入GGP的标准项目。

编写健身器材的上市前通知【510（k）】申请的指南文件

# 1995年7月26日

（于1997年12月19日重订格式）

# 本指南文件可能含有对现已废弃的地址和电话号码的引用。使用以下联系方式作为代替：

●	尽管本指南文件代表了一份最终文件，可在任何时间提交意见和建议以供本机构考虑，提交地址为马里兰州罗克维尔市企业大道9200号康复器械分部HFZ-410，邮编20850。

●	有关本指南的使用或解释的问题，请致电301-594-1296以联系康复器械分部。

●	欲联系小型制造商服务组（DSMA），请致电800-638-2041或301-443-6597；传真至301-443-8818；电邮至dsmo@cdrh.fda.gov；或者致函：马里兰州罗克维尔市皮卡尔德大道1350号美国食品和药品监督管理局DSMA（HFZ-200），邮编20850-4307。资源索取自动回传系统（800-899-0381 or 301-827-0111）和万维网（CDRH主页：http://www.fda.gov/cdrh/index.html）也提供了获取最新信息以及经营方针和程序的简易途径。

美国卫生及公共服务部

美国食品药品管理局

医疗器械和放射卫生中心

Rockville, MD 20850

前言

本文件的目的是为康复器械的上市前通知【510（k）】的申办方提供指导。本文件旨在协助申办方整理并提供应提交给美国食品药品管理局（FDA）进行审查的基本信息。

本指南基于康复器械分部（REDB）确定的对执行充分的510（k）评价有必要的具体标准，以便确定物理医学/康复器械的实质等同性。本文件的目的是向器械制造商说明应纳入康复器械510（k）中的重要的行政、描述和科学信息。个别510（k）提交材料可能要求与每个特定器械有关的附加信息。指南中包含的意见和建议反映了允许REDB确定的器械评价的最低要求。尽管使用本文件编写510（k）上市前通知不能保证FDA对器械的许可，遵守本指南将确保有足够的基本信息用于启动一项实质性审查。

请注意，本指南文件是一个动态文件，其会随着科学知识和法规的变更进行定期修订。

引言

按照《美国联邦法规》（CFR）第21篇第807部分E子部分所述的上市前通知程序提交的任何510（k）通知——供FDA确定新器械是否实质上等同于21 CFR 890.1925（等速测试和评价系统）、21 CFR 890.5360（测量健身器材）、21 CFR 890.5380（电动健身器材）或者21 CFR 890.5410（电动手指训练器）所述的参照（现有）器械——应遵守下文的格式要求，并且必须包含与器械有关的所有规定信息。（参见21 CFR 890.87和807.90）

# 行政信息

- 提供制造商和510（k）提交材料的申办方的名称、地址、电话和传真号码。

- 提供新器械的制造商的FDA注册号（如果可用的话）。

- 确定所有通信的官方联系人。

- 确定是否请求了保密处理。保密请求必须包含21 CFR 807.95（b）规定的所有信息。

# 器械标识

- 如21 CFR 807.90（d）所述，制造商拟上市的每种产品应单独提交510（k）。因此，一份提交材料只能描述不超过一种新器械。

一份提交材料可以描述单个器械的多个部件或附件。提交材料必须将此类部件或附件与参照器械的相应部件或附件进行对比，并且说明参照器械缺少此类部件或附件。

- 必须提供以下信息：

  - 新器械的专有名称（商品名）；

  - 器械的总名称（通用名或常用名）；

  - 参照器械的分类，例如第二类。参考21 CFR以及《美国食品、药品和化妆品法案》第513节的规定；

  - 为新器械拟定的监管类别，即第二类（性能标准）。（21 CFR 862-892包含医疗器械的监管类别）；以及

e.	器械的委员会代码。【如果产品未在物理医疗器械委员会下进行分类，应确定其分类的委员会，并提供委员会标识码（例如，89为物理医疗器械委员会的代码）】。相关指南见HHS出版物（编号：FDA 91-4246）（医疗器械和体外诊断产品的类别名称）。类别名称和编号应包含至少一项以下信息：

| 类别名称 | 编号 |
| --- | --- |
| 杆，平行，电动 | 89IRR |
| 测力计、跑步机 | 89BYQ |
| 训练器，手指，电动 | 89JFA |
| 测量 | 89ISD |
| 无源，测量 | 89ISC |
| 电动 | 89BXB |
| 系统，等速测试和测量 | 89IKK |
| 跑步机，电动 | 89IOL |

f	将器械分类为第二类的法规编号，以及法规中规定的器械类型。这应包含至少一项以下信息：

| 法规编号 | 器械类型 |
| --- | --- |
| 21 CFR 890.1925 | 等速测试和评价系统 |
| 21 CFR 890.5360 | 测量健身器材 |
| 21 CFR 890.5380 | 电动健身器材 |
| 21 CFR 890.5410 | 电动手指训练器 |

3	说明该器械是否：

a	因完全相同或不同的适应症而在之前已经提交给FDA；

b	目前由ODE内的相同或不同分部对不同的适应症进行审查；或者

c	之前已经获得了FDA有关不同适应症的许可。

# 器械的描述性信息

预期用途

确定相关器械和参照器械的具体预期用途，包括具体的诊断和/或治疗适应症。新器械必须具有与参照器械相同的预期医疗用途，只要二者之间的差异不会改变治疗或诊断效果，并且不会影响安全性和有效性。这些预期用途必须符合适用于器械的CFR章节中包含的预期医疗用途的说明，并且必须确定指定器械的具体医疗条件。如果适应症不同，您必须提供变更不会影响安全性和有效性的证据。如果提出了特殊的标签要求，必须提供相关信息以支持这些要求。

确定所有可用的和预期的动作，以及需要锻炼的肌肉和/或关节。应在标签中明确鉴别这些预期用途。

请注意，只有在健身器材预期用于医疗目的时，FDA才会对这些器材进行监管，例如肌肉重建或恢复关节动作，或者用作肥胖症的辅助治疗手段。如果健身器材预期仅用于个人的一般身体锻炼和/或运动能力的发展，并且此人没有身体损伤，则FDA不负责监管。因此，如果器械的标签或宣传不涉及医疗用途，则没有必要将此类器械的上市意图告知FDA。然而，如果任何宣传材料在器械开始销售之后提出了医疗要求，则FDA将对此类器械进行监管，并且可能会要求上市前通知。

器械说明

- 提供书面的器械说明（例如机械、电气和材料的注意事项），其中明确包含任何测量系统/部件，说明其如何与器械连接以及器械的任何新特征。

- 确定器械的相关尺寸和所有可能的配置。

- 此外，确定新器械的所有锻炼功能，以及（如果适用的话）所有的测量功能。

- 提供器械的工程图纸和/或照片，提供新的或复杂的电气组件或系统的电路图。还应提供参照器械的插图或照片和书面说明。

- 提供新器械的危害分析，确定器械的安全特征。

- 对于每一个预期的动作，应提供预期锻炼肌肉和/或关节的动作范围，以及使用的力的范围。对于电动健身器材，还应提供预期的肌肉和/或关节的锻炼速度。

如果可用的话，提供参照器械的此类信息（用于下文实质等同性一节讨论的实质等同性的文件记录）。

必须提供所有临床测量功能的性能数据。应说明测试方法和结论。

材料

确定每个部件的具体材料、可能影响材料性质的任何附加处理以及器械材料将要遵守的推荐性标准。

标签

- 提供包装标签和包装说明书的草稿和范例，包括完整的新器械操作和维护手册。

- 包含新器械和参照器械的宣传材料的副本。

- 按照21 CFR 801.109的规定，可能会根据器械的适应症要求以下处方声明（需提供在器械即操作手册上，以及任何广告和/或宣传材料上）：

"警告：联邦法律限制本器械仅可通过执业医生（按照其执业的州的法律获得许可）的订单进行销售"

附加信息

- 如果您的器械使用了控制软件，您应参考1991年8月29日颁布的FDA文件"计算机控制的医疗器械接受510（k）审查的审查员指南"。如本文件所述，您应确定和证明您认为与您的器械软件有关的关切水平。此外，按照本指南的要求，应提供符合该关切水平的文件，包括：1）系统和软件要求与设计，2）软件开发，3）验证和确认（V&V），4）试验结果与分析，以及5）证明。您还必须提供软件的危害分析，其中鉴别软件和系统的安全要求。

- 请注意，如果您仅提供了"510（k）审查软件文件矩阵"中强调的最少信息，这可能不能保证提供了做出有关软件的决定的充分信息。在记录验证和确认程序时（所有关切水平），您应提供合格/不合格以及试验完成的标准，以及一份系统级功能试验计划。您应参考本指南和其他来源提供的样题（如有必要）。我们鼓励您提交一份开发生命周期的总结，内容涉及如何在整个开发过程中确保安全问题的可追溯性，以及试验和分析如何充分证明软件满足其功能和安全要求。总的来说，提供的软件文件应能够实现对软件设计与开发的质量以及软件质量控制水平的充分评估。

本指南文件的副本可从小型制造商服务组（DSMA）获得，电话800-638-2041。

- 如果新器械含有电气部件，应提供漏地电流的规格和检验标准。请注意，漏地电流必须低于100微安。

4	对于电动健身器材，应提供一张照片或插图以明确鉴别器械的安全开关的位置——用户可以使用该开关停止新器械的运行。讨论/说明用户如何识别和轻松地接触到安全开关。

5	详细说明所有可能与新器械共同使用的潜在地易燃材料，以及是否已经对这些材料进行了测试以确定其符合特定标准（请指明）的要求，或者提供这些材料的耐火性能的测试结果。

6	提供器械是否满足任何适用的电气或机械安全标准的声明。

7	电磁兼容性（EMC）：

您应意识到，可能需要在该类型器械的将来的应用中解决EMC问题。此类要求将提前公布。

# 实质等同性信息

- 必须确定为判定实质等同性而需要与相关器械对比的已经合法上市的参照器械。必须提供证据证明投放到州际贸易中的器械拟用于非研究用途或者作为转厂的一部分，并且标签所示和宣传的实际预期用途应为与上市前通知的提交人声称的实质等同性对应的用途。此类证据可以与以下内容一同提供：公司的广告、目录页或其他宣传材料的副本（日期应早于1976年5月28日），以及货运单据，例如发票、提货单和证明器械经过州际运输的收据（关于可用于证明修正前器械状态的其他信息，请联系DSMA）。

或者，可以鉴别参照器械的510（k）编号。获取510（k）编号的方式包括：电子登记表（ED）（小型制造商服务组（DSMA）的自动检索系统，其中提供了医疗器械的法规）、FDA的会谈报告和新闻稿、器械评价指南以及按照申请人名称整理的所有经批准的510（k）清单。此类510（k）信息位于产品许可主菜单第12项下。请拨打（301）594-4802或者（800）252-1366。有关如何评估此类信息的更多指南，请联系DSMA。请拨打免费电话（800）638-2041、（301）443-6597，或者传真至（301）443-8818。

- 提交材料中应包含新器械与参照器械之间的重要异同点的说明。为促进审查，提交材料中应包含一份总结表，其中对比两种器械的预期临床用途、功能和物理特征，包括安全特征。此外，提交材料中应提供一份书面总结，其中说明与参照器械相比，新器械在安全性和有效性方面具有实质等同性。

510（K）总结或声明

- 在上市前通知提交材料中提供关于安全性和有效性信息的510（k）总结——基于此类信息可以做出关于等同性的决定，并且此类信息应按照21 CFR 807.92规定的内容和格式要求进行编写，或者

- 提供一份510（k）声明，即根据请求可向利害关系人提供安全性和有效性信息。该声明必须遵守21 CFR 807.93规定的格式并包含21 CFR 807.93规定的表述。

# 真实性和准确性声明

提供一份声明，其中说明上市前通知中提供的所有数据和信息为真实且准确的，并且未省略任何重要事实，如21 CFR 807.87（j）的规定。

附件

免除上市前通知的器械

21 CFR 890.5350（运动组件）和21 CFR 890.5370（非测量用健身器材）所述的医疗器械属于第一类（通用控制），并且不受21 CFR第807部分E子部分所述的上市前通知程序的约束。因此，FDA并未要求为这些器械提交510（k）上市前通知。尽管如此，这些器械仍需遵守通用控制要求。

如果有人请求FDA确定是否有必要为其健身器材——可能受21 CFR 890.5350或21 CFR 890.5370的管制——提交510（k）上市前通知，则其应提供：

- 完整的器械说明。

- 提供器械的工程图纸和/或照片，提供新的或复杂的电气组件或系统的电路图。还应提供参照器械的插图或照片和书面说明。

- 确定具体的预期用途，包括相关器械和参照器械的具体的诊断适应症。新器械必须具有与参照器械相同的预期医疗用途，只要二者之间的差异不会改变治疗或诊断效果，并且不会影响安全性和有效性。这些预期用途必须符合适用于器械的CFR章节中包含的预期医疗用途的说明，并且必须确定指定器械的具体医疗条件。如果适应症不同，您必须提供变更不会影响安全性和有效性的证据。如果提出了特殊的标签要求，必须提供相关信息以支持这些要求。这些预期用途必须符合适用于器械的CFR章节中包含的预期医疗用途的说明，并且必须确定指定器械的具体医疗条件。

请注意，只有在健身器材预期用于医疗目的时，FDA才会对这些器材进行监管，例如肌肉重建或恢复关节动作，或者用作肥胖症的辅助治疗手段。如果健身器材预期仅用于个人的一般身体锻炼和/或运动能力的发展，并且此人没有身体损伤，则FDA不负责监管。因此，如果器械的标签或宣传不涉及医疗用途，则没有必要将此类器械的上市意图告知FDA。然而，如果任何宣传材料在器械开始销售之后提出了医疗要求，则FDA将对此类器械进行监管，并且可能会要求上市前通知。

- 提供器械的标签和宣传材料的副本。此类材料的所有医学要求必须与引用的CFR章节所述的医疗用途一致。此外，还应提供类似的已上市器械的宣传材料的副本。

- 必须提供所有临床测量功能的性能数据。应说明测试方法和结论。