行业及FDA工作人员指南

耐冲击镜片：问题与回答

文件发布日期：2010年9月2日

本文取代于1987年9月发布的“耐冲击镜片：问题与回答”。

本文件的草案于2007年10月26日发布。

\

如对本文有任何疑问，请联系Walter Snesko，电话：301-796-6882；电子邮件：walter.snesko@fda.hhs.gov。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 小型制造商、国际组织和消费者问讯处 通讯、教育和辐射计划办公室 |
| --- | --- |

# 前言

## 公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。或者，将电子意见提交至http://www.regulations.gov。在提交意见时，请参考第FDA-2007-D-0367号摘要。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

## 额外副本

可通过网络获取附加的副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至301-847-8149获得硬拷贝。请使用文件号（23）来确定您要求的指南。

目录

引言	2

综述	2

处方和非处方玻璃镜片	4

处方和非处方塑料镜片	4

成品镜片	5

镜片毛坯（半成品镜片）	5

平光（非矫正）镜片	5

太阳镜	6

花式太阳镜和儿童的“玩具”太阳镜	6

其他镜片类型	7

试验的实施者以及试验时间	9

试验装置和程序	10

抽样方案	12

记录	14

豁免	14

进口镜片、眼镜和太阳镜	14

光学实验室和零售商店	17

配方未经试验的镜片	17

镜框和设计	18

标签	19

额外监管要求	19

消费者信息	20

附录A。21 CFR 801.410 耐冲击镜片在眼镜和太阳镜中的应用.	20

附录B。落球试验装置（冲击试验机）	20

附录C。耐冲击性认证声明	21

行业及FDA工作人员指南

耐冲击镜片：问题与回答

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

## 引言

根据《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）第201节第（h）条（21 U.S.C. 321（h））的定义，旨在影响身体结构和功能，或者旨在用于诊断疾病或其他病症，或者用于治愈、缓解、治疗或预防疾病的眼睛和太阳镜（护目镜）都属于医疗器械的范畴。这些器械都需遵守《美国联邦法规》第21篇所规定的适用器械法规的要求。耐冲击镜片的作用在于它可以减少眼镜和太阳镜对眼睛造成的伤害。玻璃镜片、塑料镜片或夹层玻璃镜片都可以在经过任何方法处理后具备耐冲击性能。但是，镜片通常必须能承受21 CFR 801.410中所述冲击试验的影响。本指南就制造商、进口行和试验实验室关于试验程序、镜片试验仪器、记录保存和试验豁免等话题的问题提供了解答。

本指南为 “耐冲击镜片：问题与回答（FDA 87- 4002）”（发布于1987年9月）的修订版本。本指南中更新了关于行业和消费者经常向FDA提出的关于耐冲击镜片以及FDA护目镜法规问题的回答。本版本的指南中反映了自1998年2月19日开始生效的太阳镜免于受提交上市前通知（510（k））要求影响的这一事实。而且，本修订指南中包含了更多关于镜片毛坯、半成品、成品和平光镜片以及进口程序的详细讨论。在本指南中，“眼镜”和“护目镜”可交换使用。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指建议或者推荐而非要求。

## 综述

FDA负责监管的护目镜都是绝大多数公众在日常生活中常见的产品。FDA认为，耐冲击镜片对于这些器械的安全设计而言是一个至关重要的组成部分。

21 CFR 801.410中对耐冲击镜片在眼镜和太阳镜中的使用作出了规定。除医师或验光师认为镜片不完全满足特定患者视觉要求的情况外，在以书面形式指导使用其他镜片以及为患者出具书面通知时，相关眼镜和太阳镜必须使用耐冲击镜片（21 CFR 801.410（c）（1））。玻璃镜片、塑料镜片或夹层玻璃镜片都可以经任何方式处理后具备耐冲击性。但是，根据21 CFR 801.410（c）（2）的要求，所有的这些镜片都必须承受21 CFR 801.410（d）（2）中所述的冲击试验。尽管镜片必须具备耐冲击性，但这并不表明其具备抗震性。

在耐冲击试验中，实际使用同一批次或不同批次镜片的数量取决于镜片的材料和类型（21 CFR 801.410（c）（3））。而且，您必须对处方用的每一块玻璃镜片都实施冲击试验（21 CFR 801.410（c）（3））。但是，您可以在每一个生产批次中选取大量的样本进行测试，以测试非处方（OTC）玻璃镜片、玻璃层板（处方或OTC）和塑料镜片（处方或OTC）的耐冲击性。然而，对于处方中某些针对特定的特殊视觉需求的镜片而言，它们的物理设计使得它们不适于进行冲击试验。这些镜片（具体类型见21 CFR 801.410（c）（3））应被视为具备耐冲击性，但不需要经过试验。

消费者、制造商和销售商应牢记任何镜片的强度都与其表面和边缘的条件有关。如果抛光和磨边表面出现故障，所有镜片的冲击强度都会降低，这两者之间成正比。镜片划痕的数量越多、深度越大，或者其边缘处理越粗糙，镜片的耐冲击强度就越低。对于消费者而言，佩戴有刮痕的镜片有一种固有危害，因为这些镜片的冲击强度较弱。眼镜佩戴者也应该了解塑料镜片不一定是耐冲击的，因为这种镜片是用塑料材料制成的。

除非器械中使用了紫外线（UV）处方镜片，FDA不负责监管其他形式的护目镜，比如防护镜和运动镜（包括竞赛用泳镜、滑雪护目镜和壁球眼罩）。

除此之外，我们建议您参阅“非处方太阳镜指南”，可见于 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 73951.htm。

如果想要了解更多关于这一专题的信息，您可以联系小型制造商、国际组织和消费者问讯处（DSMICA），电话：1-800-638-2041；传真：301-847-8149；电子邮件：dsmica@fda.hhs.gov；或写信至下列地址：

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

通讯、教育和辐射计划办公室

小型制造商、国际组织和消费者问讯处

10903 New Hampshire Ave.

WO66-4613

Silver Spring, Maryland 20993

## 处方和非处方玻璃镜片

1.	Q. 处方（Rx）玻璃镜片的冲击试验要求是什么？

A.	制造商必须单独对每一块成品Rx 玻璃镜片实施耐冲击试验（21 CFR 801.410（c）（3））。如本文下文“试验装置和程序”一节所述，这些镜片必须可承受21 CFR 801.410（d）（2）中规定的冲击试验。您应该在镜片切割完毕（切割成框架的形状）但尚未置入框架中之前进行测试。

2.	Q. 非处方（OTC）玻璃镜片，例如放大眼镜和非处方太阳镜的冲击试验要求是什么？放大眼镜旨在供视力受损的患者佩戴，其目的在于放大图像（见21 CFR 886.5840）。非处方太阳镜旨在保护眼睛免于刺眼的阳光照射，但并不具备屈光矫正功能（见21 CFR 886.5850）。

A.	根据21 CFR 801.410（c）（3）的规定，您必须在每一个批次中选取大量的非处方玻璃镜片样本进行测试。这些样本必须可以代表佩戴者所佩戴成品形式的镜片，包括满足最小镜片厚度要求，以及经过耐冲击处理。无论镜片是未切割成品状态还是成品形式，您必须对所有非处方镜片进行测试（21 CFR 801.410（c）（3））。如果您选择测试成品镜片，您应该在镜片经过边缘处理（切割成框架的形状）但未置入镜框中之前选取样本进行测试。

3.	Q. 是否可以进一步加工已为具备耐冲击性而经过化学或热处理的玻璃镜片？

A.	您可以重新处理已接受耐冲击性化学或热处理镜片的边缘，或者修改其度数（重新进行表面处理）。但是，这种行可能会导致镜片的耐冲击性显著降低。在交付终端消费者之前，您应该对镜片进行重新处理并重新测试。

## 处方和非处方塑料镜片

4.	Q. 处方（Rx）和非处方塑料镜片的冲击试验要求是什么？

A.	根据21 CFR 801.410（c）（3）的规定，您必须从每一个生产批次中选择大量的非处方塑料镜片样本进行测试。这些镜片样本必须可以代表佩戴者所佩戴成品形式的镜片，包括满足最小镜片厚度要求，以及经过耐冲击处理。无论镜片是未切割的半成品还是成品形式，您必须对所有塑料镜片进行测试（21 CFR 801.410（c）（3））。如果您选择测试成品镜片，您应该在镜片已经过边缘处理（切割成框架的形状）但未置入镜框中之前选取样本进行测试。

- 成品镜片

5.	Q. 21 CFR 801.410（c）（3）中的“未切割成品”或“成品形式”是什么意思？

A.	“未切割成品”指的是两个表面都是光学形状但边缘未经处理的镜片。FDA认为“成品器械”或处于“成品形式”是指镜片的表面和边缘处理均已完成，而且如果适用的话，镜片的涂层和耐冲击处理应已完成。

## 镜片毛坯（半成品镜片）

6.	Q. 什么是“半成品”镜片？

A.	FDA认为“半成品”镜片是指仅有一面（通常为前表面）已成型或定型为特定曲面的镜片。

7.	Q. 半成品镜片的制造商是否需要实施冲击试验？

A.	不需要。半成品镜片还需要经过进一步处理，而这些处理操作可能会导致镜片的耐冲击性减弱。但如果是处方用的玻璃镜片，您必须对未切割成品或成品镜片进行测试（21 CFR801.410（c）（3））。

## 平光（非矫正）镜片

8.	Q. 什么是“平光”镜片	？

A.	平光镜片是指无矫正度数而且在本质上无折射能力的镜片。比如说，当一只眼睛需要矫正而另一只不需要时，您可以为不需要矫正的眼睛选择平光镜片。

9.	Q. 冲击试验是否适用于将平光镜片放入太阳镜框或将镜片放入一边为平光而另一边是矫正镜片眼镜框的零售商吗？

A.	适用。测试与否取决于镜片材料。对镜片进行加工处理（研磨和塑形）的零售商必须使平光镜片具备耐冲击性。无论是否具备光学倍率，成品玻璃镜片也应接受测试，但是塑料镜片可以通过取样进行测试或证明其符合设计规范要求。

## 太阳镜

10.	Q. 冲击试验是否适用于成品非处方太阳镜镜片，即仅用于置入镜框的太阳镜镜片？

A.	适用。根据21 CFR 801.410（c）（3）的规定，您必须从每一个生产批次中选取大量的太阳镜镜片样本进行测试。这些样本必须可以代表镜片的成品形式，包括满足最低厚度要求，以及经过耐冲击处理。无论镜片是未切割的半成品还是成品形式，您必须对所有镜片进行测试（21 CFR 801.410（c）（3））。如果您选择测试成品镜片，您应该在镜片已经过边缘处理（切割成框架的形状）但未置入镜框中之前选取样本进行测试。

11.	Q. 挂耳式太阳镜镜片需要接受冲击试验吗？

A.	需要（21 CFR 801.410（c）（3））。但是，FDA计划基于下列因素对冲击试验行使其自由裁量权：

1.	挂耳式太阳镜是否可以单独佩戴，还是仅能和耐冲击镜片一起使用。

2.	挂耳式太阳镜是否可设计用于在处方镜片的外侧佩戴（远离眼睛的一侧）。

3.	挂耳式太阳镜的尺寸是否与其计划使用的处方镜片相同还是更小。

## 花式太阳镜和儿童的“玩具”太阳镜

12.	Q. 花式护目镜是否受冲击试验法规的管辖？

A.	FDA强烈建议您对花式护目镜中所用的所有玻璃或塑料镜片实施冲击试验，以帮助确保这些产品的设计安全。

一般而言，在下列情况下，FDA不要求对花式护目镜实施冲击试验：

（1）	产品是一种新颖产品，不旨在为儿童（或其他使用者）提供矫正度数或者防止遭受强烈的阳光照射；以及

（2）	产品深色镜片护目镜上的警告标签已声明产品不适于像太阳镜一样在户外佩戴以防止眼睛遭受强烈阳光照射。

但是，所有的花式护目镜都需要按照《联邦有害物质法》（FHSA）1的规定由消费产品安全委员会（CPSC）负责监管。

相关法规可见于16 CFR 1500，有害物质及物品；行政和执法条例，以及16 CFR 1501，识别玩具和其他因小部件而导致窒息、误吸或摄取危害的3岁以下儿童用物品的方法。

13.	Q. 儿童太阳镜是否需遵守冲击试验法规？

A.	儿童太阳镜旨在供儿童用于保护其眼睛免受强烈的阳光照射，需遵守所有的适用要求，包括冲击试验。儿童太阳镜属于法案第201节第（h）条所规定的器械范畴之内，而且需遵守上文问题12中所述《美国联邦法规》第16篇第1500和第1501部分的CPSC条例的要求。

如果满足问题12中所述的标准，儿童太阳镜可能是不作为医疗器械而受到FDA监管的花式眼镜。但是，此类产品还需要遵守CPSC的有害物质法规（见《美国联邦法规》第16篇第1500和第1501部分）。

14.	Q.儿童“玩具”太阳镜的测试要求是什么？

A.	如果儿童玩具太阳镜旨在保护眼睛免于强光照射，比如快餐店出售或作为赠品赠送的太阳镜，此类太阳镜无需满足冲击试验的要求（21 CFR 801.410）。

## 其他镜片类型

15.	Q. “安全镜片”和“耐冲击镜片”之间有什么差异？

A.	安全镜片的耐冲击要求更严格，而且常用于工业环境中。耐冲击镜片常用于（1）眼镜；（2）太阳镜；和（3）非矫正性时尚护目镜。

16.	Q. 什么法规适用于工业安全镜片？

______________________________

1 16 CFR 1500.3（a）（1）中的联邦有害物质法条例中的“法”为《联邦有害物质法》（《公法》第86-613号，《法律总汇》第74卷，第372-81页（15 U.S.C. 1261-74））以及该法案的修订案。

A.	 FDA和美国职业安全与保健管理局（OSHA）都负责监管工业用处方安全镜片。根据21 CFR 801.410的规定，这些镜片必须具备耐冲击性。如果工业用处方安全镜片满足29 CFR 1910.133（b）中所述的OSHA要求，那么FDA会认为他们可以按照21 CFR 801.410（d）的要求对这些镜片的进一步冲击试验行使自由裁量权。根据29 CFR 1910.133（b）的规定，防护性眼部装置必须满足ANSI Z87.1–1989，“美国职业性和教育性眼睛和面部防护的国家标准规程”（如果购于1994年7月5日之后），以及ANSI“美国职业性和教育性眼睛和面部防护标准”Z87.1–1968（如果购于1994年7月5日之前）。FDA认为ANSI Z87.1符合或超过了21 CFR 801.410中所述的冲击试验要求。

然而，负责监管非处方安全镜片的是OSHA，而非FDA。FDA的冲击试验要求不适用于非处方安全镜片。

17.	Q. 什么法规适用于运动护目镜，比如滑雪、游泳和潜水防护镜？

A.	使用处方镜片的运动护目镜需作为医疗器械而受到相应的管辖。此类产品的制造商必须遵守所有适用的器械法规，包括耐冲击性（21 CFR 801.410）、企业注册（21 CFR第807部分）、器械清单（21 CFR第807部分）、质量系统法规（21 CFR第820部分）和医疗器械报告（21 CFR第803部分）的要求。

没有任何防晒要求的非矫正性运动护目镜不需要作为医疗器械而遵守相应的监管要求。因此，此类产品无适用的器械法规，比如注册或清单要求。

18.	Q. 如果运动护目镜有下列要求：“抵挡UV”、“抵挡太阳光线”或其他的太阳镜功能要求，在这种情况下什么法规适用？

A.	FDA负责监管护目镜，其中包括运动护目镜和日光浴床护目镜，此类护目镜要求有太阳镜功能。因此，有此类要求的护目镜必须满足太阳镜需满足的相同法规的要求，包括耐冲击性要求（21 CFR 801.410）。

19.	Q. 什么法规适用于证明零售展示的眼镜和太阳镜中所用的展示镜片？

A.	展示镜片通常不具备耐冲击性，因为它们不会向消费者出售。您应该采取预防措施以确保不会将展示柜中不具备耐冲击性的展示镜片出售给消费者。使用展示镜片的眼镜框和太阳镜框的制造商可以使用不同的选项以确保消费者不会使用这些产品。这些选项包括下列内容：

1.	您可以在一幅眼镜中至少在一块镜片的右下方刻上“展示”一词。该字样应足够大以便于可在正常视力条件易见。

2.	您可以在镜片的中心画一条可视线。

3.	您可以在每一副眼镜的至少一块镜片的右下方留出一个缺口。

4.	您可以在每块镜片的佩戴者的视线范围内钻一个洞。

展示镜片也属于法案第201节第（h）条规定的器械范畴之内，而且用于出售或分销给消费者的镜片必须满足21 CFR 801.410中所述冲击试验的要求。

## 试验的实施者以及试验时间

20.	Q. 耐冲击性试验应由谁实施？

A.	耐冲击性试验必须由制造商实施（21 CFR 801.410（d）（1））。制造商的定义可见于21 CFR 820.3（o），其中包括使镜片成为其预期用途形式，或者通过磨削、热处理、斜切、包覆耐划涂层及防反射涂层、切割或其他相关措施而改变镜片物理或化学特性的个人（公司）。所有塑料镜片和非处方玻璃镜片的制造商都可以在镜片的未切割成品或成品阶段进行测试，但是玻璃处方镜片必须在成品阶段进行测试。而且，实施部分或所有这些处理过程的零售实验室应为产品的制造商。在21 CFR 801.410中，“制造商”一词也包括进口眼镜用耐冲击镜片的进口商，或者进口成品眼镜或太阳镜以用于销售的进口商（21 CFR 801.410（g））。

21.	Q. 应在什么时间对镜片进行耐冲击试验？

A.	您应该按照问题20所述的制造和处理过程完成且镜片已准备置入眼镜框或太阳镜框以后对镜片进行测试。

22.	Q. 耐冲击镜片法规是否适用于进口至美国的境外制造镜片？

A.	适用。21 CFR 801.410适用于州际贸易中的所有镜片，对镜片产地没有要求。

23.	Q. 零售实验室是否应该实施耐冲击试验？

A.	是的。由于钻孔、表面磨削和包覆涂层可能会减弱镜片的耐冲击性，因此零售实验室在将镜片交付使用者之前应实施耐冲击试验并对镜片进行测试。

24.	Q. 什么是“耐冲击性认证声明” 以及其签发人是谁？

A.	 “耐冲击性认证声明”是一种书面声明，制造商在通过该声明保证已对镜片耐冲击性试验且镜片已满足合格要求。FDA可以接受此认证以取代测试结果，但是制造商在收到要求后必须尽快向FDA提供试验结果（21 CFR 801.410（g））。关于该声明，其推荐行文可见于附录C。

25.	Q. 镜片试验是否可由第三方实验室完成？

A.	可以。第三方实验室可以代表制造商实施冲击试验。制造商，而非第三方实验室，应提供镜片成品以便于实施试验。尽管镜片试验可由第三方完成，认证书应由制造商签发，而且由第三方签发的任何证书中也应署名制造商的名称。

## 试验装置和程序

26.	Q. FDA是否有关于使眼镜玻璃镜片具备耐冲击性的优选特定方法？

A.	没有。FDA无任何优选的特定方法。您可以使用任何方法，只要镜片能通过抽样试验或者等效或更高级试验即可（21 CFR 801.410（d）（1））。

27.	Q. 什么是“仲裁”或“落球”试验以及其试验过程是什么？

A.	仲裁试验、“落球”试验和冲击试验都非常相似。21 CFR 801.410（d）（2）中所述的试验通常被称为落球试验或冲击试验。当我们所实施试验的目的是确定产品对法规的合规性时，我们将该试验称之为“仲裁试验”（21 CFR 801.410（d）（1））。

21 CFR 801.410（d）（2） 中所述的法规规定了冲击试验的准确过程（见附录A）。该法规规定：“在冲击试验中，当重约0.56盎司的5/8英寸的钢球将从50英寸高的位置坠落到镜片所在的水平面上。这个钢球将会对坠落面上以镜片为中心的5/8英寸直径圆圈产生冲击。钢球的坠落可能会受到引导但是不限于通过一根延伸到镜片周围约4英尺范围内的导管坠落。为通过该试验，镜片必须不发生断裂……”

28.	Q. 什么情况时会导致镜片无法通过试验？也就是说，镜片在什么情况下不具备耐冲击性（断裂）？

A.	镜片在下列情况下会发生断裂或被认为不具备耐冲击性（21 CFR 801.410（d）（2））：

1.	其全部厚度范围内，包括薄片层（如果有的话）出现裂缝，而且裂缝长度跨越镜片的整个直径并将其分成两部分或更多部分；或者

2.	任何肉眼可见的镜片材料从视角面（即，镜片在实际应用时靠近眼睛的一个表面）脱离出来。

如果层迭镜片的裂缝仅达到薄片层而没有进入到镜片的外侧，我们不会将这种情况视为镜片的整个厚度范围均存在裂缝，因此镜片可以通过该试验。

29.	Q. FDA在仲裁试验中所用的装置是否配备有用于引导钢球向镜片坠落的导管？

A.	是的。可以使用导管引导钢球坠落，但是导管在钢球坠落过程中不能对其产生限制。导管的底部必须位于镜片周围约4英尺的范围内（（21 CFR 801.410（d）（2））。虽然您也可以使用导向管，但是并没有必要。

30.	Q. 公司可以修改其仲裁装置已满足重要规范的要求吗？

A.	可以。底板及其固定装置的总重量不能超过27磅（21 CFR 801.410（d）（2））。您可以使用更重的底板或进行修改，比如将底板固定到一个工作台或工作桌上，以使该工作台/桌成为支承系统或装置自身不可缺少的一部分。您用于测试镜片的装置应拥有一个牢固的支承系统，因为FDA所用测试装置的重量将超过27磅。

31.	Q.是否应将氯丁橡胶垫片牢固连接到支承管上？

A.	是的。试验镜片必须置于固定到硬铁或钢底板的支承管上（21 CFR 801.410（d）（2））。该支承管的内直径必须为1英尺，外直径为1/4英尺，高度约为1英尺，而且应由刚性丙烯酸塑料、钢铁或其他适用的材料制成。氯丁橡胶垫片的大小必须为1/8-1/8英寸，硬度应为40 +/-5，最小抗拉强度为1,200磅，最小断裂伸长率为400%（21 CFR 801.410（d）（2））。关于试验装置的照片，请参阅附录B。

32.	Q. 制造商是否可以固定试验装置中的镜片以防止其发生移动或受到钢球的反复冲击？

A.	FDA在进行试验时不会固定镜片，而且法规中也没有关于固定镜片的规定。但是，您可以采取措施保护镜片免于在试验期间受损，但是这些措施不可以干扰试验结果的有效性。

33.	Q.眼镜或太阳镜的制造商该如何对层迭镜片进行耐冲击性试验？

A.	按照21 CFR 801.410（c）（3）的规定，除非不适用于冲击试验，否则您可以单独对层迭眼镜或太阳镜实施“落球”试验或在与塑料镜片同样的统计基础上进行试验。关于具备豁免资格的镜片，请参阅问题43。

34.	Q. 制造商是否应该对不同厚度的塑料镜片进行试验？

A.	是的。制造商应该在每一个生产批次中选择大量的塑料镜片样本进行试验。21 CFR 801.410（c）（3）的法规规定：“在统计显著意义的基础上进行试验的所有非处方镜片和塑料非处方镜片应为未切割的成品镜片或成品形式的镜片。” 实际上，这意味着，向光学实验室或其他处理者出售半成品镜片或镜片毛坯的制造商应该采取下列步骤：（1）告诉这些消费者所试验镜片的厚度；以及（2）提醒他们小心测试每一块经进一步加工成厚度小于最低水平的镜片。

35.	Q. 制造商是否可以使用除仲裁试验以外的试验证明镜片的耐冲击性？

A.	是的。制造商 必须使用符合21 CFR 801.410（d）（2）（仲裁试验）或任何等效或更高级试验对镜片进行试验。制造商应做好适当记录已证明替代方法等效于仲裁试验或更加高级。FDA不需要预先批准替代性试验方法。但是，FDA在试验镜片时将采用冲裁试验。

## 抽样方案

36.	Q. “批次”是什么？

A.	法规要求在“在统计显著意义的基础上从每个生产批次中抽取镜片样本”的条件下对所有非处方镜片和塑料处方镜片进行试验（21 CFR 801.410（c）（3））。法规允许制造商为各自的产品批次定义。批次应为一个可识别或辨别的实体，而且制造商就批次试验做好适当记录（21 CFR 801.410（f））。在切实可行的情况下，批次代表的是产品的质量，即在本质上是相似的（考虑到程序变更），而且如果落球试验结果表明该批次未通过试验，则该批次是可以隔离的。在某些情况下，可以根据统一特性对批次进行定义。对于生产大量不同的处方镜片的制造商而言，每一种处方镜片的特性都各不相同，因此其批次可以按照每天或每周的生产量定义。对于这些制造商来说，试验样本应含有不同镜片材料和涂层适当比例的组合，以便于可代表整个批次的情况。

37.	Q.制造商可以使用什么类型的抽样方法来获得“统计显著意义上”的镜片样本？

A.	FDA不限制制造商按照任何特定的抽样方案选取样本；但是，您应该使用有效的统计抽样方案。下列标准已经获得FDA的认可，您可以使用其中任何一种标准或其等效标准。

ANSI/ASQC Z1.4/1993，美国国家标准学会（ANSI）计数抽样检验程序和表格

http://www.ansi.org

美国质量协会（前美国质量控制协会（ASQC））

http://www.asq.org

ISO 2859-1/1999，计数抽样检验程序——第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

国际标准化组织（ISO）

http://www.iso.ch

关于这些标准的CDRH补充信息，可见于www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm ，或者可直接登录 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/Detail.CFM？STANDAR D__IDENTIFICATION_NO=1595 以及

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/Detail.CFM？STANDAR D__IDENTIFICATION_NO=1585 以分别查阅ISO或ANSI文件。

通过上述资料，您可以找到关于如何通过联系这些标准组织和购买标准的信息。

此外，FDA也接受使用于1989年5月10日发布的军用标准105E（MIL-STD 105E），“美国国家标准学会（ANSI）计数抽样检验程序和表格”，但同时应满足接收质量限（AQL）为6.5以及二级一般检查水平的要求。

38.	Q. 如果一个光学批发实验室或零售实验室拥有多个可使用相同程序和设备的地址，那么对镜片实施的冲击试验的一个地点是否可以包含所有符合法规要求的所有地址。

A.	不可以。在不同地址所进行的试验可能存在微妙的程序差异，而这些差异会导致镜片的耐冲击性受到影响（例如，表面所用金刚石砂轮的磨损、抛光面的老化、涂层的老化以及操作员的经验）。您必须在统计显著的意义上从每个非处方镜片批次中选择样本进行试验，而且应单独对每个批次的塑料处方镜片以及每块玻璃处方镜片进行试验（21 CFR 801.410（d））。

39.	Q. 如果成品镜片未通过冲击试验，即使其加工处理过程符合原始制造商的建议要求，批发实验室或零售实验室是否应该就此通知原始镜片制造商？

A.	制造商应按照21 CFR 820中所述质量系统法规的要求制造和加工镜片。如果报告了试验未通过事件，批发实验室或零售实验室应评估镜片的加工处理，以确保其过程处于可控范围内。如果继续报告出现未通过试验，实验室应通知原始镜片制造商。

## 记录

40.	Q. 按21 CFR 801.410（d）的规定实施耐冲击性试验的人需遵守什么样的记录要求？

A.	上述试验记录者必须将试验结果、试验方法以及试验装置描述保存3年（21 CFR 801.410（f））。

41.	Q. 制造商需记录什么信息？

A.	制造商应保存参考之前记录的记录（问题40）。除此之外，制造商必须保存发票副本、货运单据以及所有耐冲击镜片的销售与分销记录，其中包括成品眼镜和成品太阳镜（21 CFR 801.410（e）），为期3年。

42.	Q. 零售商需保存关于单独购买眼镜或太阳镜的什么记录？

A.	21 CFR 801.410中未要求制造商保存并记录已零售级别购买非处方眼镜和太阳镜个体的名称和地址。但是，零售商应参考州法律规定，以确定处方镜片销售的相关州要求。

## 豁免

43.	Q. 什么镜片可以获得冲击试验豁免资格？

A.	下列特殊镜片必须接受冲击试验但是可获得下列试验的豁免资格：“多焦镜片应是耐冲击的，但是不需要经过初步设计试验。棱镜段焦镜片、平板棱镜镜片、晶状体内障用镜片、等像镜片、凹陷段单片多焦点镜片、双面凹陷镜片、近视和负透镜镜片、定制层迭镜片和粘合组装镜片应是耐冲击的，但是不需要进行冲击试验”（21 CFR 801.410（c）（3））。

## 进口镜片、眼镜和太阳镜

44.	Q. 在抵达美国入境港时应向FDA提交什么信息？

A.	几乎所有商品资料都是通过美国海关及边境保卫局的自动经纪人界面（ABI）系统经报关代理（或文件编档员）提交至FDA。FDA会通过其进口支持运营管理系统（OASIS）通过电子方式处理这些材料。

为简化报关程序，我们建议您使用认定合规守则IRC以电子方式报关或提交“耐冲击性认证声明”（见问题24）。该声明的建议行文请见于附录C。

如果镜片是在美国境外制造，外国制造商应在出口至美国之前对镜片进行试验。外国制造商应提供一份不需要进一步加工的成品镜片（置入镜框中除外）的耐冲击性认证。

如果您进口半成品处方或非处方镜片至美国，您应该在镜片的进口文件中注明“需要进一步处理，非成品器械”。半成品镜片需要经过进一步的加工处理。在这种情况下，美国的成品器械制造商会负责实施冲击试验。

除了认证声明以外，FDA还会审核您所提供用于证明器械满足FDA要求的信息，其中包括注册编号、器械清单编号以及处方眼镜片（21 CFR 886.5844）、放大眼镜（21 CFR 886.5840）和太阳镜（非处方）（21 CFR 886.5850）的美国代理人信息。如果您通过ABI系统以电子方式报关，您应该提供合规认定中所要求提交的信息。如果您没有通过ABI系统以电子方式报关，您应该在美国海关和边境保护局的报关单中注明报关手续的类型满足要求并提交一份副本至入境港的FDA区办公室。

45.	Q. FDA对镜片或太阳镜货物进行测试的检查和/或抽样程序是什么？

A.	作为FDA为确定器械符合法规要求而付出努力的一部分，FDA将眼科器械进行抽样检查。FDA不会对每一件进口货物进行检查。FDA会要求相关人员提供额外信息或文件，比如冲击试验结果记录，或者要求检查货物。如果FDA选择进行抽样检查，其区办公室通常会通知货物的进口报关经纪人（或文件编档员）、货主或收货人，以及将抽取货物记录中的进口商（如果不同于货主或收货人）。

FDA会通过提交“FDA行动通知”抽样请求而发布正式的入关审核决定通知。

一旦知晓物品的位置和可用性，FDA的工作人员将进行实地探访以进行检查和/或抽样。在收到“可用通知”之前，FDA不可进行入关检查和抽样检查。在抽取货物之后，FDA通常会额外提供一份“FDA行动通知”，其中会详细说明所抽取的物品及数量。如果这些物品经检查后被认为符合法规及标准的要求，文件编档员、货物记录中的进口商、收货人和美国海关和边境保护局（CBP）将会收到“允许入关通知”，其中说明进口货物已获得FDA的入关批准。

46.	Q. 如果FDA在入境港对货物进行测试的话，需测试镜片的数量是多少？

A.	FDA将在样本量具备统计显著意义的基础上进行测试，以确定它们符合FDA的冲击试验法规。样本量的大小将取决于FDA所测试货物的尺寸。

47.	Q. 测试结束后，FDA的测试实验室将如何处理被测太阳镜/眼镜？

A.	已损坏的样本将不再适于使用，而且也不会退还至进口商。如果区办公室收到任何未损坏样品的退还要求，FDA试图遵守这些要求。

48.	Q. 如果我的货物被拒绝入关，我该怎么做？

A.	如果认为被测器械违反法案第801节第（a）条（21 U.S.C. 381（a））的规定，FDA会发出 “扣押与听证通知”并拒绝货物入关。在适当情况下，FDA会向报关经纪人（或文件编档员）、货物记录中的进口商，以及货主或收货人发出“拘留和听证通知书”扣押。该通知将详细说明违规事项的性质，而且将指定货主或收货人（或授权代表）提供关于物品有入关资格的口头或书面证词的地点和时间期限。

关于《FDA监管程序手册》第9章“进口操作/行动”中的FDA进口监管程序的额外信息，可见于http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/ucm179 264.htm。

如果您对货物的扣押有任何疑问，或者如果您讨论货物该如何达到合规要求这一话题，您应该联系入境港的FDA区办公室。FDA区办公室的网上查阅目录见于http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/IOM/ucm124008.htm。

49.	Q. 进口商是否需要向FDA及制造商报告不良事件？

A.	需要。根据医疗器械报告法规（21 CFR 803）的要求，如果进口商所销售的其中一种器械已经导致或促成死亡或严重伤害，进口商必须向FDA报告并向制造商提交报告的副本（21 CFR 803.40）。这些报告必须尽快提交，而且不应迟于进口商收到或从任何信息来源了解到不良事件后的30天。同样地，如果进口商所销售的其中一种器械已经发生故障，而且如果故障再次发生，该器械或类似器械可能会导致或促成死亡或严重伤害，进口商必须向制造商报告（21 CFR 803.40）。按照21 CFR 803.40的要求，此类报告必须以药品监督网页（Medwatch）表格3500A的形式提交。关于医疗器械报告的额外信息，可见于 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/default.htm。

## 光学实验室和零售商店

50.	Q. 关于实施镜片表面（通常为光学镜片）切边或经镜片铸造/塑造成为特定处方镜片的光学实验室，是否有相关的监管要求？

A.	满足“制造商”定义的美国光学实验室必须遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》中的适用法规。但是，这些以为消费者提供必要的器械服务或因器械的使用而带来的益处为主要职责的实验室是根据21 CFR 807.65（i）可豁免注册的。但是，根据21 CFR 807.65. 21 U.S.C. 807.40的规定，外国的光学实验室不具备豁免注册资格。外国光学实验室必须使用FDA的统一登记和上市系统（FURLS）提交企业登记和器械清单（21 CFR 807.40（a）和807.22）。而且，外国制造商还必须提供其美国代理人的名称、地址和电话号码（21 CFR 807.40（b））。关于注册登记和列出清单的说明以及关于美国代理人信息的要求，可见于：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYour Device/RegistrationandListing/default.htm。

所有眼镜或太阳镜用耐冲击镜片和成品眼镜或太阳镜的制造商（参照问题21），包括这些镜片和眼镜的进口商，都必须遵守质量系统法规（21 CFR 820）的要求并按照医疗器械报告（21 CFR 803）要求报告不良事件。依据21 CFR 803.19（a）（3）的规定，光学实验室具备医疗器械报告豁免资格。

51.	Q. 冲击试验法规是否适用于制造镜片的零售商店？

A.	FDA将所有通过包覆涂层和/或进行表面处理而参与镜片制造过程的零售商店视为耐冲击镜片的制造商。因此，这些零售商必须记录镜片的耐冲击性（21 CFR 801.410（c）（3））。您可以在现场实施冲击试验，或者您也可以联系第三方测试实验室。仅对镜片的边缘进行加工处理的零售商店不被视为制造商。

## 配方未经试验的镜片

52.	Q. 零售商在什么情况下可以配制不具备耐冲击性的镜片？

A.	当医生或验光师确定耐冲击镜片将不会实现特定患者的视觉要求时，您可以为其配制不具备耐冲击性的镜片。医生或验光师必须出具相关的书面指导或为患者提供书面通知（21 CFR 801.410（c）（1））。

53.	Q. 如果患者要求或患者/消费者同意承担所有责任，零售商是否可以使用非耐冲击镜片？

A.	只有在医生或验光师确定耐冲击镜片将不会实现患者的视觉要求时，您才可以提供非耐冲击镜片。在这种情况下，医生或验光师必须向患者出具书面通知，以解释说明其所收到镜片不具备耐冲击性的原因（21 CFR 801.410（c）（1））。

54.	Q. 医生或验光师为患者开具非耐冲击镜片处方的原因有哪些？

A.	医生或验光师可以在专业判断的基础上援引法规的特殊豁免规定。比如说，耐冲击镜片无法满足患者的处方要求，因为医生或验光师根据先前经验知道镜片较重会引起头痛、对鼻梁或耳朵造成不适当的压力，并且会导致压疮的形成。医生或验光师可以决定耐冲击性镜片不会满足患者的视觉要求。

55.	Q. 零售商在什么情况下可以提供非耐冲击镜片？

A.	FDA认为其可以就紧急情况下提供非耐冲击镜片的零售商行使自由裁量权，但零售商可以这么做的前提是患者及眼部护理专业人员对此知情并予以同意。比如说，一位外科医生的眼镜在其按计划实施手术之前破损且镜片需要立即更换，如果没有替代性选择，在临时基础上以及在患者及眼部护理专业人员对此知情并予以同意的条件下，如果有零售商可以为此外科医生提供非耐冲击镜片，FDA将会考虑对其行使自由裁量权。

## 镜框和设计

56.	Q. FDA对于镜片的物理性能或镜片设计有什么要求？

A.	法规要求仅可使用耐冲击镜片进行冲击试验，FDA对于镜片未作出其他器械特定性能或设计要求的规定。

57.	Q.关于无框护目镜，是否有额外要求？

A.	无。无框护目镜必须满足与有框护目镜相同的要求，包括冲击试验要求。

58.	Q. FDA对眼镜架有什么规定？

A.	眼镜架是一种由金属或塑料材料制造而成的器械，制造为患者所佩戴的眼镜镜片提供支撑以矫正其屈光不正。根据21 CFR 886.5842的规定，眼镜架处于一类医疗器械监管要求的管辖之下。而且，眼镜架具备上市前通知（510（k））豁免资格。关于眼镜架的监管要求，请参阅“太阳镜、眼镜架、眼镜镜片和放大眼镜”部分，21 CFR 886.5842—886.5850。

## 标签

59.	Q. 太阳镜或眼镜的标签要求是什么？

A.	一般标签要求可见于 21 CFR 801.1—801.16，可通过网络访问： http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/showCFR.cfm？CFRPart=801。

60.	Q.太阳镜或眼镜的标签中是否可以包含“抗震”或“抗碎裂”字样？

A.	可以，但条件是“抗震”或“抗碎裂”声明真实准确、无误导性且满足标签和上市前通知的所有监管和法规要求。“抗震”或“抗碎裂”不等同于“耐冲击”。通过冲击试验的镜片可以在标签中注明“耐冲击”。在某些情况下，耐冲击镜片也可能会破损或碎裂。耐冲击试验既不证明镜片具备抗震性，也不证明其具备抗碎裂性。因此，制造商不应仅基于冲击试验而在标签中标注“抗震”或“抗碎裂”字样。

## 额外监管要求

61.	Q. 镜片或太阳镜什么时候需要提交上市前通知 510（k）？

A.	非处方太阳镜（21 CFR 886.5850）、处方眼镜镜片（21 CFR 886.5844）以及放大眼镜（21 CFR 886.5840）都属于一类器械，均具备上市前通知 510（k）豁免资格。但是，如果器械不满足豁免限制条件的要求，仍然需要提交510（k）（21 CFR 886.9）。FDA会将可能会对器械安全和性能造成显著影响或构成新的预期用途的变更事项视为超出豁免限制条件的要求，因此，此类器械需要提交510（k）通知。

当您之前所提交510（k）中的健康相关要求或性能相关要求未获得FDA同意的时候，您应该提交510（k）。以下为需要提交510（k）的健康相关要求类型的示例：防止白内障的形成、预防白内障及其他眼部疾病、提高视力或治疗色盲。需要提交510（k）的性能相关要求的示例之一就是镜片的标签中含“抗震”字样。FDA会将这些声明视为超出此类合法上市器械豁免范围。

## 消费者信息

62.	Q.眼镜和太阳镜在用于运动时是否安全？

A.	否。您应该佩戴满足适当运动安全标准的运动护目镜。在可能会对面部造成冲击的运动或需要使用行业安全镜片的情况下，您不应该佩戴太阳镜或眼镜作为个人防护装备。

63.	Q.消费者可以向什么机构或者组织报告医疗器械相关的严重伤害？

A.	消费者可以向FDA的医疗器械报告办公室（MEDWATCH）自愿报告器械相关的死亡、伤害和产品问题。消费者在报告时应使用MedWatch FDA自愿报告表3500，该表格可通过网络获取：http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/default.htm。关于医疗产品相关的信息，请电话联系1-888-INFO-FDA（1-888-463-6332）。书面通信可邮寄至：

MedWatch

5600 Fishers Lane

Rockville, MD 20852-9787

## 附录A.

- 21 CFR 801.410 耐冲击镜片在眼镜和太阳镜中的应用。http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/get- cfr.cgi?TITLE=21&PART=801&SECTION=410&TYPE=TEXT

- 附录B.

- 落球试验装置（冲击试验机）http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocumen ts/ucm150003.htm

- 附录C.

- 耐冲击性认证声明

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidan ceDocuments/ucm095296.pdf